 重庆智胜达工程管理咨询有限公司                                            竞争性比选文件                       

竞争性比选文件
（综合评分法） 

项目编号： ZSDDZCG26004

项目名称：人民医院64排螺旋CT移机及机房防护装修
比选人：重庆市大足区人民医院

比选代理机构：重庆智胜达工程管理咨询有限公司

二〇二六年四月

目   录

- 1 -第一篇  比选邀请书


- 1 -一、比选内容


- 1 -二、资金来源


- 1 -三、竞选人资格条件


- 1 -四、比选有关说明


- 2 -五、 比选保证金


- 3 -六、其它有关规定


- 3 -七、联系方式


- 4 -第二篇 比选项目技术（质量）需求


- 4 -一、项目一览表


- 4 -二、服务需求


- 4 -三、技术要求


- 7 -第三篇  比选项目商务需求


- 7 -一、服务时间、地点及验收方式


- 7 -二、报价要求


- 7 -三、付款方式


- 7 -四、安全责任


- 8 -五、知识产权


- 8 -六、其他要求


- 9 -第四篇  评审程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止


- 9 -一、 评审程序及方法


- 11 -二、 无效响应


- 12 -三、 采购终止


- 13 -第五篇  竞选人须知


- 13 -一、 比选费用


- 13 -二、 竞争性比选文件


- 14 -三、 关于质疑和投诉


- 14 -四、中选人的变更与重新比选


- 15 -五、中选通知


- 15 -六、采购代理服务费


- 15 -七、签订合同


- 16 -第六篇  合同草案条款


- 17 -第七篇  竞选文件格式要求


- 19 -一、 经济部分


- 21 -二、 技术（质量）部分


- 22 -三、 商务部分


- 23 -四、 资格条件


- 28 -五、其他资料


- 29 -附件：竞争性比选文件获取表




第一篇  比选邀请书

重庆智胜达工程管理咨询有限公司（以下简称：比选代理机构）接受 重庆市大足区人民医院（以下简称：比选人）的委托，对人民医院64排螺旋CT移机及机房防护装修进行网上比选，欢迎有资格的竞选人前来参加竞选。

一、比选内容

	项目名称
	最高限价

（元）
	比选保证金（元）
	中选人（名）

	人民医院64排螺旋CT移机及机房防护装修
	258571.07
	4000.00
	1


二、资金来源

自筹资金，采购预算258571.07元。

三、竞选人资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1.竞选人(或联合体主办方)具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。（须提供有效的资质证书副本复印件并加盖公章）
2.竞选人(或联合体主办方)具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。（须提供有效的资质证书副本复印件并加盖公章）
四、比选有关说明

（一））凡有意参加比选的竞选人需通过行采家（https://www.gec123.com/）进行注册，登记加入“行采家供应商库”。

（二）凡有意参加本次采购的竞选人，请在行采家·电子竞采（https://www.gec123.com/xe/）上下载或到采购代理机构处领取本项目竞争性比选文件以及澄清等比选前公布的所有项目资料，无论竞选人下载或领取与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。

（三）比选文件获取
1、比选文件提供期限：同采购公告期限（发布之日起三个工作日）。
2、比选文件获取时间：2026年4月23日至2026年4月28日17：00（工作时间）。

3、比选文件获取方式

3.1现场获取
在规定的报名时间内，竞选人到采购代理机构处领取询比文件、递交《竞争性比选文件获取表》（加盖供应商公章）格式详见附件并缴纳了文件工本费的，其报名才被接收。

3.2线上获取

在比选文件获取期限内，竞选人将比选文件工本费汇至以下账户内，转账时备注“报名费+项目编号”；并将汇款凭证（注明项目名称）、《竞争性比选文件获取表》（见附件，加盖竞选人公章）扫描后发送至邮箱3900147494@qq.com。

3.比选文件工本费：人民币500.00元/份（售后不退）。

4.比选文件工本费缴纳账户：

户  名：重庆智胜达工程管理咨询有限公司

开户行：中国建设银行重庆大足支行

账  号：50050100434100000290

（四）线上报价截止时间
线上报价截止时间：2026年4月29日10:00

注：供应商线上报价时需上传盖章后的电子文档（PDF）格式一份。上传电子文档必须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的按无效响应处理。电子文档与纸质正本不一致时，以纸质正本文件为准。

（五）线下递交响应文件时间：2026年4月29日14:30-15：00。

（六）线下递交响应文件地点：重庆市大足区宏声北路18号

（七）询比开始时间：2026年4月29日15:00

比选保证金

（一）保证金递交

1.竞选人应足额交纳保证金（保证金金额详见本篇，一、竞争性比选内容），并汇至下列账户，转账（汇款）时需备注“保证金+项目编号”，保证金的到账截止时间为提交比选申请文件截止时间。联合体投标的投标保证金由联合体主办方缴纳。
保证金账户：

	户  名
	重庆智胜达工程管理咨询有限公司

	开户行
	中国银行重庆分行大足双桥支行

	账  号
	114474781887


各竞选人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

竞选人采用保函形式缴纳投标保证金的，投标保函的受益人应当为采购人，保函符合重庆市相关法律法规。

（二）保证金退还方式

1.未成交竞选人的保证金，在成交通知书发放后，重庆智胜达工程管理咨询有限公司在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中选人的保证金，在中选人与比选人签订合同后，将合同原件送至代理机构备案；重庆智胜达工程管理咨询有限公司在收到合同之日起五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

保证金咨询电话：黄老师023-43300991。
六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞选人，不得参加同一合同项（分包）下的比选活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的竞选人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在行采家网站发布，请各竞选人注意下载或到比选代理机构领取；无论竞选人下载或领取与否，均视同竞选人已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（四）比选费用无论比选结果如何，竞选人参与本项目比选的所有费用均应由竞选人自行承担。

（五）本项目接受联合体参与比选。

注：竞选人若以联合体参与竞选的，竞争性比选文件中所要求加盖“竞选人公章”的，其竞选文件中应至少加盖联合体主办方（主体）的公章。

（六）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，竞选人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的竞选人，将拒绝其参与政府采购活动。

七、联系方式

（一）比选人：重庆市大足区人民医院

联 系 人： 魏老师

电    话： 023-43627055

地    址：重庆市大足区二环南路1073号

（二）比选代理机构：重庆智胜达工程管理咨询有限公司

联系人：陈老师

电  话：13350337995

地  址：重庆市大足区宏声北路18号

 比选项目技术（质量）需求
本篇内容为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。
一、项目一览表
	序号
	项目名称
	数量/单位
	备注

	1
	大足区人民医院64排螺旋CT移机及机房防护装修
	1项
	


二、服务需求

1、CT机房屏蔽及防护。

2、负责设备的整体移机搬迁。

3、服务内容包括：拆机、运输、安装、调试。

三、技术要求

（一）CT机房屏蔽及防护

1、机房防护部分

（1）不锈钢单扇平移防辐射门，使用方钢30*50*2制作龙骨架，实木填充工艺，内用99.99-GB1#电解纯铅制造，外用1.2mm的不锈钢板饰面（不锈钢是磨砂面），边用1.2厚不锈钢槽盒夹边增加门的强度（不锈钢是磨砂面）含门头不锈钢罩。采用上悬挂式，1800×2250mm（门净空尺寸1500×2100mm、满足4mmpb）。

（2）智能一体化进口重型电动系统和传动系统，防辐射门专用重型电动系统和轨道，含遥控、墙面面板按钮控制和红外线防夹功能，HDL-300。

（3）不锈钢单扇平开防辐射门，使用方钢30*50*2制作龙骨架，实木填充工艺，内用99.99-GB1#电解纯铅制造，外用1.2mm的不锈钢板饰面（不锈钢是磨砂面），边用1.2厚不锈钢槽盒夹边增加门的强度（不锈钢是磨砂面），1050×2200mm（门净空尺寸900×2100mm、满足4mmpb）。

（4）墙面硫酸钡防护层，硫酸400目，按防辐射标准比例搅拌并施工，施工高度3300mm，整体满足3mmpb。

（5）顶面钡板防护层，按防辐射标准采用钡板防护施工，整体满足2mmpb。

（6）机房顶面钢龙骨，用方钢30*50*2制作加强型钢龙骨架，实木填充工艺。

（7）铅玻璃，铅玻璃光学牌号：ZF2，透过率:>85%，折射率:1.676，阿贝数:32.23，气泡杂质:A，条纹及非均匀性:A；1500*900*15mm。

（8）门灯连锁系统，按标准,门灯连锁。

（9）警示灯，(工作中字样)警示灯和警示标志。

（10）不锈钢防辐射排风系统，机房内安装换气扇，机房外安装不锈钢防辐射百叶窗，350*350mm。

2、机房内装修装饰部分

（1）墙面涂料，仅含检查室内墙面，不含控制室等其他房间装饰，装修净高度2900。

（2）顶面铝扣板，仅含检查室内顶面，不含控制室等其他房间装饰。

（3）地面塑胶地板，优质卷材PVC塑胶地板、PVC踢脚线、自流平水泥找平处理。

（4）顶面崁入式LED灯，仅含检查室内8套，不含控制室等其他房间。

（5）墙面5孔插座，仅含检查室内8只，不含控制室等其他房间装饰。

（6）不锈钢防护门窗套(检查室内外），含防辐射处理，用木工板打底，再用1.2厚不锈钢一次折压成型（不锈钢是磨砂面）。

（7）机房内专用管线和面板预埋，含机房内照明、插座、门机连锁和电动门控制线路的管线和面板。不含已有的照明和插座。

（8）电缆沟盖板，按设备图纸要求施工（铁质明线槽）。

3、运输和搬卸

（1）运输和搬卸至医院指定地点。

（2）垃圾清理，清理至规定的垃圾站点。

4、土建部分

（1）地面整体下挖，地面瓷砖层整体剔除60mm左右。

（2）地面整体回填，地面整体回填混凝土砂浆60mm左右。

（3）墙面涂料铲除，墙面涂料铲除。

（4）顶面拆除、顶面吊顶拆除及照明。

（5）控制室墙面钢架，操作间墙面镀锌方管40mm*60mm钢架层。

（6）操作间墙面开槽、操作间墙面开槽做插座6个、并涂料修复。

（7）操作间墙面防护，操作间墙面做硫酸钡板防护。

（二）移机设备及要求

1.设备名称：CT

2.设备型号：VCT

3.设备品牌：GE

4.移机要求

（1）本次移机工作需严格按照安装技术标准进行，保证设备在移机完成后的状态与移机前一致，并由使用科室进行验收确认。

（2）本次移机过程中需针对设备的实际运行状态、外观、易损件、元器件等情况进行检查确认并做相应的记录，移机过程中造成的故障均由竞选人承担，竞选人必须承担故障维修所需的全部费用，包括但不限于配件费、人工费、调试费、运输费、保险费等。维修所更换的配件必须是设备原厂认证合格的零配件，满足设备运行要求，不会给设备带来危害且备件来源合法。（提供承诺函并加盖竞选人公章，若为联合体，须加盖联合体主办方和联合体成员公章）。
（3）竞选人需配备不少于2名的CT服务工程师，工程师具有有效期内设备制造商授权的（GE)认证合格证书，（提供证书证明文件加盖供应商公章，证书证明需具备二维码，以便采购人联网查询核验）。
（4）竞选人需具备CT所有技术能力，承诺不会出现由于技术限制导致的无法安装和调试的情况出现，例如：系统诊断软件及加密狗等。（提供承诺函并加盖竞选人公章，若为联合体，须加盖联合体主办方和联合体成员公章）。

（5）竞选人需提供CT设备系统安全性软硬件改版通知(FMI)。

（6）搬迁过程中一切安全责任由竞选人负责。

注：具体实施内容需结合采购人发布的工程量清单。

第三篇  比选项目商务需求

本篇内容为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。
一、服务时间、地点及验收方式

（一）服务时间：采购合同签订后30个工作日内完工。

（二）服务地点：采购人指定地点。

（三）验收方式：采购人自行组织验收。

二、报价要求

1.本项目最高限价为：258571.07元（大写：贰拾伍万捌仟伍佰柒拾壹元零柒分），竞选人的投标总报价不得超过最高限价，每项清单综合单价报价不得超过每项清单综合单价最高限价，否则其竞选文件作无效投标处理。

2.本项目报价为人民币报价，竞选人根据竞争性比选文件、工程量清单，由竞选人结合自身实力、市场行情自主合理报价。报价应包括完成本项目在内的人工费、材料费、机械费、拆卸费、搬运费、安装费、调试费、保险费、利润、风险费用、措施费、规费、税金等完成本项目的所有费用。因竞选人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

三、付款方式

项目设备移机安装、调试及防护验收合格后，设备正常运行后，中选人提供相应合同金额发票，比选人收到发票后60天内支付。

四、质量保障及售后服务

1.设备和材料质量总体要求：所供相关设备和材料必须货真价实，符合环保节能、国家标准（国标）要求，假冒伪劣产品不得参与比选采购；所供设备和材料的各项手续、文件必须真实完整有效；其他材料各项技术参数、质量指标必须符合国家技术质量监督机构及有关管理部门和行业的规定和标准，主要技术数据和性能要详细描述，满足竞争性比选文件全部要求。

2.质保期

（1）工程质量保修期限：满足重庆市建设工程质量监督总站监制《重庆市建设工程质量保修书》相关要求，竣工验收合格之日起2年。

（2）保修期内，本项目质保范围机房防护部分施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均免费。

（3）保修期内，防护设备维护和施工质量缺陷维修均为现场服务，由此产生的费用均不再收取。

（4）属于保修范围、内容的项目，竞选人接到采购人提出问题的通知后立即作出响应，24小时内到达现场进行处理。

四、安全责任

竞选人在施工过程中须严格遵守医院安全生产、消防安全及院内施工管理规定，动火作业须按规定办理审批手续，服从医院统一管理。施工期间扬尘、噪声、围挡及环境卫生由施工单位负责。施工过程中发生的一切安全、质量事故及对第三方造成的损害，均由供应商承担全部责任，与采购人无关。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用中选人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

注：（若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

六、其他要求

竞选人必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
第四篇  评审程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止
评审程序及方法

（一）按竞争性比选文件规定的评审方式进行。

（二）对各竞选人的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，各竞选人只有完全符合要求的前提下，才能参与正式网上比选。

1、资格审查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定竞选人是否具备网上比选资格。资格性检查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	1.竞选人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.竞选人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	竞选人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注①）
	

	
	
	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	（7）本项目的特定资格要求
	按“第一篇二、竞选人资格要求（二）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。

	2
	比选保证金
	按照竞争性比选文件要求足额交纳所投包的比选保证金。


注：竞选人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以竞选人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

①根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指竞选人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

②：以联合体形式参与投标的，联合投标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行投标和澄清。联合体各方均应满足投标人资格要求（详见“第一篇”）。
2、符合性审查

对符合资格的竞选人的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足竞争性比选文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性比选文件规定的格式，签字或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	每个分包只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量符合竞争性比选文件要求。

	3
	竞争性比选文件的响应程度审查
	响应文件内容
	对竞争性比选文件第二篇、第三篇全部内容作出实质性响应。

	
	
	比选有效期
	比选有效期为投标截止时间起90天。


本项目采用综合评分法。满分100分，评审小组对已入围评审的报名竞选人的响应文件和报价进行评分，得分最高的竞选人为成交竞选人。

评审标准

	序号
	评分因素及权值
	分值
	评分标准
	

	1
	经济

部分

（60%）
	60
	1.通过初步评审合格的为有效投标报价，在此基础上，投标报价去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后进行算术平均，所得的算术平均值即为投标报价的评标基准价。以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。

在评标基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审中不得再对其做出调整。投标总报价的偏差率计算公式

偏差率=100％×（投标人报价一评标基准价）／评标基准价，偏差率计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

2.所有通过初步评审的投标报价与评标基准价相同，则得满分60分，在此基础上，投标报价与评标准基价相比，每增加1%扣1分，每减少1%扣0.5分，扣完为止。

插入按法计算得分。

在偏差范围内，未参与评标基准价计算的投标报价，仍应参加计算相应分值。

所有计算及得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。
	高于限价视为无效竞价

	2
	技术

部分

（30%）
	30
	1.施工方案 （10分）

根据本项目的实际情况，提供施工方案，包含施工工艺、施工器具、施工技术、施工人员及材料、对施工现场周围环境污染的保护措施、后期维护及更换措施等。

方案内容不存在瑕疵得10分；

方案内容存在1处瑕疵，得7分；

方案内容存在2处瑕疵，得4分；

方案内容存在3处瑕疵及以上得1分

未提供得0分。

2.质量及安全保证措施（10分）

质量控制措施与安全管理体系。包括但不限于施工质量控制措施、质量管理体系、安全管理体系、安全措施等。

方案内容不存在瑕疵得10分；

方案内容存在1处瑕疵得7分；

方案内容存在2处瑕疵得4分；

方案内容存在3处瑕疵及以上得1分

未提供得0分。
3.进度计划（10分）

进度安排满足项目进度要求，关键线路进度安排可行、合理，实现进度安排的保证措施可行，工期安排合理可行，有序组织施工，在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面。

方案内容不存在瑕疵得10分；

方案内容存在1处瑕疵，得7分；

方案内容存在2处瑕疵，得4分；

方案内容存在3处及以上瑕疵得1分；

未提供得0分。
	提供施工方案。
注：本项内容中所称的“瑕疵”指：①方案内容缺项、内容表述不完整；②方案内容表述前后矛盾、无连贯性；③内容存在逻辑漏洞或常识错误；④可实施性差，不能保障该项工作开展。上述任意一种情形均作为1处瑕疵。

	3
	商务

部分（10%）
	10分
	供应商2023年1月1日至今承担过类似项目的，每提供1个得5分，最多得10分。
	提供合同复印件并加盖公章


说明：评标委员会认为竞选人的报价明显低于其他通过符合性审查竞选人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；竞选人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

无效响应

竞选人发生以下条款情况之一者，其响应文件作无效响应处理：

（一）竞选人未通过资格性检查或响应文件未通过符合性检查的；

（二）竞选人所提交的响应文件不按第七篇“响应文件格式要求”规定签字、盖章；

（三）竞选人的报价超过采购预算或最高限价的；

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞选人，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（五）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的竞选人再参加本项目的采购活动的；

（六）竞选人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有比选人无法接受的条件。

（七）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与比选的，再委托代理商参与比选的；

（八）竞选人以联合体形式参与比选的；

（九）法律法规和竞争性比选文件规定的其他无效响应情形。

（十）竞选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

采购终止

出现下列情形之一的，比选人或者比选代理机构应当终止本次采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的网上比选比选人式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）因重大变故，采购任务取消的。
第五篇  竞选人须知

比选费用

参与比选的竞选人应承担其编制响应文件所涉及的一切费用，不论结果如何，比选人和比选代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

竞争性比选文件
（一）竞选文件

1.竞选人应当按照竞争性比选文件的要求编制竞选文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出响应。

2.竞选文件组成

竞选文件由第七篇“竞选文件编制要求”规定的部分和竞选人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，竞选人应按照第七篇“竞选文件编制要求”规定的目录顺序组织编写，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由竞选人自定格式。

（二）联合体

1.两个以上竞选人可以组成一个联合体，以一个竞选人的身份共同参与比选。

2.以联合体形式参加竞选的，联合体各方均应满足竞选人资格条件（详见“第一篇”）联合体中有同类资质的竞选人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的竞选人确定资质等级。

3.联合体各方之间应当签订共同联合协议，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行竞选和澄清。共同联合协议应明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任及协议合同金额，并将共同联合协议连同响应文件一并提交采购人和采购代理机构。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他竞选人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.联合体业绩计算，按照共同联合协议分工认定。

6.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个竞选人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，将拒绝该联合体参与政府采购活动。

7.以联合体投标的，共同投标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行投标和澄清。法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。联合体各方均应满足投标人资格要求（详见“第一篇”）。

（三）比选有效期

竞选文件及有关承诺文件有效期为提交竞选文件截止时间起90天。

保证金

1.竞选人提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1竞选人在提交竞选文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2竞选人在竞选文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或比选文件认可的情形以外，成交竞选人不与采购人签订合同的；

2.4竞选人与采购人、其他竞选人或者采购代理机构恶意串通的；

2.5中选人不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照比选文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、服务和商务要求等事项签订政府采购合同的）。

（五）提交竞选文件的份数和签署

1.竞选文件一式三份，其中正本一份，副本二份。每套竞选文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。竞选文件电子文档与纸质文件正本不一致时，以纸质竞选文件正本为准。

2.在竞选文件正本中，比选通知书第七篇竞选文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若竞选人对竞选文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖竞选人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（竞选人为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的竞选文件概不接受。

（六）响应文件的递交

竞选文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达比选地点，应在封套上注明比选项目名称、竞选人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。
（六）竞选文件语言：简体中文
关于质疑和投诉

（一）质疑

竞选人认为竞争性比选文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向比选人或比选代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的竞选人。 

1.质疑时限、内容

竞选人认为竞争性比选文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向比选人、比选代理机构提出质疑。

1.2竞选人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1竞选人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及比选项目编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（竞选人为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3竞选人为自然人的，质疑函应当由本人签字；竞选人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

比选人、比选代理机构应当在收到竞选人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑竞选人和其他有关竞选人。

3.其他

3.1竞选人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

四、中选人的变更与重新比选

1、中选人拒绝与比选人签订合同的，比选人可以按照评标报告推荐的成交候选竞选人顺序，确定排名下一位的候选人为中选人，也可以重新开展比选活动。

2、若本次比选失败，重新开展比选活动的竞选人少于三家的，可按照比选相关法律法规规定的程序继续开展比选活动。重新比选经评审有有效竞选人的，应当依法确定中选候选人。

五、中选通知
（一）中选人确定后，采购代理机构将在行采家（https://www.gec123.com/）上发布比选结果公告。

（二）结果公告发出同时，比选代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有竞选人对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

六、采购代理服务费

1、本项目代理服务费4550.00元（大写：肆仟伍佰伍拾），在中选人领取中选通知书之前以转账形式一次性支付给比选代理机构，并在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“代理服务费”。

2、代理服务费缴纳账户

账户名：重庆智胜达工程管理咨询有限公司


开户行：中国工商银行股份有限公司重庆大足支行

账  号：3100096009200156694

注：转账时备注“代理费+项目编号”

七、签订合同

（一）比选人应当自成交通知书发出之日起二十日内，按照比选文件和成交竞选人响应文件的约定，与成交竞选人签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件和竞选人的响应文件作实质性修改。

（二）比选文件、竞选人的响应文件及补遗文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

第六篇  合同草案条款

（略）

第七篇  竞选文件格式要求
注：

1、若以联合体参与竞选的，应在“竞选人名称”处注明所有联合体名称。要求盖章的“竞选人”处至少应加盖联合体主办方（主体）公章；

2、若为联合体竞选的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具；

3、若为联合体竞选的，联合体各方均应提供法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件，以及基本资格条件承诺函；

4、若为联合体竞选的，必须提供联合体协议书。
项目名称：

项目编号：

（正本/副本）

竞

选

文

件

竞选人名称：

竞选人地址：

竞选日期：

目  录

一、经济部分

（一）比选报价函

二、服务部分

（一）服务条款差异表

三、商务部分

（一）商务条款差异表

四、资格条件部分

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书

（三）法定代表人授权委托书

（四）基本资格条件承诺函

（五）特定资格条件证明文件

五、其他资料

（一）联合体协议（如有）
（二）其他与项目有关的资料

经济部分

（一）比选报价函

比选报价函

（比选人）：
我方收到                 （项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

1、我方愿意按照比选文件中的一切要求，提供本项目的施工技术服务，报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。

2、我方现提交的响应文件为：正本     份，副本     份。

3、我方承诺：本次比选的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性比选文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交竞选人，将按照最终比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

竞选人（公章）：

地址：  

电话：

联系人：

                                                  年   月   日

说明：若以联合体参与竞选的，应在“竞选人名称”处注明所有联合体名称。“竞选人”处至少应加盖联合体主办方（主体）公章。

（二）明细报价表
已标价工程量清单

技术（质量）部分

（一）技术（质量）条款差异表

项目名称：


	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	请注明具体内容
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


竞选人：                    法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（竞选人公章）                                 （签字或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  比选项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应，必须按照竞争性比选文件要求如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明。

2、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

商务部分

（一）商务条款差异表

项目名称：


	序号
	比选项目需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	请注明具体内容
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


竞选人：                法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（竞选人公章）                                 （签字或盖章）

                                            年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇 比选项目商务需求”中所列条款进行比较和响应，必须按照竞争性比选文件要求如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

注：联合体各成员单位均必须提供
（二）法定代表人身份证明书（格式）
项目名称：                                                
致：                     （比选人）：

        （法定代表人姓名）在           任    （职务名称）职务，是（竞选人名称）              的法定代表人。
特此证明。

                                             （竞选人公章）

                                              年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）。联合体投标的，由联合体主办方提供。
（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）
项目名称：                                                
致：                     （比选人）：

            （竞选人法定代表人名称）是                    （竞选人名称）的法定代表人，特授权              （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 竞选人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

  （竞选人公章）

年   月   日

注：1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。


（四）基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函

致：                     （比选人）：

                     （竞选人名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受比选人、比选代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的竞选人基本资格条件。

4.我方郑重声明，我方负责人与参与本次竞标的其它单位负责人不为同一人，也不存在控股管理关系

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（竞选人公章）

年   月   日

注：联合体各成员单位均必须提供
（五）特定资格条件证明文件（如有）

注：联合体各成员单位均必须提供

五、其他资料
（一）联合体协议（如有）

格式自拟。
注： 
1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且竞选人以联合体形式参与时，须提供《联合体协议》，否则投标无效。 
2. 联合体各方成员需在本协议上共同盖章。

（二）其他与项目有关的资料（自附）：竞选人总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

附件：竞争性比选文件获取表
	项目编号
	

	项目名称
	

	竞选人名称
	  （竞选人公章）

	联系人
	

	手机号码
	

	单位地址
	

	邮箱
	




