
计量设备检测服务技术参数及

主要商务条款

一、项目概况
	项目名称
	采购预算

（元）
	最高限价

（元）
	成交供应商

数量（名）

	2026年云阳县疾病预防控制中心设备检定/校准检测服务采购项目
	110000
	110000
	1


二、采购需求

“★”号条款为符合性审查中的实质性要求，若不满足则按无效竞标处理。

“*”号条款为评分项

（一）采购内容一览表

	计量检测设备清单需求表

	序号
	设备名称
	型号
	预计台件数
	检测次数/年

	1
	粉尘采样器
	FC-1A
	6
	1

	2
	大流量大气采样器
	CCZ30
	4
	1

	3
	防爆大流量大气采样器
	DS30
	4
	1

	4
	高流量大气采样器
	CCZ5
	5
	1

	5
	高低流量空气采样泵
	GilAir PLUS
	4
	1

	6
	防爆中低流量采样器
	GilAir PLUS
	7
	1

	7
	皂膜流量计
	Scal Plus
	3
	1

	8
	个人声暴露计
	ASV5910
	1
	1

	9
	个体噪声检测仪
	SV104IS
	5
	1

	10
	噪声频谱分析仪
	HS5671DF本安型
	1
	1

	11
	积分声级计
	HS5628A
	1
	1

	12
	声级计
	SVAN971
	1
	1

	13
	照度计
	ST-85
	2
	1

	14
	紫外辐照计
	UV-A
	2
	1

	15
	便携式红外线气体分析仪
	GXH-3010H
	6
	1

	16
	便携式红外线CO分析仪
	GXH-3011A1
	1
	1

	17
	便携式红外线CO2分析仪
	GXH-3010E1
	1
	1

	18
	WBGT指数仪
	HW2101
	1
	1

	19
	振动分析仪
	AWA6256B+T
	1
	1

	20
	手持式场强仪
	BHYT2010
	1
	1

	21
	多功能风速计
	testo-1
	1
	1

	22
	皮托管及压力计
	XYFS-01
	1
	1

	23
	微压计
	YYT-2000B
	1
	1

	24
	声级校准器
	HS6020
	1
	1

	25
	手持温湿度计
	TES1360A
	1
	1

	26
	空气压力盒
	DYM3
	1
	1

	27
	LPE-1601激光功率
	LPE-1601
	1
	1

	28
	X射线性能检测仪
	Raysafe X2
	1
	1

	29
	胶片密度计
	JD-201A
	1
	1

	30
	X、γ剂量率仪
	AT1123
	1
	1

	31
	铅尺
	/
	2
	1

	32
	激光粉尘仪
	LD-3C(B)
	2
	2

	33
	压差、风速、照度、温湿度多功能测定仪
	testo 435-4
	1
	1

	34
	激光测距仪
	SW-M100A
	2
	1

	35
	一氧化碳检测仪
	TN206-C0
	1
	1

	36
	甲醛检测仪
	FM-801
	2
	1

	37
	水质分析仪
	RW7
	3
	1

	38
	照度计
	testo 545
	2
	1

	39
	照度计
	BY-2007Z
	1
	1

	40
	冰箱温度计（机械式冷链用温度计）
	(-40～50)℃
	16
	1

	41
	机械式温湿度计
	9012
	4
	1

	42
	机械式温湿度计
	WS-A1
	15
	1

	43
	单标线吸量管
	/
	6
	1

	44
	工作用玻璃液体温度计
	（0～100）℃，分度值0.5℃
	3
	1

	45
	工作用玻璃液体温度计
	（0～300）℃，分度值0.5℃
	2
	1

	46
	具塞滴定管
	50mL
	1
	1

	47
	可调移液器
	/
	14
	1

	48
	无塞滴定管
	50mL
	1
	1

	49
	箱式电阻炉
	SX2-4-10NP
	1
	1

	50
	波美计
	(10～20)Bh
	1
	1

	51
	酒精计
	/
	5
	1

	52
	十万分之一电子天平
	/
	1
	1

	53
	电子天平
	/
	9
	1

	54
	荧光定量PCR分析仪
	/
	4
	1

	55
	孵化器
	BSS160
	1
	1

	56
	全自动核酸提取仪
	SSNP-9600A
	2
	1

	57
	生物安全柜
	/
	8
	1

	58
	ICP-MS
	iCAP RQ
	1
	1

	59
	低本底α、β测量仪
	LB4008
	1
	1

	60
	多参数分析仪
	DZS-706F-A
	1
	1

	61
	离子色谱仪
	ICS-1000
	1
	1

	62
	连续流动分析仪
	AA100
	1
	1

	63
	气质联用仪
	/
	2
	1

	64
	液质联用仪
	TQ-XS
	1
	1

	65
	自动电位滴定仪
	ZDJ-10
	1
	1

	66
	电导率仪
	Micro 600
	1
	1

	67
	电热鼓风干燥箱
	BGZ-140
	2
	1

	68
	电热恒温培养箱
	DHP-9082
	3
	1

	69
	电热恒温水槽
	/
	2
	1

	70
	二氧化碳培养箱
	/
	4
	1

	71
	干烤灭菌器
	GK-9140AS
	1
	1

	72
	立式高压蒸汽灭菌器
	/
	4
	1

	73
	酶标仪
	RT-6100
	2
	1

	74
	霉菌培养箱
	MJ-250-Ⅱ
	1
	1

	75
	尿液分析仪
	URIT-500B
	1
	1

	76
	气相色谱仪
	7890A
	1
	1

	77
	全自动生化分析仪
	BS-320
	1
	1

	78
	热风循环烘箱
	FD 115
	1
	1

	79
	生化培养箱
	/
	2
	1

	80
	血细胞分析仪
	Hemaray 86
	1
	1

	81
	厌氧培养箱
	Basicl
	1
	1

	82
	液相色谱仪
	1260 Infinity
	1
	1

	83
	原子吸收分光光度计
	ZEEnit 700
	2
	1

	84
	原子荧光光度计
	AFS-9780
	1
	1

	85
	浊度计
	1900C
	1
	1

	86
	紫外可见分光光度计
	/
	2
	1

	87
	自然风循环烘箱
	/
	3
	1

	88
	压力表
	(0～0.4)MPa
	3
	2

	89
	压力表
	（-0.1～0.5）MPa
	1
	2

	90
	全自动微生物鉴定系统
	/
	1
	1

	91
	安全阀
	/
	4
	1


*（二）技术及质量要求

	计量设备检测技术要求明细表

	序号
	仪器名称
	依据文件
	证书类型

	1
	电子天平
	JJG 1036-2022《电子天平》检定规程
	检定证书

	2
	酶标分析仪
	JJG 861-2007《酶标分析仪》检定规程
	检定证书

	3
	电导率仪
	JJG 376-2007《电导率仪》检定规程
	检定证书

	4
	紫外分光光度计
	JJG 178-2007《紫外、可见、近红外分光光度计》检定规程
	检定证书

	5
	原子荧光光度计
	JJG 939-2009《原子荧光光度计》检定规程
	检定证书

	6
	离子色谱仪
	JJG823-2014《离子色谱仪》检定规程
	检定证书

	7
	气相色谱仪
	JJG 700 -2016《气相色谱仪》检定规程
	检定证书

	8
	液相色谱仪
	JJG 705-2014《液相色谱仪》检定规程
	检定证书

	9
	生物安全柜
	JJF 1815-2020《Ⅱ级生物安全柜校准规范》
	校准证书

	10
	尿液分析仪
	JJF 1129-2005《尿液分析仪校准规范》
	校准证书

	11
	全自动生化分仪
	JJF 1720-2018《全自动生化分析仪校准规范》
	校准证书

	12
	电热鼓风干燥箱
	JJF1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》
	校准证书

	13
	箱式电阻炉
	JJF1376-2012《箱式电阻炉校准规范》
	校准证书

	14
	生化培养箱
	JJF1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》
	校准证书

	15
	全自动核酸提取仪
	JJF 1874-2020《（自动）核酸提取仪校准规范》
	校准证书


（三）服务技术要求

★1.采购内容一览表投标人应根据技术及质量要求的规程规范出具对应证书，应具备相应检测资质，实施现场检测时，检测过程不能影响我中心正常工作。具有开展检测的实验室场所保障（提供其实验室的房产证或者房屋租赁合同等场地证明的复印件并加盖供应商公章）。

*2.投标人提供本项目服务的计量检定人员至少5人，计量检定人员应具备注册计量师资格（提供拟投入本项目服务至少5人的注册计量师资格证复印件加盖投标人公章）。指定专人负责与采购人联系、协调开展计量检测服务工作，依照计量台账和检定周期，制定合理检测计划，并主动按计划开展检测工作，现场检测根据采购方要求安排。

3.接到采购人需求通知后应在1个工作日内响应，检测完成后7个工作日内提供检定/校准证书。

4.我中心所有计量器具原则上均实施现场检测（检测要求详见 “计量设备检测技术要求明细表”）。对于确需带回实验室检测的设备（包括但不限于安全阀、温湿度计、温度计等），由中标人负责送检至开展检测的实验室。中标人如无不可抗拒原因，应在 7 个工作日内完成检测。

5.现场检测在报检后15个工作日内完成（有特殊技术要求的，按技术要求执行，特殊情况需延长完成时间的，需得到采购人同意后执行）。实施现场检测时，必须写清设备信息，包括但不限于设备名称、型号规格、序列号、生产商等。

★6.本项目中，《计量检测设备清单》内的计量器具检测工作须由中标人负责完成，并出具符合法律要求的有效证书；同时须提供社会公用计量标准证书，其中包含温度计、电子天平、移液器、压力表、移液管、气相色谱仪、液相色谱仪，且总数不少于这七项。
★7.投标人须负责完成《计量检测设备清单》中所有项目的送检工作，由中标人对接具备相应资质的单位实施；同时投标人须自身具备独立完成本项目 “（二）技术及质量要求” 中《计量设备检测技术要求明细表》所列全部计量检测服务的能力及对应资质，该服务范围不允许转包给其他计量检测单位。投标人须提供相应授权能力证明材料及承诺函（格式自拟，原件备查）；若供应商存在虚假承诺，视为严重违约，须承担合同解除、赔偿全部损失、被列入失信名单等一切法律责任及后果。

★8.供应商须提供国家市场监管局签发的法定计量授权证书复印件，并加盖单位公章。

★9.投标人须提供中国实验室国家认可委员会签发的（CNAS）证书复印件，并加盖单位公章。

★10.投标人提供国家认证认可监督管理委员会签发的（CMA）认定证书复印件，并加盖单位公章。

投标人免费提供计量管理相关软件供采购人使用。

中标人在实施过程中，如有设备、配件等损坏或丢失情况，由中标人按照原价赔偿。
三、项目商务要求

（一）服务期限、地点及验收方式
1、服务期限

合同签订之日起1年。

2、服务地点

云阳县疾病预防控制中心指定地点。

3、验收方式

合同期内由采购人按合同约定对中标人履约情况和服务质量进行考核，若考核合格，合同继续履行；若考核不合格，采购人有权终止合同。

（二）报价要求

1、报价要求：本次报价须为人民币报价，包含申报、送检、人工服务、税票、保险、检测设备工具、输运等检测服务过程所有相关费用。按“计量检测设备清单需求表”每项计量设备填报对应检测单价和填报合计总价，总价不超最高限价为有效报价，按明细表要求进行填报单价和总价。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

2、采购人新增表1目录外设备，经双方共同协商，中标人报价不得高于重庆市计量检定收费物价标准（渝价【2004】424号）市价，由经采购人同意后实施检定/检测。

（三）付款方式

在签订合同后，最终计量技术服务费用根据实际项目、数量增减情况，按照中标的单价据实结算。且中标人需按要求完成相应检测工作并出具相应的检测证书后，通知中标人开具相应金额发票，采购人收到发票后按流程90日内完成支付。

四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

五、其他商务要求内容

（一）本项目不接受联合投标，中标人需对项目全权负责。
（二）售后服务方案（如有）。
（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。


