**生物安全柜技术参数**

**以下参数必须每一条都需要满足！！！需要提供产品白皮书或者彩页佐证**

1. 气流模式：外排≥30%
2. 过滤器：对0.1-0.2um的尘埃粒子过滤效率≥99%
3. 风速：流入气流平均风速：≥0.5m/s，下降气流平均风速：≥0.25m/s
4. 噪音：≤70dB（A）
5. 振动半峰值：≤3μm( rms)
6. 外形尺寸（长）：≤1100mm
7. 光照度：≥1000Lux
8. 报警保护系统：安全柜前窗开启高度超过设定的高度时，安全柜下降气流流速和流入气流流速波动时，联锁系统可启动警告。
9. 操作口高度：≥200mm高度，超过安全位置±5mm具有报警提示。
10. 显示：具有彩色液晶显示器。
11. 限价25150元。