## Sheet1
2025年医用耗材一批报价单
供应商 | ＸＸＸＸ |  | 包： | ＸＸＸ |  |  | 时间 | 2025年Ｘ月Ｘ日
备注 :1、药交所编码和国家医保码必须填写（如填写错误或漏填，则报价无效）2、差异情况请填写(正偏离、负偏离、无差异）正偏离请提供相关证明材料
包号 | 耗材名称 | 耗材参数 | 所属类别 | 最高限价 | 单位 | 生产厂家 | 规格型号 | 限价 | 投标价 | 药交所编码 | 国家医保码 | 差异情况
1 | 外科胶 | 1、用于内镜下胃底静脉曲张的治疗； 2、聚合温度低，防止灼烧病人； 3、聚合速度快 4、每支不少于1ml | 医疗器械 | 2700 | 元/支 |  |  | 2700
2 | 一次性内镜用注射针 | 与内窥镜配套使用，适用于消化道内的黏膜下注射； 1、针头光滑，注射液不易粘连三刃设计，扎针轻松，减少刺入创伤； 2、隐藏针头设计，防止损伤钳道； 3、高润滑、高韧性PTEE材料，推送力传导更强，通过钳道更顺畅； 4、规格齐全，满足临床各手术的使用 | 医疗器械 | 315 | 元/颗 |  |  | 315
| 一次性使用黏膜切开刀 | 与内窥镜配套使用，用于在消化道内利用高频电流电凝和切开组织； 1、铥刀型（D型），用于ESD手术，刀头有1.5mm、2mm等选择； 2、可注水，减少器械交换时间 3、绝缘盘型陶瓷头设计，避免肌层热损伤； 4、刀头有效防粘连 | 医疗器械 | 2750 | 元/把 |  |  | 2750
| 多糖止血材料 | 1、独特胃镜下使用的胃镜下给药装置，输送导管外径为≤2.3mm，可顺利通过内镜的操作通道； 2、100%纯植物淀粉制成的微孔多聚糖单一成分； 3、不含羟基、不含羧甲基淀粉钠、不含羧甲基壳聚糖结构，无局部酸性毒副作用； 4、24-48小时局部吸收、无残留、粉剂型、吸水率100%； 5、植物成分，无免疫原性反应 | 医疗器械 | 880 | 元/瓶 |  |  | 880
3 | 一次性使用阻抗电极 | 1.结构组成：传感器、钮扣、水化导电胶、敷贴件。 2、传感器材质：由高导电性Ag/AgCL水化凝胶组成。 3、特异性识别ICON发出的高频低伏电信号以及红细胞发生脉冲式流动时产生的微弱生物电信号，过滤心电信号的干扰，保证结果的准确性。以特定频率每秒 500,000 次发送特定信号，完全100％通过人体，且不截取任何其他电信号。 4、能配合科室现有无创血流动力学测量仪ICON使用，测量患者每搏心输出量SV、心输出量CO、胸腔液体水平TFC、每搏输出变异SVV、心肌收缩力指数ICON、心脏绩效指数CPI、输氧量/输氧指数DO2/DO2I等等参数。 | 医疗器械 | 98.75 | 元/片 |  |  | 98.75
4 | 一次性使用留置引流导管包1 | 一次性使用留置引流导管包由猪尾巴型引流导管（带接头）、带线引流导管（带接头）、连接管、固定装置、导引芯、手术刀、带线缝合针、导丝、脱脂纱布片、扶直管、扩皮管/针、洞巾、医用手套、中单、内套管/针、自贴敷料、引流连接管组成。引流导管和引流连接管管体采用医用聚氨酯材料制成，连接管采用符合GB 15593-1995的输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料制成。导引芯采用铝合金材料制成。固定装置采用硅橡胶和聚丙烯材料制成。接头采用聚碳酸酯材料、符合GB/T 12672-2009的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)树脂材料制成。内套管/针的管体、扩皮针管体、导丝采用符合YY/T 0294.1-2016的医用不锈钢材料制造。扩皮管的管体和扶直管采用聚丙烯材料制造。导丝如有涂层，涂层材料为聚四氟乙烯。带线缝合针采用符合YY/T 0294.1-2016的医用不锈钢材料和锦纶线制造。脱脂纱布片采用符合YY 0331-2006的脱脂棉纱布制成。洞巾和中单采用无纺布和薄膜热合而成。医用手套采用医用橡胶乳胶制成。自贴式敷料采用医用压敏胶涂在聚氨酯薄膜表面，再覆以离型纸而成。手术刀刀片采用不锈钢材料制成，刀柄采用ABS材料制成。产品为无菌。 | 医疗器械 | 372.4 | 元/套 |  |  | 372.4
| 一次性使用留置引流导管包2 | 一次性使用留置引流导管包由直型引流导管（带接头）、带线引流导管（带接头）、连接管、固定装置、导引芯、手术刀、带线缝合针、导丝、脱脂纱布片、扶直管、扩皮管/针、洞巾、医用手套、中单、内套管/针、自贴敷料、引流连接管组成。引流导管和引流连接管管体采用医用聚氨酯材料制成，连接管采用符合GB 15593-1995的输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料制成。导引芯采用铝合金材料制成。固定装置采用硅橡胶和聚丙烯材料制成。接头采用聚碳酸酯材料、符合GB/T 12672-2009的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)树脂材料制成。内套管/针的管体、扩皮针管体、导丝采用符合YY/T 0294.1-2016的医用不锈钢材料制造。扩皮管的管体和扶直管采用聚丙烯材料制造。导丝如有涂层，涂层材料为聚四氟乙烯。带线缝合针采用符合YY/T 0294.1-2016的医用不锈钢材料和锦纶线制造。脱脂纱布片采用符合YY 0331-2006的脱脂棉纱布制成。洞巾和中单采用无纺布和薄膜热合而成。医用手套采用医用橡胶乳胶制成。自贴式敷料采用医用压敏胶涂在聚氨酯薄膜表面，再覆以离型纸而成。手术刀刀片采用不锈钢材料制成，刀柄采用ABS材料制成。产品为无菌。 | 医疗器械 | 411.6 | 元/套 |  |  | 411.6
5 | 一次性使用血液灌流器 | 该产品吸附材料为中性大孔吸附树脂，能够吸附各种中大分子毒素，游离血红蛋白，补体，脂类和炎性细胞因子（IL-1、IL-6、IL-8、IL-10和TNF-a等），调节炎症介质的失衡，从而减轻炎症反应对机体的损伤。适用于脓毒症、胰腺炎、高脂血症、心外手术CPB/ECMO、严重烧伤等疾病。产品参数：1、吸附剂为中性大孔树脂；2、可进行全血或血浆灌流治疗；3、最高血流量250mL/min；4、可耐受100kPa的压力；5、产品通过欧盟CE认证；6、产品为无菌状态，一次性使用。 | 医疗器械 | 3680 | 元/支 |  |  | 3680
6 | 骨修复材料 | 1、产品核心成分rhBMP-2的含量在0.5mg至1mg之间； 2、产品的核心成分rhBMP-2需采用基因工程技术制备； | 医疗器械 | 2500 | 元/瓶 |  |  | 2500
7 | 医用消毒超声耦合剂 | 1.结构及组成：本品为水性高分子凝胶制剂，由卡波姆、三乙醇胺、丙醇、丙三醇、三氯羟基二苯醚和去离子水组成。适用范围：在完好皮肤上进行的超声诊断、治疗操作。 2.性能指标 外观：产品为无色或浅色透明凝胶状，无或仅有少量气泡，无不溶性异物。 3主要性能指标 （1）声速(35℃)介于1520-1620m/s； （2）声特性阻抗(35℃)介于1.5×10°-1.7×10°Pa.s/m； （3）声衰减(35℃)≤0.1dB/(cm.MHz)； （4）黏度(25℃)≥5Pa,s； （5）pH值介于5.5-8.0； 4消毒功能：产品作用3分钟，采用载体法，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌的平均杀灭对数值≥3.0。 5微生物限度：需氧菌每1g不得超过100cfu; 霉菌和酵母菌总数每1g 不得超过100cfu: 金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌每1g不得检出。 6稳定性：产品有效期为24个月，产品在有效期内，在常温避光、通风干燥的存放条件下，不得出现分层、霉变和异味，且其对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌的平均杀灭对数值≥3.0 7产品对硅橡胶体积变化:0.48%，硬度变化:1.8成分中不包含硅油、矿物油及其他导致硅橡胶溶胀和损坏的物质,成分可生物降解，确保探头安全，满足所有声性能，声波传递稳定，透声效果好图像清晰及分辨率高。 8.提供ISO13485：2016医疗器械质量管理体系认证证书，提供二类医疗器械注册证 | 医疗器械 | 0.14 | 元/ml |  |  | 0.14
8 | 一次性射频等离子手术电极1 | 用范围/预期用途：与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术肩关节和膝关节的软组织切割、消融、凝血。 电极的刀头材料组成：304不锈钢、铂、钨、钼、或钛材料组成 产品包装：灭菌包装。有效期：不少于三年。 射频源输出：交流：0-360Vrms , 100KHz-5MHz 表面粗糙度：手术电极尖端金属部分表面粗糙度Ra不大于3.2um 头部硬度：手术电极头部硬度应不低于55HV1 吸引流量：在26.6千帕的负压下流量不小于100ml/分钟 关节镜50度3针 | 医疗器械 | 3082 | 元/个 |  |  | 3082
| 一次性射频等离子手术电极2 | 用范围/预期用途：与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术肩关节和膝关节的软组织切割、消融、凝血。 电极的刀头材料组成：304不锈钢、铂、钨、钼、或钛材料组成 产品包装：灭菌包装。有效期：不少于三年。 射频源输出：交流：0-360Vrms , 100KHz-5MHz 表面粗糙度：手术电极尖端金属部分表面粗糙度Ra不大于3.2um 头部硬度：手术电极头部硬度应不低于55HV1 吸引流量：在26.6千帕的负压下流量不小于100ml/分钟 关节镜90度4针 | 医疗器械 | 2979 | 元/个 |  |  | 2979
| 一次性使用刨削刀头1 | 一次性使用刨削刀头由内旋管和外固定管组成，内旋管和外固定管由刀柄、刀杆和刀头三部分组成。产品金属部分由符合YY/T 0294.1-2016中代号为06Cr19Ni10（304）的不锈钢材料制成，与人体接触。非金属部分主要由符合YY/T0806-2010中聚碳酸酯材料制成，不与人体直接接触。要搭配史赛克主机使用，刨削刀头提供，双齿、单齿、无齿刀头。 | 医疗器械 | 1085 | 元/把 |  |  | 1085
| 一次性使用刨削刀头2 | 一次性使用刨削刀头由内旋管和外固定管组成，内旋管和外固定管由刀柄、刀杆和刀头三部分组成。产品金属部分由符合YY/T 0294.1-2016中代号为06Cr19Ni10（304）的不锈钢材料制成，与人体接触。非金属部分主要由符合YY/T0806-2010中聚碳酸酯材料制成，不与人体直接接触。要搭配史赛克主机使用，刨削刀头提供圆形、柱状两种。 | 医疗器械 | 1500 | 元/把 |  |  | 1500
9 | 外周球囊扩张导管2 | 1.球囊直径：4-12mm，球囊长度：2-15cm，推送杆长度：50-130cm 2.爆破压24ATM 3.球囊5.0及以上规格，球囊折叠为5翼；球囊4.0及以下规格，球囊折叠为3翼 4.球囊尖端外径0.038英寸 5.产品由末端管、球囊管、显影环、内腔管、双腔管、导管加强件以及座组成，对应材料成分：聚醚接枝聚酰胺共聚物、尼龙12、铂铱合金、聚醚接枝聚酰胺共聚物、尼龙12、聚醚接枝聚酰胺共聚物、聚碳酸酯复合物 6.市场认可度：提供重庆市5家及以上三甲医院发票 7、肾病内科专用 | 医疗器械 | 3300 | 元/支 |  |  | 3300
| 一次性使用导管鞘组 | 1.规格：4F, 5F, 6F, 7F 2.工作长度：7, 10, 12, 25cm 3.穿刺针：18G x 2.5"(7cm, 10cm, 12cm, 25cm) 20G x 2"(12cm) 4.导管鞘长度：12cm 5、肾病内科专用 | 医疗器械 | 210 | 元/根 |  |  | 210
| 亲水涂层导丝 | 1.长度：80, 150, 180, 230, 260cm 2.外径：0.025, 0.032, 0.035, 0.038 3、肾病内科专用 | 医疗器械 | 245 | 元/支 |  |  | 245
10 | 血液透析浓缩液（A液) | 1、浓缩透析液细菌内毒素含量应小于0.03EU/ml。 2、微生物限度:微生物总数应小于0.1CFU/ml，大肠杆菌不得检出。浓缩液稀释为透析液后的不溶性微粒状况:≧10μm的微粒应不大于10个/ml，≧25μm的微粒应不大于1个/ml: 3、产品应能满足个性化透析需要，A浓缩透析液不仅能提供高钙(Ca1.75)、低钙(Ca1.25)、常规钙(Ca1.5);A浓缩透析液还能提供含糖(1.1g/L)，正常钾(2.0)、高钾(2.5、3.0)、高钾含糖等产品的成品液。 4、配置成透析液后PH值在7.1~7.6范围内。 5、可以实现超纯透析。 6、A液液体体积为5L-7L； | 医疗器械 | 23.32 | 元/桶 |  |  | 23.32
| 血液透析浓缩液（B液) | 1、浓缩透析液细菌内毒素含量应小于0.03EU/ml。 2、微生物限度:微生物总数应小于0.1CFU/ml，大肠杆菌不得检出。浓缩液稀释为透析液后的不溶性微粒状况:≧10μm的微粒应不大于10个/ml，≧25μm的微粒应不大于1个/ml: 3、B液液体体积为6L-7L； | 医疗器械 | 20.94 | 元/桶 |  |  | 20.94
| 中空纤维透析器1 | 1.超滤率：18.7ml/hr/mmHg（200ml/min血流量） 2.纤维波浪长度：≤10mm； 3.有效膜面积（㎡）：1.5； 4.膜材：聚砜膜 5.保湿型抗过敏透析器 | 医疗器械 | 117 | 元/支 |  |  | 117
| 中空纤维透析器2 | 1.超滤率（UFR）(ml/hr/mmHg)：66； 2.膜材：聚砜膜； 3.有效膜面积（㎡）1.6； 4.采用伽马射线照射，使PVP产生架桥结构，稳定模孔，防止PVP溶出。 | 医疗器械 | 196 | 元/支 |  |  | 196
| 空心纤维血液透析器 | 1.有效膜面积：1.8； 2.超滤率mL/h/mmHg:14； 3.最大跨膜压mmHg：600； | 医疗器械 | 100 | 元/个 |  |  | 100
| 空心纤维透析器 | 1.膜面积（㎡）1.6； 2.血室容积：81ml 3.膜材：聚砜膜 4.消毒方式：γ射线灭菌 | 医疗器械 | 129.6 | 元/个 |  |  | 129.6
| 离子交换树脂再生剂 | 1.去除水硬度，使水质更加干净，清澈。 2.规格：10KG/袋-20KG/袋 3.保质期：3年 | 常规产品 | 54 | 元/袋 |  |  | 54
11 | 导引导管2 | 建立通路，增加支撑 | 医疗器械 | 1219 | 元/盒 |  |  | 1219
| PTA球囊导管 | 颅内狭窄专用球囊，材质更柔软，预阔更安全 | 医疗器械 | 9450 | 元/盒 |  |  | 9450
| 颅内支架系统2 | 2.7f微导管释放，大血管支撑更好，开环支架，贴壁更好，降低血栓风险 | 医疗器械 | 20966 | 元/盒 |  |  | 20966
| 支架系统 | 独立释放系统，支撑更好，开环支架，贴壁更好，降低血栓风险 | 医疗器械 | 32850 | 元/盒 |  |  | 32850
| 微导管4 | 2.7F外径微导管，与本包里面颅内支架系统释放专用微导管 | 医疗器械 | 4500 | 元/盒 |  |  | 4500
| 微导管5 | 1.7F外径，对于狭窄血管通过性更好，材质柔软，安全性更高的建立通路 | 医疗器械 | 3142 | 元/盒 |  |  | 3142
| 取栓支架1 | 血栓拉取，支架远端闭合，更容易把血栓拉出 | 医疗器械 | 35000 | 元/盒 |  |  | 35000
| 微导管6 | 2.1F外径微导管，与本包取栓支架释放专用微导管 | 医疗器械 | 5000 | 元/盒 |  |  | 5000
| 导丝3 | 支撑型导丝，通过导丝引导微导管建立通路，支撑力更好 | 医疗器械 | 2147 | 元/根 |  |  | 2147
| 颅内支持导管1 | 6F外径，建立通路，支撑更好 | 医疗器械 | 16000 | 元/盒 |  |  | 16000
| 颅内支持导管2 | 5F外径，建立通路，通过性更好 | 医疗器械 | 16000 | 元/盒 |  |  | 16000
| 微导管7 | 1.7F外径微导管，与本包取栓支架释放专用微导管 | 医疗器械 | 6800 | 元/盒 |  |  | 6800
| 微导管8 | 1.7F微导管与本包针对小血管的颅内支架系统支架释放专用微导管 | 医疗器械 | 6000 | 元/盒 |  |  | 6000
| 取栓支架2 | 有小型号支架，能适应更小的血管堵塞拉取，支架远端闭合，更容易把血栓拉出 | 医疗器械 | 35000 | 元/盒 |  |  | 35000
| 球囊导引导管 | 阻断血流，减少血管压力，血栓更容易拉出 | 医疗器械 | 17500 | 元/盒 |  |  | 17500
| 颅内支架系统2 | 1.7微导管释放，能适应更小的血管，开环支架，贴壁更好，降低血栓风险 | 医疗器械 | 45000 | 元/盒 |  |  | 45000
12 | 淋巴细胞CD4计数 | 1、供医疗机构使用，基于免疫细胞（组织）化学染色方法，通过抗原抗体特异性反应，将CD3、CD4、CD8阳性细胞固定于玻片上 2、鼠抗人CD3、CD4、CD8单克隆抗体、多聚赖氨酸、载玻片。 3、灵敏度：最低检测限至少为4个细胞/微升 4、检测结果：在镜下或自动扫描设备下可观察细胞形态，可直接定量报告细胞数量。 5、抗干扰能力：待测样本可温室保存，样本中含有正常给药浓度的药物以及微生物时，不会对检测有明显影响。 | 医疗器械 | 180 | 元/人份 |  |  | 180
13 | 创面封闭负压引流护创材料1 | 1、开孔网状黑色疏水性聚亚氨酯泡沫敷料，密度为：20.8-25.6kg/m³；孔径为：每厘米长度14-21个小孔。合适的网状细孔结构泡沫敷料，能刺激肉芽组织生长，疏水性聚亚氨酯黑泡沫敷料材质适合高渗出和感染伤口。产品规格为：10cm*8cm*3cm，操作简便，可根据伤口形状剪切。 2、创新型双通道软管路+吸盘垫设计：双通道软管路由白色聚氨酯薄膜外层，黑色聚氨酯泡沫和本色聚酯织物填充物组成，管路断裂力应大于20N(拉伸速率为300mm/min)，即使扭结也能正常运作，有助于减少报警和治疗中断。黑色聚氨酯泡沫把负压均匀传递到伤口床上；本色聚酯织物填充物处理液体并为管路提供支撑，促进伤口处渗液的吸取，帮助伤口愈合。 3、采用IV3000贴膜，贴合的时间更持久牢固，减少不必要的更换和脱落；防水、阻菌、透气性好，降低感染风险，减少不必要的过敏反应，使用更安全，患者舒适度更高。 | 医疗器械 | 5256 | 元/套 |  |  | 5256
| 创面封闭负压引流护创材料2 | 1、开孔网状黑色疏水性聚亚氨酯泡沫敷料，密度为：20.8-25.6kg/m³；孔径为：每厘米长度14-21个小孔。合适的网状细孔结构泡沫敷料，能刺激肉芽组织生长，疏水性聚亚氨酯黑泡沫敷料材质适合高渗出和感染伤口。产品规格为：20cm*12.5cm*3cm，操作简便，可根据伤口形状剪切。 2、创新型双通道软管路+吸盘垫设计：双通道软管路由白色聚氨酯薄膜外层，黑色聚氨酯泡沫和本色聚酯织物填充物组成，管路断裂力应大于20N(拉伸速率为300mm/min)，即使扭结也能正常运作，有助于减少报警和治疗中断。黑色聚氨酯泡沫把负压均匀传递到伤口床上；本色聚酯织物填充物处理液体并为管路提供支撑，促进伤口处渗液的吸取，帮助伤口愈合。 3、采用IV3000贴膜，贴合的时间更持久牢固，减少不必要的更换和脱落；防水、阻菌、透气性好，降低感染风险，减少不必要的过敏反应，使用更安全，患者舒适度更高。 | 医疗器械 | 7276 | 元/套 |  |  | 7276
14 | 一次性使用无菌换药包 | 一次性使用无菌换药包 1.内含配置 手术垫单 长≥45cm，宽≥33cm 1张 医用纱布块 长宽≥7cm，≥5张 脱脂棉球 ≥0.4g/粒，≥6粒 透明弯盘(腰型) 长≥16.5*宽≥9.5cm 1个 金属材质镊子 13-14cm 直头，1把 金属材质镊子 14-15cm 弯头，1把 碘伏棉球≥0.4g/粒，≥5粒 2.镊子需单独包装并不封口。 3.碘伏棉球需单独使用铝箔袋包装，并在包装上体现厂家及效期信息。 4.产品需在10万级及以上的净化车间生产，并提供相应证明报告。 | 医疗器械 | 3.55 | 元/包 |  |  | 3.55
15 | 一件式造口袋 | 用于回肠、结肠、直肠造口排泄物的收集。 1.造口袋具有一件式，由袋身、排放口、过滤片、底盘组成。 2.需椭圆形的底盘，符合人体工程力学。 3.底盘周边要有≥5个受力点设计，减少张力，使皮肤更好的贴合皮肤。 4.粘胶底盘需双层，提供双重保护，保护层阻隔造口排泄物，防止渗漏。 5.亲肤层需要有吸收汗液保持造口周围皮肤干燥功能。 6.可剪口孔径大于66mm且小于76mm，能适用于不同造口尺寸的大小，而非可塑型的粘胶。 7.过滤器，造口袋具有高效的过滤器，有效祛除异味和降低29%胀袋风险，袋子容积≧310ml 8.造口袋具有抗反流阀降低排泄物回流到造口的风险，降低造口感染的风险。 9.排放口需有自粘魔术贴，可反复使用。 | 医疗器械 | 36.68 | 元/个 |  |  | 36.68
16 | 外周血管支架系统1 | 支架系统由输送系统和支架两部分组成，支架预装在可扩张半顺应性球囊导管上。支架材料为钴铬合金(L605)、支架涂层为碳涂层、支架不透射线标记材料为铂金。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，产品有效期不少于5年。 | 医疗器械 | 15000 | 元/根 |  |  | 15000
| 椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | 椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统为球囊扩张式药物支架系统，由预装的药物支架和输送系统组成。支架采用L605钴基合金作为金属支架平台，经激光切割而成，外表面刻有凹槽。药物涂层由雷帕霉素(Rapamycin)和可降解的外消旋聚乳酸(PDLLA)组成,储存在凹槽内。输送系统为快速交换式的球囊扩张导管。环氧乙烷灭菌,产品一次性使用。 | 医疗器械 | 29800 | 元/支 |  |  | 29800
| 远端通路导管2 | 该产品由手柄、应力扩散管和编织网管组成，产品远端涂覆亲水涂层。该产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 医疗器械 | 18000 | 元/支 |  |  | 18000
| 取栓系统 | 该产品由取栓装置和导入鞘组成。其中取栓装置由推送杆和取栓支架构成。取栓支架预装于导入鞘内，支架远端、中间段及近端均有显影标记。产品一次性使用，采用环氧乙烷灭菌， | 医疗器械 | 19600 | 元/支 |  |  | 19600
| 颈动脉球囊扩张导管 | 该产品由末端头端、球囊、显影标记、内腔管、远端管、过渡管、海波管、应力支撑管、手柄组成，远端管和过渡管涂覆亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 医疗器械 | 7680 | 元/个 |  |  | 7680
| 颅内球囊扩张导管2 | 颅内球囊扩张导管为快速交换型(RX型)球囊扩张导管。该导管由末端头端、球囊、显影标记、内腔管、远端管、过渡管、海波管、应力支撑、手柄和亲水涂层组成。球囊材料为Pebax7233。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 医疗器械 | 11800 | 元/条 |  |  | 11800
| 导引导管1 | 导引导管由软头、管身、应变释放套管和座组成，管身表面部分涂覆有亲水涂层，部分型号规格包含导入器。环氧乙烷灭菌，一次性使用，。 | 医疗器械 | 1560 | 元/个 |  |  | 1560
| 碳涂层支架 | 该产品由RX型球囊扩张导管和预装支架组成。支架材料为L605钴铬合金，涂有碳涂层(iCarbofilm)并带有铂金丝的不透射线标记点。环氧乙烷灭菌，一次性使用， | 医疗器械 | 15675 | 元/条 |  |  | 15675
| 肾动脉支架系统 | 该产品由RX型球囊扩张导管和预装支架组成。支架材料为AISI 316LVM不锈钢，涂有碳涂层(iCarbofilm)并带有铂金丝的不透射线标记点。环氧乙烷灭菌，一次性使用， | 医疗器械 | 15000 | 元/根 |  |  | 15000
| 外周血管支架系统2 | 支架系统由输送系统和支架两部分组成，支架预装在可扩张半顺应性球囊导管上。支架材料为钴铬合金(L605)、支架涂层为碳涂层、支架不透射线标记材料为铂金。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用， | 医疗器械 | 15000 | 元/根 |  |  | 15000
| 亲水涂层造影导管1 | 亲水涂层造影导管由管身、应变释放套管和座组成，管身表面涂覆有亲水涂层。PIG弯型的造影导管配有矫直器。导管长度110㎝，产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 医疗器械 | 300 | 元/根 |  |  | 300
| 亲水涂层造影导管2 | 亲水涂层造影导管由管身、应变释放套管和座组成，管身表面涂覆有亲水涂层。带侧孔，直径3-3.3F，产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 医疗器械 | 1200 | 元/根 |  |  | 1200
| 亲水涂层造影导管3 | 亲水涂层造影导管由管身、应变释放套管和座组成，管身表面涂覆有亲水涂层。PIG弯型的造影导管配有矫直器。导管长度80㎝，产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 医疗器械 | 300 | 元/根 |  |  | 300
| 亲水涂层造影导管4 | 亲水涂层造影导管由管身、应变释放套管和座组成，管身表面涂覆有亲水涂层。PIG弯型的造影导管配有矫直器。导管长度100㎝，产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 医疗器械 | 300 | 元/根 |  |  | 300
| 亲水涂层造影导管5 | 亲水涂层造影导管由管身、应变释放套管和座组成，管身表面涂覆有亲水涂层。PIG弯型的造影导管配有矫直器。导管长度125㎝产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 医疗器械 | 300 | 元/根 |  |  | 300
| 亲水涂层造影导管6 | 亲水涂层造影导管由管身、应变释放套管和座组成，管身表面涂覆有亲水涂层。带侧孔，直径4F，产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 医疗器械 | 500 | 元/根 |  |  | 500
| 自膨式镍钛合金外周血管支架系统(商品名：Pulsar-18） | 该产品由支架和输送系统组成，支架预装在沿导丝推送式输送系统上。支架由激光切割镍钛合金管而成，两端各带有6个不透射线的标记；支架表面完全由非晶碳化硅涂层涂覆。环氧乙烷灭菌。一次性使用。 | 医疗器械 | 14000 | 元/根 |  |  | 14000
| 颅内药物洗脱支架系统-支架 | 颅内药物洗脱支架系统含有药物涂层支架及快速交换球囊导管输送系统。药物涂层支架以316L不锈钢支架为基体，表面涂覆底部涂层和含药高分子可降解涂层。底部涂层材料为聚甲基丙烯酸」酯(PBuMA),该涂层不可降解；生物降解药物涂层由雷帕霉素药物和乳酸-乙醇酸共聚物(PLGA)组成，为可降解涂层。支架药物剂量密度为1.30μg/mm2;载药量范围为41μg-162μg。输送系统由TIP头、球囊(尼龙)、球囊内管、铂铱合金显影标记、球囊外管、护套和接头等组成，球囊外管涂覆亲水涂层。产品经电子束辐照灭菌，一次性使用。 | 医疗器械 | 39600 | 元/根 |  |  | 39600
| 连通板 | 该产品由基座、开关、内/外圆锥锁定接头、及延长管等组成。基座、内/外圆锥锁定接头的材料为聚碳酸酯，开关的材料为聚甲醛，延长管的材料为聚氯乙烯。环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 医疗器械 | 73 | 元/个 |  |  | 73