重庆医科大学附属口腔医院合同外

比选公告《SBX2025006》

| 事项名称 |  | 种植机系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、需求内容 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 种植机系统 | 无 | 台 | 2 |  |
| 二、参数要求 1.基本要求（产品临床用途）：用于种植手术，包括牙槽骨的准确定位、钻孔、成型、攻丝以及牙科种植体的植入和基台螺丝的锁紧等操作，能够满足不同牙科种植手术的需求，提高手术的精准度和效率。 2.使用期限：≥6 年 3.屏幕：≥7英寸彩色触摸屏 4.适配机头：主机能适配1:1、1:2、1:3、1:4.2、1:5、16:1、20:1等多种不同转速比机头 5.扭矩输出范围：覆盖6N'cm- 70N'cm 6.微型马达：采用进口微型马达，进口轴承（提供彩页资料或说明书等证明材料） 7.多功能脚踏：能实现水量控制、程序切换、正反转切换、转速控制等操作 8.校准：每次开机自动进行扭力校准，无需额外操作 9.报警功能：具备故障自诊，自动保护功能，电机，脚踏连接异常将会立即显示报警 10.模式选择：≥2种模式可选 11.马达接口：标准接口，适配多种品牌的种植手机 12.配置需求：主机1，多功能脚踏1，马达手柄及连接线1，弯手机套件1，水瓶挂钩1，手柄支架1，水管夹10，一次性输水管4 13.质保：≥3年（常用耗材单独报价） - 三、供应商资质 - 1.营业执照。 - 2.须具有所提供产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》或者《一类医疗器械备案凭证》，若注册证或备案凭证有附件的，还须提供附件（提供注册证复印件，注册证有附件的还须提供注册证附件复印件）。 - 3.如果所提供产品属三类医疗器械，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》；所提供产品属二类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（提供许可证复印件或备案凭证复印件）。 - 四、报价要求 - 1.报价包含运输、安装、培训、税费等一切费用，验收合格后付款。 - 2.报价（及相关资料需盖公章后以PDF或图片电子版）发送：sjk806@163.com，报价表需写上《SBX2025XXX》、联系人及电话。 |  |  |  |  |  |
| 五、挂网时间：2025年6月5日至2025年6月9日止 |  |  |  |  |  |
| 六、评选方法: 最低评标价法。 |  |  |  |  |  |
| 七、联 系 人：（技术）杨老师 88132377;（采购）张老师88860199。 |  |  |  |  |  |