- 行采家-电子竞采文件

（网上询比）

采购执行编号：DL-ZF-2025422

项目名称：忠县金鸡镇卫生院仪器设备采购(数字化X线摄影系统.DR)

采购人：忠县金鸡镇卫生院

采购代理机构：重庆大家智方科技有限公司

二〇二五年七月

目  录

行采家-电子竞采文件	- 1 -

第一篇  竞采邀请书	- 3 -

一、竞采项目内容	- 3 -

二、资格要求	- 3 -

三、竞采有关说明	- 4 -

四、竞采有关规定	- 5 -

五、联系方式	- 5 -

第二篇  供应商须知	- 6 -

一、竞采费用	- 6 -

二、竞采通知书	- 6 -

三、竞采要求	- 6 -

四、竞采程序及成交标准	- 9 -

五、评审标准	- 11 -

六、评审依据	- 13 -

七、成交通知	- 13 -

八、关于质疑和投诉	- 13 -

九、签订合同	- 13 -

第三篇  项目技术（质量）需求	- 15 -

一、项目技术（质量）需求	- 15 -

第四篇  商务需求	- 20 -

一、服务期、地点及验收方式	- 20 -

二、报价要求	- 20 -

三、付款方式	- 20 -

四、知识产权	- 20 -

五、其他	- 20 -

第五篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 21 -

第六篇  响应文件格式	- 24 -

一、经济部分	- 25 -

二、技术部分	- 27 -

三、商务部分	- 29 -

四、资格条件及其他	- 31 -

五、其他应提供的资料	- 36 -

附件1：采购文件发售登记表	- 37 -

# 第一篇  竞采邀请书

受忠县金鸡镇卫生院的委托，我公司组织对忠县金鸡镇卫生院仪器设备采购(数字化X线摄影系统.DR)进行竞采采购。欢迎具备相关资质且能够快速响应、快速完全供货的供应商积极参加报价。

### 一、竞采项目内容

| 序号 | 项目名称 | 最高限价（元） | 竞标保证金 （元） | 成交供应商 数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 忠县金鸡镇卫生院仪器设备采购(数字化X线摄影系统.DR) | 400000.00 | 0 | 1 |  |

### 二、资格要求

竞采供应商是指向采购人提供服务、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。

合格的供应商应符合下列条件：

（一）基本条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）特定资格条件

1、须具有所提供产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》，（提供注册证复印件并加盖供应商公章）。

2、若所提供产品属三类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》；所提供产品属二类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（提供许可证复印件或备案凭证复印件并加盖供应商公章）。

3、所提供产品为国产产品的，供应商须提供生产企业的医疗器械生产企业许可证（复印件并加盖供应商公章）。

### 三、竞采有关说明

（一）凡有意参加竞采的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，在“行采家-电子竞采（https://www.gec123.com/xe/）”上下载或到采购代理机构领取本项目竞采文件以及图纸、补遗等竞采前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有竞采实质性要求内容。

（二）竞采文件报名期限：2025年7月 14日至2025年7月 16日17:30（工作时间）。

（三）竞采文件购买费：竞采文件购买费为100元/分包（售后不退）。

本项目采用汇款购买方式，在竞采文件发售期内，供应商将竞采文件购买费用汇至以下账户内进行购买，并将竞采文件汇款凭证（注明采购执行编号及供应商名称）、《采购文件发售登记表》（见附件1，加盖供应商公章）扫描后发送至1621766686@qq.com，按要求发送邮箱后方才购买成功。

账户名：重庆大家智方科技有限公司

账户：6530000010120100759356

开户行：浙商银行重庆分行营业部

银行代码：316653000026

（四）供应商须满足以下两种要件，其响应文件才被接受：

1.按时递交了响应文件；

2.按要求报名并递交《采购文件报名登记表》加盖供应商公章。

本项目采取线上线下相结合的方式进行投标报价，投标供应商须在规定时间内完成平台电子响应文件及现场纸质响应文件的提交（纸质响应文件可邮寄），且线上线下递交的响应文件内容须保持一致。缺少任意一项均视为无效响应，响应文件提交规则详见“第二篇--第三点、竞采要求”。

- 现场投标要求：

1.现场投标地点：重庆市渝北区黄山大道中段67号信达国际A座4-2

2.现场投标时间：2025年7月 17 日北京时间9:00-11:00

（六）行采家电子竞采投标要求：

1.行采家电子竞采投标时间：2025年7月 17  日北京时间9:00-11:00

（七）现场开标时间：2025年7月 17 日北京时间11:00

（八）开标地点：同现场投标地点

### 四、竞采有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效响应。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在行采家-电子竞采（https://www.gec123.com/xe/）上发布，请各供应商注意下载或到重庆大家智方科技有限公司领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）竞采费用：无论竞采结果如何，供应商参与本项目竞采的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）供应商有下列情况之一的，将拒绝其参与政府采购活动：在本项目投标截止日前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的；被列入政府采购严重违法失信名单且在处罚期内的；被列入政府采购严重违法失信行为记录名单且在处罚期内的；其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

### 五、联系方式

（一）采购人：忠县金鸡镇卫生院

联 系 人：唐老师

电  话：18883531096

地  址：忠县金鸡镇金鸡场286号

（二）采购代理机构：重庆大家智方科技有限公司

联系人：熊老师

电  话：（023）68172141转8056、15025302530

地  址：重庆市渝北区黄山大道中段67号信达国际A座402。

## 第二篇  供应商须知

### 一、竞采费用

参与竞采的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论竞采结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞采通知书

（一）竞采通知书由竞采邀请书、供应商须知、项目技术（质量）需求、竞采项目商务需求、格式合同、响应文件格式要求六部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞采通知书不可分割的部分。

（三）竞采通知书的解释

供应商如对竞采通知书有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞采通知书。一经进入竞采程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞采通知书所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

### 三、竞采要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞采通知书的要求编制响应文件，并对竞采通知书提出的要求和条件作出实质性响应，同时应编制完整的页码、目录。

1、响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2、联合体

本项目不接受联合体竞标。

3、竞采有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为竞采开始时间起90天。

（二）报价要求

本项目采取总价包干。本次项目采用人民币报价，包括但不限于完成本项目所需的服务费、人工费、提供服务所需的各类费用及应缴纳税费等。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（三）修正错误

若响应文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.响应文件中报价函的内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价函为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价函总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

竞采小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正供应商报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，供应商同意并签字确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（四）提交响应文件的份数和签署和递交

本项目采取线上线下相结合的方式进行投标报价，投标供应商须在规定时间内完成平台电子响应文件及现场纸质响应文件的提交，且线上线下递交的响应文件内容须保持一致，如不一致以纸质正本为准。缺少任意一项均视为无效响应。

1、线下（投标现场）响应文件提交规则：

（1）响应文件一式一份，正本一份。

副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

（2）在响应文件正本中，竞采通知书第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（3）响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均应密封送达竞采地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

（4）如果未按上述规定进行密封的，采购人、采购代理机构将拒收其响应文件。

（5）响应文件投递截止时间：见竞采通知书第一篇。供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

线上（行采家网上竞采）响应文件提交规则：

（1）供应商须同时在线上上传盖章后的电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准）。

（五）响应文件语言：简体中文

（六）无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应：

1、供应商不符合资格要求的；

2、供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章的；

3、供应商的报价超过采购预算（若有采购预算单价，则含采购预算单价）的；

4、供应商响应文件附有采购人无法接受的条件的；

5、供应商串通投标的；

6、供应商组成联合体投标的；

7、法律、法规和竞采通知书规定的其他无效情形。（七）废标条款

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞采采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞采采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

（八）采购代理服务费

供应商成交后，由成交供应商向采购代理机构缴纳采购代理服务费，本项目代理服务费6000元。

- 代理服务费使用对公账户打款，打款时备注：采购执行编号+代理服务费。打款成功后提供打款凭证申请开票。

- 采购代理服务费缴纳账户信息：

账户名：重庆大家智方科技有限公司

账户：6530000010120100759356

开户行：浙商银行重庆分行营业部

银行代码：316653000026

### 四、竞采程序及成交标准

（一）本项目竞采按照竞采通知书规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）资格性符合性检查

1.资格性检查。依据法律法规和竞采通知书的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备竞采资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（详见式文件） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“资格要求（二）特定资格条件”的要求提交证明文件复印件并加盖供应商公章。(如果有） |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。

- 符合性检查。依据竞采通知书的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞采通知书的响应程度进行审查，以确定是否对竞采通知书的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 按竞采文件“第六篇 响应文件格式”要求签署、盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞采通知书规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件电子文档数量符合竞采通知书要求。 |
| 3 | 竞采通知书的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞采通知书第三篇、第四篇的竞采内容作出响应。 |
|  |  | 竞采有效期 | 满足竞采通知书规定。 |

（1）竞采小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）竞采小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（3）在竞采过程中竞采的任何一方不得向他人透露与竞采有关的技术资料、价格或其他信息。

（4）竞采小组采用综合评分法对供应商的响应文件和报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞采文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（5）竞采小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性检查、符合性检查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐2名及以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。

### 五、评审标准

（一）成交标准

1、竞采小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，竞采小组应当将其作为无效投标处理。

2、采取采购人确定成交供应商的，采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足竞采通知书实质性响应要求且评分最高的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的评分最高的供应商为成交供应商。采购人也可以授权竞采小组直接确定成交供应商。

（二）评审标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30%） | 30 | 有效的投标报价的最低价作为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 高于最高限价为无效报价。 |
| 2 | 技术部分 （40%） | 40 | （一）起评分： 有效投标人的起评分为40分。 （二）扣分条款： 1、本招标文件中：第三篇项目技术（质量）需求中“★”号标注的部分为实质性要，一项不满足技术分为零分。 2、本招标文件中：第三篇项目技术（质量）需求中“▲”号标注的部分为重要参数，一项不满足从起评分中扣除8分，扣完为止。 3、本招标文件中：第三篇项目技术（质量）需求中非“★”和非“▲”号标注的部分为一般参数，一项不满足从起评分中扣除3分，扣完为止。 | 供应商需提供技术支撑材料（包括但不限于：投标产品生产厂家彩页或说明书或技术白皮书等）。 |
| 3 | 商务部分（30%） | 30 | （一）制定合理的项目实施方案，其内容包括但不限于：实施工作流程、组织管理、进度管理、系统测试、验收计划等内容等；综合评分如下： 1、实施方案最为周密、科学合理、适用性强、思路清晰、内容全面，能够根据项目实际情况制订，实施落地性强视为优秀，得10分； 2、实施方案思路较清晰、执行方案基本完整，基本满足采购人的需求得7分； 3、实施方案思路不清晰且针对性、可行性一般，得4分；未提供得0分。 | 提供项目实施方案 |
|  |  |  | （二）针对本项目编制切实可行的培训方案，方案应具备合理性、针对性和科学性，(包括但不限于培训体系、培训对象、培训内容、培训流程及方式、培训质量保障等)方案需包含以上5个要素且内容完整、切实可行。 1、培训方案科学针对性强，内容齐全、方式得当，目标及效果明确，得10分； 2、基本满足招标要求，培训方案基本完整，基本满足采购人的需求，得7分； 3、培训方案不完善，实际操作性弱，得3分；未提供得0分。 | 提供针对本项目的培训方案 |
|  |  |  | （三）根据售后服务、技术支持能力与承诺优劣进行综合评价： 1、售后服务保障体系及措施完善，技术支持能力强，服务响应快，响应程度高,提供本地化的技术支持服务得10分； 2、基本满足招标要求，售后服务方案基本完整，基本满足采购人的需求。得7分； 3、售后服务保障体系及措施不完善，技术支持能力和服务响应速度较差或一般，得3分；未提供得0分。 | 提供本项目售后服务方案 |

### 六、评审依据

评审的依据为竞采通知书和响应文件（含有效的补充文件）。竞采小组判断响应文件对竞采通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 七、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家-电子竞采（https://www.gec123.com/xe/）上发布成交结果公示。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

### 八、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1、供应商对成交结果有异议的，应当在结果预公示发布之日起1个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

2、供应商对竞采通知书中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。且须以书面形式在提交响应文件截止时间1个工作日前提出。

（二）质疑答复

采购人、采购代理机构将参照《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》的相关规定对质疑内容作出答复和处理。

### 九、签订合同

（一）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照竞采文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

（二）竞采通知书、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

（三）成交供应商未按照竞采通知书确定的事项签订合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的，将承担相关法律责任。

（四）采购人不得向成交供应商提出超出竞采以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞采确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

（五）除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商无正当理由拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

## 第三篇  项目技术（质量）需求

注：本篇标记“★”为技术指标为重要技术条款，若不满足按评标标准中的要求处理。

注：本篇标记“▲”为技术指标为一般技术条款，若不满足按评标标准中的要求处理。

### 一、项目技术（质量）需求

| 1 | 设备用途及整体要求 |
| --- | --- |
| 1.1 | 设备名称：数字化X线摄影系统（DR） |
| ★1.2 | 设备用途：整机采用双立柱机架结构, 无线平板探测器，能进行人体全身各部位的立位、卧位、水平侧位、担架位、轮椅位等X线影像学检查，实现X线数字成像、数字图像的DICOM网络传输、打印、存贮管理及激光打印胶片、完善的图像后处理功能。且具备医联体/医共体远程系统、胸部图像自动质控功能。 |
| 1.3 | 为了保证产品的稳定性和兼容性，要求高压发生器、平板探测器、限束器、机架系统、图像采集工作站为DR原厂生产 |
| 二 | 主要配置和技术参数要求： |
| 2 | 高压发生器 |
| 2.1 | 最大功率：≥50KW |
| 2.2 | 逆变频率：≥450KHZ |
| 2.3 | 管电压可调范围：≥40-150KV |
| 2.4 | 最大输出电流：≥630mA |
| 2.5 | 最短曝光时间：≤1ms |
| 2.6 | 最小时间电流积：≤0.1mAs |
| 2.7 | 最大时间电流积：≥630mAs |
| 2.8 | 具有器官程序摄影（APR）程序数量≥900种 |
| 2.9 | 高压发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在图像采集工作站上控制曝光参数。 |
| 2.10 | 需配备硬件3野电离室，非虚拟电离室 |
| 3 | 平板探测器： |
| 3.1 | 材料：碘化铯+非晶硅（整板，非拼接） |
| 3.2 | 数量：1块 |
| 3.3 | 结构：移动式无线平板探测器 |
| 3.4 | 有效尺寸：≥43cm×43cm |
| 3.5 | 总像素：≥900万； |
| 3.6 | 最小像素尺寸：≤143μm |
| 3.7 | 有效数据位数：≥16bit |
| 3.8 | 空间分辨率最低出厂标准：≥3.6lp/mm |
| 3.9 | 图像预览时间：≤4.5s |
| 3.10 | 成像时间:≤6s |
| ▲3.11 | 平板探测器最大承重：≥200kg |
| 3.12 | DR制造商获得SRRC（国家无线电管理委员会强制认证要求）核准认证 |
| 3.13 | 平板防水防尘等级：≥IP54 |
| 3.14 | 平板探测器重量≤4.2kg （含电池） |
| 3.15 | 最大电池容量的最大曝光次数与曝光时间：≥800次 或 ≥3h |
| 3.16 | 具备与主机同步开关机功能 |
| 3.17 | 具备OLED显示屏，可以提示:电源连接、电量、通讯连接、网络连接、错误代码信息 |
| 4 | X射线管 |
| 4.1 | 要求为原装进口球管 |
| 4.2 | 双焦点：小焦点≤0.6mm；大焦点≤1.2mm |
| 4.3 | 管套热容量：≥1250kHu |
| 4.4 | 阳极最大转速：≥9500r/min |
| 4.5 | 阳极热容量：≥230kHu |
| 4.6 | 靶角：≤12° |
| 4.7 | 焦点功率：小焦点≥20kW；大焦点≥50kW |
| 5 | X射线管支撑装置 |
| 5.1 | 类型：双立柱机架 (非手动立柱机架、非U臂/UC臂机架) |
| 5.2 | 球管立柱和摄影床采用分离式、完全独立设计，不采用一体化设计；球管立柱采用独立地轨设计 |
| 5.3 | 球管立柱沿水平轴（球管立柱自转）旋转范围≥±180° |
| ★5.4 | 球管垂直轴（绕横臂）旋转范围≥±180° |
| 5.5 | 球管垂直移动范围≥1500mm |
| ★5.6 | 球管中心距地最低处距离≤350mm |
| 5.8 | 机头把手具备360°任意点环形触控感应与自动解锁（非按键解锁），自动解锁后控制球管旋转、球管垂直运动、立柱横向运动 |
| 5.9 | 球管立柱的支撑地轨承重量≥ 170kg |
| 6 | 摄影床 |
| 6.1 | 固定式摄影床，床面具备四方浮动功能，脚踏电磁吸合锁止 （非脚踢式控制） |
| 6.2 | 床面纵向移动：≥910mm，横向移动：≥260mm |
| 6.3 | 床面高度：≤650mm |
| ★6.4 | 床面承重：≥270kg |
| 6.5 | 可插拔式静止滤线栅设计 （不借助任何工具可插拔滤线栅） |
| 6.6 | 可插拔会聚滤线栅栅密度≥40L/cm |
| 6.7 | 可插拔会聚滤线栅尺寸≥470×450mm |
| 6.8 | 不抽出滤线栅时可判断滤线栅的焦距 |
| 6.9 | 床面下表面至片盒上表面的距离＜60mm |
| ★6.10 | 床下探测器片盒纵向（长轴）运动范围≥575mm |
| 6.11 | 片盒内提供无线平板探测器自动充电装置，且支持任意放置均可充电，无需考虑无线平板探测器的插入方向 |
| ★6.12 | 为了节省空间要求：高压发生器内置于固定摄影床体内，提供装机照片证明材料 |
| 7 | 立式平板探测器摄影架 |
| 7.1 | 平板探测器垂直移动范围≥1510mm |
| 7.2 | 平板探测器垂直移动到最低处≤350mm |
| 7.3 | 片盒内提供无线平板探测器自动充电装置，且支持任意放置均可充电，无需考虑无线平板探测器的插入方向 |
| 8 | 限束器 |
| 8.1 | 固有滤过(70kV): ≤1.3 mmAl |
| 8.2 | 内置可调式附加滤过：1.5/2.0 mmAl |
| 8.3 | 最小照射野(SID=100cm)：≤10mm×10mm |
| 8.4 | 最大照射野(SID=100cm)：≥430mm×430mm |
| 8.5 | 光野指示灯：LED |
| 8.6 | 光野指示灯：具备延时功能，延时时间≥30s |
| ▲8.7 | 限束器可旋转角度≥±45° |
| 9 | 图像采集工作站 |
| 9.1 | 控制台配置，可控制X线发生器、病人资料处理、图像显示及图像传输等，配备最新版本的专业DR处理软件 |
| 9.2 | 一体化工作站，各功能非模块设计 |
| 9.3 | 一键开关机控制盒：具备一键开关机功能，同步控制高压发生器、探测器、运动系统、显示系统的开启和关闭 |
| 9.4 | 操作系统：Windows，全中文操作界面 |
| 9.5 | 硬件配置：CPU≥2GHz，内存容量≥4G，硬盘容量≥1T，液晶显示器：≥23英寸, 显存：≥4G |
| 9.6 | 具备Dicom Worklist，DICOM Send，DICOM Print，DICOM Storage commitment |
| 9.7 | 图像软件通过中国医学装备协会IHE系统测试DR设备四项必检项目：SWF/MOD、PIR/MOD、CPI/MOD、CPI/PC |
| 9.8 | 具备患者信息登记、编辑功能 |
| 9.9 | 具备曝光参数调节功能 |
| 9.10 | 具备3D投照体位示意图 |
| 9.11 | 图像显示/查看/处理 |
| 9.12 | 图像支持任意角度旋转 |
| 9.13 | 胶片打印排版 |
| 9.14 | 图像删除原因统计功能等 |
| 9.15 | 数据备份定期提醒，自动清理 |
| 9.16 | 具备栅影抑制功能 |
| 9.17 | 为确保图像传输的稳定性和及时性，具备在不依赖于医院的网络覆盖下，支持DICOM图远程传输功能 |
| 9.18 | 具备远程PC端DICOM阅片功能 |
| 9.19 | 具备远程手机移动端DICOM阅片功能 |
| 9.20 | 软件支持3台以上打印机链接 |
| 9.21 | 具备硬件（DAP）或软件辐射剂量面积指示功能，并在图像上显示 |
| 9.22 | 剂量检测报告软件功能 |
| 9.23 | 具备常规模式、急诊模式、体检模式 |
| 9.24 | 高级临床应用功能：专用体检摄影模式，流程化设计，可以实现一键完成极速体检功能 |
| ▲9.25 | 具备儿童低剂量摄影，至少包括新生儿、婴儿、幼儿、学龄前四组儿童检查模式。提供软件截屏。 |
| 10 | 具备DR原厂（非第三方）胸部图像自动质控功能 |
| 10.1 | DR原厂（非第三方）胸部图像自动质控功能：在DR控制台图像拍摄界面中，软件具备实时根据拍摄图像进行自动检测，无需额外的操作，软件具备自动实现图像质量评估与评分 |
| ▲11.2 | DR原厂（非第三方）胸部图像自动质控功能，软件胸部图像自动质控≥12项，至少包含：识别肺野显示不全、肩锁关节以上留存区域不足、摄影范围过宽、锁骨位置上下偏移、中线偏移、肩胛骨未打开、胸锁关节不对称、锁骨不对称、锁骨未居平，吸气不足，异物伪影、标识位置不规范等。提供软件截屏。 |
| 12.3 | DR原厂（非第三方）胸部图像自动质控功能：在DR控制台图像拍摄界面中，软件具备提供实时统计功能，可针对不同操作人员和拍摄问题进行统计跟踪 |
| 11 | 具备DR设备的自动质控功能 |
| 11.1 | 设备可一键进行自动质控 |
| 11.2 | 具备DR设备的数字化维护报告功能，设备自动生成数字化的维护报告，记录DR维护过程。提供软件截屏证明材料 |
| 11.3 | 具备保养检测提醒功能，可设置提醒时间，避免超期未校准和保养 |
| 12 | DR生产厂家同品牌的医联体/医共体远程系统 |
| 12.1 | 具备在宽带直连、无线路由器接入、4G网络、5G网络下，支持DICOM图像远程传输 |
| 12.2 | 具备远程诊断功能：适用多种终端，包括台式计算机，笔记本电脑，平板电脑，智能手机等。支持建立离线交流群组，以及离线DICOM图像上传和下载，提供不同用户针对单一病例的诊断讨论及评论功能，支持多种查询条件组合查询功能； |
| 12.3 | 具备远程培训教学功能：能进行桌面直播，接收端可以看到发起端的桌面直播内容，包括文档以及播放的视频等；图像和视频文件可以直接从app分享到微信群或朋友圈，并可在微信中，通过转发链接直接查看DR图像。支持建立离线交流群组，支持两人或多人离线交流，以及离线DICOM图像上传和下载 |
| 12.4 | 具备区域内远程云端图像质控功能：胸部图像自动质控≥12项，至少包含：识别肺野显示不全、肩锁关节以上留存区域不足、摄影范围过宽、锁骨位置上下偏移、中线偏移、肩胛骨未打开、胸锁关节不对称、锁骨不对称、锁骨未居平，吸气不足，异物伪影、标识位置不规范等 |
| 12.5 | 具备运营管理看板功能：可显示区域内数据看板及统计工具，可按需求统计域内、院内、科室内的检查及设备运行数据 |
| ▲12.6 | 具备DR制造商原厂远程会诊系统注册证，并提供注册证 |
| 12.7 | 网络安全等级保护测试系统：通过国家三级等保。 |

第四篇  商务需求

注：本篇商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效处理。

### 一、交货期、地点及验收方式

1、交货期：合同签订30日历日。

2、交货地点：忠县金鸡镇卫生院（采购人指定地点）。

3、验收方式：由采购人按照相关规定验收，成交供应商予以协助。

### 二、报价要求

报价须为人民币报价，包括完成本项目所需的服务费、人工费及提供服务所需的设备或服务购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费培训费及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

### 三、付款方式

1、本项目验收合格后，采购人五个工作日内向成交供应商支付合同金额的100%。

2、成交供应商按采购合同交货，经验收合格后采购人出具项目验收报告。因验收不合格等造成的后果由成交供应商全权负责，采购人拒绝付款。

### 四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的服务及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### 五、其他

（一）竞标人必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第五篇  合同主要条款和格式合同（样本）

一、合同主要条款

二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 项目类别 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准： 1、服务措施： |  |  |  |  |  |  |
| 二、验收标准、方法： |  |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《民法典》、《政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 1、招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 2、其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第六篇  响应文件格式

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术应答

（二）技术条款响应

三、商务部分

（一）商务条款响应

（二）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

### 一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（竞采项目名称）的竞采通知书，经详细研究，决定参加该项目的竞采。

1.愿意按照竞采通知书中的一切要求，提供本项目的服务，报价为人民币大写：       元整；人民币小写：        元。

2.我方现提交的响应文件为： 正本 1 份、上传电子文档 1 份。

3.我方承诺：本次竞采的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞采通知书的一切规定和要求及竞采评审办法。

5.在整个竞采过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞采通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构交纳竞采通知书规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：传真：

网址：邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

执行编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 服务名称等相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | / |  |  |
| 9 |  |  | / |  |  |
| 10 |  |  | / |  |  |
| 11 |  |  | / |  |  |
| 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：1、请供应商参照“第三篇 项目技术（质量）需求”的项目内容完整填写本表；

2、该表可扩展；

供应商名称（公章）：

年    月    日

### 二、技术部分

（一）技术方案（服务方案等，格式自拟）

（二）技术条款响应偏离表

项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请注明技术参数或具体内容 |  |

供应商：                   法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术（质量）支撑材料。（格式自定）

4.投标应答栏中应当注明技术参数或具体内容。

### 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

商务响应偏离表

对于竞采通知书的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 竞采项目需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请注明具体内容 |  |

供应商：                   法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第四篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

3.投标应答栏中应当注明具体内容。

（二）其它优惠承诺（格式自定）

### 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞采、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                   供应商法定代表人：

（签字或盖章）                              （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件（如果有）

### 五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）

附件1：采购文件发售登记表

| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购执行编号 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 发票收取邮箱 （请准确填写） |  |
| 《成交通知书》收件地址 （请准确填写） |  |  |  |
| 代理服务费 开票信息 | £普票 □专票 |  |  |
| 竞采文件售价：人民币0元 |  |  |  |

采购代理机构：重庆大家智方科技有限公司           日期： 年  月  日

注：代理服务费只向成交供应商收取，为加快后续进度，提前收集开票信息。