## 一楼急诊科DR1
一楼急诊科DR1专用吊架钢结构及支撑体系安装
序号 | 房间使用情况说明 | 工作内容 | 要求 | 单位 | 数量 | 限价单价 | 金额 | 备注
1 | 房间使用面积约24平米，滑车长约3.2米，吊轨长约4.2米 | 18号槽钢钢吊梁 | 槽钢调直、整平校正、去毛刺；激光切割、打磨；激光成孔；场内外运输 | 米 | 17.04 | 260 | 4430.4
2 |  | W型主梁吊架 | 1、采用60*60*4加工制作；2、连接板采用120*120*10厚钢板制作；3、激光精确定位成调节孔；4、精加工定型、焊接、打磨，场内外运输 | M2 | 14 | 220 | 3080 | 吊架间距为一米一个支点，不足一米的在端部设置一根立撑和一根斜撑
3 |  | 钢梁稳定（纵向、跨梁）支撑槽钢 | 采用60*60*5角钢精加工，焊接、打磨；激光成孔（椭圆调节孔）；场内外运输 | M2 | 14 | 160 | 2240 | 稳定支撑为纵梁间交叉斜撑，间距1~1.5米，不少于2根
4 |  | 油漆 | 打磨、抛光，涂刷氟碳漆 | 项 | 1 | 700 | 700
5 |  | 安装脚手架搭拆 | 满堂架搭设及拆除、场内外转运、楼地面保护 | M2 | 24 | 40.54 | 972.96
6 |  | 电线电缆吊架 | 制作、加工及安装 | 套 | 1 | 600 | 600
7 |  | 五金配件及其他耗材 | 国家优质产品 | 项 | 1 | 600 | 600
8 |  | 钢结构精准安装成型 | 现场安装、焊接、打磨，修整，水平平整度控制在2MM以内；完工后场地清理，原有半成品保护 | 项 | 1 | 9000 | 9000
9 |  | 小计 |  |  |  |  | 21623.36
57 |  | 管理费 |  | 5% |  |  | 1081.168
58 |  | 税金 |  | 9% |  |  | 2043.4075
59 |  | 合计 |  |  |  |  | 24747.9355

## 一楼介入科DSA1
一楼介入室DSA（飞利浦）专用吊架钢结构及支撑体系安装
序号 | 房间使用情况说明 | 工作内容 | 要求 | 单位 | 数量 | 限价单价 | 金额 | 备注
10 | 房间使用面积约72平米，吊架下表面高度2900，吊臂质量为1160KG | 16号槽钢钢吊梁 | 槽钢调直、整平校正、去毛刺；激光切割、打磨；激光成孔；场内外运输 | M | 19.8 | 260 | 5148 | 主梁长度不少于4.5米每根
11 |  | W型主梁吊架 | 1、采用60*60*4加工制作；2、连接板采用120*120*10厚钢板制作；3、激光精确定位成调节孔；4、精加工定型、焊接、打磨，场内外运输 | M2 | 21 | 220 | 4620 | 吊架间距为一米一个支点，不足一米的在端部设置一根立撑和一根斜撑
12 |  | 钢梁稳定（纵向、跨梁）支撑槽钢 | 采用60*60*5角钢精加工，焊接、打磨；激光成孔（椭圆调节孔）；场内外运输 | M2 | 21 | 160 | 3360 | 稳定支撑为纵梁间交叉斜撑，间距1~1.5米，不少于2根
13 |  | 80槽钢对 | 1、采用80*63*6加工制作；2、连接板采用120*120*10厚钢板制作；3、激光精确定位成调节孔；4、精加工定型、焊接、打磨，场内外运输 | 米 | 39.6 | 130 | 5148 | 1.3米长的槽钢对拼接为5根，2.2米长的槽钢对为4根，含对接损耗平均计2米每根
14 |  | 油漆 | 打磨、抛光，涂刷氟碳漆 | 项 | 1 | 1000 | 1000
15 |  | 安装脚手架搭拆 | 满堂架搭设及拆除、场内外转运、楼地面保护 | M2 | 30 | 40.54 | 1216.2
16 |  | 电线电缆吊架 | 制作、加工及安装 | 套 | 4 | 500 | 2000
17 |  | 五金配件及其他耗材 | 国家优质产品 | 项 | 1 | 600 | 600
18 |  | 钢结构精准安装成型 | 现场精准定位、测量、放线；安装、焊接、打磨，修整，水平平整度控制在2MM以内；完工后场地清理，原有半成品保护 | 项 | 1 | 15500 | 15500
19 |  | 小计 |  |  |  |  | 38592.2
57 |  | 管理费 |  | 5% |  |  | 1929.61
58 |  | 税金 |  | 9% |  |  | 3646.9629
59 |  | 合计 |  |  |  |  | 44168.7729