采购 2026 年水稻制种大县奖励资金项目

（种子检测设备）更正公告

各潜在投标人：

本项目竞争性比选文件中第五章供货要求的内容以本次更正公告发布的为准，详见附件。请投标人自行下载。

注：已发出的比选文件与本次更正公告不一致的内容，以本公告为准。请各潜在投标人自行在网上下载本通知相关内容，不管下载与否，都视为全部知晓其全部内容。

比选人：垫江县农业技术推广站

2026年6月16日

附件：

第五章  供货要求

### 供货要求

1.产品清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 横格式分样器 | 1 | 台 |
| 2 | 横格式分样器 | 1 | 台 |
| 3 | 钟鼎式分样器 | 1 | 套 |
| 4 | 电子自动数粒仪 | 2 | 台 |
| 5 | 扦样器 | 1 | 套 |
| 6 | 电子天平（十分之一） | 2 | 台 |
| 7 | 电子天平（百分之一） | 2 | 台 |
| 8 | 电子天平（千分之一） | 2 | 台 |
| 9 | 电子天平（万分之一） | 2 | 台 |
| 10 | 种子净度工作台 | 1 | 台 |
| 11 | 种子风选仪 | 1 | 台 |
| 12 | 谷物选筛 | 1 | 套 |
| 13 | 电动筛选器 | 1 | 台 |
| 14 | 体视显微镜 | 1 | 台 |
| 15 | 智能人工气候箱 | 2 | 台 |
| 16 | 真空数种置床仪 | 1 | 台 |
| 17 | 发芽盒 | 100 | 个 |
| 18 | 发芽纸 | 1 | 箱 |
| 19 | 电热鼓风干燥箱 | 3 | 台 |
| 20 | 谷物水分测量仪 | 2 | 台 |
| 21 | 种子粉碎机 | 1 | 台 |
| 22 | 铝盒 | 100 | 个 |
| 23 | 铝盒 | 50 | 个 |
| 24 | 铝盒 | 30 | 个 |
| 25 | 干燥器 | 5 | 个 |
| 26 | 移液器 | 1 | 套 |
| 27 | 水平台 | 2 | 套 |
| 28 | 边台 | 1 | 台 |
| 29 | 边台 | 1 | 台 |
| 30 | 边台 | 1 | 台 |
| 31 | 边台 | 1 | 台 |
| 32 | 实验凳 | 15 | 个 |
| 33 | 档案柜 | 2 | 个 |
| 34 | 低温低湿储藏柜 | 2 | 台 |
| 35 | 空调 | 4 | 台 |
| 36 | 冷柜 | 1 | 台 |
| 37 | 枪头 | 1 | 包 |
| 38 | 枪头 | 1 | 包 |
| 39 | 枪头 | 1 | 包 |
| 40 | 枪头 | 1 | 包 |
| 41 | 枪头 | 1 | 包 |
| 42 | 枪盒 | 1 | 个 |
| 43 | 枪盒 | 1 | 个 |
| 44 | 枪盒 | 1 | 个 |
| 45 | 枪盒 | 1 | 个 |
| 46 | 枪盒 | 1 | 个 |
| 47 | 枪架 | 1 | 个 |
| 48 | 陶瓷托盘 | 10 | 个 |
| 49 | 冰箱 | 2 | 台 |
| 50 | 超纯水机 | 1 | 台 |

2.产品技术清单及参数要求

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 招标参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 横格式分样器 | 1 | 台 | 一、技术参数要求： - 1.材质：不锈钢 - 2.凹槽数量：≥16格 - 3.槽宽：≥12.7mm - 4.最大分量：150-1200g - 5.适用范围：水稻小麦等中小粒种子 二、标准配置要求：主机1台、倾倒盘1只、承接盘2只。 |
| 2 | 横格式分样器 | 1 | 台 | 一、技术参数要求： - 1.材质：不锈钢 - 2.凹槽数量：≥12格 - 3.槽宽：≥25.4mm - 4.最大分量：300-2000g - 5.适用范围：大豆玉米类大粒种子 二、标准配置要求：主机1台、倾倒盘1只、承接盘2只。 |
| 3 | 钟鼎式分样器 | 1 | 套 | - 一、技术参数要求： - 1.材质：不绣钢 - 2.最大分量：≥2000克（1台）、最大分量：≥500克（1台） - 3.分样误差：小颗粒﹤0.6%/大颗粒﹤2% 4.适用范围：玉米、大豆、菜籽、稻谷、小麦 |
| 4 | 电子自动数粒仪 | 2 | 台 | 一、功能参数要求： - 1.微电脑自动控制，LCD大屏幕液晶显示； - 2.具有电路自整，设置查看，任意计数，预值自停和批量数粒等功能； - 3.具有灵敏档位设置，可根据不同种子颗粒大小，预设种子合适的档位速度； - 4.数粒速度：具有无极调速功能，数粒速度快慢可调，数粒过程中也可以随时无级调速； - 5.可调节落料间隙：数粒盘落料口采用弹簧片自动调节落料间隙，无需更换落料盘； - 6.时间设置：用户可设置和修改时间； - 7.要求具有自动断电保护功能，自动检测无种子后，振动料盒将停止工作； - 8.用螺旋结构送料，数粒速度快慢可调，圆形及长形种子、大中小粒种子均可适用； - 9.具备报警提示功能，在数粒完成、保护性停止工作时均会有报警提示声音； 二、技术参数要求： - 1.种子直径：1-12mm； - 2.计数误差：±2‰（档位速度和种子振动中脱落的皮屑会影响计数精度） - 3.计数速度：≥1000粒/3分钟（以芝麻为例） - 4.震动噪音：≤70dB - 5.计数容量：1~99999 - 6.预置自停：1~99999当中任意数值，置00000不计数 - 7.外接电源：110VAC/60Hz和220VAC/50Hz 兼容 三、仪器配置要求：主机1台，自动调节落料间隙数粒盘1个，紧固旋纽1个，接料盒1个，小种子落料口数粒扣1个 |
| 5 | 扦样器 | 1 | 套 | - 一、技术参数要求： - 1.材质：不锈钢，规格：≥Ø1.5×35、Ø1.5×50、Ø1.5×60、Ø2×50、Ø2×70、Ø2×80cm)各1把. |
| 6 | 电子天平（十分之一） | 2 | 台 | 一、技术参数要求： - 1.最大称量：≥5200g/10000g，精度：0.1g /0.2g , 重复性: ±0.1g/±0.2g，线性：±0.2g/±0.2g； - 2.秤盘尺寸：≥168 mm *168mm； - 3.大界面VATN LCD显示； - 4.自动双量程、双精度功能； - 5.外部校准功能； - 6.六级防震滤波可调功能； - 7.防干扰、防静电金属外壳； - 8.具有克、克拉、盎司等二十种可屏蔽单位； 9.称量应用模式:百分比称重功能 、密度称量直读功能，动物（动态）称量功能，设定物体称量计数功能，成本结算（计价）功能 ，上下限检重功能，毛、净、皮称量功能 ，峰值保持功能 ，累计功能； 10.同时支持充电和插电功能。 |
| 7 | 电子天平（百分之一） | 2 | 台 | 一、技术参数要求： 1.最大称量：≥2200g/3200 g，精度：0.01g/0.05g , 重复性: ±0.02g/ ±0.05g，线性：±0.02g/±0.05g； 2.秤盘尺寸：≥156*156 mm； 3.大界面VATN LCD显示； 4.自动双量程、双精度功能； 5.外部校准功能； - 6.六级防震滤波可调功能； - 7.防干扰、防静电金属外壳； - 8.具有克、克拉、盎司等二十种可屏蔽单位； 9.称量应用模式:百分比称重功能 、密度称量直读功能，动物（动态）称量功能，设定物体称量计数功能，成本结算（计价）功能 ，上下限检重功能，毛、净、皮称量功能 ，峰值保持功能 ，累计功能； 10.同时支持充电和插电功能。 |
| 8 | 电子天平（千分之一） | 2 | 台 | 一、技术参数要求： 1.最大称量：≥210 g, 精度：1 mg , 重复性: ±1 mg, 线性：±2 mg ，秤盘尺寸：≥Φ80mm； 2.大界面液晶背光显示； 3.分体电磁力传感器； 4.外部校准； 5.六级防震滤波可调功能； 6.称重稳定时间可调； 7.具有克、克拉、盎司、等二十种单位转换功能； 8.标准配置RS232/USB通讯接口连接外围设备； 9.开关机自动锁定当前模式； 10.内置日期、时间、温度显示及可调功能； 11.全铝底壳； 12.下挂钩称重装置； 13.手提式手柄，可以安全、轻松的搬运天平； 14.人性化随机配件箱,方便砝码、手套等随机及防止丢失； 15.称量应用模式:百分比称重功能 ，密度称量直读功能，动物（动态）称量功能，设定物体称量计数功能，成本结算（计价）功能 ，上下限检重功能，毛、净、皮称量功能 ，峰值保持功能 ，累计功能。 |
| 9 | 电子天平（万分之一） | 2 | 台 | 一、技术参数要求： 1.最大称量：≥220 g/ 320g, 精度：0.1 mg / 1 mg , 重复性: ±0.1 mg /±1 mg, 线性：±0.2 mg /±2 mg, 秤盘尺寸：≥Φ90mm； 2.高分辨率彩色触控屏； 3.单体电磁力精密质量传感器； 4.实时显示量程进度条； 5.自动双量程、双精度功能； 6.自定义双智能内部校正功能（温控、时控内校）； 7.七级防震滤波可调功能； 8.称重稳定时间可调； 9.具有克、克拉、盎司、等二十多种单位转换功能； 10.可自定义两种单位； 11.开关机自动锁定当前模式； 12.内置日期、时间可调功能； 13.内置温度显示功能； 14.多种设置一键直达，操作更简便； 15.配备RS232/USB通讯接口连接外围设备； 16.安装插件，PC端天平数据可直读； 17.全铝底壳、下挂钩称重装置 、手提式手柄、人性化随机配件箱、防静电金属防风罩背板 18.称量应用模式:百分比称重功能 ，密度称量直读功能，动物（动态）称量功能，设定物体称量计数功能，成本结算功能 ，上下限检重功能，毛、净、皮称量功能 ，峰值保持功能，累计功能。 |
| 10 | 种子净度工作台 | 1 | 台 | 一、功能参数要求： 1.该工作台由白光投射观察台、偏振光防眩目透射观察台和放大装置三部分一体化构成，设计上更专注于细节，更加人性化； 2.该净度工作台台面的灯光采用手动控制。白光台面灯光、偏振光台面灯光、放大镜灯可单独控制，用户可以根据实际需要组合使用； 3.放大和照明装置采用活臂式旋钮设计，使用时可自由拉伸到台面上的每个位置，方便放大和清晰观察； 4.工作台采用最新高亮度低耗能的冷光源，避免了灯光发出的热量对种子、幼苗、菌落、试验活体样本等影响，从而真正保证了对样本的无损观察； 5.透射照明功能（能完全滤除背景光源的干扰，可进行对种子外形评判，切片观察，病理分析，品种鉴定以及种子发芽，幼苗生长叶片分析，菌落计数、米质分析等综合功能，并适于拍摄高质量的照片）； - 6.金属质感的工作台桌面丝印刻度标尺，能方便对所观察的种子进行测量； - ★7.配套移动计数APP，可通过移动端计数，保存，查看历史数据，包含作物名称，品种信息，种子数量，测量时间等。可自定义新增作物名称，单个/批量品种添加，一键式选择通用/辅助算法。 二、技术参数要求： - 工作台尺寸：≥1200mm×580mm×770mm - 观察台规格：≥560mm×300mm - 观察台功率：≤18W - 偏振光平台：≥250mm×250mm - 偏振灯功率：≤15W - 放大镜灯光功率：≤12W - 放大倍率：≥10X - 工作台电源：220V 50Hz |
| 11 | 种子风选仪 | 1 | 台 | - 一、功能参数要求： - 1.种子风选仪外壳全金属制造，满足强度需要，坚固耐用； - 2.管道采用优质有机玻璃材质，操作过程可视化； - 3.可以根据颗粒大小调节风速和风量，以达到最好的效果。风门和调速器可调节风量大小； - 4.杂质通过分离管进入到杂物杯中，和种子完全分离； - 5.物料杯的底座有弹性，增加了物料杯和底座的粘合度，气密性好。 二、技术参数要求： - 最大风压：≤689pa - 定时：0～99.99H - 工作电压：220V 50HZ - 电机转速：2800 r/min - 噪声值：≤81dB - 料杯目数：≥28目 - 风速：≥31.1m/s 风量：≥0.914m³/min |
| 12 | 谷物选筛 | 1 | 套 | - 外径：≥22cm 孔径：≥Φ1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、6.0、1.7*20、12mm底与盖 |
| 13 | 电动筛选器 | 1 | 台 | - 一、技术参数要求： - 1.最大筛量：≥500g - 2.筛动幅度：≥100mm - 3.回转速度：115±5r/min - 4.配套筛子外径：200-220mm - 5.电机功率：≤60W - 6.工作电源：AC220V 50Hz |
| 14 | 体视显微镜 | 1 | 台 | - 一、功能参数要求： 1.光学系统:伽利略光学系统，防霉变光学设计； 2.目镜：高眼点广角目镜WF10X/20一对；双目倾斜≤45°,视度可调，调整范围：5°屈光度； 3.三目镜筒，带摄像接筒，瞳距调节范围:50mm-75mm； 4.光学变倍范围:8X-50X； 5.显微镜标准工作距离:≥110mm； 6.升降机构：燕尾导轨与齿轮齿条组合构成调焦机构，变倍手轮双侧水平设置，变倍灵活舒适； 7.侧光源：≥3W亮度LED侧射光源，照射角度可调，实现对样品顶部和侧面的体视观察； 8.透射光源：≥3W单颗粒高亮度LED透射光源带仿生设计复眼透镜，提高照明亮度，照明亮度可调。 9.显微成像系统：高清CMOS光电传感器，CMOS靶面尺寸1/2.5英寸，分辨率≥2048×1536以上,有效像素≥500万以上； 10.数码视野范围不小于83%，观察、拍照、传输等方便快捷； 11.图像分析软件功能：可进行单帧图像、序列图像采集，动态图像录像。支持BMP、JPG、ICO、PNG、TIF、GIF等各种图像格式；具有强大的图像编辑功能，可以调节亮度、对比度，还具有图像复制、剪切、旋转、滤色等处理功能；可以测定两点距离、三点弧长、三点圆半径、多边形面积、三点夹角、两线夹角、周长、等效直径、最大直径、平均灰度等数十种形态参数；测量数据可以标注在图像上，也可以传到EXCEL，或直接打印输出。 二、配置要求：主机1台，固定式存储设备1台 |
| 15 | 智能人工气候箱 | 2 | 台 | 一、功能参数要求： - 1.箱体工艺及结构要求：外箱表面静电喷塑，箱体中间隔热采用环戊烷硬质聚氨酯发泡材质，保温性能好；内胆采用镜面不锈钢材质，四周大圆角，以防实验中金属锋利受伤。内置不小于6mm厚度全景式钢化玻璃内门，可在不打开内门情况下对培养箱内的实验样本全景观察，减少开门导致的箱体内温、湿度变化对实验样本的影响，方便观察实验情况；当玻璃门开启时，箱体内风机智能联动停止运行，减少开门对箱体内温度造成的影响。 - ★2.交互系统要求:≥7寸全彩全视角液晶触摸显示屏，屏幕分辨率≥1024*600，支持多点触摸。界面同屏显示：实时曲线，循环次数，当前时段，总剩余时间，距下一时段，程序详情，报警提醒，温度，湿度，光照，风速；控制界面：开锁，报警声，灭菌等操作（需提供设备操作显示界面截图并加盖竞选人公章） - 3.设置控制要求：可以在显示屏上设置程序名称、循环次数、时段数量、每个时段温度值、湿度值、光照值、时段时长、新建实验程序、增加程序、填写操作员信息、实验类型、备注信息、程序界面锁定、锁定密码、报警上下限值、修改当前运行时段的时间的移时设置、电磁锁启用、灭菌等操作。 - 4.程序及时段要求：可自动预设和存储不少于30个不同实验程序；每个程序时段可设1～99段，每段程序时间段：1小时00分钟～99小时59分钟，循环次数：1～99或者无限循环。 - 5.化霜功能要求：热气旁通化霜方式，按需化霜，避免化霜过程对箱体内温度造成影响； - 6.电磁锁功能要求：标配电磁锁设计，可以根据需求设置密码，输入密码后才打开培养箱外门，满足保护实验样本需求； - 7.屏幕锁功能要求：标配屏幕锁设计，可以将屏幕锁定，输入密码后才可以操作屏幕，防止其他人操作仪器，影响实验； - 8.箱体灭菌功能要求：箱体内集成了紫外线灭菌线灯，可对箱体进行杀菌消毒，灭菌时间可通过屏幕设置进行选择自动进行，时间到时后灭菌完成； - ★9.‌内置一体化加湿结构，采用‌内循环通路设计，有效‌减少需水量和整机功耗。‌内置304不锈钢水箱，‌外接自动供水装置或≥20L专用储水箱，实现自动化补水与长时间连续运行。‌‌超声加湿头防水标准：≥IP68 - ★10.内部循环风系统设计，集成风速调控功能，通过直观的‌触摸屏界面或远程web平台，便捷设置并实时显示箱内循环风的风速值。‌支持风速的分档调节，支持不同程序段分别设定不同的风速值。‌可根据植物不同生长阶段调整风速。 - 11.箱体自带新风系统，可‌实现内外气体的持续性对流交换。可手动打开或关闭新风口，并可通过旋转机械结构调节进出风口大小来调节新风换气量，‌以满足植物生长需求。 - 12.安全保护要求：采用双路保险丝，确保设备发生短路或者严重过载时切断故障电路，确保设备和和实验样本安全； - 13.异常报警功能要求：超温和超湿报警、传感器异常报警、开门未关报警等，通过设备发出声光报警信号，也可通过平台或者手机远程查看报警信息，报警信息可以实时推送到微信公众号，避免错失报警信息； - 14.掉电记忆功能要求：设备出现导常断电后再次通电，可自动恢复上次运行程序，避免意外情况导致的实验异常； - 15.历史报警记录展示要求：可查看培养箱运行过程产生的报警记录，报警记录可以根据选择时间段进行查看。 - 16.实时显示参数要求：同一屏幕显示多种设置及运行参数，包括：循环次数、当前时段、总剩余时间、距下一时段时间、程序详情、报警提醒、温度、湿度、光照的设定值、当前值以及当前箱体工作状态（制冷、加热、加湿、除湿、光照级别等）显示； - 17.历史数据展示要求：有数据列表展示及温湿度实时曲线展示模式，可在此界面中查看、删除、导出实验数据记录，也可选择时间段查询。可在此界面中查看温度设定值、温度实时值、湿度设定值、湿度实时值的曲线图，可快速掌握实验数据趋势变化。可在Web端、微信端等多平台实时查看运行情况以及历史数据； - 18.实验数据管理要求：每次实验均会自动生成实验号（含实验程序设置情况、操作员信息、实验类型、备注信息等），可生成的唯一二维码，通过实验号可以查看对应的实验数据并可微信实验绑定，实时查看实验数据。 - 19.数据查看及导出要求：以上数据均可由U盘从设备中导出；可通过微信查看数据：培养箱程序运行时，可通过微信扫描二维码实时获取实验运行数据。可进行分析和溯源。 - 20.光照系统要求：采用侧面进光方式，三面全光谱灯板作为照明光源，LED灯珠保证发光效率高、光衰小和色温稳定。光照强度支持无极调光，在光照范围内任何强度都可随意设置。有光照关联开门功能，开门时光照自动减弱亮度，避免强光伤害眼睛。 - 21.远程控制设备要求：带管理云平台，无论身在何处，可随时随地通过登录PC端、Web端、手机微信端实时查看设备运行情况，并根据需要进行远程控制设备的运行操作，操作包括：对设备远程开启程序运行、对运行中的程序进行停止、时段切换、移时等操作，远程新建、编辑、删除实验程序，平台端的实验程序与设备端会自动同步，实现对设备的远程控制。异常信息可推送至手机微信及时提醒，保证实验的顺利进行；软件支持远程在线升级； - 22.OTA自动升级功能要求：利用有线网络、Wi-Fi等通信技术，实现设备自动从远程服务器获取和更新应用。 - ★23.手机App种子发芽率自动识别功能要求：可通过图像识别，专用培养装置内直接分析种子数量、发芽数，并对发芽情况进行精准标记，可与气象、墒情数据在同平台上查看（需提供设备操作显示界面截图并加盖竞选人公章） 二、技术参数要求： - 1.箱体容积：≥1000L - 2.控温范围：0～65℃ - 3.温度分辨率：0.1℃ - 4.温度波动度：±0.3℃(箱体运行温度25.0℃湿度50%RH时测试数据) - 5.控湿范围：50～95%RH - 6.湿度偏差：±3%RH（箱体运行温度25.0℃湿度50%RH时测试数据） - 7.光照范围：0-22000lx（距灯板15CM垂直距离测试） - 8.光照等级：0～100%（5%～100%可按1%进行调节） - 9.灭菌方式：紫外线灭菌 - 10.外部接口：CO₂进气口*1个；USB接口*1个；新风口*2个；网线接口*1个； - 11.综合最大功率：不超过2500W - 12.工作方式：连续运行 - 13.电源：AC220V/50Hz 三、配置清单要求： 主机一台，内置超声波加湿系统及20L专用储水箱1套，固定式输出设备1台 |
| 16 | 真空数种置床仪 | 1 | 台 | 一、技术参数要求： 环境温度：≤40℃ 电机功率：≤1400W 工作电压：220V/50HZ 吸盘配置：5只 外形尺寸：≤310*315*313（mm） 吸盘尺寸（CM）: ≤13*19(100孔，≤50孔各1只) ≤11.5*11.5（100孔，50孔各1只） 直径8（100孔1只） |
| 17 | 发芽盒 | 100 | 个 | 规格：≤12*12*6厘米,ABS材质，透明，1.5米高度摔下不破损，适合南北方所有种子发芽试验需要。 |
| 18 | 发芽纸 | 1 | 箱 | 规格：≤11.5*11.5cm，6000张一箱 |
| 19 | 电热鼓风干燥箱 | 3 | 台 | 一、功能特点要求： 1.采用具有控温保护、带有定时功能的LED数字高亮显示微电脑温度控制器，控温精确可靠。 2.箱体内均采用镜面不锈钢或拉丝板材料氩弧焊接制作而成，箱体外采用优质钢板材料，造型美观，新颖。 3.热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成。工作室温度均匀。 二、技术参数要求： 电源电压：220V 50Hz 控温范围：RT +10~250℃ 恒温波动度：±1℃ 温度分辨率：0.1℃ 工作环境温度：+5~40℃ 输入功率：≤2070W 内胆尺寸（mm） W×D×H：≥550×450×550 载物托架（标配）：≥2块(pcs) 定时范围：1-9999 minutes |
| 20 | 谷物水分测量仪 | 2 | 台 | 一、功能特点要求： - 1.水分值容重交替显示。 - 2.能测定≥35个品种。 - 3.可以显示品种编号（1到35）和品种名称（英文名称的前四个字母）。 - 4.电源自动关闭。约3分钟不进行操作，电源自动切断。 - 5.可以修正水分值。可以在-9.9-+9.9%的范围内，对各品种水分值进行修正。 二、技术参数要求： 测量方式：高频电容式（50MHz） 测量对象：谷物等≥35个品种 测量范围：水分：0～40%（因样品种类而异） 容重：0~999g/L(参考值) 样品容量：≥240mL 使用温度范围：0～40℃ 精度：水分：干燥法的标准误差为0.5％以下 （水分低于20%的全部样品） 校正功能：重量：内置电子天平 温度：热敏电阻 位移补正（偏差补正）-9.9 ~ +9.9％ 其他功能：平均、 电源自动关闭 显示：数字显示（LCD） 电源：电池1.5V（5号干电池）× 4 |
| 21 | 种子粉碎机 | 1 | 台 | - 一、功能参数要求： - 1.碾磨快速，粉碎过程设备没有明显发热。 - 2.磨盘间距可调，满足不同粉碎细度要求。 - 3.粉碎系统全密封，清理方便，不会造成样品存留。 - 4.外形美观、经久耐用。 - 5.碾磨快速，不会造成样品水分丢失等特点。 二、技术参数要求： - 1.磨盘直径：≥Φ80㎜； - 2.粮食水分测试粉碎磨研磨能力：≥300g/min； - 3.工作噪音：<68dB； - 4.调节档位：≥20档； - 5.磨碎样品水分范围：≤17%； - 6.收集容器的容积：≥110g； - 7.电源：220V 50HZ； 8.研磨细度：粉碎样品98％通过ф1.0mm筛； 粉碎样品90％以上通过ф0.5mm筛； 粉碎样品80％以上通过40目筛。 |
| 22 | 铝盒 | 100 | 个 | 规格：≥46x20mm |
| 23 | 铝盒 | 50 | 个 | 规格：≥55x35mm |
| 24 | 铝盒 | 30 | 个 | 规格：≥100x50mm |
| 25 | 干燥器 | 5 | 个 | 规格：≥240mm |
| 26 | 移液器 | 1 | 套 | 1.手动单道可调式移液器；量程配置：0.5-10μl、5-50μl、20-200μl、100-1000μl、1000-5000μl，各1支。 |
| 27 | 水平台 | 2 | 套 | 水平台要求：≥400x250（mm) |
| 28 | 边台 | 1 | 台 | 1.结构：钢木结构，实芯理化板台面，规格尺寸：≥3300*750*800。 2.台面采用≥12.7mm实芯理化板，四周加边至≥25.4mm。 3.特抗板台面化学性能指标达满足52项或以上常规化学试剂测试要求，检验结果均为无明显变化，分级结果5级。52项或以上常规化学试剂中，化学试剂至少包含并逐一对应满足以下30种：1、王水；2、65%硝酸；3、98%硫酸；4、85%磷酸；5、铬酸；6、48%氢氟酸；7、乙酸；8、甲酸；9、四氯化碳；10、硫化钠饱和液；11、苯酚;12、氢氧化铵；13、高锰酸钾；14、丙酮；15、甲苯；16、二甲苯；17、37%盐酸；18、硝酸银饱和液；19、硫酸铜；20、重铬酸钾清洗溶液；21、正已烷；22、重铬酸；23、同比例硝酸、硫酸混合液（70%）；24、汽油；25、碘酊/碘酒；26、37%甲醛；27、二甲基甲酰胺；28、三氯甲烷；29、糠醛；30、丙二醇甲醚醋酸酯等。 4.钢架：采用60*40*1.5mm 方管，二氧化碳冷焊，酸洗、磷化，静压承重≥250公斤。表面除油，最后经过高温环氧树脂喷涂，具有一级防酸碱等级。 5.门板抽屉板：采用≥18㎜厚双贴面板，并以≥2㎜厚PVC封边作防水处理。 6.配件：采用三件套膨胀型连接件，PVC封边条封边，一字型隐形拉手，无噪音定位铰链，三节式滚珠超静音导轨。 7.调节脚：调节脚采用黑色尼龙地脚，调整高度≥30㎜。 |
| 29 | 边台 | 1 | 台 | 1.结构：钢木结构，实芯理化板台面，规格尺寸：≥3800*750*800。 2.台面采用≥12.7mm实芯理化板，四周加边至≥25.4mm。 3.特抗板台面化学性能指标达满足52项或以上常规化学试剂测试要求，检验结果均为无明显变化，分级结果5级。52项或以上常规化学试剂中，化学试剂至少包含并逐一对应满足以下30种：1、王水；2、65%硝酸；3、98%硫酸；4、85%磷酸；5、铬酸；6、48%氢氟酸；7、乙酸；8、甲酸；9、四氯化碳；10、硫化钠饱和液；11、苯酚;12、氢氧化铵；13、高锰酸钾；14、丙酮；15、甲苯；16、二甲苯；17、37%盐酸；18、硝酸银饱和液；19、硫酸铜；20、重铬酸钾清洗溶液；21、正已烷；22、重铬酸；23、同比例硝酸、硫酸混合液（70%）；24、汽油；25、碘酊/碘酒；26、37%甲醛；27、二甲基甲酰胺；28、三氯甲烷；29、糠醛；30、丙二醇甲醚醋酸酯等。 4.钢架：采用60*40*1.5mm 方管，二氧化碳冷焊，酸洗、磷化，静压承重≥250公斤。表面除油，最后经过高温环氧树脂喷涂，具有一级防酸碱等级。 5.门板抽屉板：采用≥18㎜厚双贴面板，并以≥2㎜厚PVC封边作防水处理。 6.配件：采用三件套膨胀型连接件，PVC封边条封边，一字型隐形拉手，无噪音定位铰链，三节式滚珠超静音导轨。 7.调节脚：调节脚采用黑色尼龙地脚，调整高度≥30㎜。 |
| 30 | 边台 | 1 | 台 | 1.结构：钢木结构，实芯理化板台面，规格尺寸：≥2300*750*800。 2.台面采用≥12.7mm实芯理化板，四周加边至≥25.4mm。 3.特抗板台面化学性能指标达满足52项或以上常规化学试剂测试要求，检验结果均为无明显变化，分级结果5级。52项或以上常规化学试剂中，化学试剂至少包含并逐一对应满足以下30种：1、王水；2、65%硝酸；3、98%硫酸；4、85%磷酸；5、铬酸；6、48%氢氟酸；7、乙酸；8、甲酸；9、四氯化碳；10、硫化钠饱和液；11、苯酚;12、氢氧化铵；13、高锰酸钾；14、丙酮；15、甲苯；16、二甲苯；17、37%盐酸；18、硝酸银饱和液；19、硫酸铜；20、重铬酸钾清洗溶液；21、正已烷；22、重铬酸；23、同比例硝酸、硫酸混合液（70%）；24、汽油；25、碘酊/碘酒；26、37%甲醛；27、二甲基甲酰胺；28、三氯甲烷；29、糠醛；30、丙二醇甲醚醋酸酯等。 4.钢架：采用60*40*1.5mm 方管，二氧化碳冷焊，酸洗、磷化，静压承重≥250公斤。表面除油，最后经过高温环氧树脂喷涂，具有一级防酸碱等级。 5.门板抽屉板：采用≥18㎜厚双贴面板，并以≥2㎜厚PVC封边作防水处理。 6.配件：采用三件套膨胀型连接件，PVC封边条封边，一字型隐形拉手，无噪音定位铰链，三节式滚珠超静音导轨。 7.调节脚：调节脚采用黑色尼龙地脚，调整高度≥30㎜。 |
| 31 | 边台 | 1 | 台 | 1.结构：钢木结构，实芯理化板台面，规格尺寸：≥4200*750*800。 2.台面采用≥12.7mm实芯理化板，四周加边至≥25.4mm。 3.特抗板台面化学性能指标达满足52项或以上常规化学试剂测试要求，检验结果均为无明显变化，分级结果5级。52项或以上常规化学试剂中，化学试剂至少包含并逐一对应满足以下30种：1、王水；2、65%硝酸；3、98%硫酸；4、85%磷酸；5、铬酸；6、48%氢氟酸；7、乙酸；8、甲酸；9、四氯化碳；10、硫化钠饱和液；11、苯酚;12、氢氧化铵；13、高锰酸钾；14、丙酮；15、甲苯；16、二甲苯；17、37%盐酸；18、硝酸银饱和液；19、硫酸铜；20、重铬酸钾清洗溶液；21、正已烷；22、重铬酸；23、同比例硝酸、硫酸混合液（70%）；24、汽油；25、碘酊/碘酒；26、37%甲醛；27、二甲基甲酰胺；28、三氯甲烷；29、糠醛；30、丙二醇甲醚醋酸酯等。 4.钢架：采用60*40*1.5mm 方管，二氧化碳冷焊，酸洗、磷化，静压承重≥250公斤。表面除油，最后经过高温环氧树脂喷涂，具有一级防酸碱等级。 5.门板抽屉板：采用≥18㎜厚双贴面板，并以≥2㎜厚PVC封边作防水处理。 6.配件：采用三件套膨胀型连接件，PVC封边条封边，一字型隐形拉手，无噪音定位铰链，三节式滚珠超静音导轨。 7.调节脚：调节脚采用黑色尼龙地脚，调整高度≥30㎜。 |
| 32 | 实验凳 | 15 | 个 | 1、凳面：外径≥φ29CM；材质：PP增强塑料； 2、升降原理：采用气缸杆升降；安装脚钉高度：40CM-55.5CM；安装滑轮高度：42.5CM-59CM。 |
| 33 | 档案柜 | 2 | 个 | 材质：铁皮，尺寸：≥850*390*1800 |
| 34 | 低温低湿储藏柜 | 2 | 台 | 一、功能特点要求： - 1.箱体工艺及结构要求：外箱表面静电喷塑，箱体中间隔热采用环戊烷硬质聚氨酯发泡材质；内胆采用镜面不锈钢材质，四周大圆角，以防样品存储中金属锋利受伤。内置≥6mm厚度全景式钢化玻璃内门，可在不打开内门情况下对储藏柜内的样品存储样本全景观察，减少开门导致的箱体内温、湿度变化对样品存储样本的影响，方便观察样品存储情况；当玻璃门开启时，箱体内风机智能联动停止运行，减少开门对箱体内温度造成的影响。网架隔板为抽拉式设计，配置≥3层移动式不锈钢网架，可根据样品存储需求增加层数，可以根据样品存储需求进行高度调节； - 2.交互系统要求：≥7寸全彩全视角液晶触摸显示屏，屏幕分辨率≥1024*600，支持多点触摸；采用安卓操作系统进行人机交互。符合人体工学，屏幕高度距地约1.5米，包容不同样品存储员身高，操作及查看屏幕视角舒适； - 3.设置控制要求：用户可以在显示屏上设置程序名称、循环次数、时段数量、每个时段温度值、湿度值、时段时长、新建样品存储程序、增加程序、填写操作员信息、样品存储类型、备注信息、程序界面锁定、锁定密码、报警上下限值、修改当前运行时段的时间的移时设置、电磁锁启用、灭菌等操作； - 4.程序及时段要求：可自动预设和存储≥30个不同程序；每个程序时段可设1～99段，每段程序时间段：1小时00分钟～99小时59分钟，循环次数：1～99或者无限循环； - 5.化霜功能：热气旁通化霜方式，按需化霜，避免化霜过程对箱体内温度造成影响； - 6.电磁锁功能：标配电磁锁设计，用户可以根据需求设置密码，输入密码后才打开储藏柜外门，满足保护样品存储样本需求； - 7.屏幕锁功能：标配屏幕锁设计，用户可以将屏幕锁定，输入密码后才可以操作屏幕，防止其他人操作仪器，影响用户样品存储； - 8.箱体灭菌功能：箱体内集成了紫外线灭菌线灯，可对箱体进行杀菌消毒，灭菌时间可通过屏幕设置进行选择自动进行，时间到时后灭菌完成； - 9.安全保护：采用双路保险丝，确保设备发生短路或者严重过载时切断故障电路，确保设备和和样品存储样本安全； - 10.异常报警功能：超温和超湿报警、传感器异常报警、开门未关报警等，通过设备发出声光报警信号，也可通过平台或者手机远程查看报警信息，报警信息可以实时推送到微信公众号，避免错失报警信息； - 11.掉电记忆功能：设备出现导常断电后再次通电，可自动恢复上次运行程序，避免意外情况导致的样品存储异常； - 12.历史报警记录展示要求：可查看储藏柜运行过程产生的报警记录，报警记录可以根据选择时间段进行查看。 - 13.时实显示参数要求：同一屏幕显示多种设置及运行参数，包括：循环次数、当前时段、总剩余时间、距下一时段时间、程序详情、报警提醒、温度、湿度的设定值、当前值以及当前箱体工作状态（制冷、除湿等）显示； - 14.历史数据展示要求：有数据列表展示及温湿度实时曲线展示模式，用户可在此界面中查看、删除、导出样品存储数据记录，也可选择时间段查询。用户可在此界面中查看温度设定值、温度实时值、湿度设定值、湿度实时值的曲线图，可快速掌握样品存储数据趋势变化。可PC的Web端、微信等多平台实时查看运行情况以及历史数据； - 15.样品存储数据管理要求：每次样品存储均会自动生成样品存储号（含样品存储程序设置情况、操作员信息、样品存储类型、备注信息等），可生成的唯一二维码，通过样品存储号可以查看对应的样品存储数据并可微信样品存储绑定，实时查看样品存储数据； - ★16.数据查看及导出要求：以上数据均可由U盘从设备中导出；可通过微信查看数据：储藏柜程序运行时，可通过微信扫描二维码实时获取样品存储运行数据。可进行分析和溯源。 - 17.远程控制设备要求：带管理云平台，无论身在何处，可随时随地通过登录PC端、Web端、手机微信端实时查看设备运行情况，并根据需要进行远程控制设备的运行操作，操作包括：对设备远程开启程序运行、对运行中的程序进行停止、时段切换、移时等操作，远程新建、编辑、删除样品存储程序，平台端的样品存储程序与设备端会自动同步，实现对设备的远程控制。异常信息可推送至手机微信及时提醒，保证样品存储的顺利进行；软件支持远程在线升级； - ★18.种子计数功能：具备手机APP自动计数识别及千粒重结果输出功能，适用于种质资源分发。拍摄照片后，可手动输入种子重量，软件自动计算种子数量，输出种子数量及千粒重结果；手动修正使计数更精确:算法识别度高，能识别多种种子，紧挨或者太远造成误差计算的种子，可通过“+”“_”做相应的修正；数据查看方式多样化:可在系统软件中查看报表或者导出EXCEL表格查看数据；数粒精度：圆形种子±0.1%，长形种子±0.3%（修正后可达100%）。 - 二、技术参数要求： - 箱体容积：≥450L - 控温范围：-15～10℃ - 温度分辨率：0.1℃ - 温度波动度：±0.3℃（环境温度25℃，箱体内温度0℃时测试数据） - 湿度设置范围：30～60%RH - 湿度控制范围：≤60%RH - 湿度偏差：≤5%RH - 灭菌方式：紫外线灭菌 - 外部接口：USB接口*1个；网线接口*1个 - 内部尺寸：≥635*560*1165mm - 综合最大功率：不超过1200W - 工作方式：连续运行（压缩机间歇工作） 电源：AC220V/50HZ |
| 35 | 空调 | 4 | 台 | - 技术参数要求： - 1.变频功能 - 2.匹数：≥1.5P - 3.类型：壁挂式 - 4.能效等级：≥1级能效 5.额定电压：220V.50HZ 6.冷暖类型：冷暖 7.额定制冷量:≥3510W 8.额定制热量:≥5010W 9.额定制冷功率：≤810W 10.额定制热功率:≤1250W 11.电辅热功率：≤1000W 12.循环风量：≥640m3/h 13.噪声：室内机高风运行噪音≤18dB(A)；室外主机运行噪音≤51dB(A) |
| 36 | 冷柜 | 1 | 台 | 容积：≥356L,搁架数量：≥5个，额定电压/频率：220V-/50HZ,能效等级：≥1级，箱内温度：0-10℃，制冷方式：风冷，可调节底脚：≥4个， |
| 37 | 枪头 | 1 | 包 | 1000 支 / 包，无色，通用型，规格：10ul |
| 38 | 枪头 | 1 | 包 | 1000 支 / 包，无色，通用型，规格：200ul |
| 39 | 枪头 | 1 | 包 | 500 支 / 包，无色，通用型，规格：1000ul |
| 40 | 枪头 | 1 | 包 | 100 支 / 包，通用型，无色，适配 5ml 移液器 |
| 41 | 枪头 | 1 | 包 | 100 支 / 包，通用型，无色，适配 10ml 移液器 |
| 42 | 枪盒 | 1 | 个 | 96孔/盒，规格：200ul ，PP 材质，带翻盖设计，防尘防污染， |
| 43 | 枪盒 | 1 | 个 | 96孔/盒，规格：1000ul，PP 材质，带翻盖设计，防尘防污染， |
| 44 | 枪盒 | 1 | 个 | 96孔/盒，规格：10ul ，PP 材质，带翻盖设计，防尘防污染， |
| 45 | 枪盒 | 1 | 个 | 28孔/盒，规格：5ml ，PP 材质，带翻盖设计，防尘防污染， |
| 46 | 枪盒 | 1 | 个 | 15孔/盒，规格：10ml，PP 材质，带翻盖设计，防尘防污染， |
| 47 | 枪架 | 1 | 个 | 与放置手动单道可调式移液器，适配本次采购的移液器，放置稳固，不易倾倒。 |
| 48 | 陶瓷托盘 | 10 | 个 | 规格：≥33*43CM |
| 49 | 冰箱 | 2 | 台 | 一、技术参数要求： ‌总容积‌：≥‌478 L‌ ‌冷藏室容积‌：≥‌293 L‌ ‌冷冻室容积‌：≥158 L‌ ‌变温室容积‌：≥‌27 L 性能参数： ‌能效等级‌：‌一级能效‌ ‌日均耗电量‌：‌0.84 kWh/24h‌ ‌噪音水平‌：‌38 dB(A)‌ ‌冷冻能力‌：‌6.5 kg/12小时 ‌制冷剂‌：‌R600a‌ ‌压缩机‌：‌变频‌ ‌制冷方式‌：‌风冷无霜‌ ‌控温方式‌：‌电脑温控‌ ‌除霜模式‌：‌自动除霜‌ |
| 50 | 超纯水机 | 1 | 台 | 一、技术参数要求： 1.制水量: ≥10升/小时（水温25℃时）进水要求：城市自来水TDS＜200ppm,水压0.10—0.40MPa，水温5－45℃,TOC＜100ppb。 ★2.RO纯水水质：电导率：电导率≤进水电导率×2%（在线监测），系统配实验室纯水器RO膜自动药剂清洗装置，方便自动清洗系统。 ★3.超纯水产水质：电阻率18.2MΩ.cm @25℃ （在线监测）（优于实验用水一级水标准GB6682-2008 ），微颗粒物≤1个/ml,微生物≤1CFU/ml,重金属离子≤0.1ppb，TOC≤20ppb 4.一机两用，具有一种新型取水分配器，可制备纯水和超纯水；纯水电导率和超纯水电阻率在线监测功能。具定量取水设定功能 5.采用≥4.3寸彩色液晶触屏系统，操作更科学，更方便，更全面，历史数据记录查阅功能，具USB接口，可下载历史取水数据，做到水样的可追溯性。 6.仪表状态的智能诊断、预处理、超纯化柱使用状态监测、报警功能，用户管理功能（授权用户方可使用设备） 7.具有一种有内循环结构的超纯化柱，超纯化柱可以循环，使用寿命更长，保证随时取到最好的超纯水。 ★8.系统使用特性电路板，采用“超纯水机电气控制系统V1.0”的软件系统技术，内置噪音<40dba的压力泵 - 9.PLC自动控制，LCD液晶中文显示屏、具系统自动冲洗功能、开机自检功能、自动保护功能、一种纯化柱拆装防漏水端盖组件防止漏水带来的隐患。 - ★10.纯水系统具有一种便于安装的多卡槽电磁阀安装座，方便后期检修维护。 二、配置要求： - 台式主机（1台） - 30L水箱（1个） - 标配耗材1套（预处理、有内循环结构的超纯化柱、反渗透柱、终端微滤） - RO膜自动药剂清洗装置1套 - 便携式存储数据设备1台 |