重庆医科大学附属口腔医院

实验室一批设备采购澄清文件一号

各潜在投标人：

我院对重庆医科大学附属口腔医院实验室一批设备采购（项目号：KQYY2025030）竞争性比选文件内容作出如下澄清：

第一篇 投标邀请书

一、项目内容

分包号6 冷柜 取消采购

五、比选文件获取及投标时间要求

（四）投标文件递交截止时间调整为：2025年5月27日17:30

第二篇 项目技术要求

“一、采购项目一览表”中删除分包号6 冷柜 相关信息。

二、采购项目技术要求

| 原内容 | 调整后 |
| --- | --- |
| 分包号1、万能力学实验机配件 1.1000N力传感器：数量1个，用于大力值生物材料力学性能测试； 2.50N力传感器：数量1个，用于医疗生物材料力学性能测试； - 3.水凝胶拉伸夹具：数量1个，用于夹持水凝胶材料的力学测试； - 4.专用力学夹具：数量1个，用于夹持生物材料进行力学性能测试； - 5.以上配件均用于美特斯C43.104型号电子万能实验机； 6.质保：≥1年 | 分包号1、万能力学实验机配件 1.1000N力传感器：数量1个，用于大力值生物材料力学性能测试。额定载荷1000N,精度0.5级,具有过载保护功能 ,包含C43 TEDS通讯线缆和外挂夹具组件。 2.50N力传感器：数量1个，用于医疗生物材料力学性能测试。额定载荷50N,精度0.5级, 具有过载保护功能，包含C43 TEDS通讯线缆和外挂夹具组件（轻量化材料）。 3.水凝胶拉伸夹具：数量1套，用于夹持水凝胶材料的力学测试。可夹持试样最大宽度30 mm ，试样最大厚度 5 mm ，夹持面材质适合水凝胶试样；最大夹持力不小于50N，夹具材质采用轻量化材料，夹具连接接头尺寸参照C43.104连接尺寸； - 4.专用力学夹具：数量1套，用于夹持生物材料进行力学性能测试。夹持力≥1000N,带齿钳口，夹持厚度可调节，最大夹持厚度25mm，夹具材质采用轻量化材料。 - 5.以上配件均用于美特斯C43.104型号电子万能实验机； 6.质保：≥1年 |
| 分包号4、低温冷却液循环泵 1.使用温度范围：-20℃～室温 2.循环方式：密闭系统循环 3.控温能力：微电脑控排水量，液晶显示，Pt100，控温精度≤±0.5℃ 4.分辨率：在控温范围内任意设定，分辨率0.1℃ 5.主要性能及部件： 制冷量：覆盖范围200-1500W 制冷媒：R404A 功率：650W 6.循环泵： 功率：≥80W 流量：≥20L/min 扬程：≥15m 7.安全保护：延时、过电流、过热； 8.规格： 外循环泵接口：内∮≥8.5mm；材质为H62； 储液槽：≥∮180*125mm；材质为1Cr18Ni9Ti 整机尺寸：≥250*420*490mm 保温管：≥2*1000mm 9.质保：≥2年 | 分包号4、低温冷却液循环泵 1.使用温度范围：-40℃～室温 2.循环方式：密闭系统循环 3.控温能力：微电脑控排水量，液晶显示，Pt100，控温精度≤±0.5℃ 4.分辨率：在控温范围内任意设定，分辨率0.1℃ 5.主要性能及部件： 制冷量：覆盖范围200-1500W 制冷媒：R404A 功率：650W 6.循环泵： 功率：≥80W 流量：≥20L/min 扬程：≥15m 7.安全保护：延时、过电流、过热； 8.规格： 外循环泵接口：内∮≥8.5mm；材质为H62； 储液槽：≥∮220*180mm；材质为1Cr18Ni9Ti 整机尺寸：≥250*420*490mm 保温管：≥2*1000mm 9.质保：≥2年 |
| 分包号6、冷柜 - 1.容积：≥280L； - 2.放置方式：卧式；开门方式-顶开式； - 3.综合耗电量：≤0.69kW·h/24h； - 4.内胆：PCM白色合金内胆，硬度高，抗腐蚀； - 5.调温：多档位调温，温度覆盖零下25℃到8℃； - 6.外观尺寸（长×宽×高）：≤1200×650×950mm 7.质保：≥3年 | 删 除 |
| 分包号10、旋蒸仪 1.用途：实验室提纯材料； 2.加热锅：4L特氟隆复合锅，全封闭加热； 3.旋转瓶容积：标配1L 24#标口，(250-2000ml可选)； 4.收集瓶容积：1L 35#球磨口； 5.浴锅控温范围 ：0-99℃； 6.加热功率：≥1200W 7.控温精度：±1℃； 8.时间设定：0-99小时； 9.控温方式：智能控温； 10.升降方式：跷板式按键，快速电动升降，行程0-150mm； 11.冷凝器：双回流冷凝管； 12.蒸发速度：H2O≥1.2L/h； 13.变频调速：0-200转/分 14.质保：≥2年（常用耗材单独报价） | 分包号10、旋蒸仪 1.用途：实验室提纯材料； 2.旋转瓶容积：标配1L 24#标口； 3.收集瓶容积：500mL，35#标口； 4.浴锅控温范围 ：0-99℃； 5.控温精度：±1℃； 6.控温方式：智能控温； 7.升降方式：微电机控制，主机自动升降，行程0-150mm； 8.调速：无极调速，转速覆盖范围0-120转/分 9.负压吸引≤0.1MPa； 10.每台配置：水浴锅，旋转瓶，主机，冷凝管，支架，回收瓶，加料管，四通瓶，循环水真空泵（四氟款）及其它相关附件； 11.质保：≥2年（常用耗材单独报价） |
| 分包号11、立式压力灭菌锅 1.有效容积：≥80L 2.灭菌温度覆盖：115-134℃ 3.工作压力覆盖：0.21-0.24MPa 4.安全装置：超温超压保护，防干烧保护，故障显示，漏电过压保护，门开停止工作，有自动报警功能 5.锅体材质：304不锈钢 6.灭菌提篮：每台灭菌锅配置≥2个 7.水箱及排气：内置水箱，内循环排气，灭菌结束自动排水 8.质保：≥2年（常用耗材单独报价） 9.中标单位需办理该设备的《压力容器使用登记证》，医院提供相关办证资料。 10.配置：灭菌锅主机3台及相关配件，灭菌提篮至少6个，其中压力表和安全阀每台灭菌锅各配置两套，一用一备，应对定期校验检测。 | 分包号11、立式压力灭菌锅 1.有效容积：≥100L 2.灭菌温度覆盖：115-134℃ 3.工作压力覆盖：0.21-0.24MPa 4.安全装置：超温超压保护，防干烧保护，故障显示，漏电过压保护，门开停止工作，有自动报警功能 5.锅体材质：304不锈钢 6.灭菌提篮：每台灭菌锅配置≥2个 7.水箱及排气：内置水箱，内循环排气，灭菌结束自动排水 8.质保：≥2年（常用耗材单独报价） 9.中标单位需办理该设备的《压力容器使用登记证》，医院提供相关办证资料。 10.配置：灭菌锅主机3台及相关配件，灭菌提篮至少6个，其中压力表和安全阀每台灭菌锅各配置两套，一用一备，应对定期校验检测。 |

重庆医科大学附属口腔医院

2025年5月20日