重庆医科大学附属口腔医院合同外

比选公告《SB2025019》

| 事项名称 |  | 真菌快速免疫荧光检测系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、需求内容 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 真菌快速免疫荧光检测系统 |  | 套 | 1 |  |
| 二、参数要求： - 一、设备硬件部分（一）显微镜 1、光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离≥45mm 2、载物台：钢丝传动，无齿条结构，行程≥76mm（X）x 30mm（Y） 3、调焦机构：具备粗调限位，可以进行张力调节 4、照明系统：≥20000小时寿命LED光源 5、三目观察筒：具备屈光度调节，360°可旋转 6、物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.12） 7、防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理 8、所采用光学元件均为环保无铅玻璃 （二）荧光 1、光源种类： LED 光源 2、光源寿命：≥20000 小时 3、亮度调节：具备无级连续调节，即开即用，无需预热； 4、滤光组：具备紫外 DAPI（UV），EX≥340-390nm；DM≥405nm；EM≥415nm （三）相机 1、优于500 万像素彩色摄像头 2、感光面尺寸：1/1.8" CMOS 3、分辨率和帧率：≥3088*2064；≥60FPS 4、曝光时间：≥0.008-2642ms 二、软件部分： 1、数字图像设备 TWAIN / DirectShow 采集支持； 2、支持详细的病人登记信息； 3、方便快捷的图文报告编辑； 4、常用字典可在使用界面一键操作，调用或编辑词库不用进入后台； 5、数据查询、统计功能，查询结果可一键导出 Excel，方便进一步分析； 6、支持连接医院 HIS等系统（包含与医院HIS系统对接接口费） 7、软件终身使用，免费升级 三、染色液部分 1、具备一滴检测功能 2、支持各种体液、口腔黏膜以及新鲜或冰冻临床样本的浅部和深部真菌检测 3、具备染色速度快，背景清晰，而且稳定性好功能 4、具备观察：真菌的菌丝及孢子均呈亮蓝色；其他细菌和组织呈弱蓝色荧光，背景为蓝黑色 四、耗材 1.药交平台：需挂网药交平台挂网 2.真菌荧光染色液：各个规格按每人份报价 五、质保 1.整机质保≥3年 - 2.供应商资质：1.营业执照2.医疗器械经营许可证3.医疗器械注册证或备案证4.医疗器械生产许可证5.厂家授权 四、报价要求 1.报价包含运输、安装、培训等一切费用，验收合格后付款。 2.报价（及相关资料需盖公章后以PDF或图片电子版）发送：sjk806@163.com，报价表需写上《SB2025XXX》、联系人及电话。 |  |  |  |  |  |
| 五、挂网时间：2025年5月21日至2025年5月26日止 |  |  |  |  |  |
| 六、评选方法: 供应商一次性报价,医院进行评审后综合选取。 |  |  |  |  |  |
| 七、联 系 人：（技术）周 88132377;（采购）李老师88860199。 |  |  |  |  |  |