## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
丰都县人民医院感染控制中心防辐射工程量清单
序号 | 机房名称 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
1 | CT机房 | CT室铅手动平开防护门4mmpb | 1.门代号及洞口尺寸:QM1021 2.门框或扇外围尺寸:1000*2100 3.门框、扇材质:铝合金带铅板防护4mmpb 4.配警示灯、警示牌（符合规范要求） | 樘 | 1
2 |  | CT室铅自动防护门1800*2200mm-4mmpb | 1.门代号及洞口尺寸:QM1521 2.门体尺寸:1800*2200 3.门框、扇材质:铝合金带铅板防护4mmpb 4.配警示灯、警示牌（符合规范要求） | 樘 | 1
3 |  | CT室铅玻璃防护观察窗（配框） 1500*900mm 4mmpb | 1.窗代号:QFC1509 2.洞口尺寸:1570*970 3.铅玻璃当量满足4mmpb | 套 | 1
5 |  | 洞口包边(大门、玻璃) | 1.框、扇材质:铝合金铅防护 2.内存3-4mmpb铅板防护搭接 | 套 | 3
6 |  | 墙面硫酸钡防护3mmpb | 1.面层厚度、砂浆配合比:30mm厚硫酸钡重晶石、含钡量≥98% | m2 | 132.112
7 |  | 顶棚和地面硫酸钡防护2mmpb | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚硫酸钡重晶石、含钡量≥98% | m2 | 103.0656
8 | DR机房 | DR室铅手动平开防护门3mmpb | 1.门代号及洞口尺寸:QM1021 2.门框或扇外围尺寸:1000*2100 3.门框、扇材质:铝合金带铅板防护3mmpb 4.配警示灯、警示牌（符合规范要求） | 樘 | 1
9 |  | DR室自动防护门1800*2200mm-3mmpb | 1.门代号及洞口尺寸:QM1521 2.门框或扇外围尺寸:1800*2200 3.门框、扇材质:铝合金带铅板防护3mmpb 4.配警示灯、警示牌（符合规范要求） | 樘 | 1
10 |  | DR室铅玻璃防护观察窗（配框）1500*900mm 3mmpb | 1.窗代号:QFC1509 2.洞口尺寸:1570*970 3.铅玻璃当量满足3mmpb | 套 | 1
12 |  | 洞口包边(大门、玻璃) | 1.框、扇材质:铝合金铅防护 2.内存3-4mmpb铅板防护搭接 | 套 | 3
13 |  | 墙面硫酸钡防护2mmpb | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚硫酸钡重晶石、含钡量≥98% | m2 | 130.824
14 |  | 顶棚和地面硫酸钡防护1mmpb | 1.面层厚度、砂浆配合比:10mm厚硫酸钡重晶石、含钡量≥98% | m2 | 101.016
备注：以上设备尺寸及施工面积以现场实际情况为准