重庆医科大学附属口腔医院合同外

比选公告《SBXY2026029》
	事项名称
	人工气候箱

	一、需求内容

	序号
	名  称
	规格型号
	单位
	数量
	备  注

	1
	人工气候箱
	满足参数需求
	台
	1
	无

	参数要求：
不小于4.3寸彩色触摸屏控制，可显示设定数据和实时数据，可实时查看近三个月运行数据曲线图并储存数据并查看
  2、USB可导出温湿度数据
  3、多段程序编程，菜单式操作界面，一屏显示设定数据；实际数据；简单易懂
  4、温度 :控温范围：0～50℃ 温度波动度：0.5~±1.0℃ 温度偏差：±0.5℃ 箱体内九点温度测量均匀度：≤1.5℃
  5、湿度：控湿范围：50-90%RH 湿度波动：±3-5%RH
  6、光照：左右两侧三维立体光照；能保证植物多向光源照射，有利于植物光合作用；光谱为400-700nm全光谱光源，
  7、光源衰减：光源为LED光源，使用30000小时后仍能维持最初60%以上光强
  8、光照控制：仪表上0-100%百分比调节
  9、内容积：250L±10L
  10、箱体结构：内部镜面不锈钢工艺，四角带弧度，方便清洁无死角；外壳钣金喷塑工艺
  11、搁架：3层  
  12、质保：整机不小于二年

 三、供应商资质：
1.有效期内营业执照

四、报价要求

1.包含运输（我方指定地点）、安装、培训、人工、税费等一切费用，报价时需做参数响应表。

2.报价（及相关资料需盖公章后以PDF或图片电子版）发送：sjk806@163.com，报价表需写上《SBXY202600X》、联系人及电话。

	五、挂网时间：2026年4月15日至2026年4月20日止。

	六、评选方法: 供应商一次性报价,医院进行评审后综合选取。

	七、联 系 人：（技术）周老师：88132377（采购）段老师88860001。


1

