
询价采购文件

（最低评标价法）

项 目 编 号：
JACG25002
项目名称：重庆市大足区妇幼保健院

牙科综合治疗椅采购
采 购 人：重庆市大足区妇幼保健院
采购代理机构：重庆杰佳工程管理有限公司

编制时间：

2025年3月

一、项目内容

	项目名称
	采购预算

（万元）
	成交供应商
	备注

	重庆市大足区妇幼保健院牙科综合治疗椅采购
	4.8
	1名
	不接受联合体投标


二、资格条件

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.供应商应具有医疗器械经营许可证（提供复印件加盖供应商公章）。

2.投标产品属于医疗器械的，应具备有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》以及与之配套的《医疗器械产品生产制造认可表》或《医疗器械注册登记表》（提供复印件加盖供应商公章）。

三、项目技术要求

（一）主要技术参数要求： 
1.额定电压和频率：AC 220V，50Hz 
2.输入功率：400VA 
3.保险管：Φ5×20mm，F5AL250V 
4.排气量： ≥50L/min 
5.口腔灯照度： 不窄于 8000lx ～ 20000lx 
6.辐射热：＜350 W/m2（最大照度时） 
7.牙科椅负载能力： 140kg 
8.1、强吸唾器：气压为 400kPa 时，抽水速率 ≥1000ml/min

8.2、弱吸唾器：水压为 200kPa 时，抽水速率≥400ml/min 

9.输入水压： 
①水压限值（0.2MPa~0.6MPa） 
②水流速限值（高于 5L/min） 
③水硬度限值[低于 2.14mmol/L(<12°dH)] 
④PH 限值（6.5～8.5） 
⑤最大粒径（<100µm） 
⑥符合当地生活饮用水法规。 
10.输入气压： 
①气压限值（0.7±0.1）MPa 
②气流速限值（高于 80NL/min） 
③湿度限值（大气压下露点不高于-20℃） 
④油污限值（最大 0.5mg/m³） 
⑤微粒污染限值（1µm～5µm 大小的微粒不高于 100 个/m³） 
11.漱口水温度：40±5°C 
12.痰盂下水：速率应不小于 4L/min 
13.噪声：＜70 dB（A）

14.脚踏开关：  IPX1 
15.观片灯：LED 灯泡；亮度≥2000cd/m 2；工作电压：AC24V；频率：50Hz；额定功耗：≤25w； 
16.透过观察屏的光源色温应不小于 6500K；观察屏亮度的稳定性应不大于 2%。 
17.使用环境条件：环境照度≤100lx 。每月须检查一次屏幕有无暗斑。 
18.适用影像照片的尺寸及类型： 口腔医用 X 光胶片（140×70mm） 
19.总体尺寸：完全收缩状态：长（1500mm）×宽（950mm）×高（1600mm） 
20.完全伸展状态：长（2850mm）×宽（1950mm）×高（1930mm） 
21.总质量：200 kg; 
22.工作环境要求：环境温度 5℃～40℃；相对湿度≤80%；大气压力 86 KPa～106 KPa；固定治疗机的地面应平整，安装后的治疗机机身偏斜度应不大于 0.5°。 
23.滤芯规格：水≤90um，气≤25um 
24.水管路：聚氨酯材质，蓝色；气管路：聚氨酯材质，透明器械盘面锁紧装置承载质量：≤5 Kg,上下移动范围： ＞440mm,转动角度：＞160° 
25.上挂式器械盘伸出时，要注意器械盘中心与立柱中心最大距离不应大于 1200mm，并且器械盘上面承重质量不得大于5kg，否则容易引起牙科椅侧翻的危险情况； 
26.1、坐垫离地最大高度≥780mm；坐垫离地最小高度≤480mm; 
26.2、靠背后倾范围 105°-170°头架伸缩范围 150mm; 
26.3、座垫后倾最大角度≥12°

（二）配置要求：

1.全自动智能牙科椅控制系统

2.豪华六孔双光可调色温感应灯

3.可拆玻璃痰盂（可选陶瓷）

4.直流静音电机

5.全金属超薄靠背

6.多功能脚踏开关

7.台湾原装进口聚醚水气管路

8.强弱吸唾系统

9.电磁阀

10.三用喷枪（冷/热）

11.按键器械盘（带气压表）

12.冲痰漱口定量给水系统

13.超选柔纤皮

14.急停开关功能

15.辅控按键系统

16.可调节头枕

17.双扶手

18.水气分离机箱

19.加热系统

20.四孔聚醚手机管

21.LED 观片灯

22.金属脚医生椅

23.旋转式上挂一体器械盘

24.内窥镜
四、项目商务要求

（一）交货时间、地点及验收方式

1.交货时间：合同签订之日起30个日历天内完成供货、安装及调试。

2.交货地点：采购人指定地点。

3.验收方式：

（1）货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（2）成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（3）成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

①设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

②货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

③在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认，签订“验收报告”。

（4）产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

（5）供应商提供的货物未达到竞采文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（6）采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

（7）产品包装材料归采购人所有。。

（二）报价要求
报价须为人民币报价，报价包括但不限于完成本项目所需的人工费、设备费、管理费、软件费用、耗材费用、培训费用、代理服务费及税金等所有费用的总和。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（三）售后服务

1.质量质保期：自验收合格之日起，提供1年的免费质保期。

2.电话咨询

成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

3.现场响应

采购人遇到使用问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在1小时内到达现场（远郊区3小时内到达现场）进行处理，确保正常工作。

（四）履约保证金
缴纳金额：合同总金额的10%；

缴纳时间：采购合同签订前一次性缴纳至指定账户；

缴纳方式：成交供应商应当以银行转账方式提交履约保证金；

退还时间：项目验收合格后按程序办理退还手续，一次性无息退还履约保证金。
（五）付款方式

1.成交供应商向采购人开具正规税务发票。

2.验收合格后10个工作日内，采购人凭合同、验收报告、发票等支付合同价的100%。
（六）培训

供应商根据项目要求所规定的内容开展培训工作。
（七）现场踏勘

供应商应在响应文件递交截止之前可自行踏勘。无论供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交响应文件之前已踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经了解，踏勘现场所发生的费用和安全责任由供应商自行承担。

（八）知识产权

1.采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

2.涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

（九）违约责任

1.若供应商所提供服务和配套货物不符合合同及采购文件要求的质量、服务标准或履约过程中有违约行为的，采购人有权拒收，并有权单方面解除合同，同时保留追究由此给采购人造成损失责任的权力；

2.合同签订后，采购人发现成交供应商虚假应标的，亦可终止合同，并上报上级部门依法处罚。

（十）成交供应商领取中标通知书

成交供应商领取中标通知书时提交相关资料并按以下程序办理：

1.缴纳本项目采购代理服务费3000元，即成交供应商在领取中标通知书之前以转账形式一次性支付给代理机构，并在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“代理服务费—JACG25002”。

2.成交供应商如未按上述规定缴纳采购代理服务费，其投标保证金将不予退还。

3.采购代理服务费缴纳账户信息：

户  名：重庆杰佳工程管理有限公司

开户行：工行大足支行营业室

账  号：3100096019200252558

五、报名及采购文件发售

1.报名和采购文件发售期：2025年3月24日至2025年3月26日17：00（工作时间）。
2.报名和采购文件售价：人民币500元/份（售后不退）。

3.报名方式
在采购文件发售期内，供应商将报名费转至《重庆杰佳工程管理有限公司项目报名表》（详见附件一）下侧微信账户内进行报名，转账时需注明“公司简称—JACG25002”,不按要求填写备注而影响对其报名认定的，由供应商自行承担。

在规定的报名时间内，供应商将《重庆杰佳工程管理有限公司项目报名表》（格式详见附件一）填写完整加盖供应商公章后和报名费转账凭证发送至指定邮箱（3388654498@qq.com），其报名和响应文件才能被接收。

六、投标保证金
1.缴纳金额：投标保证金金额详见本篇“一、项目内容”。

2.缴纳方式：由供应商从其账户将投标保证金汇至以下指定账户：

户  名：重庆杰佳工程管理有限公司

开户行：工行高科技渝州支行

账  号：3100034209100124265

3.保证金到账时间及备注填写要求

（1）到账时间要求

本项目投标保证金的到账截止时间与投标截止时间一致（供应商在银行转账汇款时，须充分考虑转账汇款的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求）。

（2）备注填写要求

供应商应在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“投标保证金—
JACG25002”，不按要求填写备注和缴纳保证金入指定账户而影响对其保证金到账认定和退还的，由供应商自行承担。

4.保证金退还方式

（1）未中标供应商的投标保证金，在中标通知书发出后，重庆杰佳工程管理有限公司在五个工作日内按来款渠道直接退还。

（2）成交供应商的投标保证金，在成交供应商与采购人将签订的合同送达重庆杰佳工程管理有限公司后，五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

特别提醒：为确保保证金按规定时间退还，自采购合同签订之日起2个工作日内，成交供应商应将合同原件送达重庆杰佳工程管理有限公司。否则，造成保证金延迟退还，责任自负。
七、投标时间地点及程序

（一）投标时间：2025年3月27日9：30
至10：00 

（二）投标地点：重庆市大足区体育馆18号门。

（三）投标程序

1.递交《重庆杰佳工程管理有限公司项目报名表》，内容填写完整加盖供应商公章；

2.递交投标保证金银行转账凭据，加盖供应商公章；

3.按规定递交响应文件。

（四）开标时间：2025年3月27日10：00 （以北京时间为准，逾期不予受理）。

（五）开标地点：同投标地点。

八、联系方式

（一）采购人：重庆市大足区妇幼保健院

联系人：唐老师
电  话：023-43767080
地  址：重庆市大足区一环北路东段317号
（二）采购代理机构：重庆杰佳工程管理有限公司

联系人：周老师

电  话：15086626817
地  址：重庆市大足区体育馆18号门
九、其它有关规定

1．凡有意参加投标的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在行采家（www.gec123.com）上下载查看本项目需求文件以及变更公告等投标前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

2．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，否则均为无效响应。

3．无论投标结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

十、评选方法及标准

（一）评选方法：最低评标价法。已入围的报价供应商，选择报价最低的成为成交供应商。

（二）资格性检查
依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备资格。资格性检查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	供应商应符合的基本资格条件
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照、组织机构代码证复印件； 

供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供书面声明或相关证明材料（见格式文件）

	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	

	2
	特定资格条件（如有）
	证明材料的复印件。

	3
	投标保证金（如有）
	按照采购文件的规定提交投标保证金。


注：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（三）符合性检查

依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署或盖章
	按采购文件要求签署或盖章。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合采购文件规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	每个包只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量（含电子文档）符合采购文件要求。

	3
	响应程度审查
	实质性响应
	采购文件技术和商务要求内容。

	
	
	投标有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


1.澄清有关问题。评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

3.在评审过程中评审的任何一方不得向他人透露与评审有关的技术资料、价格或其他信息。

十一、供应商提交响应文件

（一）响应文件的签署与份数

1.响应文件一式3份，其中正本1份，副本1份，电子文件1份。副本可为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准，本项目电子文件为签字盖章完整的PDF格式，电子文件存入U盘内。

2.响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法人或法人授权代表签字确认。

（二）响应文件正副本封面标记要求

响应文件的正本、副本的封面上均应注明项目名称、项目编号、供应商名称、“正本”、“副本”“响应文件”字样，并在封面上加盖供应商公章。电子U盘须贴标签，标明项目名称及供应商名称并加盖公章装入密封袋。

（三）响应文件的包装（装袋）及包装（装袋）封面要求

1.如项目有两个及以上分包的，则每一分包单独一套投标资料进行包装（装袋）；

2.响应文件的正本、副本及电子U盘需进行密封；
3.响应文件的包装或装袋的封面上应注明项目名称、项目编号、供应商名称、“响应文件”字样。包装封口处进行密封。

（四）如果采购文件要求必须提交的相关原件，原件应单独装袋（可以不进行密封），但应在装袋上标明“相关原件”及公司的名称。
十二、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商未按照采购文件的要求缴纳投标保证金（如有）；

（三）供应商所提交的响应文件不按“十一、供应商提交响应文件”规定签字、盖章等；

（四）供应商的报价超过采购限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与投标；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商的服务期、质量保证期等有效期不满足采购文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

十三、供应商编制响应文件要求

正本/副本

项目名称：

项目编号：

响应文件

供应商名称：

供应商地址：

投标日期：

一、报价

（一）报价函

                  （采购人名称）：

我方收到                  （项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。

愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为

人民币大写：        ；人民币小写：        。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本1份，副本1份，电子文件1份。

3、我方承诺：本次投标的有效期为90天。
4、我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。

6、我方若中选，将按照投标结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。
                                          供应商名称（公章）：

                                             年   月   日

（二）明细报价表



明细报价表
	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	数量
	单价

（   ）
	合计

（   ）

	2111
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	


注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

                                                   供应商名称（公章）：
年   月   日

二、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
（二）特定资格条件证书或证明文件（如有）
三、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

项目名称：                                                                                        
致：                （采购人名称）

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）                        的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                               年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

四、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

项目名称：                                         

致：              （采购人名称）

         （供应商法定代表人名称）是                      （供应商名称）的法定代表人，特授权            （被授权人姓名及身份证代码）电话             代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

     （签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

                                                年   月   日

五、基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

                      （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，满足法律、行政法规规定的其他条件。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

                                                （供应商公章）

                                              年   月   日

六、服务条款差异表

服务条款差异表

项目名称：

	序号
	采购服务要求
	响应服务应答
	正负偏离情况
	差异说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商：                                      法定代表人或授权代表： 

（供应商公章）                                      （签字或盖章）

                                                    年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“三、项目技术要求”所列全部内容进行比较和响应；

2、该表必须按照采购文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应技术应答”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格服务商的身份。

七、商务条款差异表

商务条款差异表

项目名称：

	序号
	采购商务要求
	响应商务应答
	正负偏离情况
	差异说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商：                                  法定代表人或授权代表： 

（供应商公章）                                  （签字或盖章）

                                                年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“四、项目商务要求”所列全部内容进行比较和响应；

2、该表必须按照采购文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明。

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4.可附相关支撑材料。（格式自定）

5.若“响应商务应答”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格服务商的身份。

八、其他与项目有关的资料

1.投标保证金银行转账凭据。

2.供应商银行基本账户信息或开户许可证。
3.其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

附件一：

重庆杰佳工程管理有限公司项目报名表

	项目编号
	

	项目名称
	

	报名时间
	

	供应商名称
（加盖供应商公章）
	

	联系人
	

	联系电话
	

	E-mail
	

	单位地址
	


[image: image1.png]



[image: image2.jpg]





