[image: image3.jpg]\4
YO UJlA
Mo T



重庆优佳工程招标代理有限公司                                       询价采购文件
[image: image1.jpg]\4
YO UJlA
Mo T



重庆优佳工程招标代理有限公司                                       询价通知书
[image: image2.jpg]\4
YO UJlA
Mo T



重庆优佳工程招标代理有限公司                                        询价通知书

询价通知书
项 目 编 号：YJ-25A00035 
询价项目名称：荣昌区中医院封闭设备及配套耗材/试剂项目
采   购   人：重庆市荣昌区中医院
采购代理机构：重庆优佳工程招标代理有限公司 
2025年12月

目   录


2

第一篇  询价采购邀请书

3

一、询价内容

3

二、资金来源

3

三、询价资格

4

四、询价相关说明

4

五、保证金

5

六、其它有关规定

5

七、联系方式

6

第二篇  询价项目技术（质量）需求

6

一、技术规格及要求

23

二、其他要求

24

三、货物要求

24

  ★四、可收费耗材要求

26

第三篇  询价项目服务需求

26

一、交货期限、地点及验收方式

28

二、质量保证及售后服务

29

三、 报价要求

29

四、结算方式及付款方式

29

五、知识产权

29

六、附件、图纸及包装要求

30

七、培训

30

八、违约条款

31

九、其他要求

32

第四篇 采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

32

一、采购程序

33

二、评定成交的标准

34

三、无效报价

35

四、采购终止

36

第五篇  供应商须知

36

一、询价费用

36

二、询价通知书

36

三、询价要求

37

四、成交供应商的确定和变更

38

五、成交通知

38

六、关于质疑和投诉

39

七、签订合同

40

八、项目验收

40

九、采购代理服务费

41

第六篇  合同草案条款

44

第七篇  响应文件格式要求

45

一、 经济部分（各供应商只需填写所投分包对应的报价函和明细报价表）

51

二、技术（质量）部分

53

三、服务部分

55

四、资格条件及其他

61

五、其他资料



第一篇  询价采购邀请书
重庆优佳工程招标代理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市荣昌区中医院（以下简称：采购人）的委托，对荣昌区中医院封闭设备及配套耗材/试剂项目进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加报价。

一、询价内容

	包号及名称
	保证金（元）
	成交供应商（名）

	包1：干式荧光免疫分析仪及配套试剂（耗材）等
	5000
	1

	包2：血气分析仪及配套试剂（耗材）等
	5000
	1

	包3：恒温冲洗器及配套试剂（耗材）等
	5000
	1

	包4：冲击波球囊及配套试剂（耗材）等
	5000
	1


注：1、本次采购的耗材只对其单价进行采购。各分包成交供应商按采购人的需求及时供货。

2、供应商可同时参加多个包的采购，也可自行选择参加某一包的采购，纸质响应文件应分别制作，分别装订密封。
二、资金来源

耗材资金来源为：自筹资金，设备资金来源为：债券资金。
三、询价资格

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：

1、所投产品属于一类医疗器械的，应提供有效期内的《第一类医疗器械生产备案凭证》及《第一类医疗器械备案信息表》（提供备案凭证及备案信息表复印件并加盖供应商公章）所投产品若属于第二类或第三类医疗器械的，应具有所投产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》（提供注册证复印件并加盖供应商公章）；

2、供应商为生产厂商，所投产品若属于第二类或第三类医疗器械的需提供《医疗器械生产企业许可证》（提供注册证复印件并加盖供应商公章）；

3、供应商为代理商，所投产品若属第三类医疗器械的，须具有有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》(提供许可证复印件），所投产品若属第二类医疗器械的，应具有经营第二类医疗器械的备案证明（提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件）。

注：请各供应商响应特定资格条件时提供的材料须清晰可辨。
四、询价相关说明
（一）凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，在“行采家”（https://www.gec123.com/）网上下载本项目询价通知书以及图纸、澄清等报价前公布的所有项目资料，无论潜在供应商下载与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）询价公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）获取询价通知书期限：

1、询价通知书提供期限：2025年12月4日至2025年12月9日。

2、参加询价的供应商在递交响应文件时一并缴纳文件费（人民币）500元/分包，售后不退。

（四）供应商须满足以下二种要件，其响应文件才被接受：

1、按时递交了响应文件；

2、按时足额缴纳了保证金和文件费。

（五）手持部分

1.供应商法定代表人参加的，需持法定代表人身份证明书、法定代表人身份证原件。

2.供应商授权委托代理人参与询价采购的持法定代表人身份证明书、授权委托书、委托代理人身份证原件。

（六）递交响应文件地点：重庆市荣昌区昌州街道向阳路178号附25号。

（七）响应文件递交开始时间：2025年12月12日北京时间9时00分。 

（八）响应文件递交截止时间：2025年12月12日北京时间9时30分。

（九）询价开始时间：2025年12月12日北京时间9时30分。

五、保证金

（一）保证金递交

1、供应商应足额交纳保证金（保证金金额详见本篇，一、询价内容），由供应商从其基本账户汇至以下指定账户，保证金的到账截止时间同提交响应文件截止时间。

保证金账户：

户  名：重庆优佳工程招标代理有限公司

开户行：中国建设银行荣昌昌州支行
账  号：50050117630000000393
转款备注：荣昌区中医院封闭设备及配套耗材/试剂项目保证金+包号（可简写+包号）。
2、各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）询价保证金退还方式

1、未成交供应商的保证金，在成交通知书发出后，采购代理机构在5个工作日内按来款渠道直接退还。

2、成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，采购代理机构在5个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆优佳工程招标代理有限公司咨询电话：023-46338677
六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在“行采家”（https://www.gec123.com/）网上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体响应，否则按无效处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

七、联系方式

（一）采购人：重庆市荣昌区中医院

联系人：唐女士

电  话：023-46251760

地  址：重庆市荣昌区昌州街道黄金大道167号

（二）采购代理机构：重庆优佳工程招标代理有限公司

联系人：秦女士

电  话：023-46338677  17383113489 
保证金退还咨询联系人：白女士 023-46338677

地  址：重庆市荣昌区昌州街道向阳路178号附25号

第二篇  询价项目技术（质量）需求

一、技术规格及要求
包1：

（一）干式荧光免疫分析仪及配套试剂（耗材）

1、试剂（耗材）参数及要求
	序号
	耗材名称（参考）
	参数及要求
	单位
	单价限价（元）
	采购方式
	分值占比

	1
	曲霉半乳甘露聚糖检测试剂盒（荧光免疫层析法）
	1.所有耗材采取药交网线上或备案采购，集采带量产品按照所响应产品带量价格采购，未集采带量产品按照所响应产品药交网实际最低成交价格采购。适配于所投设备，到货效期≥8个月。

2.供应商响应报价包含校准质控品。
	人份
	100
	线上/备案
	20%

	2
	真菌(1-3)-β-D葡聚糖检测试剂盒（荧光免疫层析法）
	
	人份
	72
	线上/备案
	20%


2、设备参数及要求
干式荧光免疫分析仪：采购数量1台，单价限价：0.09 万元/台。
2.1仪器最低检测限：满量程信号值 0.05％；

2.2仪器稳定性：10 次测量，TC比值 CV 小于 0.5％；

2.3仪器信噪比：0.01％(1:10000)；

2.4荧光检测波段：365/610；

2.5设备具有故障自动报警，远程诊断功能；

2.6匹配项目：曲霉半乳甘露聚糖检测试剂盒（荧光免疫层析法） ；曲霉IgG 抗体检测试剂盒（荧光免疫层析法）；曲霉 IgE 抗体检测试剂盒（荧光免疫层析法） ；念珠菌 IgG 抗体检测试剂盒（荧光免疫层析法）；

2.7 ≥7英寸彩色触摸液晶屏，分辨率≥800×480像素；

2.8仪器接口：LAN、4G、RS-232、USB、WIFI；

2.9工作环境：温度 5℃-40℃；湿度 10-80%；

2.10存储结果：≥8000条；

2.11项目识别：一维码/二维码；

2.12检测通道数：单通道；

2.13单通道测试线数：最大支持4线；

2.14质控校准：内部质控校准；

2.15整机质保≥5年。配备工作站，连接医院LIS系统，LIS系统第三方接口费由成交供应商支付，可提供备用机。

（二）生化分析仪及配套耗材
1、试剂（耗材）参数及要求
	序号
	耗材名称（参考）
	参数及要求
	单位
	单价限价（元）
	采购方式
	分值占比

	
	α-L-岩藻糖苷酶检测试剂盒
	所有耗材采取药交网线上或备案采购，集采带量产品按照所响应产品带量价格采购，未集采带量产品按照所响应产品药交网实际最低成交价格采购，适配于所投设备，到货效期≥6个月，相同试剂每年≤3个不同批次。
	人份
	1.03
	线上/备案
	20%

	
	单胺氧化酶检测试剂盒
	
	人份
	0.66
	线上/备案
	20%

	
	甘胆酸检测试剂盒
	
	人份
	2.81
	线上/备案
	20%

	
	α1微球蛋白检测试剂盒
	
	人份
	2.42
	线上/备案
	20%

	
	视黄醇结合蛋白检测试剂盒
	
	人份
	2.42
	线上/备案
	20%

	
	缺血修饰白蛋白检测试剂盒
	
	人份
	4.15
	线上/备案
	20%

	
	糖化白蛋白检测试剂盒
	
	人份
	2.29
	线上/备案
	20%

	
	载脂蛋白E检测试剂盒
	
	人份
	3.57
	线上/备案
	20%

	
	免疫球蛋白IgM检测试剂盒
	
	人份
	3.45
	线上/备案
	80%

	
	免疫球蛋白IgG检测试剂盒
	
	人份
	3.42
	线上/备案
	80%

	
	免疫球蛋白IgA检测试剂盒
	
	人份
	3.42
	线上/备案
	80%

	
	免疫球蛋白IgE检测试剂盒
	
	人份
	33.75
	线上/备案
	80%

	
	补体C1q检测试剂盒
	
	人份
	2.99
	线上/备案
	80%

	
	N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶
	
	人份
	1.41
	线上/备案
	80%

	
	λ轻链检测试剂盒
	
	人份
	34.38
	线上/备案
	80%

	
	k轻链检测试剂盒
	
	人份
	34.38
	线上/备案
	80%

	
	5'-核苷酸酶检测试剂盒（酶法）
	
	人份
	0.94
	线上/备案
	80%

	
	γ-谷氨酰基转移酶检测试剂盒（酶法）
	
	人份
	0.11
	线上/备案
	80%

	
	白蛋白检测试剂盒（溴甲酚绿法）
	
	人份
	0.03
	线上/备案
	80%

	
	丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒（酶法）
	
	人份
	0.07
	线上/备案
	80%

	
	单胺氧化酶检测试剂盒（谷氨酸脱氢酶法）
	
	人份
	0.98
	线上/备案
	20%

	
	胆碱酯酶检测试剂盒（丁酰硫代胆碱法）
	
	人份
	0.31
	线上/备案
	80%

	
	甘胆酸检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）
	
	人份
	2.57
	线上/备案
	20%

	
	谷氨酸脱氢酶检测试剂盒（速率法）
	
	人份
	5
	线上/备案
	20%

	
	谷胱甘肽还原酶检测试剂盒（速率法）
	
	人份
	5.51
	线上/备案
	20%

	
	碱性磷酸酶检测试剂盒（酶法）
	
	人份
	0.09
	线上/备案
	80%

	
	亮氨酸氨基转肽酶检测试剂盒（速率法）
	
	人份
	0.54
	线上/备案
	20%

	
	前白蛋白检测试剂盒（免疫比浊法）
	
	人份
	0.58
	线上/备案
	80%

	
	天冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒（酶法）
	
	人份
	0.07
	线上/备案
	80%

	
	腺苷脱氨酶检测试剂盒（酶法）
	
	人份
	0.85
	线上/备案
	20%

	
	直接胆红素检测试剂盒（钒酸盐氧化法）
	
	人份
	0.11
	线上/备案
	80%

	
	总胆红素检测试剂盒（钒酸盐氧化法）
	
	人份
	0.1
	线上/备案
	80%

	
	总胆汁酸检测试剂盒（循环酶法）
	
	人份
	0.9
	线上/备案
	80%

	
	总蛋白检测试剂盒（双缩脲法）
	
	人份
	0.04
	线上/备案
	80%

	
	α-L-岩藻糖苷酶检测试剂盒（CNPF 底物法）
	
	人份
	1.29
	线上/备案
	20%

	
	N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶检测试剂盒（速率法）
	
	人份
	0.97
	线上/备案
	80%

	
	α1-微球蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）
	
	人份
	1.65
	线上/备案
	20%

	
	β2-微球蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）
	
	人份
	1.21
	线上/备案
	80%

	
	胱抑素 C 检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）
	
	人份
	1.94
	线上/备案
	80%

	
	肌酐检测试剂盒（酶法）
	
	人份
	0.46
	线上/备案
	80%

	
	尿素检测试剂盒（脲酶-谷氨酸脱氢酶法）
	
	人份
	0.07
	线上/备案
	80%

	
	尿酸检测试剂盒（尿酸酶法）
	
	人份
	0.07
	线上/备案
	80%

	
	尿微量白蛋白检测试剂盒（免疫比浊法）
	
	人份
	0.68
	线上/备案
	80%

	
	视黄醇结合蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）
	
	人份
	1.65
	线上/备案
	20%

	
	中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）
	
	人份
	5.88
	线上/备案
	20%

	
	低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（酶法）
	
	人份
	0.71
	线上/备案
	80%

	
	甘油三酯检测试剂盒（酶法）
	
	人份
	0.17
	线上/备案
	80%

	
	高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（酶法）
	
	人份
	0.5
	线上/备案
	80%

	
	载脂蛋白 A1 检测试剂盒（免疫比浊法）
	
	人份
	1.55
	线上/备案
	80%

	
	载脂蛋白 B 检测试剂盒（免疫比浊法）
	
	人份
	1.45
	线上/备案
	80%

	
	载脂蛋白 E 检测试剂盒（免疫比浊法）
	
	人份
	5.5
	线上/备案
	20%

	
	脂蛋白(a)检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）
	
	人份
	4.84
	线上/备案
	80%

	
	总胆固醇检测试剂盒（酶法）
	
	人份
	0.93
	线上/备案
	80%

	
	α-羟丁酸脱氢酶检测试剂盒（速率法）
	
	人份
	0.09
	线上/备案
	80%

	
	肌酸激酶检测试剂盒（速率法）
	
	人份
	0.23
	线上/备案
	80%

	
	肌酸激酶MB同工酶检测试剂盒（免疫抑制法） 
	
	人份
	0.77
	线上/备案
	80%

	
	乳酸脱氢酶检测试剂盒（速率法）
	
	人份
	0.11
	线上/备案
	80%

	
	葡萄糖检测试剂盒（己糖激酶法）
	
	人份
	0.13
	线上/备案
	80%

	
	电解质清洗液(离子选择电极法)
	
	ml
	2.46
	线上/备案
	80%

	
	电解质缓冲液(离子选择电极法)
	
	ml
	0.28
	线上/备案
	80%


2、配备第三方产品说明

供应商在合同期间向采购人提供第三方产品，包含但不限于：Cl电极、K电极、Na电极、Ref电极、碱性清洗液、稀释型碱性清洗液、碱性清洗液、酸性清洗液、抗菌无磷清洗液、多项校准品、多项质控品、一次性使用抗凝管（1.5ml）、定标液（血清H)、定标液（血清L)费用已包含在响应报价中，采购人不另行支付。
3、设备参数及要求
生化分析仪：采购数量1台，单价限价：5万元/台。
2.1仪器基本要求：分立式全自动生化分析仪。

2.2测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法。
2.3分析方法：终点法、两点法、动力学法。
2.4检测速度：≥2000测试／小时。
2.5样本类型：血清、血浆、全血、尿液、脑脊液、胸腹水等。
2.6同时分析项目：≥80个。

2.7试剂／样本针：试剂针具有液面探测、随量跟踪、立体防撞功能；自动内、外壁清洗功能；双独立样本针具有堵针检测功能。

2.8轨道/样本位（台）：样本位≥600个。
2.9急诊测试：具备任意样本架位设置急诊优先检测功能。
2.10样本管：可使用一次性采血管、微量样本杯等。
2.11样本量：1.5-30μL (0.1μL步进）。
2.12试剂盘：单机试剂位≥180个试剂位，2-8℃不间断冷藏功能。
2.13试剂量：10-280μL（0.5μL 步进）。
2.14最小反应液体积：80μL~300μL 。
2.15搅拌系统：独立搅拌系统多档可设置。
2.16清洗系统：自动温水清洗；携带污染率≤0.05%。
2.17比色杯：反应杯≥418个。
2.18比色控温方式：恒温水浴。

2.19具有独立的可视化试剂管理显示屏。

2.20光源系统：卤素灯／卤钨灯或氙灯。
2.21光学系统：光栅后分光，可选择波长≥16个，340~850nm

2.22国家临床检验中心室间质评有独立分组。

2.23配备工作站，连接医院LIS系统，LIS系统第三方接口费由成交供应商支付。
2.24整机质保≥5年。

（三）特定蛋白分析仪及配套试剂（耗材）

1、试剂（耗材）参数及要求
	序号
	耗材名称（参考）
	参数及要求
	单位
	单价限价（元）
	采购方式
	分值占比

	63
	前列腺小体外泄蛋白检测试剂盒（荧光免疫层析法）
	所有耗材采取药交网线上或备案采购，集采带量产品按照所响应产品带量价格采购，未集采带量产品按照所响应产品药交网实际最低成交价格采购。适配于所响应设备。到货效期≥8个月，相同试剂每年≤3个不同批次。
	人份
	82
	线上/备案
	20%


2、设备参数及要求
特定蛋白分析仪：采购数量1台，单价限价：0.095 万元/台。
2.1最低检测限：满量程信号值0.05％；

2.2仪器稳定性：10次测量，TC比值CV小于0.5％；

2.3仪器信噪比：0.01％(1:10000)；

2.4荧光检测波段：365/610、470/540、525/610、610/690 (nm)

2.5支持数据连接，LAN，GPRS，COM；

2.6 GPRS连接：配置流量卡，自动连接2G基站；

2.7配备工作站，连接医院LIS系统，LIS系统第三方接口费由成交供应商支付。
2.8整机质保≥5年。可提供备用机。
（四）全自动糖化血红蛋白分析仪及配套试剂（耗材）

1、试剂（耗材）参数及要求
	序号
	耗材名称（参考）
	参数及要求
	单位
	单价限价（元）
	采购方式
	分值占比

	64
	糖化血红蛋白测定
	所有耗材采取药交网线上或备案采购，集采带量产品按照所响应产品带量价格采购，未集采带量产品按照所响应产品药交网实际最低成交价格采购。适配于所响应设备，到货效期≥6个月，相同试剂每年≤3个不同批次。
	人份
	9.6
	线上/备案
	80%


2、设备参数及要求
全自动糖化血红蛋白分析仪：采购数量1台，单价限价：0.1万元/台。

2.1检测原理：离子交换高效液相色谱法（HPLC）。

2.2测试速度：最快检测速度＜100s/T。

2.3检测模式：至少可识别HbE、HbD、HbS、HbC等四种血红蛋白变异体。

2.4样本位：＞100个自动进样位，并有1个急诊位。

2.5重复性：
CV＜1% 。
2.6样本混匀
仪器标配试管颠倒摇匀功能。

2.7线性范围：3%~20% 。
2.8检测波长：双波长检测。

2.9检测样本量：全血≤3μl、预稀释血。

2.10报告参数：至少包含HbA1c、HbF、HbA1a、HbA1b等参数。

2.11联网功能：系统具备RS-232接口，支持双向HIS/LIS系统连接功能。

2.12存储系统：系统内存可以存储≥100000个测试结果。

2.13国家临床检验中心室间质评有独立分组。

2.14配备工作站，连接医院LIS系统，LIS系统第三方接口费由成交供应商支付。
2.15整机质保≥5年。
（五）全自动血流变分析仪及配套试剂（耗材）

1、试剂（耗材）参数及要求
	序号
	耗材名称（参考）
	参数及要求
	单位
	单价限价（元）
	采购方式
	分值占比

	65
	清洗液
	所有耗材采取药交网线上或备案采购，集采带量产品按照所响应产品带量价格采购，未集采带量产品按照所响应产品药交网实际最低成交价格采购。适配于所投设备，到货效期≥6个月。
	mL
	2.7
	线上/备案
	20%

	66
	克凝剂
	
	mL
	17
	线上/备案
	20%

	67
	血流变仪质控液
	
	mL
	16
	线上/备案
	20%


2、设备参数及要求
全自动血流变分析：采购数量1台，单价限价：3万元/台。
2.1切变率范围:1/S-200/S   

2.2粘度范围: 0mpa.s-60mpa.s

2.3检测温度: 37℃±1℃

2.4全血检测用量:≤1.0ml          血浆恒定用量:≤1.0ml

2.5全血测试时间：≤50s           血浆测试时间: ≤40s

2.6重复性：全血高切 CV ≤1.0%   全血中切CV ≤1.5%   全血低切CV ≤1.5%  血浆CV ≤1.5%

2.7检测原理：采用压力传感技术检测全血、血浆。

2.8自动定量：光敏技术实现样品用量恒定定量检测。

2.9质控物：具有原厂所生产并通过注册的全血及血浆质控物。

2.10双盘检测:两套独立检测系统设计,实现双转盘80孔位同步检测全血、血浆。

2.11符合生物安全要求；独立外壁清洗及防气泡溢出装置有效避免交叉污染。

2.12混匀功能：全血样品检测采用气压式无损混匀，不破坏红细胞。

2.13液面探针功能：血浆标本无需单独分离。

2.14联网功能：标本检测结果可通过LIS系统上传。

2.15国家临床检验中心室间质评有独立分组。

2.16配备工作站，连接医院LIS系统，LIS系统第三方接口费由成交供应商支付。

2.17整机质保≥5年。

（六）全自动尿液分析系统及配套试剂（耗材）

1、试剂（耗材）参数及要求
	序号
	耗材名称（参考）
	参数及要求
	单位
	单价限价（元）
	采购方式
	分值占比

	68
	11FU（尿试纸11联）
	所有耗材采取药交网线上或备案采购，集采带量产品按照所响应产品带量价格采购，未集采带量产品按照所响应产品药交网实际最低成交价格采购。适配于所响应设备，到货效期≥8个月，相同试剂每年≤3个不同批次。
	人份
	1.6
	线上/备案
	80%

	69
	尿液分析仪用清洗液1
	
	mL
	1.2
	线上/备案
	80%

	70
	鞘液
	
	mL
	0.42
	线上/备案
	80%


2、配备第三方产品说明

供应商在合同期间向采购人提供第三方产品，包含但不限于：UQ11、UQ13、尿液有型成分质控、聚焦液质控、尿液分析仪用清洗液2、尿沉渣试管（螺旋口（12ml)、一次性使用尿杯（有盖）、一次性使用尿杯（无盖）费用已包含在响应报价中，采购人不另行支付。
3、设备参数及要求
全自动尿液分析系统：采购数量1台，单价限价：3万元/台。
2.1干化学分析模块参数

2.1.1检测原理：干化学采用多波长反射光比色法，波长4个波长，（为确保检测结果准确波长越多越好）；可具备试纸条图像显示功能，以便结果复查。

2.1.2测试速度：≥300个样本/小时（单模块）。

2.1.3测试项目：≥14项，并提供微量白蛋白与尿肌酐的比值参数（ACR比值）和尿蛋白与尿肌酐比值（PCR比值）。

2.1.4显示器：仪器内置≥10.4英寸触摸式彩色液晶显示屏。

2.1.5混匀功能：分析仪具有混匀功能，可对样本进行混匀操作。

2.1.6加强清洗功能：分析仪能对浊度计中检测出的高浑浊度样品，自动加强清洗。

2.1.7试纸仓容量：≥300条试纸。

2.1.8废试纸条实时监控功能：如费试纸条已满，会自动报警提示。

2.1.9携带污染：检测高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本的结果不得出阳性。

2.2尿液有形成分分析模块参数

2.2.1工作原理：采用平面流式细胞技术及深度学习人工智能技术。无需沉降和染色。

2.2.2检测项目：可检测尿液中多种有形成分，自动识别项目≥30项（无需人工辅助分类）；可检测尿液电导率、渗透压、浊度、比重、颜色。

2.2.3检测速度：≥120个/小时。

2.2.4红细胞形态学检测功能：仪器自动分析红细胞形态学参数，生成形态学曲线图、异形红细胞形态学(红细胞位相)自动分析，报告参数≥5项，可显示并打印所分析图像。

2.2.5识别率：综合识别率≥90% 。
2.2.6拍照图片数量：拍图量≥2000幅。

2.2.7最小吸样量：≥1.2ml 。
2.2.8携带污染率：≤0.05% 。
2.2.9国家临床检验中心室间质评有独立分组。

2.2.10配备工作站，连接医院LIS系统，LIS系统第三方接口费由成交供应商支付。

2.2.11整机质保≥5年，可提供干化学备用机。

包2：

（一）动态血沉压积测试仪及配套试剂（耗材）

1、试剂（耗材）参数及要求
	序号
	耗材名称（参考）
	参数及要求
	单位
	单价限价（元）
	采购方式
	分值占比

	1
	全自动血沉压积动态分析仪质控品水平1
	所有耗材采取药交网线上或备案采购，集采带量产品按照所响应产品带量价格采购，未集采带量产品按照所响应产品药交网实际最低成交价格采购。适配于所响应设备，到货效期≥6个月。
	mL
	40
	线上/备案
	20%

	2
	全自动血沉压积动态分析仪质控品水平2
	
	mL
	47
	线上/备案
	20%


2、设备参数及要求
动态血沉压积测试仪：采购数量1台，单价限价：1万元/台。

2.1测量时间：血沉值30/60分钟，红细胞压积即插即读。

2.2测量范围：魏氏方法0mm~140mm。

2.3样品用量：1.28ml±0.1ml。

2.4数据接口：USB接口。

2.5测量原理：红外线阻挡法。

2.6样品测量通道：≥20孔。

2.7测量项目：血沉值、红细胞压积值、血沉方程K值和动态沉降曲线。

2.8 红外光自动循环扫描检测红细胞与血浆界面，高精度定位，毫秒级定时。

2.9结果修正：15-30℃温度下血沉检测值自动修正至18℃对应血沉值。

2.10扩展功能：具备计算机、血流变仪联机功能；具备LIS系统联网功能。

2.11通讯接口：USB接口。

2.12国家临床检验中心室间质评有独立分组。

2.13配备工作站，连接医院LIS系统，LIS系统第三方接口费由成交供应商支付。

2.14整机质保≥5年。

（二）凝血分析仪及配套试剂（耗材）

1、试剂（耗材）参数及要求
	序号
	耗材名称（参考）
	参数及要求
	单位
	单价限价（元）
	采购方式
	分值占比

	3
	活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂盒
	所有耗材采取药交网线上或备案采购，集采带量产品按照所响应产品带量价格采购，未集采带量产品按照所响应产品药交网实际最低成交价格采购。适配于所响应设备，到货效期≥6个月，相同试剂每年≤3个不同批次。
	人份
	1
	线上/备案
	80%

	4
	凝血酶原时间（PT）测定试剂盒）
	
	人份
	1.1
	线上/备案
	80%

	5
	凝血酶时间（TT）测定试剂盒
	
	人份
	1
	线上/备案
	80%

	6
	纤维蛋白原（FIB）测定试剂盒
	
	人份
	1.1
	线上/备案
	80%

	7
	抗凝血酶Ⅲ测定试剂盒
	
	人份
	7.5
	线上/备案
	80%

	8
	D-二聚体（D-Dimer）测定试剂盒
	
	人份
	9
	线上/备案
	80%

	9
	纤维蛋白（原）降解产物（FDP）测定试剂盒
	
	人份
	7.5
	线上/备案
	20%


2、配备第三方产品说明

供应商在合同期间向采购人提供第三方产品，包含但不限于：凝血分析用稀释液、D-二聚体（D-Dimer）非定值质控品、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）非定值质控品、凝血非定值质控品（正常）、凝血非定值质控品（异常）、清洗液A、清洗液B、液路维护液、凝血分析用反应杯（B系列）费用已包含在响应报价中，采购人不另行支付。
3、设备参数及要求
凝血分析仪：采购数量1台，单价限价：5万元/台。

2.1检测项目：APTT、PT、FIB、TT、D-Dimer、FDP、AT Ⅲ等。

2.2仪器应同时具有光学凝固法、磁珠法、发色底物法、免疫比浊法四种分析方法，凝固法可同时采用光学凝固法和磁珠法进行双方法学检测。

2.3  PT≥440测试/小时，凝血四项(APTT、PT、TT、FIB)≥230测试小时，凝血五项(APTT、PT、TT、FIB、D-Dimer)≥220测试/小时。

2.4仪器应具有样品位≥215个；采用原始管直接上机，并支持微量杯装载进样。

2.5任意样本位设置成急诊样本位，做到急诊不限位。

2.6试剂位≥40个，包括常温试剂位、冷藏试剂位、混匀试剂位。支持关机后试剂仓冷藏功能。

2.7全液体试剂，试剂规格为人份组 (响应文件中提供国家药品监督管理局颁发试剂注册证或说明书，至少包括：APTT、PT、TT、FIB、D-Dimer、FDP、AT试剂)。

2.8 FIB、D-Dimer、FDP、AT应随盒配备校准品。

2.9具备试剂溯源体系。
2.10仪器反应杯装载≥2000个，反应杯单个独立，非转盘式或多联杯组合形式，反应杯自动连续排列，支持不停机加杯。

2.11试剂针≥1根，样本针≥1根；仪器具备液面探测、防撞探测、抓杯探测、废杯满探测、故障报警等功能。

2.12仪器采用非接触式漩涡混匀，无交叉污染。

2.13仪器自动稀释建立校准曲线，每个分析项目可保存多条校准曲线。

2.14仪器在凝固法检测中，光学凝固法检测通道≥1个，双磁路磁珠法检测通道≥1个。

2.15仪器采用LED检测光源，支持≥4种波长切换检测。

2.16具有溶血(H)、黄疸(I)、脂血(L)样本监测功能：能在分析中智能监测样本状态，并支持光学凝固法自动切换为双磁路磁珠法进行检测，避免HIL对结果的干扰。

2.17自动稀释、自动再检功能，仪器可根据设置自动进行的稀释重测或浓缩重测。

2.18支持APTT纠正实验7步检测在机检测全自动化，且满足2h在机自动孵育。

2.19仪器可显示、存储、查询质控图，支持多规则质控方法监测。

2.20样本信息，支持扫码识别、手动输入；试剂信息，支持扫码识别、手动输入、RFID卡录入、试剂台账管理；支持LIS双向通讯；仪器可以存储并查看检测结果、反应曲等数据。

2.21彩色触摸屏，内置检测软件与操作系统。

2.22国家临床检验中心室间质评有独立分组。

2.23配备工作站，连接医院LIS系统，LIS系统第三方接口费由成交供应商支付。

2.24 整机质保≥5年，可提供备用机。

（三）血细胞分析仪及配套试剂（耗材）

1、试剂（耗材）参数及要求
	序号
	耗材名称（参考）
	参数及要求
	单位
	单价限价（元）
	采购方式
	分值占比

	10
	M-5DP稀释液
	所有耗材采取药交网线上或备案采购，集采带量产品按照所响应产品带量价格采购，未集采带量产品按照所响应产品药交网实际最低成交价格采购。适配于所投设备，到货效期≥8个月。
	mL
	0.015
	线上/备案
	80%

	11
	MB-5 LEO(I)溶血剂
	
	mL
	0.6
	线上/备案
	80%

	12
	MB-5 LEO(II)溶血剂
	
	mL
	2.5
	线上/备案
	80%

	13
	MB-5LH溶血剂
	
	mL
	2.3
	线上/备案
	80%

	14
	LC溶血剂(中文/200mLx1)
	
	mL
	2
	线上/备案
	80%

	15
	常规血球CRP乳胶试剂2×40人份
	
	人份
	10
	线上/备案
	80%

	16
	超敏血球CRP乳胶试剂2×40人份
	
	人份
	7.5
	线上/备案
	80%

	17
	探头液
	
	mL
	2
	线上/备案
	20%


2、配备第三方产品说明

供应商在合同期间向采购人提供第三方产品，包含但不限于：C-反应蛋白(CRP)校准品(5*0.5ml)、CRP质控品（国内/I/II水平/1.5mlx6)、全血质控品，费用已包含在响应报价中，采购人不另行支付。
3、设备参数及要求
血细胞分析仪：采购数量1台，单价限价：4.5万元/台。

2.1检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫散射比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定；

2.2分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道；

2.3检测参数：≥28项可报告参数（不含散点图和直方图）；

2.4研究参数：≥12项，包括中性粒细胞和淋巴细胞比值、血小板和淋巴细胞比值、大红细胞、小红细胞、异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞等；

2.5检测模式：至少具有CBC、CBC+DIFF、CBC+DIFF+CRP、CBC+CRP、CRP检测模式；

2.6测量模式：全血，预稀释全血，末梢全血；

2.7样本添加：可随时添加样本；

2.8进样方式：单管封闭穿刺进样和自动进样；急诊位有单管封闭进样仓，有效降低生物污染风险；

2.9进样器容量：≥40个；

2.10进样模式：至少具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式；

2.11样本用量：五分类+CRP模式35μl，CRP模式20μl；

2.12检测速度：五分类+CRP模式，60样本/小时；

2.13预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能；

2.14线性范围：WBC：0~400×109/L，PLT：0～5000×109/L，HGB：0-250g/L；

2.15 CRP线性范围：0.2~320mg/L；

2.16 CRP试剂包装规格按人份数注册；

2.17全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰操作系统：全中文操作分析报告软件；

2.18排堵方式：正反冲洗，高压灼烧；

2.19具有原厂配套的试剂、校准品、质控品；

2.20工作电压: (100V-240V～)允差±10%；

2.21配备工作站，连接医院LIS系统，LIS系统第三方接口费由成交供应商支付。

2.22整机质保≥5年。

（四）血气分析仪及配套试剂（耗材）

1、试剂（耗材）参数及要求
	序号
	耗材名称（参考）
	参数及要求
	单位
	单价限价（元）
	采购方式
	分值占比

	18
	血气电解质分析仪用测定试剂（电极法）
	所有耗材采取药交网线上或备案采购，集采带量产品按照所响应产品带量价格采购，未集采带量产品按照所响应产品药交网实际最低成交价格采购。适配于所响应设备，到货效期≥5个月。
	人份
	17.8
	线上/备案
	80%


2、设备参数及要求
血气分析仪：采购数量2台，单价限价：0.9万元/台。

2.1检测项目：pH、PCO2、PO2、Na+、K+、CL-、Ca2+、Glu、Lac、Hct； 
2.2操作界面：≥10.4寸TFT全中文彩色液晶触摸屏；

2.3测量方式：电极法；

2.4样本量：全血≤150uL；

2.5样本类型：动脉血、静脉血和毛细血管血；

2.6进样器的选择：支持毛细血管、动脉采血器、试管等进样；

2.7样品、试剂预热功能：恒温 37±0.2℃；

2.8进样方式：进样针自动抬起进样，能检测并排除小气泡和微血凝块；

2.9动静脉组合测试：自动计算出ScVO2% 和PCO2 gap等参数；

2.10试剂耗材：试剂包一体化设计，减少生物污染，常温运输存储；

2.11试剂耗材效期：出厂效期≥210天，上机效期≥30天；

2.12试剂包规格：100、200、400、600、750人份等多种规格可选；

2.13质控品：具有仪器、试剂同品牌的高中低三水平液体血气质控品（在响应文件中提供注册证复印件）；

2.14室间质评分组：在国家卫生健康委临床检验中心有独立分组，在重庆市临检中心有独立分组（在响应文件中提供证明材料）；

2.15工作环境：+15℃~+30℃ , 相对湿度：≤85%。

2.16配备工作站，连接医院LIS系统，LIS系统第三方接口费由成交供应商支付。

2.17整机质保≥5年。
包3：

（一）射频控温热凝仪及配套试剂（耗材）

1、试剂（耗材）参数及要求
	序号
	耗材名称（参考）
	参数及要求
	单位
	单价限价（元）
	采购方式

	1
	射频热凝仪穿刺针
	该设备需要使用到的配套的耗材、试剂必须进行单独报价，多规格多型号分开报价，所有耗材采取药交网线上采购，集采带量产品按照所投响应产品带量价格采购，未集采带量产品按照所响应产品药交网实际最低成交价格采购。

2.耗材与所投设备须为同一个品牌。
	支
	950
	线上


2、设备参数及要求
射频控温热凝仪：采购数量1台，单价限价：15万元/台。

2.1显示屏：≥10英寸高分辨率触控显示屏，中文操作界面，一键式模式控制模块。

2.2自带一体化隐藏式提手，便于移动。

2.3射频输出频率：460kHz（±5%）。

2.4射频热凝输出包含方式：智能连续输出、智能脉冲输出；

2.5具有自动切换单极、双极多种治疗模式，多极模式下分别显示多个电极功能及参数，并分别控制每个电极的参数保证治疗的安全。

2.6热凝器温度测温范围：20℃-100℃。

2.7可与同一品牌手术导航以及立体定向系统配套使用。

2.8热凝器恒温热凝时间范围和精度：热凝时间范围为10s-600s，步长≤1s。

2.9倒计时功能：具有有效消融时间的倒计时功能。

2.10设备使用年限≥10年。

2.11热凝器的恒温热凝温度：连续射频输出时：设定范围应为35℃-95℃，步长为≤0.1℃。

2.12热凝器的恒温热凝温度：脉冲射频输出时：设定范围应为35℃-95℃，步长为≤0.1℃，电压1V-100V，脉宽3-45ms可调节。

2.13热凝器的负载阻抗范围：50Ω-2000Ω。

2.14电压刺激定位：刺激电压的脉冲频率分为单次脉冲和多次脉冲至少为1Hz～200Hz内，自定义多档可调节；刺激电压的脉冲宽度至少分为0.1ms～3.0ms，自定义多档可调。刺激电压的脉冲幅度至少为0 V～10V，步长为≤0.1V。 

2.15电流刺激定位：刺激电流的脉冲频率分为单次脉冲和多次脉冲1Hz～200Hz内，自定义多档可调节；刺激电流的脉冲宽度分为0.1ms～3.0ms，自定义多档可调；刺激电流范围：0mA-10mA；步长为0.1mA。

2.16具备单相刺激、双相刺激模式。

2.17热凝器额定输出功率：≤50W 。
2.18电生理阻抗定位的测量范围：0Ω-3000Ω。

2.19系统自测试程序:自动检测主机、电极和导线的工作状态。

2.20手控开关：可由手控开关控制热凝、电刺激的启动或停止。

2.21自动报警功能：电极前端温度传感器故障、超预置温度等状态自动报警。

2.22单品配置清单：主机1台，医用推车1台，射频电极针5根，穿刺套管针
5根，负极电缆2根，手术电极电缆5根，电极消毒盒5个，手动开关电缆1根，电源线1根，负极板10片。

2.23整体质保≥5年。

（二）恒温冲洗器及配套试剂（耗材）

1、试剂（耗材）参数及要求
	序号
	耗材名称（参考）
	参数及要求
	单位
	单价限价（元）
	采购方式

	2
	医用引流管
	该设备需要使用到的配套的耗材、试剂必须进行单独报价，多规格多型号分开报价。所有耗材采取药交网线上或备案采购，集采带量产品按照所响应产品带量价格采购，未集采带量产品按照所响应产品药交网实际最低成交价格采购。

2.耗材与所投设备须为同一个品牌。
	根
	60
	线上/备案


2、设备参数及要求
恒温冲洗器：采购数量1台，单价限价：6.8万元/台。

2.1加热方式为直接加热冲洗液瓶/袋，非将冲洗液倒入容器中加热，无二次污染风险。

2.2冲洗流量在0ml/min～490ml/min，可调。

2.3冲洗液温度在33℃～38℃，可调。

2.4 ≥10英寸液晶触摸屏，可设置、显示冲洗液温度和流量等参数。

2.5空气加热，精准控温，恒温控制。

2.6耳科专用喷枪，喷头可重复使用

2.7鼻科专用喷枪，脉冲式冲洗，自带废液回流装置。

2.8脚踏控制，即踩即用，无需等待。

2.9采用静音脚轮，移动方便。

2.10整机质保≥3年。
配置：

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	恒温冲洗主机
	1
	台

	2
	耳冲洗手柄
	1
	把

	3
	耳冲洗喷头
	5
	个

	4
	医用引流管
	1
	根

	5
	脚踏控制器
	1
	个

	6
	接水盒
	1
	个


包4：

（一）冠状动脉血管内超声（ivus）+冠状动脉血流储备指数（FFR）及配套试剂（耗材）

1、试剂（耗材）参数及要求
	序号
	耗材名称（参考）
	参数及要求
	单位
	单价限价（元）
	采购方式

	1
	一次性使用血管内超声诊断导管
	该设备需要使用到的配套的耗材、试剂必须进行单独报价，多规格多型号分开报价。所有耗材采取药交网线上采购，集采带量产品按照所响应产品带量价格采购，未集采带量产品按照所响应产品药交网实际最低成交价格采购。

2.耗材与所投设备须为同一个品牌。
	根
	4930
	线上

	2
	压力微导管
	
	根
	9900
	线上


2、设备参数及要求
冠状动脉血管内超声（ivus）+冠状动脉血流储备指数（FFR）：采购数量1台，单价限价：2.6万元/台。

2.1冠脉介入超声诊断平台，支持超声导管≥3种频率，最高支持≥60MHz超声导管；

2.2自动回撤速度≥5种；自动回撤距离≥150mm；

2.3配备功能学FFR（冠脉血流储备分数）测量和无扩充药物功能学测量；

2.4处理器：Intel（R）Core（TM）i7 3.6GHz及以上；图形处理器：GeForce GTX 1050 Ti及以上；固态硬盘≥240G，机械硬盘存储≥1T；

2.5回撤装置具备自动和手动回撤功能；回撤装置与滑板一体化设计；

2.6回撤装置具备LED显示屏，同时显示回撤距离和回撤速度 ；

2.7医用LCD显示器≥19英寸，使用鼠标、内置实体键盘进行输入和控制；

2.8医用热敏打印机，分辨率≥325dpi，灰度色阶≥256，可打印像素点≥4096*1280；

2.9多种数据导出方式，DVD+R，DVD-R和CD光盘，USB3.0，RJ45接口，免费连接医院PACS数据系统；支持DICOM3.0、AVI、BMP、JPG等多种格式导出；

2.10自动识别血管内腔和EEM（外弹力膜），并自动计算识别区域的长轴、短轴直径，管腔面积和斑块负荷面积；

2.11具备双横切面视图功能、纵切面视图功能；

2.12长轴图像下显示距离标尺，以便于进行测量 ；

2.13具备配准功能，支持IVUS图像和造影图像配准；

2.14连接医院PACS系统，系统第三方接口费由成交供应商支付；

2.15整机质保≥5年。

（二）冲击波球囊及配套试剂（耗材）

1、试剂（耗材）参数及要求
	序号
	耗材名称（参考）
	参数及要求
	单位
	单价限价（元）
	采购方式

	3
	一次性使用冠脉血管内冲击波导管
	该设备需要使用到的配套的耗材、试剂必须进行单独报价，多规格多型号分开报价。所有耗材采取药交网线上采购，集采带量产品按照所响应产品带量价格采购，未集采带量产品按照所响应产品药交网实际最低成交价格采购。

2.耗材与所投设备须为同一个品牌。
	根
	12000
	线上


2、设备参数及要求
冲击波球囊：采购数量1台，单价限价：0.9万元/台。

适应范围：用于对成人患者原发性冠状动脉钙化病变（冠状动脉狭窄程度≥50%）进行预处理及球囊扩张；

2.1主机尺寸：320mmx240mmx120mm±10mm；重量≤8kg；

2.2额定电压：~220V；额定频率：50Hz；额定输入功率：500VA；

2.3防电击类型：I类设备；

2.4防电击程度：防除颤CF型应用部分；

2.5防水等级：主机：IPX0；脚踏：IPX8；

2.6管理类别：Ⅲ类；

2.7工作方式：每放电（脉冲）10次，强制暂停10秒；

2.8导管识别：自动；

2.9按运行模式分类：间歇加载连续运行（ON：10s/OFF：10s）

2.10该设备和耗材均取得国家药监局三类医疗器械注册证，产品在医疗机构使用。

2.11整机质保≥5年。
二、其他要求

（一）供应商的响应报价不能超过本项目的单价限价。

（二）所有线上交易的产品供应商的响应报价不得高于药交网（重庆药品交易所官网）上挂网限价，合同有效期间，凡是已经挂网的产品必须在重庆药品交易所官网上交易，不能网下交易。若采购货物纳入重庆市政府采购集中采购目录，则按集采政策执行采购，成交供应商应无条件执行。

（三）成交供应商在进行合同签订时或在合同执行期间内，成交供应商的响应耗材/试剂在重庆药品交易所官网上价格有调整的，就重庆药品交易所官网成交最低价与供应商的成交价进行比对，按照“就低不就高”原则执行。

（四）供应商成交后提供的耗材/试剂在术中使用有质量问题的均可退回给成交供应商，若给采购人造成损失的采购人有权要求成交供应商进行赔偿。

三、货物要求

（一）响应的产品，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求。国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准规定。

（二）成交供应商必须严格执行含有强制性条款的国家标准。

（三）成交供应商所供产品均有生产厂家、生产地、出厂日期、产品合格证、检验报告等相关技术资料。

（四）供应商提供的产品，质监部门及药监部门有权进行商品质量抽检。

（五）供货要求

1、设备要求：
1.1成交供应商提供的设备须为全新产品，不得出售假冒伪劣产品。并对运输、装卸过程中的设备损坏或因安装调试错误所导致的设备损坏等承担全部赔偿责任。
2、耗材/试剂供货要求:
2.1成交供应商提供的耗材须为全新产品，并对运输、装卸过程中所导致的耗材损坏等承担全部赔偿责任。

2.2供应商严格根据采购人需求供货，保证及时提供充足的货源。在得到采购人的送货通知后须在7日内将货物送到采购人指定地点，若成交供应商未在7日内完成配送视为成交供应商违约，供应商承担违约金5000元/次（从货款中扣除），出现两次配送不及时，采购人有权终止合同，给采购人造成损失的，由成交供应商赔偿损失。

2.3成交供应商提供与响应文件、合同及合格的检验报告一致的耗材，以次充好或弄虚作假、发现与合同或检验报告要求不一致即视为成交供应商违约，出现一次，成交供应商承担违约金5000元/次（从货款中扣除），出现两次采购人有权终止合同。给采购人造成损失的，由成交供应商赔偿损失。

2.4成交供应商配合采购人做好验收入库手续，所供每批产品（耗材）必须出具送货清单及检验报告或合格证，送货清单要求项目齐全，货单一致，并随货同行，否则不予以验收入库；验收合格入库之后开具正规发票，并承担配送所产生的一切费用。

（六）供应商须承诺：供应商成交后需向采购人提供耗材检验报告，耗材检验报告必须是真实、合格的，且向采购人提供与双方签订的合同、检验报告一致的产品。供应商若成为成交供应商不得以任何理由要求成交产品是重庆市药交所网上交易品种的进行网下采购或不供货。如果虚假应标，采购人有权将该供应商纳入黑名单，三年内不能参与采购人所有采购项目（供应商在响应文件中提供承诺函，格式自拟）。
★四、可收费耗材要求

（一）提供可收费截图证明材料如下（其他未要求提供的耗材/试剂不用提供）
1、包3供应商提供“包3中的序号1射频热凝仪穿刺针”。

2、包4供应商提供“包4中的序号1一次性使用血管内超声诊断导管、序号2压力微导管和序号3一次性使用冠脉血管内冲击波导管”。

响应以上耗材的供应商须在响应文件中提供收费耗材在重庆市医疗保障局耗材目录查询结果截图证明材料，若个别收费耗材在该网站上查不到结果截图的，可提供此款收费耗材通过重庆市医疗保障局备案的证明材料。

注：查询网址：所投收费耗材在重庆市医疗保障局耗材目录查询结果截图（查询网站http://ggfwpz.ylbzj.cq.gov.cn/ConSumMable）。
（二）本次采购中所投产品若有国家医保码的必须填写国家医保码，本次采购的产品采购方式为“线上”的，请提供该产品重庆市药交所平台编码（第二篇“一、技术规格及质量要求”的表格中“采购形式”为“线上”的必须提供，“采购方式”为“线上/备案”的,供应商若提供备案的须承诺：供应商成交后提供产品能按照要求进行备案，若供应商成交后所响应的产品不能正常备案，则视为该供应商虚假应标，采购人有权将该供应商纳入黑名单，三年内不能参与采购人所有采购项目（若提供备案的供应商须在响应文件中提供承诺函，格式自拟））。

第三篇  询价项目服务需求

一、交货期限、地点及验收方式

（一）交货时间：

1、设备交货时间：采购合同签订之日起原则上20个日历日内交货并完成安装调试（因场地原因最终以采购人通知为准，成交供应商收到采购人通知之日起15日内交货）。

2、耗材服务期限：自采购合同签订之日起3年，采购人按照成交单价向成交供应商实施采购，根据采购数量据实结算。
3、耗材交货期：成交供应商在收到采购人通知后7日内将货物送到采购人指定地点。紧急情况须在收到采购人通知后2小时内完成配送，成交供应商未按时送达到采购人指定地点，则成交供应商应承担逾期交货的违约责任并赔偿所造成的损失，记成交供应商配送不及时一次并罚款5000元。

（二）交货地点：重庆市荣昌区中医院（采购人指定地点）。

（三）验收方式

设备验收方式：
1、货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物的使用说明书、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码（如果有）等维护维修必需的材料和信息、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、成交供应商提供的货物未达到询价通知书规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7、采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8、交货的产品必须是出厂半年内的，若超出半年的产品，采购人有权拒收（以交货之日计算），且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

9、产品包装材料归采购人所有。

耗材验收方式：
1、货物到达现场后，供应商应经采购人或采购人指定收货人清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，采购人签字确认。

2、成交供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，采购人指定收货人有权拒收货物。成交供应商应在接到采购人通知后的7日内免费更换或者补足以上货物，因此产生的一切费用，包括额外的运输费用等，将由供应商承担。如在采购人通知的期限内，供应商未能进行更换或补足，则成交供应商应承担逾期交货的违约责任并赔偿所造成的损失，另成交供应商承担违约金5000元（从货款中扣除）。

3、经采购人组织的到货检测不合格时（抽检比例及不合格判定标准由采购人确定），采购人有权要求供应商对到货产品进行退货或换货处理。供应商按换货处理的，采购人有权对换货产品进行复检（复检方式由采购人确定），复检费用由供应商承担，复检结果仍不合格时，采购人有权终止合同，另成交供应商承担违约金5000元（从货款中扣除），给采购人造成损失的，由成交供应商赔偿损失。

4、供应商产品在交付采购人后，采购人在使用过程中如发现产品质量存在问题，采购人有权要求对已安装或已使用产品进行退换货（在退换货程中出现懈怠、不及时的，采购人有权解除合同）；供应商应无条件按采购人要求对已安装或已使用产品进行拆除或召回。因退货、换货产生的仓储、运输等费用均由供应商承担，若给采购人造成损失的采购人有权要求成交供应商进行赔偿。

5、成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员到现场进行交货。验收合格条件如下：

5.1货物技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

5.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

5.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

6、产品在符合要求后，才作为最终验收。

7、成交供应商提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

8、采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

9、成交供应商所提供产品为有效期内的最新产品,若有效期不符合要求，采购方可提出退货或换货，供应商必须按采购方要求给予退货或换货。

10、产品包装材料归采购人所有。

二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、产品质量保证

1.1设备的质量保证期：自验收合格之日起，其响应产品质量保证满足询价通知书“第二篇 一、技术规格及要求”。
1.2耗材的质量保证：成交供应商所供的货物，其质量必须符合国家医疗器械及药品监督管理部门规定的标准，并与响应时承诺的质量相一致，确保临床使用安全有效。

2、成交供应商须具备良好的储存及运输条件，并根据国家法律法规的规定以及行业标准等要求进行储存与运输。

3、若成交供应商提供假冒伪劣产品或产品质量出现问题，引起医疗纠纷或导致采购人受到相关行政主管部门处罚，成交供应商承担一切经济损失和法律责任。为避免医患纠纷时间过长影响医疗秩序，如成交供应商接到采购人通知24小时内未到医院解决纠纷，采购人有权单方动用滞留在医院的货款与患方协商解决，不足部分成交供应商应无条件追加，否则采购人有权终止采购合同并诉诸法律。

4、采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

5、采购货物由产品生产厂家（指产品生产厂家或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明。

（二）售后服务内容

成交供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1、为了采购人的工作正常开展，所有产品都需提供备品。
2、质量保证期内服务要求

2.1电话咨询

成交供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

2.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在2小时内采取相应响应措施；无法在4小时内解决的，应在24小时内派出专业人员到现场进行技术支持。

2.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人进行免费升级服务。

3、质保期外服务要求

3.1质量保证期过后，供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

3.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商提供售后服务的，该供应商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

报价要求

本次采购为人民币报价，遴选报价包括但不限于相关设备或货物购买（制造）费、产品费、运输费（含装卸费）、交通费、接口费、仓储费、质量检测费、安装调试费、税费、培训费、保险费、人工费、储存费、SPD平台配送费、维保服务、配件更换、维护、保养费、备品备件费等及一切可预见供应商应承担的一切责任、义务和风险等所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由成交供应商自行承担责任，采购人不再补偿。

四、结算方式及付款方式

（一）结算方式：

耗材结算方式为据实结算，结算价=各耗材的成交单价×每批次送货数量（需出示采购人验收的签收单）。

（二）支付方式：

1、设备支付方式：货物经安装调试并验收合格后，由供应商向采购人开具合格金额的发票，采购人在收到供应商合格发票后5个工作日内，按程序以转账方式一次性支付至合同金额的100%。
2、耗材支付方式：成交供应商在重庆市药交网交易平台上提交当月度供应的货物货款的发票，采购人确认发票之日起按药交所平台规定的付款方式及期限支付货款。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

六、附件、图纸及包装要求

所有产品按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。
七、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

八、违约条款

（一）设备的违约责任：

1、成交供应商未能按时交货，每拖延一天，须向采购人支付合同对应设备金额1‰的违约金。超过交货期限30日的，采购人有权单方解除本合同。

2、成交供应商供应的设备不符合合同要求的，采购人有权解除合同并拒收同时成交供应商须向采购人支付合同对应设备金额3‰的违约金。

3、成交供应商不能交货，则向采购人支付对应设备合同金额5%的违约金。

4、因设备质量问题，导致采购人、第三方遭受人身、财产损害的，由成交供应商承担责任，采购人承担或可能承担责任的（包括但不限于对第三方的合同违约赔偿责任、人身财产损害赔偿责任、行政处罚等），采购人有权依据初步的损失材料，请求成交供应商先行赔偿或向成交供应商追偿。

5、采购人成交供应商双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应在不可抗力发生后5个工作日内将事故通知另一方，成交供应商仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。(注:不可抗力是指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其他双方认定的不可抗力事件)。

6、如果成交供应商严重违反合同，并在收到采购人违约通知书30天内仍未能改正违约的，采购人可立即终止本合同。

7、采购人有权聘请第三方专业机构和专家进行验收，无论验收结果如何，验收产生的所有费用由成交供应商承担，采购人不再另行支付，如果货物验收不合格，采购人有权拒收货物并解除合同，采购人有权要求成交供应商为此承担违约金（对应设备合同总金额20%）。
（二）耗材的违约责任：
1、成交供应商在合同执行期内无法继续履行合同的扣除成交供应商的上批次货款5000元并终止合同。

2、成交供应商应对成交产品的质量负责，并在合同中明确质量承诺，如在医院或上级有关部门抽查中发现配送的货物不符合国家相关规定或采购文件技术要求的，出现一次扣除5000元（从货款中扣除），出现两次合同自动终止。

3、若成交供应商超出医疗器械经营企业许可经营范围销售产品、提供虚假或过期资质材料、销售假冒伪劣产品或产品质量出现问题，引起医疗纠纷或导致采购人受到相关行政主管部门处罚，成交供应商必须积极配合采购人解决问题，同时承担相应的经济和法律责任。

九、其他要求

（一）双方合同签订后，成交供应商提供的货物必须满足本项目采购文件、合同及采购人的要求，若不满足本项目采购文件、合同及采购人要求的，采购人有权对成交供应商提供的货物验收不合格并有权终止合同，若给采购人造成损失的采购人有权要求成交供应商进行赔偿
（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇 采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

一、采购程序

（一）询价按询价通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。 

1、资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	基本资格条件
	1、具有独立承担民事责任的能力
	1、供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2、供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4、有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6、法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7、本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。

	（二）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。

	（三）
	保证金
	按照询价通知书要求足额交纳所参与包的保证金。


注：参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2、实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行评审。未实质性响应询价通知书的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：
	序号
	审查因素
	审查标准

	1
	响应文件签署或盖章
	按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章

	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	响应方案
	只能有一个响应方案。

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价（包3、包4的耗材在药交网上挂网有多个规格型号的，按照所响应产品在药交网挂网的同品牌规格型号进行响应报价）。

	2
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量（电子文档）符合询价通知书要求。

	3
	响应文件内容
	对询价通知书第二篇、第三篇规定的询价内容进行实质性响应。

	
	询价有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

二、评定成交的标准

（一）询价小组将依照本询价通知书相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的供应商所提交的响应报价按占比进行计算后，按照占比计算价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

包1、包2：本次采购的设备占本次报价的10%，耗材占本次报价的90%，其中包1耗材部分中标注“分值占比”80%或20%分别进行计算，即“分值占比”标注“80%”的其响应产品单价报价按80%计算报价，分值占比”标注“20%”的其响应产品单价报价按20%计算报价。
占比计算价=供应商响应设备报价之和×10%+供应商响应耗材报价按对应分值占比计算后的合计(耗材分值占比80%部分产品的响应报价相加后×80%+耗材分值占比20%部分产品的响应报价相加后×20%)×90%

    例：

包1 生化分析仪及配套耗材：

供应商“序号10：载脂蛋白E检测试剂盒”供应商报价报价为3.3元，“序号11：免疫球蛋白IgM检测试剂盒”供应商响应报价为3元，分值占比计算为：序号10载脂蛋白E检测试剂盒分值占比=3.3×20%=0.66元，序号11免疫球蛋白IgM检测试剂盒分值占比=3×80%=2.4元。

注：由于本包耗材产品多，单项耗材响应报价分别选取分值占比20%和80%各一个进行举例计算。

供应商包1响应分值占比80%部分产品的响应报价之和是140元，供应商包1响应分值占比20%部分产品的响应报价之和是340元，则供应商包1响应的所有耗材分值占比为：140×80%+340×20%=180元。

如：包1供应商响应设备报价之和为110000元，供应商包1所有耗材分值占比180元，该供应商占比计算价=110000×10%+180×90%=11162元。

包3：本次采购的设备占本次报价的50%，耗材占本次报价的50%。

占比计算价=供应商响应设备报价之和×50%+供应商响应耗材报价之和×50%。
包4：本次采购的设备占本次报价的1%，耗材占本次报价的99%。

占比计算价=供应商响应设备报价之和×1%+供应商响应耗材报价之和×99%。
例：
包3供应商响应设备报价之和（射频控温热凝仪和恒温冲洗器）为200000元；供应商响应耗材报价之和（射频热凝仪穿刺针和医用引流管）为：1000元。
占比计算价=200000×50%+1000×50%=100500元。
（二）若供应商的报价价格（占比计算价）相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。以上仍相同的，则由采购人委托询价小组采取随机抽取的方式决定。
（三）成交价格=成交供应商的报价。

三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价或单价限价的；

（六）供应商不接受询价小组修正后的价格的；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（九）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十一）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

第五篇  供应商须知

一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、询价通知书


（一）询价通知书由询价采购邀请书、询价项目技术（质量）需求、询价项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

三、询价要求

（一）响应文件

供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。同时应编制完整的页码、目录。
1、响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2、联合体（本项目不接受联合体参与询价采购）。

3、报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）保证金：

1、供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2、发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订采购合同的）。

3、保证金的有效期限在报价有效期过后三十天继续有效。

（三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准；当计算报价的得数与评审价格不一致，以供应商的单价计算为准。

询价小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，即响应文件正本签字盖章完整的扫描件PDF格式，采用U盘为电子文档载体），副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、在响应文件正本中，询价通知书第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章，正本须每页加盖供应商公章。

3、若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4、电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达报价地点，应在封套上注明询价项目名称+包号、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（六）响应文件语言：简体中文

（七）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与询价，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）

四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且占比计算价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的占比计算价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1、成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2、成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级主管部门或采购人纪律检查委员会报告，同级主管部门或采购人纪律检查委员会将根据相关法律法规的规定进行处理。

（三）成交供应商签订合同后不履行合同的，采购人有权取消成交供应商成交资格并解除合同。由采购人确定评审小组推荐的下一名候选人成为成交供应商，直至成交产品能满足采购人要求为止。若评审小组推荐的候选人所提供的货物均不能满足采购人的要求，则重新采购。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在“行采家”（https://www.gec123.com/）网上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 

1、质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2、质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3、其他

3.1供应商应参照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1、供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向重庆市荣昌区中医院纪律检查委员会提起投诉。

2、供应商应参照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3、投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向重庆市荣昌区中医院纪律检查委员会提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4、在确定受理投诉后，重庆市荣昌区中医院纪律检查委员会自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价通知书和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）询价通知书、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的（如有），应当在询价通知书中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

八、项目验收

合同执行完毕，采购人原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

九、采购代理服务费

1、供应商成交后在领取成交通知书前向采购代理机构缴纳代理服务费，包1代理服务费5500元，包2代理服务费5000元，包3代理服务费3500元，包4代理服务费3000元。
2、代理服务费以转账形式支付：

户  名：重庆优佳工程招标代理有限公司
开户行：中国建设银行荣昌昌州支行
账  号：50050117630000000393
3、成交供应商如未按上述规定缴付代理服务费，其保证金将不予退还。

第六篇  合同草案条款

附页：1、合同格式

采购合同

（询价）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	商品名称
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：

1、质保期限：

2、保修范围：

3、服务措施：

4、质保期后服务：

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：

	三、交提货方式：

	四、验收标准、方法：

如有异议，请于      日内提出。

	五、履约保证金：

	六、付款方式：

	七、违约责任：

按《中华人民共和国民法典》、参照《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。

	八、其他约定事项：

1.询价通知书及其补遗书、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。

3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。

4.其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表
二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

（六）保证金缴纳证明材料
五、其他资料

（一）收费耗材证明材料（若有）
（二）其他与项目有关的资料（自附）
经济部分（各供应商只需填写所投分包对应的报价函和明细报价表）
报价函

包1、包2
报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（询价项目名称） （包号） 的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目设备报价为人民币大写：      ；人民币小写：    元。(设备报价为所投包中各设备单价之和)。
项目耗材报价为人民币大写：      ；人民币小写：    元。(耗材报价为所投包中各耗材单价之和)。
以我公司报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3、我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4、我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《询价通知书》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方同意按询价通知书规定，交纳询价通知书要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书前，向采购代理机构缴纳询价通知书规定的采购代理服务费。

8、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

     年   月   日

包3、包4
报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（询价项目名称） （包号） 的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目设备报价为人民币大写：      ；人民币小写：    元。(设备报价为所投包中各设备单价之和)。
项目耗材报价为人民币大写：      ；人民币小写：    元。(耗材报价为所投包中各耗材单价平均价之和)。

以我公司报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3、我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4、我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《询价通知书》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方同意按询价通知书规定，交纳询价通知书要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书前，向采购代理机构缴纳询价通知书规定的采购代理服务费。

8、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

     年   月   日
明细报价表

包1、包2
项目名称：

包号：

设备明细报价表
	序号
	产品名称
	品牌及产地
	制造商名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价

（元）
	合计（元）
	页码（页）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、“页码（页）”由供应商提供证明材料页码：按本篇的特定资格要求提供，供应商在响应文件中所提供的特定资格证明材料的位置（页码） 。
2、供应商的响应报价按四舍五入法，保留两位小数，第三位四舍五入。

3、供应商应完整填写本表，该表可扩展。

耗材明细报价表
	序号
	产品名称
	品牌及产地
	制造商名称
	规格型号
	单位
	单价（元）
	国家医保码
	药交网产品编码
	页码（页）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、供应商填写耗材明细报价表的序号和耗材名称（参考）应按照第二篇“采购项目技术（质量）需求”第一项“技术规格及要求”所响应的对应分包的序号、单位完整填写本表（若供应商响应耗材/试剂规格与采购人要求规格不一致，报价时须按人份/ml换算后报价）。
2、“页码（页）”由供应商提供证明材料页码：按本篇的特定资格要求提供，供应商在响应文件中所提供的特定资格证明材料的位置（页码）。

3、供应商的响应报价按四舍五入法，最多保留3位小数，第三位四舍五入。
4、该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

                                                      年    月    日

包3、包4
项目名称：

包号：

设备明细报价表
	序号
	产品名称
	品牌及产地
	制造商名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价

（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、供应商应完整填写本表。
2、供应商的响应报价按四舍五入法，保留两位小数，第三位四舍五入。

3、该表可扩展。

耗材明细报价表
	序号
	产品名称
	品牌及产地
	制造商名称
	规格型号
	平均价
	国家医保码（若有）
	药交网产品编码
	备注

	
	
	
	
	各型号
	单位
	单价
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	....
	....
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、本次采购在第二篇采购项目技术（质量）需求第一项中对应的序号、耗材名称（参考）在药交网上挂网若有多个规格型号的，则需按照所响应产品在药交网挂网的同品牌各个规格型号进行响应报价；本次采购规格型号要求只有1个规格的产品无需填写多个规格型号，但依然需填写“平均价”，该序号栏的表格格式可参照明细报价表序号4栏的格式；供应商同序号产品名称中若有多个规格型号的响应报价是相同的也需填写“平均价”，该序号栏的表格格式可参照明细报价表序号4栏的格式。
2、供应商应完整填写本表。
3、该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

                                                      年    月    日

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目名称：

包号：
	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇 询价项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应（其中第二篇第一条技术规格及要求中的“单价限价（元）”这列不用响应）；

2、该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、本表可扩展。

（二）其他资料

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目名称：

包号：
	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

                                                  年     月     日
注：

1、本表即为对本项目“第三篇  询价项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；
2、该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）
四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询价项目名称+包号：                                                
致：                     （采购人名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称+包号：                                                
致：                     （采购人名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

注：

1、若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2、若为联合体响应的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

                  （供应商名称）郑重承诺：

1、我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2、我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3、我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合参照《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

（六）保证金缴纳证明材料
五、其他资料

（一）收费耗材证明材料（若有）
（二）其他与项目有关的资料（自附）
（结束）

[image: image1.jpg]

[image: image2.jpg][image: image3.jpg][image: image4.jpg]\4
YO UJlA
Mo T



