### 项目名称：重庆市荣昌区职业教育中心食品药品检验专业新购置设备采购

### 项目编号：ZHZB25-0047

询价通知书

采 购 人：重庆市荣昌区职业教育中心

采购代理机构：重庆正华工程管理咨询有限公司

编制时间：2025年10月

目  录

第一篇 询价邀请书	3

第二篇 询价项目技术（质量）需求	7

第三篇  询价项目商务需求	17

第四篇  评审程序及方法、无效响应和采购终止	20

第五篇  供应商须知	23

第六篇  合同主要条款（样本）	28

第七篇  响应文件格式要求	31

第一篇  询价邀请书

重庆正华工程管理咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市荣昌区职业教育中心（以下简称：采购人）的委托，对重庆市荣昌区职业教育中心食品药品检验专业新购置设备采购进行询价采购，欢迎有资格的供应商前来参加报价。

一、询价项目内容

| 序号 | 项目名称 | 投标保证金 （元） | 最高限价（元） | 成交供应商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆市荣昌区职业教育中心食品药品检验专业新购置设备采购 | 5000.00 | 300000.00 | 1 | / |

二、资金来源

财政资金

三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（三）本项目的特定资格要求：无。

四、询价相关说明

（一）凡有意参加响应的供应商，请于公告发布之日起至提交响应文件截止时间之前，在“行采家”平台（http://www.gec123.com）及“荣昌教育（http://www.rcqjy.com/）”网上下载本项目询价文件、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有响应内容。

（二）询价公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）供应商须满足以下要件，其响应文件才被接受：

1.询价文件提供期限：2025年10月13日至2025年10月16日18：00时。

2.报名方式：在报名和采购文件发售期内供应商填写《重庆正华工程管理咨询有限公司采购文件发售登记表》（加盖供应商公章,格式详见附件），将发售登记表扫描件发送至邮箱617415567@qq.com，邮件主题为：询价项目名称+供应商名称报名资料。未在规定时间内发送邮件的视为未报名，响应文件概不接受，一切损失由供应商自行承担。

3.询价文件售价：人民币0.00元（售后不退）。

（四）供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

1.按时递交了响应文件；

2.递交《重庆正华工程管理咨询有限公司采购文件发售登记表》（加盖供应商鲜章）并在采购文件公告期限内购买了采购文件；

3.按时足额缴纳了保证金。

（五）询价地点：荣昌区昌州街道向阳路178号“重牧硅谷-星创天地”B217室。

（六）响应文件递交时间2025年10月17日北京时间10:30。

（七）询价开始时间：2025年10月17日北京时间11:00。

五、询价保证金

（一）供应商须按本项目规定的询价保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇“一、询价项目内容”），由供应商的基本帐户将保证金汇至以下指定账户。

户  名：重庆正华工程管理咨询有限公司

开户行：重庆银行荣昌支行

账  号：630102029004915980

（1）保证金到账截止时间：同询价开始时间；

（2）保证金打款时请批注“重庆市荣昌区职业教育中心食品药品检验专业新购置设备采购-询价保证金”，未批注的供应商在退还保证金时将会被扣除保证金总额的10%作为手续费补偿采购代理机构的税务损失。

（3）保证金退还方式

①未成交供应商的保证金，在公示结束后5个工作日内将会按资金来款渠道直接退还。

②成交候选人供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，请凭合同复印件至代购代理机构公司5个工作日内将会按资金来款渠道直接退还。

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与本次采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与采购的，不得再委托代理商参与采购。

（四）本项目在响应文件提交截止时间前发布的采购文件及补遗文件（如果有）一律在行采家（https://www.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目采购文件、补遗文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与询价采购。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）参照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本次采购活动。

（十）按《重庆市财政局关于实施政府采购供应商基本资格条件承诺的通知》渝财规【2022】4号文件的通知要求，违反承诺的法律责任：供应商应对其承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。经调查核实为虚假承诺的，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规追究响应责任。

八、联系方式

采购人：重庆市荣昌区职业教育中心

联系人：宾老师

电  话：023-46765003

地  址：重庆市荣昌区万福路669号

采购代理机构：重庆正华工程管理咨询有限公司

联系人：黄老师

电  话：023-46333112

地  址：荣昌区昌州街道向阳路178号“重牧硅谷-星创天地”B217室

第二篇   询价项目技术（质量）需求

- 技术规格及参数要求

| 序号 | 货物名 称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 限价（元） | 总价 限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食食品综合智慧实训系统 | 一、主要模块 1智慧实训系统——食品安全智慧实训软件 1.1提供农产品食品检验员考证题库和模拟考试模块 ，包括课程、视频学习，课程资料查看，题库练习，模拟考试等模块；不限于食品理化检验初级、食品理化检验中级、微生物检验初级、微生物检验中级。（投标文件中须提供功能截图，加盖投标人公章） 1.2配套实训案例包括不限于农贸市场食品快检服务案例、商超预包装食品的抽样案例等。 1.3配套仪器操作学习指导书。 1.4配套快检服务流程学习：按照抽样人员的工作流程，快速信息化登记样品信息、检测项目信息，以及样品的追溯信息，可现场进行拍照取证，抽样对象电子签名，同时，自动对抽样地GPS定位。 1.5配套检测监管与分析学习：自动收集检测设备的检测结果数据，并提供检测项目分析、样品分析，以及高危食品安全预警功能。 1.6设备提供食品安全快速检职业技能大赛理论练习、实操练习、上机操作视频等相关资源。 1.7包含学习终端。 2分光光度比色检测模块 2.1比色池：≥16通道。 2.2采用LED光源，每个通道均可配置不限于410、536、595、620nm的波长光源，并且所有检测项目均可实现16通道同时检测。 2.3透射比重复性：≤0.5%。 2.4透射比示值误差：≤±2%。 2.5具有通道异常指示灯，直观提供各检测通道状态报警。 3胶体金检测模块 3.1光源：LED光源。 3.2通道数：≥2个。 3.3重复性：CV≤2%。 4干式农残检测模块 4.1通道数：≥20通道。 4.2每个通道均有单独的显示窗显示农残卡反应颜色的实时变化。 4.3检测模块可自动控温，温度控制范围：37±1℃，并实时显示温度曲线。 4.4设备检测仓易拆易清洗，提供配套可自行替换的检测仓。 4.5设备配套的新型农残卡，检测过程中只需加一次缓冲液，不需要再另外滴加其他检测试剂，只需要把样品液直接滴加在农残卡上，无需对折，点击检测便可，一步法完成检测，检测结果以抑制率表示。 5数字化管理 5.1检测项目：系统内置的检测项目，可查询检测项目的详细信息。 5.2标准信息：可搜索国家检验标准信息，用户可一键查看标准文件全文。 5.3样品管理：内含食品≥33大类信息。样品信息库包括样品名称、对应的检测项目、参考的标准。 5.4被检单位管理：可新增、修改、删除被检单位名称、地址、联系人信息等。 5.5任务接收：可接收智慧实训系统中下发的检测任务，检测任务包括样品名称，对应的检测项目等信息。 5.6检测记录管理：可进行数据筛选，查看检测记录详情信息，可通过自带打印机打印检测数据信息。 5.7检测数据上传：检测数据通过无线/有线网络及时上传到智慧实训系统。 5.8设置：可进行打印设置、上传设置、用户管理设置，以及设备端基础数据下载。 二、硬件参数 1.CPU：≥4核 1.8GHz处理器。 2.内存：≥2GB。 3.存储：≥16GB，支持拓展MicroSD（TF）卡。 4.显示屏幕：≥12英寸液晶彩色触摸屏。 5.外置接口：≥4个USB接口、≥1个HDMI接口、≥1个RJ-45网口。 6.具备HDMI高清接口，方便连接多媒体接口进行教学、培训。 7.数据上传：具有USB端口连接电脑。具备WIFI、蓝牙、定位，可实现无线数据传输功能。 8.内置微型热敏打印机，可随时打印数据。 9.内置锂电池，可脱电待机≥4小时。 10.操作系统：Android。 11.仪器尺寸：≤460*300*140mm（长*宽*高）。 12.仪器重量：≤5kg。 | 1 | 套 | 87000 | 87000 |
| 2 | ATP荧光检测仪 | 1、操作程序：安卓系统，可中英文切换 2、显示屏：≥3.5英寸高精度图形触摸屏 3、处理器：ARM Cortex-A7，主频1.88Ghz，4核高速芯片 4、检测精度：1×10⁻¹⁸mol 5、大肠菌群：1-106cfu 6、检测范围：0to999999 RLUs 7、检测时间：≤15秒 8、检测干扰：±5﹪或±5 RLUs 9、操作温度范围：5到40℃ 10、操作湿度范围：20—85﹪ 11、ATP回收率：90-110% 12、检出模式：RLU、大肠菌群筛查 13、数据存储：4G内存可存储≥10万条数据 14、可任意设定上限值，下限值 15、自动判断合格与不合格 16、自动统计合格率 17、内置自校光源 18、开机≤30秒自检 19、配有miniUSB接口，可将结果上传至PC 20、具有wifi、蓝牙传输功能，可将结果无线上传数据分析平台 21、同时配备专用软件驱动U盘代替传统光盘 22、仪器尺寸（W×H×D）≤188 mm×77mm×37mm 23、使用可充电锂电池免电池更换 24、备用状态（20℃）：6个月 25、中英文操作手册 26、稳定的液体荧光素酶 27、润湿的一体化采集拭子 28、灵敏度高——10-15～10-18 mol 随机配置：ATP荧光检测仪（手持）主机、铝合金手提箱、驱动U盘、PC数据线、数据分析软件、中文操作手册 | 1 | 台 | 12900 | 12900 |
| 3 | 兽药残留检测仪 | 兽药残留检测仪是指用于检测动物源性食品（如肉类、蛋类、奶类、水产品、蜂蜜等）及其制品中残留的兽药（包括抗生素、激素、驱虫药、镇静剂、β-受体激动剂等）的仪器设备。 仪器对于保障食品安全、保护消费者健康、促进国际贸易以及确保动物源性产品质量至关重要。 主要应用场景：养殖场/屠宰场、食品加工企业、市场监管部门（食药监、农业农村部等）、第三方检测机构、农产品批发市场/超市、科研院所。 二、仪器检测项目： 瘦肉精激素：盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、己烯雌酚、喹乙醇等 抗生素残留：四环素类、硝基呋喃类、磺胺类、β－兴奋剂类、沙星类、磺胺类、喹诺酮类，甲砜霉素，氟苯尼考，金刚烷胺、替米考星、庆大霉素、林可霉素、链霉素、恩诺沙星、环丙沙星、头孢啦啶、青霉素、阿莫西林等 水产品安全类：孔雀石绿、氯霉素、呋喃妥因、呋喃西林、呋喃它酮、呋喃唑酮等 蛋类药物残留氯霉素，四环素，磺胺类，喹诺酮类，呋喃西林，呋喃它酮，呋喃妥因，呋喃唑酮，氟苯尼考，阿莫西林、头孢氨苄、红霉素、链霉素等 动物疫病类：禽流感、新城疫、牛羊口蹄疫、牛羊结核病、牛羊包虫、牛羊布病、小反刍兽、猪蓝耳病毒、猪瘟病毒、猪伪狂犬病毒、猪细小、猪圆环、犬细小病毒、犬瘟热病毒、犬狂犬病毒等 三、仪器特点 1、Android触控系统结合大尺寸高清屏幕，界面友好，操作简单流畅，无需外接设备； 2、单卡+多联卡设计方案，显著提升检测效率，满足批量样本快速处理需求； 3、可以≥500万条检测结果，支持按日期灵活查询、预览、删除结果，并生成多样化专业报告。 4、内置热敏打印机，检测完成即可现场打印标准报告，提升工作效率。 5、关键部件实时自诊断功能，保障仪器长期稳定运行。 6、高速有线/无线网络及蓝牙，构建完善的数据监控平台，实现数据实时上传、远程查询、统计分析和监管协同。 7、丰富的接口设计，轻松连接电脑、U盘、网络及上位机系统，支持U盘导出。 8、孵育模块为特定试纸条反应提供精确温度环境。 9、流线型结构，紧凑轻便，兼顾实验室耐用性与检测需求。 10、二维码扫描录入样本信息，避免人工错误。 11、插卡判断：检测卡未插入，检测通道不能检测。 12、内置质控功能，可设备送检、设备自检、试剂卡自检。 13、检测方式：孵育检测、即时检测（对检测数据复检核实）。 14、检测曲线：可以对试剂卡的检测核验，防止误判。 15、检测结果：报告出检测项目、被测物质的浓度、检测单位、被检查单位、检验员、检测时间、检测限等信息可在触摸屏上显示，可通过仪器内置打印机输出。 16、项目管理：支持检测项目拓展功能。 17、界面设置：可修改标题和页尾信息，灵活展示仪器信息。 四、技术参数 1、≥10.1英寸电容式触摸屏，分辨率≥1280x800，内部存储≥1+8GB 2、操作系统：≥Android7.1 3、检测方式：反射式光电检测 4、语言：中/英文 5、存储数量：≥10万 6、准确性：误差值≤5% 7、稳定性：SW(波动系数)≤5% 8、重复性：CV(变异系数)≤3% 9、分辨率：0.001Abs 10、通道：1个单卡卡槽（70mm*20mm*5.6mm）；1个二联卡卡槽（70mm*28mm*5.6mm）；1个三联卡卡槽（70mm*40mm*5.6mm）；1个四联卡卡槽（70mm*50mm*5.6mm） 11、检测时间：<5秒(单卡及多联卡)；可对样本进行胶体金定性/半定量检测。 12、打印机：热敏打印机（热敏打印纸：57*30mm） 13、数据传输：WiFi、蓝牙、USB、射频读卡 14、数据处理：可通过通讯端口进行数据汇总、上传监管平台等 15、检测通道孵育检测一体，温度范围：室温+5℃~60℃ 16、接口：USB接口≥2个；USB-B接口≥1个；LAN接口≥1个；DC电源接口：5.5/2.1mm 17、电源：输入：AC：220V±20V,50Hz±1Hz；输出：DC：12V,5A 18、使用环境:温度：0~50℃；湿度：0~90%： 19、主机尺寸：382mmx300mmx117mm 20、主机重量：≥3.6kg | 1 | 台 | 12800 | 12800 |
| 4 | 鸡蛋药物残留检测仪（便携式） | 对鸡蛋，鸭蛋，鹅蛋鹌鹑蛋等蛋类中存在的抗生素进行检测，如金刚烷胺、四环素类、喹诺酮类和磺胺类、阿莫西林、氨苄西林、头孢氨苄、氟苯尼考、克拉维酸、红霉素、链霉素等。 1、屏幕：≥10.1英寸液晶触摸屏显，搭配运行安卓智能操作系统，主控芯片采用ARM Cortex-A7，RK3288/4核处理器，主频1.88Ghz，运转速度更快速，性能更强。 2、仪器功能包含：胶体金检测模块、数字化管理模块、无线通讯模块等，可以满足同一软件下实现所有检测项目的检测，并在同一窗口展示检测结果。 3、一体化便携式快检设备，采用交直流两用供电方式，可连接车载电源，配备6ah大容量充电锂电池，可以满足现场及流动检测使用的需求。 4、仪器尺寸：≥43×35×20cm, 主机净重：≥5.1kg 5、系统自带数据集成模块，设备首页自动统计检测数据包含：周检测数据、月检测数据，全部检测总数量，均包含检测总数，合格数，不合格数，以及相关柱形分析图，对各项检测数据清晰掌握，无需电脑查询，更加快捷直观。预设模块，可在样品送检前提前预设样品名称、检测指标、送检单位等信息，样品送检时一键调取保存信息，检测更加方便快捷。 6、胶体金检测模块： 轨道式自动传输扫描方式，可实时显示金标卡实时图像，系统自动分析并呈现出CT曲线图，CT线自动识别，无需手动调整，完成检测后自动退出检测卡。 结果判定线可修改，对照值标定值可保存，断电不丢失数据。 兼容市场上其他胶体金卡，使用耗材不受限制，极大增强用户使用体验。 7、图像调整功能：可根据金标卡读取图像进行多方位调整，使其更精准读取结果。 8、仪器检测系统拥有庞大数据库，并且构建了完善的检索、修订功能。食品库涵盖多种样品名称，可按需添加或删除、编辑样品名称；产品数据库以及历史检测记录支持一键检索功能。 9、系统打印自定义化，打印格式多样化，产品合格证，二维码，抽样信息、检测信息，受检信息、复核信息、抽样日期、检测日期等信息结果，可按需求自行设置打印内容。 10、A4纸版本报告打印功能：设备拥有两种结果展示方式，可以自动生成A4打印模板和小票打印模板两种样式，可通过WiFi及网线等方式链接外置打印机可进行打印 11、仪器具有wifi联网上传、RJ45网线连接功能，可以快速上传数据。同步对接监管平台，数据可局域网和互联网数据上传，检测结果直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理与数据统计，检测区域食品安全长短期动态，达到食品安全问题预估、预警。 12、设备支持U盘存储，标准USB接口，免驱动安装。检测结果存储容量≥20万条，可生成Excel表格，进行一键拷贝，并具有登录保护功能，可设置用户名及密码，规范不同人员操作权限，防止非工作人员操作，并且可以进行重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。仪器固件可升级，后期检测项目可扩充。 13、仪器具备远程升级功能，可定向分客户分仪器更新，开机后自动更新，并可持续性免费更新系统版本，无需像传统产品返厂更新，节省时间及人力成本并避免了物流运输返厂升级导致设备损坏的潜在风险。 | 1 | 台 | 14000 | 14000 |
| 5 | 真菌毒素检测仪 | 1、电容式触摸屏≥7英寸，分辨率≥1920 x 1200，内部存储≥1+8GB 2、操作系统≥Android 7.1 3、检测方式：反射式光电检测 4、适配卡壳≥70mm*20mm 5、语言：中/英文 6、存储数量≥10万 7、准确性：误差值≤5% 8、稳定性：SW(波动系数)≤5% 9、重复性：CV(变异系数)≤3% 10、分辨率≥0.001Abs 11、≥6个独立检测通道，可同时进行一种或多种项目的检测，检测效率高，且互不干扰； 12、检测时间：< 5秒 13、插卡判断：检测卡未插入，通道不能检测 14、内置质控功能，可设备送检、设备自检、试剂卡自检 15、检测方式：孵育检测、即时检测（对检测数据复检核实） 16、检测曲线：可以对试剂卡的检测核验，防止误判 17、检测结果：报告出检测项目、被测物质的浓度、检测单位、被检查单位、检验员、检测时间、检测限等信息可在触摸屏上显示，可通过仪器内置打印机输出 18、项目管理：支持检测项目拓展功能 19、界面设置：可修改标题和页尾信息，灵活展示仪器信息 20、数据传输：WiFi、蓝牙、USB、射频读卡、外置扫码模块（选配） 21、数据处理：可通过通讯端口进行数据汇总、上传监管平台等 22、检测通道孵育检测一体，温度范围 ：室温+5℃~60℃ 23、打印机：热敏打印机（热敏打印纸≥57*20mm） 24、接口：USB接口≥2个；USB-B接口≥1个；LAN接口≥1个；DC电源接口≥5.5/2.1mm 25、电源：输入:AC100V-240V/1.3A 50Hz；输出：DC12V/5A 30、使用环境:温度：0~50℃；湿度：0~90% 26、主机尺寸≥308mm*205mm*91mm 27、主机重量≥约 2.7kg 28、数据存储：存储数量≥10万条、内置查询、统计、批量数据处理等功能； 29、配备≥800×340×540mm精密仪器拉杆箱，军工级防震/IP54防水，静音万向轮+航空铝材，轻量化设计更便携。 30、集成化设计：孵育和检测统一集成，（≥10分钟）反应完成直接读取结果，排除人为操作带来的误差； 31、内置曲线：仪器出厂内置定量标准曲线，检测过程中无需使用标准品重做曲线，节省检测成本，也避免了操作人员与真菌毒素的接触，保护操作人员的安全； 32、标准曲线升级：远程OTA升级 33、配备800×340×540mm精密仪器拉杆箱，军工级防震/IP54防水，静音万向轮+航空铝材，轻量化设计更便携。 三、检测项目 项目名称; 定量范围. 黄曲霉毒素B1; 1-100ug/kg. 呕吐毒素; 50-5000ppb. 赭曲霉毒素A; 2-400ug/kg. 玉米赤霉烯酮; 5-400μg/kg. 伏马毒素; 50-6000ppb. T-2毒素; 2-2500ppb. | 1 | 台 | 21300 | 21300 |
| 6 | 快速实时荧光定量Pcr仪 | 1、样品容量：16×0.2ml(2×8孔、双模块) 2、适用耗材≥0.2ml，薄壁透明单管,0.2ml薄壁透明八联管 3、反应体系：15-100μl 4、控温技术：美国 MARLOW 半导体制冷器,≥100万次循环 5、温控范围：0-100℃(分辨率：0.1℃) 6、最大升降温速率：6/s℃ 7、控温精度：±0.1℃ 8、温度均一性：±0.25℃ 9、温度准确度：±0.25℃ 10、热盖温度范围：30-110℃（可调，默认105℃） 11、控温模式Block模式、Tube模式（依据反应体积自动控制） 12、荧光激发光波长：460-550nm 13、荧光检测波长F1：520-540nm F2：540-580nm 14、适用荧光染料 F1:FAM/SYBR Green I F2: HEX/VIC/JOE/TET 15、激发光源：高亮度 LED，使用寿命长，无需维护 16、检测器：高灵敏度光电传感器 17、动力学范围：1-1010Copies 18、检测灵敏度：可检测单拷贝基因 19、软件分析功能：定量/定性、熔解曲线、基因分型 20、数据导出格式：excel,csv,txt 21、打印：可以直接打印报告（USB热敏打印机可选配） 22、控制方法：≥7寸彩色触摸屏控制，也可以连接电脑控制 23、接口方式：WIFI/USB2.0 24、体积≥300x267x198mm(LxWxH) 25、重量≥8KG 26、工作电压：220VA、50Hz 27、功率：DC15V 255W | 1 | 台 | 38410 | 38410 |
| 7 | 食品重金属检测 | 1、具有可见光光源，可检测可见光信号，检测值0～30000。 2、主控芯片采用ARM A74核处理器，主频1.88Ghz，运转速度更快速，稳定性更强。以模拟反射率的标准片为50%附近时为代表，精密度CV值≤0.8%。 3、交直流两用，交流（220±22V）～50Hz±1Hz，直流12V供电，可连接车载电源 。 4、多波长冷光源，并且所有检测项目可实现所有通道同时检测。 5、光源亮度自动调节与校准。 6、脉冲式恒流驱动，避免连续发光引起光衰和温漂。 7、内置最新国家限量标准，可继续更新。 8、可设置密码登录。 9、不间断进样，连续检测。 10、样本编号自动累加。 11、检测项目可扩充。 12、检测结果为Excel表格，连接电脑即可拷贝。检测结果存储容量≥20万条。 13、高速热敏打印机，检测完成可自动打印检测报告。 14、标准USB接口，免驱动安装。 15、固件可升级。 16、重复性：±0.1%(A) 17、重复抑制率：≤10% 18、吸光度准确度：±2.0% 19、稳定性：≤0.003A/3min 20、线性误差：≥±1.0% 21、尺寸：≤360X300X125(mm) 22、便于现场携带操作，主机重量≤3kg | 1 | 台 | 7200 | 7200 |
| 8 | 循环水真空泵 | 1、流量：≥80L/min 2、扬程：≥10m 3、最大真空度：-0.098MPa 4、单头抽气量：≥10L/min 5、抽气头数：≥2个 6、水箱材质：PP | 1 | 台 | 6000 | 6000 |
| 9 | 数显超声波清洗器 | 1、超声功率：500W； 2、定时范围：1-99分任意可调； 3、温度范围：0-80℃任意设定，实时显示清洗槽内温度； 4、容量：≥10L； 5、具有网篮、降音盖、排水； 6、内胆材料：不锈钢冲压槽SUS304，外壳材料：SUS304； 7、外形尺寸（长*宽*高):330mm×270mm×310mm（±20mm）； 8、内槽尺寸（长*宽*高):300mm×240mm×150mm（±20mm）。 | 1 | 台 | 6200 | 6200 |
| 10 | 台式PH计带搅拌器 | 1、ABS工程塑料外壳； 2、液晶屏数字显示，仪器自动识别三种缓冲标准液，具有手动校准功能； 3、仪器级别：0.01级； 4、测量范围：pH：0.00～14.00,mV：-1880～1880； 5、分辨率：pH：0.01，mV：1； 6、自动±极性显示； 7、测量精度：mV为±2，pH为±0.01； 8、外形尺寸：230mm×200mm×78mm（±20mm）； 9、电源：AC220V±10%，50Hz±10%。 含搅拌式电极架 | 1 | 台 | 6210 | 6210 |
| 11 | 生物安全柜 | 一、产品特点 1、外箱体采用优质冷轧钢板、静电喷塑，操作区三侧采用不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用R大圆角设计，便于清理，底部设有集液槽，避免交叉感染。 2、标配两块超高效过滤器、过滤膜材质采用无隔板硼硅酸盐玻璃纤维,针对0.12μm颗粒系可以达到99.995%截流效率。 3、控制系统采用高亮度、高分辨率彩色液晶触摸屏，实时显示吸入风速、下降风速、杀菌、照明等各项参数设定，密码修改程序设置，防止误操作。 4、配备过滤器预失效和破损及阻塞报警技术，及时提醒更换高效过滤器、配备限高报警装置，当移动玻璃门低于或超过规定限高值时，声光提醒用户。 5、具有参数记忆功能，预约杀菌与杀菌定时功能，杀菌灯累计运行时间、高效过滤器运行时间记录。 具有紫外灯累计运行时间超过2000小时更换提示（运行时间可以自行设定）。 6、前窗一体化滑动移门，可任意定位，且能完全关闭以便杀菌。前窗玻璃门采用≥5mm厚安全钢化玻璃。 7、前窗与杀菌灯连锁设计，当前窗开启时，杀菌灯熄灭，保护实验者及实验样品安全。 8、前吸入口采用回风无阻碍的设计,确保人员在操作时有效防止逆流的形成，提高安全性，柜内电源，防水插座设计，让操作更加灵活方便。 二、功能性参数 1.电源电压：AC220V/50HZ 2.整机功率W：1000 3.洁净等级HEPA：ISO5级（100级Class100） 4.过滤器级别/过滤效率 HEPA≥99.995%，@0.3μm 5.出风方式：顶部出风 6.下降风速m/s：0.35 7.吸入口风速m/s：0.55 8.振动半峰值μm：≤5 9.送风过滤器规格mm：1590*460*70 10.排风过滤器规格mm：1240*440*90 11.日光灯规格及数量：T8×2 12.紫外灯规格及数量：40W×1 13.光照度≥900LX 14.工作区尺寸mm：1600*600*630 15.噪音≤65dB 16净重KG≥320 17.产品尺寸（L×W×H mm）≥1770*760*2200 | 1 | 台 | 59800 | 59800 |
| 12 | 自动旋光仪 | 1.测定模式：旋光度、比旋度、浓度、糖度 2.光源：钠光灯+滤色片 3.工作波长：≥589.44nm 4.测量范围：±45°（旋光度） 5.最小读数：0.001°（旋光度）0.01°Z（糖度） 6.示值误差：±0.01° 7.重复性：≤0.003°（旋光度） 8.显示方式：点阵式液晶显示 9.试管：200mm、100mm 10.可测样品最低透过率:10% 11.电源：220V±22V,50Hz±1Hz 13.外形尺寸：600mm×320mm×220mm 14.仪器质量：≥28kg 15：输出通信接口：RS232 | 1 | 台 | 19180 | 19180 |
| 13 | 试剂 | 专用检测试剂，需用户最终确认。 | 1 | 批 | 9000 | 9000 |
| 合计（元） |  |  | 300000 |  |  |  |

注：供应商单价报价及总价报价均不得超过本项目单价限价及总价限价。

第三篇   询价项目商务需求

一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间

成交供应商应在采购合同签订后20天内交货（自签订合同之日起算），并完成安装调试。

（二）交货地点

交货地点：重庆市荣昌区职业教育中心。

（三）验收方式：

1.货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.供应商提供的货物未达到询价通知书规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.大型或者复杂的政府采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

6.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

8.按采购人要求执行。

二、报价要求

报价须为人民币报价，包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、代理服务费、培训费及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：自验收合格之日起，提供至少1年的免费质保期。若制造商有更长的质保期，按制造商规定执行。（供应商须提供承诺书并加盖供应商公章，承诺提供至少1年免费质保。格式自拟）

（二）售后服务内容

供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在24小时内采取相应响应措施；无法在24小时内解决的，应在48小时内派出专业人员进行技术支持，无法在48小时内派出专业人员进行技术支持的，成交供应商应在48小时内提供备用产品或备用机器并进行安装调试，供采购人可正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

四、付款方式

1、合同签订时成交供应商向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金(以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

2、支付方式:待验收合格后，上级资金拨付到位后，成交供应商向采购人开具全额发票,采购人于收到发票30日内向成交供应商一次性支付合同总金额的100%(无息)。

3、履约保证金无息退还时间:在项目验收合格后10个工作日内无息退还。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

## 七、其他要求

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇   评审程序及方法、无效响应和采购终止

### 一、评审程序及方法

（一）按询价采购文件规定的时间和地点进行。

（二）评审小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式询价采购。

1.资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 保证金 |  | 按照询价通知书要求足额交纳所参与包的保证金。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行评审。未实质性响应询价通知书的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合询价通知书要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对询价邀请书第二篇、第三篇规定的询价内容进行实质性响应。 |
|  | 询价有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）澄清有关问题。评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

## 二、评定成交的标准

（一）询价小组将依照本询价通知书相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的供应商所提交的报价，并依据价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（二）若供应商的报价价格相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的报价。

## 三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（六）供应商不接受询价小组修正后的价格的；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（九）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十一）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 五、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对询价通知书作实质响应的供应商不足三家的；

（二）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第五篇   供应商须知

## 一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、询价采购文件

（一）询价采购文件由采购邀请书、采购项目技术（质量）需求、采购服务需求、评审程序及方法、评审标准、无效响应条款和采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价采购文件不可分割的部分。

（三）询价采购文件的解释

潜在供应商如对询价采购文件有疑问，必须以书面形式在询价截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本询价采购文件。一经进入询价程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询价采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

## 三、报价要求

（一）响应文件

供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体

本项目不接受联合体。

3.询价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

2.6成交人拒绝履行合同义务的；

2.7其他严重扰乱采购程序的。

3.保证金的有效期限在报价有效期过后三十天继续有效。

（三）修正错误

1、若供应商所递交的响应文件中的价格出现大写金额和小写金额不一致的误错，以大写金额修正为准。

2、若供应商所递交的响应文件中的询价报价函中价格与明细报价表中的价格不一致的情况，以明细报价表为准。

3、评审小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

- 提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，即响应文件正本签字盖章完整的扫描件PDF格式，采用U盘为电子文档载体），副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，询价通知书第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章，并逐页盖章。正本须逐页加盖供应商公章。

3.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本均应密封送达报价地点，应在封套上注明询价项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

- （六）响应文件语言：简体中文

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与询价，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表（须手持法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书到询价采购现场）。

## 四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家（https://www.gec123.com/）及荣昌教育（http://www.rcqjy.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

- 投诉

- 1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

七、采购代理费

成交供应商领取中选通知书时提交相关资料并按以下程序办理：

供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费的，采购代理服务费的收取标准按照以下标准执行（不足3000元按3000元收取）。

| 采购类型 成交金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |

（一）服务费以现金或转账形式支付。

（二）本项目采购代理服务费由成交人支付。成交供应商应在领取成交通知书前一次向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

（三）成交供应商如未按上述规定缴付采购代理服务费，其保证金将不予退还。

## 八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询比文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）询价通知书、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价通知书中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 第六篇  合同草案条款

附页：合同格式

- 采购合同

项目名称：

甲方（需方）：___________________________      计价单位：___________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：___________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限： 2.保修范围： 3.服务措施： 4.质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、履约保证金： |  |  |  |  |  |  |
| 六、付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| 七、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 八、其他约定事项： 1.询价通知书及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式 份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日               签约地点：

## 第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）报价明细表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格文件部分

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

（六）保证金缴纳证明材料

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）报价函

- 报价函

（采购人名称）：

我方收到            （项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的询价。

1、愿意按照询价采购通知书中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币小写           元，大写              。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本      份，副本      份，电子文档       份。

3、我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及询价评审办法。

5、在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受参照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

8、我方同意按询价文件规定，交纳询价通知书要求的保证金及代理服务费。

供应商（公章）：

联系人及电话：

地址：

供应商名称（公章）：

年   月   日

（二）报价明细表

项目名称：

| 序号 | 产品（标的）名称 |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |  |
| - 11 |  |  |  |  |  |  |
| - 12 | 总计 | 小写： 大写： |  |  |  |  |

供应商：                         法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）					                               				（签署或盖章）

年   月   日

注：

1.请供应商完整填写本表；

2.该表可扩展。

### 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）									                                 （签署或盖章）

年   月   日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇  采购项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2、本表可扩展。

### （二）其他资料（格式自拟）

### 三、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                  法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）									                              （签署或盖章）

年   月   日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇  采购项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2、本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件部分

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

（六）保证金缴纳证明材料

## 五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

## 附件1重庆正华工程管理咨询有限公司采购文件发售登记表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目号 |  |  |  |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |

采购文件售价：0.00元                 发售人：重庆正华工程管理咨询有限公司

相关说明：

在报名和采购文件发售期内填写《重庆正华工程管理咨询有限公司采购文件发售登记表》，将采购文件发售登记表扫描件发送至邮箱617415567@qq.com，邮件主题为：项目名称+供应商名称报名资料。未发送邮件的，视为未报名，一切损失由供应商自行承担。

（正文完）