比价文件

重庆市计量质量检测研究院需购置超净工作台、生物安全柜，项目号，Z24A00310，现邀请各生产厂家、供应商参加报价。

联系人：宋老师

电  话：023-89136300

传  真：023-89136335

使用人：王老师

电话：18875021161

一、比价项目一览表

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量/单位 | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜 | 1台 | 47800 | 参加比价产品必须为中国大陆境内生产 |
| 2 | 超净工作台 | 1台 | 48000 | 参加比价产品必须为中国大陆境内生产 |

二、供应商资格条件

供应商应应当具备下列条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力;

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(五)参加本次比价前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

(六)法律、行政法规规定的其他条件。

三、比价有关说明

（一）凡有意参加比价的供应商，请于公告发布之日（2024年4月26日）起至提交首次响应文件截止时间之前，在“行采家(http://www.gec123.com/）”上下载本项目比价文件以及图纸、补遗等比价前公布的所有项目资料，无论供应商下载或与否，均视为已知晓所有比价实质性要求内容。

（二）比价文件公告期限：2024年4月26日-2024年5月6日（工作时间）。

（三）报价开始时间：2024年5月6日9:00-12:00

（四）比价地点：重庆市

四、比价项目技术需求

（一）生物安全柜

品牌：苏净安泰， 规格型号：BSC-1304IIA2

1.安全级别：Ⅱ级A2垂直层流负压机型，70%循环，30%外排。

2.过滤效率：≥99.9995%, @0.12μm

3.送风和排风过滤器：ULPA过滤器，空气洁净度：ISO 4

4.下降风速：0.35(m/s)

5.流入风速：0.55(m/s)

6.噪声：58~65 dB(A)

7.振动：台面中心位置≤5（μm）

8.移门开启高度：200（mm）

9.气流平衡生物防护：

10.人员防护：A.撞击式采样器的菌落总数≤10CFU./次；B.狭缝式采样器的菌落总数≤5CFU./次

11.受试产品防护：菌落总数≤5CFU./次

12.交叉感染防护：菌落总数≤2CFU./次

13.内部尺寸(宽X深X高)：1304*630*630(mm)

14.外部尺寸(宽X深X高)：1500*795*2050(mm)

15.紫外灯规格(W)和数量：30(W)*1

16.照度：≥900(Lx)

17.前端10°倾斜设计，使操作者更舒适；万向优质脚轮，移动灵活，固定可靠；通体式搁手架略高于工作台面，更具人性化设计；前方吸入口采用无阻碍回风的专利技术，防止逆流、湍流的形成，提高安全性。

18.照明与杀菌系统互锁，紫外灯有预约定时功能，可定时开启和关闭，确保人员安全的同时提高了操作效率。可视化条形光带，同步反馈显示过滤器堵塞状况并提供声光报警，方便及时更换。

19.严格的柜体防泄漏检测，确保柜体在500Pa的条件下无任何泄露；严格的ULPA过滤器防泄漏检测，确保可扫描过滤器漏过率≤0.01%，不可扫描过滤器漏过率≤0.005%。

20.具有值机和断电记忆功能，当实验过程中需暂停时无需关机，关闭前窗即自动进入低俗节能运行状态，维持操作区的洁净度。一旦打开前窗即刻进入正常运行状态，有效提高操作效率。如意外断电，可在恢复电源后自行回到断电前运行状态，充分保护人员安全。

21.材质：外箱体采用优质冷轧钢板静电粉末喷涂，抗腐蚀能力强，能有效地抑制柜体表面细菌增生，流线型的豪华整机造型，使作业区气流受扰动最少；工作区全部采用SS304不锈钢，圆弧角内胆一次成型增加自净功能，负压环绕的双层箱体，确保无污染泄露。工作区结构：优质304不锈钢一次成型。

22.配件：红外接种环灭菌器2套，消毒外径不小于35mm；药品阴凉柜1台，型号：HYC-630L，8℃～20℃，容积不低于630L，产品符合GSP标准要求。

23.设备应为官方正品，交货时需提供省级及以上法定计量技术机构出具的检定/校准证书。

- 超净工作台

品牌：苏净安泰， 规格型号：SW-CJ-2FD-II（定制款）

1.类别：双人单面垂直单向流。

2.送风系统：Airtech技术高效率、低能耗的风量可调送风系统，送风系统可设定自动开启关闭时间。

3.控制系统：Airtech风机系统，微电脑控制采用可调风量风机系统，轻触型开关调节电压大小，可设置定时开启风机系统。

4.设备尺寸：外尺寸(宽×深×高) 3000mm×730mm×1600mm，工作区(宽×深×高) 2720mm×690mm×520mm。

5.过滤技术：HLPA高效过滤器采用HV滤芯制作而成，过滤效率99.995%（≥ 0.3μm颗粒）。

6.高效过滤器规格及数量：610×610×50mm×②。

7.洁净度：ISO 5 级（美联邦209E 100级）。

8.噪音：≤62dB(A)。

9.照度：≥300Lx。

10.平均风速：≥0.30m/s（可调）。

11.振动：半峰值≤3μm。

12.菌落数：≤0.5个/皿·半小时（直径90mm培养平皿）。

13.结构：Airtech技术全钢结构。工作区前端圆弧一体成型的优质304不锈钢作业台面，易清洁，操作舒适，减轻作业疲劳。外箱体采用优质冷轧钢板静电喷涂，抗腐蚀能力强，流线型的整机造型，使作业区气流受扰动最少。

14.显示系统：可查看风机与紫外灯累计运行时间。

15.照明系统：采用节能LED灯具，护眼设计，照明与紫外杀菌互锁。

16.移动脚轮：带刹车装置的万向转动优质脚轮,移动灵活,固定方便可靠。

17.维护与检测：人性化的预过滤器快速更换与清洗设计使客户更感便捷，带PAO采样口更方便扫描检测高效过滤器。

18.移门系统：采用独特任意定位技术移门系统，5mm厚度钢化安全玻璃，轻松控制上下位置，定位准确、无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌。

19.杀菌系统：名牌紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，紫外灯预约定时，手动开启延时关闭功能，紫外灯荧光灯互锁。

20.备用功能与安全防护：带备用插座设计，断路保护功能，实验使用安全方便。

21.配备1个微生物冷藏箱，型号：HYC-650，2℃～8℃，容积不低于650L，带超温报警功能，产品符合GSP标准要求。

22.设备应为官方正品，交货时需提供省级及以上法定计量技术机构出具的检定/校准证书。

五、交货期、交货地点及验收方式

（一）交货期

合同签订后30个日历日内交货并完成安装调试。

（二）交货地点

交货地点：重庆市渝北区天宫殿街道天龙路17号重庆市计量质量检测研究院轻工中心。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，供应商应在重庆市计量质量检测研究院人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达重庆市计量质量检测研究院所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经重庆市计量质量检测研究院相关人员确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.供应商提供的货物未达到比价文件规定要求，且对重庆市计量质量检测研究院造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的设备，重庆市计量质量检测研究院应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.使用单位需要制造商对供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归使用单位所有。

9.验收时，供应商须按使用部门要求提供省级或以上法定计量技术机构出具的检定或校准证书。

六、报价要求

产品报价：本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等货到重庆市计量质量检测研究院指定地点的所有费用。

进口产品报价：本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费【投标报价不含国家规定可免除的增值税和关税，供应商需自行考虑政策原因影响，所导致增加的税款，该税款由供应商自行承担】、培训费、以及本项目安装调试所需的各种辅材等货到重庆市计量质量检测研究院指定地点的所有费用。

七、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.供应商应明确承诺：其比价产品质量保证期达到2年，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

2.比价产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4.比价产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在比价文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1.供应商和制造商在质量保证期内应当为重庆市计量质量检测研究院提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

供应商和制造商应当为重庆市计量质量检测研究院提供技术援助电话，解答产品重庆市计量质量检测研究院在使用中遇到的问题，及时为产品提出解决问题的建议。

1.2现场响应

重庆市计量质量检测研究院遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和制造商应在48小内到达现场（远郊区72小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在48小时内解决的，应在168小时内提供备用产品，使产品能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果供应商和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知产品重庆市计量质量检测研究院，如产品使用人有相应要求，供应商和制造商应对其购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，重庆市计量质量检测研究院需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

供应商和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经产品使用人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

八、付款方式

1.供应商按购置合同交货并安装调试完成，经验收合格后重庆市计量质量检测研究院出具项目验收报告；

2.供应商开具全额增值税专用发票，重庆市计量质量检测研究院以转账方式向供应商支付合同金额。

九、成交原则

采取最低价成交法。在符合比价需求且报价不超过最高限价的前提下，报价最低的供应商确定为候选供应商。

若报价最低的供应商有两个及以上相同的，采取随机抽取方式确定候选供应商。

十、比价取消条款

在比价中，出现下列情形之一的，应予取消：

（一）无供应商报价的；

（二）供应商的报价均超过了购置预算，产品使用人不能支付的；

（三）出现影响比价公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，购置任务取消的。

十一、响应文件

（以下内容有缺项或者不满足比价文件要求，则视为无效响应）

1.报价一览表（见格式文件）

2.交货期、交货地点、质保期、付款方式响应。

3.盖上公章的技术参数（含技术参数、配置、仪器图片、含参数的彩页及所投产品官网链接）扫描件。（非标或定制产品可不提供）

4.供应商应当对比价文件提出的技术需求作出实质性响应，并填写差异表。

5.差异表（见格式文件）

6.盖上公章的营业执照扫描件

7.盖上公章的法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书（见格式文件）

8.盖上公章的制造商授权书、生产许可证等资质扫描件（如有）。

9.书面声明（见格式文件）

十二、格式文件

1.报价一览表

报价一览表

比价项目名称：

| 供应商名称: |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 制造商 | 生产地 | 数量 | 报价（元） |
| 报价（大写）： |
| 交货期： |
| 供应商企业规模： 制造商企业规模： |
| 备注： |

供应商                                   法定代表人或授权代表： （供应商公章）                                （签字或盖章）

年     月     日

注：供应商报价超过本项目最高限价，则视为无效响应。

2.差异表

# 比价项目名称：

| 序号 | 比价要求 | 响应应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：               法定代表人或法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

（1）供应商应对本比价文件四-九项所列要求进行比较和响应；

（2）该表必须按照比价文件四-九项所列要求逐条如实填写，根据相应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

（3）该表可扩展；

（4）可附相关技术支撑材料。（格式自定）

3. 法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明书

项目名称：

致：  重庆市计量质量检测研究院 ：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

项目名称：

致：  重庆市计量质量检测研究院   ：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

4.书面声明

书面声明

项目名称：

致：   重庆市计量质量检测研究院  ：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目比价活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，并随时接受产品使用人、采购代理机构的检查验证。

我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

十三、合同格式

重庆市计量质量检测研究院购置合同

甲方：重庆市计量质量检测研究院                       （合同编号：*** )

乙方：                                               （项目号：*** ）

根据《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立合同，以兹共同遵守。

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 制造商 | 数量 | 金额(元) | 税额(元) | 总价 (元) | 制造商规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、质量要求和技术标准。

乙方提供的设备必须是全新的，应符合国家有关技术标准和招投标文件的要求，招投标文件与本合同具有同等法律效力，如本合同、招标文件、投标文件相关条款不一致，以对甲方最有利的条款作为合同条款。乙方的质量保证及售后服务承诺如下：

1.质保期限：整机质保期为   年，终身售后服务。

2.保修范围：质保期内,设备在非人为原因造成故障的情况下,负责免费维修，不能维修的，应免费更换全新的零配件。

3．服务措施：设备验收合格使用后甲方须再次搬迁,乙方应无偿积极配合甲方进行设备搬迁的技术指导，搬迁中发生的有关费用由甲方承担。

4.质保期售后服务：质保期外终身服务，仅收材料成本费及基础人工费。

5.服务响应：产品若发生故障，乙方应在甲方通知后24小时内维修达到正常使用。

6.培训：如果设备使用需要培训的，乙方提供免费的培训，保证甲方工作人员学会使用。

二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：

提供省级法定计量检定机构出具的检定或者校准证书。按厂家提供清单现场验收。如果现场验收不符合合同约定，甲方有权不接收货物，由乙方自行处置，且交货期不顺延，因乙方原因延期交货须承担违约责任并赔偿给甲方造成的损失。甲方签收货物仅代表货物数量和型号，并不表明货物质量验收合格。

三、交提货方式：

1.运输费用由乙方承担，乙方负责送到*** ，交货前货物毁损、灭失等风险由乙方承担，收货人：*** ，电话：*** 。

2.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方合格包装物的费用。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。

四、验收标准、方法：

1.乙方应当于合同签订后*** 个日历日内将全部产品安装、调试完毕，并书面提请甲方验收，按甲、乙双方约定的技术方案(详见补充技术附件)，按照技术协议约定的标准进行验收，没有约定技术协议的按照国家标准验收。

2.乙方所交产品品种、型号、规格、质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不同意利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

五、付款方式：

1.乙方按本合同约定期限交货并安装调试完成，经验收合格后，甲方出具项目验收报告；

2.乙方向甲方开具全额增值税专用发票，甲方收到发票后30个工作日内以转账方式向乙方支付合同金额。

六、安全责任条款：

乙方应当对其工作人员进行安全知识教育培训，应严格遵守安全作业规范，乙方在履行本合同过程中发生的包括但不限于乙方人员工伤或人身损害或财产损失、造成人身损害或财产损失等事故均由乙方自行负责解决，并由乙方自行承担所有的经济责任和法律责任，同时甲方有权终止本合同。

七、违约责任：

1.乙方逾期交货的，逾期每天按合同总金额的1%向甲方支付违约金。乙方逾期交货超过20天的，甲方有权解除合同，乙方应当按合同总金额的20%向甲方支付违约金，并赔偿给甲方造成的损失。

2.乙方逾期安装调试完毕并经验收合格的，逾期每天按合同总金额的1%向甲方支付违约金。乙方逾期验收合格超过20天的，甲方有权解除合同，乙方应当按合同总金额的20%向甲方支付违约金，并赔偿给甲方造成的损失。

3.乙方若未按约定履行维修服务的，逾期每小时按合同总额的0.1%向甲方支付违约金，逾期超过12小时的，甲方有权另行委托第三方进行维修，发生的一切费用由乙方承担。

4.任何一方违反本合同的任一约定，即属于违约，应按本合同的约定向另一方承担违约责任。

5.除本合同另有约定外，违约方应承担的赔偿责任范围包括：

（1）守约方支付的各项费用，包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、材料费、调查费、评估费、鉴定费等；

（2）守约方支付的各项罚款、罚金等。

八、保密

甲、乙双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。

九、解决争议的办法

履行本合同如发生纠纷，甲、乙双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

十、其他

1.招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，若条款存在分歧以利于甲方的条款为准。。

2.双方确认本合同双方所署地址真实有效，一方（含法院等司法机关）向对方按合同所署地址送达相关文书、资料的，自邮寄之日起3日内视为送达；若一方地址发生变更的，应在变更之日立即通知对方，否则按本合同所署地址送达均为有效送达。

3.合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商作出书面补充约定，补充约定与本合同具有同等效力。

4.本合同自双方盖章后生效。

5.本合同正本一式四份，甲方三份，乙方一份，均具有同等效力。

| 甲方（盖章）：重庆市计量质量检测研究院 地址：重庆市渝北区杨柳北路1号 联系人： 电话及传真：023-89136300 开户银行：中国工商银行重庆西湖路支行 帐号：31000 22609 10003 7555 税号：12500000784238817D 授权代表（签字）： | 乙方（盖章）： 地址： *** 联系人： *** 电话： *** 传真： *** 开户银行： *** 账号： *** 授权代表（签字）： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |
| --- | --- |

签约时间：     年   月   日               签约地点：重庆市渝北区杨柳北路1号

附件：

技术协议

一、设备名称：

二、设备图片：

三、主要技术参数及指标

1、

2、

3、

| 需方部门（盖章）： 使用人（签字）： 部门负责人（签字）： 年 月 日 |  | 供方单位（盖章）： 技术代表（签字）： 年 月 日 |
| --- | --- | --- |

（结束）