采购文件

项 目 编 号：CQHZ-2025-027

项 目 名 称：重庆市大足区精神卫生中心中频治疗仪

采购人：重庆市大足区精神卫生中心

采购代理机构：重庆宏匠工程咨询有限公司

二〇二五年十月

目  录

第一篇  采购邀请书	4

一、采购项目内容	4

二、采购资格要求	4

三、采购有关说明	4

四、采购有关规定	6

五、联系方式	6

第二篇  项目技术需求	8

一、项目一览表	8

二、技术参数要求	8

第三篇   项目商务需求	10

一、交货期、地点及验收方式	10

二、报价要求	11

三、付款方式	11

四、售后服务	11

五、知识产权	11

六、其他	11

第四篇  询价程序、成交原则、无效询价及采购终止	12

一、询价程序	12

二、成交原则	13

三、无效询价	13

四、采购终止	14

第五篇  供应商须知	15

一、询价采购费用	15

二、询价采购文件	15

三、询价采购要求	15

四、成交供应商的确认和变更	16

五、成交通知	16

六、采购代理服务费	17

七、签订合同	17

第六篇  合同条款及格式	18

一、合同主要条款	18

二、采购合同（格式）	18

第七篇 响应文件格式要求	20

一、经济部分	21

二、技术部分	23

三、商务部分	25

四、资格条件及其他	27

五、其他应提供的资料	32

附件1：供应商信息卡	33

附件二：重庆宏匠工程咨询有限公司采购文件	34

# 第一篇  采购邀请书

重庆宏匠工程咨询有限公司（以下简称代理机构）受重庆市大足区精神卫生中心（以下简称采购人）的委托，对重庆市大足区精神卫生中心中频治疗仪	项目进行采购。欢迎具备相关资质的供应商参加报价。

- 一、采购项目内容

| 项目名称 | 资金性质 | 预算金额（万元） | 保证金（元） | 成交供应商 数量（名） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市大足区精神卫生中心中频治疗仪 | 自筹资金 | 9.85 | 2000 | 1 |

- 二、采购资格要求

（一）基本条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业服务能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）特定资格条件：

所投产品属于医疗器械管理的，按照国家《医疗器械监督管理条例》，需提供设备的医疗器械三证（含软件注册证），并符合以下要求：

①投标人为产品制造商的，须提供《医疗器械生产许可证》；投标人为产品代理商或经销商的，投标产品若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营许可证》，投标产品若属于二类医疗器械，须提供《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（提供复印件，加盖投标人公章）。

②投标产品属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品须提供在有效期内的《医疗器械注册证》（提供复印件，加盖投标人公章）。

- 三、采购有关说明

（一）凡有意参加遴选的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，在“行采家（https://www.gec123.com/）”上下载或到采购代理机构领取本项目采购文件以及图纸、补遗等采购前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）报名及采购文件发售

1、报名和采购文件发售期：2025年10月 17 日至2025年10月 23 日17：00（工作时间）。

2、报名费：人民币500元（售后不退）。

3、报名方式:供应商在采购文件提供期内到重庆宏匠工程咨询有限公司（重庆市大足区棠香街道清明桥路239号附31号）登记报名并缴纳报名费，同时递交（1）报名登记表（格式详见附件，内容填写完整并加盖供应商公章）；（2）保证金转账凭证加盖公章；（3）供应商“开户许可证”或“基本账户信息”复印件加盖公章。

（三）投标保证金

1.保证金缴纳金额：2000.00元（大写：贰仟元整）

2.保证金缴纳方式：由供应商从其账户将保证金汇至以下指定账户：

户  名：重庆宏匠工程咨询有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司重庆大足支行

账  号：50050100434100001975

3.保证金到账时间及备注填写要求

（1）到账时间要求

本项目保证金的到账截止时间为开标前一天下午17:00（供应商在银行转账汇款时，须充分考虑转账汇款的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求）。

（2）备注填写要求

供应商应在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“保证金+项目编号”，不按要求填写备注和缴纳保证金入指定账户，造成其保证金到账认定错误的，由供应商自行承担后果。

4.保证金退还方式

（1）未成交供应商的保证金，在成交通知书发出后，重庆宏匠工程咨询有限公司在五个工作日内按来款渠道直接退还。

（2）成交供应商的保证金，在供应商将与采购人签订的合同送达重庆宏匠工程咨询有限公司后，五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

特别提醒：为确保保证金按规定时间退还，自政府采购合同签订之日起2个工作日内，成交供应商应将合同原件送达重庆宏匠工程咨询有限公司。否则，造成保证金延迟退还，责任自负。

查询电话：查询电话：徐老师：023-43364968

- 响应文件的递交：

- 响应文件递交时间：2025年10月 24 日15:00—15：30

- 2、响应文件递交地点：重庆宏匠工程咨询有限公司（重庆市大足区棠香街道清明桥路239号附31号）

- 3、响应文件递交程序：

- （1）递交手持件（不密封）；

- （2）在规定时间内递交响应文件（密封）。

4、手持件包含以下内容：

（1）供应商信息卡；

（2）报名费缴纳凭据复印件加盖公章；

（3）保证金转账凭证加盖公章；

（4）供应商“开户许可证”或“基本账户信息”复印件加盖公章；

（5）法定代表人证明文件或法定代表人证明文件及法定代表人授权委托书

（6）报名登记表。

- 四、采购有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效响应。

（三）同一项目的货物，制造商参与采购的，不得再委托代理商参与采购，否则均为无效响应。

（四）本项目的补遗文件（如果有）一律在行采家(https://www.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载或到重庆宏匠工程咨询有限公司领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）采购费用：无论采购结果如何，供应商参与本项目采购的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）供应商有下列情况之一的，将拒绝其参与政府采购活动：在本项目投标截止日前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的；被列入政府采购严重违法失信名单且在处罚期内的；被列入政府采购严重违法失信行为记录名单且在处罚期内的；其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

- 五、联系方式

（一）采购人：重庆市大足区精神卫生中心

联系人：唐老师

电  话：023-43450039

地  址：重庆市大足区万古镇万安大道200号

（二）采购代理机构：重庆宏匠工程咨询有限公司

联系人：于老师

电  话：023-43364968

地  址：重庆市重庆市大足区棠香街道清明桥路239号附31号

# 第二篇  项目技术需求

- 一、项目一览表

| 序号 | 标的名称 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆市大足区精神卫生中心中频治疗仪 | 台 | 10 | 9850.00 | 98500.00 |  |

- 二、技术参数要求

- （一）主要配置参数

- 1、★≤7寸大屏幕彩色液晶显示，中文菜单操作，可同时显示四路通道输出的治疗剂量、治疗波形、治疗处方、治疗时间，各种治疗数据；

- 2.★输出通道：≤含四路中频电疗法，含四路离子导入，含二组干扰电疗法；

- 3.具有透热功能，导电橡胶最大透热温度≤60℃，≤六档可调；

- 4.★中频频率：2～10KHz；调制频率：0～150Hz；

- 5.★调制波形：方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波、梯形波、扇形波和脉冲波九种波形及他们之间的组合;

- 6.调制方式：调制方式为调幅，可连续调制、变频调制、间歇调制、断续调制；

- 7.输出电流稳定度：电疗仪在不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。

- 8.调幅度：电疗仪的调幅度为0%、25%、50%、75%，100%，允差±5%。

- 9.★差频频率范围：四通道电疗仪，其干扰电差频频率应在0～200Hz范围内。

- 10.动态节律：四通道电疗仪，其干扰电动态节律为4s～10s范围内。

- 11.差频变化周期：四通道电疗仪，其干扰电差频变化周期为15s～30s。

- 12.定时装置：电疗仪具有定时装置，允差±5%。

- 13.★输出电流：电疗仪纯交流波形，最大输出不大于100 mA；含直流分量时，输出电流不大于80mA；（负载电阻为500欧姆）输出电流为连续递增/递减调节，每档递增/减量为1mA。

- （二）配置清单

- 理疗电极透热 ≤ 十两片

- 透热输出线（长3.0m,）≤ 两根

- 透热输出线（长1.8m）≤ 三根

- 纯棉布套）≤  一十二片

- 六种规格以上理疗电极（18.5×10.6cm, ）≤ 十两片

- 输出线≤ 四根

- 转换线 ≤  八根

- 理疗电极(一次性自粘电极)≤ 四对

- 绑带≤  四副

# 第三篇   项目商务需求

- 一、交货期、地点及验收方式

（一）服务期限、地点及验收方式

（1）交付（实施）的时间（期限）：合同签订后15天内。

（2）交付（实施）的地点（范围）：采购人指定地点。

（3）履约验收方式

1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

①设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

②货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

③在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

④在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8、产品包装材料归采购人所有。

（4）其他要求（包含但不限于包装和运输，保险等）：卖方负责设备的包装和运输。包装必须坚固，能适用远距离的海运、空运及气候的变化，并能适应中国境内铁路、公路运输。

- 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，报价包括完成本项目所需的全部成本、税费、利润等的总和。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

- 三、付款方式

设备全部安装调试完成并经验收合格后支付至总合同金额的95%，剩余5%质保期结束后支付。付款前供应商需开具等额发票。

- 四、售后服务

（1）免费送货至医院指定地点安装调试，免费培训工程师、操作人员至能熟练操作为止。

（2）质保期：三年（从验收之日起计算）。质保期内的所有维修费用（含配件费）全免；质保期后的维修只收取零备件费。接到客户反馈后30分钟内响应，24小时内赶到现场维修。

（3）成交供应商所提供的中标产品生产日期不能超过采购合同签订日期半年时间。

- 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 六、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞采采购文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  询价程序、成交原则、无效询价及采购终止

- 一、询价程序

（一）本项目询价按照询价邀请书规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表、采购人代表、评委及采购代理机构参加并签到；采购代理机构按照相关流程开展询价采购活动。

（二）询价小组（即评审委员会）原则上由三人评委组成（采购人自行组建）。评审委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作

（三）资格性符合性检查：

1.资格性检查。依据法律法规和询价文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。

资格性检查资料表如下：

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 供应商应符合的基本资格条件 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。（注①） 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供基本资格条件承诺函（见详见格式） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注②） |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按第一篇三、供应商资格条件“（三）特定资格条件”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 保证金 |  | 按照询价文件要求足额交纳保证金。 |

注：

①根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

②以联合体投标的，共同投标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行投标和澄清。法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。联合体各方均应满足投标人基本资格要求（详见“第一篇”）。

2.符合性检查。依据询价文件的规定，询价小组从响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合询价文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 询价文件要求的响应文件内容及承诺齐全、无遗漏。 |
| 3 | 询价文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对询价文件第二篇、第三篇规定的询价内容进行响应。 |
|  |  | 询价有效期 | 满足询价文件规定。 |

（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

- 二、成交原则

本项目采用最低价评分法，采购人将依照本项目规定对服务（质量）和商务均能满足实质性响应要求的供应商，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。其中，报价最低的供应商为成交供应商。

若报价最低的供应商数量大于或等于2家的，由采购人确定成交供应商（或由采购人在询价通知书中自行约定成交原则）。

- 三、无效询价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效询价：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商未通过符合性检查的；

（三）供应商未实质性响应询价文件的；

（四）供应商的法定代表人或其授权代表未参加询价的；

（五）供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章的；

（六）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（七）供应商不接受询价小组修正后的价格的；

（八）询价小组认为，供应商的报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，供应商未在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料的；

（九）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（分包）询价的；

（十）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（十一）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与询价，再委托代理商参与询价的；

（十二）供应商以联合体形式参与询价的；

（十三）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的。

- 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

# 第五篇  供应商须知

- 一、询价采购费用

参与询价采购的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价采购结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

- 二、询价采购文件

（一）询价采购文件由询价邀请书、采购服务需求、采购商务需求、询价采购程序及方法、评审标准、响应无效和采购终止、供应商须知、合同主要条款和格式合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价采购文件不可分割的部分。

（三）询价采购文件的解释

供应商如对询价采购文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本询价采购文件。一经进入询价采购程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询价采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

- 三、询价采购要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照询价采购文件的要求编制响应文件，并对询价采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件应装订成册，同时应编制完整的页码、目录、逐页盖章。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体：本项目不接受联合体竞标。

（三）询价采购有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.询价采购小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份。副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

2.响应文件正本每一页应加盖公章（响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章）。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法人或法人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（六）响应文件正副本封面标记要求

响应文件封面上均应注明项目名称、项目编号、供应商名称、“正本”或“副本”“响应文件”字样，并在封面上加盖供应商公章。

（七）响应文件的包装（装袋）及包装（装袋）封面要求

1.响应文件的正副本包装在一起（装成一袋），装不下可以分开包装；

2.响应文件的包装或装袋的封面上应注明项目名称、项目编号、供应商名称、“响应文件”字样。包装封口处进行密封。

3.如果采购文件要求必须提交的相关原件，原件应单独装袋（可以不进行密封），但应在装袋上标明“相关原件”及公司的名称。

（八）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与询价采购，应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

- 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照报价由低到高的顺序推荐成交候选人。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的价格最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

- 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在重庆市政府采购网行采家分网（https://www.gec123.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

- 六、采购代理服务费

本项目采购代理服务费3000.00元由中标人支付，本项目评审专家费由成交供应商支付，即中标人在领取中标通知书之前以转账形式一次性支付给代理机构，并在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“代理服务费—CQHZ-2025-012”。

采购代理服务费缴纳账户信息：

户  名：重庆宏匠工程咨询有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司重庆大足支行

账  号：50050100434100001975

- 七、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照询价采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同（详见第六篇合同条款及格式要求）。

（二）询价采购文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

# 第六篇  合同条款及格式

## 一、合同主要条款

（略）

## 二、采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：____________________      计价单位：____________

乙方（供方）：__________________ _      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 磋商项目名称 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 二、考核方式 |  |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| X、履约保证金： |  |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 1.采购文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

- 第七篇 响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

（二）相关证明材料

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）特定资格条件证明材料（如果有）

（三）法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

（四）法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

（五）基本资格条件承诺函（格式）

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

- 一、经济部分

（一）报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的采购文件，经详细研究，决定参加该项目的竞采。

1.愿意按照采购文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，总价报价为：

大写：           元，小写：        元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档    份。

3.我方承诺：本次竞采的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个采购过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《采购文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终采购结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按采购文件规定，交纳采购文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构交纳采购文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商名称（公章）：

年   月   日

（二）明细报价表

项目号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |

供应商：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.请供应商完整填写本表；

2.该表可扩展。

- 二、技术部分

（一）技术响应偏离表

项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人（负责人）授权代表：

（供应商盖章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列全部要求进行比较和响应；

2.该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料。

5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

（二）相关证明材料

- 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

商务响应偏离表

对于采购文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 竞采项目需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人（负责人）授权代表：

（供应商盖章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞采要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

（二）其它优惠承诺（格式自定）

- 四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

- 特定资格条件证明材料

（三）法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

项目名称：

致：            （采购代理机构名称）：

（法定代表人（负责人）姓名）在              （供应商名称）任        （职务名称）职务，是           （供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

（供应商盖章）

年   月   日

（附：法定代表人（负责人）身份证正反面复印件）

（四）法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

项目名称：

致：               （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人（负责人）名称）是                （供应商名称）的法定代表人（负责人），特授权                     （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞采、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                   供应商法定代表人（负责人）：

（签字或盖章）                              （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商盖章）

年   月   日

（五）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重声明：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商盖章）

年   月   日

- 五、其他应提供的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）

- 附件1：供应商信息卡

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

法定代表人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

供应商(公章):

日期：    年    月    日

- 附件二：重庆宏匠工程咨询有限公司采购文件

发售登记表

| 项目号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |

采购文件售价：500元/份         发售人：重庆宏匠工程咨询有限公司