竞争性比选

采购文件

- 采购执行编号：DCZB-CQ-1385

- 项目名称：正联公司食品安全检测设备采购

比   选   人：重庆市正联实业发展有限公司

比选代理机构：重庆鼎创招标代理有限公司

- 二〇二五年八月

- 目   录

第一篇  比选邀请书	- 3 -

一、竞争性比选内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、竞选人资格条件	- 3 -

四、竞争性比选有关说明	- 3 -

五、比选保证金（本项目无）	- 5 -

六、其它有关规定	- 5 -

七、联系方式	- 6 -

第二篇  项目技术需求	- 7 -

一、设备一览表	- 7 -

二、技术参数及规格要求	- 8 -

三、其他	- 18 -

第三篇  项目商务需求	- 19 -

一、交货时间、地点及验收方式：	- 19 -

二、质量保证及售后服务	- 19 -

三、报价要求	- 20 -

四、付款方式	- 21 -

五、知识产权	- 21 -

六、其他	- 21 -

第四篇  竞选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 22 -

一、竞选程序及方法	- 22 -

二、成交原则	- 24 -

三、无效竞标	- 24 -

四、采购终止	- 25 -

第五篇  竞选人须知	- 26 -

一、竞争性比选费用	- 26 -

二、竞争性比选采购文件	- 26 -

三、竞争性比选要求	- 26 -

四、开标	- 28 -

五、中选人的确定和变更	- 28 -

六、成交通知	- 29 -

七、签订合同	- 29 -

八、比选代理服务费	- 29 -

第六篇 合同草案条款	- 31 -

第七篇  比选申请文件编制要求	- 38 -

一、经济部分	- 39 -

二、技术部分	- 42 -

三、商务部分	- 43 -

四、资格条件及其他	- 44 -

五、其他应提供的资料	- 49 -

## 第一篇  比选邀请书

重庆鼎创招标代理有限公司（以下简称代理机构）受重庆市正联实业发展有限公司（以下简称比选人）的委托，对“正联公司食品安全检测设备采购”项目进行竞争性比选采购。欢迎有资格的竞选人前来参与竞选。

### 一、竞争性比选内容

| - 项目名称 | - 品目一 - 最高限价 - （元） | - 品目二 - 最高折扣系数限价 | - 中选人数量（名） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 正联公司食品安全检测设备采购 | 88800 | - 1 | - 1 |  |

### 二、资金来源

单位自筹资金。采购预算15万元（品目一采购预算为88800元，品目二采购预算为61200元）。

### 三、竞选人资格条件

合格的竞选人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无。

### 四、竞争性比选有关说明

- 竞选人应通过“行采家”平台(https://www.gec123.com)进行注册，成为行采家平台供应商。咨询电话023-88158017。

（二）凡有意参加的竞选人，请自行在行采家-电子竞采（https://www.gec123.com/xe/）下载本项目竞争性比选文件以及补遗等开标前公布的所有项目资料。无论竞选人下载或领取与否，均视为已知晓本项目比选所有实质性要求内容。

（三）比选公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（四）比选文件发售：

1.报名和比选文件发售期：2025年8月6日-2025年8月11日17:00

2.比选文件售价：人民币500元/份（售后不退）

2.1比选文件购买方式

2.1.1现金购买

在比选文件发售期内，竞选人到重庆市渝北区创意公园18栋2单元3-2（重庆市渝北区食品城大道18号）登记递交《重庆鼎创招标代理有限公司采购文件发售登记表》（加盖竞选人公章）并购买比选文件。

2.1.2汇款购买

在比选文件发售期内，竞选人将比选文件购买费用汇至以下账户内进行购买。通过汇款方式购买比选文件，将比选文件汇款凭证（注明采购执行编号）、《重庆鼎创招标代理有限公司采购文件发售登记表》（加盖竞选人公章）扫描后发送至1852720164@qq.com（邮箱）。报名成功时间以代理机构收到以上资料邮箱的显示时间为准。

户  名：重庆鼎创招标代理有限公司

开户行：招商银行股份有限公司重庆观音桥支行

账  号：123911157910105

（五）线上报价

竞选人请自行下载比选文件并编制比选申请文件，在采购公告规定的报价截止时间前，将比选申请文件电子档上传至行采家-电子竞采（https://www.gec123.com/xe/）并进行线上报价，未在规定时间内完成线上报价的竞选人将失去参与比选资格。

（六）竞选人须满足以下三种要件，其现场递交的比选申请文件才被接受：

1.竞选人在竞争性比选发售期内完成报名；

2.按时在行采家-电子竞采报价，并上传比选申请文件电子档；

3.按时在递交比选申请文件地点签到并递交了纸质版比选申请文件。

（七）比选申请文件现场递交时间：2025年8月12日北京时间14:00-14:30。（若网上上传的比选申请文件电子档与现场递交纸质版比选申请文件内容不一致，以现场递交纸质版比选申请文件为准（线上报价与纸质版报价不一致的，视为无效响应））。

（八）比选申请文件现场递交地点：重庆市南岸区广福大道南岸行政中心B区4号楼3楼会议室。

（九）比选申请文件开启时间：2025年8月12日北京时间14:30。

### 五、比选保证金（本项目无）

（一）比选保证金递交

竞选人须按本项目规定的保证金金额进行缴纳，由竞选人从其账户将保证金汇至以下账户，保证金的到账截止时间同提交比选申请文件截止时间。

保证金专用账户

户  名：重庆鼎创招标代理有限公司

开户行：招商银行重庆分行江北支行

账  号：123911157910901

1、各竞选人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

2、各竞选人在递交保证金时，到款账户为上述指定的保证金专用账户，来款账户必须为本公司账户。

注：各竞选人在通过银行转账（电汇）递交保证金时，须在包含但不限于“汇款备注、用途、摘要”栏说明该款项为“比选保证金”若竞选人未按以上要求说明款项用途的，在保证金退还时造成的后果由竞选人自行承担。

（二）保证金退还方式

1、未中选人的比选保证金，在成交通知书发放后，由采购代理机构在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2、中选人的比选保证金，在中选人与比选人签订合同后，由采购代理机构在五个工作日内按资金来款渠道直接退还（中选人签订采购合同后需及时将合同复印件快递至代理机构，或将合同扫描件发送至1852720164@qq.com邮箱，如中选人未按时快递或发送采购合同复印件或扫描件，导致其保证金未能及时退还的，责任自负）。

### 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞选人，不得参加同一合同项（分包）下的采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的竞选人，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效响应。

（三）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与竞选的，不得再委托代理商参与竞选。

（四）本项目的补遗文件（如果有）一律在行采家-电子竞采（https://www.gec123.com/xe/）上发布，请各竞选人注意下载或到采购代理机构领取；无论竞选人下载或领取与否，均视同竞选人已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（五）超过比选申请文件截止时间递交的比选申请文件，恕不接收。

（六）竞选费用：无论竞选结果如何，竞选人参与本项目比选的所有费用均应由竞选人自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与竞选。

### 七、联系方式

（一）比选人：重庆市正联实业发展有限公司

联系人：黄老师

电  话：15023356954

地  址：重庆市南岸区广福大道南岸行政中心B区3号楼1层

（二）比选代理机构：重庆鼎创招标代理有限公司

联系人：陈老师

电  话：023-67865997  15922991706

地  址：重庆市渝北区创意公园18栋2单元3-2（重庆市渝北区食品城大道18号）

## 第二篇  项目技术需求

### 一、设备一览表

| 品目 | 产品名称 |  | 数量 | 单价限价 （元） | 适用范围说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主要快检设备 | 食品安全综合分析仪 | 1台 | 35000 | 包括分光光度模块、胶体金检测模块、新型农残卡检测模块、数字化管理模块、无线通讯模块等。所有模块集成一体不可插拔，可现场检测食品中一系列检测项目，包括农副产品、水产品、畜禽产品等大部分兽药残留、农药残留、非法添加物、生物毒素指标。 |
|  |  | 重金属快速检测仪 | 1台 | 35000 | 采用阳极溶出伏安法，一次性细网印刷无须打磨电极，可实现快速检测粮食、水产品尤其是大米中铅和镉重金属的现场快速检测 |
|  |  | 手持式ATP荧光检测仪 | 1台 | 8000 | 实现对餐具表面微生物总数进行检测 |
|  |  | 肉类水分检测仪 | 1台 | 1000 | 注水肉检测 |
|  | 实验辅助设备 | 离心机 | 1台 | 800 | 样品离心 |
|  |  | 水浴锅 | 1台 | 500 | 恒温加热等 |
|  |  | 涡旋振荡器 | 1台 | 1000 | 样品混匀 |
|  |  | 样品浓缩仪 | 1台 | 2200 | 样品浓缩吹干 |
|  |  | 超声波清洗机 | 1台 | 800 | 样品提取及器皿清洗 |
|  |  | 食品搅碎机 | 1台 | 500 | 样品粉碎处理 |
|  |  | 食品检测工具箱 | 1套 | 3000 | 移液枪、量筒量杯等相关必备工具 |
|  |  | 食品采样箱 | 1个 | 1000 | 样品储存运输 |
|  | 品目一预算：88800元 |  |  |  |  |
| 二 | - 配套检测试剂 |  | 1批 | 单价限价详见本篇“二、技术参数及规格要求 (十三)配套检测试剂”所列清单 | 配套检测试剂耗材 |
|  | 品目二预算：61200 元 |  |  |  |  |
| 预算合计（万元） |  |  |  | 15 |  |

### 二、技术参数及规格要求

（一）食品综合分析仪

1、主机参数：

包括分光光度模块、胶体金检测模块、新型农残卡检测模块、数字化管理模块、无线通讯模块等。所有模块集成一体不可插拔，可现场检测食品中一系列检测项目，包括农副产品、水产品、畜禽产品等大部分兽药残留、农药残留、非法添加物、生物毒素指标。

（1）触摸屏操作，无需外接电脑，系统各个检测模块通过食品安全数字化管理模块统一控制管理。

（2）显示界面：≥12.1英寸电容式触摸屏，五点触控，分辨率≥1024×768，一体化屏幕，不需双屏或多屏。

（3）CPU：四核 1.8GHz 处理器。

（4）存储：≥16GB存储，并支持扩展MicroSD（TF）卡。

（5）输入方式：触摸屏，也可外接通用鼠标、键盘，无需外接电脑。

（6）打印功能：内置热敏打印机，可以实时打印检测数据，内容包括检测人员，样品名称，检测结果，结果判定等，也可外接打印机打印检测报告。

（7）接口：不少于4个USB2.0（A型）接口，1个USB2.0（B型）接口、1个以太网口、高清HDMI，RS-232接口等。

（8）无线通信：支持WIFI，蓝牙4.0，定位。

（9）仪器尺寸（长*宽*高）：≤460*300*138MM。

（10）仪器重量：≤5KG。

（11）操作系统：Android，设备支持多种APP应用，操作方便，符合用户习惯，同时避免版权问题。

（12）内置操作视频、操作文档指导用户学习，可连接HDMI显示器进行投影分屏显示，用户可边看边操作仪器。

（13）仪器内置大容量锂电池和12V直流供电模式，满足室内、室外、车载等多种现场检测环境的需求。

（14）支持检测结果选择性投影到大屏幕。

（15）可用U盘直接进行软件和项目升级，用户也可在仪器上自行检查有无软件更新版本，在线联网自动升级。

（16）样品检测模块：仪器可自动识别放入待测液的检测通道，只需一键即可进行检测，检测完毕后只显示或打印放有样品液的通道结果。

（17）可以自行选择或者手工录入样品名称，同时对不同的样品进行检测，检测结果自动保存并即时上传到食品安全监管信息系统。

（18）不同检测模块不同检测项目或相同检测模块不同检测项目可同时检测。

（19）仪器支持当前位置定位，并在检测时将位置，检测地点保存在检测记录，方便查询追溯检测地点。

（20）仪器具备自检功能，点击自检，将会对异常通道进行提示。

（21）仪器内置重力传感器，可对设备相对于水平面的倾斜角度进行判定，保证其在检测车上现场检测的准确性。

2、模块技术参数：

（1）分光光度模块：

①每个通道均配置410、536、595、620nm波长光源，光路切换功能可实现最多64波长，并且所有检测项目均可实现16通道同时检测。

②自动光源亮度调节功能，可使光强值控制在一定范围内。

③具有通道异常指示灯，直观提供各检测通道状态报警。

④比色池：≥16通道。

⑤波长误差：≤|±3.0nm|（以省级或省级以上计量部门出具的校准证书为准，提供有效证书复印件并加盖供应商公章）。

⑥透射比示值误差：≤|±0.8 %|（以省级或省级以上计量部门出具的校准证书为准，提供有效证书复印件并加盖供应商公章）。

⑦透射比重复性：≤|±0.1%|（以省级或省级以上计量部门出具的校准证书为准，提供有效证书复印件并加盖供应商公章）。

⑧稳定性：≤±0.005（以省级或省级以上计量部门出具的校准证书为准，提供有效证书复印件并加盖供应商公章）。

⑨通道间误差：≤0.020（以省级或省级以上计量部门出具的校准证书为准，提供有效证书复印件并加盖供应商公章）。

⑩抑制率：灭多威≥95%；甲胺磷≥95%（以省级或省级以上计量部门出具的校准证书为准，提供有效证书复印件并加盖供应商公章）。

（2）胶体金模块：

①光源：LED光源。

②探测方式：拍照式。

③探测器：CMOS传感器。

④通道数：≥2通道。

⑤线性相关系数：r≥0.99。

⑥重复性：RSD≤2%。

⑦稳定性：相对极差 R≤0.5%。

⑧胶体金模块检测方式：轨道式自动进卡，实时显示检测结果图像并保存图谱图像，自动智能扫描分析，检测完成后自动退出卡条，自动识别C、T线位置，无需手动调整;也支持手动调节,支持不同厂家生产的胶体金卡。

⑨进卡方式：自动进卡和退卡。

（3）新型农残卡检测模块：

①通道数≥20通道，每个检测通道光源独立，相互不产生干扰，可单个通道测试，也可以多通道同时测试。

②运用先进的色差分析技术，精确的检测试纸颜色变化，避免肉眼识别误差。

③检测精度：<2%。

④通道间差：<0.5%。

⑤重复性：<0.1%。

⑥每个通道均有单独的显示窗显示农残卡反应颜色的实时变化。

⑦检测模块可自动控温，温度控制范围：37±1℃，并实时显示温度曲线。

⑧仪器检测仓易拆易清洗，提供配套可自行替换的检测仓。

⑨仪器配套的新型农残卡，检测过程中只需加一次缓冲液，不需要再另外滴加其他检测试剂，只需要把样品液直接滴加在农残卡上，无需对折，点击检测便可，一步法完成检测，适合基层检测人员使用，检测结果以抑制率表示。

（4）仪器自带系统软件：

①系统软件：包含国家检验标准管理、被检单位管理系统、检测记录管理系统、任务接收管理系统、系统设置、检测项目管理、样品检测模块、检测数据上传等功能。

②检测标准管理：可查看、删除、搜索已有标准信息，标准管理模块要求可显示标准号，标准名称等，用户可通过仪器一键查看标准文件全文。

③被检单位管理：可新增、修改、删除被检单位名称、地址、联系人信息等；

④检测记录管理：可进行数据筛选，通过仪器自带打印机打印检测数据，并可将检测数据上传到食品安全监管信息系统。

⑤样品信息管理：仪器自带样品信息库，包括样品名称、对应的检测项目、参考的标准。

⑥内含食品33大类信息。

⑦任务接收管理：可随时从监管信息系统中接收检测任务，检测任务包括待检样品的种类，对应的检测项目。

⑧系统设置：可进行服务器设置、打印设置、检测点信息设置等。

⑨检测项目管理：可新增、修改、删除检测项目。

⑩用户管理模块：可新增、修改、删除检测人员。

⑪检测数据上传：检测数据通过无线/有线网络及时上传到食品安全监管信息系统。

⑫基础数据下载同步：监管对象、样品等基础数据从食品安全监管信息系统同步下载更新，确保基础数据一致性。

（二）重金属快速检测仪

1、利用阳极溶出伏安法定量检测大米、小麦、玉米、大豆、水产品、乳品、饮用水、中药材等样品中铅、镉等重金属指标，前处理简单，检测速度快、灵敏度高。

2、模块化设计，分为仪器主机与便携式电化学分析仪。仪器主机与便携式电化学分析仪可通过有线或无线进行通信实现检测；或一体化设计，减少连接故障以及误差。

3、仪器主机使用12V直流供电模式；内置7800mAh锂电池，无外接电源条件下独立工作时间不小于4小时。满足室内、室外、车载、野外等多种现场检测环境的需求。

4、仪器主机采用安卓操作系统，全中文操作界面，内置操作视频、操作文档，可连接HDMI显示器进行投影分屏显示，用户可边看边操作仪器。（内置喇叭），操作简便易学，无需专业人员。

5、仪器采用≥10.4寸高清触摸屏幕、1GB内存，能满足检测过程中大量数据的快速运算。

6、仪器物理储存≥8GB，能存储至少50000组检测数据，检测数据可导出。

7、便携式电化学分析仪配备自动化搅拌工作站，充分提高样本提取效率和检测准确性。

8、方法检出限：镉≤1μg/L，铅≤2μg/L。

9、定量限：镉≤3μg/L，铅≤6μg/L。

10、线性范围：0μg/L～40.0μg/L(标准溶液)。

11、仪器无需接电极线，电极采用印刷三电极体系，集成工作电极、参比电极、对电极于一体，可抛式，无需打磨、清洗电极，提高检测速度。

12、电极耐强酸、强碱、有机溶剂；稳定性≥12个月，常温保存。

13、仪器可一次同时检测多种重金属元素，检测时间4分钟。

14、前处理为常温提取方法，无需高温、高压等危险操作。

15、大米、小麦、玉米等粮食检测，20分钟内可完成样品处理及上机检测。

16、打印功能：内置热敏打印机，支持打印二维码。可以实时打印检测数据，内容包括检测人员，样品名称，检测结果，结果判定等，也可外接打印机打印检测报告。

17、接口：仪器主机标准WIFI、4个USB2.0（A型）接口，1个USB2.0（B型）接口、1个以太网口、高清HDMI，蓝牙4.0，支持定位，能实现无线上网和数据传输功能。便携式电化学分析仪配备TYPC-C USB接口，方便正反插入。

18、软件升级：可联网免费远程升级维护，可用U盘直接进行软件和项目升级，无需返厂；可根据用户需求增加检测项目。

19、系统软件内置相关检测项目的最新国家限量标准，可根据样品自动判断结果。

20、输入方式：触摸屏，也可外接通用鼠标、键盘。

21、仪器及配套的电化学试剂（粮食中铅镉快速检测盒）具有省级或省级以上粮食相关部门出具的验证报告，验证样品包括大米和小麦样品，报告内容含有：大米和小麦中重金属铅、镉含量测试结果、不同批次仪器差异性实验结果、不同批次试剂盒测试标液的结果。（提供有效的验证报告复印件并加盖供应商公章）。

22、仪器具有国家级粮食机构出具的验证报告，内容为对产品检测方法的验证，在对自然污染样品铅、镉各三种浓度（高、中、低浓度）的检测中得出准确度和精密度，其中大米铅自然污染样品回收率不低于88%，相对标准偏差不大于7.1%；大米镉自然污染样品回收率不低于95%，相对标准偏差不大于7.8%。（提供有效的验证报告复印件并加盖供应商公章）。

23、装箱单（包括但不限于以下设备）

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重金属检测仪主机 | —— | 台 | 1 |
| 2 | 电化学分析仪 （或与主机一体化） | —— | 台 | 1 |
| 3 | USB 连接线 | Type-C | 条 | 1 |
| 4 | 移液器 | 100～1000μL | 支 | 1 |
| 5 | 移液器 | 1～5mL | 支 | 1 |
| 6 | 吸头 | 5mL | 个 | 25 |
| 7 | 盒装吸头 | 1000μL | 盒 | 1 |
| 8 | 记号笔 | 黑色 | 支 | 1 |
| 9 | 一次性手套 | 塑料 | 双 | 10 |
| 10 | 手掌天平 | 0.01-500g | 台 | 1 |
| 11 | 取样勺 | 大 | 个 | 10 |
| 12 | 塑料烧杯 | 250mL | 个 | 1 |
| 13 | 电子秒表 | —— | 个 | 1 |
| 14 | 称量纸 | 100*100 | 张 | 10 |
| 15 | PH 广泛试纸 | —— | 本 | 1 |
| 16 | 磨粉机 | SMF01 | 台 | 1 |
| 17 | 多用离心管架 | 15mL/50mL | 个 | 1 |
| 18 | 使用说明书 | —— | 份 | 1 |
| 19 | 保修卡 | —— | 份 | 1 |
| 20 | 合格证 | —— | 份 | 1 |

（三）手持式ATP荧光检测仪

ATP荧光检测仪基于萤火虫发光原理，利用“荧光素酶—荧光素体系”快速检测三磷酸腺苷（ATP）。ATP存在于所有的有机物中，多数食品本身也都含有一定量的ATP，通过检测ATP可以作为判断卫生状况的指标。

1、检测精度：2*10-18mol ATP。

2、检测下限： ≤1.0 CFU/ml。

3、检测范围： 0~9999  RLU（相对发光单位）。

4、大肠菌群： ≥1-106CFU。

5、检测时间： 不超过10秒。

6、检测干扰：±5﹪或±5 RLUs。

7、本底值：≤2RLU。

8、检出模式：RLU或大肠菌群筛查。

9、可设定限值个数：1000个以上。

10、存储大小：2000个以上检测结果。

11、USB接口：结果可传输到PC机，具有蓝牙传输功能。

12、仪器尺寸（W×H×D）：192mm×87mm×34mm。

13、电池：锂电。

14、连续读数：600个。

（四）肉类水分检测仪

1、采用含有水介质导电浴盆效应原理，可快速测定猪、牛、羊、鸡、鸭等肉类的含水量。广泛应用于食药、农业和水产等单位，亦可用于生产企业、农贸市场、质量监督、卫生防疫等部门对肉类水分进行快速检测。

2、产品性能。

3、测量对象：畜禽鲜肉（猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉等）。

4、测量范围：65%～85%。

5、采样时间：一次采样时间<1s。

6、采样次数：每10次采样或1次采样输出一次测量结果。

7、测量误差在70%~78%范围内≤1.0%。

8、重复性误差在 70%~78%范围内≤ 0.5%。

9、声光报警可控。

10、标准设定：可设定每个品种的判断标准。

11、通讯接口：miniUSB接口。

12、储存容量：不少于5000条。

13、外形尺寸：159 mm（L）×65mm（W）×26mm（H）。

14、电源输入：层叠电池/9V。

15、功耗：45mW。

16、基准值计算、设定及保存功能：仪器可被测样品的基准值，并自动保存。

17、判断标准设定功能：仪器可根据测定对象的品种，设定相应的判断标准值。

18、测量超标报警功能：当测量结果大于判断标准时，仪器会发出声光报警。

19、电池电量提示功能：仪器自动显示层叠式9V干电池电量，当电源电压不足时，仪器会发出警报。

20、数据储存、查询、删除功能：仪器可以显示储存数据总数 5000 条以上，并能查询储存数据。

21、电脑连接：能通过电脑获取数据，并进行数据处理。

（五）离心机

1、显示方式：刻度显示。

2、最高转速：4000rpm。

3、最大离心力：2200g～2770g。

4、最大容量：6×20ml。

5、定时范围：0-99min。

6、低噪音、操作方便、安全可靠。

7、电源：AC220V，50Hz。

8、可调速。

（六）水浴锅

1、电源：220V 50HZ。

2、功率:≥300w。

3、控温范围：室温—100℃范围任意条件。

4、温控精度：±1℃。

5、升温速度：不低于1℃/min。

（七）涡旋混匀器

1、转速：不低于3000转/分。

2、工作方式：连续。

3、工作台直径：￠55mm 橡胶。

4、功率：60W。

5、电源：220V 50HZ。

（八）样品浓缩仪

1、加热孔：12孔。

2、流量：0-36L/min。

3、最大功率：240w。

4、仪器内置空气泵，无需外接气瓶即可将样本吹干。

5、最大功率：240w。

6、体积：260×190×240mm。

7、温度误差：≤±0.3℃。

8、安全性：对有机溶剂本质安全。

9、即热范围：室温-100℃。

（九）超声波清洗机

1、容量：≥2L。

2、功率：100w。

3、频率：40HZ。

4、时间可调：大于等于30min。

5、加热温度：0~80℃。

（十）食品绞碎机

1、电压：220V。

2、功率：200W。

3、转速：5000rpm。

4、体积：直径85*200mm。

5、一次性样品处理量：≥60g。

（十一）食品检测工具箱（包括但不限于以下设备）

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金工具箱 | 手提式 | 个 | 1 |
| 2 | 手掌电子天平 | 0.1～500g | 台 | 1 |
| 3 | 电子秒表 | —— | 只 | 1 |
| 4 | 微量可调移液器 | 100~1000μL | 支 | 1 |
| 5 | 微量可调移液器 | 20～200μL | 支 | 1 |
| 6 | 可调移液器 | 1000～5000μL | 支 | 1 |
| 7 | 微型电热水浴锅 | —— | 个 | 1 |
| 8 | 玻璃比色皿 | 10mm×10mm | 个 | 20 |
| 9 | 烧杯 | 500mL | 个 | 1 |
| 10 | 烧杯 | 250mL | 个 | 1 |
| 11 | 塑料洗瓶 | 250mL | 个 | 1 |
| 12 | 三角瓶 | 50mL | 个 | 8 |
| 13 | 塑料大口瓶 | 500mL | 个 | 1 |
| 14 | 萃取瓶 | 60ml | 个 | 6 |
| 15 | 西林瓶 | 15ml（带塞） | 个 | 6 |
| 16 | 量筒 | 100ml | 个 | 1 |
| 17 | 漏斗 | 4cm | 个 | 6 |
| 18 | 搅拌棒 | —— | 支 | 1 |
| 19 | 镊子 | —— | 把 | 1 |
| 20 | 吸头 | 5mL | 个 | 30 |
| 21 | 吸头 | 200μL | 个 | 96 |
| 22 | 吸头盒 | 96孔 | 个 | 1 |
| 23 | 盒装吸头 | 1000 ul*96孔 | 盒 | 1 |
| 24 | 定性滤纸 | ∮7cm | 盒 | 1 |
| 25 | 擦镜纸 | —— | 本 | 1 |
| 26 | 保鲜膜 | —— | 包 | 1 |
| 27 | 记号笔 | —— | 支 | 1 |
| 28 | 剪刀 | —— | 把 | 1 |
| 29 | PE手套 | —— | 包 | 1 |
| 30 | 离心管架 （塑料圆形水漂） | —— | 个 | 1 |
| 31 | 离心管架 | 15ml | 个 | 1 |
| 32 | 合格证 | —— | 份 | 1 |

（十二）食品采样箱

1、28L高效型（PU发泡保温层）。

2、内径：345*230*340mm。

3、带拉杆和滚轮。

（十三）配套检测试剂

| 序号 | 检测方向 | 检测内容（包括但不限于） | 检测限价 （元/次） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 果蔬类 | 农药残留情况 | 1 |
| 2 | 畜禽肉 | 盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、 磺胺类、喹乙醇代谢物等物质是否超标 | 86 |
| 3 | 水产类 | 氯霉素（水产）、孔雀石绿（水产）、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物等物质是否超标 | 200 |
| 4 | 非法添加及其他 | 亚硝酸盐、甲醛（水发产品）、二氧化硫、吊白块、面制品铝（明矾）、硼砂等物质是否超标 | 18 |
| 5 | 常规检测 | 大米、鸡蛋等新鲜度是否合适；鸡蛋氟苯尼考、黄曲霉素B1等物质是否超标；食用油酸价、过氧化值等是否处于国家食品安全范围 | 100 |
| 6 | 洁净度及微生物 | 洁净度及微生物 | 33 |
| 7 | 重金属 | 水产、粮食中铅镉等金属含量是否超标 | 40 |

注：1.竞选人成交后提供的检测试剂须与比选人本次采购的设备相匹配；

2.具体需求数量以比选人实际需求为准。

### 三、其他

竞选人所投产品参数及规格可优于本项目所有技术参数及规格要求。

## 第三篇  项目商务需求

### 一、交货时间、地点及验收方式：

（一）交货时间：

1.品目一：合同签订之日起5个工作日完成交货及安装调试。

2.品目二：接到比选人通知后5个工作日内送达。

（二）交货地点：比选人指定地点。

（三）验收方式

A、验收单位：由比选人负责验收。

B、验收标准：

1.设备到达现场后，中选人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中选人应保证设备到达比选人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中选人负责调换、补齐或赔偿。

3.中选人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2设备技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

4.大型或者复杂的采购项目，比选人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，所造成的费用由中选人承担。

5.中选人提供的设备未达到比选文件规定要求，且对比选人造成损失的，由中选人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.中选人需安排足量的工作人员到场，配合比选人进行设备前期安装、调试，技术支持、操作培训等确保设备正常运行。

7.比选人需要制造商对中选人交付的产品(包括质量、技术参数等)进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.所有设备经比选人确认无问题视为验收合格。

### 二、质量保证及售后服务

（一）中选人所投产品质保期不低于两年。

（二）投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（三）中选人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按中选人实际承诺执行。

（四）中选人提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，中选人应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

更换：由中选人承担所发生的全部费用。

贬值处理：由双方合议定价。

退货处理：中选人应退还比选人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（五）在质保期内，中选人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（六）投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（七）中选人和制造商在质量保证期内应当为比选人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

中选人和制造商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中选人或制造商应在2小时内采取相应响应措施；无法在12小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。

1.3技术升级

在质保期内，如果中选人和制造商的产品技术升级，中选人应及时通知比选人，如比选人有相应要求，中选人和制造商应对比选人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，中选人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供优惠的上门维护服务。

2.2质量保证期过后，比选人需要继续由原中选人和制造商提供售后服务的，中选人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

### 三、报价要求

本次报价方式按人民币报价和折扣系数报价分别报价（主要快检设备和实验辅助设备为人民币报价，报价为一口价；配套检测试剂为折扣系数报价，若供应商按照7折进行报价，则折扣应当填报为：小写：0.7；大写：零点柒），每个品目只能有一个报价(共两个品目)，否则为无效投标；报价包含但不限于：商品价、运输费（含装卸费）、安装调试费、人工费、保险费、税费等货到比选人指定地点的所有费用。因竞选人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，比选人不再补偿。

- 注：行采家线上系统比选总报价=品目一人民币报价+品目二折扣系数报价*品目二的采购预算。

### 四、付款方式

（一）品目一：所有设备到场安装调试完成后并经比选人验收合格后30个日历日内向中选人支付设备总金额的100%。

- （二）品目二：按季度支付，根据中选人的成交折扣系数报价进行据实结算，比选人在收到中选人提交的发票后10个工作日内一次性支付给中选人。

注：比选人付款前，中选人应提供与付款金额一致的增值税专用发票，中选人迟延提供发票，比选人付款时间顺延，中选人不得以此为由向比选人主张权利。

### 五、知识产权

比选人在中华人民共和国境内使用中选人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中选人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（注：订购、定制开发的信息化建设项目等知识产权的，知识产权归采购人所有。）

### 六、其他

（一）竞选人必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及比选采购其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

- 第四篇  竞选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

### 一、竞选程序及方法

（一）竞争性比选按竞争性比选采购文件规定的时间和地点进行，竞选人须有法定代表人（或其授权代表）或自然人（竞选人为自然人）参加并签到。

（二）竞争性比选小组对各竞选人的资格条件、比选申请文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各竞选人只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式评审。

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性比选采购文件的规定，对比选申请文件中的资格证明、竞争性比选保证金等进行审查，以确定竞选人是否具备竞争性比选资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竞选人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 1.竞选人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.竞选人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 竞选人提供“基本资格条件承诺函”（见格式文件）。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按“第一篇 三、竞选人资格条件 （二）特定资格条件”要求提交。 |
| 3 | 比选保证金 |  | 按照竞争性比选采购文件的规定提交足额比选保证金（如果有）。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指竞选人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。竞选人可于提交比选申请文件截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性检查。依据竞争性比选采购文件的规定，从比选申请文件的有效性、完整性和对竞争性比选采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性比选采购文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 比选申请文件签署或盖章 | 按照比选采购文件“第七篇 比选申请文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合比选采购文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围或限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 比选申请文件份数 | 比选申请文件正、副本数量符合竞争性比选采购文件要求。 |
| 3 | 竞争性比选采购文件的响应程度审查 | 比选申请文件内容 | 对竞争性比选采购文件第二篇、第三篇中内容进行响应。 |
|  |  | 竞争性比选有效期 | 比选申请文件及有关承诺文件有效期为提交比选申请文件截止时间起90天。 |

（三）澄清有关问题。比选小组在对比选申请文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求竞选人对比选申请文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。竞选人的澄清、说明或者更正不得超出比选申请文件的范围或者改变比选申请文件的实质性内容。

（四）比选小组要求竞选人澄清、说明或者更正比选申请文件应当以书面形式作出。竞选人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（竞选人为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。

### 二、成交原则

（一）比选小组依照比选文件相关规定对技术和商务均能满足比选实质性响应要求的竞选人所提交的报价进行分值计算，各项品目分值计算依据为：满足资格性、符合性要求且各品目报价最低的竞选人的“报价”为基准价，其价格分为满分。其他竞选人的价格分统一按照下列公式计算（最多保留小数点后2位，四舍五入）：

- （90分）品目一：主要快检设备和实验辅助设备（基准价/竞选人人民币报价）×90%

- ×100

- （10分）品目二：配套检测试剂（基准价/竞选人折扣系数报价）×10%×100

- 并按照得分由高到低的顺序提出3名以上成交候选竞选人，编写评审报告。

（二）若竞选人的报价得分相同，按技术条款的优劣顺序排列；以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列；以上都相同的，现场抽签决定第一成交候选人。

（三）比选小组认为，排在前面的成交候选竞选人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，比选小组可以取消该成交候选竞选人成为中选人的资格，按顺序由排在后面的成交候选竞选人递补，以此类推。

（四）比选人从成交候选竞选人中根据符合采购需求且报价最低的原则确定中选人。

### 三、无效竞标

（一）竞选人不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）竞选人的法定代表人（或其授权代表）或自然人（竞选人为自然人）未参加竞争性比选；

（三）竞选人未按照竞争性比选采购文件的要求缴纳比选保证金（如有）；

（四）竞选人所提交的比选申请文件不按规定签署、盖章；

（五）竞选人的报价超过采购预算或最高限价的；

（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与竞争性比选；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的竞选人，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞选人，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（九）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与竞选的，不得再委托代理商参与竞选。

（十）竞选人的交货期、质量保证期及竞争性比选有效期不满足竞争性比选采购文件要求的；

（十一）竞选人比选申请文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有比选人无法接受的条件。

（十二）竞选人以联合体形式参与竞选的；

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，比选人或者代理机构应当终止竞争性比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性比选适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）报名或递交比选申请文件的竞选人不足3家的；在采购过程中符合要求的竞选人或者报价未超过采购预算的竞选人不足3家的。

## 第五篇  竞选人须知

### 一、竞争性比选费用

参与竞争性比选的竞选人应承担其编制比选申请文件与递交比选申请文件所涉及的一切费用，不论竞选结果如何，比选人和比选代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性比选采购文件

（一）竞争性比选采购文件由比选邀请书、项目技术需求、项目商务需求、竞选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、竞选人须知、合同草案条款、比选申请文件编制要求七部分组成。

（二）比选人（或比选代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选采购文件不可分割的部分。

（三）竞争性比选采购文件的解释

竞选人如对竞争性比选采购文件有疑问，必须以书面形式在提交比选申请文件截止时间1个工作日前向比选人（或比选代理机构）要求澄清，比选人（或比选代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如竞选人未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性比选采购文件。一经进入竞争性比选程序，即视为竞选人已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性比选采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）评审的依据为竞争性比选采购文件和比选申请文件（含有效的书面承诺）。竞争性比选小组判断比选申请文件对竞争性比选采购文件的响应，仅基于比选申请文件本身而不靠外部证据。

### 三、竞争性比选要求

（一）比选申请文件

1、竞选人应当按照竞争性比选采购文件的要求编制比选申请文件，并对竞争性比选采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，比选申请文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2、比选申请文件组成

比选申请文件由第七篇“比选申请文件编制要求”规定的部分和竞选人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，竞选人应按照第七篇“比选申请文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由竞选人自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体形式参与竞选。

（三）竞选有效期：比选申请文件及有关承诺文件有效期为提交比选申请文件截止时间起90天。

（四）比选保证金（本项目无）：

1、竞选人提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、比选保证金”；

2、发生以下情况之一者，比选保证金不予退还：

2.1竞选人在提交比选申请文件截止时间后撤回比选申请文件的；

2.2竞选人在比选申请文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性比选采购文件认可的情形以外，中选人不与比选人签订合同的；

2.4竞选人与比选人、其他竞选人或者采购代理机构恶意串通的；

2.5中选人不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、商务和技术要求等事项签订采购合同的）。

（五）修正错误

若比选申请文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、报价函总价与明细报价表汇总数不一致的，以报价函为准；

2、比选申请文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5、对不同文字文本比选申请文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

竞争性比选小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正竞选人竞标报价，竞选人同意并签字确认后，调整后的竞标报价对竞选人具有约束作用。如果竞选人不接受修正后的报价，则其竞标将作为无效竞标处理。

（六）提交比选申请文件的份数和签署

1、比选申请文件一式两份，其中正本一份，副本一份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、在比选申请文件正本中，竞争性比选采购文件第七篇比选申请文件编制要求中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

（七）比选申请文件的递交

比选申请文件的正本、副本均应密封送达竞选地点，应在封套上注明项目名称、竞选人名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

（八）竞选人参与人员

各个竞选人应当派1-2名代表参与竞选，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（竞选人为自然人）。

### 四、开标

（一）开标应当在竞争性比选采购文件中“竞争性比选公告”确定的时间和地点公开进行。

（二）代理机构可视采购具体情况，延长竞标截止时间和开标时间，但至少在竞争性比选采购文件要求提交比选申请文件的截止时间两日前，将变更时间书面通知所有竞争性比选采购文件收受人。

（三）开标由代理机构主持，邀请比选人、竞选人和有关监督部门代表（监标人）参加，有关监督部门可视情况派人员现场监督。

（四）开标流程

1、宣布比选纪律；

2、宣布比选人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

3、公布在竞选截止时间前递交比选申请文件的竞选人名称；

4、密封情况检查：竞选人可对自己的比选申请文件封装情况进行检查，以确认其比选申请文件密封完好；

5、展示竞选保证金缴款情况（若有）；

6、开启竞选文件顺序：随机开启；

7、开启竞选文件，公布竞选人名称、竞选报价及其他主要内容并记录在案；

8、核验参加比选会的竞选人法定代表人或其授权代表的身份证明；

9、竞选人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在比选记录表上签字确认；

10、比选会结束。

### 五、中选人的确定和变更

（一）中选人的确定

比选代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送比选人确认。比选人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选竞选人中，按照排序由高到低的原则确定中选人，也可以书面授权竞争性比选小组直接确定中选人。比选人逾期未确定中选人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的竞选人为中选人。

（二）中选人的变更

中选人拒绝与比选人签订合同的，比选人可以按照评标报告推荐的成交候选竞选人顺序，确定排名下一位的候选人为中选人，也可以重新开展采购活动。

### 六、成交通知

（一）中选人确定后，将在行采家-电子竞采（https://www.gec123.com/xe/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出的同时，比选代理机构将以书面形式发出《中选通知书》。《中选通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《中选通知书》将作为签订合同的依据。

### 七、签订合同

（一）比选人应当自成交通知书发出之日起二十日内，按照竞争性比选采购文件和中选人比选申请文件的约定，与中选人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性比选采购文件和竞选人的比选申请文件作实质性修改。

中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格，其比选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

（二）竞争性比选采购文件、竞选人的比选申请文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

### 八、比选代理服务费

（一）竞选人中选后向比选代理机构缴纳比选代理服务费，本项目的比选代理服务费按定额2200元（大写：贰仟贰佰元整）收取。

（二）比选代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆鼎创招标代理有限公司

开户行：招商银行股份有限公司重庆观音桥支行

账  号：123911157910105

## 合同草案条款

合同按照行业要求自行拟定。

附件1：

采购合同

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 项目名称 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 二、验收方式 |  |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 1.采购文件及其补遗文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份，需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：  年   月   日                        签约地点：

附件2：

安全环保协议

比选人:重庆市正联实业发展有限公司(以下简称“比选人”)

竞选人：___________________________（以下简称“竞选人”)

为认真贯彻执行《安全生产法》、《环境保护法》等法律法规，全面落实企业安全环保主体责任和比选人（需方）下达的各项安全环保责任目标，遏止各类重特大事故发生，促进生产经营持续，稳定发展，确保完成2025年生产经营目标竞选人（供方）须贯彻实施以下安全责任及环保条款：

1.竞选人必须遵守作业安全规范，配备劳动防护用品，对作业人员进行安全和环保教育，遵守比选人安全管理规定，服从比选人安全人员安全管理。

2.特殊工作时，如灭蚊、灭蝇等，需提前提供灭杀方案及使用药品的情况。

3.竞选人工作现场由竞选人安全管理人员负责，垃圾、废弃物等放在比选人指定位置，不得随意乱放。

4.为了加强现场安全管理，比选人、竞选人安全管理人员要到现场不定期巡检，检查现场违章行为，督促竞选人人员佩戴工牌，正确使用劳动防护用品，对于违章行为要立即制止。不听劝阻的立即让其离开现场，竞选人应按每当事人/每次支付200元违约金，按每安全负责人/每次支付500元违约金。

本协议经甲乙双方签字盖章后生效。本协议为主合同附件，与主合同具有同等法律效力。

比选人: (盖章)                                    竞选人：（盖章）

比选人负责人:(签字)                                竞选人负责人：（签字）

年    月    日                                     年    月    日

附件3：

廉 洁 协 议

项目名称：

甲方:重庆市正联实业发展有限公司

乙方:____________________

为加强重庆市江南城市建设发展（集团）有限公司及其控股的各下属公司在经济活动中的廉政建设，规范经济活动、防止发生谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人合法权益，根据国家法律法规及公司有关政策，订立本廉洁协议。

一、甲方廉洁要求

甲方经济活动中的工作人员及相关人员，在经济合同签订及履行过程中应严格遵守以下规定：

(一)甲方人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣、现金、有价证券、支付凭证、贵重物品等。

(二)甲方人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得在乙方报销任何应由其个人支付的费用。

(三)甲方人员不得参加可能对公正开展业务有影响的宴请和娱乐活动。如甲方人员确因实际情况须参加宴请、进行娱乐活动的，须事先按行政隶属关系获得上一级批准。

(四)甲方人员不得要求或者接受乙方为其住房装修或设计、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

(五)甲方人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同约定以外的材料和设备。

(六)甲方人员不得以任何理由利用职务之便以提供中标便利或泄露公司招标过程中的保密信息等形式与乙方串通，谋取不正当利益。

二、乙方廉洁要求

乙方应与甲方保持正常的业务往来，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并严格遵守以下规定：

(一)乙方有义务监督甲方员工廉洁从业，对违反者，有向甲方反馈和举报的义务和权利。

(二)乙方主动如实向江南发展集团报备是否与江南发展集团员工或亲属存在直接或者间接的亲属关系，是否有江南发展集团离职员工担任重要岗位。如未进行报备的，甲方有权解除双方合作的主合同并追究违约责任。

(三)乙方主动如实向江南发展集团通报是否与江南发展集团员工或亲属直接或间接出资参股公司、挂靠公司存在关联关系。如未进行报备的，甲方有权解除双方合作的主合同并追究违约责任。

(四)乙方不得向甲方员工及其亲属或其请托人、代理人提供好处费、回扣、现金及有价证券、支付凭证、贵重礼物等。

(五)乙方不得与江南发展集团员工就标底、其他单位的投标书等商业秘密及合同中的质量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

(六)乙方不得给江南发展集团员工或亲属报销其个人费用，或邀请外出旅游和进入营业性娱乐场所，或提供住房装修或设计、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国便利等。

(七)乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

(八)乙方不得与江南发展集团员工就工程、合同招标等经济活动进行私下商谈或者私下达成协议。

(九)乙方应当确保乙方人员了解并自觉遵守本准则，发现乙方任何人员有向甲方员工行贿倾向、建议或行为的，应予以制止、批评教育。乙方发现甲方员工有索贿、受贿行为的，应坚决拒绝，并向甲方领导或审计部门举报。

三、责任条款

(一)甲方发现乙方有违反本协议或者乙方向甲方员工及其亲属行贿，被查出属实的，甲方有权选择同时或者单独选择以下行动：

1.甲方将乙方列入黑名单，以后再次合作将受到限制；

2.甲方单方面宣布主合同终止或解除，同时追究乙方的法律责任；

3.乙方承担主合同总价款的20%作为违约金支付给甲方，乙方赔偿甲方遭受的直接和间接损失，甲方有权在应付款中直接扣除或另行向乙方追索。

(二)乙方如发现甲方有违反上述协议者可向江南发展集团纪检工作室投诉举报，甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方在同等条件下给予承接后续业务合作的优先邀请投标权。举报方式如下：

举报电话：023-62761265

四、本廉洁协议作为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力，自双方签字盖章后生效。

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| (或委托代理人)： | (或委托代理人)： |
| 签约日期： 年 月 日 | 签约日期： 年 月 日 |

## 第七篇  比选申请文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

（二）其他技术资料（格式自拟）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它商务优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

（二）保证金缴纳证明材料（如有要求）

### 一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

竞争性比选报价函

（比选代理机构名称）：

我方收到                            （项目名称）的竞争性比选采购文件，经详细研究，决定参加该项目的竞选。

- 1、愿意按照竞争性比选采购文件中的一切要求，提供本项目的交货及服务，项目报价为：

- 1.1“品目一：主要快检设备和实验辅助设备”比选人民币报价大写：     元；比选人民币报价小写：      元。

- 1.2“品目二：配套检测试剂”比选折扣系数报价大写：    ；比选折扣系数报价小写：    。

2、我方现提交的比选申请文件为：比选申请文件正本 1 份，副本 1 份。

3、我方承诺：本次竞选的有效期为提交比选申请文件截止时间起90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性比选采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、我方若成为中选人，将按照最终竞选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

7、我方同意按竞争性比选采购文件规定，如果我方成为中选人，保证在接到成交通知书后，向比选代理机构交纳竞争性比选采购文件规定的比选代理服务费。

8、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

竞选人（公章）或自然人（竞选人为自然人）签署：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

品目一报价明细表

项目名称：

单位：元

| 序号 | 名称 |  | 品牌、型号规格 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 主要快检设备 | 食品安全综合分析仪 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  | 重金属快速检测仪 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  | 手持式ATP荧光检测仪 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  | 肉类水分检测仪 |  |  |  |  |  |
| - 5 | 实验辅助设备 | 离心机 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  | 水浴锅 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  | 涡旋振荡器 |  |  |  |  |  |
| - 8 |  | 样品浓缩仪 |  |  |  |  |  |
| - 9 |  | 超声波清洗机 |  |  |  |  |  |
| - 10 |  | 食品搅碎机 |  |  |  |  |  |
| - 11 |  | 食品检测工具箱 |  |  |  |  |  |
| - 12 |  | 食品采样箱 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.竞选人应完整填写本表；

2.该表可拓展。

竞选人名称（公章）：

年     月    日

品目二报价明细表

项目名称：

| 序号 | 检测方向 | 检测内容（包括但不限于） | 最高单价限价 （元/次） | 折扣系数报价 | 折后单价报价（元/次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 果蔬类 | 农药残留情况 | 1 |  |  |
| 2 | 畜禽肉 | 盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、磺胺类、喹乙醇代谢物等物质是否超标 | 86 |  |  |
| 3 | 水产类 | 氯霉素（水产）、孔雀石绿（水产）、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物等物质是否超标 | 200 |  |  |
| 4 | 非法添加及其他 | 亚硝酸盐、甲醛（水发产品）、二氧化硫、吊白块、面制品铝（明矾）、硼砂等物质是否超标 | 18 |  |  |
| 5 | 常规检测 | 大米、鸡蛋等新鲜度是否合适；鸡蛋氟苯尼考、黄曲霉素B1等物质是否超标；食用油酸价、过氧化值等是否处于国家食品安全范围 | 100 |  |  |
| 6 | 洁净度及微生物 | 洁净度及微生物 | 33 |  |  |
| 7 | 重金属 | 水产、粮食中铅镉等金属含量是否超标 | 40 |  |  |

注：

1.竞选人应完整填写本表；

2.该表可拓展；

- 3.若供应商按照7折进行报价，则折扣应当填报为0.7。

竞选人名称（公章）：

年     月    日

### 二、技术部分

（一）技术响应偏离表

项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、本表即为对本项目“第二篇  项目技术需求”中所列条款进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；如未逐条填写或未填写差异说明，但在比选申请文件其余地方能逐条体现响应本比选采购文件技术需求，视同“无差异”，不作为废标条款。

3、本表可扩展；

4、可附相关技术（服务）支撑材料。（格式自定）

（二）其他技术资料（格式自拟）

### 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目名称：

| - 序号 | - 竞选商务需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；如未逐条填写或未填写差异说明，但在比选申请文件其余地方能逐条体现响应本比选采购文件商务需求，视同“无差异”，不作为废标条款。

3、本表可扩展。

（二）其它商务优惠承诺（格式自定）

### 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （比选代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （竞选人名称）任    （职务名称）职务，是（竞选人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（竞选人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署比选申请文件的可不填写法定代表人电话和电子邮箱）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （比选代理机构名称）：

（竞选人法定代表人名称）是                    （竞选人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 竞选人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（竞选人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署比选申请文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署比选申请文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

项目名称：

致                   （比选代理机构名称）：

（竞选人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受比选人、比选代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的竞选人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（竞选人公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证明文件（如有）

### 五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

（二）保证金缴纳证明材料（如有要求）

（结束）