重庆医科大学附属口腔医院合同外

比选公告《SB2025011》（第二次）

| 事项名称 |  | 检验科用设备一批 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、需求内容 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 电解质分析仪 | 无 | 台 | 1 |  |
| 2 | 高清高像素显微镜 | 无 | 台 | 1 |  |
| 3 | 离心机 | 无 | 台 | 1 |  |
| 4 | 医用冷藏冷冻箱 | 无 | 台 | 1 |  |
| 二、参数要求： - （一）电解质分析仪 - 1.测定项目：K、Na、Cl、Ca、PH； - 2.测量技术：离子选择电极法； - 3.测量范围及精度： - 测量项目 测量范围 分辨率 - K +0.5~20mmol/L 0.01mmol/L - Na+ 30~200mmol/L 0.1mmol/L - Cl﹣ 30~200mmol/L 0.1mmol/L - Ca+ 0.1~6.0mmol/L 0.01mmol/L - PH 4-9PH 0.01 - 4.适用样品：血清、血浆、全血或其它组织体液； - 5.故障诊断：自动监控诊断液流、电极性能和保养情况，并作出相应提示 - 5.出报告时间：≤1分钟； - 6.采样针：全自动正向清洗，清洗流路含供液、吸液和冗余液体回流； - 7.自动进样盘：进样盘自动读取试管上标记的条码信息，样品随意放置在进样盘的任何位置，仪器自动检测，无需人为设置； - 8.彩色高清晰触摸屏，人机互动式菜单，故障自动报警及排除； - 9.打印：仪器内置打印机，可同步打印测试结果；可打印质控图表和检测项目参考范围 - 10.进样一次可测量和计算K、Na、Cl、iCa、nCa、TCa、pH五项七参数； - 11.质控：多点质控，具有校正、统计功能； - 12.电极：真正免维护，钾钠氯钙锂pH电极无需更换内充液触点式电极，电极不需要传导线和主机连接； - 13.试剂：国际通行的全封闭试剂包； - 14.具有RS232通讯接口，可连接LIS系统进行数据管理； - 15.进样器：直接与主机连接，无需外接电源，也无需安装任何驱动程序 - 16.质保：≥3年（常用耗材单独报价） - （二）高清高像素显微镜 - 1.光学系统：无限远光学系统，放大倍数40X-1000X，可扩展荧光、暗场、相差多功能显微观察 - 2.目镜观察筒：铰链式三目头观察筒，30°倾斜，双目瞳距调节范围覆盖53mm-75mm，目镜筒内有内置式橡胶防脱落装置 - 3.目镜：大视野高眼点目镜，10X视场数22mm，双边目镜视度可调±5 - 4.无限远平场消色差物镜，物镜平场范围≥25mm：4X/0.1工作距离：21.5mm、10X/0.25工作距离：7.5mm、40X/0.65工作距离：0.65mm、100X/1.25（oil）工作距离：0.185mm - 5.物镜转换器：内倾式多孔转换器，带防霉装置，转换器定位稳定性≤0.005mm - 6.双层移动式载物台：尺寸≥210mm×140mm；移动范围≥76mm×50mm - 7.粗微调焦系统：显微镜左右两侧均带有粗微动同轴调焦，带锁紧和限位装置,微调焦格值≤2μm，粗调焦行程每圈≥40mm，微调焦行程每圈≤0.2mm，调焦范围≥24mm，微调机构空回应≤0.003mm - 8.照明系统：采用LED光源，亮度可调，使用时间≥3万小时 - 9.聚光镜：阿贝聚光镜，可上下升降，NA1.25，带有可变光阑、齿轮、齿条调节机构，聚光镜可有4X、10X、40X、100X刻度，配合物镜使用 - 10.配品牌摄像头：传感器≥1/1.8英寸大尺寸芯片；分辨率≥630万真实物理像素；像元尺寸2.4μm×2.4μm；USB3.0Micro-B型接口 - 11.配套软件：软件整合了图像处理软件动态图像采集处理以及静态图像处理的主要功能，软件包含用户管理、权限分配及审计追踪功能。软件系统可以多种格式，多种时长方案对动态图像进行即时拍摄，定时拍照，实时拍照和录像。实时大图拼接以及实时景深叠加功能，支持叠加偏移校正；多图比对功能，样品同一视野可以同屏多图比对，并有标注功能，清晰比对同一位点的图像细节。软件终身免费升级使用。 - 12.质保：≥3年（耗材单独报价） - （三）离心机 - 1.最高转速：≥5000r/min；最大离心力≥5200g。 - 2.变频电机，微电脑控制，触摸式按键，LCD显示屏。 - 3.全钢机身、不锈钢离心室，电子安全门锁控制。 - 4.具有程序储存功能，升降速可调。 - 5.故障自动诊断，运行中可改变转速，离心力，时间，等参数。 - 6.采用三轴陀螺仪全程动态监测平衡状态。 - 7.配置：7ml真空管水平转子(转子盖需具备第三方气密性检测报告) - 8.RCF可直接设定及显示，无需RPM/RCF换算。 - 9.所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。 - 10.整机质保≥3年（常用耗材单独报价）。 - （四）、医用冷藏冷冻箱 - 1.用途：用于试剂、室内质控、室间质评及HIV初筛阳性样本等检测相关物资或样本的储存。 - 2.有效容积≥300升，其中冷藏室占总有效容积的60%以上。 - 3.制冷系统：独立控制上下冷藏室、冷冻室。 - 4.控温系统：微电脑控制，冷藏温度范围2~8℃,冷冻温度覆盖-10~-26℃可设定，显示精度1℃,温度可根据实际需求设定。 - 5.温度显示：高清晰LCD数字温度显示，冷藏温度和冷冻温度同时显示。 - 6.报警功能：具有高低温报警、传感故障报警等多种报警功能。 - 7.箱体配置：冷藏室内≥3层钢丝搁架，间距可调节；冷冻室配置≥3个抽屉。 - 8.注册要求：产品具有医疗器械注册证。 - 9.冷藏室冷冻室各标配≥1个测试孔。 - 10.门体带暗锁设计，可加配锁扣增加外挂锁。 - 11.整机质保≥3年（常用耗材单独报价）。 - 供应商资质：1.营业执照2.所投产品属医疗器械的，须具有所提供产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》或者《一类医疗器械备案凭证》，若注册证或备案凭证有附件的，还须提供附件（提供注册证复印件，注册证有附件的还须提供注册证附件复印件）。 - 3.所提供产品属三类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》；所提供产品属二类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（提供许可证复印件或备案凭证复印件）。 - 四、报价要求 1.报价包含运输、安装、培训等一切费用，验收合格后付款。 2.报价（及相关资料需盖公章后以PDF或图片电子版）发送：sjk806@163.com，报价表需写上《SB2025XXX》、联系人及电话。 |  |  |  |  |  |
| 五、挂网时间：2025年5月20日至2025年5月23日止 |  |  |  |  |  |
| 六、评选方法: 供应商一次性报价,医院进行评审后综合选取。 |  |  |  |  |  |
| 七、联 系 人：（技术）杨老师88860156;（采购）李老师88860199。 |  |  |  |  |  |