需求描述文件

SJKZCY202608

一、采购内容

| 序号 | 项目名称 | 采购数量（人份） | 采购预算 （万元） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HIV快速检测试剂 | 94000 | 18.8 | 中央转移资金 | 最新批次 |
| 合计 |  |  | 18.8 |  |  |

二、资格条件

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

- 生产厂家应具有投标产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》和《中华人民共和国医疗器械生产许可证》；投标人为经销商，需提供所投产品的医疗器械注册证和医疗器械生产许可证，须具备有效的《医疗器械经营许可证》（需包含体外诊断试剂）和厂家授权证明书。

- 三、招标项目技术需求

（一）HIV快速检测试剂

1.原理：胶体金免疫层析法。

2.包被抗原：至少包被及标记抗原gp36、gp41、gp120。

3.标记物：HIV1+2混合型。

4.室温保存，适应全血、血清、血浆样本检测；快速法，操作方便，检测快速（从开始实验到得出结果在30分钟以内）。

5.板式，50或100人份/盒，包装应满足可单人份使用要求。

6.储藏温度：4℃～30℃。

7.货物在国内市场有批量使用,最近3年以来，HIV快检试剂经国家疾控中心质量评估结果：敏感性100%，特异性≥99.30%，功效率≧99.56%。（提供近三年报告复印件并加盖供应商鲜章）。

8.用国家参考品或经国家参考品标化的企业参考品进行检定：20份阳性参考品不得出现假阴；20份阴性参考品假阳性不得多于2份；S1-S3阳性反应不得少于1份，且S1为阴性反应；平行测定10次，结果应为阳性，显色均一。

9.甲肝、乙肝、TP、类风湿因子阳性血清、以下物质浓度范围内（血红蛋白≤178g/L；胆红素≤1.6mg/100ml；甘油三酯≤200mg/ml；胆固醇≤200mg/ml）均不产生干扰。

10.具有良好的密封性和防潮性，破损率不得超过国家规定标准。

11.试剂有效期≥20个月，且产品到货日期距失效期不少于18个月。

12.含样本稀释液/辅助液、一次性塑料吸管、采血针。

13.生产厂家或产品具有ISO13485认证、WHO PQ认证、CE认证中的至少一项。

14.需提供近三年中国食品药品检定研究院出具的检验合格报告，每年至少2批；

- 15.根据国家卫生健康委临床检验中心在2025年度的《感染性疾病抗原抗体快速检测室间质量评价结果报告》中，累计统计客户使用数量≥200家（提供国家室间质评结果报告并加盖供应商鲜章）。

16.中标供应商需提供样品及相关资质原件供采购人审查。若样品质量不达标或无法提供资质原件审查的，采购人有权更改中标结果。

注：投标人需确保所投产品完全符合第1-16条全部要求，并在投标文件中逐条响应，同时按要求上传全部证明材料及产品说明书并加盖供应商鲜章，若有差异需单独提交差异说明文件。

四、交货期、交货地点及验收方式

（一）交货期

成交供应商应在采购合同签订后分批次交货，待收到通知后7日内交货。

- 交货地点

- 指定送货地点（沙坪坝辖区内27家医疗机构）。

- 验收方式

1.货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2. 成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

3. 成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等。

（四）质量及服务保证

1.供货要求：成交供应商严格根据采购方需求供货，保证及时提供充足的货源。配合采购方做好验收入库手续，所供每批产品必须出具送货清单、发票（发票类型：增值税普通发票）、检验报告或冷链记录（如有），送货清单要求项目齐全，货单一致，并随货同行，否则不予以验收入库；承担配送所产生的一切费用。

2.产品的有效性：成交供应商须具备良好的储存及运输条件，并根据国家法律法规的规定以及行业标准等要求进行储存与运输；成交供应商所提供产品为有效期内的最新产品（产品送达时间至效期结束应在该产品效期时间2/3以上），若出现效期临近产品，成交供应商有义务无条件更换，保证产品在采购方使用时安全有效。

3.产品质量保证：为了保证产品质量安全可靠，所有产品须在“重庆药品和医用耗材招采管理系统”上有挂网的产品（除“重庆药品和医用耗材招采管理系统”未挂网,一旦挂网，成交供应商立即通知采购方改平台下单采购（备案采购）。若成交供应商超出医疗器械经营企业许可经营范围销售产品、提供虚假或过期资质材料、销售假冒伪劣产品或产品质量出现问题，引起医疗纠纷或导致采购方受到相关行政主管部门处罚，成交供应商务必积极配合采购人解决问题，同时承担相应的经济和法律责任。

（五）其他要求：

1.若所投产品属于第三类医疗器械的，应提供《医疗器械生产（经营）企业许可证》；若所投产品属于第二类医疗器械的，应提供第二类医疗器械的备案证明（可提供《第二类医疗器械经营企业备案证》或营业执照（应有具备经营或销售第二类医疗器械的相关内容）。

2.若所投产品属于第二类或第三类医疗器械的，应提供中国境内合法的《医疗器械注册证》。

（六）报价要求：

本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、安装调试费、装卸费、培训费、保险费、税费（含关税）等所有费用。报价超过采购预算的，报价无效。

- 五、售后服务

投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（一）电话咨询

投标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（二）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在8小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

六、付款方式

项目服务签订合同并完成经验收合格后，根据交付情况分批次支付。

七、联系方式

采购人：重庆市沙坪坝区疾病预防控制中心

联系人：徐老师

联系电话：02365052979

地  址：沙坪坝区天星桥街道都市花园西路121号

八、其它有关规定

1、凡有意参加谈判的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在行采家数智采购服务平台·网上询价网上下载查看本项目需求文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

2、无论谈判结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由其自行承担。

九、评选方法

最低价评审法。已入围评审的报价供应商，选择报价最低的成为成交供应商；未入围的报名供应商不参与评审。若供应商的报价价格相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按平台推荐顺序确定最终成交供应商。不符合特定资格条件的供应商不参与评审。

十、其他

1、供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

十一、供应商提交响应文件

1、供应商线上报名、报价时需上传盖章后的电子文档一份，所有资料制作成一份电子文档上传，上传多份文件视为无效，按弃标处理。

2、采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

3、供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行弃标处理。

4、中标供应商需保证所投产品为正品检测试剂，并提供相关证明，如中标后无法提供正品证明，采购人有权更改中标结果。

投标报名表

重庆市沙坪坝区疾病预防控制中心：

我公司已从行采家获取招标文件电子稿，并将按照招标文件规定的有效时间内参与投标。

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标单位全称 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 传真 |  |
| 手机 |  |

请如实填写本表，并在获取报名表截止时间前将电子版上传到行采家，联系电话：023-65052979 ，联系人：徐老师

投标人（盖章）：

年   月   日

供应商编制响应文件要求

- 报价

（一）报价函

# 报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的谈判采购文件，经详细研究，决定参加该项目的谈判。

1、愿意按照谈判采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：         元整；人民币小写：       元。

2、我方承诺：本次谈判的有效期为120天。

3、我方完全理解和接受贵方谈判采购文件的一切规定和要求及评审办法。

4、在整个谈判采购过程中，我方若有违规行为，接受按照相关法律规定给予惩罚。

5、我方若中选，将按照谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 2111 |  |  |  |  |  |
| # 22 |  |  |  |  |  |
| # 13 |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |  |
| # 6 |  |  |  |  |  |
| # 7 |  |  |  |  |  |
| # 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| # 9 | 各种税费 |  | / |  |  |
| # 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| # 11 | …… |  | / |  |  |
| # 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年   月   日

- 服务方案

服务方案（格式自定）

- 资格条件及其他

按照采购文件要求提供复印件

- 其他应提供的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

五、（一）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

投标人：

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（二）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：

若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

六、基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致	（采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年  月 日

六、诚信声明

诚信声明

采购项目名称：

致：（采购机构名称）

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

结 束