- 询价采购文件

项目编号：CQZH25019

项目名称：荣昌区中医院泌尿外科专科器械一批采购

采 购 人：重庆市荣昌区中医院

代理机构：重庆展辉招标代理有限公司

- 2025年4月

目录

第一篇  询价邀请书	3

一、询价采购内容	3

二、资金来源	3

三、询价资格	3

四、询价相关说明	3

五、保证金	4

六、其它有关规定	5

七、联系方式	6

第二篇  询价项目技术（质量）需求	7

一、采购需求一览表	7

二、采购需求内容	8

三、采购相关要求	12

第二篇  询价项目技术（质量）需求	13

一、交货时间、地点及验收方式	13

二、质量保证及售后服务	13

三、报价要求	15

四、付款方式	15

五、知识产权	15

六、培训	15

七、其他	15

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止	16

一、采购程序	16

二、评定成交的标准	17

三、无效报价	17

四、采购终止	18

第五篇  供应商须知	19

一、询价费用	19

二、询价采购文件	19

三、报价要求	19

四、成交供应商的确定和变更	20

五、成交通知	21

六、关于质疑	21

七、签订合同	22

八、项目验收	22

九、采购代理服务费	22

第六篇  合同草案条款	23

第七篇  响应文件格式要求	27

一、经济部分	28

二、技术部分	30

三、商务部分	32

四、资格条件及其他	35

附件1：投标人信息卡	40

附件2：重庆展辉招标代理有限公司采购文件发售登记表	41

第一篇  询价邀请书

重庆展辉招标代理有限公司（以下简称：代理机构）接受重庆市荣昌区中医院的委托，对荣昌区中医院泌尿外科专科器械一批采购项目进行询价采购，欢迎有资格的供应商前来参加询价。

### 一、询价采购内容

| 序号 | 项目名称 | 采购限价 （元） | 投标保证金 （元） | 成交供应商 （数量） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荣昌区中医院泌尿外科专科器械一批采购 | 357134 | 5000 | 1 |

### 备注：所投产品只能为中国境内产品。

### 二、资金来源

自筹资金。

### 三、询价资格

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（三）本项目的特定资格要求：

- 1、投标产品属于一类医疗器械的，应提供有效期内的《第一类医疗器械生产备案凭证》及《第一类医疗器械备案信息表》（提供备案凭证及备案信息表复印件）；

- 2、投标产品属于二类或三类医疗器械的，应具有投标产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》（提供注册证复印件）；

- 3、如果投标人不是所投标产品制造商，投标产品属二类医疗器械的，投标人须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》；投标产品属三类医疗器械的，投标人须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》（提供许可证复印件或备案凭证复印件）。

- 四、询价相关说明

（一）凡有意参加询价的供应商，请在行采家（https://www.gec123.com/）下载本项目采购文件以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有采购内容。

（二）采购文件公告期限

自公告发布时间不少于三个工作日。

（三）报名及采购文件发售

1.报名和采购文件发售期：2025年4月9日至2025年4月14日18:00时。

2.采购文件售价：人民币300元/份（售后不退）。

3.报名及采购文件购买方式：

在报名和采购文件发售期内供应商扫描二维码缴纳报名费，填写《重庆展辉招标代理有限公司采购文件发售登记表》，将发售登记表扫描件发送至邮箱404088077@qq.com，邮件主题为：项目名称+供应商单位名称报名资料。

（四）供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

1.按时递交了响应文件。

2.登记递交《重庆展辉招标代理有限公司采购文件发售登记表》。

3.按时足额缴纳了投标保证金。

（五）响应文件递交开始时间：2025年4月15日北京时间9:00

（六）响应文件递交截止时间：2025年4月15日北京时间9:30

（七）询价开始时间：2025年4月15日北京时间9:30

（八）询价地点：重庆展辉招标代理有限公司（重庆市荣昌区昌龙大道37号瑞尔国际3号楼808）。

### 五、保证金

（一）保证金递交

1.供应商须按本项目规定的保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇“一、询价邀请书”），由供应商从其基本账户将保证金汇至以下指定账户，保证金的开始缴纳时间为采购公告发布之日，保证金的到账截止时间为响应文件递交截止时间，供应商应在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“投标保证金—CQZH25019”，不按要求填写备注和缴纳保证金入指定账户视为无效投标，由供应商自行承担。

投标保证金缴纳账户：

户  名：重庆展辉招标代理有限公司

开户行：中国工商银行重庆荣昌支行

账  号：3100097109200134460

各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或汇款的时间要求；请供应商使用网银及柜台转账方式缴纳保证金，本项目不接收柜台现金存款、结算卡、刷POS机及通过第三方支付平台缴纳保证金（如：微信支付、支付宝等方式），如果由于供应商未按以上约定方式缴纳保证金导致无法采购和无法退付保证金等后果由供应商自行承担。

2.为了方便保证金的核查与退还，供应商递交响应文件时需同时递交以下材料：

①递交投标保证金银行转账凭据加盖投标人公章。

②递交“投标人信息卡”（格式详见附件）。

③递交《重庆展辉招标代理有限公司采购文件发售登记表》。

注：以上资料单独递交，不需要密封。

3.保证金必须按采购文件规定的时间和金额缴纳。

（二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在中标通知书发出后，由重庆展辉招标代理有限公司在5个工作日内退还至供应商的来款账户上。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商和采购人签订合同后，由重庆展辉招标代理有限公司在5个工作日内退还至成交供应商的来款账户上。

3.项目流标的投标保证金，由重庆展辉招标代理有限公司在开标结束后5个工作日内退还至供应商的基本账户上；未参与投标的供应商的投标保证金，由重庆展辉招标代理有限公司收到手持件后，5个工作日内退还至供应商的来款账户上。

特别提醒：为确保投标保证金按规定时间退还，自采购合同签订之日起2个工作日内，成交供应商应将合同原件送达采购代理机构，否则造成保证金延迟退还，责任自负。

### 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，只允许其中一家供应商参与本次采购活动。

（二）同一合同项（分包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加询价；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审小组按照询价文件规定的方式确定一个参加询价的供应商，询价文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他响应无效。本项目核心产品为电子输尿管肾孟镜（软镜）。

（三）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与采购的，不得再委托代理商参与采购。

（四）本项目在响应文件提交截止时间前发布的采购文件及补遗文件（如果有）一律在行采家（https://www.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目采购文件、补遗文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体响应，否则按无效处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

### 七、联系方式

（一）采购人：重庆市荣昌区中医院

1.联系人：唐老师

电  话：023-46251760

地  址：重庆市荣昌区昌州街道黄金大道167号

（二）采购代理机构：重庆展辉招标代理有限公司

1.业务联系人：于老师

电  话：15998966652

2.保证金退还联系人：秦老师

电  话：18223307573

地  址：重庆市荣昌区昌龙大道37号瑞尔国际3号楼808

- 第二篇  询价项目技术（质量）需求

一、采购需求一览表

| 器械 类别 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价限价（元） | 总价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 腹腔镜器械 | 绝缘组织分离钳 | Φ10*330mm±5mm 90°大型分离钳 | 1 | 把 | 1260 | 1260 |
|  | 绝缘有齿抓钳 | Φ5*330mm±5mm 细齿无损伤抓钳 头长30mm±2mm | 1 | 把 | 1100 | 1100 |
|  | 绝缘组织分离钳 | Φ5*330mm±5mm 弯 头长17mm±2mm分离钳 | 2 | 把 | 2200 | 4400 |
|  | 绝缘剪刀 | Φ5*330mm±5mm(刀锋带齿)弯剪刀（双动） | 1 | 把 | 1100 | 1100 |
|  | 绝缘有齿抓钳 | Φ5*330mm±5mm（带锁） | 1 | 把 | 1280 | 1280 |
|  | 气腹针 | Φ2.5*120mm±2mm | 1 | 支 | 300 | 300 |
|  | 三通充水器 | 按钮式（φ5mm φ10mm 两种规格可换） | 1 | 把 | 1344 | 1344 |
|  | 高频线 | 双极 | 1 | 根 | 450 | 450 |
|  | 绝缘有齿抓钳 | Φ5*330mm±5mm 双极双动，细齿中空 | 1 | 把 | 2800 | 2800 |
|  | 持针钳 | Φ5*330mm±5mm （钛合金材质，O型） | 1 | 把 | 1500 | 1500 |
|  | 持针钳 | Φ5*330mm±5mm（钛合金材质，V型） | 1 | 把 | 1600 | 1600 |
| 输尿管肾镜器械 | 抓取钳 | 4.5Fr*600mm±5mm | 2 | 把 | 3000 | 6000 |
|  | 手术内窥镜（等离子电切镜） | 通用型 | 1 | 把 | 50000 | 50000 |
|  | 电子输尿管肾孟镜（软镜） （核心产品） | 通用型 | 5 | 根 | 40000 | 200000 |
|  | 输尿管肾镜（硬镜） | 通用型 | 2 | 根 | 42000 | 84000 |

二、采购需求内容

手术内窥镜（等离子电切镜）技术参数要求

1、可连续进出水冲洗对流，用于经尿道对前列腺进行切割与凝血；

2、内窥镜：物镜前保护片采用光洁耐磨的蓝宝石材料，视场内装有三角形方向标；

3、内窥镜镜体外径≤4毫米，内窥镜工作长度310mm，视向角30°或12°，视场角≥60°；

4、照度≥1500lx，分辨率不低于6.25lp/mm，光学镜的有效景深范围：3mm-50mm；

5、操作器（手件）：被动式；

6、内鞘：周径≤8mm、可360°旋转；

7、外鞘：周径≤9mm，带进出水开关；

8、闭孔器：与内鞘配套使用；

9、属于Ⅲ类医疗器械；

10、高清最佳视野的工作距离为20-40mm；

11、需搭配医院已有等离子主机以及等离子耗材使用（思迈SMNKJ）；

12、质保期：≥1年。

手术内窥镜（等离子电切镜）配置清单

| 序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作手柄 | 被动式 | 1个 |
| 2 | 内鞘 | 24Fr(可360°旋转) | 1支 |
| 3 | 外鞘 | 26Fr（带进出水开关） | 1支 |
| 4 | 内窥镜 | 12° | 1支 |
| 5 | 闭孔器 |  | 1支 |
| 6 | 冲洗瓶接头 |  | 1个 |
| 7 | 冲洗瓶 |  | 1个 |
| 8 | 消毒盒 |  | 1个 |

输尿管肾镜（硬镜）技术参数要求

- 视向角：0°

- 视场角：≥75°

- 头部最细端外径：≤Fr8.5

- 中间：≤Fr11.7

- 尾部：≤Fr13.4

- 景深范围：3～20mm

- 工作长度：≥425mm

- 器械通道：≥F6

- 采用整体高强度合金钢镜管

- 质保期：≥1年

电子输尿管肾盂软镜主机系统技术参数要求

| 序号 | 项目 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 | 电子输尿管肾盂软镜主机系统 |
| 1.1 | 设备数量 | 1套 |
| 1.2 | 设备用途 | 主机：用于电子内窥镜连接，电子内窥镜图像处理，以及为电子内窥镜提供照明。 软镜：经尿道插入输尿管、肾盂内，或经皮插入肾盂内，用于对尿道，肾盂，膀胱的成像，诊断和治疗，为可重复使用电子软镜。 |
| 2 | 可重复电子输尿管软镜 |  |
| 2.1 | 视向角 | ≥0° |
| 2.2 | 视场角 | ≥120° |
| 2.3 | 景深 | 2-50mm |
| 2.4 | 尖端部外径 | ≤7.2Fr |
| 2.5 | 尖端部设计 | 锥形头端 |
| 2.6 | 插入部外径 | ≤8.5Fr |
| 2.7 | 工作长度 | ≥670mm |
| 2.8 | 器械通道 | ≥3.6Fr |
| 2.9 | 弯曲角度 | 上弯≥270°，下弯≥270° |
| 2.10 | 使用次数无限制，消毒次数无限制 | 具备 |
| 3 | 电子输尿管软镜主机 |  |
| 3.1 | 输出接口 | 包括但不限于：DVI×1，HD-SDI×2 |
| 3.2 | 一体式内窥镜控制器图像尺寸 | ≥21寸高清画质 |
| 3.3 | 具备录像和拍照存储功能 | 标配≥64G高速U盘，也可换接SD卡或图像工作站 |
| 3.4 | 拥有特殊角度锁定机构，镜体末端可弯曲至≥270°，更方便地观察和处理结石 | 具备 |
| 3.5 | 独立吸引阀，可单手操作，便于清洗消毒 | 具备 |
| 3.6 | 生产体系和服务体系经过ISO13485审核 | 具备 |
| 4 | 配置清单 | 数量 |
| 4.1 | 电子内窥镜控制器 | 1套 |
| 4.2 | 一体式电子内窥镜控制器（21寸高清屏） | 1台 |
| 4.3 | 转接座 | 1只 |
| 4.4 | 高清摄像头 | 1个 |
| 4.5 | 聚焦导光束 | 1根 |
| 5.1 | 电子输尿管肾盂镜 | 5支 |
| 5.2 | 消毒器械盒 | 5个 |

电子输尿管肾孟镜（软镜）产品质量保证期：

1、主机质保3年，镜子质保1年。质保期自买卖双方共同验收合格之日起计算。(5条可重复消毒使用电子输尿管软镜配备医用一体式内窥镜控制器2台（内窥镜控制器2台，卖方不收取费用）；

2、1年质保期内电子输尿管软镜出现损坏则是以旧换新，厂家须在中国境内有备件库，并在西南地区有专职维修人员（提供相应证明文件）；

3、维修响应时间≤2小时，维修到场时间≤8小时。质保期内外（包括休息日和节假日）均能派出维修工程师到达现场维修；

4、质保期内每年免费提供维修保养≥2次，并向买方提供标准维修保养报告。故障48小时未修复提供备用机；

5、质保期内软镜故障均由供应商承担；

6、第二年新增软镜的价格不超过1.5万元/条。

三、采购相关要求

1、成交供应商提供的设备须为全新产品，并对运输、装卸过程中的设备损坏或因安装调试错误所导致的设备损坏等承担全部赔偿责任；

2、响应的产品，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求，国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准规定；

3、成交供应商必须严格执行含有强制性条款的国家标准；

4、成交供应商所供产品均有生产厂家、生产地、出厂日期、产品合格证、检验报告等相关技术资料；

5、违约责任：因成交供应商原因（不可抗力因素除外）造成逾期到货的，每逾期交货1个日历日，中标人按合同总额的0.1%赔偿给采购人；若逾期超过30个日历日，采购人有权单方面解除合同（由此产生的一切损失由中标人自行承担）。

注：供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价文件其他条款的要求。

第三篇  询价项目商务需求

### 一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间

采购合同签订之日起自合同签订之日起20日内交货，安装调试并能正常使用各项功能。

（二）交货地点

重庆市荣昌区中医院（采购人指定地点）。

（三）验收方式

- 1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

- 2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

- 3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

- 3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

- 3.2货物的使用说明书、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码（如果有）等维护维修必需的材料和信息、装箱单、合格证等资料齐全。。

- 3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

- 3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

- 4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

- 5、中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

- 6、大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

- 7、采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

- 8、交货的产品必须是出厂半年内的，若超出半年的产品，采购人有权拒收（以交货之日计算），且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

- 9、产品包装材料归采购人所有。

- 二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

- 1、质保期自验收合格之日起计算，手术内窥镜（等离子电切镜）、输尿管肾镜（硬镜）产品质量保证期不少于1年；其余器械的质保期不少于1年。

- 2、电子输尿管肾盂软镜主机质保不少于3年，镜子质保不少于1年(5条可重复消毒使用电子输尿管软镜配备医用一体式内窥镜控制器2台（内窥镜控制器2台，卖方不收取费用））。

- 2.1、1年质保期内电子输尿管软镜出现损坏则是以旧换新，厂家须在中国境内有备件库，并在西南地区有专职维修人员（提供相应证明文件）；

- 2.2、维修响应时间≤2小时，维修到场时间≤8小时。质保期内外（包括休息日和节假日）均能派出维修工程师到达现场维修；

- 2.3、质保期内每年免费提供维修保养≥2次，并向买方提供标准维修保养报告。故障48小时未修复提供备用机；

- 2.4、质保期内软镜故障均由供应商承担；

2.5、第二年新增软镜的价格不超过1.5万元/条。

3、采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

4、采购货物由产品生产厂家（指产品生产厂家或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

5、项目实施期间，所有安全问题由成交供应商自行负责，若发生安全事故，由成交供应商承担相应的法律责任和经济赔偿责任。

（二）售后服务内容

- 1、投标人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

- 1.1电话咨询

- 投标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

- 1.2现场响应

- 采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人应在4小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在4小时内解决的，应在12小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

- 1.3技术升级

- 在质保期内，如果投标人的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人应对采购人购买的产品进行升级服务。

- 2、质保期外服务要求

- 2.1质量保证期过后，投标人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

- 2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人提供售后服务的，该投标人应以优惠价格提供售后服务。

- （三）备品备件及易损件

- 投标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

### 三、报价要求

本次报价须为人民币报价，报价不得超过单价限价和总价限价，报价包含了本项目所需所有设备购买（制造）费用、接口费、检测费、人工服务费、耗材费、运输费（含装卸费）、安装调试费、税费、培训费、第三方机构验收费用（如果有产生）等货到采购人指定地点的所有费用；如供应商根据本项目的实际情况与自身现实情况，并充分考虑不确定性因素可能导致的风险自行填报，若因供应商原因造成的漏报、错报而导致本项目无法履行的，由供应商负责，采购人不会再承担任何费用。

四、付款方式

1、付款方式：银行转账。

2、支付方式：器械验收合格后，成交供应商开具对应金额的发票，甲方收到发票后支付合同总金额的60%，6个月后支付合同总金额的30%，剩余10%在一年后支付(无息)。

3、履约保证金：合同签订时成交供应商向采购人缴纳合同金额5%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）；验收合格后，采购人在3个工作日内退还履约保证金。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

### 六、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

### 七、其他

（一）成交候选人或成交供应商放弃成交项目，无正当理由不与采购人签订合同，在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不提交履约担保的，取消其成交资格，保证金不予退还，给采购人的损失超过保证金数额的，成交候选人或成交供应商应对超过部分予以赔偿。供应商应对上述采购要求在响应文件中无条件予以响应。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

- 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

### 一、采购程序

（一）询价按询价通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 保证金 |  | 按照询价通知书要求足额交纳所参与包的保证金。 |

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行评审。未实质性响应询价通知书的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本（电子文档）数量符合询价通知书要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对询价通知书第二篇、第三篇规定的询价内容进行实质性响应。 |
|  | 询价有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 二、评定成交的标准

（一）询价小组将依照本询价通知书相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的供应商所提交的报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（二）若供应商的报价经扣减后价格相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，由采购人或者采购人委托评审小组按照询价文件规定的方式确定一个参加询价的供应商，询价文件未规定的采取随机抽取方式确定。

（三）成交价格=成交供应商的报价。

### 三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（六）供应商不接受询价小组修正后的价格的；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（九）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十一）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 第五篇  供应商须知

### 一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、询价采购文件

（一）询价采购文件由询价采购邀请书、询价项目技术（质量）需求、询价项目商务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价采购文件不可分割的部分。

### 三、报价要求

（一）响应文件

供应商应当按照询价采购文件的要求编制响应文件，并对文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本；同时应编制完整的页码、目录。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

3.保证金的有效期限在报价有效期过后三十天继续有效。

（三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

询价小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，询价采购文件第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章；正本需逐页加盖供应商公章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达谈判地点，应在封套上注明谈判项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（六）响应文件语言：简体中文

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与询价，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表（须手持法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书到询价采购现场）。

### 四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

（三）采购人对成交供应商所供耗材有三个月试用期，试用期内如果出现2件（次）及以上器械不良事件或3件（次）及以上使用科室投诉，采购人有权取消成交供应商成交资格并解除合同，由采购人确定评审小组推荐的下一名候选人成为成交供应商，直至成交产品能满足科室要求为止。若评审小组推荐的候选人所提供的耗材均不能满足采购人的要求，则重新采购。

（四）成交供应商签订合同后不履行合同的，采购人有权取消成交供应商成交资格并解除合同。由采购人确定评审小组推荐的下一名候选人成为成交供应商，直至成交产品能满足采购人要求为止。若评审小组推荐的候选人所提供的耗材均不能满足采购人的要求，则重新采购。

### 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家（https://www.gec123.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

### 六、关于质疑

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

### 七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起30日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价通知书和供应商的响应文件作实质性修改；其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）询价通知书、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价通知书中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

### 八、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

### 九、采购代理服务费

（1）成交供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费；

①项目代理服务费按照下表执行（代理费不足3000元，按3000元计取）；

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |

代理服务费由成交供应商支付，即成交供应商在领取中标通知书之前以转账形式一次性支付给代理机构。

②成交供应商如未按上述规定缴纳采购代理服务费，其投标保证金将不予退还。

③采购代理服务费缴纳账户信息：

户  名：重庆展辉招标代理有限公司

开户行：中国工商银行重庆荣昌支行

账  号：3100097109200134460

## 第六篇  合同草案条款

1、定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过询价采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照询价文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3、合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

4、转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

5.1乙方应按询价采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第三篇 询价项目服务需求”对质量保证及售后服务内容的约定。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 询价项目商务需求”中关于付款方式的约定。

7、检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照询价文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9、知识产权

9.1甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

9.2若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有

10、合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11、违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12、合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

12.6合同格式（根据项目情况自拟）。

重庆市政府采购购销合同

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） |  | 总价（元） | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 违约责任： 按《民法典》、《政府采购法》执行（或按双方约定）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 询价采购文件及其补遗书、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：      年   月   日            签约地点

- 第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）询价报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）响应产品技术参数

（二）技术响应偏离表

三、商务部分

（一）商务要求响应情况：交货时间、质量保证期、售后服务等（包括但不限于）。

（二）商务响应偏离表

（三）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函

五、其他

（一）其他与项目有关的资料（自附）

### 一、经济部分

- （一）询价报价函

询价报价函

（采购人名称）：

我方收到             （项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该询价项目的询价。

1、愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，报价为人民币大写：      元，人民币小写：    元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子U盘或光盘一份。

3、我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及询价评审办法。

5、在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受参照《中华人民共和国政府采购法》和《询价采购文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方同意按询价文件规定，交纳询价采购文件要求的保证金及代理服务费。

8、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

供应商（公章）：

地址：

联系人及电话：

年   月   日

- （二）明细报价表(格式可自拟）

| 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、供应商应完整填写本表，分项报价之合应与总价相同。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）

年     月    日

### 二、技术部分

- （一）技术响应情况

（供应商公章）

年     月     日

- （二）技术响应偏离表

| 序号 | 项目技术要求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商                                      法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                                  （签字或盖章）

年   月   日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照询价要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写“无差异”或“正偏离”“负偏离”及原因；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 三、商务部分

- （一）商务要求响应情况：交货时间、质量保证期、售后服务等（包括但不限于）

（供应商公章）

年     月     日

- （二）商务响应偏离表

| 序号 | 项目商务要求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商                                      法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 询价项目商务需求”中所列商务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照商务要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写“无差异”或“正偏离”“负偏离”及原因；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

- （三）其它优惠承诺（格式自定）

### 四、资格条件及其他

- （一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

- （二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                        （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

- （四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

五、其他

- （一）其他与项目有关的资料（自附）

## 附件1：投标人信息卡

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

法定代表人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

投标单位(公章):

日期：    年    月    日

注：该“投标人信息卡”由投标人在投标时现场递交（内容填写完整或打印并加盖公章，不得装入密封投标文件内）。

- 附件2：重庆展辉招标代理有限公司采购文件发售登记表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |

相关说明：

在报名和采购文件发售期内供应商扫描二维码缴纳报名费，填写《重庆展辉招标代理有限公司采购文件发售登记表》，将发售登记表扫描件发送至邮箱404088077@qq.com，邮件主题为：项目名称+供应商单位名称报名资料。