
采购2026年水稻制种大县奖励资金项目

（种子检测设备）
货物采购竞争性比选文件

比    选   人：垫江县农业技术推广站 （盖单位法人章）

比选代理机构：重庆博泰设备监理咨询有限公司 （盖单位法人章）

 2026 年 6 月

目 录
4第 一 卷


5第一章  比选公告


51.  比选条件


52.  项目概况与比选范围


53.  竞选人资格要求


64.  竞争性比选文件的获取


65.  竞选文件的递交


66.  发布公告的媒介


67.  联系方式


7第二章  竞选人须知


7竞选人须知前附表


171.  总则


171.1  比选项目概况


171.2  比选项目的资金来源和落实情况


171.3  比选范围、交货期、交货地点和技术性能指标


171.4  竞选人资格要求


181.5  费用承担


181.6  保密


181.7  语言文字


181.8  计量单位


181.9  竞选预备会


191.10  分包


191.11  响应和偏差


192.  竞争性比选文件


192.1  竞争性比选文件的组成


192.2  竞争性比选文件的澄清


202.3  竞争性比选文件的修改


202.4  竞争性比选文件的异议


203.  竞选文件


203.1  竞选文件的组成


213.2  竞选报价


213.3  竞选有效期


213.4  竞选保证金


223.5A  资格审查资料


223.5B  资格审查资料


223.6  备选竞选方案


223.7  竞选文件的编制


234.  竞选


234.1  竞选文件的密封和标记


234.2  竞选文件的递交


234.3  竞选文件的修改与撤回


235.  开标


235.1  开标时间和地点


235.2  开标程序


235.3  开标异议


236.  评标


236.1  评标委员会


246.2  评标原则


246.3  评标


247.  合同授予


247.1  中标候选人公示


247.2  评标结果异议


247.3  中标候选人履约能力审查


247.4  定标


247.5  中标通知


257.6  履约保证金


257.7  签订合同


258.  重新比选和不再比选（增加条款）


258.1  重新比选的情形


258.2  重新比选和不再比选


269.  纪律和监督


269.1  对比选人的纪律要求


269.2  对竞选人的纪律要求


279.3  对评标委员会成员的纪律要求


279.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求


279.5  投诉


2710. 需要补充的其他内容


33第三章  评标办法（综合评估法）


33评标办法前附表


381.  评标方法


382.  评审标准


382.1  初步评审标准


382.2  分值构成与评审标准


383.  评标程序


383.1  初步评审


393.2  详细评审


393.3  竞选文件的澄清


393.4  评标结果


43第四章  合同条款及格式


44设备采购合同示范文本


45第一节 合同协议书


47第二节 通用合同条款


471.一般约定


502.合同范围


503.合同价格与支付


514.监造及交货前检验


525.包装、标记、运输和交付


536.开箱检验、安装、调试、考核、验收


567.技术服务


568.质量保证期


579.质保期服务


5710.履约保证金


5711.保证


5812.知识产权


5913.保密


5914.违约责任


5915.合同的解除


6016.不可抗力


6017.争议的解决


61第三节 专用合同条款


611. 一般规定


612. 合同范围


623. 合同价格与支付


624. 监造及交货前检验


635. 包装、标记、运输和交付


656. 开箱检验、安装、调试、考核、验收


667. 技术服务


668. 质量保证期


669. 质保期服务


6710. 履约保证金


6711. 保证


6812.知识产权


6814. 违约责任


6915. 合同的解除


6916. 不可抗力


6917.争议的解决


7018.补充条款


70合同附件


78第 二 卷


79第五章  供货要求


80供货要求


95第 三 卷


96第六章  竞选文件格式


98一、竞选函部分


101（一）竞选函


102（二）分项报价表


105二、商务部分


111三、技术部分


113四、资格审查部分


116（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书


118（二）财务报告


119（三）竞选人基本情况表


120（四）承诺


121（五）类似项目情况表


122（六）其他资料




第 一 卷
第一章  比选公告

采购2026年水稻制种大县奖励资金项目（种子检测设备）比选公告

1.  比选条件

本比选项目已由垫江县农业技术推广站批准建设，比选人为垫江县农业技术推广站。项目已具备比选条件，现对种子检测设备采购进行公开比选。
2.  项目概况与比选范围

2.1 建设地点：垫江县。
2.2 项目概况与建设规模：项目涉及横格式分样器、钟鼎式分样器、电子自动数粒仪、种子净度工作台、种子风选仪、智能人工气候箱、体视显微镜、电热鼓风干燥箱、种子粉碎机、低温低湿储藏柜等种子检测设备的采购。
2.3 本次比选项目货物采购估算金额： 47.0535万元。
2.4 比选范围：包括完成“2.2 项目概况与建设规模”涉及的种子检测设备的供货（设计、制造，含备品、备件、专用工器具等）、装配（含出厂前组装、测试和检验、现场整体组装等）、装卸、运输（含包装、保险）、安装（或指导安装）、调试、考核、验收，以及质量保证期内的维修、维护、保养、人员培训和其它相关伴随服务等工作内容。
2.5 交货地点：垫江县。
2.6 交货期：30日历天，计划开始交货以比选人通知为准。
2.7 标段划分：  /   

2.8 其他： 质保期两年。
3.  竞选人资格要求

3.1 本次比选允许竞选人以竞选货物的下列身份参加竞选：
制造商
代理商（包括经销商、制造商下属销售子公司）
3.1.1 竞选人为制造商应符合以下要求：
（1）具备有效的营业执照；
3.1.2 竞选人为代理商应符合以下要求：
（1）具备有效的营业执照；
3.2 竞选人还应在业绩、资金、人员等方面具有相应的供货能力，详见竞争性比选文件第二章竞选人须知前附表第1.4.1项内容。
3.3 本次比选不接受联合体竞选。
4.  竞争性比选文件的获取

4.1 凡有意参加竞争性比选的竞选人，请在行采家https://www.gec123.com/网上下载本项目竞争性比选文件等比选前公布的所有项目资料，无论竞选人下载或领取与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。
4.2 竞争性比选文件发售期：2026年6月12日至2026年6月16日17:00。
4.3 报名方式：竞选人在竞争性比选文件发售期内将《比选文件发售登记表》填写完整加盖竞选人公章扫描后发送至指定邮箱：99766081@qq.com（邮箱，邮件标题请备注报名单位全称），只有按规定时间内购买了竞选文件的竞选人，其报名才被接受，竞争性比选文件每套售价800元，售后不退。
5.  竞选文件的递交

5.1 竞选文件递交的截止时间（竞选截止时间，下同）为2026年 6 月 21 日 14 时 30 分，地点为 重庆博泰设备监理咨询有限公司（地址：重庆市两江新区财富中心财富大厦）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件，比选人不予受理。
6.  发布公告的媒介

本次比选公告在行采家（https://www.gec123.com/）及采购与招标网（https://www.chinabidding.cn/）上发布。

7.  联系方式

招 标 人：垫江县农业技术推广站             比选代理机构：重庆博泰设备监理咨询有限公司 
地    址：垫江县行政服务中心二号楼4楼      地    址：重庆市两江新区财富大道财富大厦   
联 系 人：黎老师                           联 系 人：邹老师                           
电    话：13996819843                      电    话：18723115958                        
第二章  竞选人须知
竞选人须知前附表
正文内容不允许修改。若竞选人须知前附表与正文不一致的地方，以竞选人须知前附表为准。

	条 款 号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	比选人
	名称：垫江县农业技术推广站
地址：垫江县行政服务中心二号楼4楼
联系人：黎老师
电话：13996819843

	1.1.3
	比选代理机构
	名称：重庆博泰设备监理咨询有限公司
地址：重庆市两江新区财富大道财富大厦
联系人：邹老师

电话：18723115958

	1.1.4
	比选项目名称
	采购2026年水稻制种大县奖励资金项目（种子检测设备）

	1.2.1
	资金来源
	资金来源为：业主自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	比选范围
	包括完成招标公告“2.2 项目概况与建设规模”涉及的种子检测设备的供货（设计、制造，含备品、备件、专用工器具等）、装配（含出厂前组装、测试和检验、现场整体组装等）、装卸、运输（含包装、保险）、安装（或指导安装）、调试、考核、验收，以及质量保证期内的维修、维护、保养、人员培训和其它相关伴随服务等工作内容。

	1.3.2
	交货期、质保期
	交货期： 30 日历天
计划开始交货日期：以比选人通知为准。

质保期：2年

	1.3.3
	交货地点
	垫江县

	1.3.4
	质量标准、
技术性能指标
	技术性能指标：详见第五章供货要求中的技术实质性条款。

	1.4.1

1.4.1


	竞选人资质条件、能力和信誉

竞选人资质条件、能力和信誉
	本次货物采购比选实行资格后审，允许竞选人以竞选货物的下列身份参加竞选：
制造商
代理商（包括经销商、制造商下属销售子公司）
1.营业执照和资质要求（如有）
1.1 竞选人为制造商应符合以下要求：
（1）具备有效的营业执照；
竞选人须在竞选文件资格审查部分提供有效的营业执照。

注：不得将营业执照记载的经营范围作为评审因素。
1.2 竞选人为代理商应符合以下要求：
（1）具备有效的营业执照；
竞选人须在竞选文件资格审查部分提供有效的营业执照，并提供竞选货物制造商的有效的营业执照。注：不得将营业执照记载的经营范围作为评审因素。
2.财务要求

2024年度财务状况不亏损。

提供：竞选人出具的财务报告或财务报表，财务报表至少包括现金流量表、资产负债表、利润表。
3.业绩要求

/。
4.信誉要求
竞选人不得存在下列情形之一：
（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；
（2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停竞选资格行政处罚或暂停在渝承揽新业务，且在暂停期限内。
竞选人须在竞选文件资格审查部分提供承诺（格式见第六章竞选文件格式）。
5.其他要求
（1）委托代理人

根据授权委托书的授权范围，委托代理人可以以竞选人的名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改本项目竞选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由竞选人承担。
竞选人须在竞选文件资格审查部分提供该委托代理人的授权委托书证明材料。
（2）竞选文件中的所有内容真实有效，不存在弄虚作假情形。
竞选人须在竞选文件资格审查部分提供承诺（格式见第六章竞选文件格式）。
特别说明：
（1）上述要求须提交的相关证明材料复印件均应加盖竞选单位法人章并装入竞选文件资格审查部分中。竞选时竞选人的委托代理人须随身携带以上所有复印件并加盖竞选单位法人章备查。 
（2）比选人在合同签订前均有权对竞选人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消其中标资格，并按相关法律法规报 比选竞选监督部门，其竞选保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与竞选保证金等额的款项，竞选人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

	1.4.2
	是否接受联合体竞选
	不接受

	1.4.3
	竞选人不得存在的其他情形
	/

	1.9.1
	竞选预备会
	不召开

	1.10.1
	分包
	不允许

	1.11.1
	实质性要求和条件
	详见比选文件要求。

	1.11.3
	其他可以被接受的技术支持资料
	无

	1.11.4
	偏差
	允许。

	2.1
	构成竞争性比选文件的其他资料
	比选人发出的澄清及修改。

	2.2.1
	竞选人要求澄清竞争性比选文件的形式和截止时间
	竞选人应仔细阅读竞争性比选文件及附件的所有内容，如有文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在开标前5日前向招标代理机构提交。

	2.2.2
	竞争性比选文件澄清发出的形式和时间
	由招标代理机构向竞选人发布澄清。

	2.3.1
	竞争性比选文件修改发出的形式和时间
	由招标代理机构向竞选人发布澄清。

	2.4
	竞选人对竞争性比选文件及澄清修改提出异议的形式和时间
	竞选人对竞争性比选文件和澄清修改有异议的，应当在竞选截止时间5日前，以书面形式通知比选人或比选代理机构。比选人应当自收到异议之日起2日内做出答复，答复内容可能影响竞选文件编制的，将以修改的形式于竞选截止时间3日前发布。发布时间至竞选截止时间不足3日的，须相应延后竞选截止时间。

	3.1.1
	构成竞选文件的其他资料
	竞选人的书面澄清、说明和补正（但不得改变竞选文件的实质性内容）

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	一般计税法

	3.2.3
	报价方式
	方式二：固定单价
暂定供货量：各项供货数量详见第五章供货要求；
暂定竞选报价=∑各项暂定供货量×各项固定单价报价（含税）。
固定单价报价的数值保留两位小数，小数点后第三位四舍五入，小数点后不足两位的按实际位数保留。报价保留小数点位数的要求仅为方便评标使用，不作为否决竞选条件。

	3.2.4
	最高竞选限价
	有，竞选报价最高限价为470535.00元（含税）。竞选人的竞选报价不得超过其最高限价，否则由评标委员会作否决竞选处理。

	3.2.5
	竞选报价的其他要求
	/

	3.3.1
	竞选有效期
	 90 日历天（从提交竞选文件截止日起计算）

	3.4.1
	竞选保证金
	是否要求竞选人递交竞选保证金：

要求，竞选人可选择以下二种交纳方式之一：

方式一
一、以现金形式交纳竞选保证金

竞选保证金的金额： 0.8 万元整（人民币），在开标截止时间前在开标现场递交，由竞选人自行密封。

方式二
一、以纸质竞选保函形式交纳竞选保证金

1. 纸质竞选保函交纳形式及要求：

（1）交纳形式：纸质竞选保函包括银行保函，其示范文本详见第六章竞选文件格式。竞选人提交的纸质竞选保函应严格执行其示范文本，不得对示范文本中的实质性内容进行修改。

（2）具体要求：纸质竞选保函的开立人应当是具有相应资格的银行，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合工程保函业务条件。纸质竞选保函应合法合规，符合招竞选行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足竞争性比选文件约定要求。竞选人应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具纸质竞选保函。竞选人对所提交的纸质竞选保函的真实性、合法性、有效性负责。

竞选人须在竞选文件资格审查部分“其他资料”中提供纸质竞选保函扫描件，纸质竞选保函原件应当于竞选截止时间前在开标现场递交比选人保管。

若竞选截止时间延期，则纸质竞选保函递交的截止时间和竞选截止时间保持一致。

不满足上述要求的纸质竞选保函视为无效。

2. 以纸质竞选保函形式担保的竞选保证金的金额： 0.8 万元整（人民币）。

3. 竞选人须在纸质竞选保函中注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保其递交的纸质竞选保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。

4. 竞选人在开标现场递交的纸质竞选保函原件应与竞选文件中提供的纸质竞选保函扫描件一致，否则由评标委员会作否决竞选处理。

5. 在发出中标通知书前，比选人应当对竞选人（至少中标候选人或中标人）递交的纸质竞选保函的真实性、合法性、有效性进行核验，对核验不合格或无法按纸质竞选保函注明的核验地点、核验方式进行核验的，视为竞选人未提交纸质竞选保函，对已取得中标候选人资格或中标资格的竞选人，按相关规定取消中标候选人资格或中标资格，给比选人造成损失的，竞选人依法承担赔偿责任。竞选人提交的纸质竞选保函涉及弄虚作假或其他违法违规情形的，移送相关部门处理。
二、纸质竞选保函的退还、注销
比选人应当在法定时间内确定中标人，向中标人发出中标通知书，同时向除中标候选人以外的其他竞选人退还纸质竞选保函正本并书面通知相关金融机构本项目准予提前注销纸质竞选保函。具体注销事宜由竞选人与金融机构协商。

比选人应在法定时间内和中标人签订合同，并同时书面通知相关金融机构向中标人和其他中标候选人注销纸质竞选保函。具体注销事宜由竞选人与金融机构协商。

	3.4.4
	不予退还竞选保证金的情形
	（1）竞选人在规定的竞选有效期内撤销或修改竞选文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与比选人订立合同，在签订合同时向比选人提出附加条件，或者不按照竞争性比选文件要求提交履约保证金；
（3）违反竞选人须知第9.2款对竞选人的纪律要求的；

（4）法律法规规定的其他情形。

	3.6.1
	是否允许递交

备选竞选方案
	不允许

	3.7.1
	竞选文件格式要求
	编制竞选文件时不得对第六章“竞选文件格式”的相应要素作实质性修改，否则视为重大偏差，由评标委员会作否决竞选处理。

	3.7.3
	签名盖章要求
	竞选文件应用不褪色的材料书写或打印，并由竞选人的法定代表人或其委托代理人在竞争性比选文件规定的位置按竞争性比选文件要求签名或盖章、盖单位法人章。委托代理人签名的，竞选文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位法人章或由竞选人的法定代表人或其授权的代理人签名确认。
未按上述规定执行的，交由评标委员会作否决竞选处理。

	3.7.4
	竞选文件的份数
	竞选文件正本1份、副本1份，电子版形式（U盘）1份。当副本和正本不一致时，以正本为准。否则由评标委员会作否决竞选处理。

	3.7.5
	编制要求
	1、本项目技术部分采用明标评审，应将竞选函部分、商务部分、技术部分、资格审查部分各自分别装订成册，竞选保函部分（如有）无需装订。

2、装订

（1）竞选保函部分（如有）的装订要求
应按照第六章规定的格式提供，无需装订，不编页码。
（2）竞选函部分的装订要求

应按照第六章规定格式装订成册，原则上应编制目录（但不得将目录编制作为评审因素），标注页码。

（3）商务部分的装订要求

应按照第六章规定格式装订成册，原则上应编制目录（但不得将目录编制作为评审因素），标注页码。
（4）技术部分（如有）的装订要求

《技术方案》面页使用A4厚型白纸面页，用初号仿宋字体居中标明“技术方案”，在面页右下角加盖竞选单位章，按照第八章规定格式装订成册，原则上应编制目录（但不得将目录编制作为评审因素），逐页标注页码。注：技术部分采用明标评审时，不因形式评审的问题（包括但不限于封面、页码、目录、字体、格式等）而被否决竞选。
（技术方案原则上不超过200页，但不得将页数作为评审因素。）
（5）资格审查部分的装订要求

应按照第六章规定格式装订成册，原则上应编制目录（但不得将目录编制作为评审因素），标注页码。

	4.1.1
	竞选文件的密封
	1. 竞选文件袋使用“竞选保函部分”袋（如有）、“竞选函部分”袋、“商务部分”袋、“技术部分”袋、“资格审查部分”袋。

2. 竞选保函正本复印件装入“竞选保函部分”袋，单独封装并在袋上加盖竞选人单位法人章，同时应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。
3. 竞选函部分和电子版形式（U盘）装入“竞选函部分”袋中，密封并在袋上加盖竞选人单位法人章。

4. 商务部分装入“商务部分”袋中，密封并在袋上加盖竞选人单位法人章。

5. 本次比选技术部分采用明标评审，技术部分装入“技术部分”袋中，密封并加盖竞选人单位法人章。

6. 资格审查部分装入“资格审查部分”袋中，密封并在袋上加盖竞选人单位法人章。
注：“竞选函部分”袋、“技术部分”袋、“商务部分”袋、“资格审查部分”袋只为方便竞选文件分装，不作为判定密封合格与否的条件。

	4.1.2
	封套上写明
	应在“竞选文件”袋封套上写明如下内容：

比选人名称：            
竞选人名称：            
                （项目名称）竞选文件

在    年    月    日    时    分前不得开启

	4.2.1
	竞选截止时间
	详见比选公告中规定的竞选文件递交截止时间。

	4.2.2
	递交竞选文件地点
	重庆博泰设备监理咨询有限公司（地址：重庆市两江新区财富中心财富大厦）。

	4.2.3
	竞选文件是否退还
	否

	5.1.1
	开标时间和

地点
	开标时间：同竞选截止时间

开标地点：重庆博泰设备监理咨询有限公司（地址：重庆市两江新区财富中心财富大厦）。

	5.2
	开标程序
	主持人按下列程序进行开标：

1. 核验参加开标会议的竞选人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验委托代理人的授权委托书证明材料复印件，以确认其身份合法有效；若经核实委托代理人提供资料与实际不符的，不得参加开标会。核验合格的法定代表人或委托代理人可自行选择是否参加开标会，不参加开标会的视为默认开标结果。
2. 宣布开标纪律。
3. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。
4. 公布在竞选截止时间前递交竞选文件的竞选人名称。
5. 竞选文件的密封检查：竞选人可对自己的竞选文件封装情况进行检查，以确认其竞选文件密封完好。
6. 汇总竞选保证金交纳情况
7. 公布最高限。
8. 逐单位随机开启竞选文件。开启竞选函部分袋、商务部分袋、技术部分袋、资格审查部分袋；公布竞选人名称、竞选报价、质量要求、工期及其他内容并记录在案。
9. 竞选人对开标有异议的，应当场提出，由比选人或代理机构当场答复，并记录到开标记录表中。异议处理完毕后，汇总开标情况，打印开标记录表。
10. 竞选人代表、比选人代表、监标人、主持人、记录人等有关人员在开标记录上签名确认。因其他原因未能签名的，视为默认开标结果。
11. 开标结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	由比选人按法律法规及相关规定依法组建评标委员会。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	推荐经评审综合得分由高到低排名前 3 名为中标候选人，若有效竞选人少于 3 个的则按实际数量推荐。

	7.1
	中标候选人公示
	比选人在收到评标报告后3日内将评标结果在 行采家https://www.gec123.com/、采购与招标网（https://www.chinabidding.cn/）上进行公示，公示期不少于3日。

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	否

	7.6.1
	履约保证金
	1、中标人是否提供履约保证金：提供。
2、中标人提供履约保证金的形式、金额及期限：
（1）履约保证金的形式：现金或履约保函或现金+履约保函的组合，履约保函包括银行保函、保证保险和担保保函，其示范文本详见第四章合同条款及格式附件。中标人提交的履约保函应严格执行其示范文本，不得对示范文本中的实质性内容进行修改。
（2）具体要求：履约保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合履约保函业务条件。履约保函应合法合规，符合招竞选行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足竞争性比选文件约定要求。中标人应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具履约保函（包括纸质保函或电子保函）。履约保函为纸质保函的，纸质保函应注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保该纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。中标人对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责。
（3）履约保证金的金额：中标合同金额的5%。
（4）履约保证金的提交时间：见专用合同条款。
（5）履约保证金的期限：见专用合同条款。
（6）履约保证金的退还时间：见专用合同条款。

	7.7.1
	签订合同
	比选人和中标人应当自中标通知书发出之日起15日内，根据竞争性比选文件和中标人的竞选文件订立书面合同。

	8.1
	重新比选的情形
	1.按竞选人须知第8.1（1）执行；

2.按竞选人须知第8.1（2）执行；

3.按竞选人须知第8.1（3）执行；

4.按竞选人须知第8.1（4）执行；
注：本款只适用于首次比选。

	8.2
	重新比选和不再比选
	重新比选的竞选人仍然少于三个的，按照比选竞选法律法规规定的程序开标和评标。重新比选经评审有有效竞选人的，应当依法确定中标候选人；

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	异议、投诉处理
	1. 竞选人或者其他利害关系人就本项目的竞争性比选文件（含澄清修改）、开标情况、评标结果等事项提出投诉的，应当先向比选人提出异议；比选人应当在规定时间内答复；对比选人的答复不满意，可向行政监督部门投诉。

提出异议或投诉时应当包括下列内容：
（1）异议人或投诉人的姓名/名称、地址及有效联系方式；
（2）被异议人或被投诉人的名称、地址及有效联系方式；
（3）异议或投诉事项的基本事实；
（4）请求及主张；
（5）涉及事项的证据、证明材料。
异议人或投诉人是法人的，异议书或投诉书必须由其法定代表人或者委托代理人签名并加盖单位公章；异议人或投诉人是其他组织或者自然人的，异议书或投诉书必须由其主要负责人签名或者异议人（或投诉人）本人签名，并附有效身份证明。如有关材料是外文，应当同时提供中文译本。
2. 异议受理单位：垫江县农业技术推广站
联系电话：13996819843

	10.2
	低价风险担保
（仅适用于采用经评审的最低竞选价法的项目）
	/

	10.3
	关于对竞争性比选文件及竞选争议的解释
	对资格预审文件或者竞争性比选文件的评标标准和方法，以及资格审查和否决竞选条款理解有争议的，应当作出不利于比选人的解释，但违背国家利益、社会公共利益的除外。
对竞选文件理解有争议的，应当作出不利于提交该竞选文件的竞选人的解释。

	10.4
	其他
	比选代理服务费：中标后按8000元计取，由中标人承担，各竞选人在报价时暂按此费用考虑进项目成本，但不单列；中标后不得以任何理由要求比选人分担或承担此部分费用。比选代理服务费缴纳方式与支付：中标人在领取中标通知书前一次性将比选代理服务费交纳至比选代理机构。


1.  总则

1.1  比选项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本比选项目已具备比选条件，现对货物采购进行比选。

1.1.2  比选人：见竞选人须知前附表。

1.1.3  比选代理机构：见竞选人须知前附表。

1.1.4  比选项目名称：见竞选人须知前附表。

1.1.5  工程项目名称：即比选项目所属的工程建设项目，见竞选人须知前附表。

1.2  比选项目的资金来源和落实情况

1.2.1  资金来源及比例：见竞选人须知前附表。

1.2.2  资金落实情况：见竞选人须知前附表。

1.3  比选范围、交货期、交货地点和技术性能指标
1.3.1  比选范围：见竞选人须知前附表。

1.3.2  交货期：见竞选人须知前附表。

1.3.3  交货地点：见竞选人须知前附表。

1.3.4  质量标准、技术性能指标：见竞选人须知前附表。
1.4  竞选人资格要求
1.4.1 竞选人应具备承担本比选项目的资质条件、能力和信誉：
（1）营业执照及资质要求：见竞选人须知前附表；

（2）财务要求：见竞选人须知前附表；

（3）业绩要求：见竞选人须知前附表；

（4）信誉要求：见竞选人须知前附表；

（5）其他要求：见竞选人须知前附表。

竞选人为代理经销商的，对竞选人的资质要求包含对制造商的资质要求，对竞选人的业绩要求包含对竞选货物的业绩要求。
1.4.2  竞选人须知前附表规定接受联合体竞选的，联合体除应符合本章第1.4.1项和竞选人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按竞争性比选文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向比选人承担连带责任；

（2）联合体协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本比选项目同一标段中竞选，否则各相关竞选均无效。

1.4.3  竞选人不得存在下列情形之一：

（1）与比选人存在利害关系且可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）与本比选项目的其他竞选人为同一个单位负责人；

（3）与本比选项目的其他竞选人存在控股、管理关系；

（4）与本比选项目其他竞选人代理同一个制造商同一品牌同一型号的货物竞选；
（5）为本比选项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
（7）为本比选项目的代建人；

（8）为本比选项目的比选代理机构；

（9）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构存在控股或参股关系；

（11）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停竞选资格行政处罚，且在处罚期限内的；
（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
（15）法律法规或竞选人须知前附表规定的其他情形。

1.5  费用承担

竞选人准备和参加竞选活动发生的费用自理。

1.6  保密

参与比选竞选活动的各方应对竞争性比选文件和竞选文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7  语言文字

比选竞选文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  竞选预备会

1.9.1  竞选人须知前附表规定召开竞选预备会的，比选人按竞选人须知前附表规定的时间和地点召开竞选预备会，澄清竞选人提出的问题。

1.9.2  竞选人应按竞选人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达比选人，以便比选人在会议期间澄清。
1.9.3  竞选预备会后，比选人将对竞选人所提问题的澄清，以竞选人须知前附表规定的形式通知所有潜在竞选人。该澄清内容为竞争性比选文件的组成部分。

1.10  分包

1.10.1  竞选人拟在中标后将中标项目的非主体货物进行分包的，应符合竞选人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除竞选人须知前附表规定的非主体货物外，其他工作不得分包。

1.10.2  中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向比选人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11  响应和偏差
1.11.1  竞选文件应当对竞争性比选文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于比选人的响应，否则，竞选人的竞选将被否决。实质性要求和条件见竞选人须知前附表。
1.11.2  竞选人应根据竞争性比选文件的要求提供竞选设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对竞争性比选文件作出响应。

1.11.3  竞选文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或竞选人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其竞选将被否决。
1.11.4  竞选人须知前附表规定了允许偏差和最高偏差项数的，竞选文件的偏差项数应当符合竞选人须知前附表的规定。
1.11.5  竞选文件对竞争性比选文件的全部偏差，均应在竞选文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为竞选人响应竞争性比选文件的全部要求。
2.  竞争性比选文件

2.1  竞争性比选文件的组成

本竞争性比选文件包括：

（1）比选公告（或竞选邀请书）；

（2）竞选人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）竞选文件格式；

（7）竞选人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对竞争性比选文件所作的澄清、修改，构成竞争性比选文件的组成部分。

2.2  竞争性比选文件的澄清

2.2.1  竞选人应仔细阅读和检查竞争性比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向比选人提出，以便补齐。如有疑问，应按竞选人须知前附表规定的时间和形式提出问题，要求比选人对竞争性比选文件予以澄清。

2.2.2  竞争性比选文件的澄清按竞选人须知前附表规定的时间和形式发给所有潜在竞选人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的竞选截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响竞选文件编制的，将相应延长竞选截止时间。

2.2.3  竞选人在收到澄清后，应向比选人确认已收到该澄清。比选人采用网络媒介公开发布澄清的，无论竞选人是否查看，均视为所有潜在竞选人清楚知晓澄清全部内容。竞选人应在竞选截止时间前密切关注澄清发布媒介发出的相关内容。
2.2.4  除非比选人认为确有必要答复，否则，比选人有权拒绝回复竞选人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3  竞争性比选文件的修改

2.3.1  竞争性比选文件的修改按竞选人须知前附表规定的时间和形式发给所有潜在竞选人。修改竞争性比选文件的时间距本章第4.2.1项规定的竞选截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响竞选文件编制的，将相应延长竞选截止时间。

2.3.2  竞选人在收到修改内容后，应向比选人确认已收到该修改内容。比选人采用网络媒介公开发布修改内容的，无论竞选人是否查看，均视为所有潜在竞选人清楚知晓修改全部内容。竞选人应在竞选截止时间前密切关注修改发布媒介发出的相关内容。
2.4  竞争性比选文件的异议
竞选人或者其他利害关系人对竞争性比选文件及澄清修改有异议的，应当在竞选截止时间10日前按竞选人须知前附表规定的形式提出。比选人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复。作出答复前，将暂停比选竞选活动。

3.  竞选文件

3.1  竞选文件的组成

3.1.1 竞选文件应包括下列内容：

3.1.1.1竞选函部分
（1）竞选函；
（2）分项报价表（如有）；

（3）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
3.1.1.2商务部分（不设置商务部分评审的不设此部分）
（1）商务偏差表；
（2）技术偏差表；
（3）技术支持资料；
3.1.1.3技术部分（不设置技术部分评审的不设此部分）
3.1.1.4资格审查部分
（1）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（2）竞选人基本情况表；
（3）近年财务状况表（如有）；
（4）类似项目情况表（如有）；
（5）承诺；
（6）其他资料。
竞选人在评标过程中作出的符合法律法规和竞争性比选文件规定的澄清确认，构成竞选文件的组成部分。

3.1.2  竞选人须知前附表规定不接受联合体竞选的，或竞选人没有组成联合体的，竞选文件不包括联合体协议书。

3.1.3  竞选人须知前附表未要求提交竞选保证金的，竞选文件不包括竞选保证金。
3.2  竞选报价

3.2.1  竞选报价应包括国家规定的增值税税金，除竞选人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。竞选人应按第六章“竞选文件格式”的要求在竞选函中进行报价并填写分项报价表。
3.2.2  竞选人应充分了解该项目的总体情况以及影响竞选报价的其他要素。

3.2.3  竞选报价为各分项报价金额之和，竞选报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正竞选报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。竞选人在竞选截止时间前修改竞选函中的竞选报价总额，应同时修改竞选文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4  比选人设有最高竞选限价的，竞选人的竞选报价不得超过最高竞选限价，最高竞选限价在竞选人须知前附表中载明。

3.2.5  竞选报价的其他要求见竞选人须知前附表。
3.3  竞选有效期

3.3.1  除竞选人须知前附表另有规定外，竞选有效期为 90 天。

3.3.2  在竞选有效期内，竞选人撤销竞选文件的，应承担竞争性比选文件和法律规定的责任。
3.3.3  出现特殊情况需要延长竞选有效期的，比选人以书面形式通知所有竞选人延长竞选有效期。竞选人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其竞选保函的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞选文件；竞选人拒绝延长的，其竞选失效，但竞选人有权收回其竞选保函。（适用于竞选保证金采用竞选保函形式的）
出现特殊情况需要延长竞选有效期的，比选人以书面形式通知所有竞选人延长竞选有效期。竞选人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其竞选保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞选文件；竞选人拒绝延长的，其竞选失效，但竞选人有权收回其竞选保证金及银行同期存款利息。（适用于竞选保证金采用银行转账形式的）
3.4  竞选保证金
3.4.1  竞选人在递交竞选文件的同时，应按竞选人须知前附表的规定递交竞选保证金，并作为其竞选文件的组成部分。联合体竞选的，其竞选保证金由牵头人递交，并应符合竞选人须知前附表的规定。

3.4.2  竞选人不按本章第3.4.1项要求提交竞选保证金的，评标委员会将否决其竞选。

3.4.3  竞选保证金（竞选保函）退还：见竞选人须知前附表。

3.4.4  有下列情形之一的，竞选保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与竞选保证金等额的款项：

（1）竞选人在规定的竞选有效期内撤销或修改竞选文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与比选人订立合同，在签订合同时向比选人提出附加条件，或者不按照竞争性比选文件要求提交履约保证金；

（3）发生竞选人须知前附表规定的其他可以不予退还竞选保证金的情形。

3.5A  资格审查资料

竞选人在递交竞选文件前，发生可能影响其竞选资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

[提示：适用于已进行资格预审的。]
3.5B  资格审查资料

竞选人应附竞选人须知前附表第1.4.1项中要求的相关证明材料。

竞选人须知前附表规定接受联合体竞选的，详见竞选人须知前附表联合体竞选相关内容。
[提示：适用于未进行资格预审的。]
3.6  备选竞选方案

3.6.1  除竞选人须知前附表规定允许外，竞选人不得递交备选竞选方案，否则其竞选将被否决。

3.6.2  允许竞选人递交备选竞选方案的，只有中标人所递交的备选竞选方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选竞选方案优于其按照竞争性比选文件要求编制的竞选方案的，比选人可以接受该备选竞选方案。

3.6.3  竞选人提供两个或两个以上竞选报价，或者在竞选文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7  竞选文件的编制

3.7.1  竞选文件应按第六章“竞选文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞选文件的组成部分。

3.7.2  竞选文件应当对竞争性比选文件有关供货期、竞选有效期、供货要求、比选范围等实质性内容作出响应。竞选文件在满足竞争性比选文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性比选文件要求更有利于比选人的承诺。
3.7.3  竞选文件的签名盖章要求：按本章竞选人须知前附表第3.7.3项执行。
3.7.4  竞选文件的份数：见竞选人须知前附表，《技术方案》不分正副本。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，正本和副本封面均须加盖单位法人章。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5  竞选文件应按规定格式排版，并编制目录，具体编制要求按竞选人须知前附表第3.7.5项执行。
4.  竞选

4.1  竞选文件的密封和标记

4.1.1  竞选文件的正本与副本密封：见竞选人须知前附表。

4.1.2  竞选文件的封套上应写明的内容：见竞选人须知前附表。

4.2  竞选文件的递交

4.2.1  竞选人应在竞选人须知前附表第 2.2.2 项规定的竞选截止时间前递交竞选文件。

4.2.2  竞选人递交竞选文件的地点：见竞选人须知前附表。

4.2.3  除竞选人须知前附表另有规定外，竞选人所递交的竞选文件不予退还。

4.2.4  比选人收到竞选文件后，向竞选人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件，比选人不予受理。

4.3  竞选文件的修改与撤回

4.3.1  在竞选人须知前附表第2.2.2项规定的竞选截止时间前，竞选人可以修改或撤回已递交的竞选文件，但应以书面形式通知比选人。

4.3.2  竞选人修改或撤回已递交竞选文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签名或盖章。比选人收到书面通知后，向竞选人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为竞选文件的组成部分。修改的竞选文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5.  开标

5.1  开标时间和地点

 比选人在竞选人须知前附表第 2.2.2 项规定的竞选截止时间（开标时间）和竞选人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有竞选人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2  开标程序

详见竞选人须知前附表第5.2款开标程序。

5.3  开标异议
竞选人对开标有异议的，应在开标现场提出，同时应出示法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书。比选人当场作出答复，并制作记录，有异议的竞选人代表、比选人代表、主持人、记录人等有关人员在记录上签名确认。
6.  评标

6.1  评标委员会

6.1.1  评标由比选人依据法律法规和相关规范性文件组建的评标委员会负责。
6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）竞选人或竞选人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者项目行政监督部门的人员；

（3）与竞选人有利害关系，可能影响对竞选公正评审的；

（4）曾因在比选、评标以及其他与比选竞选有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）法律法规规定的其他情形。
6.1.3  评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评标

6.3.1  评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞选文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

6.3.2  评标完成后，评标委员会应当向比选人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的数量见竞选人须知前附表。

7.  合同授予

7.1  中标候选人公示
比选人在收到评标报告之日起3日内，按照竞选人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

7.2  评标结果异议
竞选人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。比选人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停比选竞选活动。

7.3  中标候选人履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，比选人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照竞争性比选文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4  定标
按照竞选人须知前附表的规定，比选人或比选人授权的评标委员会依法确定中标人。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行比选的项目，比选人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，比选人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新比选。

7.5  中标通知

在本章第3.3款规定的竞选有效期内，且无异议和投诉，或异议和投诉不成立，比选人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的竞选人。

7.6  履约保证金
7.6.1  在签订合同前，中标人应按竞选人须知前附表规定的形式、金额和竞争性比选文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过比选人认可的履约保证金格式向比选人提交履约保证金。除竞选人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.6.2  中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其竞选保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与竞选保证金等额的款项，给比选人造成的损失超过竞选保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7  签订合同

7.7.1  比选人和中标人应当自中标通知书发出之日起15日内，根据竞争性比选文件和中标人的竞选文件订立书面合同。中标人放弃中标项目，无正当理由拒签合同，在签订合同时向比选人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者不按照竞争性比选文件要求提交履约保证金的，比选人有权取消其中标资格，其竞选保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与竞选保证金等额的款项；给比选人造成的损失超过竞选保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2  发出中标通知书后，比选人无正当理由拒签合同，在签订合同时向中标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，比选人向中标人退还竞选保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3  联合体中标的，联合体各方应当共同与比选人签订合同，就中标项目向比选人承担连带责任。
8.  重新比选和不再比选（增加条款）
8.1  重新比选的情形
有下列情形之一的，比选人将重新比选：

（1）竞选截止时间止，竞选人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有竞选的；

（3）经评标委员会评审后部分竞选被否决，导致有效竞选人不足三个的，但有效竞选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足竞争性比选文件要求的，评标委员会应当继续评标并确定中标候选人；

（4）法律法规规定的其他情形。

8.2  重新比选和不再比选

重新比选的竞选人仍然少于三个的，按照比选竞选法律法规规定的程序开标和评标。重新比选经评审有有效竞选人的，应当依法确定中标候选人；无有效竞选人的，可以不再进行比选，但是按照国家有关规定需要履行审批、核准、备案手续的依法必须进行比选的项目，应当报原项目投资主管部门审批、核准、备案。

9.  纪律和监督

9.1  对比选人的纪律要求

比选人不得泄露比选竞选活动中应当保密的情况和资料，不得与竞选人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止比选人与竞选人串通竞选。

有下列情形之一的，属于比选人与竞选人串通竞选：

（1）比选人在开标前开启竞选文件并将有关信息泄露给其他竞选人；
（2）比选人直接或者间接向竞选人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）比选人明示或者暗示竞选人压低或者抬高竞选报价；

（4）比选人授意竞选人撤换、修改竞选文件；

（5）比选人明示或者暗示竞选人为特定竞选人中标提供方便；

（6）比选人与竞选人为谋求特定竞选人中标而采取的其他串通行为。
9.2  对竞选人的纪律要求

竞选人不得相互串通竞选或者与比选人串通竞选，不得向比选人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义竞选或者以其他方式弄虚作假骗取中标；竞选人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1  有下列情形之一的，属于竞选人相互串通竞选：
（1）竞选人之间协商竞选报价等竞选文件的实质性内容；

（2）竞选人之间约定中标人；

（3）竞选人之间约定部分竞选人放弃竞选或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞选人按照该组织要求协同竞选；

（5）竞选人之间为谋取中标或者排斥特定竞选人而采取的其他联合行动。

9.2.2  有下列情形之一的，视为竞选人相互串通竞选：

（1）不同竞选人的竞选文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同竞选人委托同一单位或者个人办理竞选事宜；

（3）不同竞选人的竞选文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同竞选人的竞选文件异常一致或者竞选报价呈规律性差异；

（5）不同竞选人的竞选文件相互混装；

（6）不同竞选人的竞选保证金从同一单位或者个人的账户转出；
（7）不同竞选人的电子竞选文件制作机器码相同。
9.2.3  使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书竞选的，属于以他人名义竞选。

9.2.4  竞选人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。
9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对竞选文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标，不得对竞争性比选文件中《否决竞选情况一览表》以外的内容予以否决竞选，否则对评标委员会成员按《重庆市综合评标专家库和评标专家管理暂行办法》进行处理。
9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对竞选文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5  投诉

9.5.1  竞选人或者其他利害关系人认为比选竞选活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2  竞选人或者其他利害关系人对竞争性比选文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照竞选人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向比选人提出异议。异议答复期间不计算在第 9.5.1 项规定的期限内。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见竞选人须知前附表。

附表一：开标记录表

               （项目名称）开标记录表
                             开标时间：     年     月     日     时     分
	序号
	竞选人
	密封情况
	竞选报价（暂定竞选报价）
	增值税税率
	交货期
	备注
	竞选人代表签名

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	最高限价
	

	最高限价的85%
	[提示：经评审的最低竞选价法适用]

	异常情况
	


比选人代表：            监标人：            主持人：            记录人：      
                                              年     月    日

附表二：纸质竞选保函递交情况一览表（如有）
               （项目名称）纸质竞选保函递交情况一览表
竞选截止时间：     年     月     日     时     分
	序号
	竞选人
	金额（元）
	递交时间
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


比选人代表：                  监标人：                  记录人：      
       年     月    日
附表三：问题澄清通知

问题澄清通知
编号：                     
 
（竞选人名称）：

 
（项目名称）的评标委员会，对你方的竞选文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：

1. 

2. 

......

请将上述问题的澄清于        年     月      日     时前通过重庆市电子招竞选系统提交。

                             评标委员会：                   （签名）

[提示：重庆市电子招竞选系统应实现竞选人接收端口签名隐藏显示功能]
                                     年     月      日  
附表四：问题的澄清

问题的澄清
编号：                     
 
（项目名称）    比选评标委员会：

问题澄清通知（编号：          
）已收悉，现澄清如下：

1. 

2. 

.....

上述问题的澄清，不改变我方竞选文件的实质性内容，构成我方竞选文件的组成部分。

竞选人：           （盖单位法人章） 

法定代表人或其委托代理人：         

（签名或盖章）

                                                  年     月      日 
附表五：中标通知书
中标通知书
       （中标单位名称）         ：
你方于    年    月    日（竞选日期）所递交的
（项目名称）   比选的竞选文件已被我方接受，经评标委员会评定，被确定为中标人。

中标价：
      元；
供货范围：
        ；
供货期：      日历天。
请你方在接到本通知书后的 
日内到 
（指定地点）  与我方签订设备（材料）采购合同。在此之前按竞争性比选文件第二章“竞选人须知”第7.6款规定向我方提交履约担保。
特此通知。

                                比选人：                          （盖单位法人章）

                                     法定代表人：                      （签名或盖章）

                                     联系人：                          

                                     联系电话：                        
                   签发日期：        年     月     日
第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表
评标办法中的评审内容必须和竞选人须知中的对应内容一致，若竞选人须知中未作要求的内容，不得列入评标办法作为评定依据。

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标办法
	中标候选人排序方法
	本次评标采用综合评估法，评标委员会按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行评分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据比选人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以竞选报价低的优先；竞选报价相等的，以商务部分得分高的优先；商务部分得分也相等的，以“竞选人不良行为信息量化记分”低的优先；“竞选人不良行为信息量化记分”相等的，由评标委员会按照  举手表决  原则排序。 

	2.1.1
	资格评审标准
	营业执照
	符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	信誉要求
	符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	其他要求
	符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	不存在禁止竞选的情形
	不存在第二章“竞选人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

	2.1.2
	形式评审标准
	竞选人名称
	与营业执照、资质证书一致，依法变更名称的应提交相应证明材料。

	
	
	竞选文件格式
	符合第二章“竞选人须知”第3.7款的要求（不含竞选函部分）。

	
	
	竞选文件的签署
	第六章 竞选文件格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。

	
	
	委托代理人
	竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书。

	
	
	备选竞选方案
	除竞争性比选文件明确允许提交备选竞选方案外，竞选人不得提交备选竞选方案

	2.1.3
	响应性评审标准
	质量标准（技术性能指标）
	符合第二章“竞选人须知”第1.3.4项规定。

	
	
	竞选保证金
	符合第二章“竞选人须知”第3.4.1项规定。

	
	
	权利义务
	符合第二章“竞选人须知”第1.11.1项商务实质性条款的要求和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件，竞选文件不应附有比选人不能接受的条件。（是否符合第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件，由竞选人承诺，承诺书格式详见第六章竞选文件格式。）

	
	
	竞选货物及技术服务和质保期服务
	符合第二章“竞选人须知”第1.11.1项技术实质性条款的要求。

	
	
	技术支持资料
	符合第二章“竞选人须知”第1.11.3项规定。

	
	
	实质性要求
	本次竞选不得有串通竞选、弄虚作假、行贿等违法行为。

按评标委员会要求澄清、说明或补正。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

 （总分100分）
	1.技术部分　52　分；
2.商务部分　8　分；
3.竞选报价  40  分。

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	所有通过初步评审和本章第2.2.4（3）目评审合格的竞选人的竞选总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值与最高限价再次平均后，即为本项目竞选总报价的评标基准价。

评标基准价计算的最终结果取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

在评标基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审中不得再对其做出调整。

	2.2.3
	竞选报价的偏差率计算公式
	偏差率=100％×（竞选人报价一评标基准价）／评标基准价

偏差率计算的最终结果保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4（1）
	技术部分（A）评分标准

	技术部分总体评审标准
	评标委员会成员为3人及以上时，所有评委评分取算术平均值为该竞选人技术部分得分。

技术部分得分的最终结果保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。

	
	
	技术指标
	1.起评分：有效竞选人的起评分为24分。

2.扣分条款：第二篇项目技术（质量）需求/二、招标项目技术需求中：带★标记的，每有一项负偏离（不满足）从起评分中扣除1.5分，扣完为止；第二篇项目技术（质量）需求/二、招标项目技术需求中不带★标记的，每有一项负偏离（不满足），从起评分中扣除0.5分，扣完为止。

	
	
	项目培训方案
	7分    评审要点：根据竞选人对本项目提供的培训服务方案进行评审：
1.培训计划（包括培训流程、培训方式、培训对象、培训内容、培训日程等内容）；

2.培训目标；

3.培训预算；

4.培训课程安排；

5.培训师资力量。

优得5.5分-7分，良得 4分- 5.5（不含）分，一般得 2 分- 4（不含）分，差得 0 分- 2（不含）分。

	
	
	交货进度计划及
保证措施
	7分   评审要点：根据竞选人对本项目各环节交货进度计划及保障措施进行评审：
    1.制定详细的设备采购及到场进度计划；

2.制定详细的设备安装进度计划；

3.制定详细的设备调试进度计划；
4.制定详细的试运行进度计划；

5.责任落实及保障措施。
优得5.5分-7分，良得 4分- 5.5（不含）分，一般得 2 分- 4（不含）分，差得 0 分- 2（不含）分。

	
	
	质量保证措施
	 7分   评审要点：根据竞选人对产品质量及项目全过程的质量保证措施进行评审：
1.产品设备选型技术先进性说明；

2.产品质量保证体系；

3.项目全过程质量控制措施；

4.设备运行质量保障措施；

5.人员专业能力与责任落实保障措施。
优得5.5分-7分，良得 4分- 5.5（不含）分，一般得 2 分- 4（不含）分，差得 0 分- 2（不含）分。

	
	
	售后保障服务 
	 7 分   评审要点：根据竞选人提供的售后服务方案进行综合评价：

1、售后服务承诺书；

2、售后服务体系、服务能力；

3、保修期外售后维护、维修承诺；

4、售后服务方案及其人员组成与经验；

5、设备发生故障后竞选人的响应时间长短及响应措施等情况。

    优得5.5分-7分，良得 4分- 5.5（不含）分，一般得 2 分- 4（不含）分，差得 0 分- 2（不含）分。

	2.2.4（2）
	商务部分（B）评分标准
	类似业绩
	  5  分
竞选人自 2022 年1月1日起至投标截止日止（以合同签订时间为准）每有1个种子实验室设备供货的类似业绩得 2.5 分，最多得 5 分。
业绩证明材料要求：

竞选人须在竞选文件商务部分提供该业绩合同复印件，中标通知书、验收单并加盖竞选人公章。

	
	
	管理体系认证
	 3 分

核心产品制造厂家（智能人工气候箱）具备有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书。每提供1项得1分，最多得3分。

	2.2.4（3）
	竞选函部分评审标准
	竞选函部分的签署
	竞选函部分的格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。

	
	
	竞选报价
	1.符合第二章“竞选人须知”第3.2款规定。

2.分项报价表中各分项总价金额必须与依据固定单价计算出的结果一致，竞选报价必须与各分项总价的合价一致。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，在竞争性比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。

	
	
	竞选报价算术错误修正
	符合第三章“评标办法”第3.1.3项规定。

	
	
	竞选内容
	符合第二章“竞选人须知”第1.3.1项规定。

	
	
	竞选货物品牌
	竞选人分项报价表中的竞选货物品牌必须与竞选业绩中的货物品牌一致。

	
	
	交货期
	符合第二章“竞选人须知”第1.3.2项规定。

	
	
	交货地点
	符合第二章“竞选人须知”第1.3.3项规定。

	
	
	竞选有效期
	符合第二章“竞选人须知”第3.3.1项规定。

	2.2.4（4）
	竞选报价（C）评分标准
	竞选报价（或暂定竞选报价）
	所有通过初步评审和本章第2.2.4（3）目评审合格的竞选人，竞选报价得本附表第2.2.1项规定分值的满分 40 分。在此基础上，竞选报价与评标基准价相比，每增加1%扣0.5分，每减少1%扣0.25分，扣完为止。按插入法计算得分。

未参与评标基准价计算的竞选报价，仍应参加计算相应分值。

竞选报价得分最终结果保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。

	3
	评标程序
	1.按本章评标办法第3.1款进行初步评审。未通过初步评审或评标委员会认定为无效的竞选文件的不再进行后续评审。
2.按本章评标办法前附表第2.2.4（1）目的规定对技术部分进行评审。
3.按本章评标办法前附表第2.2.4（2）目的规定对商务部分进行评审。
4.按本章评标办法前附表第2.2.4（3）目的规定对竞选函部分进行评审，经评审不合格的竞选文件不再参与后续评审。
5.因评标委员会作否决竞选处理导致有效竞选人不足三个的，评标委员会应当否决所有竞选。但是有效竞选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足竞争性比选文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。
6.经评审合格的竞选人按照本章第2.2.2项计算方法计算评标基准价，并按本附表第2.2.4（4）目规定的评分方法对竞选报价进行评分。
7.对技术部分、商务部分、其他评分因素、竞选报价得分进行汇总，确定得分由高至低前三名竞选人为中标候选人。

	3.2.3
	竞选人得分
	竞选人得分=A+B+C

	3.4
	评标结果
	3.4.1除第二章“竞选人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告和中标候选人名单。


1.  评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足竞争性比选文件实质性要求的竞选文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行评分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据比选人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以评标办法前附表约定的原则确定中标候选人顺序。
2.  评审标准

2.1  初步评审标准

2.1.1A  资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.1B  资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.1.2  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2  分值构成与评审标准

2.2.1  分值构成

（1）技术部分：见评标办法前附表；
（2）商务部分：见评标办法前附表；
（3）竞选报价：见评标办法前附表。
2.2.2  评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3  竞选报价的偏差率计算

竞选报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表；
2.2.4  评审标准

（1）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）竞选函部分评审标准：见评标办法前附表；

（4）竞选报价评分标准：见评标办法前附表。

3.  评标程序

3.1  初步评审

3.1.1  评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对竞选文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决竞选处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1  评标委员会依据本章第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对竞选文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决竞选处理。当竞选人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.1项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2  竞选人有以下情形之一的，其竞选作否决竞选处理：

（1）竞选文件没有对竞争性比选文件的实质性要求和条件作出响应，或者对竞争性比选文件的偏差超出竞争性比选文件规定的偏差范围或最高项数；
（2）有串通竞选、弄虚作假、行贿等违法行为；

（3）拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3  竞选报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求竞选人对竞选报价进行修正，并要求竞选人书面澄清确认。竞选人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其竞选：

（1）竞选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）分项报价表中各分项总价金额与依据固定单价计算出的结果不一致的，由评标委员会作否决竞选处理；

（3）竞选报价为各分项总价金额之和，竞选报价与各分项总价的合价不一致的，由评标委员会作否决竞选处理；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2  详细评审

3.2.1  评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行评分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对竞选报价计算出得分 C；

3.2.2  各类评分分值的最终计算结果保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3  竞选人得分=A+B+C。
3.3  竞选文件的澄清

3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求竞选人对所提交竞选文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受竞选人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2  澄清、说明或补正不得超出竞选文件的范围且不得改变竞选文件的实质性内容，并构成竞选文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对竞选人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞选人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4  评标结果

3.4.1  除第二章“竞选人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告和中标候选人名单。
附件A：综合评估法否决竞选情况一览表

竞选文件存在本一览表下列情形之一的，竞选文件视为重大偏差并作否决竞选处理，否则，评标委员会不得视为重大偏差而否决竞选人的竞选文件。

	条款名称
	否决竞选条件

	资格评审
	A-1竞选人的营业执照、资质条件（如有）须满足竞选人须知前附表1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决竞选处理。

	
	A-2竞选人的财务须满足竞选人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决竞选处理（如有）。

	
	A-3竞选人的业绩须满足竞选人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决竞选处理（如有）。

	
	A-4竞选人的信誉须满足竞选人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决竞选处理。

	
	A-5竞选人的其他要求须满足竞选人须知前附表1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决竞选处理。

	
	A-6若有联合体竞选人，则：
（1）联合体各方应按竞争性比选文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向比选人承担连带责任；

（2）联合体协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本比选项目同一标段中竞选。
否则由评标委员会作否决竞选处理。

	
	A-7竞选人不得存在第二章“竞选人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形，否则由评标委员会作否决竞选处理。

	形式评审
	A-8竞选人名称必须与营业执照、资质证书（如有）一致，依法变更名称的应提交相应证明材料，否则由评标委员会作否决竞选处理。

	
	A-9竞选文件格式（不含竞选函部分）符合第二章“竞选人须知”第3.7款的要求，否则由评标委员会作否决竞选处理。
编制竞选文件时不得对第六章“竞选文件格式”的相应要素作实质性修改，否则视为重大偏差，由评标委员会作否决竞选处理。

	
	A-10联合体参与竞选的应提交联合体协议书，并明确联合体牵头人。在联合体协议书第5条联合体各成员单位内部的职责分工中填写的联合体所有成员单位名称应与其营业执照、资质证书一致，依法变更名称的应提交相应证明材料，否则由评标委员会作否决竞选处理。

	
	A-11第六章 竞选文件格式（不含竞选函部分）要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。
第六章 竞选文件格式（不含竞选函部分）要求加盖单位法人章的，应加盖竞选人的单位法人章，否则由评标委员会作否决竞选处理。

	
	A-12竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书证明材料，否则由评标委员会作否决竞选处理。

	
	A-13除竞争性比选文件明确允许提交备选竞选方案外，竞选人不得提交备选竞选方案，否则由评标委员会作否决竞选处理。

	响应性评审
	A-14 质量标准（技术性能指标）符合第二章“竞选人须知”第1.3.4项规定，否则由评标委员会作否决竞选处理。

	
	A-15竞选人应按第二章“竞选人须知”第3.4.1项规定递交竞选保证金，并作为其竞选文件的组成部分，否则由评标委员会作否决竞选处理。

	
	A-16符合第二章“竞选人须知”第1.11.1项商务实质性条款的要求和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件，竞选文件不应附有比选人不能接受的条件。否则由评标委员会作否决竞选处理。（由竞选人承诺，承诺书格式详见第六章竞选文件格式。）

	
	A-17竞选货物及技术服务和质保期服务符合第二章“竞选人须知”第1.11.1项技术实质性条款的要求。否则由评标委员会作否决竞选处理。

	
	A-18技术支持资料符合第二章“竞选人须知”第1.11.3项规定。否则由评标委员会作否决竞选处理。

	
	A-19竞选人有以下情形之一的，其竞选文件由评标委员会作否决竞选处理：
1.本次竞选有串通竞选、弄虚作假、行贿等违法行为；
2.拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

	竞选函部分评审
	A-20竞选函部分的格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全，否则由评标委员会作否决竞选处理。

	
	A-21竞选报价符合第二章“竞选人须知”第3.2款规定，否则由评标委员会作否决竞选处理。

	
	A-22分项报价表中各分项总价金额与依据固定单价计算出的结果不一致的，由评标委员会作否决竞选处理。

	
	A-23竞选报价与各分项总价的合价不一致的，由评标委员会作否决竞选处理。

	
	A-24只能有一个有效报价。在竞争性比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价，否则由评标委员会作否决竞选处理。

	
	A-25竞选报价有算术错误的，按照第三章“评标办法”第3.1.3项规定执行，否则由评标委员会作否决竞选处理。

	
	A-26竞选内容符合第二章“竞选人须知”第1.3.1项规定，否则由评标委员会作否决竞选处理。

	
	A-27竞选人分项报价表中的竞选货物品牌必须与竞选业绩中的货物品牌一致，否则由评标委员会作否决竞选处理。

	
	A-28交货期符合第二章“竞选人须知”第1.3.2项规定，否则由评标委员会作否决竞选处理。

	
	A-29交货地点符合第二章“竞选人须知”第1.3.3项规定，否则由评标委员会作否决竞选处理。

	
	A-30竞选有效期符合第二章“竞选人须知”第3.3.1项规定，否则由评标委员会作否决竞选处理。

	
	[提示：比选人必须将所有否决竞选条款集中罗列于此表，若无其他否决竞选条款则在该条写无。]


第四章  合同条款及格式
设备采购合同示范文本
第一节 合同协议书

[提示：合同协议书为示范性内容，比选人在编制竞争性比选文件时不必填写，中标后签订合同时填写。]
买方：                

卖方：                
               （买方名称，以下简称“买方”）为获得     （项目名称）合同设备和技术服务和质保期服务，已接受         （卖方名称，以下简称“卖方”）对上述合同设备、技术服务和质保期服务的竞选。买卖双方共同达成如下协议。

1.下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书及补充协议（如果有）；

（2）中标通知书；

（3）竞选函；
（4）商务和技术偏差表；
（5）专用合同条款及其附件；
（6）通用合同条款；
（7）供货要求；
（8）分项报价表；
（9）中标设备技术性能指标的详细描述；
（10）技术服务和质保期服务计划；
（11）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.签约合同价：人民币（大写）              （¥               ）。
4.卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备、技术服务和质保期服务并修补缺陷。
5.买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。
6.本合同正本一式   份，买卖双方各执    份。
7.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
8.本合同在以下条件全部满足之后生效：

（1）经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖单位章或合同专用章；

（2）采用保函形式递交履约担保的，卖方按合同约定向买方提交履约担保后；

（3）        。
买方：     （盖单位章）                   卖方：         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                法定代表人或其委托代理人：

                   （签名）                                    （签名）

统一社会信用代码：                  统一社会信用代码：           

地  址：                    地  址：         
邮政编码：                    邮政编码：    
电  话：                  电  话：       
传  真：                  传  真：       
电子信箱：                                电子信箱：     
开户银行：                  开户银行：     
账  号：                      账  号：       

签约时间：    年  月  日                  签约时间：    年  月  日
第二节 通用合同条款
1.一般约定
1.1 词语定义
除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、竞选函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。
1.1.1.4 竞选函：指由卖方填写并签署的，名为“竞选函”的函件。
1.1.1.5 商务和技术偏差表：指卖方竞选文件中的商务和技术偏差表。
1.1.1.6 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。
1.1.1.7 中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方竞选文件中的竞选设备技术性能指标的详细描述。
1.1.1.8 技术服务和质保期服务计划：指卖方竞选文件中的技术服务和质保期服务计划。
1.1.1.9 分项报价表：指卖方竞选文件中的分项报价表。
1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人
1.1.2.1 合同当事人：指买方和（或）卖方。
1.1.2.2 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。
1.1.2.3 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。
1.1.3 合同价格
1.1.3.1 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。
1.1.3.2 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。
1.1.4 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。
1.1.5 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。
1.1.6 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。
1.1.7 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。
1.1.8 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。
1.1.9 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。
1.1.10 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。
1.1.11 质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行，并负责消除合同设备故障的期限。
1.1.12 质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。
1.1.13 工程
1.1.13.1 工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。
1.1.13.2 施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。
1.1.14 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。
1.1.15 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。
1.1.16 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）竞选函；
（4）商务和技术偏差表；
（5）专用合同条款；
（6）通用合同条款；
（7）供货要求；
（8）分项报价表；
（9）中标设备技术性能指标的详细描述；
（10）技术服务和质保期服务计划；
（11）其他合同文件。
1.4 合同的生效及变更
1.4.1 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。
1.4.2 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位章后生效。
1.5 联络
1.5.1 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。
1.5.2 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1 项指定的联系人即视为送达。
1.5.3 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 1.5.1 项的约定事先书面通知卖方。
1.6 联合体
1.6.1 卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。
1.6.2 在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体 成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。
1.6.3 联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。
1.7 转让
未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。
2.合同范围
卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。
3.合同价格与支付
3.1 合同价格
3.1.1 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润和税金。
3.1.2 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。
3.2 合同价款的支付
除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：
3.2.1 预付款
合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付签约合同价的 10%作为预付款。
买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。
3.2.2 交货款 

卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 60%：
（1）卖方出具的交货清单正本一份；
（2）买方签署的收货清单正本一份；
（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；
（4）合同价格100%金额的增值税发票正本一份。
3.2.3 验收款 

买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 25%。
3.2.4 结清款 

买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 5%。
如果依照合同第 9.1 项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。
除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格 5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。
3.3 买方扣款的权利
当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。
4.监造及交货前检验
4.1 监造
专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。
4.1.1 在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。
4.1.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。
4.1.3 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。
4.1.4 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。
4.1.5 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。
4.2 交货前检验
专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。
4.2.1 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。
4.2.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。
4.2.3 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。
4.2.4 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。
5.包装、标记、运输和交付
5.1 包装
5.1.1 卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。
5.1.2 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。
5.1.3 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。
5.2 标记
5.2.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。
5.2.2 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。
5.3 运输
5.3.1 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。
5.3.2 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。
5.3.3 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运 7 日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3 表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后 24 小时之内正式通知买方。
5.3.4 卖方在根据第 5.3.3 项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。
5.4 交付
5.4.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地卸货后将合同设备交付给买方，买方对卖方交付的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。
5.4.2 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。
5.4.3 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后 7 日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。
6.开箱检验、安装、调试、考核、验收
6.1 开箱检验
6.1.1 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：
（1）合同设备交付时；
（2）合同设备交付后的一定期限内。如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。
6.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。
6.1.3 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。
6.1.4 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。
6.1.5 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。
6.1.6 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因 导致的除外。
6.1.7 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。
6.1.8 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。
6.2 安装、调试
6.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：
（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；
（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。
6.2.2 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。
6.2.3 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。
6.3 考核
6.3.1 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。
6.3.2 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。
6.3.3 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。
6.3.4 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。
6.3.5 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。
6.4 验收
6.4.1 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。
6.4.2 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。
除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。
在上述 12 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。
6.4.3 除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后 6 个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。
除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 6 个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。
在上述 6 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。
6.4.4 在第 6.4.2 项和第 6.4.3 项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。
6.4.5 合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。
7.技术服务
7.1 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。
7.2 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。
7.3 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。
7.4 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。
8.质量保证期
8.1 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起 12 个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第 6.4.2 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 12 个月。在合同第 6.4.3 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 6 个月。
8.2 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。
8.3 质量保证期届满后，买方应在 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。
8.4 在合同第 6.4.2 项情形下，如在验收款支付函签署后 12 个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 12 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。
8.5 在合同第 6.4.3 项情形下，如在验收款支付函签署后 6 个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 6 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。
8.6 在第 8.4 款和第 8.5 款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。
9.质保期服务
9.1 卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7 日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。
9.2 如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。
9.3 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。
9.4 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。
10.履约保证金
除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。
11.保证
11.1 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。
11.2 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。
11.3 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。
11.4 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。
11.5 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。
11.6 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。
11.7 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：
（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。或
（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。
11.8 卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。
12.知识产权
12.1 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。
12.2 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。
12.3 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。
12.4 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后 28 日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。
13.保密
合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。
合同当事人的保密义务不适用于下列信息：
（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；
（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；
（3）法律或法律的执行要求披露的信息。
14.违约责任
14.1 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。
14.2 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调 试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：
（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5%；
（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1%；
（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的10%。迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。
14.3 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：
（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5%；
（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1%；
（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5%。在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。
15.合同的解除
除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：
（1）卖方迟延交付合同设备超过 3 个月；
（2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；
（3）买方迟延付款超过 3 个月；
（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 14 日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；
（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。
16.不可抗力
16.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。
16.2 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。
16.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140 日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。
17.争议的解决
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第三节 专用合同条款
1. 一般规定
1.1 词语定义
1.1.7 调试
本项补充1.1.7.1、1.1.7.2目：
1.1.7.1 预试车：指安装后，为检验合同设备安装是否正确，合同设备的功能是否齐全而对单机或联机进行的加水、电、蒸汽等的不投料调试。
1.1.7.2 投料试车：指对合同设备投料、化学品和公用工程进行试车和调试。
1.1.13 工程
1.1.13.1 工程：                                                   。
1.1.13.2 施工场地（或称工地、施工现场）：                         。
本款补充1.1.17项：
1.1.17 技术协议：指买卖双方结合竞争性比选文件和竞选文件对合同设备技术性能指标、技术服务、质保期服务等要求进行修改和确认，并达成协议的文件。
1.3 合同文件的优先顺序
解释合同文件优先顺序的约定：按照合同协议书〔第2条〕约定执行。
其他合同文件包括：








    。
1.4 合同的生效及变更
1.4.1 合同生效的约定：                                  。
1.4.2 合同变更的约定：                                  。
1.5 联络
1.5.1 买方指定的联系人及联系方式：                                 。
卖方指定的联系人及联系方式：                                       。
1.6 联合体
1.6.3 牵头人行为效力的约定：                                         。
2. 合同范围
本条补充2.1、2.2款：
2.1 卖方向买方提供合同设备，应包括提供附带于合同设备供应或为完成合同设备供应所必需的设施设备、技术资料和服务等。合同履行过程中，如合同设备、技术资料及技术服务存在任何遗漏、短缺，或供货范围未列明但属于为实现合同规定的合同设备性能所必需的，卖方应负责补充提供所缺的合同设备、技术资料、技术服务等，并承担因此发生的全部费用。
2.2 买方在本合同规定的供货范围外需向卖方追加采购合同设备或合同设备组件、备品备件的，卖方应根据合同规定的相应项目的价格（如有）向买方提供，双方应就追加采购的设备单独签订协议，但追加金额不超过本合同签约合同价的10%。
3. 合同价格与支付
3.1 合同价格
3.1.2 签约合同价调整的约定：  /  。
本款补充3.1.3项：
3.1.3 合同价格形式
本合同价格形式采用以下第 2  种形式：
（1）固定总价形式：合同价格=签约合同价-卖方减价金额或向买方支付的补偿金-违约金或赔偿金。
（2）固定单价形式：合同价格=∑各项供货量×各项固定单价报价-卖方减价金额或向买方支付的补偿金-违约金或赔偿金。
（3）其他价格形式：    /   。
3.2 合同价款的支付
3.2.1 设备供货款
1.卖方按合同约定交付全部合同设备并经买方验收合格后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后 28 日内，待垫江县财政资金支付到买方后，向卖方支付设备供货价款的97%：
①中标人出具的交货清单、双方签署的验收单一份；
②比选人签署的收货清单一份；
③制造商出具的出厂质量合格证一份；
④设备供货价款100%金额的增值税发票一份。
2. 在本项目质保期满后，买方在收到卖方提交的质量保证期届满证书正本一份，待垫江县财政资金支付到买方后，向卖方支付剩余3%的设备供货价款。
4. 监造及交货前检验
4.1 监造
是否对合同设备进行监造：
否
□ 是，对合同设备监造的具体约定：
4.1.1 监造的范围、方式等的约定：                         。
4.1.2 卖方配合买方监造人员，为买方监造人员提供工作条件及便利的约定：           。
买方监造人员的交通、食宿费用承担的约定：                      。
4.1.3 卖方将需要买方监造人员现场监造事项通知买方的时间约定：提前7日。
4.2 交货前检验
是否对合同设备进行交货前检验：
□ 否
□ 是，对合同设备进行交货前检验的具体约定：
4.2.1 参与交货前检验的买方代表的交通、食宿费用承担的约定：                    。
4.2.2 卖方将需要买方代表检验事项通知买方的时间约定：提前7日。
5. 包装、标记、运输和交付
5.1 包装
5.1.3 包装物处理方式的约定：      。
5.2 标记
5.2.1 需标记的装运信息和标识如下：
（1）合同号；
（2）目的站；
（3）合同设备名称；
（4）箱号/件号；
（5）毛重/净重（公斤）；
（6）体积（长×宽×高，以毫米表示）；
（7）吊点；
（8）合同设备运输警示标示。
5.2.2 超大超重件包括：重量超过  吨或体积超过  立方的合同设备。
5.3运输
5.3.2 装运方式的约定：                                     。
5.3.3 卖方应将以下信息在合同设备预计启运   日前预通知买方，并在合同设备启运后   小时之内正式通知买方：
（1）合同设备名称；
（2）数量；
（3）箱数；
（4）总毛重；
（5）总体积（用m3表示）；
（6）每箱尺寸（长×宽×高）；
（7）装运合同设备总金额；
（8）合同设备装箱单（应注明包装箱内设备名称、数量、价格等详细信息）；
（9）运输方式；
（10）预计交付日期；
（11）车（船）号、运单号；
（12）合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项；
5.3.4 超大超重包装的约定：重量超过  吨或体积超过  立方的包装。
5.4 交付
5.4.1交付合同设备的约定：                                  。
在合同设备交付的同时，卖方还应向买方提供以下资料：
（1）合同设备原产地证明，一式2份；
（2）合同设备质量合格证明，一式2份；
（3）合同设备出厂检验纪录，一式2份；
（4）合同设备检测报告，一式2份。
5.4.3 卖方应根据本合同的要求向买方提供与合同设备相关的技术资料，技术资料的范围和交付进度详见本合同附件一。如技术资料不满足合同的要求或交付不符合合同规定的交付进度，卖方应承担违约责任。技术资料短缺和（或）损坏的约定：                      。
5.4.3.1 卖方应就每套合同设备向买方交付6（原件4份，电子版2份）份技术资料。
技术资料采用以下第   种方式交付：
（1）以特快专递方式送达；
（2）随合同设备一起送达；
5.4.3.2 如技术资料以5.4.3.1目第（1）种方式交付，每批技术资料交邮后，卖方应于24小时内将技术资料的以下信息通过信函或传真方式通知买方：
（1）交邮日期；
（2）邮单号；
（3）技术资料的清单；
（4）技术资料的件数；
（5）技术资料的交付日期以买方签收时间为准。
5.4.3.3 技术资料的审查
（1）卖方应确保其提供的技术资料完整、正确、整洁、书写明确、符合本合同要求，卖方对技术资料的充分性、完整性和准确性负责。如果技术资料包含有非中文内容，买方有权要求卖方提供中文译本。如果卖方提供技术资料中文译本的，卖方应对翻译文本的准确性负责。
（2）买方应收到技术资料后   日内完成对该批技术资料进行审查，并向卖方提供审核意见。
（3）卖方收到买方的审核意见后，应于   日内完成对技术资料修改，并再次提交买方审查，直至获得买方认可。如果卖方未在   日内对买方审查意见予以答复，视为卖方全部接受买方审查意见。
6. 开箱检验、安装、调试、考核、验收
6.1 开箱检验
6.1.1 开箱检验时间：
□ 合同设备交付时
□ 合同设备交付后。具体时间要求：合同设备交付后7日内。
6.1.2 开箱检验地点的约定：                           。
6.1.6 合同设备交付后进行的开箱检验中发现相关问题时的处理方式约定：               。
6.1.7 第三方检测机构对合同设备进行检验的约定：            



。
6.2 安装、调试
6.2.1 合同设备的安装、调试按照第  1  种方式进行：
（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；
（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。
采用第（2）种方式时，相关责任划分的约定：           / 


。
6.2.2 安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等承担主体及方式的约定：            /


。
6.3 考核
6.3.1 考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等承担主体及方式的约定：          /  


。
6.3.3 若合同设备在考核中仅达到合同约定的或双方在考核中另行达成的最低技术性能考核指标，卖方应进行减价或向买方支付补偿金的约定：             /            。
6.4 验收
6.4.1 签署合同设备验收证书时间的约定：在考核完成后7日内。
6.4.2 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后7日内签署验收款支付函。
签署验收款支付函后，卖方提供相关技术服务的约定：                。
6.4.3 因买方原因未能及时组织考核的约定：                        。
因买方原因未能及时组织考核，签署验收款支付函时间的约定：                       。
签署验收款支付函后，卖方提供相关技术服务的约定：                。
7. 技术服务
7.1 卖方应指派一位具有丰富技术管理经验和良好沟通协调能力的技术人员，全权代表卖方统筹管理技术服务事项，有权代表卖方接收和发出本合同项下的任何通知、同意、批准和决定等，有权代表卖方处理本合同项下需与买方沟通和协调的事项。该人员的任何行为、疏忽或不作为应视同卖方的行为、疏忽或不作为，卖方应对此承担全部责任。卖方应于指派该人员后将其简历及联系方式提供给买方。
卖方的技术服务包括但不限于：就本合同设备的安装和调试进行技术服务，对预试车、投料试车、考核等给予技术服务指导并对买方现场人员进行培训。
7.2 卖方技术人员的交通、食宿费用承担的约定：由卖方自行承担。
本条补充7.5款：
7.5 由于卖方原因导致技术服务超过约定服务期的，卖方应对未完工作继续服务直至完成全部服务工作，不得收取额外费用。
8. 质量保证期
8.1 合同设备整体质量保证期为验收合格之日起24个月。
合同设备中关键部件的质量保证期的特殊要求：                      。
8.3 买方向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书时间的约定：在质量保证期届满后7日内。
8.4 在通用合同条款第6.4.2项情形下，如在验收款支付函签署后12个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在    日内签署结清款支付函。
8.5 在通用合同条款第6.4.3项情形下，如在验收款支付函签署后6个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在    日内签署结清款支付函。
9. 质保期服务
9.1 质保期服务响应的约定：
（1）卖方应在收到买方通知后 4  小时内做出响应；
（2）卖方应在收到买方通知后 48 小时内到达合同设备现场；
（3）卖方应在到达现场后 1 日内解决合同设备的故障（重大故障除外）；
如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托第三方解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用，包括但不限于向委托的第三方支付的费用、设备费用、材料费用、零部件费用等，买方可直接扣减质保金或要求卖方退还部分合同价款。
9.2 卖方质保期服务技术人员的交通、食宿费用承担的约定：                    。
9.4 卖方记录质保期服务情况的约定：                    。
10. 履约保证金
卖方是否需提供履约保证金：
是，卖方提供履约保证金的形式、金额及期限：
（1）履约保证金的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付；
（2）履约保证金的金额：合同金额的5% ；
（3）履约保证金的提交时间：中标人收到中标通知书后  7  日内提交。
（4）履约保证金的期限：自合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函签署之日止。
（5）履约担保的退还时间：采用现金担保的，在合同设备验收证书或验收款支付函签署后28天内退还；采用银行保函的，在合同设备验收证书或验收款支付函签署后28天内退还。或按项目实际情况约定分阶段退还，阶段划分按以下标准执行：                       。
11. 保证
11.4 对合同设备品质的约定：                                。
11.7 合同设备使用寿命期内，卖方保障买方获取备品备件的约定：                。
本条补充11.9～11.12款：
11.9 对于根据有关法律必须持证生产或经营的合同设备，卖方保证在生产或经营时应持有全套有效的生产许可证或经营许可证，保证合同设备制造现场符合有关法律的要求。
11.10 卖方保证合同设备制造使用的材料和制作工艺符合国家标准，不包含任何禁用物质。卖方保证用于合同设备的包装材料应是符合环保要求的包装材料。
11.11 卖方保证不得将其在本合同中的任何权利和义务全部或部分转让给任何第三方，包括卖方的关联企业。
11.12 未经买方事先书面同意，卖方保证不得将其在本合同中的任何义务分包给任何第三方，包括卖方的关联企业。即使买方批准卖方将其在本合同中的任何部分义务分包给第三方，卖方保证对分包商的资格和工作负责，并承担本合同中的全部责任和义务，不因分包而减轻或免除。
12.知识产权
12.2 买方对卖方提供相关技术资料享有相关知识产权的约定：                    。
12.4 买方应对第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼的约定：                    。
14. 违约责任
14.1 合同任意一方支付的违约金总额不得超过合同价格的20%。
通用合同条款14.2、14.3款细化为：
14.2 卖方违约责任
14.2.1卖方发生下列任一违约行为时，应向买方支付违约金，并赔偿买方因此遭受的超出违约金数额的全部损失。同时，买方有权向卖方发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正，由此增加的费用由卖方承担。如卖方未在指定的期限内纠正，买方有权解除合同。
（1）在制造过程中，买方监造人员发现合同设备零部件或制造工艺不符合合同要求的，卖方应向买方支付不符合要求合同设备价格 2 %的违约金；
（2）未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，卖方应向买方支付迟延交付违约金，卖方延迟交付违约金计算方法的约定：     ；
（3）到货检验中发现存在合同设备不符合本合同要求，卖方应向买方支付不符合要求合同设备价格 2 %的违约金；
（4）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，但达到了合同中约定的或双方在考核中另行达成的合同设备最低技术性能考核指标的，或买卖双方就合同的后续履行协商达成一致的，卖方应向买方支付未通过三次考核合同设备价格 2 %的违约金；
（5）质量保证期内，如合同设备被发现存在任何缺陷，且卖方拒绝根据合同进行修理、更换或经修理、更换仍无法消除该等缺陷的，卖方应向买方支付存在缺陷合同设备价格 2 %的违约金；
（6）                 。
14.2.2卖方违反本合同第11条所作保证，在买方指定期限内纠正或采取的补救措施经买方认可的，卖方应向买方支付合同设备价格 5 %的违约金，并赔偿买方因此遭受的超出违约金数额的全部损失；
14.3 买方违约责任
（1）未能按合同约定支付合同价款的，买方应向卖方支付延迟付款违约金。买方延迟付款违约金计算方法的约定：             。
（2）              。
15. 合同的解除
15.1 除通用合同条款约定的情形外，合同可解除的其他情形如下：
（1）在制造过程中，买方监造人员发现合同设备零部件或制造工艺不符合合同要求，且未在买方指定期限内纠正的；
（2）到货检验中发现存在合同设备不符合本合同要求，且未在买方指定期限内纠正的；
（3）质量保证期内，如合同设备被发现存在任何缺陷，卖方拒绝根据合同进行修理、更换或经修理、更换仍无法消除该等缺陷的，且未在买方指定期限内纠正的；
（4）卖方违反本合同第11条所作保证，且未在买方指定期限内纠正或无法纠正的；
本条补充15.2款：
15.2 合同一方当事人收到另一方解除合同的书面通知后，应立即停止履行合同相关工作，并对已履行的部分进行结算。对于合同解除前买方已经支付合同价款的合同设备，卖方应立即移交给买方，买方拥有相关合同设备的全部权益。因卖方违约导致解除合同的，买方应支付卖方已履行部分结算款的80%；因买方原因解除合同的，买方除支付卖方已履行部分的结算款外，还需向卖方支付补偿款，补偿款以卖方为履行合同已实际发生的直接、合理费用为限。任何时候卖方均无权要求买方赔偿因合同终止而引起的预期利润的损失或损害。
16. 不可抗力
16.1 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形包括：
（1）火山爆发、山崩、山体滑坡、泥石流、龙卷风、不可预测的突发性地质或自然灾害；
（2）瘟疫、严重流行病及防疫限制；
（3）骚乱、戒严、封锁、禁运、恐怖行为等社会行为，但卖方或其分包人派遣与雇佣的人员由于履行合同原因引起的除外；
（4）不能合理预见的重大交通阻滞、停运、交通事故，非双方责任引起的爆炸、船舶撞击等情形；
（5）化学、放射性污染或核辐射；
（6）政府或主管部门行为导致项目暂停或取消；
（7）        。
16.3 因不可抗力事件引发持续影响，双方解除合同的约定：不可抗力事件的影响持续超过  日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。
17.争议的解决
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，选择下列第 2 种方式解决：
（1）向                 仲裁委员会申请仲裁；
（2）向   项目所在地   人民法院提起诉讼。
18.补充条款
/
合同附件

附件1：技术要求（或技术协议书）、供货范围、备品备件及专用工具价格表
附件2：履约保函格式

附件3：低价风险担保保函格式
附件4：廉洁从业合同
附件1：
技术要求（或技术协议书）、供货范围、备品备件及专用工具价格表
附件2：履约保证金格式
履约保函（如有）
履约保函格式
[提示：参照《关于进一步规范工程建设领域工程保函示范文本的通知》渝公管发〔2022〕26号文编制]

附件3：低价风险担保保函示范文本（独立保函）（如果有）
低价风险担保保函示范文本
（独立保函）
编号：           
申请人：                            
  地址：                            
受益人：                            
  地址：                            
开立人：                            
  地址：                            
              （受益人名称）： 
鉴于            （以下简称“申请人”）于     年  月  日参加            （以下简称“受益人”）的         （项目名称）的竞选，收到受益人于    年   月  日签发的中标通知书，成为该项目的中标人。基于申请人的请求，我方同意就申请人履行该项目中标通知书、竞争性比选文件和竞选文件约定的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。
本保函担保范围：申请人未按照中标通知书、竞争性比选文件和竞选文件约定签订合同或未按签订的合同约定履行相关义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 
三、本保函有效期自开立之日起至合同约定的      日止，最迟不超过      年   月   日。 
四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    工作日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人未按照中标通知书、竞争性比选文件和竞选文件约定签订合同或违反合同义务的条款和内容；
（4）付款通知中应声明不存在竞争性比选文件约定、合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；
（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。
受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签名加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 
六、与本保函有关的合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 
七、贵方应在本保函到期后的七个工作日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 
八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国         。 
九、本保函自我方法定代表人或授权代表签名并加盖公章之日起生效。 
开 立 人：                              （盖章） 
法定代表人（或授权代表）：              （签名） 
地    址：                                                                     
邮政编码：                                               
电    话：                                               
传    真：                                               
开立时间：      年      月      日
附件4：廉洁从业合同
廉洁从业合同（参考格式）
买方：

卖方：

为加强工程建设中的廉政建设，规范卖方与买方双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立廉洁从业合同。

一、总则

1、应严格遵守国家关于市场准入、项目比选竞选、工程设计和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

2、严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

3、业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、工程设计的规章制度。

4、发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、买方的责任

买方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

1、买方及其工作人员不得索要或接受卖方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在卖方报销任何应由买方或个人支付的费用。

2、买方工作人员不得参加卖方安排的宴请或可能对公正执行建设管理行为有影响的其他活动；不得接受卖方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

3、买方及其工作人员不得要求或接受卖方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、旅游等提供方便。

4、买方工作人员的家属、亲戚不得从事与卖方工程有关的材料设备供应、分包、劳务等经济活动。

三、 卖方的责任

应与买方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作。严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

1、卖方不得以任何理由向买方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2、卖方不得以任何名义为买方及其工作人员报销应由买方单位或个人支付的费用。

3、卖方不得以任何理由邀请买方工作人员外出旅游或安排买方工作人员参加宴请、健身、娱乐等活动。

4、卖方不得与安装工程承包人联合作假，如计量、验收，提供虚假资料，接收好处或提成。

5、卖方不得以任何理由索要或接受安装工程承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在安装工程承包人报销任何应由卖方或个人支付的费用。

6、卖方不准参加有可能影响公正执行公务的安装工程承包人的宴请、健身、娱乐等活动。

7、卖方及其工作人员不得要求或接受安装工程承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、旅游等提供方便。

8、卖方不准向安装工程承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向施工单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

9、卖方及其工作人员应严格按设计规程办事，不得为谋取私利向买方人员非法行贿，私下串通，损害买方利益，同时必须履行向买方承诺的上述其他的廉政义务。

10、卖方如果发现买方工作人员有违反廉政规定的行为，应向买方组织或上级单位举报。买方均不得找任何借口对卖方进行报复。

四、违约责任及相关处罚

1、买方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给卖方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、卖方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，将自觉接受买方相应的处罚，具体内容如下：

2.1 发现卖方接受工程承包人的宴请或娱乐活动，第一次给予警告；发现第二次，参与宴请或娱乐活动的卖方人员写出书面检查，并接受500元/人的经济处罚，卖方项目负责人接受1000元的经济处罚；发现第三次，参与宴请或娱乐活动的卖方人员清退出场，卖方接受5000元的经济处罚。

2.2 发现卖方工作人员接受工程安装单位为其住房装修、婚丧嫁娶活动、旅游等提供方便的行为，发现一次处罚一次。第一次发现，对卖方处以2000元的罚款，对卖方进行警告，相关人员写出书面检查；以后每发现一次，对卖方处以5000元的罚款，清退相关卖方员。

2.3卖方不得索要或接受安装工程承包人的礼金、有价证券和贵重物品。若情况属实，卖方除了退还所收物品外，还要接受买方的处罚，即：第一次发现，对卖方人警告，相关人员写出书面检查；第二次发现，对卖方处以1000元的罚款，清退相关卖方相关人员。 

2.4 卖方不得介绍建筑材料或介绍劳务单位参与工程建设。若情况属实，发现一次处罚一次，每发现一次对卖方处以5000元的罚款。

3、卖方有违反本合同第一、三条责任行为情节严重的，除接受以上第2条处罚外，还依据有关法律法规和规定给予相关责任人党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给买方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（以下无正文）

买方：                                      卖方： 

法定代表人                                  法定代表人

或委托代理人：                              或委托代理人：

联系人：                                    联系人：

联系电话：                                  联系电话：

签约时间：    年   月   日

第 二 卷

第五章  供货要求
供货要求

1.产品清单

	序号
	项目
	数量
	单位
	单项报价（元）

	1
	横格式分样器  
	1
	套
	

	2
	横格式分样器  
	1
	套
	

	3
	钟鼎式分样器
	1
	套
	

	4
	电子自动数粒仪
	2
	台
	

	5
	扦样器（不同规格）
	1
	套
	

	6
	电子天平（十分之一）
	2
	台
	

	7
	电子天平（百分之一）
	2
	台
	

	8
	电子天平（千分之一）
	2
	台
	

	9
	电子天平（万分之一）
	2
	台
	

	10
	种子净度工作台
	1
	台
	

	11
	种子风选仪
	1
	台
	

	12
	谷物选筛（套筛）
	1
	套
	

	13
	电动筛选器
	1
	台
	

	14
	体视显微镜
	1
	台
	

	15
	智能人工气候箱
	2
	台
	

	16
	真空数种置床仪
	1
	台
	

	17
	发芽盒
	100
	个
	

	18
	发芽纸
	1
	箱
	

	19
	电热鼓风干燥箱
	3
	台
	

	20
	水分测定仪（快速）
	2
	台
	

	21
	种子粉碎机
	1
	台
	

	22
	铝盒
	100
	个
	

	23
	铝盒
	50
	个
	

	24
	铝盒
	30
	个
	

	25
	干燥器
	5
	个
	

	26
	移液器
	1
	套
	

	27
	水平台
	2
	套
	

	28
	边台
	1
	台
	

	29
	边台
	1
	台
	

	30
	边台
	1
	台
	

	31
	边台
	1
	台
	

	32
	实验凳
	15
	个
	

	33
	档案柜
	2
	个
	

	34
	低温低湿储藏柜
	2
	台
	

	35
	空调
	4
	台
	

	36
	打印机
	2
	台
	

	37
	台式电脑
	1
	台
	

	38
	笔记本
	1
	台
	

	39
	冷柜
	1
	台
	

	40
	枪头
	1
	包
	

	41
	枪头
	1
	包
	

	42
	枪头
	1
	包
	

	43
	枪头
	1
	包
	

	44
	枪头
	1
	包
	

	45
	枪盒
	1
	个
	

	46
	枪盒
	1
	个
	

	47
	枪盒
	1
	个
	

	48
	枪盒
	1
	个
	

	49
	枪盒
	1
	个
	

	50
	枪架
	1
	个
	

	51
	陶瓷托盘
	10
	个
	

	52
	冰箱
	2
	台
	

	53
	超纯水机
	1
	台
	


2.产品技术清单及参数要求
	序号
	产品名称
	数量
	单位
	招标参数

	1
	横格式分样器  
	1
	台
	一、技术参数要求：

1.材质：不锈钢 

2.凹槽数量：≥16格 

3.槽宽：≥12.7mm 

4.最大分量：150-1200g 

5.适用范围：水稻小麦等中小粒种子 

二、标准配置要求：主机1台、倾倒盘1只、承接盘2只。

	2
	横格式分样器  
	1
	台
	一、技术参数要求：

1.材质：不锈钢 

2.凹槽数量：≥12格 

3.槽宽：≥25.4mm 

4.最大分量：300-2000g 

5.适用范围：大豆玉米类大粒种子 

二、标准配置要求：主机1台、倾倒盘1只、承接盘2只。

	3
	钟鼎式分样器
	1
	套
	一、技术参数要求：
1.材质：不绣钢

2.最大分量：≥2000克（1台）、最大分量：≥500克（1台）

3.分样误差：小颗粒﹤0.6%/大颗粒﹤2%

4.适用范围：玉米、大豆、菜籽、稻谷、小麦

	4
	电子自动数粒仪
	2
	台
	一、功能参数要求：
1.微电脑自动控制，LCD大屏幕液晶显示；

2.具有电路自整，设置查看，任意计数，预值自停和批量数粒等功能；

3.具有灵敏档位设置，可根据不同种子颗粒大小，预设种子合适的档位速度；

4.数粒速度：具有无极调速功能，数粒速度快慢可调，数粒过程中也可以随时无级调速；

5.可调节落料间隙：数粒盘落料口采用弹簧片自动调节落料间隙，无需更换落料盘；

6.时间设置：用户可设置和修改时间；

7.要求具有自动断电保护功能，自动检测无种子后，振动料盒将停止工作；

8.用螺旋结构送料，数粒速度快慢可调，圆形及长形种子、大中小粒种子均可适用；

9.具备报警提示功能，在数粒完成、保护性停止工作时均会有报警提示声音；

二、技术参数要求：

1.种子直径：1-12mm；

2.计数误差：±2‰（档位速度和种子振动中脱落的皮屑会影响计数精度）
3.计数速度：≥1000粒/3分钟（以芝麻为例）

4.震动噪音：≤70dB

5.计数容量：1~99999

6.预置自停：1~99999当中任意数值，置00000不计数

7.外接电源：110VAC/60Hz和220VAC/50Hz 兼容

三、仪器配置要求：主机1台，自动调节落料间隙数粒盘1个，紧固旋纽1个，接料盒1个，小种子落料口数粒扣1个

	5
	扦样器
	1
	套
	一、技术参数要求：

1.材质：不锈钢，规格：≥Ø1.5×35、Ø1.5×50、Ø1.5×60、Ø2×50、Ø2×70、Ø2×80cm)各1把.

	6
	电子天平（十分之一）
	2
	台
	一、技术参数要求：

1.最大称量：≥5200g/10000g，精度：0.1g /0.2g , 重复性: ±0.1g/±0.2g，线性：±0.2g/±0.2g；

2.秤盘尺寸：≥168 mm *168mm；

3.大界面VATN LCD显示；

4.自动双量程、双精度功能；

5.外部校准功能；

6.六级防震滤波可调功能；

7.防干扰、防静电金属外壳；

8.具有克、克拉、盎司等二十种可屏蔽单位；

9.称量应用模式:百分比称重功能 、密度称量直读功能，动物（动态）称量功能，设定物体称量计数功能，成本结算（计价）功能 ，上下限检重功能，毛、净、皮称量功能 ，峰值保持功能 ，累计功能；

10.同时支持充电和插电功能。

	7
	电子天平（百分之一）
	2
	台
	一、技术参数要求：

1.最大称量：≥2200g/3200 g，精度：0.01g/0.05g , 重复性: ±0.02g/ ±0.05g，线性：±0.02g/±0.05g；

2.秤盘尺寸：≥156*156 mm；

3.大界面VATN LCD显示；

4.自动双量程、双精度功能；

5.外部校准功能；

6.六级防震滤波可调功能；

7.防干扰、防静电金属外壳；

8.具有克、克拉、盎司等二十种可屏蔽单位；

9.称量应用模式:百分比称重功能 、密度称量直读功能，动物（动态）称量功能，设定物体称量计数功能，成本结算（计价）功能 ，上下限检重功能，毛、净、皮称量功能 ，峰值保持功能 ，累计功能；

10.同时支持充电和插电功能。

	8
	电子天平（千分之一）
	2
	台
	一、技术参数要求：
1.最大称量：≥210 g, 精度：1 mg , 重复性: ±1 mg, 线性：±2 mg ，秤盘尺寸：≥Φ80mm；

2.大界面液晶背光显示；

3.分体电磁力传感器；                      

4.外部校准；

5.六级防震滤波可调功能；

6.称重稳定时间可调；
7.具有克、克拉、盎司、等二十种单位转换功能；
8.标准配置RS232/USB通讯接口连接外围设备；

9.开关机自动锁定当前模式；
10.内置日期、时间、温度显示及可调功能；                   

11.全铝底壳；
12.下挂钩称重装置；     

13.手提式手柄，可以安全、轻松的搬运天平；

14.人性化随机配件箱,方便砝码、手套等随机及防止丢失；

15.称量应用模式:百分比称重功能 ，密度称量直读功能，动物（动态）称量功能，设定物体称量计数功能，成本结算（计价）功能 ，上下限检重功能，毛、净、皮称量功能 ，峰值保持功能 ，累计功能。

	9
	电子天平（万分之一）
	2
	台
	一、技术参数要求：
1.最大称量：≥220 g/ 320g, 精度：0.1 mg / 1 mg , 重复性: ±0.1 mg /±1 mg, 线性：±0.2 mg /±2 mg, 秤盘尺寸：≥Φ90mm；

2.高分辨率彩色触控屏；

3.单体电磁力精密质量传感器；  


4.实时显示量程进度条；

5.自动双量程、双精度功能；

6.自定义双智能内部校正功能（温控、时控内校）；

7.七级防震滤波可调功能；

8.称重稳定时间可调；
9.具有克、克拉、盎司、等二十多种单位转换功能；

10.可自定义两种单位；
11.开关机自动锁定当前模式；
12.内置日期、时间可调功能；                    

13.内置温度显示功能；

14.多种设置一键直达，操作更简便；

15.配备RS232/USB通讯接口连接外围设备；

16.安装插件，PC端天平数据可直读；

17.全铝底壳、下挂钩称重装置 、手提式手柄、人性化随机配件箱、防静电金属防风罩背板
18.称量应用模式:百分比称重功能 ，密度称量直读功能，动物（动态）称量功能，设定物体称量计数功能，成本结算功能 ，上下限检重功能，毛、净、皮称量功能 ，峰值保持功能，累计功能。

	10
	种子净度工作台
	1
	台
	一、功能参数要求：

1.该工作台由白光投射观察台、偏振光防眩目透射观察台和放大装置三部分一体化构成，设计上更专注于细节，更加人性化；

2.该净度工作台台面的灯光采用手动控制。白光台面灯光、偏振光台面灯光、放大镜灯可单独控制，用户可以根据实际需要组合使用；

3.放大和照明装置采用活臂式旋钮设计，使用时可自由拉伸到台面上的每个位置，方便放大和清晰观察；

4.工作台采用最新高亮度低耗能的冷光源，避免了灯光发出的热量对种子、幼苗、菌落、试验活体样本等影响，从而真正保证了对样本的无损观察；

5.透射照明功能（能完全滤除背景光源的干扰，可进行对种子外形评判，切片观察，病理分析，品种鉴定以及种子发芽，幼苗生长叶片分析，菌落计数、米质分析等综合功能，并适于拍摄高质量的照片）；

6.金属质感的工作台桌面丝印刻度标尺，能方便对所观察的种子进行测量；

★7.配套移动计数APP，可通过移动端计数，保存，查看历史数据，包含作物名称，品种信息，种子数量，测量时间等。可自定义新增作物名称，单个/批量品种添加，一键式选择通用/辅助算法。
二、技术参数要求：

工作台尺寸：≥1200mm×580mm×770mm    

观察台规格：≥560mm×300mm                      

观察台功率：≤18W

偏振光平台：≥250mm×250mm                      

偏振灯功率：≤15W

放大镜灯光功率：≤12W                                   

放大倍率：≥10X

工作台电源：220V 50Hz

	11
	种子风选仪
	1
	台
	一、功能参数要求：
1.种子风选仪外壳全金属制造，满足强度需要，坚固耐用；

2.管道采用优质有机玻璃材质，操作过程可视化；

3.可以根据颗粒大小调节风速和风量，以达到最好的效果。风门和调速器可调节风量大小；

4.杂质通过分离管进入到杂物杯中，和种子完全分离；

5.物料杯的底座有弹性，增加了物料杯和底座的粘合度，气密性好。

二、技术参数要求：

最大风压：≤689pa

定时：0～99.99H

工作电压：220V 50HZ

电机转速：2800 r/min

噪声值：≤81dB

料杯目数：≥28目

风速：≥31.1m/s

风量：≥0.914m³/min

	12
	谷物选筛
	1
	套
	外径：≥22cm

孔径：≥Φ1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、6.0、1.7*20、12mm底与盖

	13
	电动筛选器
	1
	台
	一、技术参数要求： 

1.最大筛量：≥500g 

2.筛动幅度：≥100mm 
3.回转速度：115±5r/min 
4.配套筛子外径：200-220mm  
5.电机功率：≤60W 
6.工作电源：AC220V 50Hz 

	14
	体视显微镜
	1
	台
	一、功能参数要求：
1.光学系统:伽利略光学系统，防霉变光学设计；

2.目镜：高眼点广角目镜WF10X/20一对；双目倾斜≤45°,视度可调，调整范围：5°屈光度；

3.三目镜筒，带摄像接筒，瞳距调节范围:50mm-75mm；

4.光学变倍范围:8X-50X；

5.显微镜标准工作距离:≥110mm；

6.升降机构：燕尾导轨与齿轮齿条组合构成调焦机构，变倍手轮双侧水平设置，变倍灵活舒适；

7.侧光源：≥3W亮度LED侧射光源，照射角度可调，实现对样品顶部和侧面的体视观察；

8.透射光源：≥3W单颗粒高亮度LED透射光源带仿生设计复眼透镜，提高照明亮度，照明亮度可调。

9.显微成像系统：高清CMOS光电传感器，CMOS靶面尺寸1/2.5英寸，分辨率≥2048×1536以上,有效像素≥500万以上；

10.数码视野范围不小于83%，观察、拍照、传输等方便快捷；

11.图像分析软件功能：可进行单帧图像、序列图像采集，动态图像录像。支持BMP、JPG、ICO、PNG、TIF、GIF等各种图像格式；具有强大的图像编辑功能，可以调节亮度、对比度，还具有图像复制、剪切、旋转、滤色等处理功能；可以测定两点距离、三点弧长、三点圆半径、多边形面积、三点夹角、两线夹角、周长、等效直径、最大直径、平均灰度等数十种形态参数；测量数据可以标注在图像上，也可以传到EXCEL，或直接打印输出。

二、配置要求：主机1台，固定式存储设备1台

	15
	智能人工气候箱
	2
	台
	一、功能参数要求：

1.箱体工艺及结构要求：外箱表面静电喷塑，箱体中间隔热采用环戊烷硬质聚氨酯发泡材质，保温性能好；内胆采用镜面不锈钢材质，四周大圆角，以防实验中金属锋利受伤。内置不小于6mm厚度全景式钢化玻璃内门，可在不打开内门情况下对培养箱内的实验样本全景观察，减少开门导致的箱体内温、湿度变化对实验样本的影响，方便观察实验情况；当玻璃门开启时，箱体内风机智能联动停止运行，减少开门对箱体内温度造成的影响。

★2.交互系统要求:≥7寸全彩全视角液晶触摸显示屏，屏幕分辨率≥1024*600，支持多点触摸。界面同屏显示：实时曲线，循环次数，当前时段，总剩余时间，距下一时段，程序详情，报警提醒，温度，湿度，光照，风速；控制界面：开锁，报警声，灭菌等操作（需提供设备操作显示界面截图并加盖竞选人公章）

3.设置控制要求：可以在显示屏上设置程序名称、循环次数、时段数量、每个时段温度值、湿度值、光照值、时段时长、新建实验程序、增加程序、填写操作员信息、实验类型、备注信息、程序界面锁定、锁定密码、报警上下限值、修改当前运行时段的时间的移时设置、电磁锁启用、灭菌等操作。

4.程序及时段要求：可自动预设和存储不少于30个不同实验程序；每个程序时段可设1～99段，每段程序时间段：1小时00分钟～99小时59分钟，循环次数：1～99或者无限循环。

5.化霜功能要求：热气旁通化霜方式，按需化霜，避免化霜过程对箱体内温度造成影响；

6.电磁锁功能要求：标配电磁锁设计，可以根据需求设置密码，输入密码后才打开培养箱外门，满足保护实验样本需求；

7.屏幕锁功能要求：标配屏幕锁设计，可以将屏幕锁定，输入密码后才可以操作屏幕，防止其他人操作仪器，影响实验；

8.箱体灭菌功能要求：箱体内集成了紫外线灭菌线灯，可对箱体进行杀菌消毒，灭菌时间可通过屏幕设置进行选择自动进行，时间到时后灭菌完成；

★9.‌内置一体化加湿结构，采用‌内循环通路设计，有效‌减少需水量和整机功耗。‌内置304不锈钢水箱，‌外接自动供水装置或≥20L专用储水箱，实现自动化补水与长时间连续运行。‌‌超声加湿头防水标准：≥IP68

★10.内部循环风系统设计，集成风速调控功能，通过直观的‌触摸屏界面或远程web平台，便捷设置并实时显示箱内循环风的风速值。‌支持风速的分档调节，支持不同程序段分别设定不同的风速值。‌可根据植物不同生长阶段调整风速。

11.箱体自带新风系统，可‌实现内外气体的持续性对流交换。可手动打开或关闭新风口，并可通过旋转机械结构调节进出风口大小来调节新风换气量，‌以满足植物生长需求。

12.安全保护要求：采用双路保险丝，确保设备发生短路或者严重过载时切断故障电路，确保设备和和实验样本安全；

13.异常报警功能要求：超温和超湿报警、传感器异常报警、开门未关报警等，通过设备发出声光报警信号，也可通过平台或者手机远程查看报警信息，报警信息可以实时推送到微信公众号，避免错失报警信息；

14.掉电记忆功能要求：设备出现导常断电后再次通电，可自动恢复上次运行程序，避免意外情况导致的实验异常；

15.历史报警记录展示要求：可查看培养箱运行过程产生的报警记录，报警记录可以根据选择时间段进行查看。

16.实时显示参数要求：同一屏幕显示多种设置及运行参数，包括：循环次数、当前时段、总剩余时间、距下一时段时间、程序详情、报警提醒、温度、湿度、光照的设定值、当前值以及当前箱体工作状态（制冷、加热、加湿、除湿、光照级别等）显示；

17.历史数据展示要求：有数据列表展示及温湿度实时曲线展示模式，可在此界面中查看、删除、导出实验数据记录，也可选择时间段查询。可在此界面中查看温度设定值、温度实时值、湿度设定值、湿度实时值的曲线图，可快速掌握实验数据趋势变化。可在Web端、微信端等多平台实时查看运行情况以及历史数据；

18.实验数据管理要求：每次实验均会自动生成实验号（含实验程序设置情况、操作员信息、实验类型、备注信息等），可生成的唯一二维码，通过实验号可以查看对应的实验数据并可微信实验绑定，实时查看实验数据。

19.数据查看及导出要求：以上数据均可由U盘从设备中导出；可通过微信查看数据：培养箱程序运行时，可通过微信扫描二维码实时获取实验运行数据。可进行分析和溯源。

20.光照系统要求：采用侧面进光方式，三面全光谱灯板作为照明光源，LED灯珠保证发光效率高、光衰小和色温稳定。光照强度支持无极调光，在光照范围内任何强度都可随意设置。有光照关联开门功能，开门时光照自动减弱亮度，避免强光伤害眼睛。

21.远程控制设备要求：带管理云平台，无论身在何处，可随时随地通过登录PC端、Web端、手机微信端实时查看设备运行情况，并根据需要进行远程控制设备的运行操作，操作包括：对设备远程开启程序运行、对运行中的程序进行停止、时段切换、移时等操作，远程新建、编辑、删除实验程序，平台端的实验程序与设备端会自动同步，实现对设备的远程控制。异常信息可推送至手机微信及时提醒，保证实验的顺利进行；软件支持远程在线升级；

22.OTA自动升级功能要求：利用有线网络、Wi-Fi等通信技术，实现设备自动从远程服务器获取和更新应用。

★23.手机App种子发芽率自动识别功能要求：可通过图像识别，专用培养装置内直接分析种子数量、发芽数，并对发芽情况进行精准标记，可与气象、墒情数据在同平台上查看（需提供设备操作显示界面截图并加盖竞选人公章）

二、技术参数要求：

1.箱体容积：≥1000L

2.控温范围：0～65℃

3.温度分辨率：0.1℃

4.温度波动度：±0.3℃(箱体运行温度25.0℃湿度50%RH时测试数据)

5.控湿范围：50～95%RH

6.湿度偏差：±3%RH（箱体运行温度25.0℃湿度50%RH时测试数据）

7.光照范围：0-22000lx（距灯板15CM垂直距离测试）

8.光照等级：0～100%（5%～100%可按1%进行调节）

9.灭菌方式：紫外线灭菌

10.外部接口：CO₂进气口*1个；USB接口*1个；新风口*2个；网线接口*1个；

11.综合最大功率：不超过2500W
12.工作方式：连续运行

13.电源：AC220V/50Hz

三、配置清单要求：

主机一台，内置超声波加湿系统及20L专用储水箱1套，固定式输出设备1台

	16
	真空数种置床仪
	1
	台
	一、技术参数要求： 

环境温度：≤40℃ 

电机功率：≤1400W 

工作电压：220V/50HZ 

吸盘配置：5只

外形尺寸：≤310*315*313（mm）

吸盘尺寸（CM）:

≤13*19(100孔，≤50孔各1只)

≤11.5*11.5（100孔，50孔各1只） 

直径8（100孔1只）

	17
	发芽盒
	100
	个
	规格：≤12*12*6厘米,ABS材质，透明，1.5米高度摔下不破损，适合南北方所有种子发芽试验需要。

	18
	发芽纸
	1
	箱
	规格：≤11.5*11.5cm，6000张一箱

	19
	电热鼓风干燥箱
	3
	台
	一、功能特点要求：

1.采用具有控温保护、带有定时功能的LED数字高亮显示微电脑温度控制器，控温精确可靠。

2.箱体内均采用镜面不锈钢或拉丝板材料氩弧焊接制作而成，箱体外采用优质钢板材料，造型美观，新颖。

3.热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成。工作室温度均匀。

二、技术参数要求：

电源电压：220V  50Hz

控温范围：RT +10~250℃

恒温波动度：±1℃

温度分辨率：0.1℃

工作环境温度：+5~40℃

输入功率：≤2070W

内胆尺寸（mm） W×D×H：≥550×450×550

载物托架（标配）：≥2块(pcs)

定时范围：1-9999 minutes

	20
	谷物水分测量仪
	2
	台
	一、功能特点要求：

1.水分值容重交替显示。
2.能测定≥35个品种。
3.可以显示品种编号（1到35）和品种名称（英文名称的前四个字母）。
4.电源自动关闭。约3分钟不进行操作，电源自动切断。
5.可以修正水分值。可以在-9.9-+9.9%的范围内，对各品种水分值进行修正。
二、技术参数要求：

测量方式：高频电容式（50MHz）

测量对象：谷物等≥35个品种

测量范围：水分：0～40%（因样品种类而异） 

容重：0~999g/L(参考值)

样品容量：≥240mL

使用温度范围：0～40℃

精度：水分：干燥法的标准误差为0.5％以下
（水分低于20%的全部样品）

校正功能：重量：内置电子天平
温度：热敏电阻
位移补正（偏差补正）-9.9 ~ +9.9％

其他功能：平均、 电源自动关闭

显示：数字显示（LCD）

电源：电池1.5V（5号干电池）× 4

	21
	种子粉碎机
	1
	台
	一、功能参数要求：
1.碾磨快速，粉碎过程设备没有明显发热。

2.磨盘间距可调，满足不同粉碎细度要求。

3.粉碎系统全密封，清理方便，不会造成样品存留。

4.外形美观、经久耐用。

5.碾磨快速，不会造成样品水分丢失等特点。

二、技术参数要求：

1.磨盘直径：≥Φ80㎜；

2.粮食水分测试粉碎磨研磨能力：≥300g/min；

3.工作噪音：<68dB；

4.调节档位：≥20档；

5.磨碎样品水分范围：≤17%；

6.收集容器的容积：≥110g；

7.电源：220V 50HZ；

8.研磨细度：粉碎样品98％通过ф1.0mm筛； 粉碎样品90％以上通过ф0.5mm筛； 粉碎样品80％以上通过40目筛。

	22
	铝盒
	100
	个
	规格：≥46x20mm

	23
	铝盒
	50
	个
	规格：≥55x35mm

	24
	铝盒
	30
	个
	规格：≥100x50mm

	25
	干燥器
	5
	个
	规格：≥240mm

	26
	移液器
	1
	套
	1.手动单道可调式移液器；量程配置：0.5-10μl、5-50μl、20-200μl、100-1000μl、1000-5000μl，各1支。

	27
	水平台
	2
	套
	水平台要求：≥400x250（mm)

	28
	边台
	1
	台
	1.结构：钢木结构，实芯理化板台面，规格尺寸：≥3300*750*800。

2.台面采用≥12.7mm实芯理化板，四周加边至≥25.4mm。

3.特抗板台面化学性能指标达满足52项或以上常规化学试剂测试要求，检验结果均为无明显变化，分级结果5级。52项或以上常规化学试剂中，化学试剂至少包含并逐一对应满足以下30种：1、王水；2、65%硝酸；3、98%硫酸；4、85%磷酸；5、铬酸；6、48%氢氟酸；7、乙酸；8、甲酸；9、四氯化碳；10、硫化钠饱和液；11、苯酚;12、氢氧化铵；13、高锰酸钾；14、丙酮；15、甲苯；16、二甲苯；17、37%盐酸；18、硝酸银饱和液；19、硫酸铜；20、重铬酸钾清洗溶液；21、正已烷；22、重铬酸；23、同比例硝酸、硫酸混合液（70%）；24、汽油；25、碘酊/碘酒；26、37%甲醛；27、二甲基甲酰胺；28、三氯甲烷；29、糠醛；30、丙二醇甲醚醋酸酯等。

4.钢架：采用60*40*1.5mm 方管，二氧化碳冷焊，酸洗、磷化，静压承重≥250公斤。表面除油，最后经过高温环氧树脂喷涂，具有一级防酸碱等级。

5.门板抽屉板：采用≥18㎜厚双贴面板，并以≥2㎜厚PVC封边作防水处理。

6.配件：采用三件套膨胀型连接件，PVC封边条封边，一字型隐形拉手，无噪音定位铰链，三节式滚珠超静音导轨。

7.调节脚：调节脚采用黑色尼龙地脚，调整高度≥30㎜。

	29
	边台
	1
	台
	1.结构：钢木结构，实芯理化板台面，规格尺寸：≥3800*750*800。

2.台面采用≥12.7mm实芯理化板，四周加边至≥25.4mm。

3.特抗板台面化学性能指标达满足52项或以上常规化学试剂测试要求，检验结果均为无明显变化，分级结果5级。52项或以上常规化学试剂中，化学试剂至少包含并逐一对应满足以下30种：1、王水；2、65%硝酸；3、98%硫酸；4、85%磷酸；5、铬酸；6、48%氢氟酸；7、乙酸；8、甲酸；9、四氯化碳；10、硫化钠饱和液；11、苯酚;12、氢氧化铵；13、高锰酸钾；14、丙酮；15、甲苯；16、二甲苯；17、37%盐酸；18、硝酸银饱和液；19、硫酸铜；20、重铬酸钾清洗溶液；21、正已烷；22、重铬酸；23、同比例硝酸、硫酸混合液（70%）；24、汽油；25、碘酊/碘酒；26、37%甲醛；27、二甲基甲酰胺；28、三氯甲烷；29、糠醛；30、丙二醇甲醚醋酸酯等。

4.钢架：采用60*40*1.5mm 方管，二氧化碳冷焊，酸洗、磷化，静压承重≥250公斤。表面除油，最后经过高温环氧树脂喷涂，具有一级防酸碱等级。

5.门板抽屉板：采用≥18㎜厚双贴面板，并以≥2㎜厚PVC封边作防水处理。

6.配件：采用三件套膨胀型连接件，PVC封边条封边，一字型隐形拉手，无噪音定位铰链，三节式滚珠超静音导轨。

7.调节脚：调节脚采用黑色尼龙地脚，调整高度≥30㎜。

	30
	边台
	1
	台
	1.结构：钢木结构，实芯理化板台面，规格尺寸：≥2300*750*800。

2.台面采用≥12.7mm实芯理化板，四周加边至≥25.4mm。

3.特抗板台面化学性能指标达满足52项或以上常规化学试剂测试要求，检验结果均为无明显变化，分级结果5级。52项或以上常规化学试剂中，化学试剂至少包含并逐一对应满足以下30种：1、王水；2、65%硝酸；3、98%硫酸；4、85%磷酸；5、铬酸；6、48%氢氟酸；7、乙酸；8、甲酸；9、四氯化碳；10、硫化钠饱和液；11、苯酚;12、氢氧化铵；13、高锰酸钾；14、丙酮；15、甲苯；16、二甲苯；17、37%盐酸；18、硝酸银饱和液；19、硫酸铜；20、重铬酸钾清洗溶液；21、正已烷；22、重铬酸；23、同比例硝酸、硫酸混合液（70%）；24、汽油；25、碘酊/碘酒；26、37%甲醛；27、二甲基甲酰胺；28、三氯甲烷；29、糠醛；30、丙二醇甲醚醋酸酯等。

4.钢架：采用60*40*1.5mm 方管，二氧化碳冷焊，酸洗、磷化，静压承重≥250公斤。表面除油，最后经过高温环氧树脂喷涂，具有一级防酸碱等级。

5.门板抽屉板：采用≥18㎜厚双贴面板，并以≥2㎜厚PVC封边作防水处理。

6.配件：采用三件套膨胀型连接件，PVC封边条封边，一字型隐形拉手，无噪音定位铰链，三节式滚珠超静音导轨。

7.调节脚：调节脚采用黑色尼龙地脚，调整高度≥30㎜。

	31
	边台
	1
	台
	1.结构：钢木结构，实芯理化板台面，规格尺寸：≥4200*750*800。

2.台面采用≥12.7mm实芯理化板，四周加边至≥25.4mm。

3.特抗板台面化学性能指标达满足52项或以上常规化学试剂测试要求，检验结果均为无明显变化，分级结果5级。52项或以上常规化学试剂中，化学试剂至少包含并逐一对应满足以下30种：1、王水；2、65%硝酸；3、98%硫酸；4、85%磷酸；5、铬酸；6、48%氢氟酸；7、乙酸；8、甲酸；9、四氯化碳；10、硫化钠饱和液；11、苯酚;12、氢氧化铵；13、高锰酸钾；14、丙酮；15、甲苯；16、二甲苯；17、37%盐酸；18、硝酸银饱和液；19、硫酸铜；20、重铬酸钾清洗溶液；21、正已烷；22、重铬酸；23、同比例硝酸、硫酸混合液（70%）；24、汽油；25、碘酊/碘酒；26、37%甲醛；27、二甲基甲酰胺；28、三氯甲烷；29、糠醛；30、丙二醇甲醚醋酸酯等。

4.钢架：采用60*40*1.5mm 方管，二氧化碳冷焊，酸洗、磷化，静压承重≥250公斤。表面除油，最后经过高温环氧树脂喷涂，具有一级防酸碱等级。

5.门板抽屉板：采用≥18㎜厚双贴面板，并以≥2㎜厚PVC封边作防水处理。

6.配件：采用三件套膨胀型连接件，PVC封边条封边，一字型隐形拉手，无噪音定位铰链，三节式滚珠超静音导轨。

7.调节脚：调节脚采用黑色尼龙地脚，调整高度≥30㎜。

	32
	实验凳
	15
	个
	1、凳面：外径≥φ29CM；材质：PP增强塑料；
2、升降原理：采用气缸杆升降；安装脚钉高度：40CM-55.5CM；安装滑轮高度：42.5CM-59CM。

	33
	档案柜
	2
	个
	材质：铁皮，尺寸：≥850*390*1800

	34
	低温低湿储藏柜
	2
	台
	一、功能特点要求：
1.箱体工艺及结构要求：外箱表面静电喷塑，箱体中间隔热采用环戊烷硬质聚氨酯发泡材质；内胆采用镜面不锈钢材质，四周大圆角，以防样品存储中金属锋利受伤。内置≥6mm厚度全景式钢化玻璃内门，可在不打开内门情况下对储藏柜内的样品存储样本全景观察，减少开门导致的箱体内温、湿度变化对样品存储样本的影响，方便观察样品存储情况；当玻璃门开启时，箱体内风机智能联动停止运行，减少开门对箱体内温度造成的影响。网架隔板为抽拉式设计，配置≥3层移动式不锈钢网架，可根据样品存储需求增加层数，可以根据样品存储需求进行高度调节；

2.交互系统要求：≥7寸全彩全视角液晶触摸显示屏，屏幕分辨率≥1024*600，支持多点触摸；采用安卓操作系统进行人机交互。符合人体工学，屏幕高度距地约1.5米，包容不同样品存储员身高，操作及查看屏幕视角舒适；

3.设置控制要求：用户可以在显示屏上设置程序名称、循环次数、时段数量、每个时段温度值、湿度值、时段时长、新建样品存储程序、增加程序、填写操作员信息、样品存储类型、备注信息、程序界面锁定、锁定密码、报警上下限值、修改当前运行时段的时间的移时设置、电磁锁启用、灭菌等操作；

4.程序及时段要求：可自动预设和存储≥30个不同程序；每个程序时段可设1～99段，每段程序时间段：1小时00分钟～99小时59分钟，循环次数：1～99或者无限循环；

5.化霜功能：热气旁通化霜方式，按需化霜，避免化霜过程对箱体内温度造成影响；

6.电磁锁功能：标配电磁锁设计，用户可以根据需求设置密码，输入密码后才打开储藏柜外门，满足保护样品存储样本需求；

7.屏幕锁功能：标配屏幕锁设计，用户可以将屏幕锁定，输入密码后才可以操作屏幕，防止其他人操作仪器，影响用户样品存储；

8.箱体灭菌功能：箱体内集成了紫外线灭菌线灯，可对箱体进行杀菌消毒，灭菌时间可通过屏幕设置进行选择自动进行，时间到时后灭菌完成；

9.安全保护：采用双路保险丝，确保设备发生短路或者严重过载时切断故障电路，确保设备和和样品存储样本安全；

10.异常报警功能：超温和超湿报警、传感器异常报警、开门未关报警等，通过设备发出声光报警信号，也可通过平台或者手机远程查看报警信息，报警信息可以实时推送到微信公众号，避免错失报警信息；

11.掉电记忆功能：设备出现导常断电后再次通电，可自动恢复上次运行程序，避免意外情况导致的样品存储异常；

12.历史报警记录展示要求：可查看储藏柜运行过程产生的报警记录，报警记录可以根据选择时间段进行查看。

13.时实显示参数要求：同一屏幕显示多种设置及运行参数，包括：循环次数、当前时段、总剩余时间、距下一时段时间、程序详情、报警提醒、温度、湿度的设定值、当前值以及当前箱体工作状态（制冷、除湿等）显示；

14.历史数据展示要求：有数据列表展示及温湿度实时曲线展示模式，用户可在此界面中查看、删除、导出样品存储数据记录，也可选择时间段查询。用户可在此界面中查看温度设定值、温度实时值、湿度设定值、湿度实时值的曲线图，可快速掌握样品存储数据趋势变化。可PC的Web端、微信等多平台实时查看运行情况以及历史数据；

15.样品存储数据管理要求：每次样品存储均会自动生成样品存储号（含样品存储程序设置情况、操作员信息、样品存储类型、备注信息等），可生成的唯一二维码，通过样品存储号可以查看对应的样品存储数据并可微信样品存储绑定，实时查看样品存储数据；

★16.数据查看及导出要求：以上数据均可由U盘从设备中导出；可通过微信查看数据：储藏柜程序运行时，可通过微信扫描二维码实时获取样品存储运行数据。可进行分析和溯源。

17.远程控制设备要求：带管理云平台，无论身在何处，可随时随地通过登录PC端、Web端、手机微信端实时查看设备运行情况，并根据需要进行远程控制设备的运行操作，操作包括：对设备远程开启程序运行、对运行中的程序进行停止、时段切换、移时等操作，远程新建、编辑、删除样品存储程序，平台端的样品存储程序与设备端会自动同步，实现对设备的远程控制。异常信息可推送至手机微信及时提醒，保证样品存储的顺利进行；软件支持远程在线升级；

★18.种子计数功能：具备手机APP自动计数识别及千粒重结果输出功能，适用于种质资源分发。拍摄照片后，可手动输入种子重量，软件自动计算种子数量，输出种子数量及千粒重结果；手动修正使计数更精确:算法识别度高，能识别多种种子，紧挨或者太远造成误差计算的种子，可通过“+”“_”做相应的修正；数据查看方式多样化:可在系统软件中查看报表或者导出EXCEL表格查看数据；数粒精度：圆形种子±0.1%，长形种子±0.3%（修正后可达100%）。

二、技术参数要求：

箱体容积：≥450L

控温范围：-15～10℃

温度分辨率：0.1℃

温度波动度：±0.3℃（环境温度25℃，箱体内温度0℃时测试数据）

湿度设置范围：30～60%RH

湿度控制范围：≤60%RH

湿度偏差：≤5%RH

灭菌方式：紫外线灭菌

外部接口：USB接口*1个；网线接口*1个

内部尺寸：≥635*560*1165mm

综合最大功率：不超过1200W

工作方式：连续运行（压缩机间歇工作）

电源：AC220V/50HZ

	35
	空调
	4
	台
	技术参数要求：
1.变频功能

2.匹数：≥1.5P

3.类型：壁挂式

4.能效等级：≥1级能效

5.额定电压：220V.50HZ

6.冷暖类型：冷暖

7.额定制冷量:≥3510W

8.额定制热量:≥5010W

9.额定制冷功率：≤810W

10.额定制热功率:≤1250W

11.电辅热功率：≤1000W

12.循环风量：≥640m3/h

13.噪声：室内机高风运行噪音≤18dB(A)；室外主机运行噪音≤51dB(A)

	36
	冷柜
	1
	台
	容积：≥356L,搁架数量：≥5个，额定电压/频率：220V-/50HZ,能效等级：≥1级，箱内温度：0-10℃，制冷方式：风冷，可调节底脚：≥4个，

	37
	枪头
	1
	包
	1000 支 / 包，无色，通用型，规格：10ul 

	38
	枪头
	1
	包
	1000 支 / 包，无色，通用型，规格：200ul 

	39
	枪头
	1
	包
	500 支 / 包，无色，通用型，规格：1000ul

	40
	枪头
	1
	包
	100 支 / 包，通用型，无色，适配 5ml 移液器

	41
	枪头
	1
	包
	100 支 / 包，通用型，无色，适配 10ml 移液器

	42
	枪盒
	1
	个
	96孔/盒，规格：200ul ，PP 材质，带翻盖设计，防尘防污染，

	43
	枪盒
	1
	个
	96孔/盒，规格：1000ul，PP 材质，带翻盖设计，防尘防污染，

	44
	枪盒
	1
	个
	96孔/盒，规格：10ul ，PP 材质，带翻盖设计，防尘防污染，

	45
	枪盒
	1
	个
	28孔/盒，规格：5ml ，PP 材质，带翻盖设计，防尘防污染，

	46
	枪盒
	1
	个
	15孔/盒，规格：10ml，PP 材质，带翻盖设计，防尘防污染，

	47
	枪架
	1
	个
	与放置手动单道可调式移液器，适配本次采购的移液器，放置稳固，不易倾倒。

	48
	陶瓷托盘
	10
	个
	规格：≥33*43CM

	49
	冰箱
	2
	台
	一、技术参数要求：

‌总容积‌：≥‌478 L‌

‌冷藏室容积‌：≥‌293 L‌

‌冷冻室容积‌：≥158 L‌

‌变温室容积‌：≥‌27 L

性能参数：

‌能效等级‌：‌一级能效‌

‌日均耗电量‌：‌0.84 kWh/24h‌

‌噪音水平‌：‌38 dB(A)‌

‌冷冻能力‌：‌6.5 kg/12小时

‌制冷剂‌：‌R600a‌

‌压缩机‌：‌变频‌

‌制冷方式‌：‌风冷无霜‌

‌控温方式‌：‌电脑温控‌

‌除霜模式‌：‌自动除霜‌

	50
	超纯水机
	1
	台
	一、技术参数要求：

1.制水量: ≥10升/小时（水温25℃时）进水要求：城市自来水TDS＜200ppm,水压0.10—0.40MPa，水温5－45℃,TOC＜100ppb。

★2.RO纯水水质：电导率：电导率≤进水电导率×2%（在线监测），系统配实验室纯水器RO膜自动药剂清洗装置，方便自动清洗系统（提供第三方技术证明文件）

★3.UP超纯水产水质：电阻率18.2MΩ.cm @25℃ （在线监测）（优于实验用水一级水标准GB6682-2008 ），微颗粒物≤1个/ml,微生物≤1CFU/ml,重金属离子≤0.1ppb，TOC≤20ppb
4.一机两用，具有一种新型取水分配器，可制备纯水和超纯水；纯水电导率和超纯水电阻率在线监测功能。具定量取水设定功能

5.采用≥4.3寸彩色液晶触屏系统，操作更科学，更方便，更全面，历史数据记录查阅功能，具USB接口，可下载历史取水数据，做到水样的可追溯性。

6.仪表状态的智能诊断、预处理、超纯化柱使用状态监测、报警功能，用户管理功能（授权用户方可使用设备）

7.具有一种有内循环结构的超纯化柱，提供第三方技术证明超纯化柱可以循环，使用寿命更长，保证随时取到最好的超纯水

★8.系统使用UP特性电路板，采用“超纯水机电气控制系统V1.0”的软件系统技术（提供第三方证明文件），内置噪音<40dba的压力泵  

9.PLC自动控制，LCD液晶中文显示屏、具系统自动冲洗功能、开机自检功能、自动保护功能、一种纯化柱拆装防漏水端盖组件防止漏水带来的隐患（提供第三方证明文件）
★10.纯水系统具有一种便于安装的多卡槽电磁阀安装座，方便后期检修维护，提供证书证明文件配置
二、配置要求：

台式主机（1台）

30L水箱（1个）

标配耗材1套（预处理、有内循环结构的超纯化柱、反渗透柱、终端微滤）

RO膜自动药剂清洗装置1套
便携式存储数据设备1台


第 三 卷
第六章  竞选文件格式
目  录
一、竞选函部分

（一）竞选函

（二）分项报价表
（三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
二、商务部分

（一）商务偏差表
（二）技术偏差表
（三）技术支持资料
三、技术部分
四、资格审查部分
（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（二）财务报告
（三）竞选人基本情况表

（四）承诺
（五）类似项目情况表

（六）其他资料
一、竞选函部分
                   （项目名称）
投 标 文 件
竞选函部分
竞选人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 （签名或盖章）
    年    月    日

目  录
（一）竞选函

（二）分项报价表
（三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
（一）竞选函

（比选人名称）：

1. 我方已仔细研究了 

（项目名称）竞争性比选文件的全部内容，对竞选文件中响应竞争性比选文件商务、技术评审要求的竞选货物，愿意以下列方式进行报价：
暂定竞选报价为人民币（大写）        （¥        ），增值税税率为 
   ，分项固定单价报价详见《分项报价表》；
委托代理人为：        ，交货期符合竞争性比选文件的要求，交货地点符合竞争性比选文件的要求，按合同约定履行义务。

2. 我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应竞争性比选文件的全部要求。
3. 我方承诺响应竞争性比选文件规定的竞选有效期，在竞选有效期内不修改、撤销竞选文件。
4. 随同本竞选函提交竞选保证金一份，金额为人民币（大写）         （¥        ）。竞选保证金有效期与竞选有效期一致，在此期间，若我方违反招竞选有关法律、法规及本竞争性比选文件的相关规定，竞选保证金的受益人为比选人。
5. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照竞争性比选文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6. 我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“竞选人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。同时我方承诺接受竞争性比选文件及附件、澄清及修改通知中所有的内容。

7.      （其他补充说明）      。

竞  选  人：                　　　　　               （盖单位法人章） 

法定代表人或其委托代理人：                           （签名或盖章）

地    址：                                                                            
网    址：                                                                            
单位电话（座机）：                      委托代理人电话（手机）：                      
传    真：                                                                            
邮政编码：                                                                            
    年    月    日

（二）分项报价表
                                                                          单位：人民币元
	序号
	分项名称
	规格型号
	品牌（如有）
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	

	暂定竞选总报价（含税）
	
	


竞  选  人：                            （盖单位法人章） 

法定代表人或其委托代理人：               （签名或盖章） 


年 
月 
日

（三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
法定代表人身份证明
竞选人名称：                                     
单位性质：                                     
地    址：                                     
成立时间：        年        月        日
经营期限：                                     
姓名：        性别：       年龄：       职务：               
系                                                         （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明扫描件（双面）
竞选人：              
（盖单位法人章）

      年      月      日  
注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书
本人    （姓名）系        （竞选人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）竞选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。 

代理人无转委托权。

竞  选  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

身份证号码：                           
委托代理人：                           （签名）

身份证号码：                           

单位电话（座机）：                              
委托代理人电话（手机）：                                          
附：法定代表人和委托代理人身份证明扫描件（双面）
  年  月  日 
注：1、法定代表人参加竞选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

二、商务部分
                   （项目名称）
投 标 文 件
商务部分
竞选人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：  　　（签名或盖章）
    年    月    日
目  录
（一）商务偏差表
（二）技术偏差表
（三）技术支持资料
（一）商务偏差表
商务偏差表
比选项目名称：
	序号
	竞争性比选文件条款号及条款内容
	竞选文件条款号及条款内容
	有无负偏差
	偏差说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


对本项目第二章投标人须知内容及第四章合同条款及格式的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则应按照注释要求在本表中对偏离项逐一列明）
竞 选 人：                                        （盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人：            （签名或盖章）
日    期：  年  月   日
（二）技术偏差表
技术偏差表
比选项目名称：
	序号
	竞争性比选文件条款号及条款内容
	竞选文件条款号及条款内容
	有无负偏差
	偏差说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


对本项目第五章供货要求的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则应按照注释要求在本表中对偏离项逐一列明）
竞 选 人：                                        （盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人：            （签名或盖章）
日    期：  年  月   日
（三）技术支持资料
三、技术部分
                   （项目名称）
投 标 文 件
技术部分
竞选人： 　　 　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　（签名或盖章）
    年    月    日

目  录
[竞选人根据第三章 评标办法的要求编制，目录自拟。]

四、资格审查部分
                   （项目名称）
投 标 文 件
资格审查部分
竞选人： 　　 　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　（签名或盖章）
    年    月    日

目  录
（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（二）财务报告
（三）竞选人基本情况表

（四）承诺
（五）类似项目情况表

（六）其他资料
（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
法定代表人身份证明
竞选人名称：                                     
单位性质：                                     
地    址：                                     
成立时间：        年        月        日
经营期限：                                     
姓名：        性别：       年龄：       职务：               
系                                                         （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明扫描件（双面）
竞选人：              
（盖单位法人章）

      年      月      日  
注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。
授权委托书
本人    （姓名）系        （竞选人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）竞选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。 

代理人无转委托权。

竞  选  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

身份证号码：                           
委托代理人：                           （签名）
身份证号码：                           

单位电话（座机）：                              
委托代理人电话（手机）：                                          
附：法定代表人和委托代理人身份证明扫描件（双面）
  年  月  日 
注：1、法定代表人参加竞选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

（二）财务报告
（三）竞选人基本情况表
	竞选人名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人

（单位负责人）
	姓名
	
	电话
	

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	备注
	


（四）承诺
        （比选人名称）：
我公司        （竞选人名称）参加了贵单位        （项目名称）的竞选，自愿作出以下承诺：
1、我公司不存在下列情形之一：
（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；
（2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停竞选资格行政处罚或暂停在渝承揽新业务，且在暂停期限内。
2、我公司竞选文件中的所有内容真实有效，不存在弄虚作假情形。贵单位在合同签订前均有权对我公司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，取消我公司中标资格，并按相关法律法规报比选竞选监督部门，竞选保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与竞选保证金等额的款项，我公司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。
3、我公司不存在第二章“竞选人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
4、我公司的竞选文件符合第二章“竞选人须知”第 1.3.1 项的规定。
5、我公司的竞选文件符合竞争性比选文件第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件，竞选文件中没有贵单位不能接受的条件。
竞  选  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

    年    月    日
（五）类似项目情况表
	序号
	项目名称
	业主单位
	合同金额
	合同签订时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（六）其他资料
1. 竞选保证金
[提示：以纸质竞选保函形式交纳竞选保证金的提供以下资料]
（1）纸质竞选保函（如有）
竞选保函示范文本
申请人：
地  址：
受益人：
地  址：
开立人：
地  址：
                 （受益人名称）：
我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“竞选人”）已响应贵方于    年    月    日就                   （以下简称“本项目”）发出的竞争性比选文件以及后续发布的答疑补遗文件，并拟向比选人（即“受益人”）提交竞选文件（即“基础交易”）。
一、我方理解根据比选条件，竞选人必须提交一份竞选保函（以下简称“本保函”），以担保竞选人诚信履行其在上述基础交易中承担的竞选人义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此竞选保函，本保函担保金额为人民币（大写）    元（¥        ）。
二、我方在竞选人发生以下情形时承担保证担保责任：
（1）竞选人在开标后至竞选有效期满之前撤销竞选的； 
（2）竞选人在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与贵方签订合同； 
（3）竞选人在与贵方签订合同前，未在规定的时间内提交符合竞争性比选文件要求的履约担保；
（4）竞选人违反竞争性比选文件规定的其他情形。
三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付保函。本保函有效期自开立之日起至竞选有效期届满之日后的    日止（提示：建议30日）。竞选有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最迟不超过    年    月    日（提示：建议按保函有效期不超过270日考虑）。
四、我方承诺，在收到受益人发来的书面索赔通知后的   个工作日（提示：建议10—15个工作日）内无条件支付，前述书面索赔通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）索赔通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人违反招竞选文件规定的义务内容和具体条款；
（4）声明不存在竞争性比选文件规定免除申请人或我方支付责任的情形；
（5）索赔通知应在本保函有效期内到达的地址是：       。
受益人发出的书面索赔通知应由其为鉴明受益人法定代表人或授权代理人签名并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。
六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 
七、受益人应在本保函到期后的七个工作日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。
八、本保函的开具是我方真实意思表示，符合法律法规规定，我方同意遵守本保函约定并无条件承担担保责任。本保函与其他规定或条款不一致时，以本保函约定为准。
九、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国              。
十、本保函自我方法定代表人或授权代表签名并加盖公章之日起生效。
十一、本保函在重庆市辖区范围内的核验地点：        ；核验方式：        。
开 立 人：                                   （公章）
法定代表人（或授权代表）：                     （签名）
地    址：                                           
邮政编码：                                           
电    话：                                           
传    真：                                           
开立时间：    年    月    日

2. 
……

