重庆医科大学附属口腔医院合同外

比选公告《SBXY2025028》
	事项名称
	病床

	一、需求内容

	序号
	名  称
	规格型号
	单位
	数量
	备  注

	1
	病床
	无
	张
	8
	无

	参数要求：（可分开报价）

1、整体规格尺寸：长2110-2200mm，宽900-1040mm，高500mm（不含床头高度）。
2、类型：手动三摇杆设计。
3、摇杆螺杆采用优质碳素钢挤压成型，摇把手柄可90°和180°折叠。（提供实物图片予以佐证）
4、升降功能：背部升降角度≥0-70°；腿部升降角度≥0-45°；床整体高度可升降。
5、床面采用≥1.0㎜碳素冷轧钢板整体一次性拉伸成型，拉伸高度为≥38mm，床面均布≥48个透气孔，床面四角≥20mm圆角，各棱边采用≥2mm过渡倒角，各段床面设置≥8条加强防滑筋条。（提供实物图片予以佐证）
6、床面动态载荷在承载≥260kg均布载荷时，病床推拉灵活。床面在承载≥300kg均布载荷时，床面无明显变形，床面中心变形量≤10mm。（提供投标产品制造商第三方权威检测机构（具有CMA/CNAS资质）出具的检测报告予以佐证）。
7、护栏：铝合金折叠全覆式，单边护栏立柱≥5根，防夹手设计。
8、病床部件电泳静电涂层厚度≥18μm，喷塑涂层厚度≥80μm，涂层硬度≥3H，表面光泽度≥20,涂层表面冲击高度≥400mm，应无剥落、裂纹、皱纹等缺陷，表面附着力不得低于2级，管材喷塑后样品经过≥168小时酸性盐雾试验后表面无明显锈蚀。（提供投标产品制造商第三方权威检测机构（具有CMA/CNAS资质）出具的检测报告予以佐证）
9、床体四角有防撞设计，框架四角带输液杆插孔，床头（颜色可诜）、床尾采用ABS高级工程塑料一次成型，表面易于清洁，拆卸方便，床位配PE透明床头卡。
10、小腿板床面支撑采用伸缩式滑条，滑条伸缩调节范围≥140mm,在伸缩范围内可调节位数有≥6档。（提供实物图片予以佐证）
11、餐桌板：配置餐桌板一张，餐板不用时可隐藏于床下方或收纳至床尾板上。
12、脚轮：配置4个（中控）脚轮，每个脚轮为双轮结构，φ125mm双面静音万向轮，，每个脚轮为双轮结构，φ125mm双面静音万向轮，，防缠绕，螺杆式安装非焊接，方便更换。
13、床垫：配置与床配套产的床垫，厚度≥10cm
14、质保：≥3年（常用配件包含但不限于脚轮、护栏、餐桌板、床垫等单独报价）

三、供应商资质：
1.医疗器械备案证
2.医疗器械经营许可证
3.营业执照

四、报价要求

1.报价包含运输、安装、培训、调试及一切税费等全部费用，验收合格后按要求付款。

2.报价（及相关资料需盖公章后以PDF或图片电子版）发送：sjk806@163.com，，报价表需写上《SBXY202500X》、联系人及电话。

	五、挂网时间：2025年11月28日至2025年12月3日止.

	六、评选方法: 供应商一次性报价,医院进行评审后综合选取。

	七、联 系 人：（技术）周老师：88132377（采购）段老师88860001。


1

