询 价 文 件

项目名称：       心电监护仪

采购单位：石柱土家族自治县人民医院

二〇二五年八月

第一篇询价邀请书

（最低评标价法）

我院就以下项目在石柱县小额采购管理与交易平台进行网上询价，欢迎合格的投标人参与报价。

一、采购项目内容

| 二、询价资格条件 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 最高限价 （万元） | 交货 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电监护仪 | 6 | 台 | 5.70 | 合同签订后15工作日内 |  |

合格响应投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.投标产品属于第一类医疗器械的，须提供第一类医疗器械备案信息表（提供信息表复印件），投标产品属于第二类或第三类医疗器械的，应具有投标产品有效期内的《医疗器械生产许可证》、《中华人民共和国医疗器械注册证》（提供复印件并加盖供应商公章）。

2.如果投标人不是所投产品的制造商，所投产品属于第二类医疗器械的，投标人应具备经营第二类医疗器械的备案证明（提供《第二类医疗器械经营备案凭证》复印件或营业执照复印件。提供营业执照作为证明的，营业执照应有经营或销售第二类医疗器械的内容）； 所投产品属于第三类医疗器械的，投标人应具备《医疗器械经营许可证》（提供复印件并加盖供应商公章）。

以上所有证照必须年审合格，且在有效期内。

三、询价有关说明

（一）投标人应通过石柱县小额采购管理与交易平台（cqsz.gec123.com）注册加入供应商库。

（二）凡有意参加采购的投标人，请在石柱县小额采购管理与交易平台·竞采大厅（https://cqsz.gec123.com/xe/）网上下载本项目网上询价文件以及变更等采购前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有采购实质性要求内容。

（三）线上报价

1.线上报价时间：按本项目网上公告规定的报价截止时间为准。

2.线上报价要求：按本项目规定的时间在石柱县小额采购管理与交易平台·竞采大厅（https://cqsz.gec123.com/xe/）进行网上报价。

（四）投标人须在平台上报价并按要求上传响应文件，未按要求提供的为无效投标人。

五、联系方式

采购单位：石柱土家族自治县人民医院

联系人：谭  霖         联系电话：023-73315101

监督部门：纪检监察室   联系电话：023-73315133

地址：重庆市石柱县万安街道都督大道29号

六、其他有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（分包）下的询价活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的变更等文件（如果有）一律在“石柱县小额采购管理与交易平台·竞采大厅”上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）询价费用：无论询价结果如何，投标人参与本项目询价的所有成本费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与询价。

（七）参照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

第二篇项目技术要求

本篇技术需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效处理。

心电监护仪技术参数

1、便携一体式监护仪,整机无风扇设计，降低环境噪音干扰，有便携式导联线存放设计收纳槽，满足各种导联线收纳放置设置，方便携带和转移。

2、彩色LED背光液晶显示屏≥10英寸，≥8通道波形显示；监护仪设计使用年限≥10年；

3、标配锂电池工作时间≥4小时；主机带电池重量≤3.5kg；

二、监测参数：

1、具备无创血压、心率、脉搏、呼吸、血氧饱和度监测和体温， ECG多导（≥2导）同步分析功能，；

2、个别导联在干扰情况下仍能准确监测；具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落仍能保持监护；

3、无创血压具备手动、连续、自动等模式，支持整点测量；收缩压测量范围：（25-290）mmHg；

4、≥15种实时心律失常分析,含房颤分析，适用于成人、小儿,，实时监测参数测量范围：200～800 ms；

5、血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况，检查测量范围：0.05%-20%。

三、系统功能：

1、具有三级声光报警，参数报警级别可调；

2、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求；

3、支持≥1200小时趋势数据的存储与回顾功能，≥1200条报警事件，≥100个ARR事件；

4、具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式等工作模式；

5、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面；

6、支持导出功能，异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求。

注：投标人所投所有产品须为近1年生产的全新产品，产品有效期不得低于产品质保期限。

第三篇项目商务要求

一、交货时间、地点

（一）交货时间：自合同签订之日起15个工作日内。

（二）交货地点：石柱土家族自治县人民医院。

二、付款方式

设备验收合格正常使用3个月后付合同总价的95%，剩余合同总价的5%在质保期满后若无重大质量、廉政问题、其他遗留问题15日内一次性付清。

三、合同签订

成交投标人应当在中标公告发布结束之日起30日内，按照询价响应文件及有效承诺文件约定事项与采购人签订书面合同。

四、安装调试、培训及验收

1.成交投标人将设备免费送到采购人指定地点，经采购人当场开箱、共同清点、检查外观环节作出开箱记录并双方签字确认后，完成安装、调试和免费培训及技术指导，交付采购人验收。

2.投标人应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

3.成交投标人派遣专业技术人员在采购人指定地点对采购人使用人员进行设备使用与维保操作免费专业培训，使其能正常操作。

4.成交投标人技术工程人员在最终用户方现场协同用户一起进行验收，直至仪器技术指标经验收合格，出具验收报告，并经最终用户签字后交付用户使用。验收合格条件如下：

4.1采购合同须与投标文件中的技术要求对照表相一致；若不满足相应要求，取消其中标资格。

4.2设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与投标文件和采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

4.3货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

4.4在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

4.5在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

（五）质量保证及售后服务

1.产品质量保证期

1.1投标人应明确承诺：其投报所有货物质量保证期≥叁年，从设备验收合格之日算起。

1.2投标人的质量保证期承诺优于上述质保年限的，按投标人实际承诺执行。

2.售后服务内容

投标人和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

2.1质量保证期内服务要求：

a电话咨询

投标人和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

b现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人和厂家应在24小时内响应，确保设备正常运转率≥95%；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使用户能够正常使用。除不可抗力和采购人责任外，费用全部由投标人和厂家承担。

C维护保养

投标人在质保期内必须按设备使用说明书进行保养，如使用说明书无明确年保养次数，则每年必须提供不低于2次保养，保养资料送设备管理部门存档。

d其他服务要求

(a)质保期内产品质量经权威机构鉴定不符合质量要求的，由投标人包修、包换、包退（指产品整体、非部件），并承担修理、调换或退货全部费用。

(b)同一质量问题，修理两次仍达不到标准要求的，投标人应为采购人免费调换合同规定的产品。

(c)发生严重质量问题，采购人直接选择换货时，投标人应当免费为其调换合同规定的产品。

(d)符合换货条件，因无同规格型号、同样式的产品，投标人应为采购人调换不得低于合同货物规格且采购人满意的其他规格型号和样式的产品。投标人不得向采购人提供残次产品、不合格产品或者修理过的产品。

(e)换货产品合计价格若超过合同总价的1%时，超过1%的部分在退还投标人履约保证金时从中扣减，作为对采购人的赔偿，如投标人未缴履约保证金，由投标人以现金或其他方式赔偿。

(f)换货后，产品质保期自换货之日起重新计算。

(g)因产品质量问题给采购人造成损失的，投标人应按有关法律、法规的规定进行赔偿。

2.2质保期外服务要求

a质量保证期过后，投标人和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

b质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人和厂家提供售后服务的，该投标人和厂家应以优惠价格提供售后服务。

3.故障响应时间要求

投标人接到使用方产品出现问题的通知后24小时作出响应。

4.维修配件

投标人和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，投标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人至少3人次的免费操作培训，使采购人使用人员能够正常操作。

七、采购异议处理

投标人对采购过程中有异议的，应及时向采购人监督部门提出，也可向平台提供商反馈协助处理。

八、其他事项

（一）其他未尽事宜由成交投标人与采购人在签约合同中进行约定。

（二）成交投标人所投标产品或服务技术要求与投标文件不符，存在虚假投标情形的，将取消其中标资格。

第四篇询价程序、评标办法、无效报价及采购终止

一、网上询价程序

（一）报价截止后评审小组对各投标人的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各投标人只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式采购。

1.资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备采购资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供承诺函（见格式文件） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1.投标人提供书面声明（见格式文件）；2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“二、询价资格条件（二）本项目的特定资格要求”的要求提交 |

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2.符合性检查。依据网上询价文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对网上询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对网上询价文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 网上电子文档及响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件数量（含电子文档）符合网上询价文件要求。 |
| 3 | 网上询价文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对网上询价文件第二篇、第三篇规定的网上询价内容作出响应。 |
|  |  | 网上询价有效期 | 满足网上询价文件规定。 |

（二）澄清有关问题。评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（三）评审小组要求投标人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（四）在网上询价过程中网上询价的任何一方不得向他人透露与网上询价有关的服务资料、价格或其他信息。

（五）投标人在网上询价时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

二、评标办法：最低评标价法

投标人提交的响应文件对采购文件中的技术和商务等实质性要求均能满足，报价最低的投标人为成交候选人。（若报价相同，则由评标小组决定成交候选人）

三、无效响应

投标人发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）投标人不符合规定的资格条件的；

（二）投标人未通过实质性响应审查的；

（三）投标人所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（四）投标人的报价超过采购预算或最高限价的；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项（包）报价的；

（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人再参加该采购项目的其他采购活动的；

（七）法律、法规和询价邀请书规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的投标人不足3家的；

（四）在采购过程中投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

（五）项目出现其他实质性影响，可能导致项目无法正常开展的情形。

第五篇响应文件编制要求

一、经济文件

（一）投标函（格式）

（二）分项报价明细表

二、技术文件

（一）技术条款差异表

三、商务文件

（一）商务条款差异表

（二）其他优惠承诺

四、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（包括不限于产品出厂技术参数、产品彩页等）

一、经济部分

（一）投标函

- 投标函

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

2、我方提交的所有电子投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

3、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术（质量）服务。

4、我方按招标文件要求提交的投标文件为：电子投标文件壹份。

5、我方承诺：本次投标的投标有效期为电子投标文件递交截止时间起90天。

6、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

7、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方电子投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

投标人（公章）：

年   月   日

（二）分项报价明细表

分项报价明细表

项目名称：                                           单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                         法定代表人或其授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

①请投标人完整填写本表；

②该表可扩展，并逐页签字或盖章。

二、技术文件

（一）技术条款差异表

技术条款差异表

项目名称：

| 序号 | 项目技术需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                            法定代表人或其授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

①本表必须按照“询价项目技术需求”中所列内容及要求，逐条进行比较和响应，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离（指投标人响应情况优于询价文件要求），完全符合的填写“无差异”。出现负偏离不满足询价文件要求视为无效响应。

②本表可扩展，并逐页签字或盖章，否则视为无效响应。

三、商务文件

（一）商务响应偏离表

商务响应偏离表（格式）

| 序号 | 项目商务需求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                          法定代表人或其授权代表：

（投标人公章）                                （签字或盖章）

年     月     日

注：①本表必须按照“询价项目技术需求”中所列内容及要求，逐条进行比较和响应，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离（指投标人响应情况优于询价文件要求），完全符合的填写“无差异”。出现负偏离不满足询价文件要求视为无效响应。

②本表可扩展，并逐页签字或盖章，否则视为无效响应。

（二）其他优惠承诺

四、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）     （性别）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

投标人：

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX注：

注：1.若为法定代表人办理并签署电子投标文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

- 基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（包括不限于产品出厂技术参数、产品彩页等）

结

束