- 询价文件

项目编号：ZHZFCG2508054

项目名称：重庆市北碚区静观医院除颤仪、便携式B超、臭氧机等医疗设备采购

采   购   人：重庆市北碚区静观医院

采购代理机构：重庆众合招标代理有限公司

二〇二五年八月

目   录

第一篇  询价采购邀请书	4

一、询价采购内容	4

二、资金来源	4

三、资格要求	4

四、询价采购有关时间、地点及报名方式	4

五、保证金	5

六、其它有关规定	5

七、联系方式	6

第二篇  询价项目技术（质量）需求	7

一、采购内容一览表	7

二、技术规格、数量及质量要求	7

三、附件及包装要求	15

第三篇  询价项目商务需求	16

一、交货时间、地点及验收方式	16

二、质量保证及售后服务	16

三、报价要求	17

四、付款方式	17

五、知识产权	17

六、培训	17

七、其他	17

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止	18

一、采购程序	18

二、评定成交的标准	19

三、无效报价	19

四、采购终止	20

第五篇  供应商须知	21

一、询价费用	21

二、询价文件	21

三、询价要求	21

四、成交供应商的确定和变更	22

五、成交通知	22

六、关于质疑和投诉	22

七、签订合同	23

八、采购代理服务费	23

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	24

第七篇  响应文件格式要求	29

一、经济部分	30

二、技术（质量）部分	32

三、商务部分	33

四、资格条件及其他	36

附件：重庆众合招标代理有限公司采购文件发售登记表	41

## 第一篇  询价采购邀请书

重庆众合招标代理有限公司接受重庆市北碚区静观医院的委托，对“重庆市北碚区静观医院除颤仪、便携式B超、臭氧机等医疗设备采购”项目组织询价采购，邀请有资格的供应商前来参加询价。

### 一、询价采购内容

| 项目名称 | 最高限价（万元） | 保证金（万元） | 成交人数量（名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆市北碚区静观医院除颤仪、便携式B超、臭氧机等医疗设备采购 | 18.7 | 无 | 1 |

### 二、资金来源

财政资金，预算金额为18.7万元。

### 三、资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：

1.若竞标产品属于第三类医疗器械的，应提供《医疗器械生产(经营)企业许可证》;若竞标产品属于第二类医疗器械的，应提供第二类医疗器械的备案证明可提供《第二类医疗器械经营企业备案证》或营业执照(应有具备经营或销售第二类医疗器械的相关内容)；

2.若竞标产品属于第二类或第三类医疗器械的，应提供中国境内合法的《医疗器械注册证》。

### 四、询价采购有关时间、地点及报名方式

（一）供应商应通过“行采家”平台（https://www.gec123.com）进行注册，成为行采家平台供应商。

（二）凡有意参加询价的供应商，请在“行采家”（http://www.gec123.com）网上下载或到采购代理机构处领取本项目询价文件以及图纸、澄清等报价前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（三）询价公告期限：自采购公告发布之日起3个工作日。

（四）获取询价文件期限：

1.询价文件获取期限：2025年08月27日至2025年09月01日上午9：30时至12：00时，下午14：00至17：00时（法定公休日、法定节假日除外）。

2.报名方式：

2.1.1现场报名：

在报名截止时间内，供应商到采购代理机构递交《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）领取采购文件。

2.1.2非现场报名：

在报名截止时间内，供应商将询价文件购买费用汇至以下账户，并将汇款凭证(汇款时须注明项目编号)、《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送至1205734459@qq.com邮箱领取询价文件（电子档）。

户  名：重庆众合招标代理有限公司

开户行：中国工商银行重庆市高科技支行

账  号：3100020409200173626

2.2报名及询价文件发售地点：重庆市九龙坡区渝州路126号13-5（市委党校科技大楼13楼）重庆众合招标代理有限公司

3.询价文件售价：人民币300元/包。

4.竞标供应商须满足以下两种要件，其响应文件才被接受：

4.1按时递交了响应文件；

4.2按时报名签到。

（五）递交响应文件地点：重庆市九龙坡区渝州路126号13-5（市委党校科技大楼13楼）重庆众合招标代理有限公司

（六）提交响应文件截止时间：2025年09月02日北京时间14:00至14:30

（七）评审开始时间：2025年09月02日北京时间14:30

（八）评审地点：重庆市九龙坡区渝州路126号13-5（市委党校科技大楼13楼）重庆众合招标代理有限公司评标会议室

### 五、保证金

按照《重庆市北碚区财政局关于持续营造一流营商环境的通知》要求，取消投标保证金收取。

### 六、其它有关规定

（一）本项目若有澄清（补遗）文件一律在“行采家”平台上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目澄清（补遗）文件的内容。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（三）合同包为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购竞标中的，同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加竞标，如果有多家代理商参加同一品牌产品竞标的，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同包的货物，制造商参与竞标的，不得再委托代理商参与竞标。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效报价处理。

（八）本项目不接受合同转包、分包，否则按无效报价处理。

（九）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与本项目的采购活动。

### 七、联系方式

（一）采购人：重庆市北碚区静观医院

联系人：童老师

电  话：023-68234738

地  址：重庆市北碚区静观镇华静路53号

（二）采购代理机构：重庆众合招标代理有限公司

联系人：薛老师

电  话：023-63874175

地  址：重庆市九龙坡区渝州路126号13-5（市委党校科技大楼13楼）

## 第二篇  询价项目技术（质量）需求

### 一、采购内容一览表

| 序号 | 产品名称 | 数量 （台/套） | 预算 （万元） | 最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 除颤仪 | 1台 | 5.5 | 5.5 | 投标产品应为本国货物，中国大陆境内生产。 |
| - 2 | 便携式B超 | 1台 | 4 | 4 |  |
| - 3 | 臭氧机 | 1台 | 3 | 3 |  |
| - 4 | 婴儿辐射台 | 1台 | 1.5 | 1.5 |  |
| - 5 | 心电监护仪 | 2台 | 0.9 | 1.8 |  |
| - 6 | 免疫定量分析仪 | 1台 | 1.5 | 1.5 |  |
| - 7 | 发光免疫分析仪 | 1台 | 0.75 | 0.75 |  |
| - 8 | TDP灯（带红外线功能） | 10台 | 0.035 | 0.35 |  |
| - 9 | 电动流产吸引器 | 1台 | 0.3 | 0.3 |  |

### 二、技术规格、数量及质量要求

- （一）除颤监护仪技术参数要求

1、物理规格/性能

1.1.整机重量（标准配置，含电池、体外板、记录仪）≤5.3kg

1.2.抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，裸机六面均可承受≥0.75m跌落冲击

1.3.防尘防水级别：设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别IP44

1.4.环境适应能力强，工作温度范围至少满足0ºC～45ºC，且从室温环境下进入-20ºC环境后，至少能工作60分钟；存储温度范围至少满足-30～70ºC；工作/存储湿度范围至少满足10%～95%，非冷凝；工作/存储海拔高度（大气压力）范围至少满足：-381m～+4575m（57.0kPa～106.2kPa）

1.5.除颤监护仪面板按除颤1-2-3步操作分区显示

1.6.提供双色报警灯

1.7.除颤监护仪内置常用操作互动学习指南

1.8.可通过扫描设备机身二维码查看设备培训维护视频

2、显示屏

2.1.彩色液晶显示屏，屏幕尺寸≥7英寸；分辨率不小于800×480像素；可显示≥4通道监护参数波形

2.2.支持中文操作界面

2.3.有高对比度显示界面，支持户外查看

3、电源及电池

3.1.内置可充电锂电池，方便拆卸，无需依靠授权维修人员更换

3.2.电池工作时间：连续监护时间不小于6小时；不少于300次200J充放电；不少于200次360J充放电

4、手动除颤

4.1.支持成人、小儿、新生儿

4.2.采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿

4.3.手动除颤分为同步和非同步两种方式，体外除颤能量分20档以上

4.4.输出能量：成人最大能量可支持360J

4.5.开机速度快，从开机到显示除颤界面≤2s.

4.6.充电至200J小于3s

4.7.除颤后心电基线恢复时间小于2.5s

4.8.病人接触状态指示：体外除颤电极板支持显示病人接触阻抗状态；除颤监护仪界面可显示病人接触阻抗状态和接触阻抗值

4.9.手动除颤模式支持自动节律分析，提供除颤操作指引

4.10.手动除颤可按预制序列和病人类型自动调节能量

4.11.体外除颤电极板支持成人、小儿电极板一体式设计，无需额外小儿电极板转接件

4.12.体外除颤电极板支持能量选择、充电和放电操作

4.13.支持手动事件标记功能，方便医护人员随时记录治疗、用药等操作时间

5、设备使用年限

5.1设备使用年限至少≥8年

6、监护

6.1.可选配3/5导心电监护，HR范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿：15-350bpm

6.2.频率响应范围最大支持0.05-150Hz；共模抑制比最大支持＞105dB

7、记录仪

71.内置50mm热敏记录仪

7.2.自动打印报告：充放电、标记事件、自检、报警

7.3.走纸速度：6.25, 12.5, 25, 50mm/s

8、存储容量

8.1.设备的内部存储容量不小于1Gbit

8.2.可存储不少于10小时连续心电波形；可存储不少于500个事件

8.3.支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据

9、设备维护与自检

9.1.设备具有用户检测和设备自检功能

9.2.支持开机检测和运行中实时检测；设备处于关机状态下支持每日、每周的设备自检

9.3.定期关机自检应覆盖全面，检测项应至少包含以下内容：除颤治疗功能、电池、充放电，其中充放电检测应覆盖最大能量.

9.4.支持用户检测提醒，当超过建议的时间未进行相应检测时，除颤监护仪会给出提示

9.5.提供设备状态指示灯：根据自检结果，红灯/绿灯指示设备状态

9.6.查看自检报告方便快捷，操作步骤不超过2步；自检报告显示的检测项支持用户自定义。

9.7.自检失败时，提供图文故障排除提示.

10、远程设备管理

10.1后期升级可选配蜂窝移动传输（4G）功能，支持连接远程设备管理系统，进行设备集中批量管理、故障保修

（二）便携B超诊断系统技术参数

1、全数字化台车式超声诊断系统

1.1应用范围：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、矫形外科等诊查

2、主机采用全数字化成像技术

2.1全数字波束合成技术

2.2动态孔径成像技术

2.3动态声束变迹技术

2.4动态频率扫描技术

2.5动态逐点接受聚焦技术

2.6 脉冲反相谐波复合成像（eHCI）技术

3、显示屏:12.1’LCD显示屏

4、扫描方式：电子凸阵、电子线阵、电子腔内扫描

5、显示模式：B、B+B、4B、B+M、M、B+PW

6、扫描角度：30°～150°

7、扫描线：最大线密度≥191（80阵元探头最大线密度为160,96阵元探头为192）

8、盲区≤3mm

9、动态范围调节：30dB～150dB

10、伪彩显示：6种

11、图像可上下、左右翻转，90°旋转，黑白翻转（对调显示）

12、增益调节：

12.1总增益可调，范围：0～130dB

12.2 TGC：8段

13、帧相关调节：8档

14、斑点噪声抑制：4档

15、图像灰阶：15档

16、焦点位置调节：16档可调

17、电影回放：256帧，自动播放速度10档可调

18、M模式速度：4档可调

19、局部放大：

19.1 局部4倍放大，8档可调，并具备实时缩放功能

19.2 放大后图像可定量测量

20、体位标记：≥130种

21、一体化中文硅胶标准键盘

22、探头

22.1凸阵探头

22.1.1超宽带多变频：2.0-6.0MHz，可视可调

22.2 高频线阵探头

22.2.1超宽带多变频：6.0-10.0MHz，可视可调

22.3经阴道探头

22.3.1超宽带多变频：4.5-8.5MHz，可视可调

22.3.2探测视野≥150°

23、中/英文操作系统，中文输入法≥2种

24、中/英文操作导航系统

25、测量与分析报告

25.1 B模式测量：距离、周长、面积、体积、比率、狭窄比、角度、直方图等

25.2 M模式测量：距离、时间、斜率、心率等

25.3 测量计算软件包：腹部、产科、妇科、小器官、矫形外科、心脏和泌尿科等

25.4 产科测量与分析参数：距离、胎囊、羊水指数、头臀径、股骨长、腹围、腹部横径、躯干横截、胸直径、颈部透明层、双顶径、头围、小脑径、枕额径等，可计算孕龄、胎重、预产期、胎儿生长曲线等

25.5 D模式测量：速度、加速度、频谱描记等

26.图像存储：JPEG：1000帧或者BMP：128帧

27.多种类型输出接口：USB、VGA、S-Video、Video、网口

28.可选配DICOM功能，支持单幅静态图像文件及多幅动态图像文件传输

29.支持PDF格式报告存储

- （三）医用臭氧治疗仪技术参数

1、电源条件

a)电压:AC220V; b)频率:50Hz。

2、环境条件

a)环境温度:5℃~40℃;

b)相对温度≤80%;

c)大气压力:700hpa~1060hpa。

3、气源

a)瓶装医用氧气;

b)压力:0.2MPa~0.35MPa。

4、安全类型:I类

5、输入功率:200VA产品性能

输出臭氧浓度:0mg/L~80mg/L连续可调。

（四）婴儿辐射台技术参数

- 电源：220V / 50Hz 功率：900VA

- 温控方式：微电脑高精度伺服控温

- 温控模式：自动、手动控制模式

- 温控范围：32℃～38℃，温控扩充范围：25℃～38℃，用于特殊婴儿护理

- 温度显示范围：25℃～42℃

- 温控精确度：≤0.5℃

- 床面温度均匀度：≤2℃

- 温度显示精确度：≤0.1℃

- 温度传感器精确度：≤0.3℃

- 升温时间：≤45min

- 显示方式：设置温度、肤温、加热功率百分比实时LED分屏显示

- 报警功能：具有断电、偏差、超温、传感器故障四种声光报警和自检功能

- 温度校正：温度偏差可在前面板修正

- 超温保护：具备双CPU控制系统、独立热切断装置等多重超温保护

- 脱落保护：肤温传感器具有防脱落保护装置

- LED照明灯：照明方向、亮度无级可调

- 材质工艺：铝镁合金机体，氟喷涂工艺防酸防碱、耐腐蚀性强

- 整体支架采用立柱轨道，托盘、输液架在立柱轨道上下可调

- 具有输液密封口

（五）病人监护仪

1、 监护参数

1.1一体化多参数监护仪，具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能。

1.2可升级十二导心电，支持心电信号进行诊断分析。

1.3支持选配同品牌呼末二氧化碳（EtCO2）。

2、显示

2.1显示：≥10英寸彩色显示屏，分辨率：≥800×480，支持同屏显示≥12道波形以同时观察丰富的信息。

2.2支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式、NFC模式。

3、数据

3.1主机配备一个VGA或HDMI接口以及2个USB口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存等设备。

3.2支持网络流量监控及控制，设定流量限额，以提供更高的网络安全管控，防止恶意软件攻击。

3.3支持AES 128位加密和TLS 256 位数据传输加密。

4、性能

4.1主机重量：≤2.8kg。

4.2在任何滤波模式下均可监测ST值。提供心电ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏不同位置的ST实时片段和参考片段。

4.3在诊断模式下，支持94dB的共模抑制比；在监护、手术模式下，支持不低于105dB的共模抑制比。

4.4支持0.67Hz的高通滤波，确保波形有更好的稳定性。

4.5支持≥29种心律失常分析，包括房颤分析、肢体低电压，满足心电监护临床应用。

4.6 QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

4.7无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~200 mmHg。

4.8无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-460分钟内的任意整数数值。

4.9同品牌具备多参数数字遥测监护产品，支持未来科室的遥测监护系统升级需求，可实现有线、无线、遥测及混连等方式与中心监护系统联网。

4.10支持用户自行安装激光打印机驱动。

4.11具备技术报警和生理报警两个独立的报警灯位置，能够分别显示且同时显示两种报警，有利于医护人员远距离辨识报警情况。

4.12屏幕与物理按键上下分布。物理按键板和飞梭的位置需处于屏幕下方，按键受力位置低，避免机器左右移动，避免造成机器移动倾倒。

4.13电池舱门需采用螺钉固定，避免误开舱门意外掉电，保障供电稳定性。

（六）免疫定量分析仪

1、检测原理：胶体金法

2、仪器基本参数：5.6英寸LCD触摸显示屏、640×480分辨率、可存储10000个数据

3、仪器自身性能指标

空白计数：仪器检测空白质控板电压必须大于3500mV。

线性：在0-4000 mV仪器线性r≥0.99。

重复性：仪器重复测量的变异系数CV≤1%。

稳定性：仪器1小时内测量同一个浓度的质控卡电压变化应不超过±2%。

4、检测项目：可检测全量程C反应蛋白，并且可以拓展SAA、PCT、IL-6项目

5、样本类型：血清、血浆、末梢全血

6、显示：5.6英寸LCD触摸显示屏、640×480分辨率

7、输入输出

4个触电按键，一个条形码扫描接口

8、内置热敏记录仪

配套热敏打印纸

试剂存储：常温运输存储

（七）全自动化学发光免疫分析仪

| 序号 | 项目 | 招标参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作原理 | 化学发光免疫分析技术： |
| 2 | 外型尺寸 | 主机外形尺寸：660mm×750mm×600mm（长×宽×高） |
| 3 | 重量 | 整机净重约75kg |
| 4 | 检测模块光谱测定范围 | 340nm～650nm |
| 5 | 检测模块动态范围 | 1s-1～107s-1 |
| 6 | 试剂位 | 2×6个，单人份 |
| 7 | 样品位 | 2×6个，批处理模式 |
| 8 | 检测通量 | 40T/h |
| 9 | 样本类型 | 人类血清、血浆、全血、尿液 |
| 10 | 正常工作环境条件 | 环境温度：10℃～30℃ 相对湿度：≤70% 大气压力 ：85.0kPa～106.0 kPa 海拔高度：≤2000m 防护等级：IPX0 远离强磁场干扰源 避免强磁场干扰源 具有良好的接地环境 |
| 11 | 仪器噪声 | 不超过100RLU |
| 12 | 发光值的线性 | 在不小于3个发光值数量级范围内，线性相关系数(r)应≥0.99。 |
| 13 | 发光值的重复性 | 采用发光剂法，变异系数（CV）不超过5% |
| 14 | 发光值的稳定性 | 采用发光剂法，发光值的变化不超过±10% |
| 15 | 临床项目的批内精密度 | CV≤8% |
| 16 | 加样正确度与重复性 | 50μL加样量，加样正确度不超过±10%，变异系数不超过3%， 100μL加样量，加样正确度不超过±5%，变异系数不超过2%， |
| 17 | 反应区温度控制的正确度和波动度 | 反应区温度的偏倚应在设定值（37℃）的±0.5℃内，波动度不超过0.5℃。 |
| 18 | 维护功能 | 无液路,免维护 |
| 19 | 质控功能 | 支持 |
| 20 | LIS功能 | 支持 |
| 21 | 触摸屏 | 支持 |

（八）TDP灯（带红外线功能）

| 式样 | 单头落地式 |
| --- | --- |
| 治疗板有效疗效 | ≥2000小时 |
| 治疗板直径 | ≥6-1/2in(≥φ166mm) |
| 红外管加热器使用寿命 | ≥2000小时 |
| 电压 | 220V |
| 频率 | 50Hz |
| 功率 | 300W |
| 波谱范围 | 2-25μm |
| 电热强度范围 | 28-35mw/cml |
| 辐射板面加热温度 | ≥280℃ |
| 支臂伸缩范围 | 0-60cm |
| 支臂提升范围 | 50-140cm |
| 立柱高度 | 55cm |

（九）电动流产吸引器

1、性能特点

1.选用大流量无油润滑真空泵作负压源，负压上升快，无油雾污染，压 力系统不会产生正压。

2.二级负压控制，可以在停机时进行操作，噪声低，容量大。

3.通过脚踏开关和泄放阀的调节，控制吸引压力。

4.机箱顶部配置适宜的器械盘，方便手术操作。

2、主要技术参数

1.极限负压值： ≥0.09MPa(680mmHg)

2.负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值

3.抽气速率： ≥15L/min

4.贮液瓶：500ml×2（玻璃）

5.贮气瓶：2500ml×2（玻璃）

6.电源：AC220V 50Hz

7.输入功率：150VA

### 三、其他要求

供应商须承诺完全满足产品技术要求，如验收时达不到询价文件技术要求的按“提供虚假材料谋求成交（中标）”处理；采购人将拒绝收货并提交监督单位按照相关规定进行处理。（供应商须在响应文件中提供承诺函（格式自拟），并加盖供应商公章。）

## 第三篇  询价项目商务需求

### 一、交货时间、地点及验收方式

（一）实施（交货）时间：接到采购人通知后20日内完成供货及安装调试。

（二）实施（交货）地点：采购人指定地点。

（三）验收方式

成交供应商按采购合同交货并安装调试完成后提交验收申请，采购人收到验收申请后7个工作日内组织验收，经验收合格后采购人出具项目验收报告。

1．货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2．成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。

3．成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1所采产品生产日期必须在一年之内，设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2 货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3 在试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4 在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4．产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5．成交供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6．采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7．产品包装材料归采购人所有。

8．成交供应商应向采购人提供完整的技术资料壹套（说明书(纸质版与电子版各一套）、检验报告、合格证书等）。且预先提供验收标准，填写验收报告书，供最终双方确认所用。各项指标和参数应符合验收标准。

9．设备安装调试完毕后采购人按照国家及行业相关标准进行验收，如验收不合格，成交供应商承担一切责任，并赔偿给采购人所造成的损失。

### 二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期。自验收合格之日起，其响应产品原厂整机质量保证期不低于1年。供应商提供的产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定；供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

质保期内，在接到用户要求对所购设备进行维修的通知后，应立即给予答复，并派合格的维修工程师到达用户现场进行维修。免费更换一切在正常情况下损坏的零配件，在质保期内，如果成交供应商或制造商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商或制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

（二） 质量保证期外，遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，采购人需要继续原成交供应商和制造商提供售后服务的，该成交供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务，负责设备的免费维修（只收材料费）和终身维护、设备零配件的及时供应，先维修后支付零配件费用。

（三）采购人遇到使用技术，维修问题，成交供应商或制造商应在2小时内响应，电话不能咨询解决的，成交供应商或制造商应在24小时到达现场进行处理48小时内给出解决方案。

### 三、报价要求

（一）本次报价须为人民币报价，报价包括完成本项目所需的服务费、人工费及提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费等。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（二）本项目需对质保期后全保进行报价并加盖投标人鲜章，同时其应对易损件进行报价，未对全保和易损件进行报价的视为无效响应。

### 四、付款方式

（一）合同签订前，成交供应商须向采购人交纳合同金额3%的履约保证金。履约保证金以转账方式交纳。履约完成后，履约保证金转为质保金，质保期满后由采购人在15个工作日内按原路无息退还。

（二）验收合格后，通知成交供应商开具发票，并提交采购合同、验收报告等材料，向采购人申请付款。

（三）对成交供应商提交的付款资料审核通过后，采购人以转账方式向成交供应商支付合同款项。

（四）质保金收款账户：

收款人：重庆市北碚区卫生健康委员会

收款账号:100498659980010001

开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆北碚区中山路支行

转账时请备注：静观镇中心卫生院设备质保金

### 五、知识产权

成交供应商保证向采购人交付的设备不侵犯任何第三方权利（包括但不限于知识产权等权利），因侵犯第三方权利产生的责任和费用由成交供应商承担。若采购人因使用成交供应商提供的设备被第三方主张权利的，由成交供应商负责处理相关事宜并承担责任，届时采购人还有权解除本合同，并要求成交供应商赔偿全部损失。

### 六、培训

成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

### 七、其他

（一）响应文件目录、页码清楚，供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

### 一、采购程序

（一）询价按询价文件规定的时间和地点进行。

（二）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和询价文件的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | （本项目无） |
| （三） | 保证金 |  | （本项目无） |

注：

参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价文件要求的供应商进行评审。未实质性响应询价文件的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合询价文件要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对询价文件“第二篇”和“第三篇”规定的询价内容进行实质性响应。 |
|  | 询价有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询价文件和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 二、评定成交的标准

（一）询价小组将依照本询价文件相关规定对技术（质量）和商务均能满足实质性响应要求的供应商所提交的报价按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（二）若供应商的报价相同，应当由采购人采取抽签的方式选择成交供应商。

（三）成交价格=成交供应商的报价。

### 三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（六）供应商不接受询价小组修正后的价格的；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（九）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十一）法律、法规和询价文件规定的其他无效情形。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 第五篇  供应商须知

### 一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、询价文件

（一）询价文件由询价采购邀请书、询价项目技术（质量）需求、询价项目商务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价文件不可分割的部分。

### 三、询价要求

（一）响应文件

供应商应当按照询价文件的要求编制响应文件，并对询价文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”（本项目无）；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或询价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和商务要求等事项签订采购合同的）。

3.保证金的有效期限在报价有效期过后三十天继续有效。

（三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

询价小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，询价文件第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本均应密封送达报价地点，应在封套上注明询价项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本””字样。

（六）响应文件语言：简体中文

### 四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人有权取消其成交资格，并没收其竞标保证金，给采购人造成损失的，还应当予以赔偿。

### 五、成交通知

（一）结果经采购人确定后，重庆众合招标代理有限公司将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（二）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

### 六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向上级主管部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，上级主管部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

### 七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）询价文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

### 八、采购代理服务费

成交供应商领取中标（成交）通知书时须按以下程序办理：

（一）本项目招标代理服务费按中标（成交）金额的1.5%（不满3000元按3000元收取）收费标准向成交供应商收取代理服务费，由成交供应商在领取中标通知书前一次性支付给代理机构。

（二）代理服务费缴纳账户

户  名：重庆众合招标代理有限公司

开户行：中国工商银行重庆市高科技支行

账  号：3100020409200173626

（三）成交供应商须在收到中标（成交）结果公示期结束3个工作日内，将采购代理服务费缴纳凭证（含银行电子回单截图），邮件标题格式为“项目编号+公司名称+款项类型”，发送至采购代理机构邮箱1205734459@qq.com办理领取中标（成交）通知书程序。汇款凭证不清晰或信息不全的，采购代理机构有权要求重新提交。

## 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

一、合同主要条款（可根据项目情况进行调整）

1.定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即成交供应商，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3.合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

4.转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务需求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

10.合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11.违约责任

按《中华人民共和国民法典》有关条款，或由供需双方约定。

12.合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国民法典》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

二、采购合同（可根据项目情况进行调整）

- 重庆市政府采购合同

- （项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |

| 五、付款方式： |  |
| --- | --- |
| 六、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写） |  |
| 七、其他约定事项： 1.招标文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。 4.其他： |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |
| 备注： |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

（六）其他与项目有关的资料（自附）

### 一、经济部分

（一）报价函

报 价 函

重庆众合招标代理有限公司：

我方收到____________________________（项目名称）的询价文件，经详细研究，决定参加该项目（如有分包请填写分包号及分包名称）的询价采购。

1、愿意按照询价文件中的一切要求，提供本项目（如有分包请填写分包号及分包名称）的交货及技术服务，报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3、我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

4、我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

5、我方完全理解和接受贵方《询价文件》的一切规定和要求及评审办法。

6、在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，接受按照有关法规和《询价文件》之规定给予惩罚。

7、我方若成为成交供应商，将按照最终结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

8、我方同意按《询价文件》规定，交纳《询价文件》要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书时，向采购代理机构交纳《询价文件》规定的采购代理服务费。

9.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：                                           年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

项目名称：

项目编号：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

### 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

技术（质量）响应偏离表

项目名称：

项目编号：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异（偏离）说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容 |  |

供应商：                                      法定代表人（或其授权代表）：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇 询价项目技术（质量）需求”中所列要求条款进行比较和响应；

2、该表必须按照《询价文件》要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

### （二）其他资料（格式自定）

### 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

商务响应偏离表

项目名称：

项目编号：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异（偏离）说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容 |  |

供应商：                                     法定代表人（或其授权代表）：

（供应商公章）                                     （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇 询价项目商务需求”中所列要求条款进行比较和响应；

2、该表必须按《询价文件》要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（二）其他资料（格式自定）

### 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在             （供应商名称）任    （职务名称）职务，是__________________（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商全称）

年   月   日

（公章）

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：_____________________（采购代理机构名称）

____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的竞争、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                           法定代表人：

（签署或盖章）                                     （签署或盖章）：

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX              电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

注：

若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《询价文件》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

（六）其他与项目有关的资料（自附）

附件：重庆众合招标代理有限公司采购文件发售登记表

| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 发票收取邮箱 （请准确填写） |  |
| 收件地址 （请准确填写） |  |  |  |
| 代理服务费开票信息 | R普票 | 注：为加快后续进度，提前收集开票信息。 |  |

发售人：重庆众合招标代理有限公司         日期： 年  月  日

（结束）