重庆市沙坪坝区陈家桥医院

《全自动上臂式血压计》询价采购文件

| 项目名称 | 全自动上臂式血压计 |
| --- | --- |
| 项目概况、 参数及要求 | 一项目概括： 全自动上臂式血压计 1套 限价19600元 二、参数及要求 1.适用范围：测量成人血压、脉率和脉搏波波形、左右臂均可 2.技术参数 2.1测量原理:示波法，放气过程测量血压 2.2测量范围： 血压:0mmHg～300mmHg； 脉率：35 bpm～185 bpm 2.3测量精准度: 血压测量精度：±3mmHg； 脉率测量精度：35bpm～100bpm范围内，误差≤±2bpm 100bpm～185bpm范围内，误差≤±3bpm 2.4测量分辨率: 压力测量分辨率：1mmHg； 脉率测量分辨率：1bpm 2.5适用臂围：16cm～43cm 2.6病例存储容量：≥2000例 2.7数字式LED屏显示：根据《中国高血压防治指南》自动对测量结果进行评估并显示，测量可信度的显示 2.8袖带驱动方式：电机自动裹袖带，模拟人工绑袖带，提高测量精准度和受检者舒适度 2.9血压计工作模式：智能充气、线性放气 2.10臂姿确认功能：通过臂姿检测按钮和红外传感器可使人体臂姿和位置处于最佳检测状态，提高测量结果准确度 2.11数据联网功能：USB接口、WIFI联网、有线联网、移动网络模块(选配)联网 2.12语音提示功能：真人语音对操作指导、注意事项、测量结果进行播报以及血压计异常状态进行提示 2.13病例管理功能：可通过配套数据管理软件上对存储的病例进行管理 2.14卷筒角度可调：可适应不同高度的人群以及修正不同坐姿带来的测量影响 2.15多外置接口开放：可外接扫码枪（选配）、身份证读卡器（选配），实现病人信息快速录入 2.16电磁兼容性：射频发射水平达到B类标准，满足可直接连接家用电网使用的要求（A类标准不满足直接连接家用电网使用的要求）（需提供权威机构的检测报告） 2.17热敏打印机：报告单采用自动切纸的热敏打印 2.18 UPS电源（选配）：专业的不间断供电能力，满电情况下可连续供电8小时以上，确保在欠压、停电或者外检状态下设备的正常运行，已获得CE认证 |
| 主要资格要求 | 参与竞标医疗器械的企业,应提供以下资格证明文件： 1．所投产品生产厂家有效的《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）。 2．投标供应商具有有效的《医疗器械经营企业许可证》。 3．所投产品有效的《医疗器械注册证》。 4．所投产品有效的法定医疗器械产品质量监督部门的准产注册检验报告（进口产品除外）。 5．所投产品为进口设备的，还须具有有效的产品合法经销证明。 6. 符合《政府采购法》第二十二条第一款规定外，采购项目有特殊要求，采购文件规定的供应商特定资格条件。 |
| 竞标文件 （竞标文件每一页须加盖公司鲜章) | A、营业执照复印件 |
|  | B、税务登记证复印件 |
|  | C、法定代表人授权书 |
|  | D、主要资格要求中要求的资质证书复印件 |
|  | E、服务承诺（包含售后服务、工期、质保等及其它优惠条件）。 医疗器械销售的投标人投标产品由厂家（指产品生产厂家）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附厂家售后服务承诺。 |
|  | F、诚信声明书 |
|  | ★G、技术参数响应对照表、设备说明书（参数）、设备图片等佐证 |
|  | H、商务要求响应对照表 |
|  | I、报价表 |
| 注：竞标人必须严格按照本篇提供的文件格式制作竞标文件，未按本篇提供的格式制作文件的作无效竞标处理，本篇没有提供格式的文件由竞标人自拟格式。 |  |
| 最高限价 | 综合总价限价：19600元 综合总价（包含：货物费、运输费、安装调试费等验收合格前的所有费用，不另计费） |
| 质量标准 | 按国家相关标准执行 |
| 质 保 期 | 质保期不低于24个月，设备终身维护。 |
| 验 收 | 由业主组织验收： 中标供应商派遣有丰富经验的高级工程师进行免费安装调试及培训，并对安装调试错误所导致的设备损坏承担全部赔偿责任。 设备安装调试完毕后，按其标准进行验收，买卖双方认可后签字。只有当下列条件全部例满足时，才视同验收合格： 1、设备的技术参数与采购文件的参数相一致，试运行期间性能指标达到或超过规定的标准； 2、在性能测试和试运行期间所暴露的问题已采取令采购人完全满意的解决方式； 3、所提供设备完全达到本询价文件要求的技术参数或高于本技术参数。验收中出现无法满足招标文件的，此次中标将自动作废。 4、供货方交付所投设备，设备生产日期不得超过合同签订日期6个月。 |
| 工 期 | 成交后10个工作日内交货并完成设备性能调试、培训工作，并保证验收合格。 |
| 售后服务 | 质量保证期内服务要求： 1、生产厂家提供免费的安装、调试、培训等。 2、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供至少2次的上门维护保养工作；生产厂家为用户提供产品终身技术服务，接到客户报修后应在1小时内给予响应，并在4小时内到达现场以保障医院设备正常使用。 3、需要提供技术资料，提供培训及保修方案，必须提供不少于1天操作培训。 4、一个月内出现非人为质量问题提供换货。 5、提供备用器械。 6、质保期满后只收取维修配件费，不收其他费用。维修应先修理后付款，零配件的购买应先交货后付款。 |
| 联系方式 | 业主方：重庆市沙坪坝区陈家桥医院 联系人：朱老师 电话：023-61500030 |
| 踏勘现场 | 自行与业主联系 |
| 无效竞标条款 | A、提交资料内容模糊不清的 |
|  | B、报价超过最高限价的 |
|  | C、未按询价文件要求提供相应资料的 |
|  | D、未按照询价文件提供的格式制作竞标文件的 |
| 付款方式 | 成交供应商按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告。成交供应商向采购人开具发票，采购人根据项目实施情况在项目验收合格之日起60日内支付合同总额的95%。质保期满后无息支付合同总额5%。 |
| 其他要求 | 不接受联合体投标。 |

法定代表人授权书

项目名称：

日    期：

致：沙坪坝区陈家桥医院

（竞标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                         。

（竞标人法定代表人姓名）特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的竞标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知送达以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                  竞标人法定代表人签名：

单位公章：

职  务：                                职  务：

附法定代表人

居民身份证正反面复印件

附被授权人

居民身份证正反面复印件

诚信声明

采购项目名称：

致：  （采购机构名称）                              ：

（竞标人名称）             郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（竞标人公章）

年     月     日

项目商务要求

1．报价要求

1.1．本项目为人民币报价，响应供应商须一次报出不得更改的价格。

1.2．本项目为交钥匙项目，响应供应商的报价须包含：货物采购费、运输费（含装卸费）、仓储费、人工费、保险费、税费等完成本项目所需的全部费用。

2．交货时间

成交后10 个工作日内交货并完成设备性能调试。

- 付款方式

成交供应商按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告。成交供应商向采购人开具发票，采购人根据项目实施情况在项目验收合格之日起60日内支付合同总额的95%。质保期满后无息支付合同总额5%。

4．知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用响应供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

5．质保期

质保期不少于24个月，设备终身维护。

6. 售后服务要求

（1）生产厂家提供免费的安装、调试、培训等。

（2）在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供至少2次的上门维护保养工作；生产厂家为用户提供产品终身技术服务，接到客户报修后应在1小时内给予响应，并在4小时内到达现场以保障医院设备正常使用。

（3）需要提供技术资料，提供培训及保修方案，必须提供不少于1天操作培训。

（4）一个月内出现非人为质量问题提供换货。

（5）提供备用机。

（6）质保期满后只收取维修配件费，不收其他费用。维修应先修理后付款，零配件的购买应先交货后付款。

7.验收方法：按照本项目的技术参数及要求进行验收。供货方交付所投设备时，设备生产日期不得超过合同签订日期6个月。

8. 中标供应商在与采购人签定合同时，需提供生产厂家的合法经销证明。

9. 本项目不接受联合体投标。

重庆市沙坪坝区陈家桥医院

医用设备《报价表》

| 沙坪坝区陈家桥医院拟对本《报价须知》项目进行询价采购，根据《中华人民共和国政府采购法》第26条第5款、第32条之规定，结合本次所采购商品的特点，请各有关竞标人（单位）按收到《询价采购文件》及《报价表》后按以下要求提供资料并进行报价。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价（元） | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） | 小写 |  |  |  |  |  |  |
|  | 大写 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | - 报价不得超过限价，否则为无效报价。 - 所投设备有配套耗材的请单独注明价格（单独附表）。 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞标单位 |  | 单位名称： 公章（鲜章） |  |  |  |  |  |

技术参数响应对照表

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

注：

1.本表即为对本项目技术参数中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

商务响应对照表

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

注：

1.本表即为对本项目商务要求中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。