- 行采家-电子竞采

- 竞争性比选

- 文件

（综合评分法）

项目编号:LYYY2025xm003

项目名称: 重庆市北碚区柳荫镇中心卫生院

2025年医疗设备采购项目

采购人：重庆市北碚区柳荫镇中心卫生院

采购代理机构：重庆中祥科达工程项目管理咨询有限公司

- 二〇二五年八月

- 目   录

第一篇  采购邀请书	- 3 -

一、竞争性比选内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、供应商资格条件	- 3 -

四、购买标书费缴纳及方式	- 3 -

五、比选有关说明	- 4 -

六、比选保证金	- 5 -

七、其它有关规定	- 5 -

八、联系方式	- 6 -

第二篇  项目技术需求	- 8 -

一、采购一览表	- 8 -

二、项目清单及限价	- 8 -

三、采购项目技术需求	- 8 -

第三篇  项目商务需求	- 13 -

一、交货期、交货地点及验收方式	- 13 -

二、报价要求	- 13 -

三、付款方式	- 13 -

四、质量保证及售后服务	- 14 -

五、知识产权	- 14 -

六、培训	- 14 -

七、附件、图纸及包装要求	- 14 -

八、违约责任	- 14 -

九、其他商务要求内容	- 14 -

第四篇  比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 16 -

一、比选程序及方法	- 16 -

二、评标方法	- 17 -

三、评审标准	- 18 -

四、无效响应	- 19 -

五、采购终止	- 20 -

第五篇  供应商须知	- 21 -

一、比选费用	- 21 -

二、竞争性比选文件	- 21 -

三、报价要求	- 21 -

四、成交供应商的确认和变更	- 22 -

五、成交通知	- 22 -

六、关于询问	- 23 -

七、采购代理服务费	- 23 -

八、平台服务费	- 24 -

九、签订合同	- 24 -

第六篇  采购合同（仅供参考）	- 25 -

第七篇  响应文件编制要求	- 26 -

一、经济部分	- 27 -

二、技术部分	- 29 -

三、商务部分	- 31 -

四、资格条件及其他	- 33 -

五、其他资料	- 38 -

## 第一篇  采购邀请书

重庆中祥科达工程项目管理咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市北碚区柳荫医院（以下简称：采购人或采购人）的委托，对重庆市北碚区柳荫镇中心卫生院2025年医疗设备采购项目进行竞争性比选采购。欢迎有资格的供应商前来参与比选。

### 一、竞争性比选内容

| 项目名称 | 最高限价（元） | 比选保证金 （万元） | 成交供应商数量（名） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市北碚区柳荫镇中心卫生院2025年医疗设备采购项目 | 128480.00 | 0.2 | 1 | 工业 |

### 二、资金来源

财政资金，采购预算128480.00元。

### 三、供应商资格条件

供应商是指符合条件的法人、其他组织或自然人。

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：

1、所投产品若属于第二类或第三类医疗器械的，应具有所投产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》（提供注册证复印件）；

2、供应商为生产厂商，所投产品若属于第二类或第三类医疗器械的需提供《医疗器械生产企业许可证》;

3、供应商为代理商，所投产品若属第三类医疗器械的，须具有有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》(提供许可证复印件），所投产品若属第二类医疗器械的，应具有经营第二类医疗器械的备案证明（提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件）。

### 四、购买标书费缴纳及方式

（一）竞争性比选文件发售期限：

1、发售期：以本项目网上公告规定的报价截止时间内。

2、报名方式：非现场报名（提示：采购代理机构对报名的潜在供应商信用记录进行查询）。

3、比选文件售价：人民币300.00元/包。

4、比选文件购买方式：现金或汇款购买

（1）本项目采用汇款购买方式，在比选文件发售期内，供应商将比选文件购买费用汇至以下账户内进行购买（注明项目名称）或采用现金购买（现金购买前须联系采购代理机构询问具体缴款方式），并将《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送至3248581@qq.com，否则其投标将不予受理。

（2）收款账户：

账户名称：重庆中祥科达工程项目管理咨询有限公司

账户号码：651070638300015

开户银行：重庆渝北银座村镇银行有限责任公司人和支行

注：在比选文件发售期内，按时购买了竞争性比选文件并将《采购文件发售登记表》发送至指定邮箱的供应商，其报名和响应文件才能被接受。

### 五、比选有关说明

（一）供应商应通过“行采家”（www.gec123.com）登记加入“行采家采购供应商库”。

（二）凡有意参加采购的供应商，请在“行采家平台”网上下载本项目比选文件以及变更等采购前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有采购实质性要求内容。

（三）线上报价

1、线上报价时间：以本项目网上公告规定的报价截止时间为准。

2、线上报价要求：按本项目规定的时间在“行采家电子竞采平台（https://www.gec123.com/xe/）”进行网上报价，并在规定的时间内上传响应文件电子文档（采用PDF格式）。未在规定时间内报价和上传响应文件电子文档的供应商不具备竞标资格。

（四）本项目不举行现场开标仪式，采购人将以供应商在线上平台上传的响应文件电子文档作为评审依据。

（五）供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行无效响应处理。

（六）响应文件的递交

本项目采用线上报价线下评审的方式，供应商按竞争性比选文件要求进行线上报价。线上报价时上传加盖公章后的完整的响应文件电子档一份（建议以pdf格式的文档的上传），文件内容应清晰、无涂改，若因文件内容模糊、无法打开、不完整等导致无法进行评审，由此造成的后果由供应商自行承担。

### 六、比选保证金

（一）保证金递交

供应商须按本项目规定的比选保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、竞争性比选内容），由供应商将比选保证金汇至以下账户，保证金的到账截止时间为报价截止时间。

比选保证金账户：

账户名称：重庆中祥科达工程项目管理咨询有限公司

账户号码：651070638300015

开户银行：重庆渝北银座村镇银行有限责任公司人和支行

各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，由采购代理机构在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，由采购代理机构在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

（三）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

### 七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在“行采家”平台（http://www.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）比选费用：无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与竞争性比选，否则按无效处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单严重违法失信行为记录名单及其他不符合本比选文件规定条件的供应商，将拒绝其参与本次采购活动。

### 八、联系方式

（一）采购人：重庆市北碚区柳荫镇中心卫生院

联系人：刘老师

电  话：023-68236295

地  址：重庆市北碚区柳荫镇枊江街1号

（二）采购代理机构：重庆中祥科达工程项目管理咨询有限公司

联系人：杨老师

电  话：18983120736（办公电话）

地  址：重庆市渝北区东湖南路333号

附件：

采购文件发售登记表

| 项目编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 售 价 | 300元/份（售后不退） |  |  |
| 发售日期 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

1.将比选文件《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送至3248581@qq.com。（邮箱）

2.若供应商需开发票请将项目名称、项目编号、开票金额、开票信息等相关内容发送至财务邮箱3248581@qq.com.

## 第二篇  项目技术需求

### 一、采购一览表

| 项目名称 | 数量\单位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 重庆市北碚区柳荫镇中心卫生院 2025年医疗设备采购项目 | 1批 | 所提供产品必须为中国关境内生产，若为进口产品按无效报价处理。 |

### 二、项目清单及限价

| 采购清单一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量 | 单位 | 产品最高单价限价（元） | 备注（使用年限） |
| 1 | 床单位元消毒机 | 1 |  | 18000.00 | 5年 |
| 2 | 污水前置处理机 | 1 |  | 12600.00 | 无明确年限 |
| 3 | 微量泵（注射泵） | 1 |  | 3980.00 | 10年 |
| 4 | 输液泵 | 1 |  | 7500.00 | 10年 |
| 5 | 洗胃机 | 1 |  | 8000.00 | 5年 |
| 6 | 微波治疗仪 | 1 |  | 4500.00 | 5年 |
| 7 | CO2激光治疗仪 | 1 |  | 23500.00 | 5年 |
| 8 | 病床及床头柜 | 20 |  | 2520.00 | 5年 |

### 三、采购项目技术需求

“★”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

| - 产品技术参数一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 名称 | - 技术参数 | - 备注 |
| 1 | 床单位元消毒机 | 1、机身具有防潮、防锈、防蚀、防阻燃、配置四个万向脚轮，带刹车片，需内置配件抽屉。 2、需全智能控制，带一键启动，可在任意状态下进行各个过程时间设定,可切换手动操作。 3、需带臭氧解析技术，消毒结束后可进行臭氧解析。 4、消毒效果：采用臭氧消毒，臭氧浓度：≥1000mg/m3；臭氧产量：≥5g/h；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等杀灭绝对数值≥ 3.0，对表面自然菌的杀灭对数值＞1.00；（需提供检测报告复印件加盖供应商公章）。 5、消毒中臭氧泄漏浓度：≤0.06mg/m3。（需提供检测报告复印件加盖供应商公章）。 6、臭氧管材料具有耐高温、耐臭氧腐蚀，出气口采用304不锈钢材质。（需提供相关证明材料复印件加盖供应商公章） 7、提供消毒产品卫生安全评价报告、9001质量管理体系认证证书、45001职业健康安全管理体系认证、14001环境管理体系认证证书。（需提供相关证件复印件加盖供应商公章） |  |
| 2 | 污水前置处理机 | 一、用途：用于对手术室、清创室、检验室、消毒供应室等医疗场所产生的医疗综合废水（包括医疗排出的少量药品、容器洗涤、仪器清洗等）进行全自动处理，处理达标后自动排入市政排污管道。 二、技术要求 1.处理水量：≥80L/H。 2.处理工艺：收集→过滤→臭氧氧化消毒处理装置→达标排放。 3.处理后水质标准：医疗机构水污染排放标准（GB18466-2005）。 4.控制模式：需为智能控制系统 5.设备主机壳体材质：需为防腐材质。 6.自动保护功能：需带漏水或漏电自动保护功能、高低压自动保护功能。 |  |
| 3 | 微量泵（注射泵） | 1、需为双通道注射泵，适用注射器规格：一次性使用的10ml、20ml、30ml、50ml标准注射器。 2、流速选择：0.1～300ml/h(10ml)0.1～600.0ml/h(20ml)0.1～800.0ml/h (30ml)0.1～1200ml/h(50ml) ， 设置精度小于等于0.2ml/h。 3、快速输注：200-300ml/h(10ml注射器)、500-600ml/h(20ml注射器)、700-800ml/h(30ml注射器)、1000-1200ml/h(50ml注射器)；流速精度误差：≤±2%；KVO流速：0.1ml/h 的速度输液。 4、电 源：交直流两用；完全充电后可供泵以5ml/h 工作8小时以上。 |  |
| 4 | 输液泵 | 1、流速选择：1-1200ml/h(0.1-99.9ml/h 以0.1ml/h 递增 100-2000ml/h 以 1ml/h 递增)。 2、滴速范围：1-350 滴/min，流速精度误差：≤±5%；滴速精度：监视范围1-50滴时的精度为±1.5%；KVO流速：1ml/h 的速度输液。 3、电源： 交直流两用；内置锂电池，完全充电可供泵以25ml/h 工作4小时。 |  |
| 5 | 洗胃机 | - 具备口腔插管和鼻腔插管两种洗胃模式。 - 显示洗胃循环次数和压力。 3、流量：≥2L/min（ 口腔插管）；≥1L/min（鼻腔插管）。自控液量：冲液量：≤350ml/次；吸液量：≤450ml/次 。注：吸液量大于冲液量，但不应大于150ml/次。 |  |
| 6 | 微波治疗仪 | 1、工作频率：2450MHz±20-50 MHz。 2、输出功率：在0-100W内连续可调，具备理疗0-60W，治疗0-100W输出功率。 3、时间控制：0-30分钟范围内连续可调，可精确到0-99秒内可调，且有报警声响提示。 4、工作方式：连续输出。 5、具有手动与脚踏两种控制模式。 |  |
| 7 | CO2激光治疗仪 | - 需具备定位精准、自动排烟、自动保护阻断功能。 2、激光器：二氧化碳激光器。 3、激光波长：10.6μm±1μm；光斑或焦点直径：≤1.0mm。 4、冷却系统：内置水循环冷却。导光系统：多关节导光臂。 5、刀头配置：带气体通道的 10cm 刀头。 6、激光输出模式：连续输出方式，脚踏开关控制。 7、激光防护镜：防护镜对治疗治疗波长的光密度：≥4，可见光透射比：≥65%。 8、体系认证: 通过 ISO9001/ISO13485医疗器械质量管理体系认证。（需提供有效证件复印件加盖供应商公章） |  |
| 8 | 病床及床头柜 | 1、病床 （1）规格尺寸：2100×900×500mm±20mm。 （2）配置具备：ABS床头板，床体，铝合金护栏，脚轮，床垫，双摇杆，杂物架，可伸缩输液杆。 （3）床头板：①ABS材料。②床头锁紧件可拆卸。③床头中间扣板颜色为天蓝色。④床尾带透明病例牌。⑤每个床头板的角都需配有ABS防撞角。 （4）床体： ①床框对角各带一个输液架插孔，背部调节范围0º-75º±5 º,腿部升降0-45°。需配备双侧铝合金护栏，可折叠收缩平放，升降灵活安全。 （5）床脚：需为可拆卸设计。底部安装防缠绕静音脚轮带刹车。 （7）配套床垫：床垫与病床各段匹配。底层为3-5cm天然椰棕成型垫，面层为4-5cm厚海棉。床垫外层需为全脱设计。 2、ABS床头柜 （1）床头柜包括柜体、柜门、抽屉、拉板、毛巾架、面盖等组成。 （2）整体需为ABS工程塑料成型，规格：长宽高为480*470*750mm±20mm。 |  |

### 一、交货期、交货地点及验收方式

（一）交货期：供应商应在采购合同签订后20个自然日内交货并完成安装调试。

（二）交货地点：采购人指定位置。

（三）验收方式：

1.货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.成交供应商提供的货物未达到比选文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，检测费用由成交供应商支付。

8.产品包装材料归采购人所有。

### 二、报价要求

本次比选报价须为人民币报价，投标报价总价不能超过总价最高限价 128480.00 元，产品最高单价限价不能超过每项产品最高单价限价，报价包含设备或主材费、人工费、搬运费、材料费、机械费、风险费、措施费、利润、税金、检测费等货到采购人指定地点,至验收合格正常使用前的所有费用。超过总价最高限价及产品最高单价限价，视为无效投标，由评审小组按无效响应处理。

### 三、付款方式

（一）成交供应商完成所有工作内容，经采购人组织的验收合格，支付结算审定金额的100％；

（二）成交供应商应向采购人提供等额增值税普通发票，采购人在收到发票后30日内支付。

### 四、质量保证及售后服务

（一）设备产品质量保证期：采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（二）产品质量保证期：自验收合格之日起，本项目所有投标产品质量保证期为2年。

（二）售后服务内容

1.供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.2技术升级

- 在质保期内，如果供应商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应对采购人购买的产品进行升级服务。

### 五、知识产权

- 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### 六、培训

- 供应商对其提供服务和配套设备的使用、操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

### 七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

### 八、违约责任

- （一）若成交供应商所提供货物不符合合同及采购文件（合同）要求的质量、服务标准或履约过程中有违约行为的，采购人有权拒收，并有权单方面解除合同，同时保留追究由此给采购人造成损失责任的权力；

- （二）合同签订后，采购人发现成交供应商虚假应标的，亦可终止合同，并上报监管部门依法处罚。

### 九、其他商务要求内容

- （一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性比选文件其他条款的要求。

- （二）其他未尽事宜由供需双方在合同中详细约定。

## 第四篇  比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

### 一、比选程序及方法

（一）比选按竞争性比选文件规定的时间和地点进行，参选人须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）评审小组对各参选人的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各参选人只有在完全符合要求的前提下，才能进行技术（服务）、商务、报价评审。

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定参选人是否具备比选资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 资格要求 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 | \ |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按第一篇“三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交。 |
| （二） | 落实采购政策需满足的资格要求 |  | 按第一篇“三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交。 |
| （三） | 保证金 |  | 按照竞争性比选文件要求足额交纳保证金。 |

注：

①供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

供应商按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府招标法实施条例》第十九条“参加政府招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2、符合性检查。依据竞争性比选文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按竞争性比选文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性比选文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合竞争性比选文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 技术（质量）部分 | 无 |
|  |  | 商务部分 | 对比选文件第三篇所有内容做出非负偏离响应。 |
|  |  | 比选有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

### 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指响应文件满足比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。供应商总得分为价格、商务、技术（质量）等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以书面形式（应当由评审小组成员签字）要求供应商作出必要澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签字，其澄清的内容不得超出比选文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

综合评分法：

（一）比较与评价。按比选文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估。

同一合同项（包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审小组按照比选文件规定的方式确定一个供应商获得成交推荐资格，比选文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

评审小组各成员独立对每个有效供应商（通过资格审查、符合性审查的供应商）的响应文件进行评价、打分，然后由评审小组对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一供应商同一评分项的打分偏离较大的，应对供应商的响应文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评审小组汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（二）推荐成交候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的供应商为本项目成交候选人，排名第一的为第一成交候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。（提示：请慎重考虑是否推荐技术（质量）部分得分为0分的供应商成为成交候选人，应在比选文件中对该种情况的处理方式予以明确。）

### 三、评审标准

（一）评审因素

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30%） | 30 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 技术（质量）部分 （61%） | 21分 | A起评分： 有效供应商的起评分为21分。 | 根据供应商响应文件中第二篇项目技术（质量）需求提供证明材料和偏离情况进行评审。 |
|  |  |  | 1.1供应商所投产品参数有一项不满足比选文件重要参数（本比选文件第二篇中带“★”号标注的部分），从起评分中扣除4分，扣完为止； 1.2供应商所投产品参数有一项不满足比选文件一般性参数（本比选文件第二篇中带“★”标注除外）要求的，扣2分，扣完为止。 |  |
|  |  | 10分 | 供货方案（10分） 供应商根据项目需求和特点，结合第二篇规定的“项目技术需求”及第三篇规定“项目商务需求”等采购需求，编写供货方案。内容至少包括但不限于:产品配送渠道、配送进度、产品质量保障措施、运输保障措施、应急保障措施等是否具有科学、合理等内容。以上方案完善、科学合理、具体、针对性强、可操作性强、能完全满足项目实际要求的得10 分;每有一项缺失的扣2分;每有一处缺失或有缺陷或与本项目不符或内容不完整或不够详尽之处的或描述不清晰、不合理或可实施性差的扣1分;直至本项分值扣完为止。 | 供应商提供相关技术方案，评审小组各成员横向对比有效供应商的方案情况进行评比打分。（方案格式自拟） 注：本项内容中所称的“每有一处缺失或有缺陷或与本项目不符或内容不完整或不够详尽之处的或描述不清晰、不合理或可实施性差的”： ①内容表述不完整或缺少关键分析点； ②计划及措施不科学合理方案； ③内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞； ④常识性错误； ⑤技术方案并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定； ⑥方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现； ⑦现有技术条件下不可能实现的目标； 上述任意一种情形为1处“描述不够清晰或针对性不够强”。 |
|  |  | 10分 | 安装调试方案（10分） 供应商根据项目需求和特点，结合第二篇规定的“项目技术需求”及第三篇规定“项目商务需求”等采购需求，编写安装调试方案，内容至少包括但不限于：安装、调试、质量保障、风险管控等内容。 以上方案完善、科学合理、具体、针对性强、可操作性强、能完全满足项目实际要求的得10分；每有一项缺失的扣2分；每有一处缺失或有缺陷或与本项目不符或内容不完整或不够详尽之处的或描述不清晰、不合理或可实施性差的扣1分；直至本项分值扣完为止。 |  |
|  |  | 10分 | 培训方案（10分） 供应商根据项目需求和特点，结合第二篇规定的“项目技术需求”及第三篇规定“项目商务需求”等采购需求，编写完整的培训方案内容。 以上方案完善、科学合理、具体、针对性强、可操作性强、能完全满足项目实际要求的得10分；每有一项缺失的扣2分；每有一处缺失或有缺陷或与本项目不符或内容不完整或不够详尽之处的或描述不清晰、不合理或可实施性差的扣1分；直至本项分值扣完为止。 |  |
|  |  | 10分 | 售后服务方案（10分） 供应商根据项目需求和特点，结合第二篇规定的“项目技术需求”及第三篇规定“项目商务需求”等采购需求，编写售后服务方案，售后内容至少包括但不限于：服务的内容、服务保障措施、故障排除流程及维护期内外的后续技术支持和维护能力方案等内容。 以上方案完善、科学合理、具体、针对性强、可操作性强、能完全满足项目实际要求的得10分；每有一项缺失的扣2分；每有一处缺失或有缺陷或与本项目不符或内容不完整或不够详尽之处的或描述不清晰、不合理或可实施性差的扣1分；直至本项分值扣完为止。 |  |
| 3 | 商务部分 （9%） | 业绩 （9分） | 供应商提供自2021年1月1日起至投标截止日期止（以合同签订时间为准）具备医疗设备销售业绩类似项目业绩，每提供一个业绩得3分，最多得9分。 | 提供合同或协议复印件，并加盖供应商公章。 |

说明：评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为响应无效处理。

### 四、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（三）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与比选；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（六）供应商比选有效期不满足竞争性比选文件要求的；

（七）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（八）法律、法规和竞争性比选文件规定的其他无效情形。

### 五、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性比选采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性比选采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

（四）项目出现其他实质性影响，可能导致项目无法正常开展的情形。

## 第五篇  供应商须知

### 一、比选费用

参与比选的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性比选文件

竞争性比选文件是供应商编制响应文件的依据，是评审小组评判依据和标准。竞争性比选文件也是招标人与成交供应商签订合同的基础。

（一）竞争性比选文件由采购邀请书；项目技术需求；项目商务需求；比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止；供应商须知；合同主要条款和格式合同；响应文件格式等七部分组成。

（二）采购人（或招标代理机构）对竞争性比选文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在“行采家”平台（http://www.gec123.com）网上发布，请各供应商注意下载或到代理机构领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（四）代理机构对已发出的竞争性比选文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有竞争性比选文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性比选文件的组成部分。

### 三、报价要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞争性比选文件的要求编制响应文件，并对文件提出的要求和条件作出实质性响应，同时应编制完整的页码、目录。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）比选保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  六、比选保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照竞争性比选文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和商务要求等事项签订政府采购合同的）。

3.保证金的有效期限在报价有效期过后三十天继续有效。

（三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

询价小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.供应商须在平台报价并上传盖章后的响应文件电子文档一份（PDF格式）。

注：若供应商的平台报价与网上电子文档网上竞采报价函中的报价不一致，按响应无效处理。

2.在网上响应文件电子文档及中，竞争性比选文件第七篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（五）响应文件的递交

本项目采用线上报价线下评审的方式，供应商按竞争性比选文件要求进行线上报价。线上报价时上传加盖公章后的完整的响应文件电子档一份（建议以pdf格式的文档的上传），文件内容应清晰、无涂改，若因文件内容模糊、无法打开、不完整等导致无法进行评审，由此造成的后果由供应商自行承担。

（六）响应文件语言：简体中文

### 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权评审小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

### 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，成交供应商向采购代理机构支付代理费，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

### 六、关于询问

1.询问

参选人对比选文件、采购过程和成交结果有异议的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出询问。

提出询问的应当是参与所询问项目采购活动的参选人。

1.1询问时限、内容

参选人对采购文件、采购过程、成交结果有异议的，可以在知道或者应知道之日起二个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出询问。

1.2参选人提出询问应当提交询问函和必要的证明材料，询问函应当包括下列内容：

1.2.1参选人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2询问项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的询问事项和与询问事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出询问的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（参选人为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3参选人为自然人的，询问函应当由本人签字；参选人为法人或者其他组织的，询问函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.询问答复

采购人、采购代理机构应当在收到参选人的书面询问后七个工作日内作出答复，采购人、采购代理机构可以请本项目评审小组或关联参选人协助答复。

### 七、采购代理服务费

（一）本项目采购代理服务费为4000.00元，由成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构一次性支付。

服务费以现金、转账等形式支付。

成交供应商如未按上述规定缴纳采购代理服务费，成交通知书不予发放，其保证金将不予退还。

采购代理服务费转帐信息如下：

账户名称：重庆中祥科达工程项目管理咨询有限公司

账户号码：651070638300015

开户银行：重庆渝北银座村镇银行有限责任公司人和支行

备注：项目名称+代理服务费

### 八、平台服务费

本项目行采家平台对成交供应商收取3‰的的平台服务费，具体缴纳方式请咨询行采家平台，咨询电话：023-88158017。

### 九、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起二十日内，按照竞争性比选文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性比选文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在行采家采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）竞争性比选文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照比选文件租赁合同签订。

（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性比选文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人应于五日内无息退还其履约保证金。（如有）

## 第六篇  采购合同（仅供参考）

项目采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 比选项目名称 | 明细项目（如果有） | 单价（如果有） |  | 总价 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、技术（质量）要求 |  |  |  |  |  |  |
| 二、付款约定： |  |  |  |  |  |  |
| 三、履约保证金： |  |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》及比选文件约定执行。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 1.采购文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 联系人： |  |  | 供方： 地址： 联系电话： 联系人： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

（二）明细报价报

二、技术部分

（一）技术方案

（二）技术响应偏离表

（三）其他资料或与技术部分评审有关的资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺或与商务部分评审有关的资料（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证明材料

### 一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

- 竞争性比选报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

1、愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，报价（总价）为人民币大写：      元，人民币小写：    元。

2、我方现提交的响应文件为：电子响应文件1份（PDF格式）。

3、我方承诺：本次比选的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个竞争性比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性比选文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴付竞争性比选文件规定的采购代理服务费。

供应商（公章）：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目编号：

比选项目名称：

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 生产地 | 数量 | 单价报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总合计 |  |  |  |  |  |  |

供应商：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

### 注：供应商也可根据项目情况对以上表格进行扩展。

### 二、技术部分

（一）技术方案（格式自定）

说明：结合第二篇项目技术需求和第四篇评审标准要求制定方案，格式自拟。

（二）技术响应偏离表

- 项目名称：

| - 序号 | - 采购技术需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |

供应商：                                 法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇  项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性比选文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

### 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

- 项目名称：

| - 序号 | - 比选项目商务需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |

供应商：                                      法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                                      （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇 采购商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

（二）供应商应根据“评审标准中的商务部分要求”提供证明材料（格式自定）

### 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目编号：

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目编号：

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                   供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                  （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致（采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年  月  日

（五）特定资格条件证明材料

### 五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（货物类）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本供应商参加    （采购人）的    （项目名称）的采购活动，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（货物制造商）的具体情况如下：

1.（     ），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于      企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（    ），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于      企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.（   ），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于      企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.（    ），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于      企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.（   ），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于      企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

6.（   ），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于      企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

7.（   ），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于      企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

8.（   ），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于      企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

【以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准】

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日   期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（结束）