比选文件

项目编号：HCJ25A00002

项目名称：病理科基础设施设备一批

采购人：重庆市第四人民医院

二〇二五年七月

目   录

第一篇  采购邀请书	- 1 -

一、比选内容	- 1 -

二、资金来源	- 1 -

三、供应商的资格条件	- 1 -

四、比选有关说明	- 2 -

五、其它有关规定	- 4 -

六、联系方式	- 4 -

第二篇 项目技术需求	- 6 -

一、项目基本概况介绍	- 6 -

二、技术及质量要求	- 6 -

第三篇 项目商务需求	- 10 -

一、交货期、地点及验收方式	- 10 -

二、报价要求	- 10 -

三、质量保证及售后服务	- 11 -

四、付款方式	- 12 -

五、知识产权	- 12 -

六、其他商务要求内容	- 12 -

第四篇  比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 13 -

一、比选程序及方法	- 13 -

二、评审标准	- 16 -

三、无效响应	- 17 -

四、采购终止	- 18 -

第五篇  供应商须知	- 19 -

一、供应商	- 19 -

二、比选文件	- 19 -

三、电子响应文件	- 19 -

四、成交通知	- 21 -

五、关于质疑和投诉	- 21 -

六、签订合同	- 22 -

第六篇  电子响应文件格式	- 23 -

一、经济部分	24

二、资格条件及其他	26

三、商务部分	31

四、技术部分	34

五、其他	36

## 第一篇  采购邀请书

重庆市第四人民医院本着公平、公正、公开、诚信的原则，拟对医院病理科基础设施设备一批采购项目进行比选，欢迎具有相关资质且有良好信誉和服务能力的供应商参加竞争。

### 一、比选内容

| 项目名称 | 项目限价（万元） | 项目主管科室 | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 病理科基础设施设备一批 | 47.5 | 医学装备科 | 1 |

### 二、资金来源

采购人自筹，资金已到位。

### 三、供应商的资格条件

供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

（二）特定资格条件

1.所投产品若为进口产品，须提供制造商或制造商中国大陆境内代表机构出具的授权函（提供授权函复印件，原件现场备查）；

2.所投产品若属于第一类医疗器械的，须提供第一类医疗器械备案信息表（提供信息表复印件）；若属于第二类或第三类医疗器械的，须具有在有效期内的中华人民共和国医疗器械注册证（提供注册证复印件）；

3.所投产品若第二类或第三类医疗器械的，须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（提供相关证明材料复印件）。

### 四、比选有关说明

（一）供应商应通过行采家（https://www.gec123.com/）登记加入“行采家供应商库”。

（二）凡有意参加投标的供应商，请登陆“行采家”→“个人中心”→“电子招投标”→“电子投标在线报名”处→搜索该项目并点击“在线获取”按钮。完成本项目招标文件以及图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料（本次招标不提供纸质版招标文件）的获取和下载，无论供应商下载或获取与否，均视为已知晓所有招标内容。

注：登录行采家获取电子标书无须CA证书，CA证书仅用于制作电子响应文件、开标解密、澄清。

（三）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有登陆“行采家”→“个人中心”→“电子招投标”→在“电子投标在线报名”处→搜索该项目并点击“在线获取”按钮完成网上获取采购文件，供应商才被视为合法获取了采购文件，否则其投标将被拒绝。即：若供应商未通过以上获取采购文件流程完成采购文件的下载、获取，供应商将无法在电子招投标系统中上传电子响应文件。

注意事项：本项目为重庆市第四人民医院电子招投标项目，首次参与电子招投标的供应商须申请行采家账号密码、办理CA证书（办理CA证书费用由供应商自行承担）并下载大家采投标文件制作系统，制作电子响应文件进行互联网在线投标，具体操作流程请下载项目公告附件《采购公告附件（行采家供应商必看手册）24-3版》进行查看。因未注册行采家账号、未办理CA证书、操作不当等原因造成无法投标或投标失败的后果由供应商自行承担。

1.CA证书的办理流程：下载采购公告附件《采购公告附件（行采家供应商必看手册）24-3版》-《重庆政府采购（兼用行采家）全程电子化招标采购CA办理手册》，并按照要求操作。

2.电子响应文件制作：登录“行采家”→“个人中心”→“电子招投标”→“电子招投标中心”→“相关下载”栏目，下载“大家采投标文件制作工具”、“统一签章客户端” 安装包，并按照《采购公告附件（行采家供应商必看手册）24-3版》-《【供应商必看】行采家（CA版）供应商投标前软件安装手册》、《行采家全程电子化操作手册-供应商(CA证书解密版)》操作。

（四）比选文件公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（五）比选文件获取期限及比选文件售价

1.比选文件获取期限：北京时间2025年7月31日18:30至2025年8月5日17:00。

2.比选文件阅览：详见本项目采购公告的附件。

3.比选文件售价：人民币0.00元/包。

（六）电子电子响应文件递交

1.电子响应文件递交方式：本项目采用网上递交方式，供应商于电子响应文件递交截止时间前，登录“行采家”，进入“电子招投标”栏目，在“我的投标项目”→“在线投标”板块递交。

2. 电子响应文件递交开始时间和截止时间：北京时间2025年8月1日9:00至2025年8月6日10:00（以电子招投标平台显示的时间为准，其他时间不接受任何形式的送达）。

（七）开标信息

1.开标时间：北京时间2025年8月6日10:00

2.开标方式：本项目采用线上开标方式，但是供应商的法定代表人或其授权代表须持CA证书和可以上网的笔记本电脑（用于在线开标的笔记本电脑必须带有摄像头和麦克风、声卡等功能），于规定的开标时间前30分钟到达线下指定开标地点（地址：重庆市第四人民医院（地址：重庆市渝中区桂花园路1号血液中心7楼开标室））参加在线开标，供应商须利用笔记本电脑现场登录“行采家”→“个人中心”→“电子招投标”→“ 开评标大厅”，进入电子开标室完成在线准备。开标开始后供应商须根据采购人引导在电子开标室完成电子响应文件解密、查看开标一览汇总表等工作。

因供应商自身原因导致未能在规定时间内解密电子响应文件或参与在线开标的，其后果由供应商自行承担。

线下指定开标地点：重庆市第四人民医院（地址：重庆市渝中区桂花园路1号血液中心7楼开标室）。

注：电子招投标系统开标时间前的半个小时是供应商自主在线准备环节时间（是否在线准备由供应商主观决定，在线准备环节意义在于提前测试CA证书与当前电脑设备运行环境是否正常），在线准备环节不具备签到意义特此声明。

（八）其他补充事宜

1. 供应商如未在规定解密时长（系统默认30分钟解密时长，采购人/采购代理机构可根据现场投标情况进行延长/变更解密时长）内解密电子响应文件的情形约定：

（1）因行采家全程电子化系统客观原因影响解密时长的，采购人/采购代理机构可根据现场实际情况延长解密时长。供应商在仍不能正常解密的情况下，供应商可向采购人/采购代理机构申请，启用上传不加密的电子备份响应文件的方法作为补救措施；在规定的解密时长内，供应商既不解密，也未提供不加密的电子备份响应文件作为补救措施的，视为供应商主动放弃对该项目的投标资格。

（2）因供应商主观原因未完成解密工作的，且未在规定解密时长内向采购人/采购代理机构申请启用上传不加密的电子备份响应文件的方法作为补救措施或者已申请启用电子备份响应文件后仍不在规定解密时长内提供有效不加密的电子备份响应文件的情况，都视为供应商在递交电子响应文件截止时间后撤销电子响应文件，投标无效且供应商不得再参与本项目后续采购活动。

2.本项目采用全流程电子招投标。各供应商需熟悉了解整个重庆市第四人民医院电子化开评标全过程。具体电子化采购规则以及操作指南请下载项目公告附件《采购公告附件（行采家供应商必看手册）24-3版》（《行采家全程电子化操作手册-供应商(CA证书解密版)》和《重庆政府采购（兼用行采家）全程电子化招标采购CA办理手册》、《【供应商必看】行采家（CA版）供应商投标前软件安装手册》），并按其对应手册要求完成操作。

### 五、其它有关规定

（一）超过电子响应文件递交截止时间递交的电子响应文件，恕不接收。

（二）本项目不接受联合体参与比选。

（三）本项目不接受合同分包。

（四）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

### 六、联系方式

采购人：重庆市第四人民医院

联系人：庞老师、李老师

电  话：（023）63692089、63692226

传  真：（023）63854632

地  址：重庆市渝中区桂花园路1号

如对技术参数或资格审核有疑问的，请咨询医学装备科雷老师，联系电话：63692225。

电子招投标系统技术指导：重庆港澳大家软件产业有限公司

客服联系电话:023-88158029(工作日)  18183107831（节假日）

CA数字证书办理服务平台：

CA数字证书：网证通联系人：刘娟

联系电话：023-63010240（工作日）  18996098460（节假日）

CA数字证书：东方中讯数字证书认证有限公司联系人：何晓伦

联系电话：023-88257082（工作日）  13983787460（节假日）

## 技术

“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，电子响应文件若不满足按无效响应处理。

### 一、项目基本概况介绍

| 序号 | 项目名称 | 设备名称 | 设备限价（万元） | 项目限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1 | 病理科基础设施设备一批 | 包埋盒/载玻片打号机 1套 | 23 | 47.5 | 包埋盒/载玻片打号机为核心设备 |
| 2 |  | 病理取材台（含病理信息工作站及软件） 1套 | 23 |  |  |
| 3 |  | 染色机通风柜 1台 | 1.5 |  |  |

### 二、技术及质量要求

（一）包埋盒/载玻片打号机 1套

○1.打印方式：激光打印，无需色带或油墨等任何标识用耗材；打号字迹清晰精致，可耐酒精或二甲苯等溶剂长时间浸泡而永不褪色；可打印各种字体、符号或二维码，能与现行的LIS或HIS兼容，并快速设立自动打印；

○2.标配专业打号软件，打号软件与主流电脑操作系统兼容，全中文界面，可根据需要提供多种打号模版，进行个性化设置，并具无限扩展功能，满足各种需求；

※3.打号软件中病理号可以自动增号或保持原号，可以字母、数字或字母与数字组合任意；

▲4.整机一体化设计，可以同时兼容包埋盒和玻片的打印；

※5.包埋盒在塑料预装长筒中呈倾斜状叠放，便于装筒（提供实物图片）；

○6.包埋盒进料与出料动作由推杆顺次完成，结构稳定可靠；

○7.玻片加料槽外置结构设计，固定安装，可以直接观察玻片余量；

○8.玻片可以在打号状态下随时添加，避免停机加片造成工作中断；玻片加料槽容量≥100片；

▲9.同一的收集槽均位于打号机前侧，便于观察和拿取；

▲10.打印软件双屏同步显示，按需打印；

▲11.包埋盒打印同时能生成相应的玻片打印内容，实现玻片的自动打印；

○12.标配湿法空气净化系统，可最大限度清除粉尘和异味；

▲13.整机占位面积≤30CM×35CM，重量≤20KG，适合放置于取材台旁，实现即打即用。

（二）病理取材台（含病理信息工作站及软件） 1套

※1.配置要求：小喷枪1套，粉碎机1套，取材桌1套，钢尺一把，取材托盘一个，石墨烯空气处理机1台、大体摄像系统1套、信息系统工作站1套；

○2.采用开放式“上送下排”的通透式气流组织设计（即在传统排风取材台的基础上加入新风系统），取材台操作区前无挡板或玻璃；

▲3.机体采用316不锈钢材质，尺寸1800*800*1950（±50mm），双通道上送下排，与废气处理净化系统无缝对接，能够迅速彻底地排除组织异味及有毒有害气体，有效防止污染物的扩散，有效防护保障操作人员生物安全。（供应商须具有“废气处理系统类”的软件著作权登记证书）；

▲4.顶层为下送式层流送风层，可送净化新风量为≥600m3/h，风速可实时动态指示。顶层设计有嵌入式LED照明光源、嵌入式紫外消毒灯及万向匀光射灯，光源面积≥35%，同时集成显示器支架。（供应商须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，风量检测合格，报告中应附有产品照片，检测报告须具有CMA标识。）；

○5.下层为下排式水气分离操作面，配一体化内置水池，操作台面与水池方向保持倾斜，让污水顺利及时排出；

○6.台面导流孔工作区为316不锈钢材质，台面集成冷热水龙头、不锈钢抽拉式冲洗器，可冲洗到不同的工作区域，嵌入式防标本下漏专用层架水池，层架面积覆盖水池面积≥95%，有效阻止微小标本遗失；

○7.下水系统配置电动型废弃标本管路粉碎系统，采用气动控制，处理多余标本，避免堵塞下水管道；

▲8.设备采用触摸式一体化控制及电源，内置智能化取材台控制系统软件，具有送排风一键智能启停系统，机电路系统配备漏电保护装置，过载保护装置，确保柜体电路对人员的绝对安全（供应商须具有“智能化取材台控制系统类”的软件著作权登记证书）；

○9.定时启停紫外消毒系统，可依据用于需求个性化设置消毒时间段；

○10.成像系统：成像像素≥2400万，最高分辨率≥6000*4000，光学变焦≥4倍（24-96变焦范围），可通过电脑及脚踏控制变焦图像放大缩小、拍照以及控制相机的光圈、拍照速度、白平衡、感光度、变焦图像放大、缩小、对焦及拍摄，实时取景显示；

※11.病理信息管理系统须与我院现有信息系统（广州方信医疗技术有限公司）匹配（需提供广州方信医疗技术有限公司出具授权书）；

○12.病理信息管理系统硬件要求：成像像素≥2400万，最高分辨率≥6000*4000，光学变焦≥4倍；主机可与工作站直接连接，软件控制相机的光圈、拍照速度、白平衡、感光度、变焦图像放大、缩小、对焦及拍摄；实时取景显示，可与医院HIS、PACS系统无缝连接；工作站基本配置：I7处理器、16G内存、256GSSD+2T硬盘、Win10操作系统、27寸显示器；

▲13.石墨烯空气处理机：本产品采用先进的石墨烯高能离子管技术，支持远程智能控制（PC端/移动端）和全自动工作模式，能根据室内环境参数自我工作，具有较强的集成性和实用性。产品创新性地集成了臭氧浓度检测单元，可动态监控离子反应产生的臭氧量，一旦超出安全阈值即自动降低离子输出，确保使用安全；同时配备空气质量检测单元，可根据待处理房间的室内环境自定义工作强度。（供应商须提供权威政府机构出具的官方证明）。

（三）染色机通风柜 1台

○1.要求尺寸2000*1100*2350（±50）mm，材质为≥1.2mm冷轧钢全钢柜体，表面静电喷涂，双层结构（内配抗倍特内胆）；台面：采用厚度≥13mm（周边厚度≥26mm）优质实芯理化板台面, 台面整体无裂缝等缺陷，台面与台面之间工艺处理需达到严密拼接，外角都进行倒圆处理保证安全；

○2.上下推拉式防爆玻璃视窗，保证实验室人员及周围设施安全，设置防落销防止玻璃意外落下。视窗采用配置平衡置，可随意升降；

○3.密封式内部光源，台面照度大于40Lux；

4.通风柜面风速及视窗控制系统：

▲4.1具有随动升降（操作者轻抬视窗时，视窗将自动升至安全高度，轻按视窗时视窗将自动降至设定最低高度）和自动限高；

○4.2具有防夹、声光报警、无人操作状态下面风速自动切换、自动调节风量以恒定不同状态下的安全面风速、延时自动关机、不使用时阀门全部关闭和紧急排放功能；系统采用管道实测风量和需求风量对比控制方式，直接测量并在彩色液晶显示屏上显示当前平均面风速及风阀开度状态，当前柜体温度，视窗高度，人体感应状态，自动视窗控制状态等；具备通风柜视窗超限高和温度超限报警；通风柜门全关闭时维持最小排风量300CMH。

▲5.控制模块支持Modbus通用网络协议，并需与通风智能集中监控系统对接

- 项目商务需求

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，电子响应文件若不满足按无效响应处理。

### 一、交货期、地点及验收方式

（一）交货期：签订合同后接采购人书面通知送货后90个日历日内到货并完成安装调试保证设备正常运行。

（二）交货地点：重庆市第四人民医院指定地点。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在设备试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.供应商提供的货物未达到比选文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

### 二、报价要求

本项目报价包括完成本项目所需人工费用、设备费用、运输费（含装卸费）、安装调试费、安装材料费、检测检验费、技术服务、培训费用、税费等所有费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任。

（一）电子响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以总价金额为准，单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本电子响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（二）同一项目不允许出现两个或两个以上报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

（三）报价中的计价一律采用人民币。

（四）本项目设有最高限价￥475,000.00元（大写：肆拾柒万伍仟元整）（报价高于最高限价的为无效报价）。

### 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

※1.自验收合格之日起，提供5年的整机原厂质保期。

2.提供产品原厂售后服务承诺函（提供承诺函复印件，原件现场备查），承诺函需注明供应商名称和该项目名称。

（二）售后服务内容

1.成交供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

成交供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商和制造商应在2小时内到达现场（远郊区4小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商和制造商的产品技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行免费升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和制造商提供售后服务的，该成交供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

成交供应商和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在电子响应文件中列出（价格为现行市场价格，仅供参考）。

### 四、付款方式

转账付款；合同签订后，采购人在产品安装、调试经双方验收合格后，收到成交供应商符合合同内容的合法有效的发票后，支付全部合同价款。

### 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### 六、其他商务要求内容

（一）供应商必须在电子响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及比选文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

### 一、比选程序及方法

（一）比选按比选文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）以抽签的形式确定比选顺序，由本项目比选小组分别与各供应商进行视频在线比选。在视频在线比选前，对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性检查。依据法律法规和比选文件的规定，对电子响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备比选资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | 1）具有独立承担民事责任的能力（注） | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第六篇）。注：供应商应对其承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。经调查核实为虚假承诺的，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规追究相应责任。 |
|  |  | 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注②） |  |
|  |  | 6）法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按“第一篇三、供应商的资格条件（二）特定资格条件”的要求提交（如果有）。 |

注：

①供应商按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

②根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。供应商可于电子响应文件递交截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性检查（实质性响应审查）。比选小组应当对电子响应文件进行评审，并根据比选文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应比选文件要求的供应商进行比选。未实质性响应比选文件的电子响应文件按无效处理，比选小组应当告知有关供应商。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 电子响应文件签署 | 按第六篇“电子响应文件格式”要求签署或盖章 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合比选文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 比选方案 | 只能有一个方案参与比选。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 电子响应文件份数 | 电子响应文件数量符合比选文件要求。 |
| 3 | 比选文件的响应程度审查 | 电子响应文件内容 | 对比选文件第二篇及第三篇中（※）号标注的部分作出实质性响应。 |
|  |  | 比选有效期 | 电子响应文件及有关承诺文件有效期为提交电子响应文件截止时间起90天。 |

（三）澄清有关问题。比选小组在对电子响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对电子响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出电子响应文件的范围或者改变电子响应文件的实质性内容。

（四）比选小组要求供应商澄清、说明或者更正电子响应文件应当以书面形式作出，文件电子化上传。供应商通过书面形式作出的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章并将澄清等文件扫描为PDF格式，上传至电子开标室的“问题澄清”输入框中的“澄清附件”中。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。以上签署等文件都要以PDF格式上传到“问题澄清”输入框中的“澄清附件”（澄清附件只允许一个文档上传，所有上传文件都应归到一个文档当中）。

（五）本次项目采取的是视频在线比选方式，供应商法定代表人或者授权代表必须在电子开标室及时响应比选小组的比选邀请，并及时点击“在线谈判”按钮，参与视频在线比选，在比选过程中比选的任何一方不得向他人透露与比选有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在比选过程中，比选小组可以根据比选文件和比选情况实质性变动采购需求中的技术（服务）、商务要求以及合同草案条款，但不得变动比选文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对比选文件作出的实质性变动是比选文件的有效组成部分，比选小组应当及时以书面形式同时通知所有参加比选的供应商。供应商应当按照组织纪律比选文件的变动情况和比选小组的要求以线上形式重新提交电子响应文件电子档（PDF格式），如供应商通过线上方式提交，还需由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书电子档（PDF格式）。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明电子档（PDF格式）。

（七）供应商在线比选交流时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署，并将签字后的书面承诺扫描成PDF格式，在二次报价环节，可点击“报价附件”按钮－“上传文件”按钮，完成书面承诺电子文件的上传。

（八）比选结束后，比选小组要求所有参加正式比选的供应商在规定时间内以线上方式提交最终报价及有关承诺，系统界面会自动提示，供应商须完成以下步骤：

1.点击“二次报价”按钮，进入二次报价界面。

2.在“本轮报价”里输入第二次报价的总金额。供应商必须上传二次报价单价明细表或者其他相关承诺附件，可以点击“报价附件”→“上传文件”按钮，完成二次报价单价明细表或者其他相关承诺附件的上传。

3.提交报价，然后完成二次报价表签章，二次报价就操作成功了。

注：

- 供应商参与报价轮次由比选小组决定，以上报价流程仅作为报价轮次（包含首轮初始报价）为二次的情况，若有多轮报价情况，供应商多轮报价流程可参考以上报价流程往复操作即可。

- 2.已提交电子响应文件但未在规定时间内进行最终报价的供应商，视为放弃最终报价机会，系统将以供应商电子招投标系统中的最后一次报价作为最终报价。

（九）比选小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的电子响应文件和最终报价（含有效书面承诺）进行综合评分，综合评分法是指电子响应文件满足比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。（详见评审标准）。

（十）比选小组成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的供应商为本项目成交候选供应商，排名第一的为第一成交候选供应商。若供应商的评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列推荐。

（十一）评审的依据为比选文件和电子响应文件（含有效的书面承诺）。比选小组判断电子响应文件对比选文件的响应，仅基于电子响应文件本身而不靠外部证据。

### 二、评审标准

| 说明： 评分因素 及权重 | 分项名称 |  | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （30%） | 报价 （30分） |  | 1.满足资格性、符合性要求且最终报价最低的供应商的价格为比选基准价，其价格分为满分。 2.其他供应商的报价得分按照下列公式计算： 报价得分＝（比选基准价/供应商最终报价）×30%×100。 3.得分保留至小数点后两位，第三位四舍五入。 | 对小微企业的价格用扣除后的价格参与评审，详见“（二）关于小微企业报价扣除比例说明” |
| 技术部分 （50%） | 技术要求（50分） |  | 1.起评分：有效供应商的起评分为50分。 2.扣分条款： 2.1 所有比选产品的技术参数中，重要技术参数带（▲）条款有一条不满足的，每一条扣3分，共计11条。 2.2 一般性技术参数达不到比选文件要求的（比选文件第二篇中带“○”标注的部分，共计17条），每一条扣1分。 |  |
| 供应商的应答应满足比选文件“第三篇 项目商务需求”，有一条不满足的（第三篇中“※”号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |
| 商务部分（20%） | 售后服务（10分） | 质保期 2分 | 质保期在满足比选文件“第三篇 项目商务需求”要求的前提下，每增加1得1分（不足1年不得分），此项最高得2分。 | 提供售后服务承诺书 |
|  |  | 售后服务方案 8分 | 根据售后服务方案包含售后服务人员配置、售后服务响应时间、保障修复时间、培训方案、巡检次数、质量保证及巡检时间段、应急预案、技术保障措施、回访期、售后服务、备品备件供应以及其他承诺等方面进行综合比较方案评审。 1.方案内容完整、详实、科学合理，可行性、针对性强且有齐全的保障措施的得8分； 2.方案内容基本完整、合理、具有可行性、针对性，但保障措施有待进一步完善的得5分； 3.方案内容在完整性、合理性、可行性、针对性及各项保障措施均有待改善的得2分； 4.方案不可行或未提供方案的得0分。 | 提供售后服务方案 |
|  | 业绩 （5分） |  | 供应商或产品制造商在2022年1月1日至投标截止日前，具有所投（核心产品）机型在三级医院销售业绩的，有1个得1分，此项最多得5分。 | 提供合同复印件 |
|  | 实施方案 （5分） |  | 根据实施计划、进度计划、安装调试的技术人员安排、安装调试方案、验收方案以及对应的保障措施等方面进行综合比较评审。 1.方案内容完整、详实、科学合理，可行性、针对性强且有齐全的保障措施的得5分； 2.方案内容基本完整、合理、具有可行性、针对性，但保障措施有待进一步完善的得3分； 3.方案内容在完整性、合理性、可行性、针对性及各项保障措施均有待改善的得1分； 4.方案不可行或未提供方案的得0分。 | 提供实施方案 |

（一）比选小组认为供应商的报价明显低于其他通过资格性审查和符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，比选小组应当将其作为无效响应处理。

（二）关于小微企业报价扣除比例说明

1.对小微企业给予10%的扣除，以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

### 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其电子响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的。

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加在线比选。

（三）供应商所提交的电子响应文件不按第六篇“电子响应文件格式”规定签字、盖章。

（四）供应商的最终报价超过采购预算或最高限价的。

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与比选。

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动的。

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动。

（八）供应商以联合体形式参与比选的。

（九）供应商进行合同分包的。

（十）供应商比选有效期不满足比选文件要求的。

（十一）供应商电子响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（十二）法律、法规和比选文件规定的其他无效情形。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的（特殊情况按照医院相关制度执行）；

- （二）因情况变化，不再符合规定的比选采购方式适用情形的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

## 第五篇  供应商须知

### 一、供应商

（一）合格供应商条件

合格供应商应完全符合比选文件第一篇中规定的供应商资格条件，并对比选文件作出实质性响应。

（二）供应商的风险

供应商没有按照比选文件要求提供全部资料，或者供应商没有对比选文件在各方面作出实质性响应，可能导致比选被拒绝或评定为无效比选。

### 二、比选文件

比选文件是供应商编制电子响应文件的依据，是比选小组评判依据和标准。比选文件也是采购人与成交供应商签订合同的基础。

（一）比选文件由采购邀请书；项目技术需求；项目商务需求；比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止；供应商须知；电子响应文件格式等六部分组成。

（二）采购人对比选文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是比选文件不可分割的部分。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在“行采家”网站（www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目比选文件、补遗文件的内容。

（四）采购人对已发出的比选文件需要进行澄清或修改的，应在“行采家”网站（www.gec123.com）上发布澄清或补遗书面通知zui’zhong’bao’ji，该澄清或者修改的内容为比选文件的组成部分。

（五）评审的依据为比选文件和电子响应文件（含有效的书面承诺）。比选小组判断电子响应文件对比选文件的响应，仅基于电子响应文件本身而不靠外部证据。

### 三、电子响应文件

供应商应当按照比选文件的要求编制电子响应文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，编制服务（技术）、商务条款差异表。

（一）电子响应文件组成

电子响应文件由第六篇“电子响应文件格式”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“电子响应文件格式”规定的目录顺序组织编写，否则有可能影响评委对电子响应文件的评审。电子响应文件也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

电子响应文件必须根据《政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（CA证书签章版）》手册第五章内容，完成电子响应文件的报价一览表信息填写、页码关联、电子响应文件电子章签署、下载加密电子响应文件等工作。

（二）比选有效期

比选有效期为提交电子响应文件截止时间起90天。

（三）修正错误

1.若供应商所递交的电子响应文件或最终报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.若供应商所递交的电子响应文件中报价函的初始报价与电子招投标系统中的报价一览表所展示的初始报价不一致时，以电子招投标系统中的报价一览表所展示的初始报价为准。

3.比选小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效比选。

（四）电子响应文件的份数和签署

1.电子响应文件一式一份，递交电子响应文件时请提交通过大家采投标文件制作系统下载的电子加密电子响应文件。若因系统或CA证书异常原因无法正常解密，供应商须在电子开标室向采购人申请提交电子备份电子响应文件，电子招投标系统会对电子备份电子响应文件与电子加密电子响应文件的一致性进行核验，若供应商操作失误，后果自行负责。

2.在电子响应文件中，比选文件第六篇“电子响应文件格式”中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对电子响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的电子响应文件概不接受。

（五）电子响应文件的递交

1.电子响应文件的递交（上传）按照《全程电子化系统供应商操作手册(CA签章版本)》第七章流程操作。

2.须提交的相关原件：应完整封装，且在封套上注明采购文件项目编号、项目名称、供应商名称。封套的封口处应加盖供应商公章或法定代表人授权代表签字，于开标前30分钟内完成现场递交。相关原件递交地点同线下指定开标地点一致。

（六）电子响应文件语言：简体中文

（七）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与比选，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）

### 四、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人将在“行采家”网站（https://www.gec123.com）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购人将发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

### 五、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1.供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

3.必要的证明材料包含在行采家电子招投标系统中供应商依规获取采购文件回执单文件（获取采购文件回执单文件下载流程：供应商须登录行采家”→“个人中心”→“电子招投标”→在“我的投标项目”→找到本项目信息点击“获取文件回执单”按钮，进行获取采购文件回执单文件下载）。

4.供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（二）质疑答复时限

采购人应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复。

（三）投诉

供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向医院相关部门提出投诉。

### 六、签订合同

（一）采购人应当在规定时间内，按照比选文件和成交供应商电子响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件和成交供应商电子响应文件作实质性修改。

（二）比选文件、成交供应商的电子响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

## 第六篇  电子响应文件格式

一、经济部分

（一）报价函

（二）报价明细表

二、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）生产企业委托代理经销授权书（如有）

（六）特定资格条件证书或证明文件（如有）

三、商务部分

（一）比选函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）产品原厂售后服务承诺函（自附）

（四）售后服务方案和实施方案（自附）

四、技术部分

（一）所投各产品的技术要求（或技术指标）

（二）技术条款差异表

五、其他

（一）供应商诚信管理承诺函（格式）

（二）产品介绍、彩页资料（自附）

（三）其他与项目有关的资料（自附）

### 一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

1、愿意按照比选文件中的一切要求，提供本项目的技术及商务服务，初始价报价为人民币大写：       元整；人民币小写：       元。以我公司最终报价为准。

2、我方现提交的电子响应文件为：电子响应文件壹份。

3、我方承诺：本次比选的有效期为提交电子响应文件截止时间起90天。

4、我方完全理解和接受贵方比选文件的一切规定和要求及比选评审办法。

5、在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《比选文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：                         联系人手机：

年   月   日

（二）报价明细表（表格格式可根据项目情况自行拟定）

项目名称：

单位：元

| 序号 | 名称 | 制造商 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | …… |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |

供应商：                                  法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.请供应商完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

### 二、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署电子响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

注：若为法定代表人办理并签署电子响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

查询时间：    年  月  日   时。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）生产企业委托代理授权书（如有）

（六）特定资格条件证书或证明文件（如有）

（一）比选函（格式）

采购项目名称：

致：                    （采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次比选有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目比选文件所有要求。

二、我方提交的所有电子响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照比选文件要求，提供招标项目的技术和商务服务。

四、我方按比选文件要求提交的电子响应文件为：电子响应文件壹份。

五、我方承诺：本次比选的比选有效期为提交电子响应文件截止时间起90天。

六、我方报价为闭口价。即在比选有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中选，我方将履行比选文件中规定的各项要求以及我方电子响应文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

（供应商公章）

年    月   日

（二）商务条款差异表

项目名称：

| 序号 | 商务要求 | 比选应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请注明具体内容以及电子响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                               法定代表人授权代表：

（供应商公章）                            （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照比选文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”，如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足对应条款；

3.该表可扩展。

（三）产品原厂售后服务承诺函（提供承诺函复印件，原件现场备查），承诺函需注明供应商名称和该项目名称（自附）

（四）售后服务方案和实施方案（自附）

（一）所投各产品的技术要求（或技术指标）

（二）技术条款差异表

项目名称：

| 序号 | 技术要求 | 比选应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请注明技术要求响应具体内容以及电子响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                                  法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术需求”中所列要求进行比较和响应；

2.该表必须按照比选文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足对应条款；

3.该表可扩展；

4.可附相关支撑材料。（格式自定）

（一）供应商诚信管理承诺函（格式）

供应商诚信管理承诺函

本企业郑重承诺：我们视诚信为企业的生命，在招标采购活动中，保证遵守诚实信用原则，忠实履行社会责任。

一、守法诚信。本企业依法经营，规范服务，自觉维护公平竞争环境。不恶意质疑投诉；不以回扣、好处费、红包、提成等手段拉拢采购人、采购机构和监督管理机构相关工作人员和评审专家。

二、效率诚信。本企业确保按照合同约定按时交货和及时提供服务。

三、价格诚信。本企业确保供应的产品和服务成交价格不高于该产品和服务的同期市场价格。

四、质量诚信。本企业确保供应的产品和服务都符合规定的设计和制造生产的行业标准，手续合法完备。

五、服务诚信。本企业确保按照合同约定为供应的产品提供相关售后服务，保障用户顺利使用。

我们将自觉遵守以上承诺，并主动接受各供应商、采购用户单位、政府监管部门的监督与检查。如有违背以上承诺，本企业愿意接受进入“采购失信供应商黑名单”、取消供应商资格等处罚措施，并愿意承担赔偿损失等相关法律责任。

承诺企业(盖章):

年  月  日

（二）产品介绍、彩页资料（自附）

（三）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）