询 价 文 件

项目编号：SBCG2025-21

项目名称：重庆市渝北区人民医院自动气压止血仪采购

采  购  人：重庆市渝北区人民医院

2025年6月

目       录

第一篇  投标邀请函	4

一、采购内容	4

二、资金来源	4

三、投标人资格条件	4

四、投标、开标有关说明	4

五、投标保证金	5

六、其它有关规定	5

七、联系方式	5

第二篇   投标人须知	6

一、响应文件的组成	6

二、询价文件的修改	7

三、对价格的计算错误按下述原则修正：	7

四、投标文件的签署及规定	7

五、 投标文件的密封及标记	7

六、 投标说明	7

七、开标程序	7

八、评标及成交原则	8

九、无效投标	9

十、废标条款	10

十一、签订合同	10

第三篇  项目技术需求	11

一、招标项目一览表	11

二、招标项目技术需求	11

第四篇   采购商务需求	13

一、实施（交货）时间、地点及验收方式	13

二、报价要求	13

三、质量保证及售后服务	14

四、付款方式	15

五、培训	15

六、知识产权	15

七、附件、图纸及包装要求	15

八、其他	15

第五篇 相关格式样本	17

## 第一篇  投标邀请函

渝北区人民医院根据 临床科室业务需求，经 相关领导 研究决定，对医院所需的 自动气压止血仪 进行询价采购。欢迎符合条件的供应商前来参加投标。

## 一、采购内容

| 分包 | 名称 | 最高限价（万元） | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动气压止血仪 | 4.1 | 1 |

## 二、资金来源

单位自筹。

## 三、投标人资格条件

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格条件

1.供应商为所投货物的制造商时，提供有效的《医疗器生产许可证》（进口产品及第一类医疗器械除外），或提供生产备案凭证（适用第一类医疗器械）。

2.供应商为非所投货物的制造商时，提供有效的《医疗器械经营许可证》(适用第三类医疗器械)或者《第二类医疗器械经营备案凭证》(适用第二类医疗器械)。

3.产品提供有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《中华人民共和国进口医疗器械注册证明》（进口产品）（适用第二、三类医疗器械），或《医疗器械备案凭证》（适用第一类医疗器械）。

4.投标产品若属于进口医疗器械的，需提供制造商或中国境内授权代理授权书。投标产品若属于国产医疗器械的，投标人投标时厂家授权不作为资格要求，但中标后签订采购合同，需提供中标产品的厂家授权。

（以上证明材料的复印件（加盖投标人公章），原件备查）

## 四、投标、开标有关说明

（一）凡有意参加投标的投标人，请于2025年7月3日起在行采家（https://www.gec123.com）网上下载本项目招标文件以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（二）招标文件购买费：招标文件购买费为0元/分包。

（三）投标人须满足以下两种要件，其投标才被接受：

1、按时递交了响应文件；

2、按时报名签到。

（四）投标开始时间：2025年7月9日 14:40

（五）投标截止时间：2025年7月9日 15:00

（六）投标地点：重庆市渝北区人民医院五号楼2楼招投标室（重庆市渝北区中央公园北路23号）

（七）开标时间：2025年7月9日 15:00

（八）开标地点：同投标地点

## 五、投标保证金

本项目不收取投标保证金

## 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（分包）下的采购活动。

（二）本项目在响应文件提交截止时间前发布的询价文件及补遗文件（如果有）一律在行采家网（https://www.gec123.com）上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同供应商已知晓本项目询价文件、补遗文件（如果有）的内容。

（三）超过投标截止时间递交的投标文件，采购人有权不接收。

（四）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

## 七、联系方式

联系人：刘老师   电  话：15696332468

## 第二篇   投标人须知

## 一、响应文件的组成

（投标文件与资格文件需分开装订成册）

（一）投标文件

1.经济文件

1.1开标一览表（附格式）

1.2分项报价明细表

1.3易损配件及耗材报价表

2.技术文件

2.1所投各产品的技术参数（或技术指标）

2.2技术条款差异表

2.3所投产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官网发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告等技术资料支持。（以上资料只要能证明参数要求即可，无需要全部提供）。

3.商务文件

3.1投标函（格式）

3.2商务承诺

3.3商务差异表（格式）

3.4其他所需提交资料

（二）资格文件

1、资格文件

1.1法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

1.2法定代表人身份证明书（格式）

1.3法定代表人授权委托书（格式）

1.4基本资格条件承诺函（格式）

1.5特定资格条件证书或证明文件

- 其他

- 2.1其他与项目有关的资料（自附）

## 二、询价文件的修改

1.采购人无论出于自己的考虑对标书进行修改，还是出于对投标人提问的澄清，均在行采家网（https://www.gec123.com）上发出更正说明。

2.为使投标人有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修改投标文件，采购人可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并在行采家网（https://www.gec123.com）上以补遗公告形式通知上述每一潜在的投标人。

3.投标人在行采家网（https://www.gec123.com）查阅招标人所发布的补遗信息，无论投标人是否查阅，均视为已知晓招标人所澄清的相关信息。

## 三、对价格的计算错误按下述原则修正：

1.开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致

的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

## 四、投标文件的签署及规定

1.组成投标文件的各项资料均应遵守本条。

2.投标人应填写全称，同时加盖单位公章。

3.投标文件必须由法定代表人或其授权代表签署并加盖单位公章。

4.响应文件必须按照“本篇 一 响应文件的组成”中要求的顺序进行装订。响应文件应提供一套（文件中包含资格文件一份与投标文件一份以及电子档一份），电子档为纸质文件扫描件，必须与纸质文件保持一致，如出现不一致情况以纸质文件为准。

## 五、 投标文件的密封及标记

投标文件应按以下方法装袋密封：

投标文件应用信封密封。信封上需注明项目名称、项目编号、投标人名称、地址及 “不准提前启封”字样。信封需加盖投标人公章或授权代表签字。

未按上述要求密封、标记的，采购人有权不接受投标人响应文件。

## 六、 投标说明

本项目不接受联合投标。

## 七、开标程序

1.宣布开标纪律；

2.密封情况检查：投标人或者其代表检查投标文件的密封情况并确认。

4.开启投标文件顺序：随机开启；

5.开标结束；

6.进入询价小组评审。

## 八、评标及成交原则

评标工作由医院采购办组织，具体评标事务由采购项目监督小组及评标小组负责。

监督小组和评标小组到位后，按以下程序独立履行评审职责：

1.资格性检查。监督小组依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供基本资格条件承诺函（见格式文件）。 注：投标人应对其承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。经调查核实为虚假承诺的，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规追 究相应责任。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“三、投标人资格条件（二）本项目的特定资格条件”的要求提交（如果有）。 |
| 3 | 投标保证金 |  | 本项目无需投标保证金 |

注：

投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2.符合性检查。评审小组依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合招标文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 报价文件数量符合询价文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 报价文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 响应文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对报价文件第三篇、第四篇规定的询价内容作出满足响应。 |
|  |  | 响应有效期 | 满足询价文件规定。 |

3.成交原则：采用最低评标价法，对完全满足询价文件（技术和商务需求）实质性要求的供应商报价按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

成交价格=投标人报价

## 九、无效投标

出现以下情况之一的，视为无效投标：

（1）投标文件未按询价文件要求由法定代表人授权代表或法定代表人签字和加盖公章；

（2）无有效资格证明文件的投标；

（3）投标文件不按规定的格式和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清，且影响评标定标的；

（4）投标文件未实质性响应询价文件的；

（5）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（6）投标文件对同一标的有两种及以上方案可供选择的；

（7） 不满足质保期的；

（8）投标人的投标总报价超过最高限价。

（9）投标清单单价超过本项目已有的清单单价限价。

（10）询价文件中规定的其他无效投标情况。

## 十、废标条款

评审小组评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

## 十一、签订合同

（1）中标人应该按规定的时间、地点与采购人签订中标经济合同。

（2）询价文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同依据。

## 第三篇  项目技术需求

## 一、招标项目一览表

| - 分包 | - 设备名称 | - 数量（套） | - 限单价（元） | - 合计限价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 自动气压止血仪（单通道） | - 1 | - 1.6 | - 4.1 |  |
|  | - 自动气压止血仪（双通道） | - 1 | - 2.5 |  |  |

## 二、招标项目技术需求

- 特别说明：所有技术参数必须提供产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官网发布的产品信息、说明书、生产企业质检部门或国家认可检测机构出具的检测报告等技术资料支持。以上资料只要能证明技术参数要求即可，无需要全部提供。以上材料，必须提供中文版本。否则如因此造成无法认定的情况，则对应的参数条款可认定为负偏离。

（一）自动气压止血仪（单通道）

1.压力设定范围:≥（0~70）kPa。

2.压力稳定精度:≤士3kPa。

3.时间设定范围:≥（0~120）分钟。

4.初始充气时间:≤60 秒。

5.供电电源:AC 220V±10%，50Hz。

6.正常工作状态噪音:≤60dB。

7.单路输出，独立工作。

8.至少配大、中、小三种袖带，满足临床各种需求。

9.插拨式接口。

10.术中可随时增减(压力、时间)设定值。

11.自动检测漏气功能、欠压自动补偿。

12.止血袖带最大耐压值≥80 kPa。

13.紧急阀门装置，可手动紧急放气。

14.保险功能:阶梯放气，防止患者心、脑突然缺血;压力异常报警;术中供电中断，内部闭锁装置可保持袖带内压力不下降。

15.报警功能:手术剩余时间报警至少包含：5 分钟、1分钟时以不同声响报警，提醒操作人员注意操作,气路严重泄漏以灯光和声响报警。

16.计时、记忆功能:手术中显示剩余时间；手术结束，显示累计时间，并自动记忆上次设定时间、压力参数，以供下次参考，可节省设定时间。

17.上肢、下肢无菌硅胶止血带各一个，可反复消毒使用。

（二）自动气压止血仪（双通道）

1.压力设定范围:≥（0~70）kPa。

2.压力稳定精度:≤士3kPa。

3.时间设定范围:≥（0~120）分钟。

4.初始充气时间:≤60 秒。

5.供电电源:AC 220V±10%，50Hz。

6.正常工作状态噪音:≤60dB。

7.能同时进行两路输出，双通道可独立工作为不同肢体止血。

8.至少配大、中、小三种袖带，满足临床各种需求。

9.插拨式接口。

10.术中可随时增减(压力、时间)设定值。

11.自动检测漏气功能、欠压自动补偿。

12.止血袖带最大耐压值≥80 kPa。

13.紧急阀门装置，可手动紧急放气。

14.保险功能:阶梯放气，防止患者心、脑突然缺血;压力异常报警;术中供电中断，内部闭锁装置可保持袖带内压力不下降。

## 15.报警功能:手术剩余时间报警至少包含：5分钟、1分钟时以不同声响报警，提醒操作人员注意操作,气路严重泄漏以灯光和声响报警。

## 16.计时、记忆功能:手术中显示剩余时间；手术结束，显示累计时间，并自动记忆上次设定时间、压力参数，以供下次参考，可节省设定时间。

## 17.上肢、下肢无菌硅胶止血带各一个，可反复消毒使用。

- 第四篇   采购商务需求

## 一、实施（交货）时间、地点及验收方式

（一）实施（交货）时间：中标人应在采购合同签订后 30 个日历天内交货并完成安装调试。

（二）交货地点:重庆市渝北区中央公园北路23号（重庆市渝北区人民医院，采购人指定具体交货地点）。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备品规、数量，技术参数配置及维保与采购合同、标书一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.配置清单（包括但不限于）：除以上内容外，配置清单必须包括设备正常运行所需的全部零配件、消耗性耗材等，并满足“第二篇 项目技术（质量）需求”。

6.供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

7.大型或者复杂的政府采购项目，应邀请有资质第三方对设备技术性能功能进行检测验收，并出具检测报告，确保设备性能符合国家及行业要求。

8.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数、注册证等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

9.进口设备必须提供海关报关单，商检报告，进口许可证等。

10.产品包装材料归采购人所有（如采购人表明不需要，则中标人必须无条件自行处理）。

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：货物、技术资料、货物的税费、运输费、安装费、保险费、包装费、装卸费、辅材费、培训费、第三方单位设备检测费验收费、与货物有关的供方应纳的税费（若为进口产品，需包含增值税和关税）、售后维保服务费、端口连接费以及有关的其他费用等货到采购人指定地点的所有费用。

## 三、质量保证及售后服务

（一）设备质保期内质量保证

1.投标产品质量保证：投标产品整机原厂质保 5  年，质保期自双方代表在安装验收合格报告上签字之日起计算。项目验收，供应商必须提供核心产品及项目清单内采购人所要求产品的整机原厂质保证明材料。如中标人在质保期间不履行质保服务，采购人有权要求中标人赔偿因此造成的一切损失。

2.投标人产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证不得低于“三包”的规定。

3.所涉及的所有软件（包含操作系统）无条件免费升级为最新版本。

4.为保证设备正常运行，投标人或生产厂家在中华人民共和国境内有所有必需的备件,并保证供应期不小于投标产品的使用年限（以投标产品的铭牌标识或说明书为准）。

5.中标人在设备装机后应出具原厂校验报告。

6.质保期内，免费提供产品原厂维修、定期保养服务，原厂维修、保养需提供证明材料，并免费更换一切在正常情况下损坏的零配件、及设备正常运行必备和专用的消耗性材料(开展所有业务)。采购文件“项目一览表”内列出的耗材除外。

7.质保期内，以上设备维修为立即响应，4小时内中标人应到达现场，24小时内解决问题，若在24小时内无法解决的，应在48小时内提供不低于设备档次的同品牌备用产品，并保证采购人正常使用。保证采购人所购设备年平均开机率≥95%(即设备年停机时间不得超过18天),且单次停机时间不超过48小时。设备年停机时间的计算方式:自中标人接到招标人通知(电话、传真等方式)之时起（不分节假日），在工作时间内（８：００－１７：3０）停机达8 h以上的，停机时间按1天计算。如中标人原因导致的损失，采购人有权要求中标人赔偿因此造成的一切损失。

8.中标人在质保期内每年定期免费提供原厂预防性维护保养服务四次以上，定期回访半年一次。中标人预防性维护保养、校验记录或报告必须交采购人医学装备科存档备查。

9.保质期内，如果中标人的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

（二）设备质保期外服务要求

1.质量保证期过后，供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商提供原厂售后服务的，该供应商应以优惠价格提供售后服务。

3.质保期后，中标人承诺对本合同产品终身维修和终身免费升级（包括软件升级维护），零配件只按成本价收费。并采取“先修理后付款、先交货后付款”的方式。中标人为采购人提供免费咨询电话（提供免费电话咨询清单），解答在使用中遇到的问题，并提出解决问题的建议。

（三）备品备件及易损件

中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂全新配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。如果采购人需要储备备品备件，投标人必须提供备品备件的名称，价格及其有效期，保证供应期等。常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

## 四、付款方式

1.项目履约保证金：中标人应自收到中标通知书之日起7个工作日内向采购人缴纳中标金额10%的履约保证金。若中标人未按时缴纳履约保证金，视为中标人自动放弃中标资格，采购人将按相关规定重新确定中标人。投标产品质量保证期满（以最终验收合格之日起计算），无质量问题，中标人按采购人要求提交相关资料，采购人在收到相关资料后15个工作日内无息退还履约保证金。

履约保证金汇入户名：重庆市渝北区人民医院

账号:3100086119024950076

开户银行:中国工商银行股份有限公司重庆两路支行

备注里面务必填写（自动气压止血仪采购项目）履约保证金

2.合同项目安装调试完成并通过采购人最终验收后，采购人收到中标人开具的正规合法发票后15个工作日内，支付合同设备总金额100%。

## 五、培训

1.操作应用培训：中标人负责在医院现场提供累计不少于3个工作日的操作和临床应用培训，使操作人员熟练掌握设备的操作规程及临床应用，并提供操作教学视频、操作规程、培训记录。操作教学视频应涵盖设备的所有操作及应用，且通俗易懂。所有培训费用含入总价中。

2.维修保养培训：中标人负责提供维修人员的培训，使医院维修工程人员掌握设备参数设置、日常保养、常见故障排除等技能。投标人须提供涵盖上述内容的培训资料。所有培训费用含入总价中。

## 六、知识产权

中标人应保证采购人在中华人民共和国境内使用其提供的货物和服务时免受第三方因专利权或其它知识产权的侵权起诉。如果第三方提出侵权起诉，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

## 七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

## 八、其他

1.投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

2.货物生产日期：货物有使用期限限制的，货物到达买方机房之日前6个月内（以产品标签、标识为准）；货物无使用期限限制的，货物到达买方机房之日前12个月内，货物无使用期限的，提供说明材料。

3.货物使用期限（投标文件内提供铭牌标识、照片或说明书相关页面扫描件）：自货物生产日期起≥5年。

4.投标人须向采购人提供中文操作手册，三级中文维修手册(包括详细的维修技术资料，维修线路图，软件等)各一套。

5.投标人须向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求、施工图纸及参数。

6.随机清单：列出品种清单。

7.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第五篇 相关格式样本

一、投标文件

1.经济文件

1.1开标一览表

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分包号 | 分包名称 | 数量 | 投标报价（小写） |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

投标人                                   法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1）开标一览表按格式填列；

1.2分项报价明细表

招标项目名称：

单位：元

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备生产厂家 | 设备注册证、备案凭证号 | 使用年限 （根据说明书或铭牌） | 数量 （单位） | 单价 （万元） | 合计价 （万元） | 年折算价 （合计价/使用年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                                  法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、请供应商完整填写本表，数值保留小数点后2位（四舍五入），计算错误，可按无效标处理。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

3、该表可根据项目实际情况调整。

2.技术文件

2.1所投各产品的技术参数（或技术指标）

2.2技术条款差异表

招标项目名称：

| 序号 | 招标技术要求 | 投标技术应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1）本表即为对本项目“第三篇  项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2）该表必须按照要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3）该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4）可附相关技术支撑材料。（格式自定）

3.商务文件

3.1投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

五、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

八、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

（投标人公章）

年    月   日

3.2商务承诺

1、商务部分（包括但不限于）：

3.3商务条款差异表

招标项目名称：

| 序号 | 招标商务要求 | 投标商务应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1）本表即为对本项目“第四篇  项目商务要求”中所列商务要求进行比较和响应；

2）该表必须按照要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3）该表可扩展，并逐页签字或盖章。

4.其他所需提交资料

二、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

投标人：

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：

若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

（六）.其他与项目有关的资料（自附）

（结束）