重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心

《医疗设备一批》询价采购文件

**第一篇、竞标须知**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心医疗设备一批采购项目 | |
| 项目概况 | 详见技术参数 | |
| 主要资格要求 | 《医疗器械注册证》、《医疗器械经营企业许可证》 | |
| 竞标文件  （竞标文件每一页须加盖公司鲜章，提供复印件的原件备查） | A、营业执照复印件 | |
| B、税务登记证复印件 | |
| C、法定代表人授权书 | |
| D、主要资格要求中要求的资质证书复印件 | |
| E、服务承诺（包含售后服务、工期、质保等及其它优惠条件）。  医疗器械销售的投标人投标产品由厂家（指产品生产厂家）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附厂家售后服务承诺。 | |
| F、诚信声明书 | |
| G、《报价表》 | |
| 注：竞标人必须严格按照本篇提供的文件格式制作竞标文件，未按本篇提供的格式制作文件的作无效竞标处理，本篇没有提供格式的文件由竞标人自拟格式。 | | |
| 联合体竞标 | | 不接受联合体竞标 |
| 最高限价 | | 综合总价限价：28000元（智能健康体检一体机1台，限价12000元；智能互联儿童身高体重测量仪1台，限价6000元；经皮黄疸检测仪1台，限价10000元；综合总价限价金额包含：货物费、运输费、安装调试费、税费等验收合格前后的所有费用，不另计费） |
| 质量标准 | | 按国家相关标准执行 |
| 质 保 期 | | 不得低于叁年 |
| 验 收 | | 由业主组织验收：  中标供应商派遣有丰富经验的高级工程师进行免费安装调试及培训，并对安装调试错误所导致的设备损坏承担全部赔偿责任。  设备安装调试完毕后，按其标准进行验收，买卖双方认可后签字。只有当下列条件全部例满足时，才视同验收合格：  1、设备的技术参数与采购文件的参数相一致，试运行期间性能指标达到或超过规定的标准；  2、在性能测试和试运行期间所暴露的问题已采取令采购人完全满意的解决方式；  3、所提供设备完全达到本询价文件要求的技术参数或高于本技术参数。 |
| 工 期 | | 合同签订之日起10日内完成供货、安装调试、培训工作，并保证验收合格。 |
| 售后服务 | | 1、质量保证期内服务要求：  电话咨询：中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。  现场响应：采购人遇到设备使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标供应商应在4小时做出响应，24小时之内上门服务。  2、质保期外服务要求：  质量保证期过后，中标供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。  采购人需要继续由原供应商提供售后服务的，该供应商应以成本价格提供售后服务。  3、中标供应商售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。 |
| 联系方式 | | 采购人：重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心  联系人：唐老师 电话：023-68939256 |
| 踏勘现场 | | 自行与业主联系 |
| 无效竞标条款 | | A、提交资料内容模糊不清的 |
| B、报价超过最高限价的 |
| C、未按询价文件要求提供相应资料的 |
| D、未按照询价文件提供的格式制作竞标文件的 |
| E、未能在规定时间内递交询价文件的 |
| F、询价文件未能密封的 |
| G、竞标人资格不符合政府采购法规定的其它要求的 |
| H、所投产品技术参数不能完全满足询价文件所要求的技术参数的 |
| 报价方式 | | 综合总价包干 |
| 付款方式 | | 经验收合格后，一次性支付合同总价款。 |
| 询价文件获取 | | 询价文件获取方式：**请于2025年7月25日起**，在“行采家”(https://www.gec123.com/)下载本招标项目的询价文件、补遗等所有招标相关资料，不管竞标人下载与否，采购人和招标代理机构都视为竞标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由竞标人自负。  本项目招标不需现场报名，开标时直接在“行采家”(https://www.gec123.com/)竞标，凡有意参加投标者，**请于2025年7月29日9:00**，前往“行采家”(https://www.gec123.com/)竞标。  本招标公告开始发布至投标截止时间止，各竞标人应随时在“行采家”(https://www.gec123.com/)）关注本招标项目相关修改或补充内容,不管竞标人下载与否，采购人和招标代理机构都视为竞标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由竞标人自负。 |
| 现场报名 | | **本项目招标不需现场报名** |
| 质疑 | | （1）供应商对采购文件内容（供应商资格条件、技术质量和商务要求、评审标准、评审细则及评审程序）有异议的，**在2025年7月28日14：30 前**向采购人提出书面质疑。  （2）有下列情形之一的，质疑不予受理：  ①质疑供应商参与了竞标活动后，再对采购文件内容提出质疑的；  ②质疑超过有效期的；  ③对同一事项重复质疑的；  ④未交纳竞标保证金的竞标商。 |
| 竞标保证金数额 | | **本次询价采购项目无需竞标保证金** |
| 评审方法 | | 最低价法。采购人根据符合采购需求、质量和服务达到询价文件要求且**总价报价最低**的原则确定成交人。 |
| 对错误价格的修正 | | 竞标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞标件的解释发生异议的，以中文文本为准；正副本不一致时，以正本为准。 |
| 流标条款 | | 符合专业条件的竞标人或者对询价文件作实质响应（技术参数全部满足）的竞标人不足三家的作流标处理。流标后，除采购任务取消情形外，采购人有权重新组织采购。 |
| 合同 | | 合同格式可自拟 |
| 时间 | | 请各位竞标单位**请于2025年7月29日9:00**，前往“行采家”(https://www.gec123.com/竞标。 |

第二篇、技术参数

一、健康体检一体机参数

1、\*毫米波无接触测量身高、洁净、卫生，测量速度快，测量精度高；

2、\*采用专业为健康体检深度定制安卓6.0智能最新OS操作系统，可选择单项测量，全部顺序测量等模式，全程智能语音和动画提示，操作简单；

3、提供RS232接口和WiFi接口，蓝牙（选配），3G/4G（选配），RJ45网口（选配），支持扫描二维码体检，可与第三方系统数据通信；兼容与医院、电子病例（EMR）、HIS健康体检系统数据共享通信；

4、\*精度、高灵敏、高性能精密平衡梁电阻应变式压力传感器称重；

5、\*采用毫米波传感器，高频毫米波信号测距，并通过球型天线对信号角度进行约束，约束角度小于10°，具有抗干扰能力强，并且不受光线、温度等影响；

6、20-210cm, 鉴定精度:±0.5cm 分度值：0.5cm或0.1cm可调；

7、\*体重测量：2.0-500KG，鉴定精度:±0.1kg 分度值：0.1kg或0.01kg可调；

8、BMI体型：采用最新WHO标准或者中国九城市标准（可根据自己需求进行调成）自动计算，BMI结果可自由设置小数点后1位和2位显示；

9、\*单位设置：身高单位CM、英尺英寸、M；体重单位KG、磅、斤；可根据需求自由切换；

10、血压测量

（1）方式：采用臂筒式血压计测量（支持左右血压测量）；

（2）性能：智能加压技术、示波测定法测量高压、低压、心率；

（3）范围：血压：0-295mmHg(0-37.3kpa)，脉搏：40-199次/分；

（4）精度：压力：±3MmHg（±0.4kpa）内；脉搏数：±5％ ；

（5）测量臂围：约24-42cm；臂筒活动角度：约30°度；

11、脂肪率测量

（1）测量原理：4电极人体生物电子阻抗法BIA；

（2）技术参数：250KHz测量电流90uA或以下交流电；

（3）测量范围：5%-75%；

12、\*脂肪测量项目

体脂肪量、体脂肪率、基础代谢、体水分量、体水分率、体骨骼量、体肌肉量、体肌肉率、蛋白质量、蛋白质率、皮下脂肪量、皮下脂肪率、去脂体重、细胞内液、细胞外液、矿物质量、内脏脂肪等级、体型判定、脂肪-肌肉控制、体重控制、身体年龄、健康评分；

13、采用10.2寸高清彩色液晶屏，超大字体，醒目清晰显示，日期、星期、时间、温度，与网络同步，时间准确，显示体型偏胖、正常、偏瘦；

14、采用先进的加密机制，只有管理员才有登录权限，保证数据的安全性和误操作设置；

15、四种模式可任意选择：1.只显示结果；2.只显示二维码；3.二维码结果同时显示； 4.全不显示（只限身高体重）；

16、可存储100万条以上测量数据，并支持U盘导出Excel表格方便汇总统计；

17、支持一步自助建档测量，无需人工干预快速建立个人健康档案，支持健康筛查，可通过性别、年龄对肥胖症，高血压，高血糖等慢性病人群进行大数据统计分析管理，查询历史测量记录，根据测量数据提供健康指导服务、饮食建议、运动规划等；

18、采用10.2寸彩色高清液晶屏触摸大屏，液晶屏上可以设置显示使用单位名称。

二、智能互联儿童身高体重测量仪参数

1. 毫米波无接触测量身高、洁净、卫生，测量速度快，测量精度高；

2.\*操作系统采用专业为健康体检深度定制安卓6.0智能最新OS操作系统全程智能语音和动画提示操作简单；

3.体重测量方式高精度度、高灵敏、高性能精密平衡梁电阻应变式压力传感器称重；

4.\*身高测量方式采用毫米波传感器，高频毫米波信号测距，并通过球型天线对信号角度进行约束，约束角度小于10°，具有抗干扰能力强，并且不受光线、温度等影响；

5.身高测量范围20-160cm/180cm鉴定精度:±0.5cm 分度值：0.5cm或0.1cm可调；

6.\*坐高测量范围20-120cm， 分度值：0.5cm或0.1cm（配置座椅）；

7.\*体重测量范围2.0-500KG， 鉴定精度:±0.1kg 分度值：0.1kg或0.01kg可调；

8.BMI体型测量自动计算BMI数值；正常范围15-19，采用最新的WHO标准或中国九城市标准，可自由设置BMI范围，自动判定偏瘦、正常、超重、肥胖；

9.一键测量无需人工计算，一键切换身高、坐高测量，方便快捷；

10.儿童评价系统本机可以根据儿童测量测量结果对儿童身高体重是否达标自动做出判断（判断标准：儿童体格生长发育标准查询，即：九省儿童青少年体格发育标准）；

11.折叠便携机器采用折叠方式，整机高度:230CM左右，折叠后：120CM左右，机身采用金属折叠锁扣具有上锁功能，用料精致，折叠后方便携带运输，配有轮子，可轻松移动；

12.\*结果模式三种模式可任意选择：1.只显示结果，2.只显示二维码，3.二维码结果同时显示 ；

13.\*数据存储本机可存储100万条以上测量数据，并支持U盘导出Excel表格方便汇总统计。

三、经皮黄疸仪技术参数

1、光源：采用氙闪光灯，氙闪光灯的发光光谱曲线和太阳光接近，含有更多的绿色和蓝色成分，测量更精准；

2、开机首次按压功能键后，可连续测试，操作方便；

3、具有紫外截止滤光片有效过滤掉紫外线，减少紫外线对患儿辐射；

4、检测方式：光反射式，蓝色光波(450nm)、绿色光波(550nm)比较；

5、显示方法：LCD显示屏；

6、3位数字显示，直接读取测试结果，显示更为准确、直观；

7、液晶显示屏带背光，方便夜间使用；

8、两种单位显示mg/dl、μmol/l，可根据需要切换单位，无需对照换算表；

9、自动计算1-5次平均值，测量值和平均值同时显示；

10、可删除粗大误差数据；

11、电池采用镍氢电池，充电后至少使用800次，省电更省心；

12、电池电量：具有电量自检功能，实时显示电池电量；

13、仪器5分钟无操作自动关机；

14、示值误差：00～15±1mg/dL、16～25±1.5mg/dL；

15、精密度：RSD＜2%；

16、校验盘：对白色屏显示00.0mg/dl或00.1mg/dl，对黄色屏显示20.0±0.5mg/dl。

第三篇、项目商务要求

一、实施（交货）时间、地点及验收方式

（一）实施（交货）时间

中标人应在采购合同签订10日内完成供货、安装调试、培训工作，并保证验收合格。

（二）实施（交货）地点

实施（交货）地点：由中标人免费将商品送到指定地点

（三）验收方式及标准

中标商派遣有丰富经验和相应能力的高级工程师进行免费安装调试及培训，并对安装调试错误所导致的设备损坏承担全部赔偿责任。

设备安装调试完毕后，按其标准进行验收，买卖双方认可后签字。只有当下列条件全部例满足时，才视同验收合格：

（1）所送设备的技术参数与招投标的参数相一致（代\*号参数必须满足），试运行期间性能指标达到或超过规定的标准。

（2）在性能测试和试运行期间所暴露的问题已获得令买方完全满意的解决。

（3）技术规范要求中提到的技术资料等已经按规定的数量移交完毕。

（4）须提供产品《医疗器械注册证》、《医疗器械产品生产制造许可证》。

（5）成交设备需与采购单位的体检系统/HIS/PACS/LIS/EMR实现无缝对接，完全融合。

二、报价要求

本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、安装调试费、税费等验收合格前后的所有费用，不另计费。

三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、供应商应明确承诺：其投标产品质量保证期不低于3年。

2、供应商投标产品由厂家（指产品生产厂家）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附厂家售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1、供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

质量保证期内服务要求：

电话咨询

供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

现场响应

用户遇到设备使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和厂家应在4小时做出响应，24小时之内上门服务。

2、其他服务要求

（1）质保期外服务要求

质量保证期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，该供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

（2）维修配件

供应商和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

四、付款方式

（一）付款比例：

供货及安装调试完毕，并经验收合格后，一次性支付合同总价款。

（二）支付方式

1、中标人按采购合同交货并安装调试完成后，采购人出具项目验收报告。

2、中标人向采购人开具发票。

3、银行转账。

五、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

六、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心

《医疗设备一批采购项目》询价采购报价表

|  |  |
| --- | --- |
| 重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心拟对本**《询价采购》项目**进行询价采购，根据《中华人民共和国政府采购法》第26条第5款、第32条之规定，结合本次所采购商品的特点，我中心将采用“**（密封）报价**”的方式进行政府采购，密封袋外应注明所投项目名称。请各有关竞标人（单位）在收到**《询价采购文件》及《报价表》**后按以下要求提供资料并进行报价。 | |
| **总价（元）** | **小写：** |
| **大写：** |
| **联系人** |  |
| **联系电话** |  |
| **竞标单位** | **单位名称： 公章（鲜章）** |

法定代表人授权书

项目名称：

日 期：

致：重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心

（竞标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址 。

（竞标人法定代表人姓名）特授权 （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的竞标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知送达以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名： 竞标人法定代表人签名：

单位公章：

职 务： 职 务：

附被授权人

居民身份证正反面复印件

附法定代表人

居民身份证正反面复印件

诚信声明

采购项目名称：

致： （采购机构名称） ：

（竞标人名称） 郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（竞标人公章）

年 月 日