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第一篇  比选公告

公诚管理咨询有限公司接受重庆市农业科学院的委托，对优势特色脆李资源保护、品种选育仪器采购进行竞争性比选。欢迎有资格的参选人前来参与比选。

一、竞争性比选内容

	序号
	采购内容
	最高限价

（元）
	中选人

数量

	1
	优势特色脆李资源保护、品种选育仪器采购
	398700.00 
	1


二、资金来源

财政性资金。

三、参选人资格条件

具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加此次比选活动前三年内没有重大违法记录；

法律、行政法规规定的其他条件；

本项目不接受联合体参选。

四、竞争性比选文件的获取

（一）参选人应通过“行采家”平台（http://www.gec123.com）进行注册。

（二）凡有意参加比选的参选人，请在行采家官网（https://www.gec123.com/）上下载或到比选代理机构处领取本项目竞争性比选文件以及澄清等开标前公布的所有项目资料，无论参选人下载或领取与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（三）竞争性比选文件发售期限： 

1.竞争性比选文件发售期：2026年7月10日起至2026年7月15日每日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00（法定节假日除外）。

2.竞争性比选文件费：人民币300.00元/份。

3.报名方式：

3.1各参选人须在“行采家”公告规定时间内将签字盖章完毕的参选文件电子档上传并完成线上报价、报名。

3.2在竞争性比选文件发售期内，参选人将加盖公章的《报名登记表》扫描件发送至比选代理机构邮箱（871327586@qq.com）并将竞争性比选文件费转账至以下账户：

户  名：公诚管理咨询有限公司

开户行：中信银行广州花园支行

账  号： 3110910037672617730
未购买竞争性比选文件的参选人，比选人和比选代理机构将不予接收其参选文件。

五、参选文件的递交

（一）纸质参选文件的递交起止时间（参选截止时间，下同）：2026年7月17日9时30分至2026年7月17日10时00分。

（二）开标地点：公诚管理咨询有限公司开标室（重庆市两江新区金开大道56号两江天地2单元7楼）。

（三）开标时间：2026年7月17日10时00分（北京时间）。

（四）逾期送达，或未送达指定地点，或未密封的参选文件，比选人和比选代理机构不予受理。
六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选人，不得参加同一合同项下的比选活动，否则均为无效响应。

（二）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理等服务的参选人，不得再参加本项目的比选活动，否则为无效响应。

（三）本项目的比选公告、补遗文件（如果有）一律在行采家官网（https://www.gec123.com/）上发布，请各参选人注意下载或到比选代理机构领取；无论参选人下载或领取与否，均视同参选人已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（四）无论比选结果如何，参选人参与本项目比选的所有费用均应由参选人自行承担。

七、联系方式

（一）比选人：重庆市农业科学院

联系人：罗老师
电  话：023-65705798
地  址：重庆市九龙坡区白市驿镇农科大道 

（二）比选代理机构：公诚管理咨询有限公司

联系人：李欣  彭雅茹
电  话：023-67462223  

地  址：重庆市两江新区金开大道56号两江天地2单元7楼

 采购技术需求

一、项目采购内容

	序号
	采购内容
	单位
	数量
	单价限价（元）
	备注

	1
	色差仪
	台
	1
	16000.00
	

	2
	冷冻研磨仪
	台
	1
	57000.00
	

	3
	液氮罐
	台
	1
	6200.00
	

	4
	荧光定量PCR仪
	台
	1
	125000.00
	

	5
	酶标仪
	台
	1
	95800.00
	

	6
	制冰机
	台
	1
	4400.00
	

	7
	金属浴
	台
	1
	5000.00
	

	8
	台式低温离心机
	台
	1
	25000.00
	

	9
	高温高压灭菌锅
	台
	1
	17000.00
	

	10
	超微量分光光度计
	台
	1
	42000.00
	

	11
	涡旋仪
	台
	1
	1200.00
	

	12
	烘箱
	台
	1
	4100.00
	


二、主要内容及技术要求

“★”标注的内容为重要技术参数，参选文件若不满足将按照评选因素中相关规定处理。

	序号
	采购内容
	技术参数

	1
	色差仪
	★1.测量结构：D/8，SCI+SCE；
★2.测量重复性：dE*ab≤0.02；
3.台间差：dE*ab≤0.2；
4.显示精度：0.01；
★5.测量/照明口径：稳定型和灵巧型共12个：Φ11mm、Φ10mm、Φ6mm、Φ5mm、Φ3mm、1*3mm▽11mm、▽10mm、▽6mm、▽5mm、▽3mm、▽1*3mm；
6.照明光源：全波段均衡LED光源+UV；
7.测量观察方式：摄像头；
8.软件支持 Android，iOS，Windows，微信小程序；
9.准确性保证：保证一级计量合格；
★10.感应器：双列高精度CMOS阵列传感器；
11.分光方式：光栅；
12.波长范围：400-700nm；
13.全彩触摸屏操作，屏幕≥3.5英寸；
14.接口：USB，蓝牙。
15.数据可自动测量、自动保存、可通过菜单选择本地存放或者存放云端，可输出光谱曲线网图、光源分布图、数据分析等。

	2
	冷冻研磨仪
	一、技术要求：
1.通过三维高速运动，使研磨珠与样品之间相互撞击破碎，自带的离心功能，可对粉碎完的样品进行离心，方便后续提取纯化。
2.振荡速度：2.0—6.5米/秒。
3.最大震频：10—100Hz。
★4.离心的转速速度：下限≤1000，上限≥6000转/分；三维研磨的转速为；下限≤1000，上限≥4000转/分。
★5. 三维振荡粉碎，冷冻与离心分离一体设计；带有压缩机制冷功能，控温20℃到-40℃，有效保持样本生物活性特征。
6．≥7英寸彩色触摸屏，触摸屏隐藏式（使用时45℃升起，不用时收入槽内），可在生物安全柜内使用。
7. 噪音低于65分贝。
8．单次运行时间：99分59秒，循环次数1—99次。
★9．仪器的使用状态可通过手机、电脑等实时可查并采集使用数据，用户可通过手机端APP进行远程设备的电源控制（投标时提供操作截图并加盖参选人公章）。后台系统对设备电流、电压的实时监测功能，实现设备使用时长的统计（投标时提供操作截图并加盖参选人公章）。设备管理系统支持1-3级授权机制。
10.可根据实验需求编辑程序：破碎时间、循环次数、离心时间、转速、停止间歇等。
二、配置要求：
1.生物样品研磨仪主机，1台
2.≥48*2ml孔适配器，1套
3.≥12*5ml 孔适配器，1套 
4.  5mm研磨球， 2包；
5.  2ml/5ml耐磨防爆离心管或冻存管，各2包。

	3
	液氮罐
	1.容积：≥50L。
2.口径：≥125mm。
3.高度：≥770mm。
4.空重：≤22.5kg。
5.静态液氮日蒸发量：≤0.43L。
6.静态液氮保存期：≥115。
7.提桶数量：≥6个。
8.提桶层数：≥6层。
9.当罐内液氮≤5cm时，所有样本贮存温度仍能保持在-180℃以下。
10.螺纹铝合金，铝合金外表面处理及颜色，表面喷漆。
11.配置清单：液氮罐1个、提桶数量6个、25格冻存盒36个、锁盖1套。

	4
	荧光定量PCR仪
	1.适用耗材：样本容量96×0.2mL，可用12×8联管，96孔板(半裙板、无裙板)；
★2.样本通量：96孔；
3.反应体系：5-100uL；
4.线性范围：1～1010copies；
5.控温技术：半导体制冷片加热制冷技术；
★6.控温模式：依据加液量自动选择BLOCK和模拟TUBE两种控温模式（提供软件设置截图，并加盖参选人公章）
7.控温范围：4.0～105.0℃；
8.控温精确度：≤±0.1℃；
9.梯度温度：12列梯度温度，模块梯度范围为1～36℃；
★10.热盖温度范围：30℃～110℃，全封闭3D电动热盖，可以实现试管压力恒定，自动升降，有效防止试剂蒸发，确保实验稳定可靠，操作简便；
11.TAS技术：仪器采用TAS技术，极大提高模块的控温精度及温度均一性；
12.低温保存功能：具有SOAK低温保存功能；
13.激发光源：长寿命LED光源，免维护；
14.检测器：光电二极管PD（管底检测、耗材开放、适用广、成本低），避免边缘效应，免于进行ROX校正；
15.部分荧光染料：FAM、SYBR Green I、VIC、HEX、TET、JOE 、CY3、NED、TAMRA、ROX、TEXAS-RED、CY5、Quasar-670等；
★16.荧光检测波长：500-800nm；激发光波长：300-800nm；
17.检测通道：≥4个；
★18.扫描方式：底部荧光逐孔扫描方式，（非顶部coms拍照成像），光程短、准确度及重复性高；
软件系统：
19.全中文操作界面，程序设定灵活，分析和报告功能全面，参数可储存。
20.软件：具有定性判断、绝对定量、相对定量、SNP分析系统功能、熔解度曲线分析功能、HRM分析功能、梯度功能、自动增益调节等；
21.模板功能：可自定义实验报告格式，预存多种行业实验报告模板；
★22.具有：文件内容备注功能、样本资料记录功能、文件运行显示功能、检测数据分析功能、分析结果输出功能、故障保护和报警功能、阴阳性分色显示等功能；
★23.数据导出：导出CSV、Excel、txt等格式的实验数据；接口供选：计算机接口可供选用的有RS232、USB、蓝牙（可连接平板电脑）
24.具有不小于27"大屏控制系统，进行数据分析、存储以及合规性溯源。
★25.具有孵育模块，可连接电脑操控，电脑软件实时记录仪器运行日志，运行过程实时监测监控，自动记忆前次程序。

	5
	酶标仪
	★1.适用于光吸收测试，可在原有功能的基础上，进行功能升级，可加配荧光或化学发光模块，升级成多功能酶标仪（投标时提供产品制造商承诺函并加盖参选人公章，格式自拟）；
2.具有终点法、动力学、光谱扫描的读板模式；
3.具有温控孵育系统，温度可达65℃，适应高温试验；带有微孔板震荡混匀功能；
4.氙灯光源；
5.可以选配加装自动加液器，用于快速检测；
6.具有样品检测探测器和参比探测器；
7.全中文界面，电脑端软件操作系统，微孔板分析工作站具有数据分析处理功能；
★8.光吸收性能：
8.1光源：氙灯
8.2波长选择：单色器
8.3检测器：光电池
8.4波长范围：190 nm~1000 nm
8.5波长准确度：±1.0 nm
8.6波长重复性：< 0.2 nm
8.7线性范围：0~4 Abs（96孔，450 nm），±2%
8.8整板重复性：极值 < 0.0062
★9.温度控制：（室温 + 2℃）至65℃
10.振荡方式：线性、十字、圆周
11.振荡幅度：高、中、低
12.板型：6-384孔板
二、主要组成：
1.主机（包括光源、检测器、孵育装置、振荡装置）1台；
2.多功能酶标仪工作站软件 1套；
3.数据处理工作站  1套。

	6
	制冰机
	1.制冰量 (kg/24h)：≥30
2.储冰量 (kg)：≥10
3.冷凝方式：风冷
4.耗水量(L/H)：≤2.0
5.压缩机/制冷剂：进口无氟/R134a
6.箱体外壳：不锈钢
7.冰形为不定形的细小颗粒状雪花碎冰
8.水箱浮球式进水系统，保证无残水余水，无除冰过程、无水损耗，无殘水。
9.有冰满显示，缺水显示，过冷保护显示，故障警告显示等保护性停机功能

	7
	金属浴
	1.LCD 液晶显示，实时显示当前温度，有温度校准功能。
2.程序运行结束，发出报警提示。
3.可选的断电恢复功能、开机自动运行功能，满足用户的不同需求。
4.温度设置范围：-10℃ ~100℃ 
5.控温范围：室温-30℃ ~100℃ 
6.定时时间：1m-99h59m/0为无限长
7.升温时间：≤15min（20°升至100°）
8.降温时间：≤30min  100℃—25℃；≤ 30min (室温降30℃),(环境温度为26℃以下时检测)
9.内置5段可编辑程序，方便单独调用或多段链接、循环
10.控温精度：≤±0.3℃
11.温度稳定性 ≤±0.3℃
12.显示精度：0.1℃
13.模块与控制：96x0.2ml标准板(中6.7x16)或其他符合要求模块可选。

	8
	台式低温离心机
	1.占地面积不超过0.25㎡，节省实验室空间。
★2. RFID转子智能识别技术，无需运行即能瞬间识别出转子规格、最高转速、最大离心力、生产日期、使用情况等信息，方便用户对转子的管理。
3.采用三轴陀螺仪实时监测运行中主轴的振动状态，可以准确的检测出因漏液或装量不平衡引起的异常振动，即会主动地让机器立即停止运转，不平衡量4档实时可调。
4.采用免维护变频电机驱动，LCD触摸屏，操作简便。
5.全钢制机壳，316不锈钢内腔，特氟龙涂层，三层保护钢套。
★6.可存储不少于1000个程序组，十万条使用记录，可导出电子文档。
7.除了能通过密码锁定主机外，还可以单独用密码对程序组参数进行锁定，两种功能可以单独使用互不限制。
8.可设置不少于7段阶梯离心，40个升降速档位可调。
9.具有曲线显示功能，运行参数以曲线形式直观的显示在屏幕上，用以监测各参数的变化过程和稳定性。
10.系统自带电子说明书，具备ECO节能模块，可选经济或者性能模式
★11.快速锁定转子盖设计，铝合金材质，旋转不超过1/3圈即可锁定转子盖
12.最高转速≥16500 r/min
13.最大离心力≥24814 xg
14.最大容量：≥6×100ml
15.转速精度：≤±10 r/min
16.温控精度：≤±1℃
17.温度控制范围：-20℃ ～40℃
18. 定时范围：1s~99H59 min59s
19.配置至少包含：主机一台，角转子24*1.5/2.2ml一个（转速≥16000rpm，离心力≥24800Xg），6*50ml尖底（转速≥12000rpm，离心力≥15700Xg）

	9
	高温高压灭菌锅
	1.要求：无需办理压力容器使用登记证、无需持有《特种设备作业人员操作证》、设计使用年限内无需进行定期检验，且使用年限不低于10年（投标时提供产品制造商承诺函并加盖参选人公章，格式自拟）。
2.操控台采用LED液晶窗动态显示，整个灭菌行程实行微电脑显示及自动循环控制，灭菌结束（报警）后自动停机。
3.温度和时间均可调节，具有一键制灭菌功能选择，可根据不同的灭菌物品设定所需的灭菌温度与时间。时间设定范围：1-9999min，可灭菌温度设定范围50-134℃，设计温度≥138℃。
4.具有自动排放冷空气及灭菌结束自动排汽功能，灭菌完成后，排气阀可按预先设定的灭菌时间倒计时结束后自动将蒸汽排至蒸汽收集箱，使灭菌过程无蒸汽外排。
5.具有机械式安全泄压阀和电控式过压保护装置的双套保护系统。
6.具有全自控型；主体材质为不锈钢。锅体壁厚：≥2mm，使用年限≥10年；
7.有效容积：≥80L，电压/功率220V/≥3.5KW；
8.实用容积（D×H）mm≥φ355×700 网篮尺寸（D×H）mm335×190/335×360（各1只）；
9.额定工作压力≥0.217Mpa   耐压试验压力≥0.30Mpa。

	10
	超微量分光光度计
	★1.设备嵌入式>11寸大电容触摸屏，一体式设计。
2.最小样本量：0-2.0ul。
3.光程：1mm、0.5mm、0.1mm、0.05mm、0.02mm 自动切换。
★4.波长起始范围：185-910nm。
5.波长分辨率：≤3nm（FWHM 在 Hg 253.7nm）。
6.核酸检测范围：2-38880ng/ul(dsDNA) 。
7.蛋白检测范围：0.06 -1100mg/ml（BSA）。
8.吸光率分辨精度：0.002Abs（1mm 光程）。
9.吸光率范围：0-780A (等效10mm光程)。
10.比色皿模式(oD600测量)：0~4A。
★11.检测器：≥3648像素线性CCD阵列。
12.采用高性能线阵传感器的全息凹面光栅光谱仪。
13.光源：进口氙气闪光灯系统（寿命≥10年）。
★14.可升级为内置≥6800mA移动便携锂电池，方便野外作业。
15.可升级为荧光检测（激发波长460nm,发射波长525nm)。
★16. 具有高速大容量数据管理单元，具备≥1TB 的本地数据安全存储能力，单次检测数据写入≤1 秒，内置多套行业标准分析模板，可一键生成合规检测报告；支持全时自动数据备份与断点续存，可通过高速数据接口直连移动终端、PC等进行双向数据交互；单元本体具备工业级三防防护能力，可适应实验室及野外复杂环境长期稳定运行。

17.具有污染物提示功能。

	11
	涡旋仪
	1.点动、连续、定时多种运行模式
2.全息背投显示，触摸液晶显示
3.圆周直径 3mm 
4.速度范围 0 - 3000rpm
5.定时范围 0s - 99h59m                               
6.模块参数
6.1标准头，用于直径小于30mm的试管和小容器
6.2标准塑料托盘
6.3托盘垫片，与标配塑料托盘连用，用于小于108mm的试管或小容器
6.4 泡沫模块，与标配塑料托盘连用，用于安置0.2ml 试管，孔径Φ5mmX96个
6.5 泡沫模块，与标配塑料托盘连用，用于安置0.5ml 试管，孔径Φ6.6mmX48个
6.6 泡沫模块，与标配塑料托盘连用，用于安置1.5/2.0ml试管，孔径Φ9.8mmX24个
6.7泡沫模块，与标配塑料托盘连用，用于安置15ml 试管，孔径Φ14mmX8个(设定转速≤1900rpm)
6.8 泡沫模块，与标配塑料托盘连用，用于安置50ml 试管，孔径Φ26.2mmX4个(设定转速≤1900rpm)
6.9 微孔板托盘，用于放置各种微孔板、深孔板等

	12
	烘箱
	1.控温仪彩色液晶屏显示，设定值、测量值、定时同时在屏幕显示。
2.独立超温保护系统：控温仪超温时报警并切断加热输出。
3.使用温度范围：RT+10-300℃。
4.温度分布精度：±2.5%。
5.工作室：镜面不锈钢工作室。
6.保温层：岩棉板。
7.定时器：0-9999分钟(带定时等待功能)。
8.运行功能：定值运行，定时运行，自动停止。
9.4档3速调速风机，传感器偏差修正，温度过冲自整定，内部参数锁定，断电参数记忆 。
10.高精度数显式独立限温器，超温声光报警。
11.工作室(宽*深*高mm)：（500*450*550）±15mm。


第三篇 采购商务需求
“※”标注条款为实质性要求，作为符合性评审标准，不满足的按无效响应处理。
※一、交货期、地点及验收方式

（一）交货期：采购合同签订后 20个日历日内交货，并完成安装调试。

（二）交货地点：重庆市农业科学院（重庆市九龙坡区白市驿镇农科大道）。
（三）验收方式：

1.货物到达现场后，中选人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中选人应保证货物到达比选人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由参选人负责调换、补齐或赔偿。

3.中选人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场配合验收。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经比选人确认。

4.中选人提供的货物为全新， 未达到采购文件规定要求，且对比选人造成损失的，由中选人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.比选人需要制造商对中选人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

6.产品包装材料归比选人所有。

※二、报价要求

本项目为人民币报价，参选人应根据自身的实力和对比选文件、技术条件和国家技术规范和标准的理解，结合市场行情进行自主报价。

参选人所报的价格包括但不限于设备采购或制造费、运输费、保管费、技术服务费、检测费、人工费、差旅费、交通费、管理费、税金、利润等一切与此项目有关的所有费用。因参选人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，比选人不再补偿。

本项目设置总价最高限价398700.00元，参选总报价及各设备单价报价均不得超过相应的最高限价，否则将被视为无效响应处理。

※三、付款方式

中选人中标后，与比选人签订合同，向比选人开具发票，比选人在收到发票后按程序办理支付手续后，先向中选人支付合同全款的30%作为预付款，待中选人完成本项目所有设备交货并通过验收后，再向中选人支付剩下合同金额的70%作为尾款。
※四、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期自产品验收合格之日起，质保两年。

（二）售后服务内容

1.中选人在质量保证期内应当为比选人提供的技术支撑和服务

（1）电话咨询中选人应当为比选人提供技术援助电话，解答比选人在使用中遇到的问题，及时为比选人提出解决问题的建议。

（2）现场响应比选人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中选人应在48小时内到达现场进行处理；无法现场解决的，应提供备用产品，使比选人能够正常使用。

（3）技术升级在质保期内，如果中选人的产品技术升级，中选人应及时通知比选人，如比选人有相应要求，中选人应对比选人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，中选人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，比选人需要继续由原中选人提供售后服务的，该参选人应按照参选文件中售后优惠方案提供售后服务。

3.在售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经比选人同意不得使用非原厂配件。

※五、知识产权

比选人在中华人民共和国境内使用中选人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中选人应承担由此而引起的一切法律责任和费用
※六、其他

（一）按照比选人相关要求, 客观真实开展相关工作，并于约定期内完成比选人的相关工作要求并交付相关产品，质量标准满足比选人要求。

（二）参选人应严格对项目执行期间所掌握的比选人单位内部情况、相关资料及商业秘密进行保密，未经许可，不得以任何方式向社会和第三方透露。 

（三）其他未尽事宜由双方在合同中详细约定。

第四篇  比选程序及方法、评选标准、无效响应和比选终止
一、比选程序及方法

（一）比选按竞争性比选文件规定的时间和地点进行，参选人须有法定代表人或其授权代表参加并签到。由本项目依法组建的评选委员会进行评选。

（二）评选委员会对各参选人的资格条件、参选文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各参选人只有在完全符合要求的前提下，才能进入详细评选。

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对参选文件中的资格证明进行审查，以确定参选人是否具备参选资格。资格性检查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	参选人应符合的资格条件
	具有独立承担民事责任的能力
	参选人法人营业执照（复印件）； 

参选人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	参选人提供“资格条件承诺函”（详见第七篇）



	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	

	
	
	参加此次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	联合体
	本项目不接受联合体参选


2.符合性检查。依据竞争性比选文件的规定，从参选文件的有效性、完整性和对竞争性比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

	序号
	评选因素
	评选标准

	1
	有效性审查
	参选文件签署
	参选文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性比选文件规定的格式，签字或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	参选文件份数
	参选文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性比选文件要求。

	
	
	参选文件内容
	参选文件内容齐全、无遗漏。

	3
	竞争性比选文件的响应程度审查
	参选文件内容
	对竞争性比选文件第三篇的“※”标注作出响应，且不得存在负偏离。

	
	
	参选有效期
	满足竞争性比选文件规定。


（三）澄清有关问题。评选委员会在对参选文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求参选人对参选文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。参选人的澄清、说明或者更正不得超出参选文件的范围或者改变参选文件的实质性内容。

（四）评选委员会要求参选人澄清、说明或者更正参选文件应当以书面形式作出。参选人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

（五）在比选过程中比选的任何一方不得向他人透露与比选有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）评选委员会采用综合评分法对参选人的参选文件进行综合评分。综合评分法，是指参选文件满足竞争性比选文件全部实质性要求且按照评选因素的量化指标评选得分最高的参选人为中选候选人的评选方法。参选人总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。（详见评选标准）。

（七）评选委员会各成员独立对每个实质性参选文件进行评价、打分，然后汇总每个参选人每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评选得分由高到低顺序推荐中选候选人，并编写评选报告。若参选人的评选得分相同的，按照报价由低到高的顺序排列推荐。评选得分报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列推荐。若所推荐的中选候选人的技术部分为0分，将失去成为中选候选人的资格。

评选标准

本采购项目评分标准中价格部分、技术部分、商务部分的权重依次为40%、50%、10%。 

	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	参选报价（40%）
	参选报价（40分）
	以通过初评的有效参选总报价中的最低价作为评审基准价，按照下列公式计算每个参选人的参选报价得分。

报价得分=（评审基准价/参选报价）×价格分值×100%。
	以上所有计算数据及评分结果保留至小数点后两位，第三位四舍五入。

	2
	技术部分（50%）
	技术参数（50分）
	1.起评分

有效参选人的起评分为50分。

2.扣分条款

根据参选人所投产品对本竞争性比选文件第二篇采购技术需求的技术参数响应情况进行评审：

2.1本竞争性比选文件（第二篇采购技术需求）中重要技术参数【带“★”标注的参数】，每不满足一条，从起评分中扣除6分，有5条或5条以上不满足竞争性比选文件要求的，技术部分得分为0分。

2.2本竞争性比选文件（第二篇采购技术需求）中其他技术参数【除★标注外的技术条款】，每负偏离一条，从起评分中扣除3分，有10条或10条以上不满足竞争性比选文件要求的，技术部分得分为0分。
	“★”技术参数若要求提供证明文件的，按照要求在参选文件中提供，未按要求提供的视为负偏离此条要求；未要求提供证明文件的，以参选人提供的响应偏离表的内容进行评审。

	3
	商务部分（10%）
	业绩
（6分）
	自2024年1月1日至参选文件递交截止时间（以合同签订时间为准），参选人具有本次采购产品（荧光定量PCR仪、酶标仪、冷冻研磨仪、超微量分光光度计）任一设备销售业绩每有一个得1分，满分6分，不满足得0分。
	1.提供销售合同复印件，加盖参选人公章。

2.合同须体现签订时间和内容。

	
	
	质保期

（4分）


	在满足竞争性比选文件要求的提供1年的免费质保期基础上，每延长6个月免费质保期得2分。本项最多得4分，未提供得0分。
	提供承诺书原件加盖参选人公章，格式自拟。


无效响应 

参选人发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其参选文件将被拒绝：

（一）参选人不符合规定的资格条件；

（二）参选人的法定代表人或其授权代表未参加比选；

（三）参选人所提交的参选文件不按第七篇“参选文件编制要求”规定签字、盖章；

（四）参选人的报价超过最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与比选；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选人，参加同一合同项下的比选活动的；

（七）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理等服务的参选人，再参加该项目的其他比选活动；

（八）参选人的服务期、质量保证期及参选有效期不满足竞争性比选文件要求的； 

（九）参选人参选文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有比选人无法接受的条件。

四、比选终止

出现下列情形之一的，比选人或者比选代理机构应当终止竞争性比选活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展比选活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性比选方式适用情形的；

（二）出现影响比选公正的违法、违规行为的；

（三）提交参选文件单位不足三家。

第五篇  采购合同

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：
	商品名称
	规格型号
	数量
	综合单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：

1、质保期限：

2、保修范围：

3、服务措施：

4、质保期后服务：

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：

	三、交提货方式：

	四、验收标准、方法：

如有异议，请于      日内提出。

	五、付款方式：



	六、违约责任：

（比选人应按项目实际情况完整填写）

	七、其他约定事项：

1.竞争性比选文件及其澄清文件、参选文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。

3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。

4.其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点：

第六篇  参选人须知

一、比选费用

参与比选的参选人应承担其编制参选文件与递交参选文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，比选人和比选代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性比选文件

（一）竞争性比选文件由比选公告、采购技术需求、采购商务需求、比选程序及方法、评选标准、无效响应和比选终止、参选人须知、合同条款、参选文件编制要求七部分组成。

（二）比选人（或比选代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

（三）竞争性比选文件的解释

参选人如对竞争性比选文件有疑问，必须以书面形式在标书售卖截止时间前向比选人（或比选代理机构）要求澄清，比选人（或比选代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如参选人未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性比选文件。一经进入比选程序，即视为参选人已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性比选文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）评选的依据为竞争性比选文件和参选文件（含有效的书面承诺）。评选委员会判断参选文件对竞争性比选文件的响应，仅基于参选文件本身而不靠外部证据。

三、比选要求

（一）参选文件

1.参选人应当按照竞争性比选文件的要求编制参选文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，参选文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.参选文件组成

参选文件由第七篇“参选文件编制要求”规定的部分和参选人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，参选人应按照第七篇“参选文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由参选人自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体参加比选。

（三）参选有效期：参选文件及有关承诺文件有效期为提交参选文件截止时间起90天。

（四）参选保证金：参选人无需提交保证金。

（五）修正错误

1.若参选人所递交的参选文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.若参选人所递交的参选文件中分项报价表中合计金额与参选总报价金额不一致,以参选总报价为准。

3.评选委员会按上述修正错误的原则及方法修正参选人的报价，参选人同意并签字确认后，修正后的报价对参选人具有约束作用。如果参选人不接受修正后的价格，将失去成为中选候选人的资格。

（六）提交参选文件的份数和签署

1.参选文件一式四份，其中正本一份，副本二份，行采家上传的电子文档一份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在参选文件正本中，竞争性比选文件第七篇参选文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（七）参选文件的递交

1. 参选文件的密封

1.1参选文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达递交参选文件地点，应在封套上注明项目名称、参选人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

1.2封套的封口处应加盖参选人公章或由法定代表人授权代表签字。

（八）参与人员

各个参选人应当派1-2名代表参与比选，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

四、中选人的确认和变更

（一）中选人的确认

比选代理机构应当在评选结束后2个工作日内将评选报告送比选人确认。比选人应当在收到评选报告后，从评选报告提出的中选候选人中，按照排序由高到低的原则确定中选人，也可以书面授权评选委员会直接确定中选人。

（二）中选人的变更

中选人拒绝与比选人签订合同的，比选人可以按照评选报告推荐的中选候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中选人，也可以重新开展比选活动。

五、中选通知

（一）中选人确定后，比选代理机构将在行采家官网（https://www.gec123.com/）上发布中选结果公示，公示期为一个工作日。

（二）公示期结束后若无质疑，比选代理机构将以书面形式发出《中选通知书》。《中选通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《中选通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有参选人对中选结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出中选通知书。

六、比选代理服务费

（一）比选代理服务费按下表“货物招标”标准6.0折后向中选人收取。（若计算出的低于4000元，按4000元收取）

	招标类型

中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500（含500）
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000（含1000）
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000（含5000）
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000（含10000）
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-100000（含100000）
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	1000000以上
	0.01%
	0.01%
	0.01%


注：代理服务收费按差额定率累进法计算。

（二）采购代理服务费缴纳账号：

户  名：公诚管理咨询有限公司

开户行：中信银行广州花园支行

账  号：3110910037672617730
七、签订合同

（一）比选人应当自中选通知书发出之日起三十日内，按照竞争性比选文件和中选人参选文件的约定，与中选人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性比选文件和参选人的参选文件作实质性修改，最终合同条款以实际签订的版本为准。

（二）竞争性比选文件、参选人的参选文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）比选人要求中选人提供履约保证金的，应当在竞争性比选文件中予以约定。中选人履约完毕后，比选人应按比选文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

第七篇  参选文件编制要求

参 选 文 件

项目编号：                          
项目名称：                              

参选人： 　  　　　 　　（公章）

   年  月  日

目 录

一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

二、技术部分 

（一）技术部分响应偏离表

（二）技术部分评分中须提供的资料（如有）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）商务评分中须提供的资料（如有）

四、资格条件及其他

（一）营业执照（复印件）

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）资格条件承诺函（格式）

五、其他应提供的资料

一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

竞争性比选报价函

（比选人名称）：

我方收到                 （项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

1.愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，提供本项目的供货及技术服务，参选总报价为：      元（大写       ）（报价保留小数点后两位，第三位四舍五入）。

2.我方现提交的参选文件为：参选文件正本一份，副本二份，电子文档一 份。

3.我方承诺：本次参选的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求及评选办法。

5.在整个竞争性比选过程中，我方若有违规行为，接受按照相应规章制度给予惩罚。

6.我方若成为中选人，将按照最终比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是中选的唯一条件。

8.我方未为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

  参选人（公章）：

                                                  年   月   日

分项报价表（格式自定）
	序号
	名称
	品牌、规格型号
	数量/单位
	单价(元)
	小计(元)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	合计(元)
	


二、技术部分

（一）技术部分响应偏离表

项目名称：

	序号
	比选项目需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


参选人：                                 法定代表人或授权代表：

（参选人公章）                               （签字或盖章）

                                              年     月     日

注：

1.对“第二篇 采购技术需求”内容作出响应，请在“响应情况”栏中填写响应内容，“差异说明”栏填写正偏离或负偏离或无偏离。
2.该表可扩展；

3.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

（二）技术部分评分中须提供的资料（如有）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

商务响应偏离表

	序号
	比选项目需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


参选人：                            法定代表人或授权代表：

（参选人公章）                                 （签字或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.若响应情况与“第三篇 采购商务需求”内容有差异时，请在“响应情况”栏中填写响应内容，“差异说明”栏填写正偏离或负偏离，本项目只接受正偏离或无差异。若商务响应偏离表留白未填写任何内容，视为满足“第三篇 采购商务需求”所有内容。
2.该表可扩展；

（二）商务评分中须提供的资料（如有）

四、资格条件及其他
（一）营业执照（复印件）

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：                                                
致：                     （比选人名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （参选人名称）任      （职务名称）职务，是（参选人名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （参选人公章）

                                             年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：                                                
致：                     （比选人名称）：

            （参选人法定代表人名称）是                    （参选人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 参选人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（参选人公章）

年   月   日

（四）资格条件承诺函

资格条件承诺函

致                   （比选人名称）：

                      （参选人名称）郑重承诺：

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加此次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.符合法律、行政法规规定的其他条件；
6.我方在采购项目评选（评标）环节结束后，随时接受比选人、比选代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合竞争性比选文件规定的参选人资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（参选人公章）

年   月   日

五、其他应提供的资料

（一）竞争性比选文件第二篇中要求提供的资料

（二）其他与项目有关的资料（自附）

参选人总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）
公诚管理咨询有限公司
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