                                                                       询价通知书


院内询价文件

采购项目编号：B-2544-1

询价项目名称：化学发光及配套试剂和凝血分析及配套试剂

采购人：丰都县人民医院

二〇二五年十二月
目   录

- 3 -第一篇  询价采购邀请书


- 3 -一、询价内容


- 3 -二、资金来源


- 3 -三、供应商资格条件


- 3 -四、询价有关说明


- 3 -五、询价保证金


- 3 -六、采购项目需落实的政府采购政策


- 4 -七、其它有关规定


- 4 -八、联系方式


- 5 -第二篇  询价项目技术（质量）需求


- 5 -一、项目一览表


- 5 -二、技术规格及质量要求(※)


- 6 -第三篇  询价项目服务需求


- 6 -二、质量保证及售后服务(※)


- 7 -三、报价要求(※)


- 7 -四、付款方式(※)


- 8 -五、知识产权(※)


- 8 -六、培训(※)


- 8 -七、其他（※）


- 9 -第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止


- 9 -一、采购程序


- 10 -二、评定成交的标准


- 10 -三、无效报价


- 11 -四、采购终止


- 12 -第五篇  供应商须知


- 12 -一、询价费用


- 12 -二、询价通知书


- 12 -三、报价要求


- 13 -四、成交供应商的确定和变更


- 13 -五、成交通知


- 13 -六、关于质疑和投诉


- 15 -七、签订合同


- 15 -八、项目验收


- 16 -第六篇  合同草案条款


- 17 -第七篇  响应文件格式要求


- 19 -一、经济部分


- 21 -二、技术（质量）部分


- 23 -三、服务部分


- 25 -四、资格条件及其他





第一篇  询价采购邀请书
丰都县人民医院对化学发光及配套试剂和凝血分析及配套试剂项目进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加报价。

一、询价内容
	包号及名称
	最高限价（元）
	成交供应商数量（名）

	包1：全自动化学发光分析仪(内分泌激素)及配套试剂
	28.4041627
	1

	包2：全自动化学发光分析仪（传染病）及配套试剂
	5.7937641
	1

	包3：全自动凝血分析仪及配套试剂
	2.7587174
	1


二、资金来源

单位自筹资金。
三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1、投标产品属于一类医疗器械的，应提供有效期内的《第一类医疗器械生产备案凭证》及《第一类医疗器械备案信息表》（提供备案凭证及备案信息表复印件）；

2、投标产品属于二类或三类医疗器械的，应具有投标产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》（提供注册证复印件）；

3、如果投标人不是所投标产品制造商，投标产品属二类医疗器械的，投标人须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》；投标产品属三类医疗器械的，投标人须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》（提供许可证复印件或备案凭证复印件）；

4、投标产品属于消毒产品，投标人须提供有效期内的《消毒产品生产企业卫生许可证》。
四、询价有关说明

（一）供应商应通过行采家（https://www.gec123.com/）登记加入“重庆市政府采购供应商库”。
（二）凡有意参加询价的供应商，请在行采家平台上下载本项目询价通知书以及图纸、澄清等报价前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（三）获取询价通知书期限：

1.询价通知书公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

2.报名方式：评审当天现场报名，报名开始、截止时间与响应文件递交开始、截止时间一致。供应商须满足以下两种要件，其响应文件才被接受：

①按时递交了响应文件；

②按时报名签到，报名时需自行提供《供应商报名》表。
（四）递交响应文件地点：重庆市丰都县人民医院（地址：重庆市丰都县三合街道芦塘街33号住院部1楼Ａ区阳光招标室。）
（五）响应文件递交开始、截止时间:以公告时间为准。
（六）评审开始时间：以公告时间为准。
五、询价保证金

    无
六、采购项目需落实的政府采购政策

无。

七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在行采家上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。
（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

八、联系方式

（一）采购人：丰都县人民医院
采购联系人：黄老师（02370725950）

项目联系人：代老师（02370705195）
地  址：重庆市丰都县人民医院

第二篇  询价项目技术（质量）需求

一、项目一览表

1、项目简介：

　　按照医院实际需求，现对全自动化学发光分析仪(内分泌激素)及其配套试剂、全自动化学发光分析仪（传染病）及配套试剂、全自动凝血分析仪及配套试剂进行采购。

　　项目联系人：代洪飞　联系电话：023-70705195
　　2、项目说明：本项目按照项目清单中，计算每项的“数量”×“单价”×“权重”总和最低的原则，确认成交供应商，项目最高限价为按该公式计算后的各项金额之和，投标方在报价时，除报价不超过总限价以外各项单价也需不超过单价最高限价。若总和相同情况下，采取除设备外权重总和最低的原则，确认成交供应商；上述情况均相同的情况下，由采购人自主选择。项目中涉及的设备所有权归采购人所有，涉及的试剂合约期为1年，投标方应知晓其中存在的风险。

　　3.中标供应商按报价清单中的供货价格进行供货，设备按规定时间完成安装调整，所涉及的耗材按报价清单中的供货价格进行供货，根据采购的实际数据进行结算。
	分包
	名称
	数量
	单价最高限价
	权重
	金额（元）

	包1：全自动化学发光分析仪(内分泌激素)及配套试剂
	全自动化学发光分析仪(内分泌激素)
	1
	5000元/台
	0.00143%
	0.0715000 

	
	III型前胶原氨基端肽
	1
	13元/人份
	0.14286%
	0.0185718 

	
	IV型胶原
	1
	13元/人份
	0.28571%
	0.0371423 

	
	B型脑钠肽
	1
	52元/人份
	23.99966%
	12.4798232 

	
	层粘连蛋白
	1
	13元/人份
	0.42857%
	0.0557141 

	
	促肾上腺皮质激素
	1
	19元/人份
	1.99997%
	0.3799943 

	
	肌钙蛋白I
	1
	19元/人份
	25.42821%
	4.8313599 

	
	甲状旁腺素
	1
	14元/人份
	2.14283%
	0.2999962 

	
	降钙素原
	1
	31元/人份
	21.99969%
	6.8199039 

	
	抗缪勒氏管激素
	1
	88元/人份
	0.71428%
	0.6285664 

	
	皮质醇
	1
	17元/人份
	2.42854%
	0.4128518 

	
	肾素
	1
	13元/人份
	0.57142%
	0.0742846 

	
	铁蛋白
	1
	9.9元/人份
	9.99986%
	0.9899861 

	
	醛固酮
	1
	17元/人份
	0.85713%
	0.1457121 

	
	透明质酸
	1
	13元/人份
	0.42857%
	0.0557141 

	
	叶酸
	1
	11.66元/人份
	4.14280%
	0.4830505 

	
	维生素B12
	1
	14元/人份
	4.42851%
	0.6199914 

	包2：全自动化学发光分析仪（传染病）及配套试剂
	全自动化学发光分析仪（传染病）
	1
	5000元/台
	0.00066%
	0.0330000 

	
	乙型肝炎病毒表面抗原
	1
	4元/人份
	14.38051%
	0.5752204 

	
	乙型肝炎病毒表面抗体
	1
	4元/人份
	11.57289%
	0.4629156 

	
	乙型肝炎病毒e抗体
	1
	4元/人份
	11.29897%
	0.4519588 

	
	乙型肝炎病毒e抗原
	1
	4元/人份
	11.57289%
	0.4629156 

	
	乙型肝炎病毒核心抗体
	1
	4元/人份
	11.50441%
	0.4601764 

	
	人类免疫缺陷病毒抗体
	1
	8元/人份
	12.73702%
	1.0189616 

	
	丙型肝炎抗体
	1
	7.5元/人份
	11.02506%
	0.8268795 

	
	梅毒螺旋体抗体
	1
	7.3元/人份
	12.46311%
	0.9098070 

	
	结核感染T细胞检测
	1
	208元/人份
	0.19174%
	0.3988192 

	
	甲肝抗体
	1
	4元/人份
	1.67773%
	0.0671092 

	
	戊型肝炎抗体
	1
	8元/人份
	1.57501%
	0.1260008 

	包3：全自动凝血分析仪及配套试剂
	全自动凝血分析仪
	1
	8500元/台
	0.00225%
	0.1912500 

	
	活化部分凝血活酶时间测定试剂盒(凝固法)（APTT）
	1
	1.13 元/人份
	21.84635%
	0.2468638 

	
	凝血酶原时间测定试剂盒(凝固法)（PT）
	1
	0.92 元/人份
	21.84635%
	0.2009864 

	
	纤维蛋白原测定试剂（凝固法）（FIB）
	1
	0.94元/人份
	21.84635%
	0.2053557 

	
	凝血酶时间测定试剂盒（凝固法）（TT）
	1
	1.20 元/人份
	21.84635%
	0.2621562 

	
	血浆D-二聚体测定(D-Dimer)
	1
	13.50 元/人份
	11.71145%
	1.5810485 

	
	纤维蛋白原降解产物测定试剂盒（FDP）
	1
	9.55 元/人份
	0.22522%
	0.0215085 

	
	抗凝血酶III测定试剂盒试剂(AT—ⅢA)
	1
	10.83元/人份 
	0.22522%
	0.0243913 

	
	Ⅷ因子活性测定
	1
	6.21元/人份 
	0.22522%
	0.0139862 

	
	Ⅸ因子活性测定
	1
	4.96元/人份 
	0.22522%
	0.0111709 


二、技术规格及质量要求(※)
包1：全自动化学发光分析仪(内分泌激素)及配套试剂
	全自动化学发光分析仪(内分泌激素)
	检测原理：化学发光法。

测试速度：单模块测试速度≥300测试/小时

检测项目：试剂菜单≥80种项目，必须包含：高血压四项（醛固酮、肾素、皮质醇、促肾上腺皮质激素）、肝纤四项（血清透明质酸、三型前胶原N端肽、IV型胶原、层粘连蛋白）、贫血三项（铁蛋白、VB12、叶酸）、BNP、肌钙蛋白I、AMH、PTH、PCT等项目

加样方式：采用一次性Tip头，有效避免携带污染

肝纤四项、贫血三项、BNP、肌钙蛋白I、PTH、PCT等项目在国家卫生健康委员会临床检验中心（NCCL）组织的全国临床检验室间质量评价活动中，拥有独立分组。投标人须提供2024年NCCL室间质评中对应检测项目的独立分组证明材料

首个报告出结果时间≤18min

样本进样模块：支持试剂在线装载且不停机定标校准，单模块样本位≥100个，具有独立的急诊轨道

试剂位：试剂位≥30个

反应杯：采用一次性反应杯，可连续装载

试剂包装：集成式试剂盒，无需预处理，即开即用

电脑配置：品牌电脑，正版WINDOWS 系统、双核CPU、宽频触摸显示器

联网功能：可通过COM口或网卡与医院LIS系统连接（LIS接口费用由中标方承担），可实现远程数据共享，支持远程诊断。仪器自带激光打印机，可打印检测原始数据

配套耗材（校准品、质控品、清洗液等）配送，不收费

仪器使用期间因故障维修或日常维护所需的（除人为损害）所有配件更换及人员维修费用由中标方承担

仪器开展项目性能至少包括精密度、准确度、线性范围、可报告范围等满足科室质量及行业标准要求

	III型前胶原氨基端肽
	1.检测样本类型：人血清或血浆；

2.定标方式：内置主曲线，二点/多点校准；

3.储存条件及有效期：2~8℃储存，有效期≥ 12 个月；

4.试剂在机稳定时间：≥14天；

5.规格：至少包含100人份/盒；

6.试剂更换：支持在线装载试剂；

7.溯源性：符合国际量值溯源体系要求；

8.用于检测III型前胶原氨基端肽

	IV型胶原
	1.检测样本类型：人血清或血浆；

2.定标方式：内置主曲线，二点/多点校准；

3.储存条件及有效期：2~8℃储存，有效期≥ 12 个月；

4.试剂在机稳定时间：≥14天；

5.规格：至少包含100 人份/盒；

6.试剂更换：支持在线装载试剂；

7.溯源性：符合国际量值溯源体系要求；

8.用于检测IV型胶原

	B型脑钠肽
	1.检测样本类型：人血清或血浆；

2.定标方式：内置主曲线，二点/多点校准；

3.储存条件及有效期：2~8℃储存，有效期≥ 12 个月；

4.试剂在机稳定时间：≥14天；

5.规格：至少包含100 人份/盒；

6.试剂更换：支持在线装载试剂；

7.溯源性：符合国际量值溯源体系要求；

8.用于检测B型脑钠肽

	层粘连蛋白
	1.检测样本类型：人血清或血浆；

2.定标方式：内置主曲线，二点/多点校准；

3.储存条件及有效期：2~8℃储存，有效期≥ 12 个月；

4.试剂在机稳定时间：≥14天；

5.规格：至少包含100 人份/盒；

6.试剂更换：支持在线装载试剂；

7.溯源性：符合国际量值溯源体系要求；

8.用于检测层粘连蛋白

	促肾上腺皮质激素
	1.检测样本类型：人血清或血浆；

2.定标方式：内置主曲线，二点/多点校准；

3.储存条件及有效期：2~8℃储存，有效期≥ 12 个月；

4.试剂在机稳定时间：≥14天；

5.规格：至少包含100 人份/盒；

6.试剂更换：支持在线装载试剂；

7.溯源性：符合国际量值溯源体系要求；

8.用于检测促肾上腺皮质激素

	肌钙蛋白I
	1.检测样本类型：人血清或血浆；

2.定标方式：内置主曲线，二点/多点校准；

3.储存条件及有效期：2~8℃储存，有效期≥ 12 个月；

4.试剂在机稳定时间：≥14天；

5.规格：至少包含100 人份/盒；

6.试剂更换：支持在线装载试剂；

7.溯源性：符合国际量值溯源体系要求；

8.用于检测肌钙蛋白I。

	甲状旁腺素
	1.检测样本类型：人血清或血浆；

2.定标方式：内置主曲线，二点/多点校准；

3.储存条件及有效期：2~8℃储存，有效期≥ 12 个月；

4.试剂在机稳定时间：≥14天；

5.规格：至少包含100 人份/盒；

6.试剂更换：支持在线装载试剂；

7.溯源性：符合国际量值溯源体系要求；

8.用于检测甲状旁腺素

	降钙素原
	1.检测样本类型：人血清或血浆；

2.定标方式：内置主曲线，二点/多点校准；

3.储存条件及有效期：2~8℃储存，有效期≥ 12 个月；

4.试剂在机稳定时间：≥14天；

5.规格：至少包含100 人份/盒；

6.试剂更换：支持在线装载试剂；

7.溯源性：符合国际量值溯源体系要求；

8.用于检测降钙素原

	抗缪勒氏管激素
	1.检测样本类型：人血清或血浆；

2.定标方式：内置主曲线，二点/多点校准；

3.储存条件及有效期：2~8℃储存，有效期≥ 12 个月；

4.试剂在机稳定时间：≥14天；

5.规格：至少包含100 人份/盒；

6.试剂更换：支持在线装载试剂；

7.溯源性：符合国际量值溯源体系要求；

8.用于检测抗缪勒氏管激素

	皮质醇
	1.检测样本类型：人血清或血浆；

2.定标方式：内置主曲线，二点/多点校准；

3.储存条件及有效期：2~8℃储存，有效期≥ 12 个月；

4.试剂在机稳定时间：≥14天；

5.规格：至少包含100 人份/盒；

6.试剂更换：支持在线装载试剂；

7.溯源性：符合国际量值溯源体系要求；

8.用于检测皮质醇。

	肾素
	1.检测样本类型：人血清或血浆；

2.定标方式：内置主曲线，二点/多点校准；

3.储存条件及有效期：2~8℃储存，有效期≥ 12 个月；

4.试剂在机稳定时间：≥14天；

5.规格：至少包含100 人份/盒；

6.试剂更换：支持在线装载试剂；

7.溯源性：符合国际量值溯源体系要求；

8.用于检测肾素

	铁蛋白
	1.检测样本类型：人血清或血浆；

2.定标方式：内置主曲线，二点/多点校准；

3.储存条件及有效期：2~8℃储存，有效期≥ 12 个月；

4.试剂在机稳定时间：≥14天；

5.规格：至少包含100 人份/盒；

6.试剂更换：支持在线装载试剂；

7.溯源性：符合国际量值溯源体系要求；

8.用于检测铁蛋白

	醛固酮
	1.检测样本类型：人血清或血浆；

2.定标方式：内置主曲线，二点/多点校准；

3.储存条件及有效期：2~8℃储存，有效期≥ 12 个月；

4.试剂在机稳定时间：≥14天；

5.规格：至少包含100 人份/盒；

6.试剂更换：支持在线装载试剂；

7.溯源性：符合国际量值溯源体系要求；

8.用于检测醛固酮

	透明质酸
	1.检测样本类型：人血清或血浆；

2.定标方式：内置主曲线，二点/多点校准；

3.储存条件及有效期：2~8℃储存，有效期≥ 12 个月；

4.试剂在机稳定时间：≥14天；

5.规格：至少包含100 人份/盒；

6.试剂更换：支持在线装载试剂；

7.溯源性：符合国际量值溯源体系要求；

8.用于检测透明质酸

	叶酸
	1.检测样本类型：人血清或血浆；

2.定标方式：内置主曲线，二点/多点校准；

3.储存条件及有效期：2~8℃储存，有效期≥ 12 个月；

4.试剂在机稳定时间：≥14天；

5.规格：至少包含100 人份/盒；

6.试剂更换：支持在线装载试剂；

7.溯源性：符合国际量值溯源体系要求；

8.用于检测叶酸

	维生素B12
	1.检测样本类型：人血清或血浆；

2.定标方式：内置主曲线，二点/多点校准；

3.储存条件及有效期：2~8℃储存，有效期≥ 12 个月；

4.试剂在机稳定时间：≥14天；

5.规格：至少包含100 人份/盒；

6.试剂更换：支持在线装载试剂；

7.溯源性：符合国际量值溯源体系要求；

8.用于检测维生素B12

	其他要求
	1、供应商按照医院需求，免费提供质控品、校准品、清洗液、稀释液、缓冲液、反应杯等辅助材料。并对设备在使用期限内提供免费维修维护，除开人为原因造成损坏外，免费提供设备所需的所有配件。

2、需提供本次招标的相关试剂在重庆市药品交易所挂网证明材料。

3、投标方所投的所有试剂必须适配与投标方所投设备

4、试剂成本占收费价格比必须低于40%（试剂价格/项目收费*100%＜40%）。


包2：全自动化学发光分析仪（传染病）及配套试剂
	全自动化学发光分析仪（传染病）
	1．检测原理：化学发光法

2．必要检测项目：人类免疫缺陷病毒抗原抗体、丙型肝炎病毒抗体、梅毒螺旋体抗体、乙型肝炎病毒五项抗体（全定量）、甲型肝炎病毒IgM抗体、戊型肝炎病毒IgM抗体，所有项目在卫生部室间质评均具有分组。

3．可拓展项目：结核感染T细胞检测、优生优育10项，增加科室检测能力

4．2025年感染八项（乙肝五项、HIV、HCV、TP）卫生部第一次室间质评上报家数≥100家

5．分析速度：≥200T/h

6．急诊模式：设有独立急诊通道，≤18分钟出首个结果

7．试剂位：单个分析模块≥20个试剂位，可独立冷藏

8．加样方式：一次性吸样头加样，杜绝样本间交叉污染

9．校准方式：自动校准无需人工注册，试剂采用2点或3点校准

10．试剂、耗材、样本均支持在线添加更换，需具备样本自动稀释功能；

11．人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂、丙型肝炎病毒抗体检测试剂和梅毒螺旋体抗体检测试剂均采用夹心法检测原理

12．电脑配置：品牌电脑，正版WINDOWS 系统、双核CPU、宽频触摸显示器。

13．联网功能：可通过COM口或网卡与医院LIS系统连接（LIS接口费用由中标方承担），可实现远程数据共享，支持远程诊断。仪器自带激光打印机，可打印检测原始数据

仪器使用期间因故障维修或日常维护所需的（除人为损害）所有配件更换及人员维修费用由中标方承担

	乙型肝炎病毒表面抗原
	1．发光原理：化学发光法

2．技术原理：双抗体夹心法；

3．规格：≥200人份/盒；

4．产品用途：定量检测人血清和血浆中的乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）；产品效期：有效期不低于12个月；

5．有效线性范围：0.05 IU/L~250 IU/mL（以说明书为准）；

6．最低检出限：对HBV（adr、adw和ay血清型）最低检测限不高于0.05 IU/mL（以说明书为准）；

	乙型肝炎病毒表面抗体
	1发光原理：化学发光；

2技术原理：双抗原夹心法；

3规格：≥200人份/盒；

4产品用途：定量检测人血清和血浆中的乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）；

5产品效期：有效期不低于12个月；

6线性范围：5 mIU/L~1000 mIU/mL（以说明书为准）；

8最低检出限：不高于10 mIU/mL（以说明书为准）。

	乙型肝炎病毒e抗体
	1发光原理：化学发光；

2技术原理：竞争法原理；

3规格：≥200人份/盒；

4产品用途：定量检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒 e 抗体（Anti-HBe）；

5产品效期：有效期不低于12个月；

6有效线性范围不小于：0.22 IU/mL～4.5 IU/mL；

	乙型肝炎病毒e抗原
	1发光原理：化学发光；

2技术原理：双抗体夹心法；

3规格：≥200人份/盒

4产品用途：定量检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）；

5产品效期：有效期不低于12个月；

6有效线性范围：0.1 IU/mL～200 IU/mL；

	乙型肝炎病毒核心抗体
	1发光原理：化学发光；

2技术原理：双抗原夹心法；

3规格：≥200人份/盒

4产品用途：定量检测人血清和血浆中的乙型肝炎病毒核心抗体（Anti-HBc）；

5产品效期：有效期不低于12个月；

6检测范围：0.6 IU/mL～22.5 IU/mL（以说明书为准）；

	人类免疫缺陷病毒抗体
	1发光原理：化学发光；

2技术原理：采用双抗原夹心法检测样本中的HIV-1/HIV-2抗体，同时应用双抗体夹心法检测样本中的HIV-1 p24抗原（以说明书为准）；

3规格：≥ 200人份/盒；

4产品效期：有效期不低于12个月；

5产品用途：定性检测人血清或血浆中的HIV-1/HIV-2抗体和HIV-1 p24抗原；

	丙型肝炎抗体
	1发光原理：化学发光；

2技术原理：双抗原夹心法原理；

3规格：≥200人份/盒；

4产品效期：效期12个月；

	结核感染T细胞检测
	1预期用途：用于体外定性检测人新鲜外周静脉抗凝血中结核分枝杆菌特异性的T细胞免疫反应。

2检测方法：化学发光法。

3有效线性范围：1pg/ml-5000pg/ml。

4样本分装：全血样本从采集到分装至三种培养管中的时间不短于16个小时。

5试剂规格：≥20人份/盒

	梅毒螺旋体抗体
	1发光原理：化学发光；

2技术原理：夹心法原理；

3规格：≥200人份/盒

4产品效期：有效期不低于12个月；

	甲肝抗体
	1发光原理：化学发光；

2检测原理：捕获化学发光微粒子免疫检测法检测样本中的HAV IgM抗体；

3包装规格：≥100人份/盒

4产品效期：有效期不低于12个月；

5定标方式：2点定标；

8精密度：批内和批间精密度均<15%；

	戊型肝炎抗体
	1发光原理：化学发光；

3包装规格：≥100人份/盒；

4产品效期：有效期不低于12个月；

5定标方式：2点定标；

	其他要求
	1、供应商按照医院需求，免费提供质控品、校准品、清洗液、稀释液、缓冲液、反应杯等辅助材料。并对设备在使用期限内提供免费维修维护，除开人为原因造成损坏外，免费提供设备所需的所有配件。

2、需提供本次招标的相关试剂在重庆市药品交易所挂网证明材料。

3、投标方所投的所有试剂必须适配与投标方所投设备

4、试剂成本占收费价格比必须低于40%（试剂价格/项目收费*100%＜40%）。


包3：全自动凝血分析仪及配套试剂
	全自动凝血分析仪
	1、检测方法及速度：至少包含凝固法、发色底物法、免疫比浊法及以上方法。方法学可消除黄疸、溶血、脂肪、乳糜等干扰；单项目PT速度≥ 400测试/小时，速度D2聚体≥ 40测试/小时。

2、能提供检测项目：至少包括PT、APTT、TT、FIB、DD、FDP、AT、LA、PC、PS、内外源凝血因子等检测项目。

3、样本监测：自动检查和标记异常标本HIL (溶血, 黄疸和脂血) ，且能对样本体积量进行监测和报警。

4、进样类型：连续进样。

5、急诊位置：随时插入急诊标本，立即优先处理。

6、试剂及位置识别：同时在线≥40个，试剂位置具备冷藏功能，拥有温度控制系统。试剂、校准品可在试剂区任意放置，条码扫描自动识别信息功能，相同试剂可可放置多瓶。

7、定标系统：有厂家预定标功能或者对同一项目，仪器可同时保存两条及以上定标曲线，节约试剂和定标品，节省操作时间。

8、安全性：用户可自定义进入各级菜单的密码权限，保证实验操作的安全性。

9、全溯源性管理：对检测项目使用校准品有溯源，并提供相应的溯源文件。

10、信息功能: 仪器能与医院的LIS网络联网，并实现双通功能；仪器软件1套并提供电脑1台；配置提供lis传输数据电脑1台。激光打印机1台。Lis连接仪器接口及配套使用的电脑、打印机由中标方免费提供。

11、外观：立式全封闭结构，方便移动；保证操作安全；同时具备防尘功能。

12、能参加国家或省临检中心室间质评项目，仪器有独立分组，可提供至少3家2024年或2025年室间质评项目合格的结果。

13、中文操作系统，中文操作软件，图形化操作界面，简单直观，易于培训，方便客户使用,提供仪器说明书电子版及纸质版。

	纤维蛋白原降解产物测定试剂盒（FDP）
	1. 方法学：免疫比浊法。

2.线性范围不小于：4-80ug/mL；批内精密度CV≤5%、批间精密度CV≤15%。

3.储存条件及有效期：密封储存于2-8度条件可稳定≥18个月，开盖后储存于2-8度条件可稳定≥10天以上。

4、适用于本次招标仪器。

5、卫生部或者省临检中心有试剂分组，结果要求合格，可提供2024年或2025年室间质评结果报告。

	抗凝血酶III测定试剂盒试剂(AT—ⅢA)
	1、方法学：发色底物法。

2、未开封2-8℃保存≥12月。复溶后（2-8℃）≥14天。

3、重复性:批内≤5.0%。

4、适用于本次招标仪器。

5、卫生部或者省临检中心有试剂分组，结果要求合格，可提供2024年或2025年室间质评结果报告。

	活化部分凝血活酶时间测定试剂盒(凝固法)（APTT）
	1、方法学：凝固法；不受黄疸、脂血、脂肪、乳糜等干扰；

2、储存条件：于2-8度条件可稳定≥16个月，开封后2-8稳定≥7天。

3、重复性：批内精密度≤5%，批间精密度≤10%。

4、线性范围：≥180秒；

5、适用于本次招标仪器。

6、卫生部或省临检中心有试剂分组，结果要求合格，可提供2024年或2025年室间质评结果报告。

	凝血酶原时间测定试剂盒(凝固法)（PT）
	1、方法学：凝固法；不受黄疸、脂血、脂肪、乳糜等干扰；

2、存储条件：于2-8度条件可稳定≥16个月，开封后2-8稳定≥5天。

3、重复性：批内精密度≤5%，批间精密度≤10%。

4、线性范围：≥120秒。

5、适用于本次招标仪器。

6、卫生部或省临检中心有试剂分组，结果要求合格，可提供2024年或2025年室间质评结果报告。

7、厂家提供结果参考范围。

	纤维蛋白原测定试剂（凝固法）（FIB）
	1、、最小检测限不高于0.8g/L；

3、批内不精密度CV≤5%，批间不精密度 CV≤10%；

4、未开瓶试剂，2~8℃，24个月；复溶后稳定性：2~8℃，≥5天

5、适用于本次招标仪器。

6、卫生部与省临检中心有试剂分组，结果要求合格，可提供2024年或2025年室间质评结果报告。

	凝血酶时间测定试剂盒（凝固法）（TT）
	1、方法学：凝固法。

2、存储条件：未开瓶试剂，2～8℃，12个月；复溶后稳定期：2～8℃，≥7天。

3、重复性：批内不精密度CV≤5%，批间不精密度 CV≤10%。

4、适用于本次招标仪器。

5、卫生部或省临检中心有试剂分组，结果要求合格，可提供2024年或2025年室间质评结果报告。

	血浆D-二聚体测定(D-Dimer)
	1.方法学：免疫比浊法。

2.批内精密度CV≤15%、批间精密度CV≤15%。

3.储存条件及有效期：密封储存于2-8℃条件可稳定≥12个月，开盖后储存于2-8℃条件可稳定≥7以上。

4、适用于本次招标仪器。

5、卫生部或省临检中心有试剂分组，结果要求合格，可提供2024年或2025年室间质评结果报告。

	Ⅷ因子活性测定
	1、方法学：凝固法。

2、最小检测限：≤1.5%；

3、批内不精密度CV≤10%，批间不精密度 CV≤10%；

4、未开瓶试剂，2~8℃，24个月；复溶后稳定性：-20℃，≥4周

5、适用于本次招标仪器。

6、卫生部或者省临检中心有试剂分组，结果要求合格，可提供2024年或2025年室间质评结果报告。

	Ⅸ因子活性测定
	1、方法学：凝固法。

2、最小检测限：≤1.5%；

3、批内不精密度CV≤10%，批间不精密度 CV≤10%；

4、未开瓶试剂，2~8℃，24个月；复溶后稳定性：-20℃，≥1周

5、适用于本次招标仪器。

6、卫生部或者省临检中心有试剂分组，结果要求合格，可提供2024年或2025年室间质评结果报告。

	其他要求
	1、试剂及耗材为设备配套产品。

2、除试剂以外使用配套耗材、质控品、校准品等按需免费配送。

3、仪器使用期间所需的（除人为损害）所有配件及人员维修由中标方承担。

4、仪器使用期间定期保养及校准由供应商免费提供。

5、仪器验收使用前仪器及试剂性能验证至少包括精密度、准确度、线性范围、可报告范围、携带污染率、抗干扰能力等满足科室质量及行业标准要求。

6.试剂成本占收费价格比必须低于40%（试剂价格/项目收费*100%＜40%）。


第三篇  询价项目服务需求

一、交货时间、地点及验收方式(※)
（一）交货时间

中标公告发布后30日历日完成合同签订，合同签订后30个日历日内设备交货，并完成安装调试。配套试剂耗材等按需求配送验收。

（二）交货地点

交货地点：丰都县人民医院（具体地址）。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.供应商提供的货物未达到询价通知书规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.大型或者复杂的政府采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

6.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

8.本次招标项目所涉及的试剂需要在重庆市药品交易所进行网上交易。

9.医院已实行SPD运行模式，投标商所投价格应支持该运行模式。
二、质量保证及售后服务(※)
（一）产品质量保证期：

1.自验收合格之日起，设备使用期间均提供免费质保，耗材的过期后免费进行更换。

2.投标产品属于国家“三包”规定范围的，其产品质量保证期及质保范围不得低于国家“三包”规定。

3.投标企业的质量保证承诺优于国家“三包”规定或质保期大于壹年的，按中标企业实际承诺执行。

4．乙方提供的商品必须是最新版本，在不变动系统功能结构前提下提供免费软件维护升级服务。

5．质保期内，若因国家政策调整需修改软件功能，乙方将负责免费对软件功能进行相应升级。

（二）售后服务内容

供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在1小时内采取相应响应措施；无法在2小时内解决的，应在4小时内派出专业人员进行技术支持。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。
三、报价要求(※)
报价须为人民币报价，包括完成本项目采购清单所列货物的费用、运输费（含多次转运费）、安装调试费、培训费、质保、税费、辅材等与项目有关的所有费用及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

四、付款方式(※)
设备验收合格三个月后支付合同中设备总金额的90%，三年后无息付清合同中设备总金额的10%。试剂按照实际采购量按月结付。

五、知识产权(※)
采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训(※)
成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

七、其他（※）
如供应商参与人员为授权代表时授权代表须为供应商单位员工，并提供最近1个月社保证明。
第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

一、采购程序

（一）询价按询价通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。 

1.资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。

	（二）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。

	（三）
	保证金
	按照询价通知书要求足额交纳所参与包的保证金。


注：

 eq \o\ac(○,1)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

 eq \o\ac(○,2)以联合体形式参与询价的，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行报价和澄清。联合体各方均应满足供应商资格要求（详见“第一篇”）。

 eq \o\ac(○,3)以联合体形式参加本项目的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业（其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业）。

2.实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行评审。未实质性响应询价通知书的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：
	序号
	审查因素
	审查标准

	1
	响应文件签署或盖章
	按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章

	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	响应方案
	只能有一个响应方案。

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量（含电子文档）符合询价通知书要求。

	3
	响应文件内容
	对询价通知书第二篇（※）号标注的部分、第三篇（※）号标注的部分的询价内容进行实质性响应。

	
	询价有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

二、评定成交的标准

（一）询价小组将依照本询价通知书相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的供应商所提交的报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出成交候选人。

（二）若供应商的报价经扣减后价格相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的报价。

三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（六）供应商不接受询价小组修正后的价格的；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（九）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十一）供应商参与人员为授权代表时不能证明授权代表为供应商单位员工的（未提供授权代表的社保证明，授权代表由第三方缴纳社保的未提供第三方证明材料，证明授权代表为供应商单位员工）。
（十二）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

第五篇  供应商须知

一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、询价通知书

（一）询价通知书由询价采购邀请书、询价项目技术（质量）需求、询价项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

三、报价要求

（一）响应文件

供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体：不支持联合体投标。
3.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）保证金：无保证金。
（三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

询价小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，询价通知书第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达报价地点，应在封套上注明询价项目编号、名称、分包号、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（六）响应文件语言：简体中文

（七）供应商参与人员

　　1.各供应商参与询价的人员必须为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表；如供应商参与人员为授权代表时须提供授权代表为供应商单位员工的有效证明，并提供最近1个月社保证明，如授权代表由第三方缴纳社保的须提供第三方证明材料，证明授权代表为供应商单位员工。

2.参与询价的供应商代表为法定代表人或授权代表时，必须携带有效期内的身份证明（身份证原件、临时身份证原件、驾驶证原件、社保卡原件任选其一），法定代表人或授权代表未携带有效期内的身份证明，无法核实身份，其参与谈判活动无效。如有随从人员（限一人）参与，必须携带有效期内的身份证原件或者复印件。
四、成交供应商的确定和变更

（一）询价小组根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商按价格由低到高推荐三名侯选人，以报价最低的原则确定成交供应商。
（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向院内纪检审计科上报，纪检审计科将根据相关的规定进行处理。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，供应商在3个工作日内将响应文件中的相关资料原件提交到采购人处进行验证，经验证合格后采购人将在行采家上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购人不单独发《成交通知书》。结果公告将作为签订合同的依据。

六、关于质疑和投诉

 （一）质疑
供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。
提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 
1.质疑时限、内容
1.1供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以公告期限内，以书面形式向采购人提出质疑；供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，可以在开标之日起2个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑；供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以在结果公告发布之日起3个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；
1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
1.2.4事实依据；
1.2.5必要的法律依据；
1.2.6提出质疑的日期；
1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；
1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；
1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
2.质疑答复
采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
3.其他
3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。
（二）投诉
1.供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后5个工作日内向丰都县人民医院纪检审计科（02370725905）提起投诉。
2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。
3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。
4.在确定受理投诉后，丰都县人民医院纪检审计科自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。
七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价通知书和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）询价通知书、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价通知书中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

八、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。
第六篇  合同草案条款

　院内采购合同

项目号： 

项目名称： 

甲（需）方： 

乙（供）方： 

经双方协商一致，达成以下服务合同：

	服务名称
	服务内容
	数量
	单位
	综合单价
	总价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	服务标准和要求：

	服务期限、服务地点：

服务期限：

（二）服务地点：

	验收方式：

	付款方式：

	五、违约责任：

	六、其他约定事项：

1、采购文件及其补遗文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2、本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。

3、本合同一式   份， 其中需方   份，供方   份，具同等法律效力。供需双方签字盖章后生效。

4、其他：

	甲（需）方：

地址：

电话： 

授权代表：


	乙（供）方：

地址：

电话：  

传真：

开户银行： 

账号： 

授权代表：

	备注：


签约时间：        年    月   日           签约地点：
第七篇  响应文件格式要求

正本（或副本）
项目编号：
                                     

项目名称：
                                包:   

响 应 文 件

供应商名称：　                　   　　（盖单位公章）

　 联系人：　               联系电话：　               
　   年    月    日

目录
一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

（六）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）报价函

报价函

丰都县人民医院：

我方收到_____________________包_______（询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目报价（数量*单价*权重的各项之和，保留7位小数）为人民币大写：  　　　　    元；人民币小写：    元。以我公司报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按询价通知书规定，交纳询价通知书要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和交易中心缴纳询价通知书规定的采购代理服务费和交易服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
供应商（公章）：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

                               年   月   日

（二）明细报价表

项目号：                           

询价项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　包：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位（元）
	产品名称
	制造商名称
	规格

型号
	数量
	限价
	供货价
	金额
	权重占比
	金额*权重占比（元）

	全自动化学发光分析仪(内分泌激素)
	
	
	1
	5000元/台
	XX
	
	0.00143%
	X.XXXXXXX

	III型前胶原氨基端肽
	
	
	1
	13元/人份
	XX
	 
	0.14286%
	

	.....
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	此处合计金额为评标金额


注：1.供应商应完整填写本表。

该表可扩展。

                                          供应商名称（公章）：
年     月    日

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目号：                               

询价项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　包：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                         法定代表人（或其授权代表）：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目技术（质量）需求”中“二、技术规格及质量要求”所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

3.差异说明填写：正偏离、负偏离、无差异。正偏离时应提供相应证明材料
（二）其他资料（格式自定）
三、服务部分
（一）服务响应偏离表

项目号：                               

询价项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　包：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                          法定代表人（或其授权代表）：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

                                                  年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第三篇  询价项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

3.差异说明填写：正偏离、负偏离、无差异。正偏离时应提供相应证明材料
（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询价项目名称：                                          包：      
致：  丰都县人民医院         （采购人）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称：                                        包：        
致：  丰都县人民医院         （采购人）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件、被授权人最近一个月的社保证明，如授权代表由第三方缴纳社保的须提供第三方证明材料，证明授权代表为供应商单位员工）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。


（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致  丰都县人民医院     ：

                  （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

4.我方所提供的资料全部真实有效，如发现提供虚假材料我公司愿承担一切责任。
我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日
（五）特定资格条件证书或证明文件

（六）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）


- 17 -

