巫溪生态环境监测站
关于便携式全自动红外测油仪的采购公告

一、价格要求
巫溪县生态环境监测站拟采购便携式全自动红外测油仪1套，最高限价为23万元。
二、所购设备具体要求
一、功能要求：
1.1、设备采用一体化、便携式设计方式，前处理萃取系统、测量主机、试剂瓶、废液瓶、采样瓶全部集成在一个机箱内。
1.2、为确保仪器的抗振性和防水性，仪器外箱需具有IP67防水等级和抗振等级检测报告。
1.3、仪器一键式全自动操作：水样体积测量并输入、加试剂、萃取、分离、测量全部自动完成，各步骤之间不需人工干预。
1.4、为保障多通阀的使用寿命，同时便于日常维护，多通阀和注射泵之间用管路相连接，不接受一体式设计。
1.5、设备可配套市售各种规格石油类采样瓶，软件能存储不少于5种规格采样瓶信息。
1.6、配有专用分析软件，集谱图、扫描、分析、计算于一体，具有计算机软件著作权证书。
1.7、为满足现场防水防尘及防爆要求，箱体需一体式注塑成型，除正常开关箱体之外，不得有其他任何开孔。
1.8、远程监控：可用手机远程操作仪器、调取数据。
1.9、液体计量精度：仪器用于添加试剂和转移液体的精密注射泵/液路系统应具备高精度与高重复性。
二、硬件技术要求：
2.1、测量方法：HJ 637-2018 水质 石油类动植物油类测定 红外分光光度法。
2.2、测量方式：样品不转移，自动测量体积，自动加试剂，自动萃取，自动分离，自动测量。
2.3、萃 取 器：广口瓶直接萃取。
2.4、水样体积：0-1000毫升。
2.5、体积量取：仪器自动非接触式测量水样体积，误差＜2%，不使用探针测量体积，避免交叉污染。
2.6、萃取试剂：四氯乙烯。
2.7、测量时间：≤15分钟。
2.8、线    性：  r＞0.999。
2.9、测量范围 ： 0-50000mg/L，高浓度自动稀释。
2.10、分 辨 率：  0.001mg/L。
2.11、检 出 限：  0.04mg/L。
2.12、重 现 性：  RSD＜3%。
2.13、准 确 度：  ≤±2%。
2.14、整套仪器重量≤30kg。
三、软件要求
3.1 总体要求
3.1.1 软件必须与仪器本体为同一制造商原生集成，不接受第三方或后期二次开发方案。
3.1.2 软件须符合HJ 637-2018等现行国家标准对数据溯源的全部要求，并支持未来标准升级的无缝热更新。
3.2 功能指标
3.2.1 内置HJ 637-2018公式，开放系数X、Y、Z、F手动/自动修正；
3.2.2 自动稀释：超量程样品智能判断并执行多级稀释，稀释系数自动带入计算；
3.2.3 数据库：SQLite/PostgreSQL双引擎可选，原始数据、日志、审计追踪存储≥10年；
3.2.4 三级权限：操作员、主管、管理员，符合FDA 21 CFR Part 11电子记录规范；
3.2.5 支持客户端查看实时数据曲线，无卡顿。
四、配置清单
4.1、全自动便携式红外测油仪主机  1台
4.2、平板电脑（预装操作软件）     1台
4.3、无线键鼠套装  1套
4.4、隔水膜10mm（10/PK）  2包
4.5、硅酸镁柱    4根
4.6、过滤膜10mmPP(50/pk)   2包
4.7、采样广口瓶    50个
4.8、操作软件     1套
4.9、配套试剂     20瓶
4.10、采样器      1套
五、项目商务要求
（一）交货期限
中标人应在采购合同签订后 7个日内交货并完成安装调试。
（二）交货地点
交货地点：巫溪县生态环境监测站。
（三）验收方式
[bookmark: _Toc267320050]1.货物到达现场后，中标人应在采购人人员在场的情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。
2.中标人应保证货物到达采购人制定地点后完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。
3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，派遣有丰富经验和相应能力的工作人员进行现场安装调试，并对安装调试错误所导致的设备损坏承担全部赔偿责任。由中标供应商提供符合国家规定的验收标准及验收办法并对所购设备要求逐条验收，并经采购方认可。
验收合格的要求如下：
1在规定时间内完成交货，并经采购人确认。
2设备技术参数与本采购文件中规定的一致，性能指标达到规定的标准。
3货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全，仪器带有具有检定资质机构的校准证书或者检定合格证书。
4 运行期间，中标供应商应自带标准物质进行检测验证，同时，采购人也将进行盲样测试。
5在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常，试运行时间为1个月。
6设备在安装调试并试运行符合要求后，按中标供应商提供的方法进行验收，验收合格后中标供应商出具项目验收报告，并召开现场验收会。
7.中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
8.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。
[bookmark: _GoBack]9.产品包装材料归采购人所有。
[bookmark: _Toc106347102]（四）质量保证及售后服务
[bookmark: _Toc267320051]1.产品质量保证期。
自验收合格之日起，投标人提供不少于3年的质保服务。投标人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：
1.1电话咨询
投标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
1.2现场响应
采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。
1.3技术升级
在质保期内，如果投标人的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人应对采购人购买的产品进行升级服务。
2.质保期外服务要求
2.1质量保证期过后，在设备报废前，投标人每半年到现场进行一次设备检修，投标人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。
2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人提供售后服务的，该投标人应以优惠价格提供售后服务。
（五）备品备件及易损件
[bookmark: _Toc106347103]投标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。
六、付款方式
[bookmark: _Toc267320052]投标人按合同、招标文件等要求交货并安装调试完成，验收合格后出具项目验收报告，采购人以转账方式向投标人支付合同金额的95%，其余5%作为履约保证金，质保期满后10个工作日内支付。
[bookmark: _Toc106347113]七、知识产权
采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
[bookmark: _Toc106347114]八、培训
投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。
[bookmark: _Toc106347115][bookmark: _Toc75793515]九、附件、图纸及包装要求
所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。


 联系人：周老师       电话：13436280082
