云阳县疾控中心实验室改造项目技术参数资料

| 序号 | 名称 | 规格/型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实验边台(310房间） | 3000*600*850mm |
| 2 | 实验边台(310房间） | 2300*600*850mm |
| 3 | 实验边台(310房间） | 4600*600*850mm |
| 4 | 转角台(310房间） | 850*850*850 |
| 5 | 实验台（310房间不带柜体） | 3400*1100*850mm |
| 6 | 实验边台（413房间） | 3000*750*850mm |
| 7 | 实验边台（419房间） | 2500*750*850mm |
| 8 | 实验中央台（419房间带试剂架） | 1600*1500*850mm |
| 9 | 实验边台（423房间） | 4200*750*850mm |
| 10 | 实验边台（424房间） | 2500*750*850mm |
| 11 | 实验边台（425房间） | 2000*750*850mm |
| 12 | 实验边台（地慢） | 3000*750*850mm |
| 13 | 实验边台(带PP水盆及三口水龙头）（地慢） | 1300*750*850mm |
| 14 | 转角台（地慢） | 1000*1000*850mm |
| 15 | 通风橱（419房间） | 1800*1000*2350mm |
| 16 | 通风橱（424房间） | 1800*850*2350mm |
| 17 | 通风橱（地慢） | 1800*850*2350mm |
| 18 | pp通风药品柜带排风机（地慢） | 900*450*1800mm |
| 19 | 万向排风罩(理化419/411) | Φ400 |

参数要求

一、实验边台及中央台（结构：实芯理化板台面+全钢柜体，每1米配置边台86型PP插座，不足1米按照1米计算配置插座）

一）、实验台台面选用≥12.7mm厚实芯理化板,理化板表面理化膜采用EBC电子束固化技术生产，耐酸碱抗腐蚀性能优越。                                                                                    二）全钢柜体

1.柜体：所有钢质柜体门板、侧板、背板、抽屉、拉手均采用1.0mm厚优质冷轧钢板为基材，喷涂厚度为≥0.05mm。整体焊接及连接件连接，防酸碱、耐腐蚀；成型性好，折弯的时候，角度公差小，且沿折弯线角度均匀一致；

2.柜体构造：柜体为全钢落地式结构，柜体底板开孔，方便调整角调节，底板下方做隐藏式水平调节脚，方便整体水平调整。

3.柜体颜色由客户指定。

二、PP水盆及水龙头

1、规格：外尺寸：572*474*336  内尺寸：499*401*320

2、提笼：提笼直径88mm,篦子直径88mm,堵头直径100mm,整体高度55mm。

3、材质：采用优质全新高密度PP聚丙烯原包料，高压一体注塑成型，耐强酸强碱及有机溶液，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀；热力稳定性

3、厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm。

4、附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。

5、水槽底部加装导流线，防止出现存水现象。

水槽需提供以下报告：

▲1、水槽依据GB/T 1037-2021标准，检测水蒸气透过率，检测结果0.326g/m²24h。。投标需提供第三方检验检测机构出具的检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章。

▲2、水槽依据GB/T 1034-2008标准，检测吸水率，将试样浸泡在（23±2）℃蒸馏水24h后取出，控去表面水分，1min内完成称重，结果≤0.05%。。投标需提供第三方检验检测机构出具的检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章。

- ▲3、水槽依据GB/T 10006-2021标准，检测摩擦系数，静摩擦0.112μs，动摩擦0.088μd。投标需提供第三方检验检测机构出具的检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章

- ▲4、水槽依据GB/T 5478-2008标准，在负载750g，转数500r,情况下，检测滚动磨损试验，质量损失≤0.005g。投标需提供第三方检验检测机构出具的检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章                                                                                                                  实验室三口水龙头

1、符合GB 18145-2014 标准。

2、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关67万次。

3、主体采用H63加厚铜管制作，整体高度≥560mm，重量≥1740g，直管管径Φ26*1.2mm，臂管管径Φ22*1.2mm，鹅颈管管径Φ19*1.0mm，可360°旋转，固定底座直径≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。

4、实验室水龙头把手内置开关颜色装置，绿色为安全关闭状态，红色为开启使用状态，在停水的情况下快速了解水龙头的启闭情况。                                                                                                              水龙头需提供以下报告：

▲1、实验室化验水龙头符合GB 18145-2014标准，水嘴开关寿命≥67万次。投标需提供第三方检验检测机构出具的检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章

▲2、符合GB/T 24025《环境标志和声明 III型环境声明 原则和程序》，投标时需提供第三方机构的EPD环境声明证书。

▲3、符合ISO 14067《产品碳足迹 量化和通报的要求和指南》及PAS 2050 《商品和服务在生命周期的温室气体排放评价规范》，需提供第三方机构的产品碳足迹证书。

▲4、 水龙头依据GB/T 1037-2021标准，检测水蒸气透过率，检测结果0.326g/m²24h。（需提供CMA和CNAS检测机构出具的检验报告。）

三、通风橱

（一）结构：陶瓷台面+ PP柜体
（二）通风柜台面：
1.采用总厚度20mm一体实芯碟型实验室工业陶瓷板台面。经过高温一体烧制成型耐超强腐蚀，耐高温≥1350度，耐刮磨，承重性好，抗明火，抗污染，抗菌，不易变形，经久耐用。                                                                     
2.台面同时满足以下参数要求：

▲2.1压缩强度性能：检测标准依据GB/T 9966.1-2020,检测结果≥489Mpa。投标需提供第三方检验检测机构出具的检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章。

▲2.2陶瓷台面板重金属含量检测：铅、汞、镉、锌、六价铬等重金属含量检测，检查结果为N.D.未检出。投标需提供第三方检验检测机构出具的检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章，

▲2.3抗菌率参照JIS Z2801-2010标准检测，检测内容需包含大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、大肠埃希氏菌等菌种，检测结果均≥99.9%。投标需提供第三方检验检测机构出具的检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章.

▲2.4物理承载性能，须按照JG/T346-2011标准检测，技术指标为“N”,检测结果为≥5.14*10³。投标需提供第三方检验检测机构出具的检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章.

▲2.5抗化学污染性能（参照检测标准为GB/T 17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法的要求，检测方法：覆盖玻璃板、表面无明显变化、分级结果5级的检测报告），应至少包含有：42%氢氧化钠、氯苯、甲苯、苦味酸、甲酚、尿酸、二硫化碳、硫化钠饱和溶液、四氯化碳、、单宁酸、重铬酸钾清洗溶液、二氯甲烷、石脑油、次氯酸钠、硝酸银、冰醋酸、20%硫化钠、98%硫酸、65%硝酸、99%乙酸、38%甲醛、立顿红茶、二氯乙烷、醋酸乙酯、甲酚红、70%氢氧化钾、30%氨水、90%高氯酸、5%孔雀绿等化学试剂。投标需提供第三方检验检测机构出具的检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章。

▲2.6负离子诱生量：陶瓷台面空气负离子诱生量符合T/CBMCA004-2018<负离子陶瓷砖>要求，要求负离子发生量≥1859个/cm³。投标需提供第三方检验检测机构出具的检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章。                                                                                                    （三）通风柜结构：
 1.柜体组合结构，PP型台式通风柜，分上下两部分组成，上部通风柜，下部为底柜兼具储存柜功能。
通风柜工作区深度(自调节门内缘起量至扰流板前缘)应不小于600mm。通风柜操作口表面风速0.3m/s-0.8m/s。
2.结构合理、使用方便，设开度可调扰流板，保证在不同实验时产生的有害气体比重不同时，通过改变扰流板开度，确保有害气体完全排放。
3.下柜体门板，整体美观大方。日常开关没有噪音，敦实牢固、不变形。
（四）基本配制：
1.液晶控制面板1套。 
2.电源插座4个，220V/10A。 
3.照明系统1套。
4.水嘴、PP杯槽。
（五）柜体及外壳：
板材厚度：8mm进口瓷白PP板（CNC裁切+同质焊条熔焊）‌
（六）内衬材料：
 耐酸碱通风柜内衬10mm厚度PP专用板，表面光滑不吸附水分，抑制细菌滋生。
（七）导流板：导流板安装位置与角需使排气分布均匀，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例各约50±10%，导流板设计无排风死角，以确保不同比重之气体均能有效排除。
（八）水电材料
1.通风柜杯槽：采用实验室专用耐酸碱、抗腐蚀材料高温热压成型。
2.插座：采用国家标准五孔插座，避免插座使用的局限性。
3.水龙头：采用复合铜铸单口龙头，外面环氧树脂喷涂，采用铜制耐高压控制阀, 其手柄轮为抗化学剂有色聚丙烯制品。
4.照明装置：LED灯管，快速启动类型，UL标准。灯具安装在通风柜外部，方便维修。
（九）活动拉门：单面上下操作，附平衡装置，拉门可停于任意活动点。
拉门玻璃为钢化玻璃，厚度不小于5mm。
平衡系统由配重、滑轮等装置组成。
平衡系统可以阻止移门倾斜，并且可用一只手操控可以升、降移门。

（十）、PP离心风机及PP风管

聚丙烯PP材质，型号：250，每台通风橱1台离心风机，风管为250型，含打孔、丝杆、控制开关、电源线等材料。

- PP通风药品柜

1柜体：采用厚8-12mm（含）进口瓷白色PP制作，耐酸碱性能优异。经CNC精确裁切加工后，同色同质焊条熔焊修饰处理，表面无锐角。

2.上部柜体：排气柜采用顶罩式抽气设计,设计有1个排风口。层板采用同质PP材料制作，耐酸碱性能优异。安装尺寸科学合理，无气流死角，获取最大的废气捕捉性能。

3.下部柜体：储物柜体，中间加一层隔板。铰链采用蓝色塑料铰链，耐腐蚀性能好。拉手采用同质C型PP拉手

- 五、万向排风罩

1、材质：采用高密度PP。

2、管道：直径≥75mm。

3、罩口：直径≥375mm。

4、风量调节阀：可调节风量大小。

5、旋转管箍装置：铝合金喷塑。

6、关节调节旋钮：铜质喷塑，内嵌不锈钢推力轴承，与关节连接杆锁合。

7、关节密封圈：采用高密度橡胶。

8、关节连接杆和关节弹簧装置：采用304不锈钢材质。

9、固定底座：模具注塑一体成型，牢度强，不易脱落

10、覆盖范围：长度3.15米，独特的关节结构使关节调整时极具灵活性，根据实地需求可360°自由旋转调节方向，以便气流经过时降低不必要产生的湍流，以固定架为中心垂直拉伸最大活动半径可达1600mm。主体最大拉伸角度135°，支架总长度990mm，适用于到工作台面高度1500～2400mm。

11、抽气罩吊顶处配有三种不同规格装饰盘，确保抽气罩安装后吊顶处不会出现黑边，保证实验室的整体美观。

抽气罩需提供以下报告：

▲1、抽气罩依据GB/T 10357.5-2023标准，检测耐久性项目，通过20000次试验后，关节部位活动灵活、无松动、断裂、损坏，零部件无影响使用功能的麿损和变形。依据GB/T 18244-2022标准，检测人工气侯加速老化项目，通过氙灯500h试验后，表面无起泡、无裂纹、无明显变色。投标需提供第三方检验检测机构出具的检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章.

▲2、抽气罩依据GB/T 1037-2021标准，检测水蒸气透过率，检测结果0.326g/m²24h。投标需提供第三方检验检测机构出具的检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章.

▲3、抽气罩依据GB/T 1034-2008标准，检测吸水率，将试样浸泡在（23±2）℃蒸馏水24h后取出，控去表面水分，1min内完成称重，结果≤0.05%。投标需提供第三方检验检测机构出具的检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章.

▲4、抽气罩依据GB/T 9754-2007标准，在入射角度60°情况下，检测光泽度，结果≤0.8%。投标需提供第三方检验检测机构出具的检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章.

▲5、抽气罩依据GB/T 12000-2017标准，在温度85°，相对湿度50%RH，1000h情况下，检测高温高湿，外观无可视变化，投标需提供第三方检验检测机构出具的检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章.

12、PP离心风机及PP风管

聚丙烯PP材质，型号：250，每两台万向排风罩一台离心风机，风管为110型，含打孔、丝杆、控制开关、电源线等材料。