丙型肝炎病毒核酸检测试剂盒

（荧光PCR法）技术参数表

- 用途：用于人血清或血浆样本中的丙型肝炎病毒(HCV)RNA定量检测。

- 通过针对丙型肝炎病毒(HCV)核酸保守区设计的一对特异性引物，在荧光定量PCR仪上，应用实时荧光定量PCR检测技术，通过荧光信号的变化实现型丙型肝炎病毒(HCV) RNA的定量检测。

★3.最低检出限：≤50IU/mL。

★4.线性范围：100-1*108IU/mL

5.样本类型：血清或血浆。

6.精密度：重复性好，批内、批间变异系数（CV）≤5%。

7.特异性：与甲型肝炎病毒(HAV)、乙型肝炎病毒(HBV)、人类免疫缺陷病毒(HIV)、梅毒螺旋体(TP)、巨细胞病毒(CMV)、Epstein-Barr病毒(EBV)、单纯疱疹病毒(HSV)病原体感染样本无交叉反应。

8.试剂有效期：≥9个月。

9.规格：≥24人份/盒。

★10.有医疗器械注册证。

11.检测技术平台：适用于ABI7500荧光 PCR仪、Bio-rad CFX96荧光PCR仪、Stratagene Mx3000P 荧光PCR 仪、Roche Light Cycler 480 荧光 PCR仪、博日FQD-96A荧光PCR仪等。

12．可根据客户需求分批供货。