丙型肝炎病毒核酸检测试剂盒

1、检测技术平台：适用于ABI7500荧光 PCR仪、Bio-rad CFX96荧光PCR仪、Stratagene Mx3000P 荧光PCR 仪、Roche Light Cycler 480 荧光 PCR仪、博日FQD-96A荧光PCR仪等。

2、检测样本类型：血清或血浆样本。

3、线性范围：5.0E+01 IU/mL~1.0E+08 IU/mL

4、检测灵敏度/检测下限: ≤25 IU/mL

5、批间精密度CV≤5%

6、批内精密度CV≤5%

7、特异性：与甲型肝炎病毒(HAV)、乙型肝炎病毒(HBV)、人类免疫缺陷病毒(HIV)、梅毒螺旋体(TP)、巨细胞病毒(CMV)、Epstein-Barr病毒(EBV)、单纯疱疹病毒(HSV)病原体感染样本无交叉反应。

8、抗干扰能力：血红蛋白(≤2g/dL)、总胆红素(≤28mg/dL）、甘油三酯(≤3000mg/dL)、 总IgG(≤40g/L)对检测结果没有影响。

*9、防污染体系：UNG酶+dUTP

*10、是否有内标：有全程参与核酸提取和扩增的内标

*11、是否有内参比荧光ROX：有校正加样误差和管间差异的内参比荧光ROX

12、自动化：可实现全自动化提取操作

13、预期用途：用于定量检测临床血清或血浆样本中的丙型肝炎病毒（HCV）RNA。

14、检验原理：采用磁珠法提取血清或血浆样品中的丙型肝炎病毒(HCV) RNA，利用针对丙型肝炎病毒(HCV)核酸保守区设计的一对特异性引物，一条特异荧光探针，配以PCR反应液，在荧光定量PCR仪上，应用实时荧光定量PCR检测技术，通过荧光信号的变化实现型丙型肝炎病毒(HCV) RNA的定量检测。

丙型肝炎病毒基因分型检测试剂盒

1、检测技术平台：适用于ABI7500荧光 PCR仪、Bio-rad CFX96荧光PCR仪、Stratagene Mx3000P 荧光PCR 仪、Roche Light Cycler 480 荧光 PCR仪、博日FQD-96A荧光PCR仪等。

2、检测样本类型：血清

*3、覆盖基因型：可定性检测丙型肝炎病毒（HCV）RNA阳性样本中丙型肝炎病毒的基因型，包括1型、2a型、3型、6a型、1b型。

*4、核酸提取方法：磁珠法

5、检测灵敏度/检测下限: ≤1000 IU/ml

6、CT值的变异系数＜10%

7、特异性：对乙型肝炎病毒、人巨细胞病毒、甲型肝炎病毒、EB病毒、梅毒螺旋体、单纯疱疹病毒1型、单纯疱疹病毒2型、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、人类免疫缺陷病毒、甲型流感病毒阳性样本无交叉反应。

8、抗干扰能力：内源干扰物血红蛋白(≤2g/dL)、胆红素(≤28mg/dL）、甘油三酯(≤3000mg/dL)、 总IgG(≤40g/L)对检测结果没有影响。

*9、防污染体系：UNG酶+dUTP

*10、是否有内标：有全程参与核酸提取和扩增的内标

*11、是否有内参比荧光ROX：有校正加样误差和管间差异的内参比荧光ROX

12、自动化：可实现全自动化提取操作

*13、检验原理：本试剂盒采用磁珠法试剂提取样本中的丙型肝炎病毒RNA，针对丙型肝炎病毒各型的保守区域，分别设计检测各基因型的特异性引物和Taqman 荧光探针，运用一步法RT-PCR技术在荧光定量PCR仪上，通过荧光信号的变化实现丙型肝炎病毒不同基因型的分型检测。