重庆市沙坪坝区陈家桥医院

《高效液相色谱串联质谱检测系统及电感耦合等离子体质谱仪》询价采购文件

| 项目名称 | 高效液相色谱串联质谱检测系统及电感耦合等离子体质谱仪 |
| --- | --- |
| 项目概况 | 详见技术参数 |
| 主要资格要求 | 参与竞标医疗器械的企业,应提供以下资格证明文件： 1．所投产品生产厂家有效的《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）。 2．投标供应商具有有效的《医疗器械经营企业许可证》。 3．所投产品有效的《医疗器械注册证》，若注册证附件为《医疗器械产品注册登记表》的，还须提供《医疗器械产品注册登记表》。 4．所投产品有效的法定医疗器械产品质量监督部门的准产注册检验报告（进口产品除外）。 5．所投产品为进口设备的，还须具有有效的产品合法经销证明。 6. 符合《政府采购法》第二十二条第一款规定外，采购项目有特殊要求，采购文件规定的供应商特定资格条件。 |
| 竞标文件 （竞标文件每一页须加盖公司鲜章) | A、营业执照复印件 |
|  | B、税务登记证复印件 |
|  | C、法定代表人授权书 |
|  | D、主要资格要求中要求的资质证书复印件 |
|  | E、服务承诺（包含售后服务、工期、质保等及其它优惠条件）。 医疗器械销售的投标人投标产品由厂家（指产品生产厂家）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附厂家售后服务承诺。 |
|  | F、诚信声明书 |
|  | G、技术参数响应对照表 |
|  | H、商务要求响应对照表 |
|  | I、报价表 |
| 注：竞标人必须严格按照本篇提供的文件格式制作竞标文件，未按本篇提供的格式制作文件的作无效竞标处理，本篇没有提供格式的文件由竞标人自拟格式。 |  |
| 最高限价 | 综合总价限价： 1万元 综合总价（包含：货物费、运输费、安装调试费等验收合格前的所有费用，不另计费） |
| 质量标准 | 按国家相关标准执行 |
| 质 保 期 | 质保期不低于24个月，设备终身维护。 |
| 验 收 | 由业主组织验收： 中标供应商派遣有丰富经验的高级工程师进行免费安装调试及培训，并对安装调试错误所导致的设备损坏承担全部赔偿责任。 设备安装调试完毕后，按其标准进行验收，买卖双方认可后签字。只有当下列条件全部例满足时，才视同验收合格： 1、设备的技术参数与采购文件的参数相一致，试运行期间性能指标达到或超过规定的标准； 2、在性能测试和试运行期间所暴露的问题已采取令采购人完全满意的解决方式； 3、所提供设备完全达到本询价文件要求的技术参数或高于本技术参数。验收中出现无法满足招标文件的，采购人将不予签订合同。此次中标将自动作废。 4、供货方交付所投设备，设备生产日期不得超过合同签订日期6个月，若为进口设备，不得超过该设备生产日期12个月。 |
| 工 期 | 成交后15 个工作日内交货并完成设备性能调试、培训工作，并保证验收合格。 |
| 售后服务 | 1、质量保证期内服务要求： 电话咨询：中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 现场响应：采购人遇到设备使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标供应商应在1小时做出响应，24小时之内上门服务。 2、质保期外服务要求： 质量保证期过后，中标供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。 采购人需要继续由原供应商提供售后服务的，质保期满后只收取维修配件费，不收其他任何费用。维修应先修理后付款，零配件的购买应先交货后付款。 3、中标供应商售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。 |
| 联系方式 | 业主方：重庆市沙坪坝区陈家桥医院 联系人：朱老师 电话：023-61500030 |
| 踏勘现场 | 自行与业主联系 |
| 无效竞标条款 | A、提交资料内容模糊不清的 |
|  | B、报价超过最高限价的 |
|  | C、未按询价文件要求提供相应资料的 |
|  | D、未按照询价文件提供的格式制作竞标文件的 |
| 付款方式 | 1.设备验收合格后30日内支付合同总金额的100%。 |
| 其他要求 | 不接受联合体投标。 |

设备规格参数及要求

一、高效液相色谱串联质谱检测系统1套，限价5000元

1：工作条件

1.1 电源电压:220 V±10%

1.2	温度:18℃～28℃

  - 湿度:40%～70%

2：液相色谱部分

  - 系统要求: 超高效液相色谱主机一套（与质谱主机同一品牌），包含：二元高压输液泵、脱气机、高压混合器、输液泵自动清洗单元、柱温箱、自动进样器、网络化系统控制器；

  - 二元高压梯度系统

2.2.1流速范围： 0.001-10.000mL/min

2.2.2流速准确度：±1%

*2.2.3流速精密度： ≤0.062%

2.2.4梯度变化步进： 0.1%

*2.2.5最高耐压：≥18500psi（

2.2.6自动清洗组件：标配

2.2.7组成方式：二元梯度系统

2.2.8自我诊断/自我恢复：自动检测分析过程中意外混入的气泡，自动执行Purge，快速恢复至正常分析状态。

*2.2.9智能流量控制功能：防止瞬间高压损害色谱柱，延长色谱柱使用寿命。

  - 脱气机

2.4.1流路数目：5路

  - 可降温型自动进样器

*2.5.1样品盘容量：160位(1.5mL/2mL样品瓶)

2.5.2样品数量扩展：最多可扩展至16000个样品

2.5.3进样周期：≦6.7秒

*2.5.4进样速度：4秒

*2.5.5耐压：18500 psi

*2.5.6交叉污染： ≤0.0003%

2.5.7针外润洗和进样口冲洗：标配

2.5.8针外壁送液清洗：标配2路清洗液

2.5.10双进样模式：可扩展为支持两条独立流路同时分析，提高质谱利用效率。

*2.5.11支持多种自动前处理功能：样品稀释、添加、混合、Co-injection功能、自动衍生等

2.5.12样品控温设定范围：4~45℃

  - 可降温型柱温箱

*2.6.1温度控制类型：强制空气循环

2.6.2温度控制范围：室温-10℃~85℃

2.6.3双重漏液传感器：含气体和液体双重传感器

*2.6.4色谱柱容量：单个柱温箱内可放置100mm×6，或者300mm×3

2.6.5内置混合器：支持

3：质谱部分

3.1 质量范围m/z：涵盖5-2000 amu或更宽

3.2 灵敏度：

*3.2.1 ESI源正离子方式：1pg 利血平，MRM（609-195）,信噪比S/N ≥1500000:1（RMS）

*3.2.3 ESI负离子方式 : 1pg 氯霉素，MRM（321-152）, 信噪比S/N ≥1500000:1（RMS）

3.2.4 ESI源正离子方式：100fg硝基呋喃代谢物（2-NP-SEM, 2-NP-AOZ，2-NP-AHD，2-NP-AMOZ），信噪比S/N ≥100:1（RMS）

3.3重复性：氯霉素，50fg，6次重复进样，RSD ≤ 2%

3.4质谱分辨率（FWHM):样品(利血平)，结果m/z609处FWHM≤0.4u

3.5质量准确度:样品(利血平)实测值与理论值之间的误差≤ 0.15u

3.6定量重现性：分别检测0.1ppb的盐酸克伦特罗或四种硝基呋喃代谢物，每种连续重复进样6次，RSD＜3% ；

*3.7质谱扫描速度: 最小步径为0.1u，≥30000 u/sec

*3.8正负离子切换速度：不超过5ms(不损失灵敏度的情况下)，实现正、负离子同时采集

3.9交叉污染cross talk（串扰）： ≤0.0005%

3.10质谱最小延迟时间：不超过1msec（

*3.11 质谱MRM最小驻留时间（Dwell Time）：≤1msec

3.12 MS到MS/MS切换时间：≤1msec

3.13 质量稳定性: ＜0.05u /24hr；

3.14 MRM通道数量：一次进样，不分时间段，可以至少同时检测30000个MRM离子对，并保证灵敏度和重现性不受损失。

3.15 MRM通道速度：≥500MRM/s（软件截图为证明材料）

3.16 MRM同步扫描：同步检查扫描（Synchronized Survey Scanning）在MRM或其它事件的同时，可触发产物离子扫描，同时实现定性定量；能自动按照离子对数目自动优化loop事件。

3.17离子源：

3.17.1标配独立电喷雾离子源，非复合源配置，离子源的清洁、维护、切换方便、快速，无需卸除质谱真空系统。

3.17.2 随主机标配复合离子源升级包，离子源可升级为同时具有电喷雾源和大气压化学源功能的复合离子源, 以便拓展应用范围。

3.17.3离子源流速范围： 1μL/min～2000μL/min；

3.17.4 ESI离子源辅助加热气设计：独立的离子源加热辅助气设计，脱溶剂温度可达600°C以上，并可针对不同化合物设定不同的分析温度，保证获得最优的离子化效果。

3.18质量分析器：串联四极杆型质量分析器，双曲面全金属钼四极杆，无需控温即可保证质量准确度的稳定性。

3.18.1 Q1四极杆设计：Q1带有预四极杆和后四极杆用作离子聚焦和抗污染功能，有效降低中性粒子引起的背景噪声。具备Q1扫描或Q1选择离子监测SIM功能，可任意设置。

3.18.2 Q2碰撞室设计：碰撞室采用多极杆超快速碰撞室，实现快速MRM性能，同时采取先进的曲线型加速电势场和碰撞气压控制，同时进行线性高压加速，可有效消除记忆效应和交叉污染。

3.18.3 Q2碰撞室高压加速技术：在超高速扫描30000u/s的情况下高质量端的信号强度稳中有升，避免了因扫描速度加快造成的质量检测范围狭窄。

3.18.4 Q3四极杆设计：Q3前端带有预四极杆用作离子聚焦和抗污染功能有效降低中性分子引起的背景噪声。

3.19 检测器

3.19.1高灵敏度检测器：离轴连续打拿电子倍增器，动态范围：2×107，检测器前端采用具备离子聚焦及中性噪音过滤功能的电子透镜设计，可大幅度降低背景噪音、提高离子响应值。

3.19.2检测器：电子倍增器。

3.20质谱调谐和校正系统：可实现全自动质谱调谐和校正。

3.21操作软件：全中文界面质谱控制软件，支持Microsoft Windows 10以上中文操作环境，软件提供液相和质谱联用的全自动控制；简单的用户界面可以实现高效能的仪器调谐和方法优化，包括碰撞气压力和碰撞能量的自动优化，并可利用优化参数方便地建立分析方法；可进行数据采集、数据处理、定量分析和定性分析；有建立数据库功能，谱库检索功能，自动校正和全自动分析功能，全自动定量软件。（提供软件质谱参数设置界面截图作为证明）

3.22质谱软件还可以自动MRM参数生成优化功能，不需要手动逐条输入MRM参数。可以不需要注射泵，直接液相联机柱上进样即可MRM自动优化。一键式触发全自动定量数据处理和报告功能。同时如需要，也可以采用手动模式修改MRM参数及其它定量批处理方法

3.24质谱软件报告可中文显示，可自由添加、修改、提取化合物的信息，分析和处理方法。

3.25扫描功能：具有全扫描(Full Scan)、选择离子扫描(SIM)、选择反应串联质谱扫描(SRM)、子离子扫描（Product Ion Scan）、母离子扫描（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、多反应监测扫描（MRM）、混合扫描（Mixed Scan Mode）、同步检查扫描（Synchronized Survey Scanning）、正/负离子快速切换扫描。

3.26自动调谐：在正离子和负离子模式均可以进行灵敏度和分辨率的自动优化，进行质量校正。

- 电感耦合等离子体质谱仪1套，限价5000元

- 工作环境参数

| 工作环境温度 | 18-24℃ |
| --- | --- |
| 工作环境湿度 | (-20~60)％ RH |
| 电源 | 220VAC±10%,50~60Hz |

- 质谱参数

| 雾化器 | 标准高效石英同心雾化器、选配耐高盐同心雾化器 |
| --- | --- |
| 雾室 | 针对临床样品提供制冷型Scott雾化室，制冷温度可达-15℃，具有在线稀释、附加气等专用接口，提供面向临床血液、尿液更强的分析能力。 |
| 等离子体气路 | 标配5路高精度数字型MFC气路控制器，控制精度<0.5%，最多可配置7路MFC，可额外配置稀释气、辅助加氧。 |
| 矩管 | 分体设计的可拆卸式石英炬管，拆卸和安装方便。 |
| 接口 | 镍制采样锥和截取锥组成接口系统，采样锥1.1mm孔径，截取锥0.5mm。 |
| 离子源 | 平衡式驱动， 功率范围500~1600W，独有低功率待机模式，27.12 MHz 数控式。 |
| 离子透镜 | 提取透镜上可以使用零电压、负电压和正电压等多种提取模式，正负电压可设，正电压可隔绝绝大多数离子进入离子通道。 |
| 离子传输系统 | 前后两次离轴，专有中性粒子接收系统。 |
| 碰撞反应池 | 仪器配置高性能、易操作的六级杆碰撞反应池，分布式进气。 |
| 四极杆 | 高精度纯Mo材料四极杆，四极杆驱动频率：2.0MHz；质量数范围：2-260 amu，质量轴稳定性: < 0.05 amu/24h |
| 检测器 | 定制的数字/模拟双模式检测器，具有9-10个数量级的动态线性范围，用户可自行切换，可在一次进样完成定性和定量分析。 |
| 自动进样器 | 可选≥240位自动进样器一套 |
| 真空系统 | 计算机自动控制真空泵的运行，软件中实时显示真空泵运行情况和真空参数。 |

- 关键性能指标：

| 灵敏度（cps/ppm） | 低质量数：Li≥70 M 中质量数：In≥500M 高质量数：U≥400M |
| --- | --- |
| 检测限 | Li≤2ppt In≤0.1ppt U≤0.1ppt |
| 背景噪声 | ≤0.5cps（在5amu处测定实际背景） |
| 丰度灵敏度 | 低质量端≤1 x 10-6；高质量端≤5 x 10-7 |
| 短期稳定性 | RSD＜ 2.0% (20 min) |
| 长期稳定性 | RSD＜ 3% (2 hrs) |
| 同位素精度比 | 107Ag/109Ag< 0.2% |
| 高盐样品分析性能：测试指标 | 双电荷离子和氧化物离子：Ce++/Ce+＜3％，CeO+/Ce+＜2.5 % |

- 4、工作站软件：

| 操作系统 | 知名品牌商用电脑， Microsoft® Windows 10等多任务、多用户系统软件。 |
| --- | --- |
| 自动化分析功能 | 仪器形象化界面、自动调谐、自动诊断、定制化用户报告、启动关闭真空，炬位调整，等离子体参数\离子透镜电压优化，标准\碰撞池工作模式切换等 |
|  | 实时数据显示和实时报告显示 |
| 其他智能化功能 | 动态调整进样时间和冲洗时间，用户方法库管理，QC 功能可以满足EPA方法的QC要求。 |
| 其他 | ICP-MS操作软件还可以安装于个人计算机上，样品分析数据可以使用此软件进行离线数据处理并生成报告。 |
|  | 可配置 HPLC-ICP-MS接口：可以用同一台电脑和同一套软件同时控制现有HPLC和ICP-MS，实现联机全自动同步分析的系统，包括实时显示，实时数据分析，谱图叠加、保留时间、峰积分、工作曲线，自动进样分析等功能。 |
|  | 具有软件源代码修改以适应在线监测等特殊需要的能力。 |

法定代表人授权书

项目名称：

日    期：

致：沙坪坝区陈家桥医院

（竞标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                         。

（竞标人法定代表人姓名）特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的竞标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知送达以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                  竞标人法定代表人签名：

单位公章：

职  务：                                职  务：

附法定代表人

居民身份证正反面复印件

附被授权人

居民身份证正反面复印件

诚信声明

采购项目名称：

致：  （采购机构名称）                              ：

（竞标人名称）             郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（竞标人公章）

年     月     日

项目商务要求

1．报价要求

1.1．本项目为人民币报价，响应供应商须一次报出不得更改的价格。

1.2．本项目为交钥匙项目，响应供应商的报价须包含：货物采购费、运输费（含装卸费）、仓储费、人工费、保险费、税费等完成本项目所需的全部费用。

2．交货时间

成交后15 个工作日内交货并完成设备性能调试。

- 付款方式

- 成交供应商按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告。成交供应商向采购人开具发票，采购人根据项目实施情况在项目验收合格之日起30日内支付合同总额的100%。

4．知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用响应供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

5．质保期

质保期不少于24个月，设备终身维护。

6. 售后服务要求

接到客户报修后应在1小时内给予响应，并在24小时内到达现场以保障医院设备正常使用。

质保期满后只收取维修配件费，不收其他费用。维修应先修理后付款，零配件的购买应先交货后付款。

7.验收方法：按照本项目的技术参数及要求进行验收。供货方交付所投设备时，设备生产日期不得超过合同签订日期6个月，若为进口设备，不得超过该设备生产日期12个月。

8. 中标供应商在与采购人签定合同时，需提供生产厂家的合法经销证明。

9. 本项目不接受联合体投标。

重庆市沙坪坝区陈家桥医院

医用设备《报价表》

| 沙坪坝区陈家桥医院拟对本《报价须知》项目进行询价采购，根据《中华人民共和国政府采购法》第26条第5款、第32条之规定，结合本次所采购商品的特点，请各有关竞标人（单位）按收到《询价采购文件》及《报价表》后按以下要求提供资料并进行报价。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价（元） | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） | 小写 |  |  |  |  |  |  |
|  | 大写 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | - 报价不得超过限价，否则为无效报价。 - 所投设备有配套耗材的请单独注明价格（单独附表）。 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞标单位 |  | 单位名称： 公章（鲜章） |  |  |  |  |  |