全自动电解质分析仪主要技术参数及其他要求

一、主要技术参数：

1、7 英寸真彩色高清触摸屏，人机交互式菜单，操作和维护导航功能，在线故障自动报警及排除 。

2 、功能部件自动检测，传感部件自动判断、自动适应和自动校正。
3 、先进的泉涌清洗和分段式气液混合冲洗，配合清洗配方，杜绝了堵塞和交叉污染现象 。
4 、一键式全方位维护操作，免除操作者繁杂工作及确保仪器最优工作状态。

5 、 检测和计算项目: K+ 、Na+ 、Cl— 、Ca2+ 、pH 、nCa 、TCa 、等多种参数组合。
6 、 较低的样品耗量：80 μl～150 μl ，电解质项目从吸样到显示结果≤25 秒。
7 、 断电后仍可储存质控和样品数据，实现数据储存再现，超大存储量>5000,并支持无限扩展。
8 、 国际标准 HL7 协议，标配网络接口支持 LIS 联网，支持外接打印机、鼠标和键盘，支持 U 盘数据导出， 支持软件在线升级。
9、可选项自动进样盘，自动进样盘提供 1 个急诊测试位，3 个质控测试位及 25 个样品测试位；进样盘配原始 管加样、无需分装样品直接测量，液面检测及采样针防碰撞功能，外置条码扫描。
10、在线图文指导、自动纠错导航、帮助信息。
11、支持多任务操作。
12、支持样本或流路堵报警及自动和手动排堵功能,气泡报警功能。
13、配套原厂质控(提供注册证) QC 质控报警,锁定报警参数以防止测试。
14、PH 有温度较准功能,保证结果更加准确。
15、样品种类：血清等。
16、测量范围和精度：

	项目
	测量范围
	精密度（CV 值）

	K+
	0.5—15.0mmol/L
	≤1.0%

	Na+
	20.0—200.0 mmol/L
	≤1.0%

	Cl—
	20.0—200.0 mmol/L
	≤1.0%

	Ca2+
	0.1—5.0 mmol/L
	≤1.5%

	pH
	6.0—9.0
	≤1.0%


17、工作条件：工作温度：10℃—40℃ 、相对湿度：≤80%。
二、其他要求：
1、仪器配套耗材药交所挂网的必须网上交易。

2、仪器配套耗材实际使用成本不高于30%，超出部分由供应商自行承担。

