洁净工作台技术参数要求（带“▲”的参数必须满足要求）：

1、单人单面垂直单向流，准闭合式。日本技术高效率、低能耗的风量可调送风系统，高清LCD彩色人机对话界面，轻触键操作。

2、外尺寸（宽×深×高） 1030×740×1650内部尺寸（宽×深×高） 870×690×520。

▲3、HLPA 采用美国HV滤芯，过滤效率99.995%（≥ 0.3μm颗粒）高效过滤器规格及数量780×610×50×①

4、洁净度：ISO 5 级（美联邦209E 100级）

5、噪声：≤62dB(A) 、照度：≥300Lx

6、平均风速  0.33m/s±0.03 m/s；菌落数：≤0.5个/皿·时（直径90mm培养平皿）。

7、日本技术，结构：全钢结构，前端圆弧一体成型的优质304不锈钢作业台面，易清洁，操作舒适，减轻作业疲劳。箱体采用优质冷轧钢板静电涂装抗腐蚀能力强，流线型的豪华整机造型， 使作业区气流受扰动最小。

8、工作状态监测与显示：高清LCD彩色人机对话界面，轻触键操作，实时显示风速、过滤器寿命显示及报警，玻璃移门开启高度过高、过低报警。内置万年历及时间显示，可紫外灯预约开启、关闭，风机预约开启、关闭，显示风机、紫外灯、过滤器运行累计时间，便于监控洁净工作台的实时状态。

9、照明系统采用节能LED名牌灯具，护眼设计。

10、带刹车装置的万向转动优质脚轮，移动灵活，固定方便可靠。

11、人性化的预过滤器快速更换与清洗设计使客户更感便捷。带PAO采样口更方便扫描检测高效过滤效率。

12，拥有专利技术的玻璃移门，采用高品质的原装进口多分组悬挂系统，钢化安全玻璃，手动移门升降系统控制位置，上下任意可调，升降自如、定位准确、无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌。

13、进口名牌紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，紫外灯预约定时，紫外灯荧光灯互锁，带备用插座设计，断路保护功能，实验使用安全方便。

▲14、提供ISO13485:2016 医疗器械质量管理体系认证、通过欧盟CE电气安全认证、CFDA二类医疗器械注册证。