重庆医科大学附属口腔医院合同外

比选公告《SBX2025008 》

| 事项名称 |  | 颌架 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、需求内容 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 平均值颌架 | 无 | 个 | 2 | 无 |
| 2 | 全可调颌架 | 无 | 个 | 1 | 无 |
| 二、参数要求： - 平均值颌架 - 1.面弓参考平面:眶耳，鼻翼，水平平面任选；面弓外耳道间距:117-185mm 关于面部中心线对称；鼻撑高度:≤44mm（以弓面为参考）；鼻中线误差调整：±5毫米；颌位锁定形式:单点锁定式万向关节。 - 2.转移台部分： - 转移方式：石膏填充固位；高度调节： 0-15mm ；适用配套颌架及面弓。 - 3.颌架部分：髁突间距： ≤ 110mm；髁突解剖形式：非解剖；Bonwill三角与水平咬合面夹角 ≤ 25°；颌架校准空间高度：≤ 126mm，误差：±10μm；切导针高度： -5mm-10mm；前伸髁导角度：≤35°；侧方髁导角度：≤15°；颌架材质：铝合金。 - 4.配备专用转移台，以矫正面弓转移时的转移误差。 - 5.临床获取患者的颌位关系数据，能与大型主流的加工厂进行数据间的相互对接转换，亦可满足与主流数字化面弓的数据对接和信息转移。 - 6.关于面中线对称式面弓，可调整比中线偏移位置，万向关节锁定三维颌位关系。 - 7.金属颌叉可以高温高压消毒重复使用。 - 8.采用磁性吸附系统，能够将模型轻松的安装到颌架上或将模型从颌架上取下。 - 9.颌架有切导针高度；前伸髁导角度；侧方髁导角度；关节后退；关节抬高等数据可以调整（能够模拟多数患者的静态颌关系和模拟动态咬合运动）。 - 10.具有个性切导盘装置，用于确定咬合纵颌与横颌曲线最大角度值，以仿真患者真实咬合曲线。 - 前伸切导高度：0—70°；左侧方尖牙诱导高度：0—55°；右侧方尖牙诱导高度：0—55°。 - 11.质保不小于一年 - 全可调颌架 - 1.面弓参考平面:眶耳，鼻翼，水平平面任选；面弓外耳道间距:117-185mm 关于面部中心线对称；鼻撑高度:≤44mm（以弓面为参考）；鼻中线误差调整：±5毫米；颌位锁定形式:单点锁定式万向关节。 - 2.转移台部分： - 转移方式：石膏填充固位；高度调节： 0-15mm ；适用配套颌架及面弓。 - 3.颌架部分：髁突间距： ≤ 110mm；髁突解剖形式：非解剖；Bonwill三角与水平咬合面夹角 ≤ 25°；颌架校准空间高度：≤ 126mm，误差：±10μm；切导针高度： -5mm-10mm；前伸髁导角度：≤35°；侧方髁导角度：≤15°；颌架材质：铝合金。 - 4.配备专用转移台，以矫正面弓转移时的转移误差。 - 5.临床获取患者的颌位关系数据，能与大型主流的加工厂进行数据间的相互对接转换，亦可满足与主流数字化面弓的数据对接和信息转移。 - 6.关于面中线对称式面弓，可调整比中线偏移位置，万向关节锁定三维颌位关系。 - 7.金属颌叉可以高温高压消毒重复使用。 - 8.采用磁性吸附系统，能够将模型轻松的安装到颌架上或将模型从颌架上取下。 - 9.颌架有切导针高度；前伸髁导角度；侧方髁导角度；关节后退；关节抬高等数据可以调整（能够模拟多数患者的静态颌关系和模拟动态咬合运动）。 - 10.具有个性切导盘装置，用于确定咬合纵颌与横颌曲线最大角度值，以仿真患者真实咬合曲线。 - 前伸切导高度：0—70°；左侧方尖牙诱导高度：0—55°；右侧方尖牙诱导高度：0—55°。 - 11.配件包含机械面弓、转移台、个性化切导盘、排牙板。 - 12.临床获取患者的颌位关系数据，能与大型主流的加工厂进行数据间的相互对接转换，亦可满足与主流数字化面弓的数据对接和信息转移。 - 13.颌架有切导针高度；前伸髁导角度；侧方髁导角度；关节后退；瞬即侧移、关节抬高等数据可以调整（能够模拟多数患者的静态颌关系和模拟动态咬合运动）。 - 14.质保不小于一年 - 三、供应商资质： - 有效期内营业执照 - 四、报价要求 1.报价包含运输、安装、培训等一切费用，验收合格后付款。 2.报价（及相关资料需盖公章后以PDF或图片电子版）发送：sjk806@163.com，报价表需写上《SB2025XXX》、联系人及电话。 |  |  |  |  |  |
| 五、挂网时间：2025年6月10日至2025年6月16日止 |  |  |  |  |  |
| 六、评选方法: 供应商一次性报价,医院进行评审后综合选取。 |  |  |  |  |  |
| 七、联 系 人：（技术）周老师 88132377;（采购）张老师88860199。 |  |  |  |  |  |