行采家-电子竞采

竞争性比选文件

（综合评分法）

采购执行编号：25-ZJ-023

项目名称：“博物馆里过假期”系列活动项目

采  购  人：重庆市南川区文物管理所

采购代理机构：重庆大家智方科技有限公司

二〇二五年四月

- 目录

第一篇  采购邀请书	- 3 -

一、竞争性比选内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、供应商资格条件	- 3 -

四、竞选有关说明	- 3 -

五、比选保证金	- 4 -

六、其它有关规定	- 4 -

七、联系方式	- 5 -

第二篇 项目服务需求	- 6 -

一、项目概况	- 6 -

二、服务内容	- 6 -

第三篇  项目商务需求	- 7 -

一、服务期、服务地点及验收	- 7 -

二、报价要求	- 7 -

三、付款方式	- 7 -

四、知识产权	- 7 -

五、保密要求	- 8 -

六、不可抗力	- 8 -

七、其他	- 8 -

第四篇  竞选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 9 -

一、竞选程序及方法	- 9 -

二、评审标准	- 11 -

三、无效竞标	- 12 -

四、采购终止	- 12 -

第五篇  供应商须知	- 14 -

一、竞选费用	- 14 -

二、竞争性比选文件	- 14 -

三、竞选要求	- 14 -

四、成交供应商的确定和变更	- 16 -

五、成交通知	- 16 -

六、签订合同	- 16 -

七、询问	- 16 -

八、关于质疑	- 16 -

九、采购代理服务费	- 17 -

第六篇 合同条款及格式	- 18 -

第七篇   响应文件格式	- 19 -

一、经济部分	- 20 -

二、服务部分	- 22 -

三、商务部分	- 24 -

四、资格条件及其他	- 27 -

五、其他应提供的资料	- 31 -

附件1：采购文件发售登记表	- 36 -

## 第一篇  采购邀请书

重庆大家智方科技有限公司（以下简称代理机构）受重庆市南川区文物管理所的委托，对“博物馆里过假期”系列活动项目 进行竞争性比选采购。欢迎有资格的供应商前来参与竞选。

### 一、竞争性比选内容

| 分包号 | 项目名称 | 最高限价 （元） | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “博物馆里过假期”系列活动项目 | 50000.00 | 1 |

### 二、资金来源

财政资金，预算金额为50000.00 元。

### 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）项目的特定资格要求： 无 。

### 四、竞选有关说明

（一）凡有意参加的供应商，请在行采家（https://www.gec123.com/）下载本项目竞选文件以及图纸、补遗等递交响应时间截止前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有采购内容。

（二）报名和比选文件提供期限

1.报名和比选文件发售期限：2025年4月18日-2025年4月22日17:30。

2.比选文件购买费：人民币300元/包（售后不退）。

3.本项目采用汇款购买方式，在比选文件发售期内，供应商将比选文件购买费用汇至以下账户内进行购买（注明采购执行编号及供应商名称），并将《采购文件发售登记表》（见附件1，加盖供应商公章）扫描后发送至1621766686@qq.com，否则不予受理。

账户名：重庆大家智方科技有限公司

账户：6530000010120100759356

开户行：浙商银行重庆分行营业部

银行代码：316653000026

- 在报名及比选文件发售期内报名的供应商，其比选申请文件才能被接收。

本项目采取线上线下相结合的方式进行投标报价，供应商须在规定时间内完成行采家平台电子响应文件及现场纸质响应文件的提交（纸质响应文件可邮寄），且线上线下递交的响应文件内容须保持一致。缺少任意一项均视为无效响应，响应文件提交规则详见“第五篇 三、竞选要求”。

（三）现场投标要求：

1.现场投标地点：南川区综合服务中心（新政府）5楼会议室。

2.现场投标截止时间：2025年4月23日北京时间11:00

注：响应文件可以现场递交也可以通过邮寄递交。如果响应文件通过邮寄递交，供应商应将响应文件用内、外两层封套密封，并请确保开标前送至南川区综合服务中心（新政府）5楼（请自行确保快递安全，若出现快递遗失、损坏等情况由供应商自行负责）。

（四）行采家电子竞采投标要求：

1.行采家电子竞采投标时间：2025年4月23日北京时间9:00-11:00

（五）现场开标时间：2025年4月23日北京时间11:00

（六）开标地点：同现场投标地点

### 五、比选保证金

本项目不收取保证金。

### 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与比选的，不得再委托代理商参与比选。

（四）本项目若有澄清文件一律在行采家（https://www.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件的内容。

（五）超过比选截止时间递交的比选申请文件，恕不接收。

（六）竞选费用：无论竞选结果如何，供应商参与本项目竞选的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与竞选。

（八）本项目不接受合同分包。

### 七、联系方式

（一）采购人：重庆市南川区文物管理所

联系人：庞老师

电  话：15330549352

地  址：南川区西城街道龙济路3号艺术中心B区3楼

（二）采购代理机构：重庆大家智方科技有限公司

联系人：朱老师

电  话：（023）68172141转8056/8026

地  址：重庆市渝北区黄山大道中段67号信达国际A座

## 第二篇 项目服务需求

注：本篇商务需求均为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效处理。

### 一、服务内容

根据采购人要求，在南川东街举办“博物馆里过假期”系列活动，具体内容包括但不限于：公益鉴宝不少于1场、引进主题展不少于1场、拓印体验不少于1场次、仿古钱币泥塑DIY不少于1场次、探宝打卡不少于1场次、互动体验活动不少于1场次、小小讲解员展演及文物知识问答不少于1场次、巡展不少于2场次、专题讲座不少于1场次等。

### 二、安全责任

在项目实施过程中，供应商应切实做到安全保障义务，应确保供应商雇用人员的安全，加强安全教育，因供应商故意或重大过失导致供应商及其雇佣人员、第三方人身损害或财产损失等所有安全责任由供应商自行负责，与采购人无关。

### 三、其他要求

采购达成后，供应商要及时根据采购人实际需求，完善实施方案。活动期间，供应商要负责活动照片收集，活动结束后资料移交给采购人。

## 第三篇  项目商务需求

注：本篇商务需求均为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效处理。

### 一、服务期、服务地点及验收

（一）服务时间：2025年5月1日-5月31日。

（二）服务范围及地点：南川东街。

（三）验收方式：

1.验收单位：重庆市南川区文物管理所。

2.验收标准：采购人按照竞争性比选文件要求、成交供应商的比选申请文件及合同签订的内容进行验收。

### 二、报价要求

投标报价应包括完成项目的全部费用，包括但不限于人工费、资料费、服务费、打印费、税费、考察费、采购代理服务费、税费及其它与本项目相关的一切费用。采购人除此以外不支付其它费用。

因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

### 三、付款方式

项目完成并经采购人验收合格后一次性支付全部合同金额。

### 四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

本项目形成的知识产权归采购人所有，成交供应商需配合采购人对本项目知识产权进行保护。

### 五、保密要求

成交供应商在本项目执行过程中应对所获悉的所有项目内容进行保密，未经采购人允许不得随意公布、不得转交给第三方。若有违反，采购人将有权追究其相关法律责任。

### 六、不可抗力

出现不可抗力，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除合同，双方在不可抗力的影响范围下互不承担违约责任。

### 七、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性比选文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  竞选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

### 一、竞选程序及方法

（一）竞选按竞争性比选文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到（若响应文件通过邮寄方式递交的供应商不需要到投标现场）。

（二）竞争性比选小组对各供应商的资格条件、比选申请文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式竞选。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对比选申请文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备竞选资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（见格式文件）。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“供应商资格条件（二）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| 3 | 投标保证金 |  | 按照比选文件要求足额交纳所参与包的保证金（如果有）。 |

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。供应商可于投标截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据竞争性比选文件的规定，从比选申请文件的有效性、完整性和对竞争性比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 比选申请文件签署或盖章 | 按比选文件“第七篇 响应文件格式”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合比选文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 比选申请文件份数 | 比选申请文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性比选文件要求。 |
| 3 | 竞争性比选文件的响应程度审查 | 实质性响应 | 竞争性比选文件第二篇、第三篇中规定的内容进行响应。 |
|  |  | 竞选有效期 | 比选申请文件及有关承诺文件有效期为提交比选申请文件截止时间起90天。 |

（三）澄清有关问题。竞争性比选小组在对比选申请文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对比选申请文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出比选申请文件的范围或者改变比选申请文件的实质性内容。

（四）竞争性比选小组要求供应商澄清、说明或者更正比选申请文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）竞争性比选小组采用综合评分法对供应商的比选申请文件（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指比选申请文件满足竞争性比选文件全部实质性要求且按请照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为报价、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（六）竞争性比选小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性、符合性检查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商，排名第一的为第一成交候选供应商。评审得分且报价相同的，按照商务部分得分的优劣顺序排列推荐。

### 二、评审标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （20%） | 20分 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标供应商的投标价格得分。投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。（按四舍五入法保留两位小数） |  |
| 2 | 服务部分（60%） | 60分 | 1、策划方案（30分） 供应商根据项目服务要求策划项目整体方案，包括不限于： - 活动执行思路、活动安排； - 嘉宾接待； - 项目人力设备投入及安排； - 活动影像资料收集移交方案。 评审标准： ①方案包含以上全部内容得10分；每缺失1项扣2分，扣完为止。 ②每项中方案完美无瑕疵得5分；每有1处瑕疵扣2.5分，扣完为止。 | 1.提供方案（格式自定） 2.本项内容中所称的“瑕疵”： （1）内容表述不完整、不详实或缺少关键分析点； （2））内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞； （3）措施不合理，常识性错误； （4）措施安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定； （5）方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现； （6）现有技术条件下不可能实现采购目标 上述任意一种情形为1处瑕疵。 |
|  |  |  | 2、实施方案（30分） 包括但不限于： - 1.活动具有执行能力; - 2.安全保障措施。 - 3.现场管理方案; - 4.防暑降雨应急能力。 评审标准： ①方案包含以上全部内容得10分；每缺失1项扣2.5分，扣完为止。 ②每项中方案完美无瑕疵得5分；每有1处瑕疵扣2.5分，扣完为止。 |  |
| 3 | 商务部分 （20%） | 业绩 （20分） | 提供2020年1月1日至今（以合同签订时间为准），供应商执行过类似项目的。提供1个类似项目得5分；本项最多得20分。 | 提供合同复印件或相关证明材料，加盖供应商公章。 |

### 三、无效竞标

供应商或其提交的比选申请文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

- 供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加竞选；

（三）供应商所提交的比选申请文件未按第七篇“响应文件格式”规定签署、盖章的；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与竞选；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动的；

（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（七）供应商的实施时间、质量保证期及竞选有效期不满足竞争性比选文件要求的；

（八）供应商比选申请文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（九）供应商以联合体形式参与竞选的；

（十）供应商进行合同分包的；

（十一）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳保证金的（若有）；

（十二）比选文件规定的其他情形。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性比选采购方式适用情形的；

- 供应商的报价均超过了最高限价的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过最高限价的供应商不足3家的。

## 第五篇  供应商须知

### 一、竞选费用

参与竞选的供应商应承担其编制比选申请文件与递交比选申请文件所涉及的一切费用，不论竞选结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性比选文件

（一）竞争性比选文件由采购邀请书、项目服务需求、项目商务需求、竞选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、合同条款及格式、响应文件格式七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

（三）竞争性比选文件的解释

供应商如对竞争性比选文件有疑问，必须以书面形式在提交比选申请文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性比选文件。一经进入竞选程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性比选文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）评审的依据为竞争性比选文件和比选申请文件（含有效的书面承诺）。竞争性比选小组判断比选申请文件对竞争性比选文件的响应，仅基于比选申请文件本身而不靠外部证据。

### 三、竞选要求

（一）比选申请文件

1.供应商应当按照竞争性比选文件的要求编制比选申请文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，比选申请文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.比选申请文件组成

比选申请文件由第七篇“响应文件格式”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体形式参与竞选。

（三）竞选有效期：比选申请文件及有关承诺文件有效期为提交比选申请文件截止时间起90天。

（四）保证金（若有）

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  四、比选保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性比选文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

（五）提交比选申请文件的份数和签署

本项目采取线上线下相结合的方式进行投标报价，供应商须在规定时间内完成行采家平台电子响应文件及现场纸质响应文件的提交（纸质响应文件可邮寄），且线上线下递交的响应文件内容须保持一致。缺少任意一项均视为无效响应。

1、线下（投标现场）响应文件提交规则：

（1）响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

（2）在比选申请文件正本中，竞争性比选文件第七篇响应文件格式要求中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

（3）响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均应密封送达比选地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

（4）如果未按上述规定进行密封的，采购人、采购代理机构将拒收其响应文件。

（5）响应文件投递截止时间：见第一篇。供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2、线上（行采家电子竞采）响应文件提交规则：

供应商须同时在线上上传盖章后的电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致）。

（六）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与竞选，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（若响应文件通过邮寄方式递交的供应商不需要到投标现场）。

### 四、成交供应商的确定和变更

（一）成交供应商的确定

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权竞争性比选小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

### 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家（https://www.gec123.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出的同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

### 六、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起二十日内，按照竞争性比选文件和成交供应商比选申请文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性比选文件和供应商的比选申请文件作实质性修改。

（二）竞争性比选文件、供应商的比选申请文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

### 七、询问

采购人或者代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。供应商询问可以是口头或书面形式。

### 八、关于质疑

供应商认为比选文件、比选过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目比选活动的供应商。

1.质疑时限、内容

供应商认为比选文件、比选过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

### 九、采购代理服务费

1、供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费按照3000收取。

2、代理服务费打款时备注：采购执行编号+代理服务费。打款成功后提供打款凭证申请开票。

3、采购代理服务费缴纳账户信息：

账户名：重庆大家智方科技有限公司

账户：6530000010120100759356

开户行：浙商银行重庆分行营业部

银行代码：316653000026

## 第六篇 合同条款及格式

（合同格式自拟）

## 第七篇   响应文件格式

一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

（二）明细报价表

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务要求响应情况：交货时间及地点、报价要求等。

（二）商务响应偏离表

（三）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

### 一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

竞争性比选报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

1.愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，总报价为人民币小写：    元，大写：    元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本 1 份，副本 1 份，电子文档 1 份。

3.我方承诺：本次竞争性比选的有效期为 90 天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性比选的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性比选中，我方若有违规行为，接受按照相关规定及其实施条例等规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

8.我方同意按竞争性比选文件规定，交纳竞争性比选文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构交纳比选通知书规定的采购代理服务费。

9.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表（格式自拟）

供应商名称（公章）：

年    月    日

### 二、服务部分

（一）服务响应偏离表

执行编号：

项目名称：

| - 序号 | - 项目服务需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

### 三、商务部分

（一）商务要求响应情况：服务时间及地点、报价要求等（格式自定）

（二）商务响应偏离表

项目名称：

| - 序号 | - 项目商务需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应。

2.本表可扩展。

（三）其它优惠承诺（格式自定）

### 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）       （性别）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署比选申请文件的可不填写法定代表人电话和电子邮箱）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署比选申请文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署比选申请文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

项目名称：

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

### 五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）；

（结束）

附件1：采购文件发售登记表

| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购执行编号 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |  |
| 办公电话 |  | 发票收取邮箱 （请准确填写） |  |  |
| 《成交通知书》收件地址 （请准确填写） |  |  |  |  |
| 报名费开票信息（开普票） |  |  |  |  |
| 代理服务费 开票信息 | £普票 £专票 |  |  |  |

发售人：重庆大家智方科技有限公司       日期： 年  月  日

注：代理服务费只向成交供应商收取，为加快后续进度，提前收集开票信息。