- 询价通知书

- 项目编号：BZZB25022

- 询价项目名称：北碚区复兴街道社区卫生服务中心监护型救护车采购项目（第二次）

- 采购人：重庆市北碚区复兴街道社区卫生服务中心

- 采购代理机构：重庆市别致招标代理有限公司

- 二〇二五年八月

重庆市别致招标代理有限公司

采购文件发售登记表

| 财政项目号 | / | 项目编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |  |
| 办公电话 |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |
| 分包号 | 分包名称 |  |  |  |
| / | / |  |  |  |
| / | / |  |  |  |
| 备注 |  |  | 1.为方便供应商报名，推荐使用微信支付，备注公司及项目简称。 2.扫描二维码后的相关信息请按要求填写。 3.采购文件发售登记表盖章件可删除备注行内容。 |  |
| 购分包号为 / 的标书，共计 元 |  |  |  |  |

日期：    年  月  日

- 目 录

第一篇  询价采购邀请书	- 3 -

一、询价内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、供应商资格条件	- 3 -

四、询价有关说明	- 3 -

五、保证金	- 5 -

六、采购项目需落实的采购政策	- 5 -

七、其它有关规定	- 5 -

八、联系方式	- 6 -

第二篇  询价项目技术（质量）需求	- 7 -

一、项目一览表	- 7 -

二、技术规格及质量要求	- 7 -

第三篇  询价项目服务需求	- 16 -

一、交货时间、地点及验收方式	- 16 -

二、质量保证及售后服务	- 16 -

三、报价要求	- 17 -

四、付款方式	- 17 -

五、知识产权	- 17 -

六、安装调试及培训	- 18 -

七、其他	- 18 -

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止	- 19 -

一、采购程序	- 19 -

二、评定成交的标准（报价无扣减）	- 20 -

三、无效报价	- 20 -

四、采购终止	- 21 -

第五篇  供应商须知	- 22 -

一、询价费用	- 22 -

二、询价通知书	- 22 -

三、报价要求	- 22 -

五、成交通知	- 24 -

六、关于质疑和投诉	- 24 -

七、签订合同	- 26 -

八、项目验收	- 26 -

九、采购代理服务费	- 26 -

第六篇  合同草案条款	- 27 -

第七篇  响应文件格式要求	30

一、经济部分	31

二、技术（质量）部分	33

三、服务部分	35

四、资格条件及其他	37

五、其他资料	42

## 第一篇  询价采购邀请书

重庆市别致招标代理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市北碚区复兴街道社区卫生服务中心（以下简称：采购人）的委托，对北碚区复兴街道社区卫生服务中心监护型救护车采购项目（第二次）进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加报价。

## 一、询价内容

| 项目名称 | 最高限价 （万元） | 保证金 （万元） | 成交供应商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北碚区复兴街道社区卫生服务中心监护型救护车采购项目（第二次） | 30 | 0 | 1 | 采购1辆监护型救护车，该救护车必须为中国关境内生产，若为进口产品按无效报价处理。 |

## 二、资金来源

自有资金，采购预算30万元。

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实采购政策需满足的资格要求：无；

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标人须具有汽车或特种车辆销售资质（营业执照经营范围须体现）

2、所投产品属于医疗设备的，须具有所提供产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》，若注册证有附件的，还须提供附件（提供注册证复印件加盖投标供应商公章，注册证有附件的还须提供注册证附件复印件并加盖投标供应商公章）；

3、所提供产品属三类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》；所提供产品属二类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（提供许可证复印件或备案凭证复印件并加盖投标供应商公章）。

## 四、询价有关说明

（一）凡有意参加询价的供应商，请在行采家（http://www.gec123.com）上下载本项目询价通知书以及图纸、澄清等报价前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）询价公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）获取询价通知书期限：

1.询价通知书提供期限：2025年8月4日至2025年8月7日17:30(北京时间)。

2.报名和采购文件购买方式：

在本项目采购文件提供期内，供应商应按时缴纳采购文件购买费，缴纳凭证及《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送至：435088775@qq.com，否则不予受理。

- 采购文件售价：人民币300元/包。

- （四）响应文件提交规则

本项目采取线上线下相结合的方式进行投标报价，供应商须在规定时间内完成平台电子响应文件及现场纸质响应文件的提交，且线上线下递交的响应文件内容须保持一致（纸质响应文件与竞采平台上传电子响应文件一致）。缺少任意一项均视为无效响应，响应文件提交规则如下。

1.线上（行采家网上询价电子竞采模式）响应文件提交规则：

按本项目规定的时间在“行采家”平台（https://www.gec123.com）进行网上报价并按要求上传签字盖章完毕的响应文件电子档（PDF格式）。

注：

①供应商上传的响应文件应按照响应文件编制要求制作，规定签字、盖章的地方必须按规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的按否决投标处理。

②网上报价应与响应文件中报价一致，电子文档内容应与纸质响应文件正本一致，若不一致按否决投标处理。

2.线下（投标现场）响应文件提交规则：

（1）响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份，副本可为正本的复印件，应与正本一致。

（2）在响应文件正本中，第七篇 响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（3）响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均应密封送达递交地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

（4）如果未按上述规定进行密封的，采购人、采购代理机构将拒收其响应文件。

（5）响应文件投递截止时间：供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（6）未递交或逾期送达的或未送达指定地点的响应文件将被拒收，按否决投标处理。

（五）线上竞采报价时间：2025年8月8日9:00-11:00（北京时间）

（六）递交响应文件地点：重庆市北碚区复兴街道社区卫生服务中心二楼会议室

（七）响应文件递交开始至截止时间：2025年8月8日北京时间14:00-14:30

（八）询价开始时间：2025年8月8日北京时间14:30

（九）供应商须满足以下二种要件，其投标（响应）文件才被接受：

1.按时报名并缴纳询价文件购买费。

2.按时签到并递交响应文件。

## 五、保证金

本项目不收取投标保证金。

## 六、采购项目需落实的采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在行采家（http://www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

## 八、联系方式

（一）采购人：重庆市北碚区复兴街道社区卫生服务中心

联系人：裴老师

电  话：15213236806

地  址：重庆市北碚区复兴街道万丰路54号

（二）采购代理机构：重庆市别致招标代理有限公司

联系人：黄老师

电  话：19122455251

地  址：重庆市南岸区长生桥镇秉文路69号

## 第二篇  询价项目技术（质量）需求

## 一、项目一览表

| 项目名称 | 成交供应商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 北碚区复兴街道社区卫生服务中心监护型救护车采购项目（第二次） | 1 | 采购1辆救护车，该救护车必须为中国关境内生产，若为进口产品按无效报价处理。 |

## 二、技术规格及质量要求

| 序号 | 车辆技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车体尺寸 mm:≥ | ≥5475×2040×2445(长×宽×高) |
| 2 | 轴距 mm： | ≥3300 |
| 3 | 车辆满载总质量 kg: | ≥3300 |
| 4 | 车辆整备质量 kg: | ≥2520 |
| 5 | 悬挂系统 | 前悬麦弗逊独立悬挂，后悬钢板弹簧非独立悬挂 |
| 6 | 最小离地间隙mm: | ≥148 |
| 7 | 最小转弯半径m： | ≥6.15 |
| 8 | 燃油种类: | 汽油 |
| 9 | 油箱容积（L）： | ≥80 |
| 10 | 工作方式 | 涡轮增压 |
| 11 | 排气量 ml: | ≥1997 |
| 12 | 额定功率 kw(hp)/rpm: | ≥162 |
| 13 | 轮距（前/后）mm: | ≥1736/1720 |
| 14 | 轴荷（前/后）kg: | ≥1535/1765 |
| 15 | 前悬/后悬mm: | ≥1014/1027,1014/1195 |
| 16 | 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 17 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 18 | 变速器: | 自动档 |
| 19 | 最高时速 km/h: | ≥170 |
| 20 | 轮胎规格型号 | 215/65R16C |
| 21 | 制动系统 | 前盘后盘 |
| 22 | 额定载客（含驾驶员） | ≥7人 |
| 车辆主要配置 |  |  |
| 23 | 全金属封闭承载式车身 |  |
| 24 | ABS+EBD |  |
| 25 | 中控锁 |  |
| 26 | 前排电动门窗 |  |
| 27 | 驾驶座（主）安全气囊 |  |
| 28 | 2把遥控钥匙 |  |
| 29 | 驾驶室医疗舱原厂系统 |  |
| 30 | 备胎、备用工具 |  |
| 31 | 高位刹车灯 |  |
| 32 | 后门上车踏板 |  |
| 33 | 原厂倒车雷达系统、倒车影像系统 |  |

医疗舱配置

| 序号 | 改装项目 | 技术参数/主要功能 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| A、内饰装配系统 |  |  |  |
| 1 | 医疗舱内饰 | ABS模具整体吸塑成型工艺，美观整洁、易清洁、耐腐，环保。 | 1套 |
|  |  | 车辆顶部及侧围预埋金属件，增加整车顶部及侧围强度，增加顶部载重能力。 | 1套 |
| 2 | 隔断 | 驾驶室与医疗舱完全密封隔断，带密闭性推拉观察窗。 | 1套 |
| 3 | 舱内氧气瓶柜 | 配置氧气瓶底座、固定支架，柜体表面无尖锐边角，采用圆边处理。 | 1套 |
| 4 | 舱内多用医药吊柜 | 医疗舱内应设置吊柜、氧气瓶柜、医疗器械柜等药品、急救设备储物柜。 | 1套 |
| 5 | 舱内左侧长医疗柜 | 一次成型组合柜、里面可放置药品等医疗用品；平台上面可放置多台设备。 | 1套 |
| 6 | 医疗舱隔断后左侧立柜 | 含储物柜，柜门采用单开门。 | 1套 |
| 7 | 隔断后多功能医疗柜 | 护士护理多功能操作平台医疗柜。 | 1套 |
| 8 | 输液挂钩 | 医疗舱顶部安装输液挂架。 | 1套 |
| 9 | 多功能温湿度计 | 多风口感应，测量数据准确，实时检测舱内温湿度变化。 | 1套 |
| 10 | 医用地板 | 医用地板耐磨、耐老化、防滑防霉易清洗，阻燃性符合GB8410-2016标准。 | 1套 |
|  |  | 医用地板下置PVC阻燃板。 | 1套 |
| B、智能管理供电系统 |  |  |  |
| 1 | 综合布线，集中控制 | 集中控制电箱，电器保险符合DIN43560/1标准；电控箱内应配有保险，电控箱对外连接均采用插接件连接。 | 1套 |
|  |  | 汽车低压电线束：电线电缆采用绝缘层+屏蔽层+导线的屏蔽线，通信类线缆采用绝缘层+屏 蔽层+信号导线+屏蔽层接地导线的屏蔽线。完全屏蔽车内高低压线束的电磁干扰。 | 1套 |
| 2 | 插座 | 组合插座、可接三/二孔的220V多功能插座。 | 6套 |
| 3 | 接口参数配置 | - 1、配置≧2路最大支持300A直流输入口，可支持车载主副蓄电池接入； - 2、配置≧3路（带10A保险保护）可扩展至30A直流输出口，可支持医疗舱环境照明灯光和直流插座接入； - 3、配置≧5路（带5A保险保护）可扩展至30A直流输出口，可支持医疗舱门控灯、输液灯、换气扇、后照明灯、消毒灯等接入； - 4、配置≧4路（带20A保险保护）可扩展至30A和≧2路（带15A保险保护）可扩展至30A直流输出口，可支持医疗舱直流插座接入； - 5、配置≧9路触发信号接口，可支持医疗舱内控制开关面板接入； - 6、配置≧1路串行通讯口，支持modbus协议通讯。 - 7、配置≧1路交流输入口，可支持在蓄电池亏电的情况下对其充电和供医疗舱的交流用的设备使用； - 8、配置≧1路交流输出口，输出电压：210-230V，功率：≧1500W，波形：纯正弦波，频率：约50HZ。（响应文件中须提供具备上述功能由国家认可的检测中心出具的检验报告）。 | 1套 |
| 4 | 功能要求 | - 1、直流输入电压报警：过压报警：≧15.00V;低压报警：≦10.50V;低压关机：≦10.00V； - 2、输出功率过载报警保护：瞬时功率：≧105%预警，≧120%报警，≧180%瞬时关断； - 3、过温报警保护：温度：≧45°C预警并启动风速扇热；≧75°C报警并瞬时关断； - 4、设备保护：可监控系统输入（出）电压、总电流、功率、运行温度，超出预设告警值，蜂鸣器间歇发出响声提醒用户；如超出过载值，系统会瞬时关断起到保护设备作用，LCD显示屏显示相应的告警代码，蜂鸣器一直发出响声提醒用户； - 5、智能充电：支持三段式充电：恒流、恒压、浮充，输出最大电流≧15.8A、电压≧14.6V、功率≧180W； - 6、自动关机：整机在输入的触发信号断开5分钟后，系统能够自动关机，时间可以通过串口设置；（响应文件中须提供具备上述功能由国家认可的检测中心出具的检验报告）。 - 7、显示信息：前面板带LCD显示屏，可显示当前直流输入电压，输出电压、频率、负载率，电池剩余容量，报警代码等信息； - 8、为了适应不同的医疗救护场景，便于蓄电池充放电智能管理须支持不少于4情景预设与调用，如输入电压智能趋势分析、固定电压阈值运行模式等，调用方式可以支持拨码开关和串口设置；（响应文件中须提供具备上述功能由国家认可的检测中心出具的检验报告）。 - 9、UPS切换时间：≦5ms，系统在市电输入与逆变输出间自动切换不影响医疗舱设备运行，从而实现对医疗舱交流不间断供电； - 10、不间断供电：在直流输入电压≧12V（即车辆启动状态）且无交流电输入状态下，可实现≧48小时不间断输出交流电压≧220V、功率≧1000W。（响应文件中须提供具备上述功能由国家认可的检测中心出具的检验报告）。 - 11、应急搭电：在车辆启动电瓶亏电导致无法启动发电机的情况下，可以通过长按紧急按钮实现副电瓶给启动电瓶搭电来发动车辆； - 12、交流电应急开关：在医疗舱交流电远程启动开关失效的情况下，可通过拨动紧急开关启动逆变器确保医疗舱交流供电。 - 13、逆变器输出功率≥1200W，纯正弦波逆变电源:集逆变、自动充电于一体，并集成在一体化智能电源控制系统内，无需另行安装，为确保救护车上各种医疗设备等精密仪器的稳定安全运行，需提供承诺书，承诺如后期医疗设备在救护车上使用过程中，因该一体化智能电源控制系统不稳定，导致医疗设备损坏，维修，换机，及产生的医疗事故纠纷等一切费用由供应商或一体化智能电源控制系统生产厂家承担。在签订合同时成交供应商必须提供一体化智能电源控制系统生产厂家承诺书原件、检测报告原件等证明（避免虚假响应）。否则不予签订合同。 | 1套 |
| 5 | 控制面板 | 整车电路集成控制面板，安装在隔断后左侧立柜上，左侧医疗柜前上方为集中控制面板，并安装车辆博云管理系统终端（提供设计图方案并加盖供应商公章）。 | 1套 |
| C、照明、消毒系统 |  |  |  |
| 1 | 紫外线消毒灯 | 医疗舱安装紫外线灭菌灯（带延时启动功能，功率≥20W） | 1套 |
| 2 | 医用射灯 | 3个≥1W色温中性白，具备角度可调节功能 | 2套 |
| 3 | 顶部照明灯 | LED高亮照明灯 | 4套 |
| 4 | 后尾部场外照明灯 | ≥12V、投光灯、正白光 | 1套 |
| D、供氧系统 |  |  |  |
| 1 | 氧气管道 | 医用高压氧气管 | 1套 |
| 2 | 氧气瓶 | ≥10L | 2套 |
| 3 | 湿化器快速转换插口 | 德标或国标氧气终端 | 2套 |
| 4 | 湿化器 | 流量调节阀、湿化杯 | 1套 |
| 5 | 氧气终端 | 吸氧用终端连接湿化器，呼吸机用的终端连接呼吸机专用接头 | 1套 |
| E、空调排风系统 |  |  |  |
| 1 | 空调系统 | 前后独立控制、大功率、可调节风速 | 1套 |
| 2 | 双向换气扇 | 车厢内换气次数≥30次/小时，排气量≥7.5m3/min | 1套 |
| 3 | 暖风系统 | 暖风独立控制、大功率、可调节风速 | 1套 |
| F、担架、座椅系统 |  |  |  |
| 1 | 长排柜式座椅 | 一次成型、蓝色纤维仿真皮、配安全带 | 1套 |
| 2 | 朝前座椅 | 右侧长条座椅前部安装一个单人后背可调节式座椅 | 1套 |
| 3 | 自动上车担架 | 可调节为座椅式自动上车担架， 便于进出小型电梯转运病患。（提供结构示意图及使用说明书） | 1套 |
| 4 | 自动上车担架平台 | 优质不锈钢材质，辅助担架上下车 | 1套 |
| 5 | 铲式担架 | 采用铝合金材料制作，悬挂于左后门上 | 1套 |
| G、医疗警示外观系统 |  |  |  |
| 1 | 车顶安装3眼嵌入鹰式警灯（提供实物照片） | 1、耐震动性能应符合《GB 8108-2014 车用电予警报器》中警报器应能耐受振动试验要求。 2、发光频率符合《GB13954-2009警车、消防车、救护车、工程救险车标志灯具》中标志灯具每个主光源的发光频率f应在1HZ-2HZ之间。 3、点亮时间符合《GB13954-2009警车、消防车、救护车、工程救险车标志灯具》中标志灯具主光源每次闪频的亮点时间t应小余0.4/f(s)。 4、脉冲时隔符合《GB13954-2009警车、消防车、救护车、工程救险车标志灯具》中标志灯具主光源采用脉冲组方式发光的，脉冲组内的脉冲间隔应小于50ms。 5、灯罩材料：PC材质。 6、环境温度：耐低温-40℃±3℃，耐高温+75℃±2℃。 （以上要求响应文件中须提供具备上述功能由国家认可的检测中心出具的检验报告，并加盖供应商公章） - 警灯功率≥98W、光源形式：超高亮度 LED 灯； - 灯颜色：蓝 ；外壳颜色 ：蓝 - 9、闪光模式：左右对闪、全闪、自动循环，操作更间简单。 | 1套 |
| 2 | 左右两侧爆闪警示灯 | 警灯功率:≥21.6W;光源形式:超高亮度 LED 灯; 灯颜色:蓝/白;灯罩颜色:透明/蓝； | 3套 |
| 3 | 尾部两侧爆闪警示灯 | 警灯功率:≥21.6W;光源形式:超高亮度 LED灯; 灯颜色:蓝/白;灯罩颜色:透明/蓝； | 2套 |
| 4 | 驾驶室安装警报、警灯控制器 | 功率：≥100W； 声压级 118dB;电极:外壳接地 环境温度:-40℃~+ 55℃;音调:多音调 工作方式:警报器面板控制 1. 警报器音调调节 2. 灯控制 | 1套 |
| 5 | 医疗舱玻璃窗膜 | 医疗舱侧门车窗玻璃全贴深色太阳膜；尾门车窗贴2/3不透明磨砂膜。 | 1套 |
| 6 | 车身外观 | 重庆市院前急救外观 | 1套 |
| H、辅助系统 |  |  |  |
| 1 | 安全扶手 | 顶部安全扶手 | 1套 |
| 2 | 扶手 | 中门上车扶手 | 1套 |
| 3 | 驾驶室、医疗舱对讲系统 | 车载双向对讲 | 1套 |
| 4 | 中拉门推拉窗 | 平贴推拉玻璃窗 | 1套 |
| 5 | 钢质污物桶 | 不锈钢、≥5L | 1套 |
| 6 | 专用灭火器 | ≥1KG | 1套 |
| 7 | 安全锤 | 智能警报 | 1套 |
| 8 | 尾门踏板防撞条 | 不锈钢 | 1套 |
| 9 | 侧门上车踏板 | 医疗舱中滑门安装固定踏板 | 1套 |
| 车载医疗设备参数 |  |  |  |
| 1 | 监护仪 | 1.外观设计 1.1.主机集成附件收纳槽，方便附件进行收纳放置。 1.2.≥10.0英寸彩色LED背光液晶屏，分辨率≥800×600。 1.3.标配锂电池工作时间≥4小时，可选大容量锂电池工作时间≥8小时。 1.4.安全规格：ECG,RESP、TEMP,SpO2,NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF。 1.5.主机使用寿命≥10年。 1.6.整机防水等级≥IPX1。 1.7.主机工作环境温度范围：0～40°C。1.8.主机工作环境湿度范围；15～95%。 2.监测参数 2.1.标配心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等参数。 3.心电： 3.1.标配3/5导心电； 3.2.具有智能导联脱落功能，具有多导同步分析功能； 3.3.具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±850mV； 3.4.共模抑制能力＞106db； 3.5.具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍； 3.6.心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏、SVCs/min等； 3.7.具有ST段分析和STView功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血情况; 3.8.具有QT/QTc测量功能。 4.血氧： 4.1.血氧测量范围：0%-100%； 4.2.脉率测量范围：20bpm-300bpm； 4.3.标配PI血氧灌注指数，测量范围：0.05%-20%，分辨率0.01%；4.4.具有与NIBP同侧测量功能。 5.无创血压： 5.1.测量范围： 5.1.1.成人：收缩压25mmHg-290mmHg，舒张压10mmHg-250mmHg，平均压15mmHg-260mmHg； 5.1.2.小儿：收缩压25mmHg-240mmHg，舒张压10mmHg-200mmHg，平均压15mmHg-215mmHg； 5.1.3.新生儿：收缩压25mmHg-140mmHg，舒张压10mmHg-115mmHg，平均压15mmHg-125mmHg； 5.2.血压测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量； 5.3.具有血压动态分析监测界面，可查看测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值； 5.4.具有辅助静脉穿刺功能。 6.体温： 6.1.具有双通道体温监测，可提供体温差值显示；6.2.支持体表和腔内两种体温探头类型。 7.软件功能 7.1.支持常规、大字体、动态趋势、呼吸氧合、ECG全屏、ECG半屏、单血氧等多种界面；7.2.用户可自定义调节界面布局波形和参数功能； 7.3.支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器；7.4.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能； 7.5.本机自身支持不小于2400小时趋势图/表、3500组NIBP列表、2500组报警事件、72小时全息波形、48小时心律失常数据的存储和回顾； 7.6.具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式等工作模式。 | 1台 |
| 2 | 车载除颤监护仪 | 1.物理规格/性能 1.1.整机重量（标准配置，含电池、体外板、记录仪）≤5.3kg 1.2.抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，裸机六面均可承受≥0.75m跌落冲击 1.3.防尘防水级别：设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别IP44 1.4.环境适应能力强，工作温度范围至少满足0ºC～45ºC，且从室温环境下进入-20ºC环境后，至少能工作60分钟；存储温度范围至少满足-30～70ºC；工作/存储湿度范围至少满足10%～95%，非冷凝；工作/存储海拔高度（大气压力）范围至少满足：-381m～+4575m（57.0kPa～106.2kPa） 1.5.除颤监护仪面板按除颤1-2-3步操作分区显示 1.6.提供双色报警灯 1.7.除颤监护仪内置常用操作互动学习指南 1.8.可通过扫描设备机身二维码查看设备培训维护视频 2显示屏 2.1.彩色液晶显示屏，屏幕尺寸≥7英寸；分辨率不小于800×480像素；可显示≥4通道监护参数波形 2.2.支持中文操作界面 2.3.有高对比度显示界面，支持户外查看 3电源及电池 3.1内置可充电锂电池，方便拆卸，无需依靠授权维修人员更换 3.2.电池工作时间：连续监护时间不小于6小时；不少于300次200J充放电；不少于200次360J充放电 4手动除颤 4.1.支持成人、小儿、新生儿 4.2.采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿 4.3.手动除颤分为同步和非同步两种方式，体外除颤能量分20档以上 4.4.输出能量：成人最大能量可支持360J 4.5.开机速度快，从开机到显示除颤界面小于2s 4.6.充电至200J小于3s 4.7.除颤后心电基线恢复时间小于2.5s 4.8.病人接触状态指示：体外除颤电极板支持显示病人接触阻抗状态；除颤监护仪界面可显示病人接触阻抗状态和接触阻抗值 4.9.手动除颤模式支持自动节律分析，提供除颤操作指引 4.10.手动除颤可按预制序列和病人类型自动调节能量 4.11.体外除颤电极板支持成人、小儿电极板一体式设计，无需额外小儿电极板转接件 4.12.体外除颤电极板支持能量选择、充电和放电操作 4.13.支持手动事件标记功能，方便医护人员随时记录治疗、用药等操作时间 5监护 5.1.配置3/5导心电监护，HR范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿：15-350bpm 5.2.频率响应范围最大支持0.05-150Hz；共模抑制比最大支持＞105dB 6记录仪 6.1.内置50mm热敏记录仪 6.2.自动打印报告：充放电、标记事件、自检、报警 6.3.走纸速度：6.25, 12.5, 25, 50mm/s 7存储容量 7.1.设备的内部存储容量不小于1Gbit 7.2.可存储不少于10小时连续心电波形；可存储不少于500个事件 7.3.支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据 8设备维护与自检 8.1.设备具有用户检测和设备自检功能 8.2.支持开机检测和运行中实时检测；设备处于关机状态下支持每日、每周的设备自检 8.3.定期关机自检应覆盖全面，检测项应至少包含以下内容：除颤治疗功能、电池、充放电，其中充放电检测应覆盖最大能量 8.4.支持用户检测提醒，当超过建议的时间未进行相应检测时，除颤监护仪会给出提示 8.5.提供设备状态指示灯：根据自检结果，红灯/绿灯指示设备状态 8.6.查看自检报告方便快捷，操作步骤不超过2步；自检报告显示的检测项支持用户自定义 8.7.自检失败时，提供图文故障排除提示 （提供生产厂家售后服务承诺书） | 1台 |
| 3 | 车载转运呼吸机 | 一、适用范围 用于院外或院内的幼儿、儿童、成人患者进行转运途中的呼吸生命支持。 二、技术参数 - 1.气动电控型急救转运呼吸机，屏幕≤2.4 TFT彩屏 - 2.具备中文语音智能导航操作和报警功能 - 3.主机上可通过不同颜色区分幼儿、儿童及成人模式 - 4.呼吸模式：IPPV、A/C等 - 5.CPR功能，心肺复苏指导和自动通气 - 6.工作压力:2.7 ～ 6.0bar - 7.吸呼比: 1:1.67 - 8.氧气浓度：60%和100%，2档可调 - 9.每分钟呼吸流量（MV）：3-20L/min可调，8档可调 - 10.呼吸频率：5～40bpm，10档可调 - 11.触发压力：-2mbar - 12.气道压力：20～60mbar - 13.主机重量: ≤1.4Kg 三、标准配置 主机、氧气瓶、减压器、急救包、气源管道、呼吸管路、呼吸阀、面罩、头部固定带、过氧桥。 四、其它 - 1.监测指标：窒息报警，电池电量，气源压力等 - 2.显示屏可显示电池状态、实时气道压力、平均气道压力、峰值气道压力等状态 - 3.可选配一体化负压吸痰、面罩供氧功能 - 4.配备专用急救包转运平台，可手提、单肩背，包可直接固定于急救车或担架床 - 5.可与同品牌心肺复苏机进行联动，实现30:2按压及通气功能，自动按压与自动通气一体化工作 - 6.具有在线充电使用功能，可充电式锂电池，可连续使用≥10h - 7.防水保护等级:IPX4 - （提供生产厂家售后服务承诺书） | 1台 |
| 4 | 车载负压吸引器 | 性能指标： 电源电压：AC220V±10%，50Hz±2% 功率：90VA 极限负压值：≥0.075MPa 抽气速率：≥15升/分钟 贮液瓶：≥1000毫升 附件： 吸引软导管一根 吸痰管一根 熔丝管二只 空气过滤器二只 | 1台 |

## 一、交货时间、地点及验收方式

- （一）交货时间

采购合同签订后45个日历天内交货，并完成安装调试并交付使用。

- 交货地点

交货地点：重庆市北碚区复兴街道社区卫生服务中心。

- （三）验收方式

1.货物的检验：

供应商提供的货物必须保证其质量，保证所有货物均为全新未用过。供应商在提供货物的同时还必须提供该货物的售后服务承诺。

2.货物到达目的地后的检验:

货物到达采购人所在地后，采购人按供应商提供的货物清单、技术资料，采购人会同供应商共同负责检验。

3.检验内容：检查货物及其附件是否完整无损。

（1）出厂配置技术资料、车辆配置标准、随车工具是否完整且满足要求。

（2）货物是否符合采购文件和国家规定的质量标准。

（3）最终验收：

a.成交供应商提供车辆上牌手续，确保车辆能够正常上牌。

b.如验收达不到规定要求，对采购人造成一定的影响，成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

## 二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.底盘车质量保证期不低于3年或6万公里的保修标准（以先到为准），改装部分质保1年。

2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定和强制标准的，按供应商实际承诺执行。

（二）售后服务内容

1.供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询：供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在2小时内采取相应响应措施；无法在2小时内解决的，应在4小时内派出专业人员进行技术支持。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

3.货物质量保证要求

3.1为保证采购货物的质量，采购人和成交供应商签订合同以前，有权要求成交供应商提供本项目货物的产品质量保证书、合格证以及本项目货物的相关技术参数报告原件用于现场验证，成交供应商未按要求提供上述证书以及技术参数佐证资料原件的，采购人有权拒绝签订合同并按虚假响应处理，取消成交供应商的成交资格，同时采购人可向同级财政采购监管部门报告并认定为成交供应商虚假响应，对成交供应商按国家法律法规规定进行处理。

3.2成交供应商和采购人签订供货合同以前，须向采购人提供生产厂家售后服务承诺函原件并加盖生产厂家公章，售后服务承诺函的内容包括但不限于质保、保险、保修等内容，若成交供应商不能提供的，采购人有权拒绝签订合同并按无效响应处理。

3.3为保障底盘车改装成救护车后仍能得到底盘车厂商的优质售后服务，成交供应商和采购人签订供货合同以前，供应商需提供底盘车厂商针对本项目出具的售后服务支持承诺书原件和整车生产商提供的针对本项目的售后服务支持原件。

（三）备品备件及易损件

供应商和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在响应文件中列出。

## 三、报价要求

报价须为人民币报价，包含：车辆费、管理费、运输费、安装调试、检测、临牌、上牌所产生的费用、交强险、商业险、车船税、各项税金（车辆购置税除外）、利润、售后服务、质保期内维护所需的各种费用等货到采购人指定地点的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 四、付款方式

1.履约保证金：签订合同后，成交供应商按招标最高限价（30万）的1%，向采购人转账支付履约保证金3000元。项目验收合格后，履约保证金自动转为质保金，待1年改装部分质保期满后的30天内无息退还给成交供应商，底盘车及医疗设备质量保证期限按质量保证及售后服务条款执行。

2.质保金：质保金按最高不超过成交总价3%的执行。采购人不再向成交供应商另行收取质保金，由履约保证金自动转为质保金。

3.项目验收合格后成交供应商向采购人开具发票，采购人在收到发票的60天内以转账方式向成交供应商支付合同全部金额。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、安装调试及培训

（一）安装调试：应根据采购文件及合同规定选派合格的人员，对所提供的货物及设备进行安装调试，并保证工作能够正确顺利地进行。成交供应商应提供安装、调试中所需全部的仪器、仪表等工具。

（二）培训：免费培训货物及设备操作人员。

## 七、其他

（一）供应商必须在询价文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价文件其他条款的要求。

（二）由于供应商的原因，提供货物和后期运维工作不符合要求的，由供应商负责更正、修改或采取其他补救措施，由此产生的费用由供应商承担，且非经采购人书面同意，供应商仍需按本采购文件约定的期限完成有关工作，提供相应的服务。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定	。

## 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

## 一、采购程序

（一）询价按询价通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 保证金 |  | 按照询价通知书要求足额交纳所参与包的保证金（如果有）。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行评审。未实质性响应询价通知书的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合询价通知书要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对询价通知书第二篇、第三篇规定的询价内容进行实质性响应。 |
|  | 询价有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准（报价无扣减）

（一）询价小组将依照本询价通知书相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的供应商所提交的报价的价格按照由低到高的顺序提出3名及以上成交候选人，并编写评审报告。

（二）若供应商的报价价格相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的报价。

## 三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（六）供应商不接受询价小组修正后的价格的；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（九）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十一）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 第五篇  供应商须知

## 一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、询价通知书

（一）询价通知书由询价采购邀请书、询价项目技术（质量）需求、询价项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

## 三、报价要求

- （一）响应文件

供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体

2.1两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参与报价。

2.2以联合体形式参加报价的，联合体各方均应满足供应商资格要求（详见“第一篇”）。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.3联合体各方之间应当签订共同联合协议，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行报价和澄清。共同联合协议应明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同联合协议连同响应文件一并提交采购代理机构。

2.4以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

2.5联合体业绩计算，按照共同联合协议分工认定。

2.6两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.7以联合体报价的，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行报价和澄清。法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。联合体各方均应满足供应商资格要求（详见“第一篇”）。

3.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

- （二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订采购合同的）。

3.保证金的有效期限在报价有效期过后三十天继续有效。

- （三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

询价小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

- （四）提交响应文件的份数和签署

本项目采取线上线下相结合的方式进行投标报价，投标供应商须在规定时间内完成行采家平台电子响应文件及现场纸质响应文件的提交，且线上线下递交的响应文件内容须保持一致。缺少任意一项均视为无效响应。

1.线下（投标现场）响应文件提交规则：

（1）响应文件一式三份，其中正本一份，副本两份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

（2）在响应文件正本中，询价采购文件第七篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（3）响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均应密封送达竞采地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

（4）如果未按上述规定进行密封的，采购人、采购代理机构将拒收其响应文件。

（5）响应文件投递截止时间：见第一篇 询价采购邀请书。供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（6）未递交或逾期送达的或未送达指定地点的响应文件将被拒收，按否决投标处理。

2.线上（行采家）响应文件提交规则：

（1）供应商须同时在线上上传盖章后的电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致）。

- （五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达报价地点，应在封套上注明询价项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

- 响应文件语言：简体中文

- （七）供应商应提供廉洁自律承诺书（模版附后）

- 四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家（http://www.gec123.com）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑和投诉

- （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及项目编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

- （二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价通知书和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，在“政府采购业务管理系统”进行合同登记备案（如有）；2个工作日内按相关管理要求在重庆市政府采购网上公告政府采购合同，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。未按要求公告及备案的，应当及时进行补充公告及备案（如有）。

（三）询价通知书、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，以经采购人审核为准。

（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价通知书中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 八、项目验收

合同执行完毕，采购人原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

## 九、采购代理服务费

（一）供应商成交后，在领取成交通知书前须向采购代理机构缴纳采购代理服务费，本项目代理服务费按4500元进行收取。

（二）采购代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆市别致招标代理有限公司

开户行：中国民生银行股份有限公司重庆盘龙新城支行

账  号：647721017

## 第六篇  合同草案条款

- 重庆市政府采购购销合同

- （询价）

甲方（需方）： 重庆市北碚区复兴街道社区卫生服务中心

乙方（供方）：

计价单位：____________                 计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限： 2.保修范围： 3.服务措施： 4.质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |
| - 履约保证金和质保金： 1.履约保证金：签订合同后，成交供应商按招标最高限价（30万）的1%，向采购人转账支付履约保证金3000元。项目验收合格后，履约保证金自动转为质保金，待1年改装部分质保期满后的30天内无息退还给成交供应商，底盘车及医疗设备质量保证期限按质量保证及售后服务条款执行。 2.质保金：质保金按最高不超过成交总价3%的执行。采购人不再向成交供应商另行收取质保金，由履约保证金自动转为质保金。 |  |  |  |  |  |  |
| 六、付款方式： 3.项目验收合格后成交供应商向采购人开具发票，采购人在收到发票的60天内以转账方式向成交供应商支付合同全部金额。 |  |  |  |  |  |  |
| 七、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 八、其他约定事项： 1.询价通知书及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式 份， 需方 份，供方 份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 甲方（需方）：重庆市北碚区复兴街道社区卫生服务中心 地址：重庆市北碚区复兴街道万丰路54号 联系电话：023-68238076法定代表人或授权代表： - 经办人： |  |  |  | 乙方（供方）： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：    年   月   日       签约地点：重庆市北碚区复兴街道社区卫生服务中心

## 第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺或相关资料（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

（二）廉洁自律承诺书（模板）

## 一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目报价（总价）为人民币大写：      元；人民币小写：    元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本 1 份，副本 2 份，电子文档 1 份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按询价通知书规定，交纳询价通知书要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳询价通知书规定的采购代理服务费（如有）。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目编号：

询价项目名称：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目编号：

询价项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目编号：

询价项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  询价项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺或相关资料（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件；

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

## 五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

（二）廉洁自律承诺书（模板）

廉洁自律承诺书

致：  （招标单位）

我单位在参与贵单位的 （项目名称）投标过程中，自愿作出以下廉洁自律承诺：

1、自觉遵守国家法律法规及贵单位有关廉政建设制度。

2、不伪造、不借用、不盗用业绩材料或资质（格）材料或以其他方式弄虚作假，骗取中标。

3、不组织、不参与围标、串标等违法活动。

4、不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位，

5、我方自愿将本承诺书作为投标文件及合同的附件，具有同等的法律效力。

6、不以任何方式向采购人员或者评审成员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购方的任何人参加高档娱乐消费、旅游等活动；不以任何形式报销采购方的任何人以及亲友的各种票据及费用。

7、如对项目存在质疑，严格依法依规按程序向贵单位提交书面材料进行实名反映，不组织、不参与群访群诉事件。

8、若违反上述承诺或违反有关法律法规以及贵单位有关规定，我方自愿纳入《北碚区复兴街道社区卫生服务中心采购项目投标人失信档案台账》管理，并在2年内放弃参与贵单位的所有采购项目，承担一切法律责任。

9、本承诺书自签署之日起生效。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

年    月   日

（结束）