- 忠县中医医院分散采购

- 询

- 价

- 通

- 知

- 书

- 采购编号：ZXZYYYFSCG2025A005

- 项目名称：忠县中医医院检验设备一批

- 采 购 人：忠县中医医院

二Ｏ二五年四月

目    录

- 投标邀请书------------------------------------------------------------------2

第二篇  项目技术规格、数量及质量要求-------------------------------------------------4

一、采购项目一览表-------------------------------------------------------------------4

二、采购项目技术参数及要求-----------------------------------------------------------4

三、质量标准-------------------------------------------------------------------------5

四、包装标准-------------------------------------------------------------------------5

第三篇  项目商务要求-----------------------------------------------------------------6

一、交货安装调试完成时间、地点及验收方式---------------------------------------------6

二、报价要求-------------------------------------------------------------------------6

三、质量保证及售后服务---------------------------------------------------------------6

四、付款方式-------------------------------------------------------------------------7

五、知识产权-------------------------------------------------------------------------7

六、培训-----------------------------------------------------------------------------7

七、其他-----------------------------------------------------------------------------7

第四篇　 评标方法 、无效投标条款及终止条款-------------------------------------------8

一、评标方法-------------------------------------------------------------------------8

二、无效投标条款--------------------------------------------------------------------10

三、终止条款------------------------------------------------------------------------11

第五篇 　投标供应商须知-------------------------------------------------------------12

一、投标供应商----------------------------------------------------------------------12

二、投标费用------------------------------------------------------------------------12

三、询价通知书----------------------------------------------------------------------12

四、投标文件------------------------------------------------------------------------12

五、开标----------------------------------------------------------------------------13

六、评标----------------------------------------------------------------------------14

七、定标----------------------------------------------------------------------------14

八、成交通知书----------------------------------------------------------------------14

九、签订合同------------------------------------------------------------------------15

第六篇  合同主要条款----------------------------------------------------------------16

第七篇  投标文件格式----------------------------------------------------------------18

第一篇 投标邀请书

- 根据国家相关法律法规和市县财政局的相关规定结合我院临床需要实际情况，忠县中医医院（以下简称“采购人”）根据临床需要，对所需忠县中医医院检验设备一批以询价采购方式进行采购,欢迎合格的供应商参加投标。

- 一、采购项目内容：

| - 序号 | - 采购项目名称 | - 采购预算 - （万元） | - 数量（批） | - 成交供应商 - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 忠县中医医院检验设备一批 | 32.5 | ## 1 | ## 1 | ## 7类9台件 |

二、资金来源：单位自筹。

三、供应商资格要求

合格供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.在中国境内注册，具备独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证明和组织机构代码的合法供应商。

2.产品授权委托书（成交供应商签合同时须提供）。

3.投标供应商三年内无违法违规行为承诺书（投标单位提供基本资格条件承诺函（见格式文件））。

4.法定代表人身份证明书及身份证复印件。

5.投标供应商授权代表的授权证明书、身份证复印件及相关社保资料（社保资料为投标授权代表个人近3个月社保证明，社保局出具）。

6.投标供应商无关联单位投标承诺书（投标单位承诺与其他参与竞标的单位无关联）。

7.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标单位提供基本资格条件承诺函（见格式文件））。

8.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标单位提供基本资格条件承诺函（见格式文件））。

9.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录（投标人提供基本资格条件承诺函（见格式文件））。

10.医疗器械生产、经营许可证，医疗器械注册证和注册登记表(非医疗设备及耗材无需提供)。

11.投标文件中需要上传产品彩页资料或生产厂家所提供的产品白皮书。

（二）特定资格条件

无。

四、投标有关说明

（一）投标人应按要求在忠县小额采购管理与交易平台（网址：cqzx.gec123.com）进行注册。

（二）公告发布时间：2025年4月21日。

（三）询价文件获取地址及方式：响应供应商自行在忠县小额采购管理与交易平台（网址：cqzx.gec123.com）下载或到忠县中医医院华怡院区八楼设备科领取（自带U盘）。

（四）供应商须满足以下两种要件，其响应文件才能被接受：

1.按规定时间线下递交纸质件响应文件。

2.按规定时间在线上报名并上传响应文件电子版。

注：线上及线下响应文件须一致，如不一致，响应文件作废。

（五）线上报名时间：2025年4月21日09:00-12:00（北京时间）。

（六）线下响应文件递交截止时间：2025年4月24日 12：00（北京时间）。

（七）线下响应文件递交地点：忠县中医医院华怡院区8楼设备科（重庆市忠县忠州街道果园路14号），可邮寄或现场递交。

（八）开标时间：2024年4月24日12:00（北京时间）。

五、投标保证金

无。

六、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与投标的，不得再委托代理商参与投标。

（四）本招标项目所有补遗文件（如果有）一律在忠县小额采购管理与交易平台（网址：cqzx.gec123.com）上发布。请各投标人注意下载；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。

（五）超过投标截止时间递交的投标文件，概不接收。

（六）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与投标，否则按无效投标处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效投标处理。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

- 联系方式

- 采购人：忠县中医医院

质疑经办人: 张华忠      联系电话：023-54232195

项目联系人：周秀红      联系电话：023-54235575

地址：忠县忠州街道果园路14号

- （二）采购相关问题咨询：

- 采购文件咨询项目联系人。

- 项目技术规格、数量及质量要求

一、采购项目一览表

| - 序号 | - 采购项目名称 | - 数量 （套） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动生化分析仪 | 2 |  |
| 2 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 |  |
| 3 | 全自动血液细胞分析仪+全自动免疫荧光分析仪 | 1 |  |
| 4 | 全自动血液细胞分析仪 | 2 |  |
| 5 | 电解质分析仪 | 1 |  |
| 6 | 全自动血气分析仪 | 1 |  |
| 7 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | 1 |  |

- 采购项目技术参数及要求：

（一）全自动生化分析仪

1.仪器基本要求：国产分立式全自动生化分析仪。

2.测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法。

3.分析方法：终点法、两点法、动力学法。

4.单台生化分析仪检测速度：≥2400测试／小时（含ISE），单光学测试速度≥2000测试／小时，ISE测试速度≥600测试／小时。

5.样本类型：血清、血浆、全血、尿液、脑脊液、胸腹水等。

6.试剂／样本针：试剂针具有液面探测、随量跟踪、立体防撞功能；自动内、外壁清洗功能；样本针具有堵针检测功能。

7.样本量：1.5~30μ L (0.1μ L 步进）。

8.试剂盘：单台生化分析仪试剂位≥180个，2~8℃不间断冷藏功能。

9.试剂量：10~280μL（0.5μL步进）。

10.反应液体积最小可到70UL 。

11.搅拌系统：独立搅拌系统，多档可设置。

12.清洗系统：温水清洗；携带污染率≤0.05%。

13.单台生化分析仪比色杯≥418个。

14.比色控温方式：恒温水浴。

15.具有独立的可视化试剂管理显示屏。

16.光源系统：卤素灯。

17.光学系统：光栅后分光，可选择波长16个。

18.生产厂家有正规完善的溯源体系，所投仪器、试剂及配套校准品为同一品牌，能提供投标所有产品的溯源性证明文。

19.配套试剂：提供原厂生产的配套生化试剂，试剂项目≥90个。

20.需提供配套同品牌的全自动样品处理系统。

（二）全自动化学发光免疫分析仪

1.方法学：磁微粒化学发光法；

2.最大测试速度：≥800测试/小时；

3.最短首结果时间：≤13min；

4.试剂位：≥36个；试剂冷藏温度2~8℃，24小时不间断制冷；

5.试剂装载：具备全自动试剂自动装载模块，通过机械抓手将位于缓存位的试剂转移至试剂盘或从试剂盘取出放置在缓存位，从而实现待机、测试中自动装载或卸载试剂；

6.质控校准：质控品校准品可实现在机储存，制冷温度为2~8℃，支持24小时制冷；

7.急诊功能：具备独立的急诊样本进样位，支持急诊样本优先检测；

8.样本针：钢针加样，不产生额外TIP头等耗材，具备液面检测、双向防撞、随量跟踪、堵针检测等功能；

9.样本针携带污染率≤10*；

10.样本类型：支持血清，血浆、尿液等；

11.反应液混匀：非接触式涡旋混匀，具备自动转速检测功能；

12.孵育模式：恒温槽固体直热，日常免维护，孵育温度为37±0.2℃；

13.清洗液：支持浓缩清洗液在机稀释；

14.试剂/耗材管理：具有专用的试剂加载独立分屏，支持试剂、耗材、洗液余量实时监测和不足报警，支持废弃物固液分离，废液过载提示报警；

15.定标方式：自带主曲线，可开展试剂都采用两点或三点定标；

（三）全自动血液细胞分析仪+全自动免疫荧光分析仪技术参数

1.检测方法及原理：采用电阻抗法、激光散射法结合荧光染色的流式细胞技术进行细胞分类和计数；采用比色法进行血红蛋白测定；采用乳胶增强免疫散射比浊法进行C反应蛋白、血清淀粉样蛋白A测定，荧光免疫分析仪采用免疫荧光层析技术。

2.报告参数：血液分析报告参数≥38个，三维散点图≥3个，二维散点图≥7个，另可以提供直方图；体液分析报告参数≥7个，三维散点图≥1个，免疫报告参数≥10个。

3.单机血液分析检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC ≥120个样本/小时。

4.进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CDR用血量≤37μl，末梢全血检测CDR用血量≤40μl，预稀释模式CDR用血量≤20μl。

5.标配自动进样器，并可同时选配开放进样或封闭进样装置。

6.末梢血自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动复检；自动混匀功能可适配主流末梢血采血管。

7.末梢血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞、网织红细胞，有急诊插入功能。

8.具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。

9.使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，能自动进行对白细胞计数的校正。

10.全自动网织红细胞检测，可对网织红进行分型，提供网织红成熟度指数，网织红细胞检测无需机外染色处理。

11.具有检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，以帮助判断贫血的类型。

12.血小板检测采用阻抗法和荧光染色法两种方法，并可转换。

13.具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量来保证血小板检测精度。

14.具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测。

15.配备原厂中文报告及数据处理系统。

16.血液分析仪主机自带12.1寸大屏幕彩色液晶触摸屏。

17.血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 109/L，红细胞：（0-8.6） 1012/L，血小板：（0-5000） 109/L。

18.血液分析携带污染率要求：白细胞≤0.5%，红细胞≤0.5%，血红蛋白≤0.5%，血小板≤1% 。

19.血液模式空白计数要求：白细胞≤0.1  109/L，红细胞≤0.02  1012/L，血红蛋白≤1g/L，血小板≤5  109/L。

20.可根据医院的发展需求升级组成血液分析与原厂其它产品联机产品，实现一管血仅需进样即可完成五分类血常规、CRP、SAA、PCT、IL-6、Hb1Ac、心肌等项目的检测。

21.供应商能提供原厂配套的NMPA注册的质控品与校准品，并提供校准品溯源性文件。

22.生产厂家是IFCC会员单位，其内部标准实验室通过CNAS认可,部分产品可溯源至JCTLM推荐的参考测量程序。

23.生产厂家有连续三年以上参加国际参考测量能力验证实验（RELA)并通过的能力，有连续三年以上参加卫健委临检中心参考测量能力验证实验（EQARL)并通过的能力。

（四）全自动生化分析仪技术参数

1.检测速度：生化恒速≥800T/H

2.测试原理：比色法，比浊法

3.分析方法：终点法，固定时间法，动力学法

4.同时分析项目：≥ 100个

5.试剂盘：≥100个试剂位，24小时2~8℃试剂仓连续冷藏

6.试剂/样本针：试剂针具有液面探测、随量跟踪、立体防撞功能；自动内、外壁清洗功能；样本针具有堵针（凝块）检测功能

7.试剂量：14～350μL，0.5μL步进

8.样本位：≥ 175个

9.样本量：1.4～50μL，0.1μL步进

10.样本处理：具有急诊样本优先处理功能

11.清洗系统：自动8阶温水清洗；携带污染率≤ 0.03%

12.反应杯：≥ 165个，支持单个更换

13.最小反应液体积：≤ 90μL

14.光源系统：卤素灯

15.光学系统：光栅后分光，可选择波长≥ 16个，340～850nm

16.恒温系统：非水浴，避免日常维护

17.吸光度线性范围：0～3.5A

18.搅拌系统：2组独立搅拌系统，搅拌针≥4根

19.配套试剂：提供原厂生产的配套生化试剂，试剂项目≥90个，包括GR、C1q、IgG4等

20.生产厂家有正规完善的溯源体系，所投仪器、试剂及配套校准品为同一品牌，能提供投标所有产品的溯源性证明文件

21.操作系统：Windows操作系统，支持双向LIS接入

22.系统接口：TCP/IP网络接口，支持标准RS-232

（五）全自动血液细胞分析仪技术参数

1.工作原理：激光流式细胞术（WBC计数及分类）、比色法（HGB）、电阻抗法（RBC、PLT）和免疫散射比浊法(CRP 和 SAA浓度检测)

2.检测参数：≥32项参数结果包括28个报告参数+4个研究参数，1个3D 散点图，1个WBC/BASO散点图，3个直方图

3.WBC 分类通道：采用独立的光学通道检测白细胞总数和嗜碱性粒细胞分类

4.进样模式：手动进样、自动进样

5.检测模式：支持全血/微量全血和预稀释模式

6.测试样本：支持全血/微量全血和预稀释

7.支持8种测量模式，一次进样支持血细胞五分类检测、C-反应蛋白和血清淀粉样蛋白单独或联合检测

8.进样方式：全自动进样装置，可进行全自动微量血封闭进样（单个或多个，支持末梢血自动化批量检测），且一次性放置样本≥50个，带急诊位

9.结果储存：≥100000个结果

10.排堵功能：先进的检测系统，杜绝WBC堵孔；具有RBC反冲排堵、流动室排堵等排堵方式

11.报警提示：≥34项flag报警，监控各类异常样本情况

12.试剂管理：有试剂余量检测和提示功能，RFID技术加载试剂信息，即刷即用

13.试剂系统：提供原厂配套的试剂、校准品、质控品，且1管复合校准品和质控品可同时检测CRP和SAA

14.溯源性：生产厂家参考实验室通过CNAS认证，提供≥连续2年RELA比对结果和溯源性认证，保证结果准确性和溯源性，具有原厂家配套的校准品和质控品（提供注册证）

15.至少4种校准方式，包括人工校准、校准物校准、新鲜血校准和蛋白定标。

16.数据传输：USB接口，网络接口，HL7协议双向传输，能与医院的LIS无缝衔接

17.报告打印：可设置打印模板、打印份数、报告单标题和打印可选项等设置

18.电源条件：电压220V，功率≤300VA；工作环境：温度10~32℃，湿度30~85%

19.线性范围：WBC：0~500×10^9/L；RBC：0~8×10^12/L；HGB：0~250 g/L；PLT：0~5000×10^9/L; CRP: 0.2-320 mg/L; SAA：3-200 mg/L

20.携带污染率：WBC：≤0.5%；RBC≤0.5%；HGB≤0.5%；HCT≤0.5%；PLT≤1.0%; CRP≤1.0%; SAA≤1.0%;

21.重复性：WBC：≤2.5%；RBC≤1.5%；HGB≤1.5%；MCV≤1.0%；PLT≤4.0%；CRP≤0.5mg/L 或4.0%; SAA≤1.0 mg/L 或8.0%

22.尺寸重量：占地面积＜0.45 m2，重量≤65kg

23.支持级联全自动荧光免疫分析仪，实现1管血联合检测五分类血常规，糖化血红蛋白等；

（六）电解质分析仪

1.检测项目：钾、钠、氯、钙、PH

2.测试速度≤50s（包括吸样、冲洗及打印时间）

3.测量方法：离子选择性电极法

4.电极：触点式免维护电极，电极不需要传导线和主机连接

5.电子屏蔽：全金属外壳和铝金属前屏蔽盖板

6.自动定标：自动二点定标

7.故障诊断：气泡传感器自动监测并提示

8.线性调整：线性漂移自动修正

9.质控：多点质控，具有校正、统计功能

10.标本量：75-140µl

11.数据储存：20000个数据储存

12.样本种类：血清、血浆、全血、稀释尿液

13.仪器检测范围：K：0.50－15.00mmol/L

Na:30.00－200.00mmol/L

Cl:30.00－200.00mmol/L

Ca：0.10-5.00mmol/L

PH:6.00-9.00

14.仪器精密度：K : CV≤1.0％

Na: CV≤1.0％

Cl: CV≤1.0％

Ca：CV≤1.0％

PH: CV≤1.0％

- 进样针：金属材质，长度超过7.5厘米

- 16.自动进样：可选购39样品位自动进样器

17.打印机：内置热敏打印机

18.打印功能：可打印32天的质控图表，和检测项目参考范围

19.数据接口：RS232

20.工作环境；温度：5-40℃，湿度：≤80%

（七）全自动血气分析仪

1.方法学：电极法

2.进样方式：自动吸样进样，支持注射器模式、毛细管模式

3.用血量：最小样本量63μL

4.测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋、CL-、Ca++、Hct、Lac、Glu

5.计算参数:cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap等,24项

6.测量参数的显示范围和线性范围：

| 参数 | 显示范围 | 线性范围 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6.300~8.000 | 6.750~7.850 |
| pO2 | 0~800 mmHg | 6~690 mmHg |
| pCO2 | 5.0~250.0 mmHg | 6.0~125.0 mmHg |
| K+ | 0.5 ~25.0 mmol/L | 1.0~19.0 mmol/L |
| Na+ | 7~350 mmol/L | 95~190 mmol/L |
| Cl- | 7~350 mmol/L | 70~160 mmol/L |
| Ca++ | 0.10~9.99 mmol/L | 0.11 ~4.25 mmol/L |
| Hct | 10~75 %PCV | 15~72 %PCV |
| Glu | 0.0~60 mmol/L | 0.5~47.0 mmol/L |
| Lac | 0.00~31.00 mmol/L | 0.30~31.00 mmol/L |

7.样本类型：动脉血、静脉血、混合静脉血、毛细血管血、水溶液、CPB、脐动脉血、脐静脉血、血清等

8.定标方式：可自动定标及手动启动定标

9.检测时间：从开始测量本次样本到给出本次样本血气结果≤45s

10.检测耗材：测试卡、定标液，常温（2~26 ℃）或冷藏（2~8 ℃）保存

11.测试卡规格：50人份、100人份、200人份、300人份、600人份，科室可根据需要灵活选择

12.测试卡、定标液货架期最长180天，上机30天

13.操作界面：彩色TFT显示屏,内置操作指导视频

14.数据存储：病人样本测试结果 60000个，质控结果2000个，室间质评数据5000个，电子质控数据5000个，定标结果5000个，操作者ID 200组，日志信息20000条，诊断信息20000个，支持U盘导出备份。

15.内置5000mAh高容量可充电锂电池，断电后仍可待机时间≥4h或可连续测量时间≥2h（含打印）

16.重量：≤9.1kg(含电池)

17.仪器内置热敏打印机，可打印病人样本结果、质控分析结果、室间质评、定标分析结果及日志等；支持外接打印机，打印报告规格为A4和B5

18.内置条码扫描器，支持通过USB接口外接指定型号扫描仪

19.数据接口：RS232串口1个、网络接口1个、USB2个，支持有线、无线网络连接到POCT管理系统或LIS/HIS，通过POCT管理软件支持双向通信

20.仪器升级：支持4G网络远程升级软件

21.支持仪器故障一键排除；支持超出危急值范围声音报警提示

22.拥有≥10项独家专利

23.使用期限：10年

（八）全自动糖化血红蛋白分析仪

1.测试速度：60s/样本

2.检测光源：LED 灯，双波长 415nm/500nm

3.环境温度：10-30℃

4.工作电源：额定电压 220V，额定频率 50Hz

5.线性：在 2.8%～18.4%分析仪检测的区间内，检测结果的线性相关系数 r 2>0.99

6.重复性：检测样本浓度为 4.0%～6.5%的样本时，分析仪重复测量结果变异系数 CV≤1.5%

7.确度：用参考物质作为样本进行检测，分析仪测定结果的相对偏差应在±3%区间内

8.稳定性：开机稳定后 8h 内，检测同一正常样本结果的相对偏差应不超过±3.0%

9.携带污染：仪器携带污染率≤3.0%

10.系统压力：分析状态下，分析仪的系统压力应在 4.0～12.0 MPa 区间内

11.层析柱温度：在工作状态时，层析柱温度波动范围为 25℃±0.5℃

12.采用离子交换 HPLC，结果准确可靠，不易受变异血红蛋白干扰

13.检测模式：具备标准模式和变异模式；

14.标准糖化血红蛋白检测模式的色谱图，可报告的成分包括：HbA1a、HbA1b、HbF、LA1c、SA1c、HbA0、HbA1c，可报告平均血糖 eAG（mg/dL、mmol/L 两个单位可选）

15.变异体识别：可以检测 HbC、HbD、HbE、HbS 等变异血红蛋白,通过 NGSP 认证和 IFCC 认证，并可溯源至 IFCC 参考物

16.检测灵敏度高，检测范围广，能有效防止氨基甲酰化血红蛋白对测定结果的干扰

17.样本类型：全血、稀释血

18.最低用血量：3μL

19.原始管直接上机，一键操作，样本管自动旋转扫码，穿刺取样无需脱帽，具备样本自动混匀功能

20.双模式进样：全自动轨道式进样（110 个样本位）、急诊进样（1 个专用急诊位）

21.自主研发高性能层析柱，测量次数≥8000 次

22.智能化液路维护系统，系统可设置定时开机，自动待机加样唤醒，最大程度节约试剂消耗

23.支持 LIS 通讯，配备 USB 接口和热敏打印机，数据存储空间超 200 万条

24.触摸液晶屏，支持中英操作界面切换，操作极其简便

25.试剂质控体系完善，配套独立注册校准品和质控品

26.可自主定标，符合 ISO15189 质量控制要求

27.仪器提供 10 年免费保修服务，全国多地设有厂家专业售后服务网点

三、质量标准：

成交供应商必须提供由原公司（厂）生产的全新产品，符合国家对同类产品规定的质量、环保标准，技术参数和要求与询价通知书相符，不得出售假冒伪劣产品。

- 包装标准：按国家有关规定进行包装，因包装不当引起的损失等责任由成交供应商承担赔偿责任。

第三篇 　项目商务要求

一、 交货安装调试完成时间、地点及验收方式

(一)交货安装调试完成时间：于采购合同签订之日起30日内完成；

(二)交货地点：采购人指定地点。

(三)验收方式：由采购人组织验收。

二、报价要求

本次报价为人民币报价，包括货物费、技术资料、安装费、运杂费、包装费、装卸费及有关应缴纳的全部税费等费用。

三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、投标供应商应明确承诺：其投标产品必须是半年内生产的全新产品，其质量保证期在使用后开始计算不低于3年。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1、投标供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

成交供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议和具体方案。

（2）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商和制造商应在12小时内到达现场进行处理，无法在12小时内解决的，应在24小时内派出专业人员现场进行技术支持，确保正常工作。

（3）技术升级：在质保期内，如果成交供应商和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和制造商应对采购人购买的产品进行免费升级服务。

（4）其他服务要求

成交供应商确实做到询价通知书中规定及投标文件所承诺的各项售后服务工作。成交货物提供例行免费培训。

2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

成交供应商和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人书面同意不得使用非原厂配件。

四、付款方式

（一）由采购人组织验收合格后，成交供应商凭采购合同和验收书前往采购人处办理转帐支付手续（收到货验收合格后首付合同总金额的90%，余款即合同总金额的10%三年后设备无质量问题一次性付清）；

（二）成交供应商向采购人出具税务部门监制的本公司（厂）增值税专用发票。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训

供应商对其供应产品的使用和操作向采购人提供基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

七、其他

（一）投标供应商必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价通知书其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  评标方法 、无效投标条款及终止条款

一、评标方法

(一)本项目采用最低评标价法进行评标。最低评标价法，是指投标文件满足询价通知书全部实质性要求且投标报价最低的供应商为成交候选人的评标方法。即在全部满足询价通知书实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评标方法。

（二）评标程序

询价小组成员3人以上单数组成。

询价小组按以下程序独立履行评审职责：

1．资格性检查。依据法律法规和询价通知书的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证（副本）复印件；（原件备查） 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供书面声明 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收 | A.税务登记证（副本）复印件（原件备查）B.被授权人近3个月社保记录 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 投标人提供书面声明、信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”（包括“失信被执行人”及“重大税收违法案件当事人名单”）及“行政处罚”查询结果以及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为纪录名单”查询结果（上述两个网站查询结果网页打印件并加盖投标人公章）。查询时间为本项目采购公告发布之日起至投标截止时间前。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“（二）特定资格条件”的要求提交（需要提交原件备查的资格文件，原件备查） |
| 3 | 投标保证金 |  |  |

注：（1）投标供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以投标供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（2）投标供应商必须将上述要求提供备查的原件准备好随时备查。询价小组要求核验原件的，投标供应商应及时提供。原件未提交、逾期提交或补充提交的，询价小组有权将其作无效投标处理。

2．符合性检查。依据询价通知书的规定，从投标文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式且签章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正本数量符合询价通知书要求。 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 询价通知书的响应程度审查 | 投标文件内容 | 对询价通知书第二篇规定的招标内容作出响应。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足询价通知书规定。 |

3、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组可以书面形式（应当由询价小组成员签字）要求投标供应商作出必要澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、比较与评价。按询价通知书中规定的评标方法，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估。

5、对技术参数的偏离

（1）投标产品的技术参数不能满足询价通知书要求的投标供应商，将失去成为成交候选供应商的资格；

（2）投标供应商的所投产品必须提供制造商公开发布的印刷资料或检验机构出具的检测报告等有效证明材料作为技术支持资料，技术参数差异表中的符合性表述必须要与技术支持资料相符合，否则该投标供应商将失去成为成交候选供应商的资格。

6、对商务条款的偏离

交货时间、质量保证期等商务条款不能满足询价通知书要求的投标供应商将失去成为成交候选供应商的资格。

7、成交候选供应商的确定

7.1推荐排名前三的投标供应商为成交候选供应商，其中排名第一的投标供应商为第一成交候选供应商；

7.2成交候选人的顺序按投标报价由低到高顺序排列，投标报价相同的，按技术参数的优劣顺序排列；

7.3投标报价相同，技术参数也相同的，按商务条款的优劣顺序排列。

询价小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低投标报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，询价小组可以取消该投标供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

二、无效投标条款

投标供应商或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）投标供应商未按询价通知书规定提交足额投标保证金的；

（二）投标供应商未通过资格性检查或投标文件未通过符合性检查的；

（三）投标供应商超出其营业执照或事业单位法人证书上经营范围（业务范围）投标的；

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，上述投标供应商的投标均无效；

（五）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（六）同一分包的货物，制造商参与投标，再委托代理商参与投标的；

（七）投标文件未按照询价通知书第七篇投标文件格式中所规定签字、盖章的；

（八）投标文件出现多个投标方案或投标报价的；

（九）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（十）未按询价通知书规定对投标文件进行密封与标记的；

（十一）投标报价超出询价通知书规定的采购预算的；

（十二）投标文件无分项报价明细的；

（十三）投标供应商不按照询价通知书要求报价或制作投标文件的；

（十四）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的。

三、终止条款

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

第五篇 投标供应商须知

一、投标供应商

（一）合格投标供应商条件：合格投标供应商应完全符合询价通知书第一篇中规定的供应商资格条件，并对询价通知书作出实质性响应。

（二）投标供应商的风险：投标供应商没有按照询价通知书要求提供全部资料，或者投标供应商没有对询价通知书在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

二、投标费用

无论投标结果如何，投标供应商参与本项目投标的所有费用均应由投标供应商自行承担。

三、询价通知书

询价通知书是投标供应商编制投标文件的依据，是询价小组评判依据和标准。询价通知书也是采购人与成交供应商签订合同的基础。

（一）询价通知书由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；项目商务要求；评标方法、无效投标条款及终止条款；投标供应商须知；合同主要条款；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购人对询价通知书所作的一切有效的修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

（三）本项目的询价通知书、补遗文件（如果有）一律在忠县中医医院八楼院务政务公开栏进行公示并到设备科领取或电话联系后传真，请各投标供应商注意公示；无论投标供应商领取与否，均视同投标供应商已知晓本项目询价通知书、补遗文件的内容。

（四）采购人对已发出的询价通知书需要进行澄清或修改的（在忠县中医医院八楼院务政务公开栏进行公示），该澄清或者修改的内容为询价通知书的组成部分。

四、投标文件

投标供应商应当按照询价通知书的要求编制投标文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应。

（一）投标文件组成：投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标供应商应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订。

（二）联合体投标: 本次采购项目不接受联合体投标。

（三）投标有效期：投标有效期为投标截止日期后90天内。

(四) 投标保证金：投标供应商应在规定时间内，按询价通知书第一篇规定向采购人交纳投标保证金。

（五）投标文件的份数和签署

1、投标文件正本一份。

2、 投标文件正本中，每一页均应由投标供应商加盖公章（如双面打印的投标文件只需一面盖章），其中规定格式的文件应当按要求签名和加盖投标供应商公章。

3、若投标供应商对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标供应商公章或由法人或法人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1、投标供应商应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表” 和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2、投标供应商的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3、本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误。若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与分项报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

询价小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标供应商投标报价，投标供应商同意签字确认后，调整后的投标报价对投标供应商具有约束作用。如果投标供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的密封与标记

1、投标文件的正本应用信封分别装袋密封。信封上注明项目名称、投标人名称及地址、“正本”、、“分包号”，信封的封口处须注明“不准提前启封”字样并加盖投标人公章或授权代表签字。

2、如果未按上述规定进行密封和标记，采购人对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

五、开标

（一）开标应当在询价通知书中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购人可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在忠县中医医院八楼院务政务公开栏进行公示发布变更通知。

（三）开标由采购人主持，邀请采购科室、投标供应商、医院有关监督部门代表参加。

（四）开标时，由投标供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认密封完好的投标文件，由采购人工作人员当众拆封，宣读投标文件正本“开标一览表”的投标人名称和投标报价，以及投标文件的其他主要内容并记录。

（五）开标过程应由采购人指定专人负责记录，并存档备查。

六、评标

见第四篇“评标”内容。

七、定标

（一）定标原则

采购人应按照评审报告中推荐的成交候选供应商排名顺序确定成交供应商。

（二）定标程序

1、采购人应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。

2、采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，确认后，采购人在忠县中医医院八楼院务政务公开栏对采购结果进行公告。

3、公告内容包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址及成交金额，询价小组成员名单。

4、如有投标供应商对评审结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

5、成交供应商变更

5.1成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

5.2成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会同采购机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部十八号令第七十五条的规定对违规供应商进行处罚。

八、成交通知书

（一）采购人依法确定成交供应商后，将在忠县小额采购管理与交易平台（网址：cqzx.gec123.com）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

九、签订合同

（一）成交供应商在《成交通知书》发出之日起7日内与采购人代表签订书面合同，所签订的合同不得对采购文件和成交供应商投标文件作实质性修改。

（二）采购文件、成交供应商的投标文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）履约保证金

1、履约保证金的交纳：成交供应商在签订合同前应向采购人交纳合同总金额10%的履约保证金。供应商未按规定提交履约保证金，视为其自动放弃成交资格，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

2、履约保证金的退还：成交供应商按法律法规规定与采购人签订采购合同，并严格履行合同条款，待验收合格后5个工作日内无息退还，否则履约保证金不退，并承担相应的经济损失和其他法律责任。

第六篇  合同主要条款

一、定义

- （一）甲方即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

- （二）乙方即成交人，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

- （三）合同是指由甲乙双方按照询价通知书和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

- （四）合同价格指以成交价格为依据，在乙方全面履行合同义务后，甲方（或县财政部门）支付给乙方的金额。

- （五）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

- 二、货物内容

- 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）、金额等内容。

- 三、合同价格

- （一）合同价格即合同总价。

（二）合同价格包括合同货物合同项目、技术资料、安装费、运杂费、包装费、装卸费及有关应缴纳的全部税费等费用。

（三）合同货物单价为不变价。

- 四、转包或分包

- 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转包或分包；如有转包或分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

- 五、质量保证及售后服务

（一）乙方应按询价通知书规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（二）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

（三）如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中售后服务的要求处理。

（四）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 六、付款

同本项目“第三篇 　项目商务要求”中关于付款方式的约定。

七、检查验收

同本项目“第三篇　 项目商务要求”中关于验收方式的约定。

## 八、知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 九、合同争议的解决

（一）当事人友好协商达成一致。

（二）在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请甲方当地仲裁机构仲裁。

十、违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由甲乙双方约定。

十一、合同生效及其他

（一）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关规定。

（二）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

（三）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

（四）合同需提供担保的，按《中华人民共和国民法典》规定执行。

（五）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由甲乙双方共同协商确定。

# 第七篇   投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、资格文件

（一）营业执照（副本）复印件或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证（副本）复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）书面声明（格式）

（六）税务登记证（副本）复印件

（七）特定资格条件证书或证明文件

（八）信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”（包括“失信被执行人”及“重大税收违法案件当事人名单”）及“行政处罚”查询结果以及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为纪录名单”查询结果（上述两个网站查询结果网页打印件并加盖投标人公章）。

说明：投标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务承诺

（三）商务条款差异表

（四）售后服务承诺

四、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

（三）技术条款差异表

五、其他

其他与项目有关的资料（自附）

一、经济文件

（一）开标一览表

- 采购项目名称：

| 投标供应商全称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分包号 | 项目名称 | 投标报价（小写） 单位（元） |
| 投标报价（大写）： |  |  |
| 联系人： 联系人电话： |  |  |

投标供应商　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人授权代表：

(投标供应商公章）                    　　　　　　　　（签字或盖章）

年     月     日

说明：1、开标一览表按格式填列；

2、开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（二）分项报价明细表

采购项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　                              分包号：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  | / |  |  |
| - 9 |  |  |  | / |  |  |
| - 10 |  |  |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |  |

投标供应商：                                  法定代表人授权代表：

（投标供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、请投标供应商完整填写本表，没有填写或填列不完整的按无分项报价明细处理；

2、计价单位以“元”计，无此项费用以“0”填写；

3、该表可扩展，并逐页签字、盖章。

二、资格文件

（一）营业执照（副本）复印件或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证（副本）复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

致：采购人

贵单位组织                          （采购项目名称）的采购活动，          （法定代表人姓名）在                                 （投标供应商名称）任              （职务名称）职务，是                  （投标人名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- （投标供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

## （四）法定代表人授权委托书（格式）

致：采购人

（法定代表人名称）是                    （投标供应商名称）的法定代表人，特授权                                                      （被授权人姓名及身份证代码）全权代表我单位参加                                 （采购项目名称）的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：

投标人法定代表人签名：

（投标供应商公章）

年   月   日

（附：被授权人身份证复印件）

（五）书面声明（格式）

采购项目名称：

致：                   （采购机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标供应商公章）

年   月   日

（七）特定资格条件证书或证明文件

（八）信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”（包括“失信被执行人”及“重大税收违法案件当事人名单”）及“行政处罚”查询结果以及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为纪录名单”查询结果（上述两个网站查询结果网页打印件并加盖投标人公章）。

说明：投标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

三、商务文件

（一）投标函（格式）

致：采购人

（投标供应商名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                         。我方就参加                              （采购项目名称）的投标，有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目询价通知书所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照询价通知书要求，提供招标货物的供应（或制造）及技术服务。

四、我方按询价通知书要求提交的投标文件为：投标文件正本1份。

五、如果我方成交，我方将履行询价通知书中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

六、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

七、我方同意按有关规定及询价通知书要求，交纳足额投标保证金。

八、若我方成交，愿意按有关规定及询价通知书要求缴纳交易服务费。

（投标供应商公章）

年    月    日

- （二）商务承诺

- 1、质保期；

- 2、售后服务能力情况；

- 3、培训；

- 4、业绩。

（三）商务条款差异表

- 采购项目名称：                                             分包号：

| - 序号 | - 招标商务要求 | - 投标商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标供应商：                                  法定代表人授权代表：

（投标供应商公章）                               （签字或盖章）

注：

1、本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2、该表必须按照询价通知书要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3、该表可扩展。

（四）售后服务承诺（格式自定）

四、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

（三）技术条款差异表

- 采购项目名称：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标供应商：                                  法定代表人授权代表：

（投标供应商公章）                               （签字或盖章）

注：

1．本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列项目技术参数及要求进行比较和响应；

2．该表必须按照询价通知书要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3．该表可扩展；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

五、其他

其他与项目相关的资料（自附）

（结束）