手术室设备1批

- 一、手摇式抢救车（头部可抬高患者转运车）

1、数量：5台

2、技术要求：

2.1产品尺寸：1930×580×（680-950）±10mm。

2.2车身体采用优质不锈钢材及不锈钢压铸件；车身矩管厚度为Φ25*1.2mm。

2.3担架面采用优质不锈钢板材，板管≥1.0mm，左右两侧配置不锈钢升降式护栏并带锁定装置。

2.4脚轮为4只万向静音轮，转向灵活。

2.5配优质蓝色30MM海绵床垫。

2.6带整体升降功能。

2.7生产企业具有ISO13485质量管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书（所有认证范围包含手摇式抢救车）。

- 二、俯卧位头圈（啫喱垫）

1、数量：5个

2、技术要求：

2.1材质：凝胶

2.2规格：外径x内径x厚度(单位:cm) 23*9*9开放式头圈。

- 三、侧卧位腋垫（啫喱垫）

1、数量：5个

2、技术要求：

2.1材质：凝胶

2.2规格：长度x宽度x厚度(单位:cm)50x15x7cm

- 四、药品阴凉箱（标本存放阴凉柜）

1、数量：1台

- 2、技术要求：

2.1产品样式：立式，双门。

2.2箱内容积≥760L。

2.3设备输入功率≤425W。

2.4外形尺寸（宽*深*高/mm）≤1020*730*1995mm。

2.5采用宽电压设计，187~242V电压范围内设备均可正常运行。

2.6箱内温度设置范围8~20℃，温度设置精度为0.1℃；LED数字显示箱内温度和湿度，温度显示精度为0.1℃，湿度显示精度0.1%RH。

2.7箱体外壳和内胆均采用喷涂钢板材质，耐腐蚀。

2.8设备配置前后4个万向脚轮+2个支脚，方便移动与固定。

2.9采用双层钢化LOW-E镀膜玻璃门，保证25℃、80%湿度下无珠状或流水级凝露。

2.10设备门体具有自关门功能。

2.11标配10个高密度钢丝浸塑搁架。

2.12箱内顶部配置LED照明系统，功耗低，亮度高。

2.13设备采用碳氢环保制冷剂、风冷制冷。

2.14配置国际知名品牌压缩机，保证设备长期稳定高效制冷。

2.15采用翅片式蒸发器和钢丝冷凝器，高效换热，制冷迅速，并具有自动化霜功能。

2.16采用大风机和分层送风技术，确保温度波动度≤1.5℃。

2.17设备内冷凝水可自蒸发，避免人工除水。

2.18多种报警功能及方式：具有高温、低温、传感器故警、开门、断电报警等多种报警功能；声音蜂鸣、报警代码，选配远程报警等报警方式。

2.19多重保护功能：压缩机开机延时启动保护，压缩机停机间隔保护，控制器密码保护，防止参数随意调整；断电记忆保护及以宽电压保护等。

2.20可选配5V冷链供电系统。

2.21标配1个测试孔，方便进行箱内性能测试。

2.22标配USB数据导出模块，导出箱内温度数据。

五、血液加温器（血液加温仪）

1、数量：2台

2、技术要求：

2.1适用范围：适用于临床加温血液和液体至人体正常体温供患者输注，透析液体加温等。

2.2工作用途：无菌液体、血液加温、鼻饲营养食品加温。

2.3最大加热功率 ：≤120VA 。

★ 2.4温控范围：33°C－40°C，≤±1℃ 。

2.5温控精度 ：≤±1.0°C 。

2.6耗材及兼容要求：无需使用专用耗材，适用医院常规输液器以及胃肠营养管食物加热；适用于3-6mm管径。

2.7运行模式加热方式：连续干性加热。

2.8升温时间：33°C-40°C空载，＜4min 。

★2.9故障提示：高温危险、传感器故障、加温器件故障、温度失调低、温度失调高。

2.10电源：交流电压:100V-240V,频率:50Hz,功率≥120VA 。

2.11安全分类：I 类 BF 型,连续运行。

2.12开机自检：开机自检，用于检查报警器运作情况，无需单独设定。

2.13超温/低温保护：微电脑自动控温，独立超温/低温断电保护传感器报警。

2.14正常工作条件：环境温度 +10°C－ +40°C 。

相对湿度：30%－80%  。

大气压力：700hPa－1060hPa 。

2.15设备组成：主机、加热条（可插拔）、电源线和紧固夹装置组成。

2.16液晶显示屏，可显示全部工作信息（包含当前温度、设定温度、报警信息等）。

投标人条件

1. 投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。

2. 投标人必须为合格设备制造商及其合法授权的代理商。

3. 产品质量保证规范符合中华人民共和国国家相关标准。

4. 付款方式：安装验收调试合格，正常运行后，付90％；余10％质保期满后支付。

5.设备保修期为三年，设备出现故障4小时内到达甲方现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。