**网上竞采文件**

**（最低评标价法）**

**项目名称：供应室、内镜室、血透室水处理机维保采购**

**采购编号：DZQDERMYY202516**

**采 购 人：重庆市大足区第二人民医院**

**编制时间：2025年7月**

**采购邀请书**

重庆市大足区第二人民医院根据相关管理要求，拟采购水处理机维保服务。欢迎有资格的供应商前来参与竞标。

#  一、项目内容

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 采购总限价（万元） | 资金来源 | 备注 |
| 包1 | **水处理机维保** | 年 | 3 | 18.7 | 自筹资金 | 不接受联合体投标 |

## **二、资格条件**

# （一）一般资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

以上2-6条投标人提供“基本资格条件承诺函”替代（详见格式）

1. 特定资格条件

符合市场局相关管理规定。

# **项目技术（质量）服务及需求**

**（一）血透室水处理净化设备维保服务要求**

|  |
| --- |
| 血透室水机设备信息 |
| 设备名称 | 规格型号 | 制造商 | 生产日期 |
| 血液透析用制水设备 | CJ-ROII-2500 | 四川纯洁 | 2022年12月6日 |

1、合同期间预处理设备及主机设备所有部件的维修和更换，提供整机设备零件及软件的检测诊断和保养。合同期间乙方人员的人工工时费，差旅费，用于解决该故障的硬件及软件费用由乙方自理。

2、每年提供四次预防性巡检。具体内容包括：（1）所有压力检测；（2）产水电导及进水电导检测；（3）产水流量及废水流量检测；（4）主机系统时间校对（5）系统升级修复。

3、维保期间保证该设备制水应达到如下标准：单台水处理机纯水产水量不小于1200L/H，水质电导<10us/cm，预处理总氯检测<0.1ppm，软水硬度检测<17ppm，透析用水内毒素检测<0.25EU/ml，透析用水细菌培养<100CFU/ml，管路和主机消毒（消毒液残余量）<0.1mg/L。透析用水化学污染物监测由供应商免费提供，每年提供一次。监测方法和结果符合国家行业标准《血液透析及相关治疗用水》（YY0572-2015）的要求。如果检测结果未达标，必须查明原因和处理，并于7天内复查该项指标，直至监测结果达标。检测结果未达标7天后，从第8天开始，至监测结果达标当日结束，按期间产生的天数计算，维保合同期限顺延。

4、维保公司提供每年2人次以上，每次时长不少于1周的水处理机维护的培训机会，培训费用由维保公司负责。维保公司通过现场和在线远程两种方式，协助我院相关科室完成透析水处理机热消毒和化学消毒。

5、三年期合同结束前提供一次高级保养，具体内容包括：（1）预处理所有罐体内填料更换（包含但不限于石英砂、锰砂、活性炭、阳树脂、布水器、消毒液泵等）；（2）主机内所有反渗膜更换（更换的反渗膜必须是原厂件）；保养中需更换的损耗件由维保公司免费提供。

6、保修服务期内，维保公司必须接受医院无限次报修及维修服务。包括所有软硬件故障排查维修及升级服务。

7、提供24小时畅通电话在线响应，如乙方通讯不畅不能及时联系，应从甲方第一次联系乙方时开始计算响应时间。甲方报修后，乙方维修响应时间≤2小时，到达现场时间≤4小时，现场确认故障原因≤12小时，并在12小时内完成故障原因清除，保证正常使用。整改期间，影响血透患者治疗时，供应商协助转运患者至其他医院治疗，并承担相应费用。如超过响应时间，每发生一次减少维保费用500元。发生两次以上，医院有权拒绝该工程师的服务。

8、维保期内每一自然年确保整机可正常开机率≥99%（按全年365天计算）,在此基础上开机率每降低一个百分点，合同期限相应延长3个日历天，同时每超过一天维保费用减少500元。

9、供应商必须在国内设有易损零备件的备件仓库，确保每天24小时供应零配件。

10、更换的配件必须为生产厂家同一设备型号一致的原厂配件，安装完毕后达到设备运行标准。保证备件供应100%保障。

11、委派专职工程师≥1名，须具有在相关医疗设备厂家或[医用水处理](https://www.120bid.com/tag/1_3923_yiyongshuichuli.html%22%20%5Ct%20%22https%3A//www.120bid.com/view/3386/_blank)系统专业机构培训经历。

12、在维保期限内，每年出具一份合格的血透理化指标水质报告。

**（二）供应室水处理净化设备维保服务要求**

|  |
| --- |
| 供应室水机设备信息 |
| 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 生产日期 |
| 纯水处理系统 | ZYQX-1500L | 四川卓越水处理设备有限公司 | 2022年11月3日 |

1、合同期间供应室纯水设备全保维护。提供整机设备零件及软件的检测诊断和保养。合同期间乙方人员的人工工时费、差旅费、用于解决该故障的硬件及软件费用由乙方自理。

2、水质要求：电导率（25℃） ≤15uS/cm。

3、系统设备维保包含：耗材更换,设备检修,安全隐患排查,系统升级方案。

4、技术支持工作包含：每月安排资深工程师巡检壹次，巡检内容包括设备点检、水质抽检、设备及管网巡查、设备控制检查、设备产水量巡查、设备运行状况检查。

5、设备维修保养包含：水泵、手动阀、电磁阀、电动阀、多路阀的维修更换;

6、仪器、仪表维修保养包含：压力变送器、压力表、压力开关、流量计、电导率、电阻率表维修更换;

7、电控维修保养包含：PLC、空气开关、漏电开关、交流接触器、热继电器、中间继电器、开关电源、隔离模块、更换和编程，电源线路老化更换等;

8、水箱、管网、罐子维修保养包含：加固、漏水维修、更换等

9、保修服务期内，维保公司必须接受医院无限次报修及维修服务。包括所有软硬件故障排查维修及升级服务。

10、提供24小时畅通电话在线响应，如乙方通讯不畅不能及时联系，应从甲方第一次联系乙方时开始计算响应时间。甲方报修后，乙方维修响应时间≤1小时，到达现场时间≤4小时，现场确认故障原因≤12小时，12h内恢复运行。如超过约定时间，每发生一次减少维保费用500元，合同期限相应延长3个日历天。发生两次以上，医院有权拒绝该工程师的服务。

11、供应商必须在国内设有易损零备件的备件仓库，确保每天24小时供应零配件。

12、更换的备件必须为生产厂家同一设备型号一致的原厂备件或性能更优的升级备件，安装完毕后达到设备运行标准。保证备件供应100%保障。

13、委派专职工程师≥1名，须具有在相关医疗设备厂家或[医用水处理](https://www.120bid.com/tag/1_3923_yiyongshuichuli.html%22%20%5Ct%20%22https%3A//www.120bid.com/view/3386/_blank)系统专业机构培训经历。

**（三）内镜室纯水设备维保服务要求**

|  |
| --- |
| 胃镜室水机设备信息 |
| 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 生产日期 |
| 内镜室纯水系统 | BJM-NJCSJ-500型 | 山东洁美医疗科技有限公司 | 2023年1月10日 |

1、合同期间内镜室纯水设备全保维护。含设备所有部件的维修和更换，提供整机设备零件及软件的检测诊断和保养。合同期间乙方人员的人工工时费、差旅费、用于解决该故障的硬件及软件费用由乙方自理。

2、水质要求：电导率（25℃） ≤15uS/cm。

3、系统设备维保包含:耗材更换,设备检修,安全隐患排查,系统升级方案。

4、技术支持工作包含:每月安排资深工程师巡检壹次,巡检内容包括设备点检、水质抽检、设备及管网巡查、设备控制检查、设备产水量巡查、设备运行状况检查。

5、设备维修保养包含:水泵、手动阀、电磁阀、电动阀、多路阀、维修更换;

6、仪器、仪表维修保养包含:压力变送器、压力表、压力开关、流量计、电导率、电阻率表维修更换;

7、电控维修保养包含:PLC、空气开关、漏电开关、交流接触器、热继电器、中间继电器、开关电源、隔离模块、更换和编程,电源线路老化更换等;

8、水箱、管网、罐子维修保养包含:加固、漏水维修、更换等

9、保修服务期内，维保公司必须接受医院无限次报修及维修服务。包括所有软硬件故障排查维修及升级服务。

10、提供24小时畅通电话在线响应，如乙方通讯不畅不能及时联系，应从甲方第一次联系乙方时开始计算响应时间。甲方报修后，乙方维修响应时间≤1小时，到达现场时间≤4小时，现场确认故障原因≤8小时，12h内恢复运行。如超过约定时间，每发生一次减少维保费用500元，合同期限相应延长3个日历天。发生两次以上，医院有权拒绝该工程师的服务。

11、供应商必须在国内设有易损零备件的备件仓库，确保每天24小时供应零配件。

12、更换的备件必须为生产厂家同一设备型号一致的原厂备件或性能更优的升级备件，安装完毕后达到设备运行标准。保证备件供应100%保障。

13、委派专职工程师≥1名，须具有在相关医疗设备厂家或[医用水处理](https://www.120bid.com/tag/1_3923_yiyongshuichuli.html%22%20%5Ct%20%22https%3A//www.120bid.com/view/3386/_blank)系统专业机构培训经历。

（四）※以上水机维保服务条款均为实质性要求，必须逐条响应，否则视为无效投标。

**四、项目商务要求**

（一）服务时间、地点、验收方式及报价方式

1.服务时间 3年。

2.服务地点 重庆市大足区第二人民医院。

1. 验收方式 采购人按服务要求自行验收。

4.报价方式 本次报价须为人民币报价。

（二）付款方式

验收合格，收到等额发票后，每3个月付一次服务费。

（三）其他

1、供应商承担因水处理不达标所造成的一切后果，包括但不限于上级管理部门处罚、患者赔偿、民事责任、刑事责任等，并责令限期3个工作日内整改完成，整改3次不达标，采购人无条件终止本合同。终止合同后，采购人自行采购维修材料、聘请整改工程师的费用由供应商承担。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

**五、报名要求及投标程序**

（一）报名要求

1.报名时间：发布竞采公告后即可报名。

2.采购文件售价：0元/份。

（二）投标程序

1.本项目采用线上报价及投标的方式：供应商应按规定的时间在行采家.电子竞采平台（https://www.gec123.com/xe/）进行网上报价，并上传签字盖章后的响应文件电子文档PDF格式一份。未在规定时间内进行线上报价的供应商其投标无效。

## **六、联系方式**

（一）采购人：重庆市大足区第二人民医院

联系人：汪老师

电 话：13637856317

地 址：重庆市大足区龙水镇龙湖路382号

## **七、其它有关规定**

1.凡有意参加投标的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在行采家.电子竞采平台（https://www.gec123.com/xe/）上下载查看本项目需求文件以及变更公告等开标前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有采购实质性要求内容。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。

3.无论竞采结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

## **八、知识产权**

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的项目内容及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## （注：若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

## **九、报价要求**

本次报价须为人民币报价，本项目投标人的报价包含但不限于人工费、差旅费、通讯费、场地费、外聘人员费、材料费、血透水机刷机费、供应室水机改造费等一切能完成本项目服务工作的所有费用。投标人根据本项目的实际情况与自身现实情况，并充分考虑不确定因素可能导致的风险自行填报。若因投标人原因造成的漏报、错报而导致本项目无法履行的，由投标人负责，采购人不会再承担任何费用。

## **十、评选程序及方法**

1.资格性检查。依据法律法规和竞采文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备资格。资格性检查资料表如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件；供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供基本资格条件承诺函或相关证明材料（详见格式文件） |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |
| （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |
| （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 本项目的特定资格要求 | 符合市场局管理规定 |

注：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2.符合性检查。依据竞采文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞采文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞采文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
| 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞采文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
| 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
| 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件数量齐全（含上传的电子文档） |
| 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 竞采文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞采文件“三、项目技术要求”以及“四、项目商务要求”所有内容作出响应。 |
| 投标有效期 | 满足竞采文件规定。 |

3.评审方法：最低评标价法。已入围的报价供应商，选择报价最低的成为成交供应商（报价相同的，响应时间短的中标；报价及响应时间均相同的，以在平台上传资料时间先后确定成交供应商）。

## **十一、其他**

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定；如需供应商提供相关原件或证明材料的，供应商应配合提供。

## **十二、供应商提交响应文件**

1.供应商需在报价时上传签字盖章后的响应文件正本1份，电子文档为PDF格式。成交供应商的纸质响应文件可以快递、邮寄或自行送达我院招采办查验（重庆市大足区龙水镇龙湖路382号727室）。

**十三、供应商编制响应文件要求**

**正本/副本**

**项目名称：**

**项目编号：**

**响应文件**

**供应商名称：**

**供应商地址：**

**投标日期：**

**一、报价**

（一）报价函

**报价函**

 （采购人名称）：

我方收到 （项目名称）的竞采文件，经详细研究，决定参加该项目的竞采。

1、愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币

大写： 元整；人民币小写： 元。

2、我方现提交的响应文件为：电子文档一份。

3、我方承诺：本次竞采的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞采文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个竞采采购过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。

6、我方若中选，将按照竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

 供应商（公章）：

 年 月 日

（二）明细报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格或型号** | **制造商** | **质保期** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **合计（元）** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总计（元）** |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

 供应商名称（公章）：

 年 月 日

**二、资格条件及其他**

按照竞采文件要求提供复印件加盖供应商公章

**三、法定代表人身份证明书**

**法定代表人身份证明书**

采购项目名称：

致：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（采购人名称）：

 （法定代表人姓名）在 （供应商名称）任 （职务名称）职务，是（供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

 （供应商公章）

 年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

**四、法定代表人授权委托书**

#### 法定代表人授权委托书

采购项目名称：

致： （采购人名称）：

 （供应商法定代表人名称）是 （供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）电话 代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人： 供应商法定代表人：

 （签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

 年 月 日

**五、基本资格条件承诺函**

招标项目名称：

致 （采购人名称）：

 （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合竞采文件规定的供应商基本资格条件。

4.我方同意按采购人的规定使用电梯数字化服务系统，严格服从并执行平台监管，按照监管要求进行维护保养事宜，接受维保无纸化管理，进行线上平台交易。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

 （供应商公章）

 年 月 日

**六、技术条款差异表**

#### 技术条款差异表

采购项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购技术要求 | 响应技术应答 | 正负偏离情况 | 差异说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

供应商： 法定代表人或授权代表：

（供应商公章） （签字或盖章）

 年 月 日

注：

1、本表即为对本项目“三、项目技术要求”所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为中标人的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 七、商务条款差异表

#### 商务条款差异表

采购项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购商务要求 | 响应商务应答 | 正负偏离情况 | 差异说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

供应商： 法定代表人或授权代表：

（供应商公章） （签字或盖章）

 年 月 日

注：

1、本表即为对本项目“四、项目商务要求”所列商务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明。

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4.可附相关支撑材料。（格式自定）

5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性描述，该供应商将失去成为中标人的资格，仅保留其合格供应商的身份。

**八、其他应提供的资料**