- 询价采购文件

- （最低价法）

项目编号：CGZB25017

项目名称：便携式多普勒超声诊断仪采购

采 购 人：重庆市大足区第二人民医院

- 代理机构：重庆鸿兴招标代理有限公司

- 编制时间：二〇二五年四月

## 采购邀请书

重庆鸿兴招标代理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市大足区第二人民医院的委托，对便携式多普勒超声诊断仪采购项目（项目号：CGZB25017）进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参与竞标。

- 一、项目内容

| 项目名称 | 数量（套） | 采购限价（元） | 资金来源 | 投标保证金（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 便携式多普勒超声诊断仪采购 | 1 | 170000 | 自筹资金 | 3400 | 不接受联合体投标 |

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.供应商必须具备符合规定的各类医疗器械、设备经营相关资格（提供复印件并加盖供应商公章）；

2.投标产品必须具备符合规定的各类医疗器械、设备生产相关资格（提供复印件并加盖供应商公章）。

## 三、项目技术要求

（1）用途说明

1.腹部、妇科、产科、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉、等全身应用

2.具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求

（2）主要技术参数

1.便携式全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机：

1.1≥15 英寸高清晰、医用专业彩色 LED 显示屏

1.2 多倍波束合成

1.3 二维灰阶模式

1.4 组织谐波成像模式

1.5 斑点抑制成像

1.6 空间复合成像，支持≥5条偏转线

1.7 频率复合成像

1.8 彩色多普勒成像

1.9 高分辨率血流技术

1.10 频谱多普勒成像

1.11 M 型模式、彩色 M 型模式

1.12 组织特异性成像，根据不同组织特性，可选多种成像条件，提高图像质量

1.13 扩展成像技术

1.14 实时双幅对比成像

1.15 一键自动优化单元，可用于二维、彩色、频谱多普勒等多种模式，支持频谱多普勒角度自动优化和快速矫正

1.16 智能血流追踪，自动识别血流方向并自动调节取样框角度，无需手动操作

1.17 一键实现全屏放大，支持≥2 种不同成像区域的放大

1.18 局部放大（支持前端、后端放大）

1.19 二维和彩色多谱勒双幅显示

1.20 穿刺针增强技术，具备双幅实时对比显示，增强前后效果，支持增强平面多角度可调

1.21 支持超声教学软件（支持腹部、妇产、甲状腺、乳腺、睾丸、神经方面应用）

1.22 支持多语言操作界面（包括键盘输入、注释、操作面板等）

2.测量和分析:

2.1 常规测量软件包，具备距离、面积、周长、体积、多普勒测量

2.2 全科专用测量及分析软件包，包括腹部、妇科、产科、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科，可自动生成报告

2.3 妇科/产科专用测量及分析，含多胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式

2.4 血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，至少包括最大值、最小值、平均值、取样框测量长度、有效测量长度、SD及质量指标等七项数据（提供图片证明）

2.5 用户可自定义测量项目以及公式编辑

3.电影回放及原始数据处理：

3.1 所有模式下支持手动、自动回放；支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5 分钟的电影

3.2 原始数据处理，可对回放图像进行参数调节

3.3动态和静态图像同步存储功能，存储或导出图像数据的同时不影响实时扫描

4.检查存储和管理（内置超声工作站）

4.1≥480G 硬盘

4.2 内置超声工作站

4.3 多种图像导出格式：动态图像、静态图像以 PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通 PC 机上直接观看图像

4.4 导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

4.5 导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

4.6 一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失

5.系统通用功能：

5.1 监视器:≥15 英寸高分辨率、医用专业彩色 LED显示屏

5.2 内置探头接口:1 个（可扩展到 3 个）

5.3 安全标准：符合商品安全质量要求

5.4 整机重量≤6KG

5.5 支持用户自定义按键数量≥4 个

6.探头规格：

6.1 频率: 宽频带变频探头,二维和彩色独立变频

6.2 凸阵探头具有≥4 种频率的变频范围，常规扫描角度≥70 度，扩展后扫描角度≥90 度

6.3 线阵探头具有≥5 种频率的变频范围，支持梯形扩展显示

6.4 穿刺导向:可选配穿刺导向装置

7.二维灰阶模式：

7.1 数字化声束形成器

7.2 数字化全程动态聚焦

7.3 接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理

7.4 扫描线：每帧线密度≥230 超声线

7.5 发射声束聚焦：发射≥4 段

7.6 扫描频率：

电子凸阵：超声频率 1.7- 6.0MHz

电子线阵：超声频率 3.5-13.0MHz

7.7 二维独立角度偏转

7.8 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

7.9 最大显示深度:≥30cm

7.10 最大帧率: ≥240 帧/秒

7.11 TGC: ≥8 段

7.12 LGC: ≥6 段

7.13 二维灰阶：≥256

7.14 动态范围: 30-160db（可视可调，提供图片证明）

7.15 增益调节: B/M/D 分别独立可调，≥100

7.16 伪彩图谱: ≥8 种

7.17 体位标记：≥120 种，可以自定义注释

7.18 扫描帧率：诊断深度 18cm，全视野时≥51 帧／秒

8.彩色多普勒模式：

8.1 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

8.2 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

8.3 取样框偏转: ≥±20 度

8.4 最大帧率: ≥240 帧/秒

8.5 支持 B/C 同宽（提供图片证明）

9.频谱多普勒模式：

9.1 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

9.2 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

9.显示控制：反转、零移位、B 刷新、D 扩展、B/D扩展等

9.4 最大速度: ≥9.21m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）

9.5 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

9.6 取样容积: 0.5-20mm

9.7 偏转角度: ≥±20 度 (线阵探头)

9.8 零位移动：≥8 级

9.9 快速角度校正

9.10 支持频谱自动测量

10.连通性：

10.1 参考信号: 心电，并支持心电触发控制

10.2 支持 USB 储存介质一键存储普通 PC 格式文

件，无需转换

10.3USB 接口≥2 个，支持 USB 接口扩展

10.4 音视频输出：S-Video

10.5 有线网络接口 1 个

11.外设和附件：

11.1 可拆卸锂电池

11.2 储物设备

（3）配置要求

1、便携式全身应用彩色多普勒超声诊断仪主机 1 台

2、探头：凸阵探头 1 个，线阵探头 1 个

3、笔记本电脑一台 CPU I5系列13代以上，内存8G以上，硬盘1T以上

4、配套彩超工作站一套，可以出具报告及统计功能

5、 配套打印机一台

（4）计量检测

必须有符合规定的计量局出具的计量检测报告

（5）信息连接

需要与医院pacs连接，供应商负责与软件公司（天健软件公司）对接，如产生费用由供应商负责。

## 四、项目商务要求

（一）服务期限、地点及验收方式

1.服务期限及地点

合同签订后7日内供货、安装调试完成至正常使用。

2.验收方式：

①采购人或其委托的质量检测部门对货物进行验收，签订验收报告。

②若验收不合格需要整改的，成交供应商需无偿整改直至合格。

（二）售后服务内容

1.产品质量保证期：1年，质保期内整机免费维保。

①投标产品质量保证期按产品规定及项目技术参数要求执行。

②投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

③供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

④投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

2.质量保证期内服务要求

①电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

②现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在6小时内采取相应响应措施；并在12小时内派出专业人员到场提供技术支持。

3.质保期外服务要求

①质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供上门维护服务。

②质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

（三）付款方式

所有货物安装调试完成并正常运行3个月后，支付合同金额的50%；项目验收合格后，支付至合同总金额的95%；余下5%在1年后一次性无息支付。

（四）成交供应商领取中标通知书

成交供应商领取中标通知书时提交相关资料并按以下程序办理：

缴纳代理服务费

1.本项目采购代理服务费3500元由成交供应商支付，即成交供应商在领取中标通知书之前以转账形式一次性支付给代理机构，并在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“代理服务费—CGZB25017”。

2.成交供应商如未按上述规定缴纳采购代理服务费，其投标保证金将不予退还。

3.采购代理服务费缴纳账户信息：

户  名：重庆鸿兴招标代理有限公司

开户行：工行大足支行

账  号：3100096019200111969

## 五、报名及采购文件发售

1.报名和采购文件发售期：2025年4月14日至2025年4月16日17：00（工作时间）。

2.报名费：人民币500元/份（售后不退）。

3.报名方式：

3.1现场报名

在报名期内，供应商到重庆鸿兴招标代理有限公司（重庆市大足区宏声北路12号宏声花园南苑旁），登记递交了《重庆鸿兴招标代理有限公司采购文件报名登记表，格式详见附件》并缴纳报名费，其报名才被接收。

## 六、投标时间地点及程序

（一）投标时间：2025年4月17日14：30	至15：00（以大厅LED电子显示时间为准，逾期不予受理）；

（二）投标地点：重庆鸿兴招标代理有限公司一楼大厅（重庆市大足区宏声北路12号，宏声花园南苑旁）。

（三）投标程序：

（1）提交采购文件购买费缴纳凭据复印件；

（2）提交投标保证金银行转账凭据，加盖供应商公章；

（3）递交“供应商信息卡”（格式详见附件），内容填写完整，加盖供应商公章；

（4）递交供应商银行“基本账户信息”或“开户许可证”复印件，加盖供应商公章；

（5）递交响应文件。

递交地点：现场递交或邮寄至重庆鸿兴招标代理有限公司（重庆市大足区宏声北路12号宏声花园南苑旁）。

说明：相关原件递交起止时间：如果采购文件要求必须提交的相关原件，其递交时间与响应文件递交时间一致（逾期不予受理）。

（四）投标保证金

1.缴纳金额：保证金金额详见本篇“一、项目内容”。

2.缴纳方式：由供应商从其账户将投标保证金汇至以下指定账户：

户  名：重庆鸿兴招标代理有限公司

开户行：建行大足支行

账  号：50050100434100000290

3.保证金到账时间及备注填写要求

（1）到账时间要求

本项目投标保证金的到账截止时间为投标前一天中午12：00（供应商在银行转账汇款时，须充分考虑转账汇款的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求）。

（2）备注填写要求

供应商应在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“投标保证金—	CGZB25017”，不按要求填写备注和缴纳保证金入指定账户的，投标现场不予接收响应文件，由供应商自行承担后果。

4.保证金退还方式

（1）未成交供应商的投标保证金，在中标通知书发出后，重庆鸿兴招标代理有限公司在五个工作日内按来款渠道直接退还。

（2）成交供应商的投标保证金，在成交供应商将与采购人签订的合同原件送达重庆鸿兴招标代理有限公司后，五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

特别提醒：为确保保证金按规定时间退还，自政府采购合同签订之日起2个工作日内，成交供应商应将合同原件送达重庆鸿兴招标代理有限公司。否则，造成保证金延迟退还，责任自负。

查询电话：黄老师、张老师：023-43300991

## 七、联系方式

采 购 人：重庆市大足区第二人民医院

联 系 人：欧老师

电    话：023-43639263

地  址：重庆市大足区龙水镇龙湖路382号

采购代理机构：重庆鸿兴招标代理有限公司

联系人：丁老师

电  话：19112241719

地址：重庆市大足区宏声北路12号（宏声花园南苑旁）

## 八、其它有关规定

1．凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在行采家（https://www.gec123.com/）上下载查看本项目需求文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

2．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。

3．无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

## 九、报价要求

本次报价为人民币报价，报价包括完成本项目所需的全部成本、税费、利润等的总和。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 十、评选方法

1.评选方法

最低价法。已入围的报价供应商，选择报价最低的成为成交供应商。

（1）资格性检查。

依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照、组织机构代码证复印件； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件（如果有） |  | 证明材料的复印件 |
| 3 | 投标保证金 |  | 按照采购文件的规定提交投标保证金 |

注：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

- 符合性检查。

依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按采购文件要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合采购文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合采购文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 采购文件技术和商务要求内容。 |
|  |  | 投标有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

①澄清有关问题。评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

②评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

③在评审过程中评审的任何一方不得向他人透露与评审有关的技术资料、价格或其他信息。

④在评审过程中，评审小组可以根据评审文件和评审情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动评审文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对评审文件作出的实质性变动是评审文件的有效组成部分，评审小组应当及时以书面形式同时通知所有参加评审的供应商。

## 十一、其他

1．供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2．其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 十二、供应商提交响应文件

（一）响应文件的签署与份数

（1）响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（包含响应文件的电子文档，U盘密封后标注供应商单位名称并加盖单位公章装入正本密封袋中）。副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

（2）响应文件正本每一页应加盖公章（响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章）。

（3）若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法人或法人授权代表签字确认。

（4）电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（二）响应文件正副本封面标记要求

响应文件的正本、副本的封面上均应注明项目名称、项目编号、供应商名称、“正本”、“副本”“响应文件”字样，并在封面上加盖供应商公章。

（三）响应文件的包装（装袋）及包装（装袋）封面要求

（1）如项目有两个及以上分包的，则每一分包单独一套投标资料进行包装（装袋）；

（2）响应文件的正副本包装在一起（装成一袋）；

（3）响应文件的包装或装袋的封面上应注明项目名称、项目编号、所投分包号（在项目有两个及以上分包时应注明所投分包号）、供应商名称、“响应文件”字样。包装封口处进行密封。

（四）如果采购文件要求必须提交的相关原件，原件应单独装袋（可以不进行密封），但应在装袋上标明“相关原件”及公司的名称。

## 十三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加现场投标；

（三）供应商未按照采购文件的要求缴纳投标保证金；

（四）供应商所提交的响应文件不按“第十二、供应商提交响应文件”规定签字、盖章、密封等；

（五）供应商的最后报价超过采购限价的；

（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与现场投标；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（九）供应商的服务期、质量保证期等有效期不满足投标响应文件要求的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

## 响应文件格式要求

正/副本

项目名称：

项目编号：

响 应 文 件

供应商名称：

供应商地址：

投标日期：

一、报价

（一）报价函

- 报价函

_________________（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。

- 愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为

人民币大写：        元整；人民币小写：         元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本    份，副本    份，电子文档  份。

3、我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。

6、我方若中选，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2111 |  |  |  |  |  |
| - 22 |  |  |  |  |  |
| - 13 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |
| - 11 |  |  |  |  |  |
| - 12 | 总计（元） |  |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年   月   日

二、资格条件及其他

按照采购文件要求提供复印件加盖供应商公章

三、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

采购项目名称：

致：_________________（采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）                        的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

四、法定代表人授权委托书

#### 法定代表人授权委托书

采购项目名称：

致：_________________（采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                      （供应商名称）的法定代表人，特授权            （被授权人姓名及身份证代码）电话             代表我单位全权办理上述项目的投标、询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

五、书面声明

采购项目名称：

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合采购文件规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

六、技术条款差异表

#### 技术条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 采购技术要求 | 响应技术应答 | 正负偏离情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                                      （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“三、项目技术要求”所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 七、商务条款差异表

#### 商务条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 采购商务要求 | 响应商务应答 | 正负偏离情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：                                  法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                                  （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“四、项目商务要求”所列商务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明。

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4.可附相关支撑材料。（格式自定）

5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

八、服务方案

供货及售后服务方案（格式自定）

- 九、其他资料（如有）

附件一：供应商信息卡

项目名称（分包）：

项			目			编				号：

供应商名称：

法定代表人：

联					系			电			话：

授			权					代			表：

联				系				电				话：

供应商(公章):

日期：    年    月    日

注：该“供应商信息卡”由供应商在投标时现场递交（内容填写完整或打印并加盖公章，不得装入密封响应文件内）。

附件二：重庆鸿兴招标代理有限公司采购文件

报名登记表

| 项目号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |

售价：500元/份                           代理机构：重庆鸿兴招标代理有限公司

相关说明：

现场报名

在采购文件发售期内（工作时间：工作日内每天上午9：00-12:00时，下午14：00-17：00时），供应商到重庆鸿兴招标代理有限公司报名登记，地址：同投标地点一致，供应商在缴纳购买采购文件费用后，请将《重庆鸿兴招标代理有限公司招标文件报名登记表》（加盖供应商公章）递交至代理公司工作人员。