血库、输血科设备1批

- 一、低速冷冻离心机

- 1.1数量：1台

- 1.2技术要求

- 1.2.1无碳刷变频电机, 无粉尘，免维护，力矩大，升降速度快。

- ★1.2.2配置无氟压缩机组，R134A 冷媒，完全不含破坏臭氧层的 CFC、HCFC。采用冷热双循环制冷工艺，冷热交换能力强，在最高转速下，离心腔内温度可达 4℃及以下，（投标需提供实机内部结构图片以佐证上述功能）。

- ★1.2.3微机处理器精准控制，醒目的红色LED数字显示转速、温度、时间等参数，可远距离观察仪器运行情况，触摸按键编程，自动切换显示运行参数及RCF值。

- 1.2.4可存储和调用10套程序，19种升降速率供选择。

- 1.2.5自动电动感应门锁，紧急开锁功能；超速、超温自动保护，不平衡保护

- ★1.2.6采用弹簧锥套连接转头与主轴，装卸转头无方向性，快捷简单（提供此项功能的证明材料）

- 1.2.7配有多种转头：水平转子4*250ml、酶标板转子、32*10ml水平转子、5ml真空管转子等，并可根据试验要求设计各种适配器，一机多用。

- 1.2.8最高转速：5000r/min

- 1.2.9最大容量：	4*250ml

- 1.2.10定时范围：	1～9h～59min

- 1.2.11外型尺寸：640×665×420mm

- 1.2.12控速精度：±20r/min

- 1.2.13最大离心力：4730*g

- 1.2.14噪音≤65dBA

- 1.2.15净重：	118kg

- 1.2.16电源：220V,50HZ,7A

- 1.2.17温控范围 ：-20°C～40°C

- 1.2.18温控精度：±1°C

- 二、医用离心机（血库专用离心机）

- 2.1数量：1台

- 2.2技术要求

- 2.2.1血库专用离心机采用微机处理控制，LCD实时显示全部运行参数，充分满足血库试验需求，具有噪音低，振动小，升降速度快等优点。

- 2.2.2精准计时：时间设定可精确到秒，采用：有效离心时间”概念，即启动后达到标定转速即开始倒计时，计时 到“0”自动停机，可保最大程度的保证实验效果。

- ★2.2.3升/降速率快：引入“8升8降”概念，即从按启动键到仪器升速至标定转速仅需8秒，按停止键到完全停机也仅需8秒。

- ★2.2.4PWM刹车功能：普通离心机在离心时均会遇到停机时间过长且停机时产生回荡，使被沉降物质重新悬浮。采用PWM脉冲宽度制式进行快速点动刹车，匹配二级减振系统，有效保证停机快且无回荡现象产生。

- 2.2.5特有通风降温设计：避免离心室内温度过高，而导致血液质变，离心机在转速小于4000r/min时长时间离心，样品温度仅升高摄氏5度。

- ★2.2.6转速与RCF设置功能：可显示运行参数及最大相对离心力；可设置并存储30套离心程序。相同试验即调用相同的程式，可最大程度地确保试验结里的准确性和一致性。

- 2.2.7智能门锁：放入样品后轻压门盖，即可锁紧，按键开门，仪器运行过程中门盖处于自动锁紧状态。离心完毕后声音提示；同时备有紧急开关，如遇停电时可手动开门。如需求，可设定离心守毕后自动开门。

- 2.2.8易于操作：按人体习惯性设计操作界面，简洁明了，操作快捷。

- 2.2.9最高转速：4000r/min

- 2.2.10最大容量：12*15ml

- 2.2.11定时范围：0～99min59s

- 2.2.12外型尺寸：485×320×255mm

- 2.2.13控速精度：±10r/min

- 2.2.14最大离心力：2250*g

- 2.2.15净重：23kg

- 2.2.16电源：220V,50HZ,1A

- 三、医用冷藏箱（医用血液冷藏冰箱）

- 3.1数量：1台

- 3.2技术要求

- 3.2.1有效容积：箱内有效容积≥310L；外部尺寸≤600mm*630mm*1840mm 内部尺寸≥525mm*500mm*1290mm；

- 3.2.2温度控制:微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，操作方便简洁，LCD液晶显示，实时显示箱内温度，观察方便；控温精度显示精度均为0.1℃；

- 3.2.3整体结构：立式，单开真空玻璃门体，采用LBA无氟发泡，真正完全绿色环保，外壳采用预涂钢板外壳，内胆采用PS吸附成型内胆，便于箱内清洁.消毒；

- ★3.2.4核心组件：采用名牌压缩机及进口品牌风机，碳氢制冷剂，节能环保，质量可靠.性能稳定.使用寿命长；并提供组件铭牌证明；

- 3.2.5制冷系统：采用板式蒸发器设计，制冷速度快，丝管式冷凝器设计，散热效果好；

- ★3.2.6温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度均匀度≤3℃，波动度≤4.5℃；

- 3.2.7控温技术：搭配高精度2路传感器设计，包括显示传感器，控制传感器。

- ★3.2.8温度显示：感温探头置于甘油感温盒内，可选择检测温度或者仿生温度；

- 3.2.9门体结构：门体双层钢化LOW-E玻璃并拥有上吹风，门体具有自关门设计，防止用户开门后忘记关门；

- 3.2.10安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警.灯光闪烁报警方式，可实现高低温报警.传感器故障报警.断电报警；

- 3.2.11数据存储：选配数据存储模块，每6分钟记录一次数据，可通过前置的USB接口读取，插入U盘导出冰箱使用期间所有数据，数据可导出图表格式，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性；

- 3.2.12温度监控：产品配有一个测试孔，方便客户接入各式设备，对箱内温度进行监测；

- 3.2.13箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；出厂标配6个搁架，数量可根据用户需求增加，标配价目条；

- 3.2.14节能降噪：低噪音，噪音低于41分贝；

- 3.2.15柜内照明：内设LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然；

- 3.2.16固定移动：配备2个万向脚轮.2个定向脚轮.2个止动底脚，便于移动且固定方便；

- 3.2.17冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼；

- 3.2.18断电报警：满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时；

- 3.2.19安全保障：门体带暗锁，同时用户可配置挂锁，双重安全保障；

- 3.2.20宽电压带：产品配备宽电压带，适合198～242V电压下使用

- 3.2.21产品认证：产品具有医疗器械注册证；

投标人条件

1.投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。

2.投标人必须为合格设备制造商及其合法授权的代理商。

3.产品质量保证规范符合中国人民共和国国家相关标准。

4.付款方式：安装验收调试合格，正常运行后，付90%；余10%质保期满后支付。

5.设备保修期为三年，设备出现故障4小时内到达甲方现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。