重庆医科大学附属口腔医院合同外

比选公告《SBXY2025035》第二次
	事项名称
	便携式吸引器、

高流量无创呼吸湿化治疗仪

	一、需求内容

	序号
	名  称
	规格型号
	单位
	数量
	备  注

	1
	便携式吸引器
	无
	台
	2
	无

	2
	高流量无创呼吸湿化治疗仪
	无
	台
	1
	无

	参数要求：可分开报价。
（一）便携式吸引器

1.功能要求
1.1能吸除患者上呼吸道中的分泌物，尤其适用于在患者转运途中等缺少交流电源的情况下对病人实施抢救和护理。
1.2轻巧便于携带 重量≤5.5kg
2.主要技术参数
2.1极限负压值:>0.08MPa(600mmllg)
2.2负压调节范围：002MPa（150mmllg）~极限负压值
2.3抽气速率：>20L/min
2.4储液瓶:≥1000L(PC塑料）
3.耗材价格：包含但不限于PC塑料等
4.质保：整机≥三年
（二）高流量无创呼吸湿化治疗仪
1、全中文操作界面
2、模式：高流量模式、低流量模式
3、流量设置：2L/min-65L/min
4、氧浓度设置范围：21%—100%（1%的调节精度）
5、氧浓度调节方式：内置空氧混合模块，氧浓度调节精度：不高于1%。，（手动调节外置氧流量阀控制除外）氧浓度不受流量变化影响
6、温度设置：31℃ ~37℃ 可调
7、计时功能：预设治疗时间、单次治疗计时
8、流量、氧浓度、温度均可通过旋钮或按键调节
9、屏幕尺寸：不小于4.3英寸彩色屏幕
10、趋势回顾：1天、3天、7天的温湿度、氧浓度、流量回顾波形。
11、患者界面：鼻塞界面、切管界面、面罩
12、报警提示：管道报警、氧压报警、堵塞报警、水位报警、温度报警、掉电报警、环境温度过低提示、氧浓度未达预值提示。
13、配套专用台车
14、使用年限≥10年，提供产品生产日期为近3个月内
15、质保：整机质保≥三年

三、供应商资质：
1.营业执照

2.医疗器械备注册证

3.医疗器械经营许可证

四、报价要求
1.报价包含运输、人工及一切税费，验收合格后按要求付款。

2.报价（及相关资料需盖公章后以PDF或图片电子版）发送：sjk806@163.com，，报价表需写上《SBXY202500X》、联系人及电话。

	五、挂网时间：2025年12月24日至2025年12月29日止。

	六、评选方法: 供应商一次性报价,医院进行评审后综合选取。

	七、联 系 人：（技术）周老师：88132377（采购）段老师88860001。


1

