- 网上竞采文件

项目名称：重庆市开州区丰乐街道社区卫生服务中心医用内窥镜摄像系统采购项目

采 购 人：重庆市开州区丰乐街道社区卫生服务中心

二〇二五年七月

目录

第一篇  采购邀请书

第二篇  项目技术（质量）要求

第三篇  项目商务要求

第四篇  评审程序及评审办法

第五篇  供应商须知

第六篇  响应文件格式............................................................................

# 第一篇 采购邀请书

我中心拟对医用内窥镜摄像系统采购项目进行网上竞采，欢迎符合条件的供应商前来参与。

一、项目内容

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用内窥镜摄像系统（配耳鼻喉内镜一套） | 1 | 套 | 75000.00 | 75000.00 |

备注：本项目不允许分包转包

二、资金来源

单位自筹资金。

- 供应商资格条件

供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：

1.投标产品属于一类医疗器械的，应提供有效期内的《第一类医疗器械生产备案凭证》及《第一类医疗器械备案信息表》（提供备案凭证及备案信息表复印件）；

2.投标产品属于二类或三类医疗器械的，应具有投标产品有效期内的《医疗器械注册证》（提供注册证复印件，若注册证有附件的还须提供注册证附件复印件）；

3.如果投标人不是所投标产品制造商，投标产品属二类医疗器械的，投标人须具备有效期内《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》；投标产品属三类医疗器械的，投标人须具备有效期内《医疗器械经营许可证》（提供许可证复印件或备案凭证复印件）。

4.投标人提供产品生产厂家提供的产品技术参数白皮书或生产厂家提供的产品技术参数表等作为所投产品技术参数佐证资料。

四、采购有关说明

（一）凡有意参加采购的供应商，请在行采家”平台（http://www.gec123.com）网上发布网上下载本项目网上竞采文件以及补遗等采购前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有采购实质性要求内容。

（三）网上竞采文件发售：免费公开。

（四）响应文件的递交：

1、现场提交响应文件密封递交截止时间：2025年7月22日14：00-14:30（北京时间）

2、现场响应文件递交地点：重庆市开州区丰乐街道社区卫生服务中心会议室。

五、其他有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与竞价的，不得再委托代理商参与竞价。

（四）本项目若有澄清文件一律在行采家”平台（http://www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件的内容。

（五）超过截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）投标费用：无论投标结果如何，供应商参与本项目投标的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与投标，否则按无效投标处理。

（八）本项目不允许分包转包。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

六、联系方式

1、采购人名称：重庆市开州区丰乐街道社区卫生服务中心

2、经办人（质疑、询问）：余思桦老师

3、联系电话：023-52290234

# 第二篇  项目技术（质量）要求

### 一、项目内容

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用内窥镜摄像系统 （配耳鼻喉内镜一套） | 1 | 套 | 75000.00 | 75000.00 |

二、技术、质量及要求:

(一）医用内窥镜摄像系统统技术参数：

- 内窥镜摄像系统

1.分辨率达到1200线（1920X1080P）

2.双白平衡控制功能(AWC)

3.7寸彩色触摸屏智能控制，操作方便可靠

4.具有亮度可调功能

5.具有7种内窥镜选择功能，满足不同科室临床应用

6.具有8倍电子放大功能

7.F18（摄像调焦卡口倍数可选多种）

8.具有红蓝黄色彩调节功能，满足不同科室对色彩的要求

9.具有强光抑制功能

10.具有清晰度增强功能

11.具有防红溢出、高亮抑制等功能

12.具有纤维镜图像优化功能，使图像更清晰

13.摄像手柄具有4个功能键

14.电源电压: ～220V；50Hz；

15.功率: 45VA

16.最低照度≤3 LUX

17.整机噪音：≤50dB

18.频率:60Hz

19.信噪比：≥56 dB

20.扫描方式：逐行扫描

21.具有图像高清冻结功能

22.具有DVI、HDMI、SDI、CVBS、等数字传输型号功能

23.摄像头防水等级可达IPX8级

24.连续工作不少于8小时

二、医用内窥镜冷光源

- 灯泡寿命长，灯工作寿命≥40000h，无需更换灯泡

- 亮度调节连续可调，亮度有数值显示

- 高亮度，超静音

- LED温度低，不含红外线和紫外线

- 电源~220V、50Hz

- 冷光源色温为3000K～7000K

- 整机噪声：≤50dB

- 光通量≥100LM(上限不计)

- 导光束5mm*2.5mm、5mm*3mm

- 安全分类I类BF型

三、医用液晶显示器

- 电源：100V~220V、50\60Hz、

- 功率：65VA

- 分辨率：1920X1200像素（2K）

- 宽高比：16:9（H:V）

- 频率：60Hz

- 对比度：1000:1

- 亮度：800cd/㎡

- 支持颜色：1.07Billion (10bit)

- 反应 时间：12 ms

- 可视角度：178/178

- ★选用进口品牌（LG）液晶屏

- 兼容其他品牌摄像系统

- 具有调节对比度、亮度、色彩、锐度、色温、色调、伽马、降噪等功能

- 具有高清画面、色彩逼真

- 画面流畅无延时

- 画面稳定抗干扰

- 美观大方,寿命长

- 具有红色系、宽色域，能显示出一般显示器无法呈现的高清色彩

- 适用于各类硬性内窥镜镜、软性内窥镜镜、电子镜等

- 输入接口：DVI、HDMI、VGA、AUDIO IN、AUTIO OUT分量视频输入接口

- 规格：≥24英寸

四、专用仪器台车

1.外观美观大方，外表整洁光滑无毛刺；

2.采用5寸高档静音脚轮，铝合金脚轮防护罩，全部带刹车功能。

3.全部采用优质钢材结构；

4.配有防撞橡胶护角，防止移动时碰撞损伤

5.层板可调节

五、耳内窥镜参数

一、产品的规格

按视向角的不同，可分为0°、30°两种。

按照镜管直径的不同，可分为φ4、φ2.7两种。

二、耳内窥镜观察系统基本参数

设计光学工作距d0 4mm

设计工作视场形状评价视场面

视场中心角分辨力1.9 C/(°)

有效景深范围3～20mm

在A 标准照明体下的显色指数Ra 95

在D65 标准照明体下的显色指数Ra 93

照明镜体光效ILeR 0.7

综合镜体光效SLeR 0.6

综合边缘光效SLe-Z 0.2

有效光度率DM 1867

单位相对畸变VU-Z 的控制量-16%

六、鼻窦镜参数

一、产品的规格

按视向角的不同，可分为0°、30°、70°三种。

按照镜管直径的不同，可分为φ4和φ2.7两种。

二、鼻窦镜观察系统基本参数

设计光学工作距d0 4mm

设计工作视场形状评价视场面

视场中心角分辨力2.3 C/(°)

有效景深范围3～10mm

在A 标准照明体下的显色指数Ra 95

在D65 标准照明体下的显色指数Ra92

照明镜体光效ILeR 0.8

综合镜体光效SLeR 0.6

综合边缘光效SLe-Z 0.17

有效光度率DM 1255

单位相对畸变VU-Z 的控制量-14%

七、喉内窥镜参数

一、产品的规格

按视向角的不同，可分为0°、12°、70°、90°四种。

按照镜管直径的不同，可分为φ4、φ6和φ8三种。

二、喉内窥镜观察系统基本参数

设计光学工作距d0 4mm

设计工作视场形状

评价视场面

视场中心角分辨力3.0 C/(°)

有效景深范围3～10mm

在A 标准照明体下的显色指数Ra 92

在D65 标准照明体下的显色指数Ra 92

照明镜体光效ILeR 0.615

综合镜体光效SLeR 0.363

综合边缘光效SLe-Z 0.188

有效光度率DM 1486

单位相对畸变VU-Z 的控制量-16%

内窥镜摄像系统配置清单

| No. | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内窥镜摄像系统 | 1 | 台 |
|  | 高清摄像头 | 1 | 个 |
|  | 光学接口 | 1 | 个 |
| 2 | 高清监视器 | 1 | 台 |
| 3 | 医用内窥镜冷光源 | 1 | 台 |
| 4 | 专用仪器车 | 1 | 台 |
| 5 | 耳内窥镜 | 1 | 套 |
| 6 | 鼻窦镜 | 1 | 套 |
| 7 | 喉内窥镜 | 1 | 套 |

第三篇   项目商务要求

## 一、交货时间、地点及验收方式

- （一）交货时间：签订合同后7天内完成送货、安装、调试、验收。

- （二）交货地点:重庆市开州区丰乐街道社区卫生服务中心指定地点。

- （三）配送及验收方式

1、货物到达现场后，供应商应在采购人在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下:

(1)设备技术参数配置及维保与采购合同、标书一致，性能指标达到规定的标准。

(2)货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

(3)在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

(4)在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合采购人要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、大型或者复杂、特殊的采购项目，邀请有资质第三方对设备技术性能功能进行检测验收，并出具检测验收报告，确保设备性能符合国家及行业要求。

7、采购人需要制造商对供应商交付的产品(包括质量、技术参数、注册证等)进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8、进口设备必须提供海关报关单，商检报告，进口许可证等。

9、产品包装材料归采购人所有。

10、如采购人与成交供应商在设备性能要求、参数方面验收存在异议无法验收成功的情况，由供应商邀请重庆市医疗设备质量检测所验收并出具验收报告；如果验收合格，则采购人收货入库，如果验收不合格，则退货给供应商，采购人有权解除该合同。供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

11、需要做性能验证的设备（检验设备等），必须出具合格的性能验证报告，否则不予验收；性能验证报告出具前耗材不得提前供货使用。

12、采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

## 二、质量保证及售后服务

（一） 产品质量保证期

1、质保期从验收合格之日起计算,质保期限主机不得低于2年，所有零配件不低于1年,保证95%开机率，质保期以验收报告日期开始计算，质保期内产生的维修费和材料费由供货商负责，第二篇另有规定的按其规定。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围或国家强制范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定或国家强制规定。成交供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定或国家强制规定的，按成交供应商实际承诺执行。

3、供应商所投产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

4、供应商提供的所有货物质量应与“第二篇 项目技术需求”中相关要求一致，否则视为验收不合格。

（二）售后服务内容

1、供应商和制造商在售后服务期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，24小时内到达现场并解决问题；无法在24小时内解决的，免费提供备品备件。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人进行升级服务。

- 2、质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

三、报价方式

本次报价为人民币报价，报价不得高于预算价格，否则视为无效响应。报价包括但不限于产品购置费、安装调试费、人工费、设备费、交通运输费、资料费、税费、利润、清除、税费等货到采购人指定点的与该项目有关的一切费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

四、付款方式

1、采购人验收合格后90个工作日开始办理支付，按照合同总金额一次性支付给供应商。

2、甲方付款前，乙方应向甲方开具合格的发票。甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任，甲方收到乙方的合格发票后按照医院付款流程开始办理付款手续，通过银行转账的方式支付费用。

3、以上付款均不计利息。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、其他

1.供应商必须在竞价文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本章及竞价文件其他条款的要求。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 评审程序及评审方法

### 网上竞采程序及方法

- 由评审小组对各供应商的响应文件进行资格审查和符合性审查，审查的内容如下：

若未通过资格审查及符合性审查的响应文件，不进入评审环节。

1. 资格审查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及项目相关资格条件 | 1.具有独立承担民事责任的能力。 | 1供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 1.供应商提供基本资格条件承诺函。（格式详见第七篇） 2.供应商应对其承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。经调查核实为虚假承诺的，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规追究相应责任。 |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录。 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注）及无关联单位承诺书。 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件。 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求。 | 按第一篇“三、供应商资格要求（二）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。供应商可于报价截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性审查：评审小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件数量符合网上竞采文件要求。 |
| 3 | 响应性审查 | 响应文件内容 | 对网上竞采文件第二篇、第三篇规定的网上竞采内容作出响应。 |
|  |  | 网上竞采有效期 | 满足网上竞采文件规定。 |

（二）澄清有关问题。评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（三）评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

（四）评审的依据为竞采文件和响应文件（含有效的补充文件）。评审小组判断响应文件对竞采文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

二、评审方法评审方法及评审标准

（一）评审方法

1、评审小组采用最低价评审法。评审小组对供应商进行资格性和符合性审查（即实质性满足资质、技术、商务和服务要求），评审小组对资格性和符合性审查均合格的供应商，按照报价由低到高的顺序推荐出候选供应商。其中，报价最低的供应商为成交供应商。

2、若投标报价相同按技术指标优劣顺序排列；若投标报价、技术指标均相同的，按商务部分的优劣顺序排列；若投标报价、技术指标商务部分均相等的，按线上报价先后顺序排列，以上均相等由采购人随机抽取方式确定。

3、排在前面的成交候选单位的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，必须在采购人规定时间内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，采购小组可以取消该投标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选单位递补，以此类推。

（二）评审标准：关于技术（质量）、商务偏离

1、投标文件投标应答有一条及以上不满足网上竞采文件“第二篇 项目技术（质量）需求”要求的，视为无效投标；

2、投标文件投标应答有一条及以上不满足网上竞采文件“第三篇 项目商务需求”要求的，视为无效投标；

3、评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

三、成交供应商变更

1、报价第二低及第三低的作为候选供应商。在第一成交供应商因故不能履行合同时，依次通知排名第二、第三低的供应商以本次报价或执行单价供货。或采购人可以根据实际情况重新组织采购。

2、成交供应商无充分理由放弃中标的，采购人将会把情况报相关部门，由相关部门进行处理。

四、无效响应

供应商或其响应文件出现下列情况之一者，应为无效响应：

1、响应文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备采购文件中规定的资格要求的；

3、报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

5、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与网上竞采；

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

7、采购文件规定的其它否决情形。

五、采购终止

在竞价采购中，出现下列情形之一的，应予终止采购：

（一）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）因重大变故，采购任务取消的。

# 第五篇  供应商须知

一、供应商

（一）合格供应商条件

合格供应商应完全符合采购文件第一篇中规定的供应商资格条件，并对采购文件作出实质性响应。

（二）供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应，可能导致参与竞价采购被拒绝或评定为无效响应文件。

二、竞价文件

采购文件是供应商编制响应文件的依据，是评审小组评判依据和标准。采购文件也是采购人与供应商签订合同的基础。

（一）采购文件由采购邀请书；项目技术（质量）要求；项目商务要求；评审程序合评审方法；供应商须知；合同格式；响应文件格式等七部分组成。

（二）采购人对采购文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是采购文件不可分割的部分。

（三）本项目的采购文件、澄清文件（如果有）一律行采家”平台（http://www.gec123.com）发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目竞价文件、澄清文件的内容。

三、响应文件

供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件，并对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（一）响应文件组成

1.响应文件由第七篇“响应文件格式”规定响应文件格式要求和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对响应文件的评审。

2.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

3.在响应文件中，要求规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

4.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

5.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受

（三）响应文件的份数和签署

1.并按时递交响应文件密封递交截止时间：2025年7月22日14：00-14:30（北京时间）

2.响应文件应由供应商授权代表签名，报价表及售后服务内容均应由法人授权代表签名并盖公章。

（四）修正错误

若响应文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.响应文件中报价函内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价函为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评审小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为供应商的资格。

（五）响应文件的递交

1.签字盖章完整的响应文件正本一份，副本一份。

2.并按时递交现场响应文件密封递交截止时间：2025年7月22日14：00-14:30（北京时间）

3.现场响应文件递交地点：重庆市开州区丰乐街道社区卫生服务中心会议室。

4.响应文件投递截止时间：参阅竞价公告。

四、竞价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

五、成交通知

1.成交供应商确定后，采购人在行采家”平台（http://www.gec123.com）上发布中标（成交）结果公告。

六、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。供应商人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

供应商认为网上竞采文件、竞采过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目竞采活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为网上竞采文件、竞采过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（三）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

七、签订合同

1.采购人应当自成交通知书发出之日起二十日内，按照网上采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对网上竞采文件和供应商的响应文件作实质性修改；成交供应商无正当理由拒绝签合同的，取消其成交资格。

2.网上竞采文件、供应商的响应文件等，均为签订采购合同的依据。

3.合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

# 第七篇 响应文件格式

# 致重庆市开州区丰乐街道社区卫生服务中心：

响

应

文

件

项目名称：

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

一、经济部分

（一） 网上竞采报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（竞采项目名称）的网上竞采文件，经详细研究，决定参加该项目。

1.愿意按照网上竞采文件中的一切要求，为重庆市开州区丰乐街道社区卫生服务中心提供符合竞采文件要求的产品，以及做好售后服务等工作，  报价为：人民币大写：          元整；人民币小写          元。

2.我方现提交的响应文件为：正本    份，副本    份。

3.我方承诺：本次网上竞采的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方网上竞采文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个网上竞采过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《网上竞采文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终竞价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方投标报价为闭口价。即在竞标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

8.我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

9.我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年  月  日

（二）项目分项报价明细表：

报价明细表

| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价报价（元） | 总价报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：表格不够可以自行加页；具体配置请供应商填写完全，没有填写完全的则按无此配置评标，并逐页签字或盖章。

供应商：                                  法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                                  （签字或盖章）

年     月     日

二、技术部分

（一）技术条款差异表

| - 序号 | - 项目技术要求 | - 技术应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                              法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术要求”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“技术应答”中必须列出具体数值或内容。根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”，如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足对应条款；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

（二）其他技术资料

（供应商认为需要提供的其他资料）

### 三、商务部分

（一）商务条款差异表

- 项目名称：

| - 序号 | - 项目商务要求 | - 商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                          法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“投标商务应答”中必须列出具体数值或内容。根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”，如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足相应条款；

2.该表可扩展，逐页加盖供应商公章。

（二）其它商务资料

（供应商认为需要提供的其他资料）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

法定代表人身份证明书（格式）

竞采项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（公章）

年  月  日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书（格式）

竞采项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权                                  （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                        供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                    （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年  月  日

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函（格式）

致                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

4.我方与其他参与本项目竞标的供应商无关联。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年  月  日

### 五、其他应提供的材料

（一）服务方案（若有）（格式自定）

（二）其他应提供的资料