- 询价采购文件

- （最低价法）

项目编号：CGZB25051

项目名称：大足区妇幼保健院腹腔镜系统采购

采 购 人：重庆市大足区妇幼保健院

- 代理机构：重庆鸿兴招标代理有限公司

- 编制时间：二〇二五年十月

# 采购邀请书

重庆鸿兴招标代理有限公司接受重庆市大足区妇幼保健院的委托，对大足区妇幼保健院腹腔镜系统采购项目进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参与竞标。

- 一、项目内容

| 项目名称 | 采购限价（元） | 投标保证金（元） | 数量（套） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大足区妇幼保健院腹腔镜系统采购 | 450000 | 8000 | 1 | 自筹资金 | 不接受联合体投标 |

## 二、资格条件

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.投标产品属于二类或三类医疗器械的，须提供《中华人民共和国医疗器械注册证》；投标产品属二类医疗器械的，投标人须具备并提供有效期内的《第二类医疗器械经营备案凭证》；投标产品属三类医疗器械的，投标人须具备并提供有效期内的《医疗器械经营许可证》（响应文件中提供复印件并加盖投标人公章）；

2.投标产品属于二类或三类医疗器械的，投标产品制造商应具有有效期内《医疗器械生产许可证》,同时具有有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》(响应文件中提供复印件加盖投标人公章)。

## 三、项目技术要求

（一）内窥镜摄像系统主机

★1.主机光源集成一体式设计，输出分辨率：分辨率≥3840×2160 ：

2. 图像色彩空间标准：BT.2020 标准；

3. 视频输出接口；一个HDMI输出信号为3840×2160p，4K超高清输出；一个HDMI输出信号为1920×1080p，全高清输出；

4. 烟雾去除功能：具备烟雾去除功能，可降低图像中的烟雾干扰，保证图像清晰；

5. 血管增强功能：具备血管增强功能，突出血管的形态，清晰显示组织层次及血管走向；

6. 图像录制功能：可进行静态和动态画面的录制并通过 USB3.0 接口保存；

7. 可同品牌扩展 4K+3D 同步实时4K3D 成像，无须更换摄像头、摄像系统及镜子；

★8. 双镜联合：可拓展同品牌电子宫腔镜、电子输尿管镜等，扩展至双图像处理，双镜联合；

9. 电气安全类别：满足最高 CF 型，确保手术的安全性，特别是心外科、神经外科手术；

10. 主机自带USB接口，直接连接U盘可以录像和照相，存储格式：图片为JPEG、视频为MPEG-4；

11. 光源色温：3000K-7000K；光源使用时间：≥60000小时；

12. 连接性能：可匹配各类硬性光学内窥镜和纤维内窥镜；

（二）4K 摄像头

1. 分辨率：≥3840x2160 图像采集；

2. 成像芯片：4K 超高清 CMOS 图像传感器；

3. 摄像头功能按键：≥4个；

4. 按键功能设定：≥6种，调节光源亮度、白平衡、录像、拍照、烟雾去除、血管增强；

5. 摄像头重量：≤160g；

6. 接口兼容性:可广泛兼容 10mm、5.5mm、4mm 等不同规格的光学硬镜；

7. 消毒方式：可进行环氧乙烷气体消毒灭菌、戊二醛浸泡、低温等离子消毒；

（三）腹腔腔镜

1. 直径≥10mm，工作长度≥330mm， 视向角≥30°，景深3-250mm；

★2. 直径≥10mm，工作长度≥450mm， 视向角≥30°，景深3-250mm；

3.与摄像系统同制造商，分辨率具有UHD光学镜；

4. 镜头前端具有加热功能,减少镜子起雾，可高温高压、低温等离子消毒灭菌。

（四）液晶医用监视器

1.4K医用监视器≥27 寸；

2.分辨率：≥3840×2160；

3.数量：1台

（五）液晶医用监视器

1.4K医用监视器≥27 寸；

2.分辨率：≥1920×1080；

3.数量：1台

（六）医用台车

1、360°可旋转监视器支架，灵活调节舒适高度

2、无外露螺丝设计，内置固定架，可自由调节活动层板

3、收纳抽屉，便于存取附件或耗材

（七）配置清单

1.4K摄像系统（含主机，光源）  1台

2.4K摄像头                    1个

3.腹腔镜（含消毒盒）           1根

4.加长腹腔镜（含消毒盒）       1根

5.导光束                       1根

6.32寸监视器                   1台

7.27寸监视器                   1台

8.台车                         1台

注：供应商提供的产品应满足或优于以上参数要求，需提供产品照片等。

## 四、项目商务要求

（一）服务期限、地点及验收方式

1.服务期限及地点

合同签订后5日内将货物运输到采购人指定地点并安装调试完成正常使用。

2.验收方式：

1）货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（2）中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（3）中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

①设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

②货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

③在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

④在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认，签订验收报告；如需委托第三方机构进行验收的，所有费用由中标人支付。

（4）产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

（5）供应商提供的货物未达到询价文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（6）采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

（7）产品包装材料归采购人所有。

（二）售后服务内容

1.产品质量保证期：2年

①供应商应明确承诺：其投标产品质量保证期按产品规定及项目技术参数要求执行。

②投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

③供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

④投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

2.质量保证期内服务要求

①电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

②现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在6小时内采取相应响应措施；并在3小时内派出专业人员及备用产品进行技术支持、设备更换等。

3.质保期外服务要求

①质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供上门维护服务。

②质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

（三）付款方式

验收合格后支付合同金额的95%；余下5%作为质保金，质保期满后无息支付。

（四）成交供应商领取中标通知书

成交供应商领取中标通知书时提交相关资料并按以下程序办理：

缴纳代理服务费

1.本项目采购代理服务费5000元由中标人支付，即中标人在领取中标通知书之前以转账形式一次性支付给代理机构，并在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“代理服务费—CGZB25051”。

2.成交供应商如未按上述规定缴纳采购代理服务费，其投标保证金将不予退还。

3.采购代理服务费缴纳账户信息：

户  名：重庆鸿兴招标代理有限公司

开户行：工行大足支行

账  号：3100096019200111969

## 五、报名时间及方式

1.报名时间：2025年10月13日至2025年10月16日17：00（工作时间）。

2.报名费：人民币300元/份（售后不退）。

3.报名方式：现场报名

在报名期内，供应商到重庆鸿兴招标代理有限公司（重庆市大足区宏声北路12号宏声花园南苑旁），登记递交了《重庆鸿兴招标代理有限公司采购文件报名登记表，格式详见附件》并缴纳报名费，其报名才被接收。

在报名期内成功报名的供应商，其响应文件才被接收。

## 六、投标时间地点及程序

（一）投标时间：2025年10月17日9：30	至10：00（以大厅LED电子显示时间为准，逾期不予受理）

（二）投标地点：重庆鸿兴招标代理有限公司一楼大厅（重庆市大足区宏声北路12号，宏声花园南苑旁）。

（三）投标程序：

（1）提交报名费缴纳凭据复印件，加盖公章；

（2）提交投标保证金银行转账凭据，加盖公章；

（3）递交“供应商信息卡”（格式详见附件），内容填写完整，加盖公章；

（4）递交供应商银行“基本账户信息”或“开户许可证”复印件，加盖公章；

（5）递交报名登记表，加盖公章；

（6）按规定递交响应文件。

说明：相关原件递交起止时间：如果采购文件要求必须提交的相关原件，其递交时间与响应文件递交时间一致（逾期不予受理）。

（四）投标保证金

1.缴纳金额：保证金金额详见本篇“一、项目内容”。

2.缴纳方式：由供应商从其账户将投标保证金汇至以下指定账户：

户  名：重庆鸿兴招标代理有限公司

开户行：建行大足支行

账  号：50050100434100000290

3.保证金到账时间及备注填写要求

（1）到账时间要求

本项目投标保证金的到账截止时间为投标前一天中午12：00（供应商在银行转账汇款时，须充分考虑转账汇款的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求）。

（2）备注填写要求

供应商应在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“投标保证金—	CGZB25051”，不按要求填写备注和缴纳保证金入指定账户的，投标现场不予接收响应文件，由供应商自行承担后果。

4.保证金退还方式

（1）未成交供应商的投标保证金，在中标通知书发出后，重庆鸿兴招标代理有限公司在五个工作日内按来款渠道直接退还。

（2）成交供应商的投标保证金，在成交供应商将与采购人签订的合同原件送达重庆鸿兴招标代理有限公司后，五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

特别提醒：为确保保证金按规定时间退还，自政府采购合同签订之日起2个工作日内，成交供应商应将合同原件送达重庆鸿兴招标代理有限公司。否则，造成保证金延迟退还，责任自负。

查询电话：黄老师、张老师：023-43300991

## 七、联系方式

采购人：重庆市大足区妇幼保健院

联系人：唐老师

电  话：023-43767080

地  址：重庆市大足区一环北路东段307号附近

采购代理机构：重庆鸿兴招标代理有限公司

联系人：丁老师

电  话：023-43764688   19112241719

地址：重庆市大足区宏声北路12号（宏声花园南苑旁）

## 八、其它有关规定

1．凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在行采家（https://www.gec123.com/）上下载查看本项目需求文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

2．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。

3．无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

## 九、报价要求

本次报价为人民币报价，报价包括完成本项目所需的全部成本、税费、利润等的总和。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 十、评选方法

最低价法。已入围的报价供应商，选择报价最低的成为成交供应商。

## 十一、其他

1．供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2．其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 十二、供应商提交响应文件

（一）响应文件的签署与份数

（1）响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（包含响应文件的电子文档，U盘密封后标注供应商单位名称并加盖单位公章装入正本密封袋中）。副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

（2）响应文件正本每一页应加盖公章（响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章）。

（3）若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法人或法人授权代表签字确认。

（4）电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（二）响应文件正副本封面标记要求

响应文件的正本、副本的封面上均应注明项目名称、项目编号、供应商名称、“正本”、“副本”“响应文件”字样，并在封面上加盖供应商公章。

（三）响应文件的包装（装袋）及包装（装袋）封面要求

（1）如项目有两个及以上分包的，则每一分包单独一套投标资料进行包装（装袋）；

（2）响应文件的正副本包装在一起（装成一袋）；

（3）响应文件的包装或装袋的封面上应注明项目名称、项目编号、所投分包号（在项目有两个及以上分包时应注明所投分包号）、供应商名称、“响应文件”字样。包装封口处进行密封。

（四）如果采购文件要求必须提交的相关原件，原件应单独装袋（可以不进行密封），但应在装袋上标明“相关原件”及公司的名称。

## 十三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加现场投标；

（三）供应商未按照采购文件的要求缴纳投标保证金；

（四）供应商所提交的响应文件不按“第十二、供应商提交响应文件”规定签字、盖章、密封等；

（五）供应商的最后报价超过采购限价的；

（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与现场投标；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（九）供应商的服务期、质量保证期等有效期不满足投标响应文件要求的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

## 响应文件格式要求

正/副本

项目名称：

项目编号：

响 应 文 件

供应商名称：

供应商地址：

投标日期：

## 供应商编制响应文件要求

一、报价

（一）报价函

- 报价函

_________________（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。

- 愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为

人民币大写：        元整；人民币小写：         元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本    份，副本    份，电子文档  份。

3、我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。

6、我方若中选，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

| 序号 | 名称 | 品牌等相关信息 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2111 |  |  |  |  |  |
| - 22 |  |  |  |  |  |
| - 13 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |
| - 11 |  |  |  |  |  |
| - 12 | 总计（元） |  |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年   月   日

二、资格条件及其他

按照采购文件要求提供复印件加盖供应商公章

三、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

采购项目名称：

致：_________________（采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）                        的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

四、法定代表人授权委托书

#### 法定代表人授权委托书

采购项目名称：

致：_________________（采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                      （供应商名称）的法定代表人，特授权            （被授权人姓名及身份证代码）电话             代表我单位全权办理上述项目的投标、询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

五、书面声明

采购项目名称：

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合采购文件规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

六、技术条款差异表

#### 技术条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 采购技术要求 | 响应技术应答 | 正负偏离情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                                      （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“三、项目技术要求”所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 七、商务条款差异表

#### 商务条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 采购商务要求 | 响应商务应答 | 正负偏离情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：                                  法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                                  （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“四、项目商务要求”所列商务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明。

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4.可附相关支撑材料。（格式自定）

5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

八、服务方案

供货、售后服务等方案（格式自定）

- 九、其他应提供的资料

附件一：供应商信息卡

项目名称（分包）：

项			目			编				号：

供应商名称：

法定代表人：

联					系			电			话：

授			权					代			表：

联				系				电				话：

投标单位(公章):

日期：    年    月    日

注：该“供应商信息卡”由供应商在投标时现场递交（内容填写完整或打印并加盖公章，不得装入密封响应文件内）。

附件二：重庆鸿兴招标代理有限公司报名登记表

| 项目号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |

报名费：300元/份                  代理机构：重庆鸿兴招标代理有限公司

相关说明：

在报名期内（工作时间：工作日内每天上午9：00-12:00时，下午14：00-17：00时），供应商到重庆鸿兴招标代理有限公司报名的，地址：同投标地点一致，供应商在缴纳报名费用后，请将《重庆鸿兴招标代理有限公司报名登记表》（加盖供应商公章）递交至代理公司工作人员。